生物医学工程学院2016年科研专项仪器公示参数

| 序号 | 设备名称 | 技术规格及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物虚拟实境研究平台系统 | 1.重要指标： 1.1虚拟现实场景通过TFT环绕监视系统来实现，使得实验动物在虚拟世界中处于真实的环境。 1.2气流悬浮球系统包括一个铝制球架，球架底部备有压缩气体供气装置，通过供气使得聚苯乙烯球悬浮。 1.3 X/Y运动感应装置探测用于悬浮球的二维坐标，并协调悬浮球与虚拟世界的真实性。 1.4可以在虚拟现实场景中设定规定时间中的标记对实验动物进行实验刺激。 1.5 可模拟四感外周刺激的输入，包括视觉，听觉，味觉，触觉，为实验动物提供一个可控的模拟真实环境的活动。 1.6 提供6 块19 寸的TFT 显示屏，支持270 度的视角，显示屏对比度达到2000:1，明亮度达到300cd/m2。 1.7 提供1 个24 通道的TTL 数字信号端口，实时同步输出事件触发刺激信息。 1.8 提供12-bit 8 通道的模拟信号通道，提供xy 坐标的输出和听觉，味觉，触觉等事件触发 1.9 XY-motion sensor 的分辨率达到200-5700dpi，具有30G 的最大加速度和达到4.19m/second 的追踪速度，能够提供准确提供虚拟空间中的坐标和真实运动坐标。 2.一般指标： 2.1当实验大\小鼠在虚拟迷宫中遇到虚拟屏障时，触觉刺激装置会吹出气体刺激大小鼠胡须，模拟真实环境中的碰触墙壁的效果，给予实验动物真实的触觉迷宫环境。 2.2 TFT显示器设置了两个音响支架，可选择性的放置音箱提供声音效果以及听觉刺激。 2.3软件可重构虚拟的大多数经典实验迷宫场景，如T-maze, Y-maze, Plus-maze等。 2.4可设定在特定时间出现或消失不同大小形状的标记 2.5 虚拟环境高度的灵活可控性，可以给予实验动物奖励，惩罚，挫折感等机制。 2.6 外部接口可同步导出大脑刺激产生的时间标识，位置以及速度等数据。 2.7实验动物头部可固定，从而结合其他试验方法，如电生理，显微镜成像等技术手段进行行为学研究。 2.8 提供大鼠小鼠不同大小的ball holder, 长20cm，宽20cm 和高8cm 的ball holder 适用于小鼠；长30.2cm，宽30.2cm 和高12cm 的ball holder 分别适用于年轻大鼠。 2.9 提供大鼠小鼠不同大小的浮球，适用于小鼠的直径为20 厘米的浮球和适用于大鼠的直径为30 厘米的浮球。 2.10 适用于小鼠的ball holder 重量需达到5.5kg，增加ball holder 的稳定性 2.11 适用于大鼠的ball holder 重量需达到19.8kg，增加ball holder 的稳定性 2.12 ball holder 提供8 个平均分布的出气孔 2.13 能够编辑T 迷宫、十字迷宫、径向臂迷宫、旷场等普通迷宫，也能够根据顾客需求自己定制迷宫。 2.14 迷宫中能够增加不同的事件，及增加不同的landmark 等。 2.15 嗅觉计：能支持8 通道，气体扩散速度达到650mL/min。 2.16 高音扩音器：提供2 个高音扩音器，频率达到1500-40000Hz，扩音器的阻抗达到4Ohm 2.17 音频放大器提供8 个模拟输入，8 个模拟输出，支持24-bit/96KHz 信号，信噪比111dBA，1/4"TRS 接口 3.供货期要求：进口设备到货期3个月。 4.质保期要求：进口设备质保期为1年 5.售后服务： 5.1长期提供技术资料和技术支持，为保证设备正常运行，在中国境内（北京、上海、郑州等地）有专业的技术工程师，并设有备件库，以保障用户能够得到最及时有效的售后服务。投标所提供的设备是完全满足用户的技术指标及要求的技术成熟的设备，并可根据用户的需求，提供设备所需的所有备件及耗材。 5.2提供24小时电话咨询服务。若仪器发生故障，在得到用户书面通知并详细描述故障现象后，我部技术人员保证2小时内回复本地客户，8小时内赶到工作现场；保证2小时内回复外地客户，2个工作日内赶到工作现场，用户所在地技术人员8小时内赶到工作现场。 5.3免费提供对采购方相关人员进行仪器的培训，直到其能够熟练使用上述设备为止。采购方可享受终身不限次数的培训服务。 | 1 |
| 2 | 生理参数遥测系统（心血管系统和中枢神经系统） | 用途：用于长时间(几天、几周或几个月)测量清醒无束缚状态下动物的血压、心率等生理参数。使用此系统可以保证动物在笼内自由活动，不需要麻醉或束缚，这样测量到的生理信号更能反映自然状态下的动物生理状况。 1. 主机系统： 1.1 主机输入通道：可同时监测4只动物的生理信号，可扩展至同时监测16只动物。 1.2信号接收器: 接收植入体信号, 供电和数据通讯均通过网线进行, 易于安装。 1.3 每个MX2有8个数模信号采集通道 1.4 16位A/D转换 1.5 采样率: 最大10,000点/秒/通道 1.6 低通滤波：10-3000Hz 1.7 高通滤波：0.075-30Hz 1.8 信噪比： <30µV p/p @ 1kHz 1.9 共模抑制比CMRR: ≥ 90dB @ 60Hz with 51kΩ, 0.047µF source imbalance 2. 数据采集分析软件: 2.1血压、心率分析模块 2.1.1实时记录和显示波形, 兼容Windows XP Pro和Windows 7 英文版专业级操作系统 2.1.2可记录分析血压, 心率, 体温, 活动度等多种生理信号 2.1.3可灵活设置数据分析图表—原始信号, 衍生参数, 参数趋势图, 多参数分布散点图。 2.1.4逐一波形分析,可显示分析的成功率。 2.1.5血压分析模块: 自动生成血压波形，可自动计算收缩压，舒张压，舒张末压，平均动脉压、+dP/dt and -dP/dt max，收缩时程，舒张时程，平均压力，左心室压，平均动脉压等。 2.1.6心电分析模块：可自动识别并手动判别异常心电图波形；可计算RR,PR,QRS,QT,JT间期;心率(HR),P波宽度，P,Q,R,T波幅值，ST段高度，QTcb， QTcf， QA间期等。可进行心电信号噪音监测，以便于进行数据预处理 2.1.7 分析结果可自动导出至Excel或Access, 便于进行统计分析。 *2.1.8 软件与硬件为同一制造商提供。 3. 遥测部分: 3.1 该系统包含3个大鼠压力、生物电、体温及活动度植入子。 3.2 该系统包括3个大鼠三道生物电，植入子。 3.3 该植入子可采集大鼠的血压、体温，活动度并验算出心率 3.4植入子体积：≤5.9cc 3.5植入子重量：≤11.5克 3.6植入子电量：开机状态下大于等于5个月 3.7植入子以无线电频率发射信号，有抗干扰设计, 各信号参数可进行再校准。 *3.8 植入体非间断性采集数据，可连续不间断工作时间为5个月。 3.9 植入时长: 9个月 *3.10 磁性开关: 植入体可完全关闭以节省电能 3.11血压参数为通过导管直接测得的血管压或心室内压，非间接测量计算得出，数据客观真实，不受外界其他因素影响。 3.12植入体外部材料: 硅酮聚合物，具有高度的生物相容性 *3.13 信号发射: 发射超低功率、全向无线电信号，对动物完全没有电磁损伤。 *3.14 植入子非一次性使用，提供专业的植入体以旧换新服务，可对植入子进行：更换电池，内部电子器件的校准，外部生物相容性材料的更换，压力导管/导线的更换等全套更新,并且换新后拥有新的ID号和保质期. 3.15 手术剃毛器1个，血管胶6盒，纤维膜6包，凝胶8只，手术器械2套。 | 1 |
| 3 | 近红外脑功能成像仪 | （一）配置要求： 功能性近红外脑成像设备，能够检测含氧血红蛋白、脱氧血红蛋白、总血红蛋白浓度，设备易穿戴，配有头部定位测量系统，具有实时数据传输功能和相关软件，配有统计分析和独立成分分析软件，具备与EEG设备联用的功能。 （二）主要技术性能指标： 1.主机 1.1测量项目：含氧血红蛋白、脱氧血红蛋白、总血红蛋白浓度变化 1.2系统类型：CW连续波系统 1.3能否升级：支持系统升级，可以方便的升级成更高通道数的系统 2.光源发射器 2.1光源数量：8 *2.2光源类型：双波长LED *2.3光源波长：LED为760nm和850nm， 2.4发射功率：最大30 mW /波长（峰值能量） 2.5光源传送方式：L型光纤或LED驱动电缆 3.信号检测器： 3.1检测器数量：8 3.2检测器类型：光电二极管； 3.3检测方式：分时激发照射方法； *3.4检测通道：光源和探测器支持光学脑地形图和层析图成像，同步近红外NIRS测量通道≥50个 *4.测量帽固定装置： 根据国际标准10-20导联布局的测量帽，全脑测量帽，用户可自由设置感兴趣的大脑区域，尺寸不仅适用于成人也适用于不同年龄的儿童。 *128导近红外脑电兼容帽，支持电极在同一个位置同时采集EEG和近红外光学信号，必须能实现与德国BP脑电兼容同步采集脑功能数据。 5.接口配置： 5.1数据传输接口：专用USB3.0 5.2同步接口：TTL/CMOS (最大8输入/ 8输出) *6.扩展兼容性：兼容Eprime、matLab，Presentation等多种刺激呈现编译软件，支持同步EEG、TMS、fMRI等设备，需要提供相关设备发表SCI论文证明 *7.动物套件 含一个麻醉动物套件：20个小动物光纤（8个光源，12个探测器）；一个光学耦合器；一个麻醉鼠用固定器，试用于针对老鼠的试验需求。 8.软件功能： A、数据采集软件功能要求： 8.1、可设置数据采集时进行各种参数，如：选择硬件型号、通道数、通道如何布局、光源的点亮方式、采样率等。 8.2、数据可实时显示，支持在线滤波等功能，可以实时显示2D mapping图，Hb与HbO浓度变化曲线。 B、分析软件功能要求： 8.3、具有完善的NIRS数据处理功能，主要功能包括：事件和数据编辑、伪迹移除\校正、探针解剖位置编辑、动态显示血氧状态、GLM为基础的SPM等功能。 *8.4、设置光源/探测器布局：依照国际10-20系统布局，支持数字定位系统，支持图形化显示光源/探测器布局、支持2D、大脑表面显示方式。 8.5、事件和数据编辑功能：图形化事件编辑功能，支持多实验条件（conditions）查看，伪迹校正、删除功能，完善的数据滤波功能（支持低通、带通、带通等）。 8.6、数据查看和激活脑区功能成像：支持时间序列显示原始数据和处理后的数据，支持Block average蒙太奇视图，支持2D、头皮、大脑皮质、玻璃视图等显示HB状态。 *8.7、NIRS-SPM功能：多条件的GLM系数估计，T-test、F-test数据分析，组内和组间统计分析，解剖参数映射。 系统配置： 1.近红外主机 1台 2.探测器（8探测器） 1套 3.光源（8光源） 1套 4.小动物套件 1套 5.控制和采集软件 1套 6.成像数据分析软件 1套 7.信号处理与统计分析软件 1套 8.刺激编译软件 1套 9.测量帽 2顶 10.遮光帽 1顶 11.台车 1台 12.品牌电脑 2台 售后服务： 1.派技术人员到现场安装、调试至合格，对用户进行操作、保养等技术的培训指导，至能独立操作及掌握简单的故障排除。对用户进行设备的系统使用培训，保证使用方熟练掌握。 2.所有设备售后服务为7*24小时，2小时响应，8小时解决故障。如不能解决故障则提供同类型备用设备。 保修期1年，超过保修期后，仍保证提供优惠的设备检测、保养、维修及零部件的供应。 | 1 |
| 4 | 超灵敏多功能成像仪 | 主机一台，内含CCD相机，F0.85镜头；白光反射光源、化学发光样品盘；控制软件、电源线、操作手册等；iPad控制器一台；配件：分析软件：ImageQuant TL 1. *CCD芯片 1.1英寸大小超级CCD Area Type芯片（15.6×23.4mm），CCD芯片所有的像素单元均为蜂窝状排列 2.*专业科研级全自动定焦镜头：镜头 FUJINON镜头 F0.85焦距43 mm光圈50mm 3.CCD冷却方式 空气循环二级热电模块 4.CCD冷却温度 –25ºC 5.CCD冷却时间小于5分钟 6.理论动态范围16-bit，近5个数量级 7.芯片分辨率 2048×1536，3.2 M像素 8.*满阱电子数 80 000 e- 9.图像分辨率 最大2816×2048，5.8 M像素 10.*像素尺寸10.75 µm×10.75 µm 11. 聚集和光圈自动，远程控制 12. 图像捕获模式：自动，半自动，手动（正常/递增） 13.*具备Marker Overlay功能，可同时对Marker和目的条带进行成像 14. 曝光时间 0.1秒-1小时（自动或手动输入） 15. 像素校正 暗场校正，平场校正和扭曲校正等 16. 图像质量校正 像素融合 17. 像素融合模式 1×2,2×4,4×8像素 18. 最大样品尺寸16×22cm，并且样品盘可以直接取出，便于清洗 19. 仪器控制模式 iPad, 触摸屏或鼠标 20. 接口 USB2.0 21. 尺寸360(W) × 785(H) × 485(D)mm 22. 重量 42.7kg 23. 功率：250W 技术及售后服务 1.保修及维修：设备验收合格后保修2年。 2.培训：安装同时现场培训，掌握基本操作和使用注意事项 | 1 |
| 5 | 超低温冰箱（-10~-86） | 技术参数 *1、容积（升）： ≥410 *2、箱内温度：-10℃～-86℃可调 *3、内外门：隔间≥5个，内门≥5个，不锈钢铰链设计，拆卸无需工具，方便拆洗 *4、耗电量:24小时≤12.6KW，降温5.3hr可从25℃降至-85℃ 5、存储2″cryo box 数量: 240 6、存储3″cryo box 数量：180 7、外部尺寸 ： ≤85.2×80×191.5cm 8、内部尺寸 ： ≥57.5×55×126.5cm 9、功率：1HP×2，二级复叠制冷系统，2个独立压缩机组的级联式循环方式，级间热交换器，高效的气冷式高温极冷凝器 10、多种故障报警：高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警 11、噪音水平： < 55dBA *12. 4位密码门锁，防止未经管理员授权修改设置或开门 主要特点 1,采用常规的聚氨酯泡沫材料作为保温材料，实用可靠、性能全面，经济耐用 2，温度显示采用大型LED数字显示，清晰直观，立式冰箱的温度显示窗口处于与视线高度平行位置；方便调节与观察 3，外箱体材料采用18号钢板，1.2mm厚度，防尘粉末涂层内箱体材料为304L抛光不锈钢，防锈防氧化 4，带加热功能的通气孔，防止关门后热胀冷缩产生真空效应 5，后备电池，在断电时提供报警和温度显示所需电能 *6，S.M.A.R.T.PlusTM 故障诊断软件，可诊断并提供错误代码远程报警系统：可联系远程报警装置声光报警功能：可以对高低温故障、断电、系统故障、电池电压低、过滤网清洗等多项功能； 7，隔热内门对应密封每个隔间，高性能门封条，确保保温性能 8，CE证书,UL证书,CSA标准,WEEE认证 *9. 外门：1个，带有有防滑单手可操作把手可锁，并可附加挂锁，具有低温密封圈能防止冷气流失，降低能耗 *10. 箱内和制冷系统3温度探头，精确控制箱内温度 11，售后服务：河南驻有厂家工程师，迅速完成售后服 | 2 |
| 6 | 电动脑立体定位仪 | 1. 适用于大鼠和小鼠的脑立体三维标准定位 *2. X、Y、Z轴移动范围均为80mm，移动精度1um，精确度高 3. 垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置 4. 水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置 *5. 完全软件控制定位仪，整合数字化大鼠、小鼠2D/3D脑图谱，探针或电极在任何时刻都可直观显示在脑图谱上 *6. 软件自动计算脑图谱坐标 7. 探针或电极可垂直定位，也可倾斜和旋转，进行倾斜式的轨迹操作 8. 定位探针或电极至少4种的移动方式，即绝对移动、相对移动、交互式移动和目标点定位移动 *9. 通过鼠标控制，多角度观察脑图谱和探针的位置 10. 定位坐标可直接设置、记录和保存 11. 安全式的探针或电极移动进入方式，防止误操作 12. 标准USB接口，即插即用，方便于台式或笔记本电脑安装使用 13. 双头丝杆设计,操作更稳定、精确和平滑 *14. 可配套软件控制的颅钻和微注射系统使用，精确钻孔和注射 | 1 |
| 7 | 显微操纵系统 | - 小动物呼吸机(220V) R407 - 麻醉机空气泵-220V R510-25 - 呼吸麻醉配件包 R510-27 - 麻醉诱导盒-小鼠(15*10*10cm) V100 - 小鼠面罩-44mm外径*10mm内径 *24mm深度 68635 - 单轴显微操纵器控制器-旋钮型SMX-CUK1 - 单轴电动显微操纵器SMX-SA - 3-7mm电极夹持器适配器SMX-SA-ELH7 - 6-10mm电极夹持器适配器SMX-SA-ELH10 - 小动物麻醉机-桌面式/异氟烷/Pour Fil R510IP - 脑立体定位仪-标准型/数显/单臂/大鼠/18度耳杆68025 - 小鼠及幼大鼠适配器-含18度和45度耳杆 68030 - 气体回收器(100-240V) R546 - 定位仪用麻醉/回收面罩-大鼠（<250g）68651 - 麻醉诱导盒-大鼠(24*12*18cm) V101 | 1 |
| 8 | 双足平衡测痛仪 | 技术参数： 1. 仪器用于小鼠和大鼠后肢痛觉及炎症的评估 *2. 全新的触屏控制单元，实时显示动物两只后爪对传感器的压力值和平均压力值 3. 测量范围：0-600g，分辨率：0.01g 4. 单次测试时间1-99s可调 *5. 内置可充电电池，饱和电量下使用时长不低于6个小时 6. 内置存储器，可储存至少200组数据 *7. 测试数据单位可选择克、牛顿和磅，以满足不同研究人员的需求 | 1 |
| 9 | 小动物保温箱 | 技术参数： *1最新的技术使此款动物精密护理系统以数字控制温度并监控湿度。 装配有视听安全系统，这些系统提供动物无与伦比的环境安全控制。 可便捷移去加热器控制台，以便对主系统浸入水中进行清洗或者消毒。 可调节的排气孔和水槽可保持箱内湿度，动物安置在独立的车厢式配有空气过滤系统的箱体里。温度可保持在室温和100 ˚F（37.78˚C）之间。 2数字湿度监控 3数字控制热量 4可拆卸的控制单元便于维修及清洁 *5三个高温安全限制的传感器 6静电空气过滤清新的空气 *7断路器保护动物的安全 8便捷的湿度托盘 *9所有单元装置配有前端滑动门 10温度稳定性+ / - 1.75˚F（+ / -1˚C） 11重量轻，可堆叠 12便易调节的雾化器系统 13可选120及240伏特的型号 14箱体方便清洗和消毒 15丙烯酸塑料系统拥有一个大的顶门 | 1 |
| 10 | Vonfrey电子测痛仪 | - 标配数据监测记录软件 - 最大承受力度：1000g - 分辨率：0.1g - 自动记录动物的反应 - 用户可控施力速率 - 经典棱镜设计进行目标点定位 | 1 |
| 11 | 微量注射泵 | 1. 可独立安装于脑立体定位仪上使用； 2. 夹持注射器量程范围0.5-1000ul； 3. 带有独特的“Lock” 功能，可锁定屏幕，防止运行过程中误操作；*4. 四种组合工作方式：注射、吸收、注射/吸收、吸收/注射； 5. 皮升级注射精度，流量速率：3.66 pl/min-3.818 ml/min； *6. 恒定速率下可实现定量或者定时两种注射或吸收方式； *7. LCD液晶触摸屏操作界面，可实时显示工作模式、注射器型号、已注射/吸收量、已用时间、剩余时间等参数。 | 1 |
| 12 | 电动数显在体微推进器 | *1.在体微推进器，提供了更大的通用性和灵活性，适用于各种在体电生理实验，如显微注射、电生理记录等 *2.超平滑移动，电动推进，可显示推进刻度； *3.超低噪音，避免对电生理实验的干扰； 4.超高稳定性，两小时内位移小于1微米，适合长时间实验； 5.超长移动距离，可达75mm，超高精度，最小分辨率达到20nm； 6.适合在体和活体实验； 7.模块化设计，可轻松安装在脑立体定位仪上； | 1 |
| 13 | 电极阻抗测量仪 | *1.通道：高达64 *2.阻抗测量范围：1K-100MΩ 3.测试频率：1Hz-5KHz *4.准确性和精密度：1KΩ显示分辨率；10K-20MΩ≤2%error 5.测试电流：1nA有效值 *6.恒流电镀：±5V规格，在100nA可调范围内±12μA分辨率 7.操作平台：通过USB接口，Windows XP以上 8.SDK:MATLAB *9.配有专门用于headstage的适配器 *10. 提供多种模式：手动模式、自动模式、DC直流模式等，满足多种试验需要。 *11.电极丝材料：铂/铱合金90/10%HFV-Natural 绝缘层；不锈钢（#304）HFV-Natural绝缘层；镍铬合金HFV-Natural绝缘层 *12.电极丝直径要求：35μm 13.接口：标准OMNETICS排公排母，可与普通接口匹配。 *14.体视显微镜：双目体视显微镜，配有环形照明和显微镜支架。 15.配件：眼科手术剪（弯头和直头）、AB混合胶、尖头镊子等 | 1 |