| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速离心机 | *1、最高转速15000rpm，最大离心力21380×g； 2、运行时间30秒至99分钟，有hold功能和连续离心功能 3、可选24×2ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml；18×5ml；36×0.5ml；4×8联排PCR管转子 *4、转头可高压灭菌 5、运行停止后，盖子自动开启 6、大尺寸LCD显示屏，用户界面友好 7、噪音≤58Db 8、配置：主机一台（含24×2ml转子一个，最高转速15000rpm） | 1 |
| 2 | 振荡式切片机 | *1 样本更换十分方便,不需移动水浴槽 2 人体工程学设计 *3 切片速度线性调节:0.025-2.5mm/sec *4 切片频率线性调节:0-100Hz 5 切片厚度总计 *6 5种振幅设定:0.2,0.4,0.6,0.8和1.0mm 7 切窗自由设定 *8 程序化的样本回缩,回缩速度:5mm/sec,回缩0-999um调节 *9 单一和连续切片 10 紧急制动 *11 垂直幅度:15mm 12 切片范围:1-40mm *13 切片厚度设定:1-999um *14 样本大小:33*40mm(标准样本夹),70*40mm(大样本夹) *15 整套设备为原装进口 | 1 |
| 3 | 荧光倒置显微镜 | 1.国际知名品牌，电脑控制，用于显微观察及拍照培养器皿中的细胞及微生物。 2.光学系统： *2.1光学系统设计；最新无限远光学系统，齐焦距离采用新的国际标准60mm，镜头通光口径更大，物镜工作距离更长。 *2.2具有明场、浮雕立体成像、荧光功能。 3.多功能双目镜筒：双目观察筒，内置式调焦望远镜，方便浮雕立体相差调节，瞳间距调节范围50-76mm。 4.目镜：10X，视场数22mm，二个目镜均可独立调节视度，带眼罩； *5.调焦机构：同轴粗、微调结构，总行程不小于11mm。 6.最小微调精度：1μm，微调一圈100μm，上限位锁定机构，粗调扭力矩调节器。 *7.载物台：多层平行滑动高抗磨损手动载物台，行程：不小于114mm（X）×73mm（Y），控制手柄扭力可调；便于观察操作。 *8载物台具有行程设置装置，用户可根据培养器皿大小自行设定限制范围。 9.物镜类型：长工作高级荧光专用物镜。 9.1平场消色差物镜4X ，数值孔径≥0.10，工作距离≥30.0mm 9.2 高清荧光物镜10X ，数值孔径≥0.30，工作距离≥6.2mm。 *9.3长工作距高级荧光物镜20X ,数值孔径≥0.45，工作距离≥8.2mm。 *9.4长工作距高级荧光物镜40X ，数值孔径≥0.60，工作距离≥3.6mm， *10. 针对不同倍数物镜的立体成像调制环。 11．透射光系统： *11.1 照明光源：长寿命LED光源，无UV成份。 11.2系统采用柯勒照明光学设计，内置复眼透镜，视场光阑可调。 *11.3高品质长工作距立体调制聚光器系统，N.A.≥0.50，W.D.≥30 mm；带中心调节装置。 11.4滤色镜托盘：日光平衡滤色片与相差滤色片各1个、中性灰度滤色片2个； 12.物镜转盘： 6孔DIC物镜转盘，整合防水机构。 (二)荧光成像系统: *1、激发光源：高亮度、长寿型单色固态激发光源，使用寿命不小于10000小时。 2、激发光系统：采用复眼式照明系统，实现整个视野的均匀照明。 3、荧光激发块：紫外激发：385nm, 蓝色激发：470nm, 绿色激发：590nm. *4、激发光源发光稳定，开启后无需等待。 *5、像衬度增强屏蔽设置。 6、荧光成像系统：高速度、高灵敏度、大耙面研究级COMS成像系统。 *6.1、彩色数码冷CCD，芯片尺寸：36.0 mm x23.9mm； *6.2、像素：≥1600万，像素点大小≥7.3μm x 7.3 μm 6.3、动态范围≥2500：1 6.4、曝光时间100μs至60s 6.5、满井电子：15000e 6.6、光谱范围：400～720nm 6.7、数字化范围：12bit *6.8、拍摄速度: 35帧/秒（1636X1088）；最快：45帧/秒（536X536）； 6.9、接口：F接口 *6.10、读出噪声：不大于 6.5 e 6.11、暗电流：0.6 e/pixels/s 6.12、与显微镜同品牌。 7、图像工作站：i5 处理器、 4GB内存/1TB (7200转)硬盘/1GB独立显卡、20英寸液晶 8、测量软件：可以进行长度、周长、面积、光密度测量；可以进行荧光通道叠加等功能。 9.主机附件及辅助设备等组成情况： 倒置显微镜 1 套、成像系统 1套、台式电脑工作站 1台。 | 1 |
| 4 | CO2恒温摇床 | 1、二氧化碳培养箱 2. 工作条件： 电源电压：220V，50Hz 温度：15.5-29.4℃ 相对湿度：20-60% 3. 技术参数： *3.1 容积：200L 3.2 内腔尺寸(W×D×H)：540×509×724mm；外部尺寸：673×691×1054mm *3.3 5〃×7〃彩色触摸屏控制, 具有历史记录存储功能，最多可达2个月的数据存储 *3.4 密闭环状HEPA过滤系统，ISO 5级洁净标准 3.5 可控制箱内温度和CO2浓度 *3.6 温度控制范围：室温+5℃-55℃ 3.7 温度稳定性：±0.3℃@37℃ * 3.8 温度精确度：±0.1℃ 3.9 温度恢复：0.12℃/min（平均） 3.10 温度显示分辨：0.1℃ *3.11 CO2传感器类型：单光双波红外二氧化碳传感器 3.12 CO2浓度范围：0.1-20% 3.13 CO2浓度精度：±0.1% 3.14 CO2恢复: 5分钟内自动恢复至5.0%+0.2/-0.5 3.15 CO2显示分辨： 0.1% *3.16 具有95℃湿热循环消毒和145℃干热循环消毒两种消毒模式 3.17 有玻璃内门、无接缝不锈钢内壁和圆角腔体 3.18 标配有全尺寸3.5L水盘 3.19 搁板标配4块，最多可放23块 3.20 滑轨和搁板都能方便取放，可高压灭菌处理 3.21 正面更换HEPA过滤器、维护和维修设计，操作简便 4、 配置: 4.1 主机 一台 4.2 不锈钢带孔搁板 四块 4.3 3.5升增湿水盘 一个 4.4 100%HEPA空气过滤器 一个 4.5 钢瓶及减压阀一个 2、耐CO2恒温摇床 1磁力驱动，无需更换皮带 2体积小，非常适合在CO2培养箱中使用 3经特殊处理的机械部件，可耐受20％CO2浓度和95％的湿度 4可单独放置于箱体外部的控制器，带LED显示屏，方便设置摇床的运行参数 5散热量低，不影响CO2培养箱内温度条件 6不锈钢外壳，耐腐蚀易清洁 7多种配件可选，适合各项实验室应用 8可用于非CO2培养箱的环境 9转速范围：30到300rpm，精度：±1rpm 10计时：0到99H59Min,或连续运行。 11 运行环境：温度4度到60度，湿度20%到95%，CO2浓度0到20%。 12配件可选，配置包括：主机、外部控制器、通用铝制夹具平台及夹具。 | 1 |