| 序号 | 仪器名称 | 技术参数与要求 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物组织及细胞学成像检测平台 | 生物组织及细胞学成像检测平台可对植物高通量、实时、自动化成像观察，开展“植物生物钟与生长发育调控”和“生物节律与农艺性状调控”相关研究。此次申请购置的成像系统有四部分构成，分别为：细胞稳态弱光成像分析平台，高通量生物发光成像分析平台，植物幼苗高通量动态成像分析系统，单细胞生物发光成像及蛋白互作分析系统。 1细胞稳态弱光成像分析平台：由光照培养箱（1台），实验材料处理箱（1台），实验材料驯化箱（1台），大靶面科学级深冷微光探测器（1个）和系统控制软件及控制箱五部分组成。 1.1光照培养箱 1.1.1光照培养箱温度控制范围：10～44℃, ±0.5℃（开灯时），2～44℃（± 0.5 ° C）（关灯时） 1.1.2逻辑智能控制器，具有用户自定义编程控制模式，控制温度,照明,湿度，具有高-低温安全工作温度限位设定，超限位声-光报警，设定参数记忆、自动恢复等功能 *1.1.3CO2气体扩散系统，可接入用户定制的CO2气源, 气体浓度控制调节范围0 – 3000 ppm 1.1.4培养箱内部有效容积：>0.7 M³, 箱门尺寸 >宽730 x高1450 (mm) , 磁吸密封门架。 *1.1.5箱体内光屏蔽装置，提供暗场成像环境 *1.1.6提供高通量突变体筛选用模板，成像面积≥290mm x 330mm *1.1.7水平顶置470 / 670 (nm) 光照培养箱专用LED光源, 光强从0-400 umol /m2 /s连续可调 *1.1.8光功率和光谱混合比例可通过计算机控制。 *1.1.9允许两个LED通道独立脉冲或闪烁输出光能,脉冲时间计算机控制, 最低反应时间0.2秒。 1.2实验材料处理箱 *1.2.1.处理箱温度范围：7～44℃( ± 0.5°C)（开灯时）， 1.2.2内部有效容积：>0.25 M³, 箱门尺寸 > 宽660 x 高 750 , 磁吸密封门架。 1.2.3最大生长高度：>53.3cm，1层搁板, 搁板面积：0.3M², *1.2.4辐照光强：冷白+红+远红+蓝组合1050umoles / m2 / s，独立颜色光强可调范围: 10-100% 1.3. 实验材料驯化箱 *1.3.1. 驯化箱温度范围：10～44℃( ± 0.5°C)（开灯时）， 1.3.2. 专为植物细胞培养设计的垂直缓流气流扩散器, 培养皿盖上无冷凝水 1.3.3. 内部有效容积：>0.7 M³, 箱门尺寸 >宽730 x高1450 (mm) , 磁吸密封门架。 1.3.4. 最大生长高度：135mm，5层搁板，总搁板面积：2.5 M², 最大生长高度：135mm， *1.3.5. 光强：155umoles/ M²/s @ Shelf 1.4. 大靶面科学级深冷微光探测器 1.4.1. 探测器芯片：e2v CCD42-40; 光电转换效率QE：≥ 95%, 像素阵列：2048x2048 pixels, 像素尺寸：13.5x13.5 μm 1.4.2. 像素数字读出速度(MHz)： 5, 3, 1, 0.05 @ 16 bit 1.4.3. 探测器芯片冷却温度：真空封装，五级TE制冷，冷至 -100 °C。 *1.4.4. 暗电流：<0.00006 e- @ -100 °C (5-stage peltier cooler model ) *1.4.5. 配高光通量大视场定焦镜头，成像面积≥500x500 (mm), 样品分辩率 ≦20μm #1.4.6. 具有超强背景辐射噪声滤波功能 1.5. 系统控制软件及控制箱 1.5.Dell高性能图像工作站：CPU英特尔至强 E-2124, 4 核, 8MB 缓存, 3.3GHz, 4.3Ghz Turbo。内存: 8GB 1x8GB DDR4 2666MHz UDIMM 非ECC。显卡: NVIDIA® Quadro® P620, 2GB, 4 mDP, 27" 4K LED背光液晶显示器。系统启动固态硬盘C6 M.2 PCIe Boot SSD 含optional 1-4 2.5 英寸 HD。数据存储硬盘: 3.5英寸2TB 7200rpm SATA, 加速含M.2 32GB英特尔 Optane内存 1.5.2. 每套系统配有独立ID的系统控制和数据分析软件： 用于全自动、高通量完成转基因植物活体内的生物发光(bioluminescence)节律数据分析，LUC, AEQUORIN报告基因, 以及植物抗逆境突变体材料的筛选,对基因表达、昼夜节律进行高通量自动分析, 在植物多次长时间曝光成像时对光源、温度、湿度控制, 针对: 原核、真核细胞报告基因表达分析, 植物报告基因体内成像分析, 微孔板成像，例如：免疫分析、报告基因、基因探针和嗜菌作用分析等, 荧光团的体内转基因植物中通过报告基因对生理周期节奏的研究量化分析, 软件基础数据处理功能包括: 具有萤光素酶光谱特征生物发光图像的光谱反卷积，清晰的显示发光图像、 荧光图像或影像, 图像处功能带有图像对比、图像增强工具。色彩重叠功能，例如带有生物发光图像的影像合成；带有杂交信号的荧光凝胶成像；或其它类型的荧光成像, 二维成像分析, 插入部分的界定及测算功能, 几何学图像分析, 多种算法功能, 分析结果以电子表格形式输出, 原始数据与处理后数据分开存档（根据GLP规则）, 支持单一次序曝光或成像。 1.5.3. 光照培养箱与图像采集精确同步时序控制/过载保护延时配电柜和电缆 1.5.4. 恒温水循环器恒温水循环器 2高通量生物发光成像分析平台：由光照培养箱（1台），实验材料处理箱（1台），实验材料驯化箱（1台），大靶面科学级深冷微光探测器（1个）和系统控制软件及控制箱五部分组成。 2.1光照培养箱 2.1.1光照培养箱温度控制范围：10～44℃, ±0.5℃（开灯时），2～44℃（± 0.5 ° C）（关灯时） 2.1.2逻辑智能控制器，具有用户自定义编程控制模式，控制温度,照明,湿度，具有高-低温安全工作温度限位设定，超限位声-光报警，设定参数记忆、自动恢复等功能 *2.1.3CO2气体扩散系统，可接入用户定制的CO2气源, 气体浓度控制调节范围0 – 3000 ppm 2.1.4培养箱内部有效容积：>0.7 M³, 箱门尺寸 >宽730 x高1450 (mm) , 磁吸密封门架。 *2.1.5箱体内光屏蔽装置，提供暗场成像环境 *2.1.6提供高通量突变体筛选用模板，成像面积≥290mm x 330mm 2.2实验材料处理箱 *2.2.1.处理箱温度范围：7～44℃( ± 0.5°C)（开灯时）， 2.2.2内部有效容积：>0.25 M³, 箱门尺寸 > 宽660 x 高 750 , 磁吸密封门架。 2.2.3最大生长高度：>53.3cm，1层搁板, 搁板面积：0.3M², *2.2.4辐照光强：冷白+红+远红+蓝组合1050umoles / m2 / s，独立颜色光强可调范围: 10-100% 2.3. 实验材料驯化箱 *2.3.1. 驯化箱温度范围：10～44℃( ± 0.5°C)（开灯时）， 23.2. 专为植物细胞培养设计的垂直缓流气流扩散器, 培养皿盖上无冷凝水 2.3.3. 内部有效容积：>0.7 M³, 箱门尺寸 >宽730 x高1450 (mm) , 磁吸密封门架。 2.3.4. 最大生长高度：135mm，5层搁板，总搁板面积：2.5 M², 最大生长高度：135mm， *2.3.5. 光强：155umoles/ M²/s @ Shelf 2.4. 大靶面科学级深冷微光探测器 2.4.1. 探测器芯片：e2v CCD47-40; 光电转换效率QE：≥ 95%, 像素阵列：1024x1024 pixels, 像素尺寸：13.0x13.0 μm 2.4.2. 像素数字读出速度(MHz)： 5, 3, 1, 0.05 @ 16 bit 2.4.3. 高速调焦模式帧频>4fps@ 1024 x 1024 pixels at 16 bit。 *2.4.4. 暗电流：<0.0002 e- @ -100 °C *2.4.5. 配高光通量大视场定焦镜头，成像面积≥400x400 (mm), 样品分辩率 ≦40μm #2.4.6. 具有超强背景辐射噪声滤波功能 2.5. 系统控制软件及控制箱 2.5..1Dell高性能图像工作站：CPU英特尔至强 E-2124, 4 核, 8MB 缓存, 3.3GHz, 4.3Ghz Turbo。内存: 8GB 1x8GB DDR4 2666MHz UDIMM 非ECC。显卡: NVIDIA® Quadro® P620, 2GB, 4 mDP, 27" 4K LED背光液晶显示器。系统启动固态硬盘C6 M.2 PCIe Boot SSD 含optional 1-4 2.5 英寸 HD。数据存储硬盘: 3.5英寸2TB 7200rpm SATA, 加速含M.2 32GB英特尔 Optane内存 2.5.2. 每套系统配有独立ID的系统控制和数据分析软件： 用于全自动、高通量完成转基因植物活体内的生物发光(bioluminescence)节律数据分析，LUC, AEQUORIN报告基因, 以及植物抗逆境突变体材料的筛选,对基因表达、昼夜节律进行高通量自动分析, 在植物多次长时间曝光成像时对光源、温度、湿度控制, 针对: 原核、真核细胞报告基因表达分析, 植物报告基因体内成像分析, 微孔板成像，例如：免疫分析、报告基因、基因探针和嗜菌作用分析等, 荧光团的体内转基因植物中通过报告基因对生理周期节奏的研究量化分析, 软件基础数据处理功能包括: 具有萤光素酶光谱特征生物发光图像的光谱反卷积，清晰的显示发光图像、 荧光图像或影像, 图像处功能 带有图像对比、图像增强工具。色彩重叠功能，例如带有生物发光图像的影像合成；带有杂交信号的荧光 凝胶成像；或其它类型的荧光成像, 二维成像分析, 插入部分的界定及测算功能, 几何学图像分析, 多种算法 功能, 分析结果以电子表格形式输出, 原始数据与处理后数据分开存档（根据GLP规则）, 支持单一次序曝光 或成像。 2.5.3. 光照培养箱与图像采集精确同步时序控制/过载保护延时配电柜和电缆 3植物幼苗高通量动态成像分析系统：由光照培养箱（1台），实验材料处理箱（1台），实验材料驯化箱（1台），大靶面科学级深冷微光探测器（1个）和系统控制软件及控制箱五部分组成。 3.1光照培养箱 3.1.1光照培养箱温度控制范围：10～44℃, ±0.5℃（开灯时），2～44℃（± 0.5 ° C）（关灯时） 3.1.2逻辑智能控制器，具有用户自定义编程控制模式，控制温度,照明,湿度，具有高-低温安全工作温度限位设定，超限位声-光报警，设定参数记忆、自动恢复等功能 *3.1.3CO2气体扩散系统，可接入用户定制的CO2气源, 气体浓度控制调节范围0 – 3000 ppm 3.1.4培养箱内部有效容积：>0.7 M³, 箱门尺寸 >宽730 x高1450 (mm) , 磁吸密封门架。 *3.1.5箱体内光屏蔽装置，提供暗场成像环境 *3.1.6提供高通量突变体筛选用模板，成像面积≥290mm x 330mm 3.2实验材料处理箱 *3.2.1.处理箱温度范围：10～44℃( ± 1°C)（开灯时）， 3.2.2内部有效容积：>1.85M³, 箱门尺寸 > 宽570 x 高 1460 , 磁吸密封门架。 3.2.3最大生长高度：>38cm，3层搁板, 搁板面积：>0.49M², *3.2.4 CO2气体扩散系统，可接入用户定制的CO2气源, 气体浓度控制调节范围0 – 3000 ppm *3.2.5. 超声波加湿器带湿度监测探头 *3.2.6. 辐照光强：≧300 µmoles/m2 /s, 光强可调 3.3. 实验材料驯化箱 *3.3.1. 驯化箱温度范围：10～44℃( ± 0.5°C)（开灯时）， 3.3.2. 专为植物细胞培养设计的垂直缓流气流扩散器, 培养皿盖上无冷凝水 3.3.3. 内部有效容积：>0.7 M³, 箱门尺寸 >宽730 x高1450 (mm) , 磁吸密封门架。 3.3.4. 最大生长高度：135mm，5层搁板，总搁板面积：2.5 M², 最大生长高度：135mm， *3.3.5. 光强：155umoles/ M²/s @ Shelf 3.4. 大靶面科学级深冷微光探测器 3.4.1. 探测器芯片：e2v CCD47-10; 光电转换效率QE：≥ 95%, 像素阵列：1024x1024 pixels, 像素尺寸：13.0x13.0 μm 3.4.2. 像素数字读出速度(MHz)： 5, 3, 1, 0.05 @ 16 bit 3.4.3. 高速调焦模式帧频>4fps@ 1024 x 1024 pixels at 16 bit。 *3.4.4.暗电流：<0.0002 e- @ -100 °C *3.4.5. 配高光通量大视场定焦镜头，成像面积≥400x400 (mm), 样品分辩率 ≦40μm 3.4.6. 具有超强背景辐射噪声滤波功能 3.5. 系统控制软件及控制箱 3.5..1Dell高性能图像工作站：CPU英特尔至强 E-2124, 4 核, 8MB 缓存, 3.3GHz, 4.3Ghz Turbo。内存: 8GB 1x8GB DDR4 2666MHz UDIMM 非ECC。显卡: NVIDIA® Quadro® P620, 2GB, 4 mDP, 27" 4K LED背光液晶显示器。系统启动固态硬盘C6 M.2 PCIe Boot SSD 含optional 1-4 2.5 英寸 HD。数据存储硬盘: 3.5英寸2TB 7200rpm SATA, 加速含M.2 32GB英特尔 Optane内存 3.5.2. 每套系统配有独立ID的系统控制和数据分析软件： 用于全自动、高通量完成转基因植物活体内的生物发光(bioluminescence)节律数据分析，LUC, AEQUORIN报告基因, 以及植物抗逆境突变体材料的筛选,对基因表达、昼夜节律进行高通量自动分析在植物多次长时间曝光成像时对光源、温度、湿度控制, 针对: 原核、真核细胞报告基因表达分析, 植物报告基因体内成像分析, 微孔板成像，例如：免疫分析、报告基因、基因探针和嗜菌作用分析等, 荧光团的体内转基因植物中通过报告基因对生理周期节奏的研究量化分析, 软件基础数据处理。功能包括: 具有萤光素酶光谱特征生物发光图像的光谱反卷积，清晰的显示发光图像、 荧光图像或影像, 图像处功能，带有图像对比、图像增强工具。色彩重叠功能，例如带有生物发光图像的影像合成；带有杂交信号的荧光，凝胶成像；或其它类型的荧光成像, 二维成像分析, 插入部分的界定及测算功能, 几何学图像分析, 多种算法，功能, 分析结果以电子表格形式输出, 原始数据与处理后数据分开存档（根据GLP规则）, 支持单一次序曝光或成像。 3.5.3. 光照培养箱与图像采集精确同步时序控制/过载保护延时配电柜和电缆 3.5.4. 恒温水循环器恒温水循环器 4单细胞生物发光成像及蛋白互作分析系统：由倒置荧光显微镜（1台），实验材料驯化箱（1台），大靶面科学级深冷微光探测器（1个）和系统控制软件及控制箱四部分组成。 4.1倒置荧光显微镜 4.1.1光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≦55 mm 4.1.2 封闭式框架式机身以消除U型机架固有的热应力形变，低重心,高刚性高热稳定性(x,y轴) , 电动Z轴，配有分辨率可达到50纳米光栅尺线性编码器，用于锁定样品Z轴空间位置，Auto-Focus功能利用高性能荧光相物镜高反差特性实现样品“最佳聚焦”平面锁定。 4.1.3 光路切换，0:100%；100%:0 * 4.1.4 激发块转盘：>6孔荧光激发块转盘；无需拆卸即可更换激发块 4.1.5 物镜转换器：6孔式物镜转换器。物镜转盘下配备防漏水功能装置 4.1.6 观察镜筒：双目镜筒：瞳距可调节，视场直径为22-23 4.1.7 目镜：高眼点目镜，10×，屈光度可调功能 4.1.8 聚光镜：7孔聚光镜；NA≥0.3；WD≥73mm。 4.1.9万能平场复消色差物镜, 10X, NA 0.4, 工作距离3.1mm 4.1.10.半复消色差相差超高数值孔径物镜UCPLFLN20XPH, NA 0.7, 工作距离0.8-1.8 4.1.11. 40X万能平场复消色差物镜, NA 0.95, 工作距离0.18mm 4.2. 实验材料驯化箱 4.2.1. 驯化箱温度范围：10～44℃( ± 0.5°C)（开灯时）， 4.2.2. 专为植物细胞培养设计的垂直缓流气流扩散器, 培养皿盖上无冷凝水 4.2.3. 内部有效容积：>0.7 M³, 箱门尺寸 >宽730 x高1450 (mm) , 磁吸密封门架。 4.2.4. 最大生长高度：135mm，5层搁板，总搁板面积：2.5 M², 最大生长高度：135mm， 4.2.5. 光强：155umoles/ M²/s @ Shelf 4.3大靶面科学级深冷微光探测器 4.3.1. 探测器芯片：e2v CCD47-10; 光电转换效率QE ：≥ 95%, 4.3.2有效像素阵列：1024 x 1024 pixels, 正方形像素尺寸：13.0 x 13.0 μm pixels 4.3.3像素数字读出速度(MHz)： 5, 3, 1, 0.05 @ 16 bit 4.3.4高速调焦模式帧频>4fps@ 1024 x 1024 pixels at 16 bit 4.3.5暗电流：<0.0002 e- @ -100 °C *4.3.6配高光通量大视场定焦镜头，成像面积≥400x400 (mm), 样品分辩率 ≦40μm 4.3.7超强辐射噪声屏蔽装置 4.4系统控制软件及控制箱 4.4.1Dell高性能图像工作站：CPU英特尔至强 E-2124, 4 核, 8MB 缓存, 3.3GHz, 4.3Ghz Turbo。内存: 8GB 1x8GB DDR4 2666MHz UDIMM 非ECC。显卡: NVIDIA® Quadro® P620, 2GB, 4 mDP, 27" 4K LED背光液晶显示器 。系统启动固态硬盘C6 M.2 PCIe Boot SSD 含optional 1-4 2.5 英寸 HD。数据存储硬盘: 3.5英寸2TB 7200rpm SATA, 加速含M.2 32GB英特尔 Optane内存 4.4.2每套系统配有独立ID的系统控制和数据分析软件： 用于全自动、高通量完成转基因植物活体内的生物发光(bioluminescence)节律数据分析，LUC, AEQUORIN报告基因, 以及植物抗逆境突变体材料的筛选,对基因表达、昼夜节律进行高通量自动分析在植物多次长时间曝光成像时对光源、温度、湿度控制, 针对: 原核、真核细胞报告基因表达分析, 植物报告基因体内成像分析, 微孔板成像，例如：免疫分析、报告基因、基因探针和嗜菌作用分析等, 荧光团的体内转基因植物中通过报告基因对生理周期节奏的研究量化分析, 软件基础数据处理功能包括: 具有萤光素酶光谱特征生物发光图像的光谱反卷积，清晰的显示发光图像、 荧光图像或影像, 图像处功能 带有图像对比、图像增强工具。色彩重叠功能，例如带有生物发光图像的影像合成；带有杂交信号的荧光 凝胶成像；或其它类型的荧光成像, 二维成像分析, 插入部分的界定及测算功能, 几何学图像分析, 多种算法 功能, 分析结果以电子表格形式输出, 原始数据与处理后数据分开存档（根据GLP规则）, 支持单一次序曝光 或成像。 4.4.3光照培养箱与图像采集精确同步时序控制/过载保护延时配电柜和电缆 4.4.4恒温水循环器恒温水循环器 | 1 |