单道移液器技术参数

1、规格量程及数量：0.1-2.5 ul（3支），0.5-10 ul（3支），2-20 ul（3支），10-100ul（3支），20-200ul（3支），100-1000ul（5支）；

2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；

*3、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 ；

*4、需有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛；

*5、体积显示，位置合理，便于移液时观察；

6、坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

7、不同量程范围移液器的操作按钮颜色不同，易于辨认和装配吸头；

*8、不准确度和不精确度要求：

（1）0.1-2.5ul 移液器体积增量≤0.002ul

0.25ul时不准确度≤±12%，不精确度≤6.0%；

1.25ul时不准确度≤±2.5%，不精确度≤1.5%；

2.5ul时不准确度≤±1.4%，不精确度≤0.7%.

（2）0.5-10ul 移液器体积增量≤0.01ul

1ul时不准确度≤±2.5%，不精确度≤1.8%；

5ul时不准确度≤±1.5%，不精确度≤0.8%；

10ul时不准确度≤±1.0%，不精确度≤0.4%.

（3）2-20ul 移液器体积增量≤0.02ul

2ul时不准确度≤±5%，不精确度≤1.5%；

10ul时不准确度≤±1.2%，不精确度≤0.6%；

20ul时不准确度≤±1.0%，不精确度≤0.3%.

（4）10-100ul 移液器体积增量≤0.1ul

10ul时不准确度≤±3.0%，不精确度≤1.0%；

50ul时不准确度≤±1.0%，不精确度≤0.3%；

100ul时不准确度≤±0.8%，不精确度≤0.2%.

（5）20-200ul 移液器体积增量≤0.2ul

20 ul时不准确度≤±2.5%，不精确度≤0.7%；

100ul时不准确度≤±1.0%，不精确度≤0.3%；

200ul时不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.2%.

（6）100-1000ul 移液器体积增量≤1ul

100 ul时不准确度≤±3.0%，不精确度≤0.6%；

500ul时不准确度≤±1.0%，不精确度≤0.2%；

1000ul时不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.2%.