全自动免疫组化仪技术参数

- 可进行病理组织标本和科研的各种动物标本全自动进行免疫组织化学、原位杂交和mRNA检测（包括烤片、脱蜡、抗原修复、染色和显色等全过程）

*2、在同一台仪器上完成免疫组化染色、免疫荧光检测、Qdots荧光检测、原位杂交及银染原位杂交、mRNA 检测。可以实现多重染色,支持PE等厂家的多重免疫荧光检测试剂盒

*3、能够开展分子病理检测项目：具备银染原位杂交（SISH）及显色原位杂交检测(CISH)及mRNA检测功能，能够满足临床肿瘤病人所需的靶向治疗检测指标及科研项目。

*4、玻片处理能力：最大30张玻片/循环，且每个玻片可以单独设置不同的染色流程和温度等反应条件,单一样本进行实验或者完成实验对其他片位实验无干扰

5、支持单一切片样本随时加载或取出，试剂随时添加

*6、每循环能实现单张切片的独立温控，每张切片可以控制在室温、37 ℃、42℃等不同的温度，从 37 ℃升至95 ℃ ≤ 4分钟， 95 ℃ 降至37 ℃ ≤ 7 分钟

7、每个检测中一抗的用量≤100ul,每种试剂具备独立加样系统，没有交叉污染

8、配备全自动液路，准确提供实验所需液体，环保型脱蜡液(不含二甲苯和酒精)

9、条码标签识别系统，避免人工误差，实现切片与试剂全程跟踪，保证结果的可重复性和精确性

*10、具备双清洗与喷气结合清洗技术，最大限度地减少了非特异性背景干扰，节约一抗或探针量

*11、具备空气涡流式混匀技术，保障整张切片试剂充分混匀，避免了“边缘效应”及“阶梯效应

*12、具备液体封盖膜（LCS）技术，有效防止试剂挥发，利于气体涡流式混匀，保证染色均一性

13、配置：主机及相关试剂桶、废液桶一套；计算机、显示器及控制系统一套；标签打印机一台。

14、支持实验室系统LIS链接、打印功能，具有数据储存功能和质量控制系统。 15、试剂完全开放。

16、支持多种染色方法，适用于多种标本（包括石蜡、冰冻细胞、穿刺物等）及科研的标本。灵活的染色选项，可全自动单一程序处理免疫组化双染、三染、多染及蛋白和核酸的共染色，方便技术员以及确保测试稳定性，同时方便观察对比。

17、具备维护导航，提示并指导完成日常的维护工作

18、原厂专业的工程师提供售后服务