低温高速离心机技术参数

1、最大离心力（rcf）：＞22000×g；

*2、水平转子最大容量(ml)：4×5 MTP工作板；

3、温控范围 ：-11－40℃；

*4、时间控制：10s-99h59min，可连续离心；具有瞬时离心功能；

*5、加/减速幅rpm：10/10加减档；

6、程序：＞98个用户自定义程序；

7、噪音：＜56dB（所有转子均低于这个数值）；

8、样品的迅速降温；

9、冷冻功能：最高转速时转子温度<4℃；有待机冷却功能：可使转子腔在待机状态下维持设定温度；快速预冷腔体：基于适配器的校正温度进行温度的设置，当放入样品时可确保最大的温度准确性；

*10、快速制冷编程功能：预先设定离心机制冷的时间和日期，在预定时间进行快速制冷；

*11、开盖高度：≤85cm，方便关闭离心机盖；

*12、配置：

（1）冷冻离心机主机两台；

（2）30×1.5/2.0ml气密性角转子两个（最高转速：≥13700rpm）；

（3）6×50ml气密性金属材质角转子（配15ml适配器）两套，最高转速 ≥12,100 rpm，最大相对离心力：≥20,130×g；可进行高温高压灭菌 （121℃，20分钟）；* 为保证离心效果该角转子的适配器孔的角度必须≥45°

（4）通用型水平转子两个（转速≥4500rpm，含5ml、15ml、50ml及微孔板适配器），可以满足离心不少于64×15ml锥形管、36×50ml锥形管。