生物安全柜技术参数

1．进口原装产品，主机一台。

*2．平均气流风速:沉降气流不小于0.35 m/s、进气气流不小于0. 53 m/s

3．气体交换体积:沉降气流不小于924 m3/h、进气气流不小于554 m3/h

*4．控制器易于操作,管理员密码保护参数设定

5．安全监控系统:实时数字式显示下降气流和流入气流速度,其数值波动超过20%时有声光报警拉门超过安全位置具有数字提示和声、光报警

*6．操作室洁净等级: 达到美联邦209 E标准1级洁净度或ISO 14644.1标准Class 3级

7．操作室结构:工作腔两侧与后壁为整块不锈钢钢板一次冲压成形,不得为焊接,大圆弧角过渡,便于清洁,四面负压环绕防泄露设计

*8．操作前窗:工作开口高度>270mm, 无下边框,易于清洁和消毒的防紫外线钢化玻璃,厚度≥6 mm,采用手拉式上下滑动开启,不得使用电控,以保证断电时能及时关门防护

9．防泄漏:前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计,通过气幕保护防止泄漏

10．紫外灯:标配30W、254nm消毒紫外灯,易于更换

11．照度: >1400 Lux,荧光灯位于非污染区域

*12．搁手架:搁手支架与操作室宽度等宽,高于工作台面,不会阻挡前进气孔

*13．电源插座及水气接口:两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧,四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧