河南招标采购服务有限公司                                    磋商文件

河南农业大学农学院仪器设备采购重招
磋商文件
编号：豫财磋商采购-2018-617-CZ
[image: image4][image: image5.wmf] 


      HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.
目  录

2

第一部分 竞争性磋商邀请函

4

第二部分 竞争性磋商须知

13

第三部分 合同格式

17

第四部分 合同条款资料表

18

第五部分 磋商项目资料表

21

第六部分 采购需求及技术规格要求

23

第七部分 磋商响应文件格式及内容



特 别 提 示
1、供应商注册

1.1 投标人（供应商）应首先办理CA数字证书，登录河南省公共资源交易中心网站-市场主体系统注册用户名及密码（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《CA数字证书办理指南》）；办理CA数字证书后，办理市场主体信息库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）；凡有意参加投标者，请完成市场主体信息库登记后，于公告期限内登录“河南省公共资源交易中心（http：//www.hnggzy.com）”网，凭领取的CA数字证书进行网上投标报名。CA密钥在河南省信息化发展有限公司（金水东路与东风南路交叉口卫华大厦18楼）办理。
2、磋商响应文件制作

2.1、供应商凭CA密钥登陆会员专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的磋商文件 (.doc)。

2.2、供应商须在磋商响应文件递交截止时间前提供（1）纸质磋商响应文件（A4纸打印并胶装）（2）电子磋商响应文件(.doc)。

2.3、电子磋商响应文件须按磋商文件要求将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中；纸质磋商响应文件须按磋商文件格式要求加盖供应商的公章并且经法定代表人或授权代表签字。

2.4、严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在磋商响应文件被拒绝的风险。

2.5、磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在磋商响应文件内，磋商响应文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

3、澄清与变更

采购人、集中采购机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为磋商文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的项目供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各供应商须重新下载最新的磋商文件及答疑文件，以此编制磋商响应文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。
4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

★5、本次采购项目供应商不需要制作加密磋商响应文件（*.hntf格式）或非加密磋商响应文件（*.nhntf格式）。

第一部分 竞争性磋商邀请函

河南农业大学农学院仪器设备采购重招
磋商公告
编号：豫财磋商采购-2018-617-CZ
    受河南农业大学的委托，河南招标采购服务有限公司就其河南农业大学农学院仪器设备采购重招进行竞争性磋商采购，现邀请合格的供应商参加。

一、项目编号: 豫财磋商采购-2018-617-CZ
二、项目简要说明：

	采购内容
	是否采购进口产品
	数量/套

	全能型蛋白转印系统
	可采购
	1

	组织细胞破碎仪
	否
	1

	万分之一天平
	否
	1

	PH计
	否
	1

	荧光定量PCR仪
	可采购
	1

	电穿孔仪
	可采购
	1

	高压灭菌锅
	否
	1

	干热玻璃珠接种灭菌器
	否
	2

	梯度PCR仪
	可采购
	2

	单道移液器
	可采购
	50

	超微量分光光度计
	可采购
	1

	4L便携液氮罐
	否
	1

	凝胶成像分析系统
	否
	1

	小型垂直电泳槽
	否
	2

	通用电泳仪
	否
	1

	液氮罐
	否
	1

	液氮罐
	否
	1

	离心机
	否
	1

	摇床
	否
	1

	植物光照培养箱
	否
	1

	除热原型超纯水系统
	否
	1

	紫外分光光度计
	否
	1


本项目落实中小微型企业扶持政府采购政策。
预算价：1084780元整。
三、采购方式：竞争性磋商

四、供应商资质要求：

1. 注册于中华人民共和国境内的投标人且符合以下要求：
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人2017年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截至到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2018 年 1 月 1 日以来任意一个月纳税凭证和社保缴费凭证）；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在”信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
6）与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

2. 本次招标不接受联合体投标。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 提供政府采购反商业贿赂承诺书。
五、磋商文件报名:
1. 供应商应首先办理CA数字证书，登录河南省公共资源交易中心网站-市场主体系统注册用户名及密码（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《CA数字证书办理指南》）；办理CA数字证书后，办理市场主体信息库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）；凡有意参加投标者，请完成市场主体信息库登记后，于公告期限内登录“河南省公共资源交易中心（http：//www.hnggzy.com）”网，凭领取的CA数字证书进行网上投标报名。
2.标书售价：人民币300元/本，售后不退。
3.磋商报名时间为2019年1月28日至2019年2月1日（北京时间）
六、磋商文件的获取：

1.磋商文件获取时间内请投标人登陆“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”查询，并时刻关注有关该项目文件发售信息。
2.本项目磋商文件获取期间使用CA数字证书登陆“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料（详见http：//www.hnggzy.com公共服务-办事指南）。供应商未按规定在网上下载磋商文件的，其投标将被拒绝。
3.获取磋商文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的磋商文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本磋商文件制作工具制作电子磋商响应文件。
4.磋商报名及磋商文件下载时间为2019年1月28日至2019年2月1日（北京时间），供应商未按规定在网上下载磋商文件的，其投标将被拒绝。确 定取 消
 七、磋商响应文件的递交：

1.供应商需要在磋商截止时间前同时递交电子磋商响应文件（.doc格式）和纸质磋商响应文件（一正两副）。

2.磋商响应文件递交的截止时间为2019年3月1日上午9:00（北京时间）。

3.磋商响应文件递交的地点为河南省公共资源交易中心开标室（郑州市经一路与农业路东交叉口投资大厦A座第5开标室）。

4．电子磋商响应文件或纸质磋商响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的将不予受理。
八、发布公告的媒介
河南省政府采购网、河南省公共资源交易中心网。 
九、联系方式：
采购人：河南农业大学            采购人地址：郑州市农业路63号

联系人：韩老师                  联系电话：0371-63558857

代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：王女士

联系电话：0371-65958908  

联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

日期：2019年1月25日

第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付 “磋商项目资料表”中采购人采购货物及相关服
务的费用。
2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同条款（格式）

合同条款资料表

合同格式

磋商项目资料表

服务需求及技术要求

磋商响应文件格式及内容

5.磋商响应文件构成

磋商复函

法定代表人授权书

竞争性磋商报价表

竞争性磋商报价表

检查评估分项报价表

磋商供应商资格申明

技术规格和商务条款偏差表

拟投入本次项目的负责人及工作人员

拟投入本次项目的设备

其它

供应商承诺函

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，应在磋商开始日前3天按磋商邀请函或磋商项目资料表中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。过期不予受理。
7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2采购人对磋商文件的修改，将以说明函的形式通知供应商，说明函对所有供应商具有约束力。  

7.3为使供应商有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长磋商开始日期，延长磋商开始日期的决定将以说明函的形式通知供应商。

  三 磋商响应文件的编制

8.磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10.磋商报价

10.1磋商响应文件的磋商报价表上应清楚地标明单价或总价。但只允许有一个报价，多个报价的磋商响应文件将不被接受。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的第一轮报价，本报价不是最终报价。
磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。
11.磋商货币

11.1磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

13.证明提供服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.磋商保证金

14.1供应商磋商时，必须以人民币提交供应商须知前附表中规定数额的磋商保证金。

14.2磋商保证金可采取下列任何一种形式：电汇、银行汇票、转帐等非现金形式。

14.3对于未在磋商截止时间提交磋商保证金的，采购人将视其为对磋商文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.4未成交供应商的磋商保证金，将在确定成交供应商后五日内予以退还，不计利息。

14.5下列情况发生时，将不退还供应商磋商保证金：

〔1〕供应商在磋商函中规定的有效期内撤回其磋商的；

〔2〕成交供应商因其自身原因在规定期限内未能与采购人签订合同的。

15.磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。“竞争性磋商须知前附表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

四 磋商响应文件上传和递交

17.磋商响应文件的

17.1按规定上传和递交磋商响应文件。
18.迟交的磋商响应文件

18.1采购人将拒绝接受磋商开始后上传和递交的磋商响应文件。

19.磋商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在上传和递交磋商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商响应文件。

五、磋商小组

20.磋商小组

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，并根据本次采购的特点组织磋商小组，磋商小组由3人以上的经济、技术专家及采购人代表组成，经济、技术专家从政府采购专家库中随机抽取。

20.2 与供应商有利害关系的不得进入磋商小组。

20.3磋商小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

六、磋商会议

21.磋商会议要求事项

21.1采购代理机构按照竞争性磋商文件规定的时间和地点举行磋商会议，所有供应商须派代表参加会议，会议由采购代理机构主持；

21.2供应商的企业法定代表人或其授权委托代理人参加磋商会议；

21.3供应商应按时参加磋商会议并签到；

21.4磋商会议程序

（1）磋商会议由采购代理机构主持，邀请所有供应商参加，并在磋商文件规定的时间、地点进行，同时接受政府采购监督部门的监督；

（2）磋商会议开始后，由主持人宣布正式开始；

（3）宣布磋商会议纪律；

（4）介绍到会监督部门代表、采购人代表及供应商；

（5）宣读参加磋商供应商名单；

（6）宣布进入磋商、评审程序；

21.5采购代理机构对会议过程进行书面记录。

七、磋商和评审

22.磋商、评审会议
22.1磋商、评审会议采用保密方式进行。评审工作在政府采购监督员的监督下，由磋商小组负责评审。

23.磋商、评审内容的保密

23.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡涉及磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况均应严格保密；

23.2在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消其磋商资格。

24.供应商实质性审核

实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应文件将被拒绝。如发现有下列情况之一的，其磋商响应文件将被拒绝：

（1）磋商响应文件没有法定代表人个人签字或企业签章；

（2）供应商未提交磋商保证金或金额不足的；

（3）供应商提供两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在同一份磋商响应文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（4）磋商响应文件未能满足招磋商文件其他实质性要求的。

25. 磋商响应文件的澄清
25.1为了有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以用书面形式要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，供应商应以书面形式进行，但是澄清或者说明不得超过磋商响应文件的范围和改变磋商响应文件的实质性内容。

26.错误的修正

26.1磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）磋商响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.磋商的程序及方法

27.1 磋商小组首先审阅磋商响应文件，讨论、通过磋商工作流程和要点；

27.2 根据磋商小组根据竞标供应商的磋商响应文件进行评审，资格审查通过后，按照采购需求、质量和服务等进行打分，磋商小组推荐综合得分（磋商小组依据评分标准评分）最高的磋商响应供应商作为成交供应商。成交价格为最终报价。

27.3 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

27.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.7 经磋商，供应商提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
27.8.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的的得分。

27.9.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告经磋商小组全体成员签字确认。

27.10磋商小组成员应当客观、公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

八、评分标准

28.评标办法
A.报价得分（30分） 
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
Sn=30×Cmin/Cn 
Sn：第n个有效投标人的价格得分
Cmin：技术和商务审查符合的有效投标人最低报价
Cn：第n个技术和商务审查符合的有效投标人的投标价。
                     B.商务部分（12分）
1.投标产品综合评价（3分）：
根据各投标人所投产品的配置优势、产品业绩、成熟性、稳定性、可维修性、品牌知名度、制作工艺、设备安装调试/培训方案及人员安排的合理性、及是否满足用户需求等方面，进行对比综合评审（一档：3分，二挡2分，三挡1分）。
2.业绩证明（6分）
投标人提供2016年1月1日以来单份合同在100万元及以上的类似产品业绩，每提供1份得2分，最高得6分。
3. 企业信用等级(3分)
投标企业信用等级为AAA级得3分；信用等级为AA级得1分；信用等级为A级及以下得0分。（注：投标文件附企业信用等级证书和评估报告复印件或扫描件，投标时需提供原件查验，未提供或提供不全者不得分。）
C.售后服务(10分) 

(1)详细说明售后服务的计划、内容、形式、含免费维修时间、解决质量、操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点等0-6分（一档：6分，二挡5分，三挡4分，四挡：2分，五档：1分）。 
(2) 质保期(2分)：在进口设备一年,国产设备三年的基础上招标项目需求及技术规格要求”中规定的期限，每延长1年得1分，最多得2分。质保期内，免费维修（不收配件和服务费）。
(3)其它优惠条款服务承诺0-2分：（一档：2分，二挡1分，三挡0分）。  
                        D. 技术部分（48分）
1. 技术指标（48分）
评标委员会将根据投标人提供的进口产品生产厂商（或国内产品总代理）出具的项目授权书及技术证明文件，判断所投进口产品是否满足招标文件要求(提供货物技术证明文件必须有生产厂商或国内产品总代理加盖公司公章)。若提供的货物技术证明文件与招标文件不一致时，又未提供制造生产厂家对所投配置给予确认说明的，则该条技术指标不满足。国产产品参照投标文件提供的《技术规格偏差表》和《设备(产品)规格一览表》进行评定。
①全部满足招标文件要求得48分；
②每有一项“*”号技术指标不满足要求，扣2分。每有一项非“*”号技术指标不满足要求，扣1分。
注：技术参数分最多扣至0分。
   九 授予合同

29.合同的授予
29.1磋商结束后2个工作日内，采购代理机构根据磋商小组的推荐意见，将磋商情况写出磋商报告上报采购人。采购人应当自收到磋商报告之日起5个工作日内在磋商报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。河南招标采购服务有限公司自成交供应商确定之日起2个工作日内，向成交供应商发出《成交通知书》，并将成交结果在“河南省政府采购网”和“河南招标采购网”上进行公告，磋商文件随成交结果同时公告。
30.否决所有磋商和重新磋商

30.1如磋商小组认为所有磋商响应文件均未能对磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

31.成交服务费

31.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的成交服务费。

32.签订合同

32.1成交供应商应按照规定携带成交通知书与采购人签订合同。

32.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求代理机构退还其磋商保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

第三部分 合同格式

需方：

供方：

本合同于     年  月  日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得（方案和服务简介）服务，邀请供方参加了该项目竞争性招标，并接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同.

2. 下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:

1) 合同条款

2) 合同条款资料表

3) 合同条款附件

附件1服务范围及预算明细一览表

附件2 技术要求

附件3 完成计划

附件4 履约保函(格式)

4) 中标通知书

3. 供方在此保证全部按照合同规定向需方提供技术方案和服务,并负责可能的弥补缺陷.

4. 需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额.

双方在上述日期签署本协议。

需方代表姓名                            供方代表姓名                

需方代表签字                            供方代表签字                

需方名称                                供方名称                  
第四部分 合同条款资料表

本表关于要采购的服务的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。磋商文件标注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效磋商。
	序号
	内      容

	1
	需方名称：采购人指定地点

	2
	检验与测试的条件和方式：按照相关要求安装调试，安装调试完成， 由需方进行验收。

	3
	*交货期:合同签订后45日内国产设备完成交货，进口设备90日内交货。

	4
	质量保证期：投标人提供承诺本次招标进口设备一年,国产设备三年全免费质保服务。质保期内，免费维修（不收配件和服务费）。

	5
	合同与付款：
1、合同由中标人凭招标机构签发的《中标通知书》，按规定时间和地点与本项目中采购人签订，合同一式陆份，中标人、采购人各叁份。
2、付款方式：
合同价为包干价，签订合同后不再支付除合同价款外任何费用。付款采用分期支付模式，分为95%、5%共两次次支付。
（1） 中标单位全部货物交货完毕且经采购人验收合格后，由采购人支付合同总价款的95%；
（2） 项目验收合格日满1年, 支付合同总价款5%。
付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料：（1）资金支付申请表；（2）合同；（3）甲方要求提供的其他资料。


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

第五部分 磋商项目资料表
    本表关于要采购的项目的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。磋商文件标注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效磋商。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人名称：河南农业大学
采购人地址：河南省郑州市文化路
联系人：韩老师
电话：0371-63558857

	2
	采购项目：河南农业大学农学院仪器设备采购

	3
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：王女士
电话：0371-65958908

地址：郑州市纬四路与花园路交叉口向东50米路北

	4
	*磋商供应商资格要求：
1. 注册于中华人民共和国境内的投标人且符合以下要求：
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人2017年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截至到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2018 年 1 月 1 日以来任意一个月纳税凭证和社保缴费凭证）；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在”信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
6）与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

2. 本次招标不接受联合体投标。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 提供政府采购反商业贿赂承诺书。

	5
	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	6
	磋商报价为：目的地交货价及相关费用等。

1、投标报价为：目的地交货价，包括：服务成本、税费、企业的利润、运保费、伴随服务费、验收费、培训费和中标服务费、履行合同期间发生的其他费用及一切完成本项目所需的相关费用等。

2、相关费用：由中标人承担的费用，包括中标服务费、税费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。

3、成交服务费：领取中标通知书时按预算价的1.5%向招标代理机构缴纳中标服务费。

	7
	磋商货币：人民币

	磋商响应文件的编制和递交

	8
	资格证明文件：

*1.法定代表人授权书；
*2.营业执照复印件（投标人为企业），事业单位法人证书复印件加盖公章；
*3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2018年 1 月 1 日以来任意一个月纳税证明材料和社保缴费证明材料）；
*4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人2017年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截至到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；
*5.反商业贿赂承诺书；
*6.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
*7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。提供以上两个网站的查询结果。附以上两个网站的3项查询结果；
*8、投标产品为进口设备投标人必须具备国家规定的进出口经营资格《对外贸易经营者备案登记证书》和《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》；
*9、投标产品为进口设备投标人必须提供本项目中的进口产品生产厂商（或国内产品总代理）为响应本次招标出具的正式产品的项目授权书；
10、其他。

	9
	技术文件：

磋商供应商应提供详细的技术响应要求。

	10
	预算价：1084780元,超出预算按废标处理。

*保证金金额：贰万元整。

交付方式:银行电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交

（电汇备注：豫财磋商采购-2018- ，投标保证金）

收款单位（户名）:河南省公共资源交易中心

保证金：建设银行:建设银行河南省分行营业部:41050100360809999996031643

	11
	*磋商响应文件有效期：从磋商之日起60天

	评          审

	12
	评审方法：综合评分法

	14
	一、磋商小组对磋商文件进行审议确认
二、磋商小组对磋商响应文件进行初审和复审，属于下列情况的磋商响应文件将不得进入复审谈判阶段：
（1）资格证明文件不满足采购文件要求的；
(2)未足额提交磋商保证金，或其谈判保证金的有效期未能满足谈判文件规定要求的；
(3)磋商响应文件未经法定代表人个人签字或企业盖章的；
(4)磋商响应文件编排混乱、且擅自修改磋商文件格式化文件的；
(5)磋商响应文件中有采购人不能接受的其它条件。
三、磋商
磋商小组与初审合格的磋商供应商单独进行磋商。在磋商中，双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但磋商的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
四、评议
1.磋商小组根据磋商响应文件和磋商内容，实质性响应磋商文件要求的供应商，在规定的时间内进行二次报价，即最终报价。
2. 磋商小组根据磋商文件中的评审因素进行评比，打分。

3、按照供应商综合得分由高到低排序，推荐三名成交候选人，（如果出现综合得分相同的供应商，服务方案得分高者优先）。

注：对供应商为监狱企业或供应商为小型和微型的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评议。

	15
	付款条件的偏离：不接受

	授  予  合   同

	16
	数量增减范围≤10%.

	17
	适用于本磋商供应商须知的额外增加的变动：无


第六部分 采购需求及技术规格要求

	项目内容
	技术指标、技术参数

	全能型蛋白转印系统
	1、应用与特色：
1）完美结合了传统转印技术与现代印迹膜及滤纸合，可在最短的时间内完成蛋白质从凝胶到膜的转印， 且操作非常简便；
2）代表了新一代的蛋白转印系统，具有速度、升级性能和便利性一体的优势，能够提供比任何其他方法更快的结果；
3）系统内置了高电流电源，可直接控制钛阳极和不锈钢阴极间的电流，能在 3 分钟内实现高效快速转印。
4）全套系统采取即用型设计，研究人员可更快、更轻松的获得结果，并且具有传统电泳槽和半干转印难以实现的高重复性。
2、主要特点：
1）更快、更高通量的蛋白转印；
2）在 7 分钟内转印标准小型或中型凝胶；
3）高效转印大/小分子量蛋白质；
4）单次运行能够转印 1-4 块小型凝胶或 1-2 块中型凝胶；
5）各运行之间无需冷却期；
6）无需缓冲液或转印膜制备；
7）即用型转印包,无需缓冲液或薄膜制备；
8）可用于 NC 膜或 PVDF 的转印包；
9）转印包中含有专利缓冲液；
10）灵活，可选择快速预设程序,或手动输入转印条件；
11）兼容传统的半干转印耗材,可进行 90 分钟的半干转印；
12）兼容各种凝胶和浓度比例；
13）可由用户自定义并储存程序；
14）耗材对环境无害,无需废物处理成本；
15）单次使用耗材,减少不必要的浪费；
16）耐用的聚碳酸酯外壳；
17）阳极镀铂和阴极不绣钢能够重复使用,且便于清洗；
18）使用周期试验弹簧确保了可重现性；
19）紧凑型手柄设计,便于移动；
3、 技术参数：
1） 通量：1-2 块中型/1-4 块小型凝胶；
2）便利性：预组装的印迹夹，无需附加试剂；
3）电源：集成电源，电压：100–240 V, 50–60 Hz, 最大175 W；
4）电极设计：阳极镀铂，阴极不锈钢5、转印速度：7 分钟


	组织细胞破碎仪
	1、货物名称：植物组织处理系统
2、主要用途： 用于生物样品的样品前处理，大批量自动化的快速抽提基因组。
3、主要功能和技术指标：
3.1 15秒内最大处理量同时可以处理96个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器。
3.2 可以同时处理96个2ml研磨管,和24个5ml研磨管，24个（7-15）ML研磨管，4个50ML研磨管，可以任意定做各种规格研磨管。
3.3 液晶屏显示,可以方便直观的操作,另可升级成触摸屏显示操作。

3.4.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节.最终出料粒度：~5µm。
3.5不锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计，研磨腔内不锈钢板须为压模成形，进一步保证腔体不变形，且易于清洁,且有降音装置或透明罩可选。
3.6研磨平台数 (可接纳研磨罐数)   >2 。
3.7带自动中心定位的紧固装置 是。
3.8均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-99分钟，用户可自行设定。
3.9研磨球直径： 0.1-30mm。
3.10研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。
3.11加速： 在2秒内达到最大速度。
3.12减速： 在2秒内达到最低速度。
3.13噪音等级： <55db。
3.14研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。

3.15提供不少于15篇SCI引用论文，作为为实验指导。
3.16具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。

4、基本配置：
4.1 Wonbio-48P主机一台。
4.2 2ml适配器1套，2ml制冷适配器1套，1.5ml制冷适配器1套（标配）.
4.3 5号进口不锈钢研磨珠1000颗，3mm进口不锈钢研磨珠3000个,5号进口陶瓷研磨珠1000颗（标配）.

	万分之一天平
	1、称量范围：0-220g
2、可读性：0.1mg
3、重复性误差：0.1mg
4、线形误差：±0.2mg
5、秤盘尺寸：Ø90mm
6、防风罩有效高度（mm）：225
外形尺寸（W*D*H）（mm)：238*335*364 
产品特性：
7、 采用耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料，确保天平轻便、坚固
9、塑料保护罩（In-Usecover），避免散落样品的腐蚀和其它损伤 
10、四级称量过程适配器，优化天平在不同环境条件下的操作性能 
11、自动外置砝码校准技术，获得精确称量结果 
12、内置RS232接口 
13、天平下称量装置 
14、液晶显示屏，方便在不同称量环境下读取称量结果
15、去皮、回零一键完成，方便、快捷 
16、防风罩四面玻璃，一面铝合金背板，可有效释放称量过程中产生的静电荷

	PH计
	1、pH：-2.00～16.00，精度：±0.01pH，mV：-2000～2000，温度：-5～105℃ 
2、多行液晶显示屏，可同时显示温度和PH或mV值 
3、有形象图标提醒电极状态及读数终点等信息 
4、具有自动/手动温度补偿功能 
5、可自动识别缓冲液、自动判断终点 
6、一键完成校准、测量 
7、三点校正、4组内置缓冲液 
配置： 含Five Easy pH主机，LE438电极、电极支架、缓冲剂等

	荧光定量PCR仪
	1. 样本通量（孔）：可选择多达3种模块，96孔0.1ml快速模块、96孔0.2ml模块和384孔0.1ml模块
2. 反应体系：96孔0.1ml模块：10-30uL ；96孔0.2 ml模块：10-100uL；384孔模块：5–20 μL
3. 温控模块最高升降温速率：96孔模块≥9℃/秒；384孔模块≥6℃/秒
4. 样品试剂升降温速率：≥3.6℃/秒
5. 温度均一性：≤0.4℃
6. 热循环系统：Peltier半导体
7. 反应运行时间：<30分钟运行
8. 线性动态范围：10 logs
9. 分辨率：在单重反应中可区分1.5倍拷贝数差异
10. 灵敏度：最低 1 拷贝
11. 支持的染料：FAMTM/SYBRGreen ,VICTM/JOETM/HEXTM/TETTM，ABY/NED/TAMRATM/Cy3，JUNTM，ROXTM/Texas Red，Mustang PurpleTM，Cy5/LIZ,CY5.5 dye，以上染料出厂前进行校正
12. 仪器自带存储：不小于10GB，相当于2000-2500运行文件
13. 光源类型：高亮度白光半导体光源 
14. 荧光通道数：96孔模块支持不少于6色激发光通道和6色检测光通道，最多21种荧光组合；384孔模块不少于5色激发光通道和5色检测光通道
15. 光学激发检测范围：96孔0.1ml和0.2ml模块：450–680 nm/500–730 nm ；384孔模块型号：450–650 nm/500–700 nm
16. 数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差
17. 互动触摸屏：仪器自带触摸屏，并可查看实时荧光定量PCR实验
18. 云服务平台：基于网络浏览器的云服务平台，可随时随地连接、分析、共享数据
19. 数据通信接口：USB，  Wi-Fi，云服务平台
20. 外围设备：可选配二维码阅读器（通过USB连接） 
21. 系统配置方式：单机运行， 连接电脑，或连接云服务平台
22. 分析软件登录途径： Windows™ 7 系统的台式机；网络浏览器（在普通PC or Mac™ 电脑上）
23. 程序运行：预先优化的程序或客户自己设计程序；运行程序支持手动暂停； 固定的工作流程
24. MIQE 指南：实时荧光定量PCR标记语言(RDML) 导出格式 
25. 符合21 CFR Part 11要求的标准：支持，无需额外费用（支持电子签名）
26. 单块反应板分析功能：绝对和相对定量基因表达分析，基因分型分析， 阴阳性鉴定，高分辨率熔解曲线分析（HRM）
27. 校正功能：软件具有ROX校正功能，ROX荧光的作用是校正孔与孔之间的误差、加样时的误差（加样的不准确、漏加样、重复加样）和蒸发的误差（可能会导致假阳性），保证实验的精确性、重复性和可追溯性。
28. 多块反应板分析功能：基因表达分析，基因分型分析
29. 荧光定量PCR主机1台；384孔模块1个；标配原装进口电脑（DELL）1台；软件1套；安装验证试剂盒；HRM软件1套，试剂耗材1批。
30. 安装培训
安装地点：客户实验室
培训地点：在客户仪器安装地点完成现场培训
培训内容：培训内容主要包括样品的制备过程，仪器操作以及结果判读和软件基本操作等等


	电穿孔仪
	1. 工作条件
1.1 温度               3.5-35℃
2. 用途 
    MicroPluser电穿孔仪是一种简单而灵活的仪器，能安全而可重复地转化细菌、酵母菌和其他微生物体。
3. 主要技术需求
3.1主要性能
3.1.1 可输出带RC 时间常数的衰变或斜截衰变指数波型
 3.1.2方便的预设优化程序适合常用的细菌和真菌研究
3.1.3 电弧抑制系统大大减少了电弧，确保珍贵样品不受损失
 3.1.4宽范围的参数用于手工优化
 3.1.5显示时间常数和实际电压用于重复性监控
3.2主要技术指标
 3.2.1  输入电压：100-120V 或220-240V
3.2.2  最大输出电压和电流：3,000 V峰值，〉600 W负载。峰值最大电流100 A
 3.2.3 输出波形：RC 时间常数的衰变或斜截衰变指数波型
3.2.4 输出电压和脉冲持续调节：电压在200-3000伏之间可调，调节精度10伏。缺省脉冲持续时间为5毫秒，在1-4秒之间可调，调节精度0.1毫秒
3.2.5 实验方法预存：5个细菌和5个真菌预设程序
4.配置：电穿孔仪主机一台，110个无菌电击杯

	高压灭菌锅
	1、工作原理：高压蒸汽灭菌是将待灭菌的物品放在密闭的加压灭菌锅内，通过加热，使灭菌锅隔套间的水沸腾而产生蒸汽,待水蒸汽急剧地将锅内的冷空气从排气阀中驱尽，然后关闭排气阀，继续加热，此时由于蒸汽不能溢出，而增加了灭菌器内的压力，从而使沸点增高，得到高于 100℃的温度。导致菌体蛋白质凝固变性而达到灭菌的目的。
2、产品特点：
1）采用冷却风扇的标准配备，缩短了降温的时间，并提高了工作效率；
2）数码式的操作控制面（在盖子的前侧），观察容易，使用便捷；
3）除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行；
4）采用翻盖式高性能机型，最高使用温度为 135℃；
5）低床型高压蒸汽灭菌器，非常适合中小身材的操作人员，也可方便的取放灭菌物和进行日常维护。
6）除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行。
7）设有 3 重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。
8）不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基都能简单设定，简单操作。
3、 技术参数：
1）罐体有效容积：80L；
2）本体重量：约 105kg；
3）灭菌方式：自动高压蒸汽灭菌；45～135℃，45～80℃（预热温度）/45～60℃（保温工程）/65～100℃（溶解工程）/105～135℃（灭菌工程）；
4）最高使用压力：0.26MPa；
5）使用环境温度：5-35℃；
6）压力盖机构：手动上下翻盖开启式(附有安全锁定机构)；
7）加热器：1000Wx2；
8）冷却风扇：轴流风扇马达；
9）定时/定时分解能：定时：0 或者 1 分--99 小时 59 分，分变率：1 分；
10）外形尺寸：W520*D660*H1161mm；
11）罐内有效尺寸：内径 370*H750mm；
12）电源电压：AC200～240V 10.5 12.5A；
13）排气阀：全排气及缓慢排气各 1 个、辅助排气 1 个；
14）温度控制、设定/显示方法：通过电脑进行 PID 控制，用上下键进行数码设定/显示；
15）运行功能：器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程、手动操作模式；
16）其他功能：按键锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、试料温度传感器（选购）、程序锁功能、警报发生记录功能（20 件）、时间积算显示、时刻显示、操作音开/关设置；
17）安全装置：传感器异常、SSR 短路、加热器断线、防止空烧（液胀式温控器），冷却水壶未设置警告、盖锁异常、记忆异常、压力安全阀（0.26MPa）；
18）附属品：提篮（径 332×深 195.5mm），3 个；蒸汽接水杯 1 个、冷却水壶 1 个、加热器挡板 1 个、灭菌测试卡 1 套（30 张）、过滤器 1 个、排水管 1m、抱箍 2 个、长臂夹；
19）选购：试料传感器接口（1/4） 记录仪传感器接口（1/4） 、压力表接口（电磁阀配管上）。

	干热玻璃珠接种灭菌器
	1、加温至 240–250°C （482°F）时间约25 min.
2、内尺寸4 x 14 cm（1.6 x 5.5 in.）
3、STERI – 玻璃灭菌珠 （替换装填用包装）
4、功率：90W

	梯度PCR仪
	1 用途 
用于体外核酸片段扩增 
2.1 主要性能 
2.1.1 有5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态，操作便捷 
2.1.2 具有动态温度梯度功能 
2.2 主要技术指标 
2.2.1 标准反应模板：96-well ´ 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管 
2.2.2 最大升降温速率：4℃/秒 
2.2.3 温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃ 
2.2.4 温度范围：4-100℃ 
2.2.5 温度精度：±0.5℃设定温度 
2.2.6 温度均匀性：±0.5°C（孔间温度差），在 30 秒内达到目标温度
2.2.7 5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程 
2.2.8 可存储500个用户程序，USB 闪存驱动器可无限扩展
3.配置： 
1) 96孔热循环仪 
2） 电线 

	单道移液器
	1.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 
2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 
3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 
4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 
5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 
6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 
7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 
8.多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本
9.0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同应用需求
规格：
0.1–2.5 μl；（10支）
0.5 - 10 μl；（10支，送吸头盒）
2.0 –20 μl； 20–200 μl；200–1000 μl；（10套/30支，送吸头盒）
技术指标：
0.1-2.5ul 移液器体积增量0.002ul，深灰色控制按钮
0.25ul时不准确度±12%，不精确度≤6.0%；
1.25ul时不准确度±2.5%，不精确度≤1.5%；
2.5ul时不准确度±1.4%，不精确度≤0.7%
0.5-10ul 移液器体积增量0.01ul，灰色控制按钮
0.5 μl不准确度±8.0%，不精确度±5.0%；
1ul时不准确度±2.5%，不精确度≤1.8%；
5ul时不准确度±1.5%，不精确度≤0.8%；
10ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.4%
2–20 μl 移液器体积增量0.02ul，浅灰色控制按钮
2ul时不准确度±5%，不精确度≤1.5%；
10ul时不准确度±1.2%，不精确度≤0.6%；
2.5ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.3%
10-100ul 移液器体积增量0.1ul，黄色控制按钮
10ul时不准确度±3.0%，不精确度≤1.0%；
50ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.3%；
100ul时不准确度±0.8%，不精确度≤0.2%
20-200ul 移液器体积增量0.2ul，黄色控制按钮
20 ul时不准确度±2.5%，不精确度≤0.7%；
100ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.3%；
200ul时不准确度±0.6%，不精确度≤0.2%
100-1000ul 移液器体积增量1ul，蓝色控制按钮
100 ul时不准确度±3.0%，不精确度≤0.6%；
500ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.2%；
1000ul时不准确度±0.6%，不精确度≤0.2%

	超微量分光光度计
	1. 测量的样品体积：2μL 
2. 检测波长：OD230nm, OD260nm, OD280nm, OD320nm
3. dsDNA样品浓度检测范围：2 ng/μL - 2000 ng/μL(dsDNA) 
4. 蛋白质样品浓度检测范围： 0.5~65 mg/ml
5. 光源：闪烁氙灯，可以自动调节光强，延长光源的使用寿命，确保多年使用后的性能稳定性
6. 专利的光路设计，不需要光纤
7. 波长的准确性；固定波长，无误差
8. 光谱的分辨率：固定波长，无误差
9. 光吸收的精确性：0.002 (1 mm光程)
10. 光吸收的准确性：< 3%误差
11. 线性光吸收范围：0.04 - 40 Abs (相当于10mm光程)
12. 固定光程0.5mm，减少校正的频率
13. 测量时间：< 5 sec.
14. 自动测量功能，
15. 开机时，具有自动校正功能
16. 一步重新校正功能：一键敲击，完成校正
17. 不需要校正试剂盒
18. 内置计算机控制：安卓操作系统，7英寸的触摸屏控制，内存32GB，不需要外接电脑
19. 连接端口：USB端口，Ethernet端口，OTG端口和Wifi 
20.输出数据类型OD230nm，OD260nm，OD280nm；样品浓度 (ng/μL)；OD260nm/OD230nm, OD260nm/OD280nm
21. 内置热敏打印机
22.模块化组装，方便维护和维修
23.维护简便：自动诊断/校正程序/修复光程



	4L便携液氮罐
	1. 载重量（公制）. 4L
2. 内部深度（公制） 295mm
3. 内部深度（英制） 11.6 in.
4. 内口直径（公制）内口直径（公制） 158mm
5. 内口直径（英制）内口直径（英制） 6.2 in.
6. 高度（公制） 353mm
7. 高度（英制） 13.9 in.

	凝胶成像分析系统
	1．暗箱
1.1 尺寸：44x40x72cm 
1.2 结构：密闭无光泄露，微处理器控制暗箱           
1.3 全开式门,开门自动保护系统，防止紫外线损伤
1.4 电源 220V/50HZ
2．进口科研级高灵敏度CCD相机
2.1分辨率：500万像素，2592*1944
2.2像素密度：16bit(65536灰阶）
2.3感光效率（High QE）: 70%
2.4读出燥声: 5.1e- RMS
2.5信噪比:70.1db
2.6 接口：单一USB线完成图像传输及控制，无需串口线，可靠性强。
2.7 检测灵敏度: 低于10pg EB染色的双链DNA
3．镜头：
3.1进口高通透6倍自动变焦镜头，镜头变焦缩放数值化，数字显示放缩倍数，镜头光圈大小数值化
4．自动聚焦
软件具有自动聚焦功能，通过优化算法实现样品自动聚焦，避免人为判断误差
5．滤镜系统：
5.1标配590nm超多层镀膜滤光片
6．辅助光源：
6.1 LED反射灯*2；
7．样品台:
7.1紫外透射：轨道式紫外透照台,透射面积21cm x 26cm, 波长302nm(可选254nm或365nm)
7.2白光透射：内折叠式LED白光板，钢化玻璃材质，防刮擦，透照面积 20 x 32 cm
8. 观察、切胶防护：
8.1专用切胶防护板
9. 图像采集分析软件：
9.1 Gel Capture图像采集软件、Gel Analysis专业图像分析软件
9.2具备时间序列图像采集，连续集成等功能，能自动保存及读取设置参数。
9.3 自动识别泳道条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道，实现泳道的精确分离。自动计算泳道中各条带的密度、积分和峰值，方便计算分子量大小及条带的迁移率
9.4 能对96孔板、微孔盘等进行光密度计算及定量分析分析；
9.5可用于化学发光分析；
9.6可应用于荧光及可见光分析；
9.7 数据应能输出至Excel。
10. 主要用途：
10.1 核酸检测
各种荧光染料，如Ethidium bromide, SYBRTMGold, SYBRTMGreen, SYBRTMSafe, GelStarTM, Fluorescein, Texas Red标记的DNA/RNA检测；
10.2 蛋白检测
考马斯亮蓝胶，银染胶，以及荧光染料如SyproTMRed, SyproTMOrange, Pro-Q Diamond, Deep Purple™标记胶/膜/芯片等；
10.3 其他应用
培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，TLC

	小型垂直电泳槽
	1.凝胶数量：1-4
2.凝胶类型：手灌胶与预制胶
3.灌胶方式：使用制胶架，无须封胶
4.玻板类型：加厚长玻板带固定的垫条以及短玻板
5.玻板尺寸：厚玻板(10.1 x 8.2 cm)
短玻板(10.1 x 7.3 cm)
6.凝胶尺寸：手灌胶 8.3 x 7.3 cm
预制胶 8.6 x 6.8 cm
7.缓冲液体积：2块胶： 700 ml
4块胶： 1000 ml
8.运行时间： 标准SDS-PAGE凝胶35-45分钟(恒压200V)
9.尺寸与重量：12 x 16 x 18 cm, 1.0 Kg

	通用电泳仪
	1. 输出电压：10-600V(1V 连续可调)
2. 输出电压精度：±1V
3. 输出电流：10-2000mA(10mA 连续可调)
4. 输出电流精度：±10mA
5. 输出功率：400W(最大)
6. 定时：1-999min(1min 可调)
7. 显示：发光二极管
8. 断电自动恢复功能：有
9. 工作环境温度：0-40℃
10. 工作环境湿度：0-95%
11. 自动保护类型：断路/短路/负载跳变
12. 输出类型：恒压或恒流
13. 大小：31×24×8cm(L×W×H)
14. 重量：1.5kg


	液氮罐
	1.几何容积（L）：31.5
2.空重（kg）：13.5
3.容器口径（mm）：80
4.外径（mm）：446
5.高度（mm）：680
6.静态液氮日蒸发率：0.21
7.静态液氮保存期（天）：147
8.提筒数量（n）：6
9.提桶外径（mm）：63
10.提桶高度（mm）：120/276

	液氮罐
	1、容积（L）:10
2、空重（kg）:7.2
3、口径(mm):125
4、外径(mm):303
5、高度(mm):535
6、液氮日蒸发量（L/d）:0.43
7、保存期（d）:23

	离心机
	1.最高转速 ：16500rpm 
2.角转容量 ：2ml/1.5ml/0.5ml×12 
3.最大离心力 ：18080×g 
4.定时范围 ： 0min-99min  
5.整机功率 ： 400W 
6.外形尺寸： 350×390×350 mm（L×W×H）  
7.重    量 ： 11kg 

	摇床
	技术指标
用途：该仪器广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应及酶、细胞组织研究等研究用领域。
特点：
1.对人员的安全保护。漏电流和过电流保护系统。当设备出现漏电流、过电流危险情况时，能自动跳闸快速切断电源，确保操作人员的安全。
2.对样品的安全保护。当主控电路出现异常导致转速、温度失控时，设备自动激活备份的安全应急执行机构中止异常动作，确保样品的安全。
3.对财产的安全保护。过升保护系统。当加热元件失控温度急速上升时，能自动切断加热电源，防止引发火灾危及财产安全。P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片
4.九段十八步可编程序，可实现步移、循环、反复、温度阶梯的振荡培养
5.功能强大、组合灵活，六种工作模式任意可选
6.美若天成的造型设计，超前创世
技术参数：
1. 控制方式 P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片）
2. 显示方式：  LCD（液晶显示屏）
3. 对流方式：  强制对流式
4. 振荡方式： 回旋振荡式
5. 驱动方式： 多维驱动式
6. 开门方式： 单开门
7. 环境温度要求（℃）：15-35
8. 温度控制范围（℃）：环境+5~60
9. 温度分辨精度（℃）：±0.1
10. 温度波动度（℃）：≤±0.1（37℃时）
11. 温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）
12. 回旋频率范围（r/min）：30~300
13. 回旋频率精度（r/min）：±1
14. 振荡幅度（mm）：Φ26
15. 定时范围（min）：0-9999
16. 摇板尺寸（mm）：496*350
17. 配置:弹簧摇板数量（块）：2，隔板数量（块）:1
18. 净重（kg）/毛重（kg）：150/175
19. 容积（L）：173
20. 功率（W）：1000

	植物光照培养箱
	1．公称容积（最大）：1000L
2．控温范围：0~50℃（常用范围参照国家行业指标，即10-40℃）
无光照0~50℃，强光照10~50℃
3．温度波动度：±1°C  温度均匀度：≤±1°C
4．温度偏差：±0.1°C  温度偏差修正范围：-5°C~+5°C可调
5．光照最大值：15000LX，光照4级可调，两面光照，箱体内部加装6支LED灯/层，共两层。
6．控湿范围：50-95%RH，湿度波动度：±3%~±7%RH，湿度偏差修正范围：±20%RH
7．白天、黑夜经历时间设定范围0-99小时59分，以分钟为最小设置单位。
8．压缩机延时保护时间：3分钟
9．外形尺寸：1313*740*1900 (mm)
10．工作室尺寸：1255*640*1250(mm)
11．工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）
12．工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体
13．电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ

	除热原型超纯水系统
	参数要求：
1. 工作条件
1.1 环境温度：5～45℃
1.2 电源：AC220V，50Hz
2. 主要用途
该系统由城市自来水作进水，利用多级别过滤（三级预处理组件、反渗透膜组件、离子交换组件、UF超滤组件、终端除菌）制作出实验室超纯水，水质标准达到并优于中国实验室用水规格GB6682、中国国家电子级超纯水规格GB/T11466.1的一级水标准。可应用于植物组织培养、哺乳动物细胞培养、细胞免疫化学、内毒素分析、电泳、分子生物学等
3.技术规格
3.1进水要求：城市自来水
3.2纯水水质（三级水）
3.2.1电导率：≤进水电导率x2%
3.2.2有机物去除率：>99%，当分子量>200道尔顿时
3.2.3颗粒和微生物去除率：>99%
3.2.4产水量（25℃）：≥30升/小时
3.2.5瞬间产水量：2.0升/分钟（储水桶有水时）
3.3超纯水水质（一级水）
3.3.1 电阻率：18.25MΩ.cm@25℃
3.3.2重金属离子：＜0.1ppb
3.3.3细菌：＜0.1cfu/ml
3.3.4颗粒物（＞0.22μm）：＜1/ml 
3.3.5总有机碳(TOC)：＜10ppb
3.3.6热原(内毒素)：<0.001Eu/ml
3.3.7核糖核酸酶（RNases)：<0.004ng/ml
3.3.8脱氧核糖核酸酶（DNases)：<0.024pg/μl
3.4性能特点: 
3.4.1具有手动取水及定量取水两种取水方式可选择
3.4.2取水时显示当前取水流量、累计取水量、取水水质、水温以及水箱储水量
3.4.3超纯水取用时，如低于您对水质要求的设定值，系统将使超纯水循环净化，直到水质达标
3.4.4定量取水功能，从10ml-9999ml任意设定
3.4.5定质取水功能，从1-18.25 MΩ.cm任意设定
3.4.6在线三路水质监控，实时监测进水电导率、纯水电导率、超纯水电阻率以及温度 
3.4.7三路水质监测异常时自动报警并显示(参数可设定) 
3.4.8高精度电导和电阻率监测仪，电导电极常数达到1.0cm-1，电阻电极常数达到0.02cm-1，带温度自动补偿功能，温度灵敏度达到0.1℃，确保水质监测的准确性
3.4.9 PP、AC预处理柱、RO反渗透柱、UP纯化柱、UF超滤膜的使用寿命均可自行判断（寿命可设定），并可查询耗材已经使用时长、处理水量及更换日期
3.4.10耗材均带有编码，系统可储存和查看耗材更换信息 
3.4.11系统具有完善的报警管理功能，主要管理进水、纯水及超纯水水质、进水压力和所有耗材的寿命等报警，报警发生时，自动弹出报警界面，显示并储存当前报警信息
3.4.12具有超纯水内循环功能，循环功能可根据要求，随时开启或关闭
3.4.13具有超纯水全管路加药消毒系统，可实现循环消毒、取水口消毒、水箱补水、手动排污
3.4.14系统可自动储存历史系统报警、历史取水水质信息、耗材使用情况等记录，通过USB Host数据接口进行数据的导出，实现数据的可追溯性
3.4.15系统具有4英寸以上触摸屏
3.4.16系统具有手动和自动冲洗两种模式，自动冲洗中的间隔时间和持续时间可设置
3.4.17主机内置无菌真空压力纯水箱
3.4.18外置压力水箱≥40L
4. 基本配置
4.1超纯水主机1 台
4.2预处理纯化柱1根
4.3颗粒活性炭纯化柱1根
4.4活性炭棒纯化柱1根
4.5 RO反渗透膜1根
4.6双连体超纯化柱1组
4.7 0.2μm终端过滤器1个
4.8 MWCO5000D UF超滤组件1套
4.9内置压力水箱 1 个 
4.10附件包、说明书等辅助工具 1 套

	紫外分光光度计
	波长范围
(Wavelength Range) 190nm- 1100nm
光谱带宽
(Spectral Bandwidth) 2nm(optional)
光学系统
(Optical System) 自准式光路，1600 线/毫米激光全息衍射光栅
(Littrow, Grating 1600 line/mm)
波长精度
(Wavelength Accuracy) ±0.8nm
波长重复率
Wavelength Repeatability) ±0.3nm
光度范围
(Photometric Range) ​0.3 to 3A ;  0-200%T;  -9999 to 9999C
光度精度
(Photometric Accuracy)  ±0.5%T(0～100%T)
光度重复性
(Photometric Repeatability) ±0.2%T(0～100%T)
杂散光
(Stray light) ≤ 0.2%T （220 nm，NaI；340 nm，NaNO2）
显示
（display） 128×64液晶显示屏
稳定性
(Stability ) ±0.002A/hr @500nm ,0A
外形尺寸
(Size) 470×380×200
重量
(Weight) 16kg
配置清单：
主机一台
1cm石英比色皿一套（2只）
1cm玻璃比色皿一套（4只）
使用说明书一套
电源线一根
防尘罩一个
装箱单
合格证


注: 如果招标人在本次投标活动中允许以进口设备参与投标的，则供应商自己还须同时具有中华人民共和国进出口企业资质证书，且不得以委托第三方（具有中华人民共和国进出口企业资质证书）的企业代理，否则货款无法转出和支付。
第七部分 磋商响应文件格式及内容
一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位        号磋商邀请函的邀请，我们决定参加贵单位组织的         

项目的磋商采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的检查评估服务，总磋商价为人民币（大写）            。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于     完成项目的检查、评估并向采购人出具检查评估报告；按磋商文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、我方同意按照磋商文件的要求，向贵单位递交金额为     人民币（大写）             的磋商保证金。并且承诺，在磋商有效期内如果我方撤回竞争性磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该磋商保证金的权力。

5、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一式    份，其中正本一份、副本    份。

6、磋商有效期为60天

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                           日期:
二  法定代表人授权书
    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为             号（项目名称）的竞标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                             日期:
附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件
	法定代表人身份证扫描件（正面）
	法定代表人身份证扫描件（反面）


	委托代理人身份证扫描件（正面）
	委托代理人身份证扫描件（反面）


三 竞争性磋商报价表

供应商名称:

	项目名称
	

	磋商总价
	人民币小写(元):

人民币大写(元):

	磋商保证金

数额
	人民币小写(元):

人民币大写(元):

	磋商保证金

形式
	

	质量
	

	交货期
	


供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                             日期:
主要设备分项报价一览表
供应商名称：                     单位：人民币元
	序号
	设备名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	运输及保险费
	技术 服务费
	税费
	合计
	交货日期
	交货地

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                             日期:
说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。
2、税费主要指非国产货物的关税及其他费用等。
主要设备（产品）规格一览表
供应商名称：                              
	序号
	设备  名称
	品牌  型号
	规格及技术参数
	制造商
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                             日期:
：
说明：1、设备序号应与技术规格表一致。
2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
四 磋商供应商资格申明
1 基本情况：

1) 名称

2) 地址

联系电话、传真

3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

4) 法人代表

5) 联系人

2 财务状况：

1) 固定资产

2) 流动资产

3) 长期负债

4) 流动负债

5) 资产净值

6) 有关开户银行的名称、地址

7) 最近三年每年的营业总额

	年份
	业务总额
	国内
	出口

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8) 最新资产负债表：由会计事务所审核的最近三年的财务报表。

3 承接类似业绩：

	名称地址
	签约日期
	名称
	合同额

	
	
	
	

	
	
	
	


兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                             日期:
五 技术（服务）条款偏差表

供应商名称： 
	序号
	条款号
	采购文件
	响应文件
	偏差描述
	备注

	1
	技术条款1
	
	
	
	

	2
	技术条款2
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	

	4
	商务条款号1
	
	
	
	

	5
	商务条款号2
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	


供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                             日期:
六 拟用于本项目人员一览表
供应商名称： 
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                                  日期:
七 企业业绩、信誉

供应商名称： 
	企业业绩
	

	企业信誉
	


注：1、本表应依据磋商文件评标项下的综合评分的项目、分值及权重规定的内容，根据本单位的实际情况进行填写，并提供证明材料[证书、合同、等]复印件。
供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                                  日期:
八 服务计划和承诺

提供但不限于提供以下内容的售后服务计划：

1、详细说明售后服务的内容、形式、突发意外情况的处理及响应时间。

2、该项目所提供的其它免费服务。

                              供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                                   日期:
九  供应商简介
提供但不限于以下内容：

1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2、质量保证体系和质量认证证明；

3、投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）；

4、其他投标人认为需要提供的。

供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                                   日期:
十 供应商承诺函

致：河南招标采购服务有限公司：

很荣幸能参与上述项目的磋商。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求。
2、若成交，我方将按照磋商文件和磋商响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期完成项目。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。

3、在整个磋商过程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

                供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                                   日期:
十一 磋商供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                                   日期:
*注：各磋商供应商无此承诺书者，按无效磋商处理。

十二 无重大违法记录的声明函

为进一步规范政府采购行为，提供更加优质的服务，我公司郑重做出如下声明（包括但不仅限于以下）：

参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录。

                                        供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                                   日期:
十三 资格证明文件

*1.法定代表人授权书；
*2.营业执照复印件（投标人为企业），事业单位法人证书复印件加盖公章；
*3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2018年 1 月 1 日以来任意一个月纳税证明材料和社保缴费证明材料）；
*4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人2017年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截至到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；
*5. 反商业贿赂承诺书（原件装订入投标文件）；
*6. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
*7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。提供以上两个网站的查询结果。附以上两个网站的3项查询结果；
*8、投标产品为进口设备投标人必须具备国家规定的进出口经营资格《对外贸易经营者备案登记证书》和《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》；
*9、投标产品为进口设备投标人必须提供本项目中的进口产品生产厂商（或国内产品总代理）为响应本次招标出具的正式产品的项目授权书；
10、其他。
十四  中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                        供应商（企业盖章）：
                            法定代表人（个人签字）：

                                   日期:
注：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
十五 营业执照
十六  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2018年 1 月 
1 日以来任意一个月纳税证明材料和社保缴费证明材料）

十七  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人2017年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截至到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开
户银行出具的资信证明）

十八  企业信用查询结果页（信用中国、中国政府采购网）
对列入失信被执行人(必须独立显示查询页)、重大税收违法案件当事人名单(必须独立显示查询页)，查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）;政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(必须独立显示查询页)，查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；附以上两个网站的3项查询结果，如未提供拒绝参与本项目政府采购活动。
示例：河南招标采购服务有限公司查询结果
《“信用中国”网站》失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询结果页
[image: image1.png]BR | 3R SNEW

—SERRE BARE

&
C Yihs

EHEGLE B > GRES > AEERGAZE
KEHIMTAES

RS ARAT

EEER GEA) - CHISREB/ SHES

98, GENICRRNE

SEGE 70%




[image: image2.png]BR | ZR EREW

SESERRE BARE

BeEEA

EHENCE BN - GARS - EXRCGEEIEAEE

EARUE

EHLSEAREENR
RS ARAT

EEER GEA) v | EEHRE/SHES DR EIXEES)

98, GENICRRNE




《中国政府采购网》政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果页
[image: image3.png]L] BORSEM EXES PPPEE

LEOE: BT » BAREFEEEARES

558 »

BERBEESEELETHERICR

sy, TERREREETRLT
izaE EEETY H= i
w—usamns .
Lad LEEH (RERMBR il gRasLens EAER EARE #WEM AHEM REEE
= wAkEE

BEZEMRRRR
ErEenss TEEEENEEEALT
ErEEeme  MEEGATE BHo

B AFEHERE (RTHACIRNFRLEREEHELERGAI) HHROE6E) RE. DHRATRERERERL.

SOEE o s 22/ RARENES

0 o




十九 投标产品为进口设备投标人必须具备国家规定的进出口经营资格《对外贸易经营者备案登记证书》和《中华人民共和国海关报关单位注
册登记证书》

二十 投标产品为进口设备投标人必须提供本项目中的进口产品生产厂商（或国内产品总代理）为响应本次招标出具的正式产品的项目授权书
原件（格式自拟）
二十一  其他
� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
21

[image: image6.jpg]


_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







