商城县人民医院购买腹腔镜及心电监护仪等设备项目                                招标文件

商城县人民医院购买腹腔镜及心电监护仪等

设备项目

招标文件

招标编号：商财采招字（2019）- 044号
         招 标 人：商城县人民医院

代理机构：河南招标采购服务有限公司

         日    期： 二〇一九年七月

目   录

2第一章  招标公告

第二章  投标人须知
6
第三章  评标办法
22
第四章  采购内容及要求
27

第五章  设备采购合同（样本）
34
第六章  投标文件格式
37


注：投标单位购取招标文件后，对其内容、份（页）数等方面应认真核对，如招标文件有缺少份数、漏页或其他内容方面的问题，投标单位应在领到资料后3日内向招标代理机构提出，若超过期限，则视为认同招标文件的所有内容。
第一章  招标公告
商城县人民医院购买腹腔镜及心电监护仪等设备项目公告

招标编号：商财采招字（2019）- 044 号

河南招标采购服务有限公司受商城县人民医院的委托，就商城县人民医院购买腹腔镜及心电监护仪等设备项目面向社会进行公开招标，欢迎符合相关要求的供应商积极参加投标。

一、采购项目名称：  商城县人民医院购买腹腔镜及心电监护仪等设备项目    
二、采购项目编号：   商财采招字（2019）- 044 号 
三、项目预算金额：
一标段：预算金额180万元
      二标段：预算金额16万元
四、采购需求： 
1、本项目划分2个标段
一标段：高清腹腔镜
二标段：心电监护仪、黄疸测试仪、臀部肌肉注射模型、心肺复苏模拟人、
口腔模型、输液泵
2、供货期：合同签订后30日历天内完成安装调试；
3、 质 量：符合国家相关质量技术标准；
4、 质保期：不低于一年（自设备验收通过之日开始计算）。
五、供应商资格要求： 
1、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：
（1）注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（营业执照经营范围须符合本次采购需求）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商为生产商的须提供《医疗器械生产许可证》、供应商为经销商或代理商的须具有《医疗器械经营许可证》；
3、供应商提供所投设备的医疗器械注册证及器械产品登记表或二证合一的医疗器械注册证；
4、投标产品若为进口产品的，供应商须提供投标产品生产厂家授权书或合法获得投标产品的其他证明；
5、 供应商应在“中国裁决文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）网站中查询近三年来“行贿”和“对单位行贿”， 将查询结果截图打印并加盖公章（查询企业、法定代表人、被授权委托人），查询时间必须在项目招标公告发布之后至投标截止日期前；
6、 供应商应在 “信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，将查询结果截图打印并加盖公章（查询企业、法定代表人、被授权委托人）；
7、 本次招标不接受联合体投标，不允许分包、转包。
六、是否接受进口产品：是
七、需要落实的政府采购政策
本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
八、获取招标文件：
1、时间：  2019  年  7   月  17  日至   2019 年  7  月  24   日（北京时间，双休日、法定节假日除外），每日上午00:00~12:00（北京时间，下同），下午15:00~24：00时。）
2、地点：  商城县公共资源交易中心（锦尚名城步行街B区8号楼二层） 
3、方式：   现场购买                  
4、售价：   1000元/本，售后不退      
5、购买标书时必须携带以下资料：
（1）法定代表人身份证或授权委托书及被委托人身份证；
（2）营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照；
（3）提供2019年连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；
（4）提供2018年度经审计完整财务审计报告（公司成立不足一年不需提供）； 
（5）供应商为生产商的须提供《医疗器械生产许可证》、供应商为经销商或代理商的须具有《医疗器械经营许可证》；
（6）供应商提供所投设备的医疗器械注册证及器械产品登记表或二证合一的医疗器械注册证（提供加盖制造商公章的复印件）；
（7）投标产品若为进口产品的，供应商须提供投标产品生产厂家授权书或合法获得投标产品的其他证明；
（8）中国裁判文书网查询结果（提供查询截图，并加盖单位公章）（查询范围包括：企业、法定代表人、被授权委托人）；
（9）信用中国、中国政府采购网查询结果（提供查询截图，并加盖单位公章）（查询企业、法定代表人、被授权委托人）。
上述证件需要留加盖单位公章复印件（报名时需要验证原件）；并按上述顺序整理胶装成册，并加设封面，封面上标明报名项目名称、投标单位名称、本项目被授权委托人的姓名、固定电话，移动电话、邮箱并加盖单位公章。如有资料不全的或不按要求的，将被拒绝报名，报名携带资料仅作为供应商购买招标文件的依据，供应商资格审查最终以评标委员会审查为准。供应商在参加开标会议时，必须携带招标文件要求的各类有效证件原件，证明对招标文件的资格性响应。
九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点
1、时间：   2019  年  8  月  7 日 14  时  30  分（北京时间）
2、地点：   商城公共资源交易中心（锦尚名城步行街B区8号楼）    
十、开标时间及地点
1、时间：  2019  年  8  月  7 日 14  时  30  分（北京时间）
2、地点：  商城公共资源交易中心（锦尚名城步行街B区8号楼）  
十一、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《商城县公共资源交易网》上发布。招标公告期限为五个工作日。
十二、联系方式
1、采 购 人：   商城县人民医院                  
地    址：   商城县金刚台大道西转盘西侧      
联 系 人：   李先生                         
联系方式：  0376-7973106                    
2、采购代理机构：    河南招标采购服务有限公司  
地       址：    郑州市金水区纬四路13号    
 联  系  人：    张先生                    
联 系 方 式：    15978595285                
第2章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人
	采 购 人：商城县人民医院

联 系 人：李先生
电 话：0376-7973106

	1.1.2
	招标代理机构
	河南招标采购服务有限公司
联系人：张先生

联系电话：15978595285
电子邮件：HNZB2017@126.com

	1.1.3
	项目名称
	商城县人民医院购买腹腔镜及心电监护仪等设备项目

	1.1.4
	交货地点
	商城县人民医院内

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见采购内容及要求

	1.3.2
	供货期
	合同签订后30日历天内安装调试完成

	1.3.3
	质量
	符合国家相关质量技术标准

	1.3.4
	质保期
	不低于一年（自设备验收通过之日开始算起）

	1.4.1
	投标人资质条件和信誉
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：
（1）注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（营业执照经营范围须符合本次采购需求）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人为生产商的须提供《医疗器械生产许可证》、投标人为经销商或代理商的须具有《医疗器械经营许可证》；
3、投标人提供所投设备的医疗器械注册证及器械产品登记表或二证合一的医疗器械注册证；

4、投标产品若为进口产品的，投标人须提供投标产品生产厂家授权书或合法获得投标产品的其他证明；
5、 投标人应在“中国裁决文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）网站中查询近三年来“行贿”和“对单位行贿”， 将查询结果截图打印并加盖公章（查询企业、法定代表人、被授权委托人），查询时间必须在项目招标公告发布之后至投标截止日期前。

6、 投标人应在 “信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，将查询结果截图打印并加盖公章（查询企业、法定代表人、被授权委托人）；

7、 本次招标不接受联合体投标，不允许分包、转包。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.5
	踏勘现场
	投标人自行踏勘，费用自理。

	1.6.1
	投标预备会
	不组织

	1.6.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间15日前

	1.6.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人及时组织答疑回复

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	相关澄清答疑文件

	2.2
	投标截止时间
	2019年  8  月  7 日下午14:30分 

	3.1.
	投标有效期
	60天

	3.2
	投标保证金
	投标保证金：

一标段：

大写：叁万元整（小写：¥30000.00元）；

二标段：

大写：叁仟元整（小写：¥3000.00元）；

投标保证金汇至：

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司商城县北大街支行 

账户：商城县行政服务中心
账号：94100 10100 24 668899

截止时间：于投标截止时间24小时前汇至上述指定账户（以到账时间为准）

注：投标人必须以本公司基本账户以银行转账的方式缴纳（转账需备注：         项目投标保证金，项目名称过长可备注简称），并将投标保证金缴纳凭证和基本账户开户许可证复印件装订到投标文件中，并加盖单位公章。开标时须携带投标保证金缴纳凭证和基本账户开户许可证原件。

	3.3
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.4.1
	签字和（或）盖章要求
	纸质投标文件、投标函及需要盖章或签字之处均应按要求盖章或签字。

	3.4.2
	投标文件副本份数
	正本壹份，副本肆份，电子版U盘壹份。

	3.4.3
	装订要求
	按照规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，投标文件应编制目录，并逐页标注连续页码。招标代理机构对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

	4.1.1
	密封和（或）包装要求
	纸质投标文件的正本、副本与电子版应分别装入密封袋密封，密封后加盖单位公章，在密封袋上标明投标项目名称。

	4.1.2
	封套上写明
	项目名称：                  

投标文件在2019年 8 月 7  日下午14:30分前不得开启
投标人名称：

投标人地址：

日      期：

	4.2.1
	递交投标文件地点
	商城县公共资源交易中心

	4.2.2
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：商城县公共资源交易中心

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：投标单位代表和相关单位监督人员
（2）开标顺序：随机宣布

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 共5人，技术经济方面的专家不少于2/3；评标专家确定方式：专家库随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会推荐中标候选人
	是，推荐3名中标候选人。

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因实施过程中自身条件不满足或不可抗力提出不能履行合同，招标人可以依次确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标活动。

	8.  需要补充的其他内容

	8.1  招标控制价

	
	招标控制价
	招标控制价：

一标段 1800000 元；二标段：160000元；

超过控制价的做废标处理

	8.2 投标文件电子版

	
	是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版（以U盘形式）
	是，以U盘形式递交。

1、包括投标文件全部内容的电子文档一份(U盘，不包含签字和盖章，并确定无病毒感染)；

2、上述存储应单独装入密封袋密封并加盖单位公章，在密封袋上标明投标项目名称，在递交投标文件时作为投标文件一部分一并递交。

	8.3投标人代表出席开标会

	
	招标人邀请所有投标人的法定代表人或其被授权委托人参加开标会。投标人的法定代表人或其被授权委托人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书身份证明文件，以证明其出席，否则，其投标文件不予接收。

	8.4中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示；若有异议需在公示期内以书面形式提出。

	8.5知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	8.6重新招标的其他情形

	
	除招标文件规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	8.7同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	8.8相关费用

	
	招标文件售后不退，中标单位承担招标代理服务费用、评审费用等。

	8.9监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	8.10解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。本招标文件由招标人和招标代理机构负责制订和解释。


1. 总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.1 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.2 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、项目供货期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的供货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）信誉要求：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的； 

（3）被暂停或取消投标资格的； 

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约问题的。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.4.4本次招标不接受联合体投标，不允许分包、转包。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的军事、商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语等使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容及要求；

（5）设备采购合同（样本）；
（6）投标文件格式。

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式提出澄清申请，要求招标人或招标代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3质疑提出方式：投标人认为招标文件、招标过程使自已的权益受到损害的，应当在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式按照“投标人异议（质疑）须知”要求向招标人提出。

质疑书均应明确阐述招标文件、招标过程使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以发起澄清通知修改招标文件，并通知所有招标文件收受人。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 投标截止时间

    见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：

投标函及投标函附录

法定代表人身份证明

授权委托书
投标保证金

资格审查表

承诺函格式

投标报价表格式

商务条款偏差表

技术要求偏差表
设备的详细参数及说明书
反商业贿赂承诺书

招标文件内容确认书

售后服务承诺及培训方案

其它材料
3.2 投标报价

3.2.1 投标人的投标报价，包括投标人完成本招标项目的所有工作量及后续服务的全部费用；

3.2.2 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价；

3.2.3 投标人只能提供一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件，否则应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）递交了本项目投标保证金未参加投标导致本项目招标失败的。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照等材料的复印件。

注：该项目其他审查相关资料（复印件）一并做入投标文件。

3.6不允许递交备选投标方案
3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关项目供货期、招标内容及要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（或其被授权委托人）签字或盖单位章。被授权委托人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，应标明项目名称、单位名称，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封、包装，详见“投标人须知前附表”。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见“投标人须知前附表”。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

4.2.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应签字和盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其被授权委托人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、项目供货期及其他内容，并记录在案；

（7）招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。
附表一：开标记录表

           （项目名称）开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

开标地点：                                
（一）唱标记录

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量目标
	交货期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标控制价
	


 （二）开标过程中的其他事项记录

 （三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：              记录人：               监标人：_________
       年      月      日   

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：                  

                           （投标人名称）：

             （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

附件：质疑问卷

          （项目名称）招标评标委员会  

                                                  年       月      日

附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：                  

              （项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

                        投标人：_______________________ （盖单位章）

                        法定代表人或其被授权委托人：      （签字或盖章）
            

                                                   年     月     日

第三章  评标办法
一、初步评审
（1）资格性审查

	评审因素
	评审标准

	资格
评审
标准

	营业执照
	具备有效的营业执照
是否审验原件：是

	
	资质要求
	符合第二章   “投标人须知”第 1.4.1 项规定

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
是否审验原件：是

	
	信誉要求
	符合第二章   “投标人须知”第 1.4.1 项规定

中国裁判文书网、信用中国、中国政府采购网 查询结果

是否审验原件：是

	
	财务要求
	符合第二章   “投标人须知”第 1.4.1 项规定

提供2018年度经审计完整财务审计报告（公司成立不足一年不需提供）及2019年连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

是否审验原件：是

	
	投标保证金
	将投标保证金缴纳凭证和基本账户开户许可证复印件装订到投标文件中，并加盖单位公章。开标时须携带投标保证金缴纳凭证和基本账户开户许可证原件。

	
	其他要求
	1、投标人为生产商的须提供《医疗器械生产许可证》、投标人为经销商或代理商的须具有《医疗器械经营许可证》；
2、投标人提供所投设备的医疗器械注册证及器械产品登记表或二证合一的医疗器械注册证；

3、投标产品若为进口产品的，投标人须提供投标产品生产厂家授权书或合法获得投标产品的其他证明；

4、本次招标不接受联合体投标，不允许分包、转包。

	注：以上资格评审应提供相关证明材料原件，未提供的资格审查不予通过。


（2）符合性审查

	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准

	投标人名称
	与营业执照一致

	
	投标函签字盖章
	由法定代表人或被授权委托人签字并加盖单位公章

	
	投标文件格式
	符合第六章投标文件格式要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	投标内容
	符合本招标项目内容

	
	质量
	符合国家相关质量技术标准

	
	供货期
	合同签订后30日历天内完成安装调试

	
	质保期
	不低于一年（自设备验收通过之日开始计算）

	
	投标报价
	按招标文件要求报价且不能超过采购预算价

	
	投标有效期
	60日历天


二、详细评审

1、本项目评标采用综合评分法。评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对符合性审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值为每个投标人的最终得分，最终得分保留2位小数。

2、评分因素及分值

	序号
	评分标准
	分值
	备注

	1
	价格部分
	30
	详细的评标内容见下述评分标准

	2
	技术部分
	54
	

	3
	商务部分
	6
	

	4
	其它部分
	10
	

	合计
	100
	


3、评分标准

	一、价格部分（30分）

	评分
内容
	分值
	评分标准（得分保留小数点后两位数字，第三位四舍五入）

	投标产品报价
	30
	计算方法：
价格分统一采用低价优先法计算，即实质性响应招标文件且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价分为满分。其他投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

注：投标报价超过招标控制价的，按废标处理。

	二、技术部分（54分）

	评分
内容
	分值
	评 分 标 准

	产品技术
指标
	30
	评标委员会根据各供应商所投产品的技术参数指标进行评价，技术参数满足招标文件技术参数与要求，得基本分30分。对招标文件技术要求中一般技术指标的负偏离，在基本分30分的基础上，每项扣2分，对于重要技术指标“★”号项的负偏离，每项扣5分，扣完为止。（如投标人对技术偏离表里的某项技术指标项不做响应，则认定该项为负偏离。）

	制造工艺、稳定性、安全性
	14
	1、 根据招标文件技术要求和投标技术响应情况，对投标产品制造工艺的

水平及领先地位，由高到低排序进行评价，最高分为7分，最低为1分。

2、 根据招标文件技术要求和投标技术响应情况，对投标设备的稳定性、
安全性等，由高到低排序进行评价，最高分为7分，最低为1分。

	质量、性能
	10
	1、质量：主要设备及附件的规格、型号、品牌、制造商齐全，且质量完全满足招标文件要求，其余设备、材料、配件为知名品牌，得 1-5分；
2、性能：投标货物的技术参数与技术方案比较，根据投标人提供的投标货物比较表和技术方案比较表，技术指标满足招标文件要求的同时，性能说明真实、详尽、合理，得 1-5分。

	三、商务部分(6分)

	评分内容
	分值
	评 分 标 准

	相关业绩
	6
	提供2016年1月1日来类似项目销售业绩，每有一份得3分，最多得6分。
注：评标时须提供合同或中标通知书原件，投标文件中附合同主要内容复印件或中标通知书复印件，否则不得分。

	四、其它部分（10分）

	服务承诺及优惠条件
	5
	1、保修期内、保修期满后的售后服务措施能满足业主要求，服务方便、服务制度良好、故障响应时间、应急维修措施及备品备件配备情况等方面酌情打0-3分。
2、保修期满后的服务措施承诺能满足业主要求，服务方便、服务制度良好、故障响应时间、应急维修措施及备品备件配备情况等方面酌情打0-2分。

	质保期
	2
	满足招标文件质保要求得0分，质保期每增加1年得1分，本项最多得2分。

	综合评价
	3
	评标委员会根据投标人投标文件完整性，商务响应及技术应答是否具体、翔实等，在0-3分之间打分。


三、计分办法


根据招标文件、投标文件，按照评分办法，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后三位，最终得分取至小数点后两位。

注：对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）并同时提供证明材料（相关行业主管部门开具的认定意见或按照“工信部联企业[2011]300号”文件规定提供的人员、营业收入、资产总额等材料）（详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。没有提供证明材料的供应商将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。
四、定标办法

1、投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
2、授权评标委员会推荐中标候选人，推荐3名中标候选人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因实施过程中自身条件不满足或不可抗力提出不能履行合同，招标人可以依次确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标活动。

附件：无效投标的条件
无效投标的条件
1.投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；
    2.投标人递交两份或两份以上内容不同又未在投标文件中声明哪一份为有效的投标文件的；
    3.未通过评标办法初步评审的； 

4.未在开标会记录上签字确认的；  
 5.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
    6.投标有效期不满足招标文件要求的；
7.投标报价有算术性错误，供应商不接受修正价格的；
    8.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
9.属于串（围）标行为的；
10.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
11.不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以否决投标的其他情形。
第四章  采购内容及要求
1、 采购内容

	一标段：

	高清腹腔镜
	1套

	二标段：

	心电监护仪（主要设备）
	4台

	输液泵（主要设备）
	1台

	黄疸测试仪
	1台

	心肺复苏模拟人
	1个

	臀部肌肉注射模型
	2个

	口腔模型
	2个


二、技术参数要求

	标  段
	一标段

	设备名称
	技术要求

	高清腹腔镜系统


	1、 总体要求
1、满足临床科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程；

2、投标时要求提供原厂家完整版的检验报告、技术参数表及产品彩页；

3、投标产品适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要。提供SFDA认证、国际ISO13485，ISO9001，CE认证等质量体系认证；

4、仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。

2、 主要技术规格及系统概述
（一）医用高清液晶监视器：
★1、≥26寸专业医用彩色液晶监视器,抗电刀干扰，与摄像主机统一品牌。。
2、分辨率≥1920×1080P。具有高清数字接口和模拟信号接口。
（二）超高清摄像系统：
1、输出分辨率支持1920x1080P，逐行扫描，全数字化信号传输。
★2、集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片。（提供有效文件证明，可提供样机备查验）。
★3、主机内有两个图像处理器，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示，模块化设计，可同时使用两个影像模块，升级可实现单平台双镜联合，可升级成3D、4K；
4、 ≥4个USB接口。可实现连接打印机即时打印功能。
  5、≥2 种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度，可进行标准画面与优化增强或光谱染色画面进行同屏对比显示。
6、可连接≥6种高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头，可连接同品牌多种类电子镜；
7、可根据手术需要，≥3种图像优化，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光及增强组织锐利质感。
8、可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。

9、术野画面至少5级亮度可调。

10、术野画面至少5级电子放大功能。

11、至少2种纤维镜图像优化功能。

12、输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。

13、电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

14、超高清腔镜系统内置高清影像处理系统或同品牌独立的影像处理系统；
（三）全数字、全高清三晶片摄像头
1、全高清摄像头，分辨率1920x1080，逐行扫描。
★2、有效像素大于100万像素，CF一类最高级别的医用安全标准；（提供有效文件证明）
3、信噪比≥60db；
4、最小照度应≤1.3Lux(f=1.4条件下）
5、通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

★6、标配一体化的电子变焦、光学变焦镜头（要求提供实物图片说明）摄像头双环调焦设计, 可通过摄像头、键盘多种方式控制录像，拍照；
（四）氙光源系统
1、氙灯冷光源 300瓦，带有集成SCB模式的电源：100-240 VAC, 50/60 Hz；
2、 硬盘≥800G，USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；

3、色温：6000K；
4、灯泡寿命：≥500小时；

5、自动检测灯泡寿命；光亮度连续可调；

6、纤维导光束，直径：4.8mm 长度：250mm。可高温高压消毒。
（五）高性能气腹机系统：

1、自动压力调节装置，可适用于成人和儿童:高精度灌流模式,调节精度0.1L/min;
2、进气量有数字和光柱显示，便于手术中观察；具有直接接CO2瓶的高压设置和接中心供气的低压设置；

3、具有腹内压力过高报警，并自动减压功能；

4、电器安全最高等级CF一类认证；
（六）腹腔镜系统

★1、带HOPKINS专利标识认证（提供实物验证），30°柱状晶体镜，直径10毫米，超广角，蓝宝石镜片防划通透，防雾。可浸泡、气薰、高温高压消毒。

★2、中心分辨率≥20lp/mm。
（七）小儿腹腔镜系统

★1、带HOPKINS专利标识认证（提供实物验证），30°柱状晶体镜，直径5毫米，长度24cm，超广角，蓝宝石镜片防划通透，防雾。可浸泡、气薰、高温高压消毒。

★2、中心分辨率≥20lp/mm。
（八）腹腔镜专用器械

1、剪刀,可旋转, 可拆卸, 带单极电凝连接头, 带锁清洁连接口, 双动钳头, 弯曲, 钳口长度15mm, 尺寸5 mm, 长度36 cm；

（九）腔镜系统专用台车

1、立体分层、稳固耐用；

2、台车配电源接口，具备监视器悬挂等装置。

三、售后服务要求:

1、整机质保期≥1年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作；
2、中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命；
3、维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级；

4、一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，信阳市有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式


	标  段
	二标段

	设备名称
	技术要求

	心电监护仪（主要设备）


	一、主要技术规格及系统概述
★1、机型：插件式监护仪，无风扇设计；适用于成人、小儿、新生儿；

★2、显示器：≥10.4英寸LED彩色显示屏，分辨率≥800×600；同屏显示波形≥8通道；可选配触摸屏

3、监测参数要求：心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、双体温；

★4、可升级选配参数要求：呼吸末二氧化碳监测（主流、旁流、微流）、双通道有创血压、热稀释法心排量、

5、抗干扰能力要求：具有抗电刀、抗除颤干扰能力；

★6、心电：此★号包括后缀号的各条目

6.1、导联模式：3或5导联，可升级12导联；

6.2、智能脱落监测：可以智能化监测导联线是否脱落，进行提示；
6.3、滤波方式：手术、诊断、监护、ST四种滤波方式；
6.4、心电分析：≥20种心律失常自动分析/起搏分析/双通道ST段分析功能；
6.5、集成芯片：采用ASIC技术，高集成心电呼吸主板体积小，产热少；

7、无创血压：测量范围：成人10-250mmHg，小儿10-200mmHg；新生儿10-135mmHg，分辨率1mmHg；测量精确度：5±mmHg；

8、血氧饱和度：测量范围：0-100%；精确度70～100%  ±2%，可以显示PI指数；

9、脉搏测量范围：20—254bpm；

10、具有窒息报警功能：窒息以≥10秒为临界点开始报警；

★11、配置管理：具备通用(普通病房)、OR（手术室）、ICU（重症监护室）、NICU（儿科重症监护室）和CCU（心内科重症监护室）等科室配置模式自由选择；提供五个用户自定义配置；

★12、报警集中配置管理：可在同一显示页面中设置所有监测参数的报警状态、上下限、记录开关；

13、存储功能：

13.1、趋势数据：每个监测参数≥120小时趋势图、表回顾，最小时间间隔为1min；

13.2、参数报警事件：≥100个，包括报警时刻相关的参数波形，波形长度8 s, 16 s, 32 s可选；

13.3、心律失常事件：≥100个，包括每个8 s的相关波形；

13.4、NIBP测量结果：≥1000组，包括收缩压，平均压，舒张压以及测量时间;

14、具有计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气功能计算、氧合功能计算、肾功能计算；

15、联网功能：可与中央站进行有线、无线联网；

★16、标配锂电池：锂电池供电时间: ≥240分钟

17、记录仪：可选配3通热敏道记录仪。

	输液泵性能（主要设备）
	一、 主要技术规格实现条件

★1、≥4.3 英寸的超大段式液晶屏，提升可视化效果；
  2、集成 32 位 ARM CPU 系统；

  3、系统与电源管理分离设计，通过双 CPU 设计，具有更强的风险控制能力

  4、具有专利技术的超声检测技术，使气泡探测更加准确可靠，对不同药液及输液器的适应力更强。配合独到的重复式故障检测模式，使气泡检测功能全程得到监控，识别气泡检测功能故障的风险，保证气泡检测的可靠性；

5、具有专利技术的长寿命管路阻塞检测技术；

★6、拥有专利的置数盘进行置数，方便操作；

7、按键独立化，可避免失误操作造成的意外故障；
★8、可对五种普通输液器的“滴数/ml”及流速精度参数进行设定和存储的功能；

★9、可对流速、时间、输液量进行显示和设定的功能；

  10、可快速推注/丸剂功能；

  11、实现Macro 和 Micro 模式：
  11.1Macro 模式下：输液流速从 1ml/h 到 1200ml/h 流速连续可调，最小步进量为 1ml/h，能更广泛满足不同输液场合对流速范围的要求；

11.2Micro 模式下：在 1～100ml/h 范围内，输液流速从 1.0ml/h 到 99.9ml/h 连续可调,最小步进量为 0.1ml/h；100ml/h～1200ml/h 连续可调,最小步进量为 1ml/h，能更好的适应低流速输液场合对流速细致度的要求；
12、有显示已输液累积量和剩余时间的功能；

13、有清除已输液累积量的功能；

14、有应急供电装置（内部可充电电池），且电池可在外部拆卸，以便运输和维护；

15、有滴数传感器，能够对输液过程提供额外的监控，更好的实现对 Free-flow 等极端异常状态的监测，使输液更准确、安全。可选配的滴数传感器型号为 DS-I 型；16、 *多种报警功能，符合国家最新标准 YY0709，保证输液安全可靠地进行
16、有输液完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速；

17、有夜间模式功能，夜间模式下，可以降低运行灯（报警灯）的亮度，同时降低报警声音的大小；

★18、具有夜间模式功能，夜间模式下，可以降低运行灯（报警灯）的亮度，同时降低报警声音的大小；
★19、通过智能接口（配专用线缆），可与医院现有的呼叫系统相连，实现输液泵和呼叫系统同步报警呼叫；
★20、设备自带 wifi 模式，可组成科室输注管理系统-护士工作站；

  21、输液速度设定范围：1.0～1200.0 ml/h；

★22、流速步进：1.0ml/h～99.9ml/h 范围可选择以 0.1ml/h 步进或 1.0ml/h 步进；100.0ml/h～1200.0ml/h 范围仅能以 1.0ml/h 步进；
  23、输液精度：±5%；

24、输液量预置范围：0～9999.0ml，以 1.0ml 步进；

25、快速推注速度：200～1200 ml/h，以 1ml/h 步进；

26、保持静脉开放(KVO)流速：当流速>10.0ml/h 时为 3.0ml/h；1.0ml/h≤流速≤10.0ml/h 时为 1.0ml/h；

★27、按时间设定输液参数：时间设定范围 00:00～99:59（小时:分钟）；

28、时间步进：1 分钟；

29、外部直流电源：外接 d.c.12V 电源可运行；

30、内部电池：内部可充电镍氢电池，充满后在中速下可连续运行超过 3 小时；

31、阻塞压力值：50kPa±25kPa；

32、输液器档位：五档（1-5）；

★33、报警系统：

a.开门报警：运行中开启泵门时，触发此报警；
b.阻塞报警：运行中管路末端阻塞时，触发此报警；
c.暂停超时报警：开机状态，停止两分钟无操作时，触发此报警；
d.完成报警：输液量达到预置输液量时，触发此报警；
e.气泡报警：运行状态下，管路中出现气泡时，触发此报警；
f.低温报警：能够识别低温环境下的使用风险；
g.故障 1：阻塞电路故障；
h.故障 2：电机堵转；
i.故障 3：精度超限；
j.故障 4：气泡电路故障；
k.故障 5：电机控制故障；
l.故障 6：电池故障；
m.电池电量低报警：当电池电量低时，触发此报警；
n.电池耗尽报警：当电池电量耗尽时，触发此报警；
o.接近完成报警:距离输液完成时间达到预设时间时，触发此报警；
p.滴数报警：装卡滴数传感器的情况下，滴数跑快或跑慢时，触发此报警；
q.滴数传感器脱落报警：在装卡滴数传感器正常运行的情况下，断开滴数传感器的连接，触发此报警；
r.可恢复的报警消除报警音后 2min 内自动恢复报警音；

	黄疸测试仪


	一、主要技术规格及系统概述
1、检测方法：绿、蓝光比较,光源反射式；

2、显示方法：

2.1、三位数码（LED）显示（两位整数，一位小数）；

2.2、单位为mg/dl；
3、示值误差：00～15±1；16～25±1.5；

4、光源：氙闪光灯,寿命大于10万次

5、电源：
5.1、AAA1.2V×4充电电池组；

5.2、每充足一次电至少能检测约500次；

6、开启准备时间：小于3秒；

7、重量g：≤245g；

8、体积mm：163×66×37；

9、充电器：

9.1、输入220V 50Hz.3W；

9.2、输出6.0V 300mA  DC；

10、校验盘：

10.1、对白色屏（“00”）显示00.0或00.1；
10.2、对黄色屏（“20”）显示20.0±1；

11、使用环境：

11.1、温度℃：5~40；

11.2、相对湿度：≤90%；

11.3、大气压力Kpa：86.0~106.0；

12、电源：直流4.7 V~6 V。

	心肺复苏模拟人
	一、 主要技术规格实现条件

1、双侧瞳孔正常、散大对比观察；

2、气管切开护理、指血采集、TB试验；

3、气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可经口气管插管、吸痰、吸氧；

4、一般护理：皮肤护理、穿换衣服、口腔护理、耳道清洗、包扎训练、更换尿布、冷热疗法；

5、静脉输液/穿刺：手臂静脉、股静脉、足背静脉；

6、肌肉注射：双侧三角肌、双侧股外侧肌；

7、皮下注射：大腿外侧皮下；

8、骨髓穿刺：胫骨明显的体表标志，有模拟骨髓流出；

9、插胃管：可进行洗胃、罝肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液

10、导尿和灌肠：可更换男/女会阴，进行男/女导尿术；

11、回肠、直肠、膀胱造瘘口护理；

12、电池、电源通用；

13、CPR操作训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压深度，吹气和按压可单项训练；

14、四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动。

	高级臀部肌肉注射及对比模型
	一、 主要技术规格实现条件

1、半边透明的设计展示臀部的肌肉组织、骨骼结构、神经血管系统，有利于在训练时进行对比，防止扎到神经和血管；
 2、骨骼标志能够被触及，保证确定正确的注射部位；
  3、正确的注射能够使注射液体顺利引流入储液袋；
  4、注射操作正确和进针位置正确，则有绿色灯光显示；
  5、扎入过深或注射部位不正确，则有红色灯光闪烁和电子报警声提示； 

6、带检测警示系统。


第五章  设备采购合同（样本）
甲方：                 

乙方：                 

合同编码：

签订时间：

签订地点

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《合同法》、项目编号为          的招标文件、投标文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：
一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

	产品
名称
	牌号

商标
	规格

型号
	制造厂商
	计量

单位
	数量
	单价
	金额
	合计
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币金额(大写)：


二、货物产地及标准

1、货物为全新的(原装)产品(含零部件、配件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为采购人指定位置。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

五、安装与调试

乙方必须负责将设备的安装并调试至甲方认为的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、甲乙双方以乙方所投产品的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

2、货物质量保证期和免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货的包修、包换、包退。

3、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

4、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式

中标供应商按照招标文件、投标文件要求提供的货物和服务，经中标供应商与采购人协商决定。

八、履约保证金。

由采购人确定。

九、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向采购单位支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第九款第1条交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价3‰的数额向采购单位支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价3%的违约金。

十、提出异议的时间和方法

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收货物起3天内向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十二、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可向采购方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由信阳市质量技术监督局组织鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十三、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本合同经甲乙双方法人代表或授权代理人签字盖章后生效。

3、本合同一式陆份：本合同一式陆份：甲方持有伍份，乙方持有一份。

甲方：(公章)                   乙方：(公章)

法定代表人(授权代表)：         法定代表人(授权代表)：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

第六章  投标文件格式

正本/副本

             （项目名称）

投  标  文  件

招标编号：
投标人：                                   （盖单位公章）

法定代表人或被授权委托人：                 （签字或盖章）

         年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、资格审查表
六、承诺函格式

七、投标报价表格式

八、商务条款偏差表

九、技术要求偏差表
十、设备的详细参数及说明书
十一、反商业贿赂承诺书

十二、招标文件内容确认书

十三、售后服务承诺及培训方案

十四、其它材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

1、我方在充分研究                 （项目名称）招标文件的全部内容后，我方兹以（总价）：

人民币（大写）：                                          
RMB￥：                                                   
的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定实施和完成设备供货。

2、如果我方中标，我方保证按照合同约定的日期提供货物，并确保质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期（60天）期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3、随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

4、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其他任何投标文件的约束。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方承诺在中标后按照相关规定支付本项目的招标服务费用。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人（盖章）：                       

法人代表或被授权委托人（签字或盖章）：                      

日期：         年      月      日

（二）投标函附录
	项目名称
	

	投 标 人
	

	投标报价
	总价：大写 ：                      （￥：              ） 

	质量
	

	供货期
	             

	质保期
	

	服务承诺及优惠条件
	可另附表


注：“投标函附录”报总价。
投  标  人：                            （盖公章）          

法定代表人或被授权委托人：                   （签字或盖章）

日期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

投标人：                          （盖单位公章）

         年        月        日          

三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托
          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                     
                                                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

    被授权委托人身份证复印件

                       投 标 人：                      （盖单位公章）

                       法定代表人：                    （签字或盖章）

                       身份证号码：                                   

                       被授权委托人：                     （签字或盖章）

                       身份证号码：                                   

                                               年        月        日

四、投标保证金

附：投标保证金缴纳凭证复印件及投标人银行开户许可证复印件，并加盖单位公章。
五、资格审查表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照(或事业法人登记证)号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：（盖章）                                      

法定代表人或被授权委托人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

六、承诺函格式
投标人承诺函

致：招标人

    我代表 （投标人名称） ，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担一切法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试和售后服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、若中标，我方在与甲方签订合同前，需向甲方提供生产厂家针对该标段的售后服务承诺（我方在投标文件中承诺的期限），保证在我方承诺的质保期内厂家免费为甲方提供售后服务和咨询服务等，如违反，我方愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标人：（盖章）                                      

法定代表人或被授权委托人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

七、投标报价表格式
投标报价一览表

单位：  元

	设备名称
	规格


	数量
	综     合    单    价
	合计

	
	
	
	设备

单价
	运杂费
	装卸费
	安装费
	调试费
	其他费
	单价合计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：           元(小写¥      元)


注：1.投标人所报的投标总价为本次招标的设备从生产至验收合格交付使用及维保的人民币报价，其中包括设备费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、各种税费、交易服务费等费用。

2.上述报价为到达甲方指定地点的落地价。

3.本表中投标总价应与投标书中投标总报价一致。

投标人：（盖章）                                      

法定代表人或被授权委托人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

附表一：投标货物简要说明一览表

	序号
	设备名称
	技术规格及主要技术参数
	数量
	单位
	主要性能说明
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）                                      

法定代表人或被授权委托人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

八、商务条款偏差表

商务条款偏差表

投标人名称：                               项目编号：  

	序号
	招标文件

商务条款
	投标文件

商务条款
	偏离描述（是/否）
	结论（正偏离/负偏离/符合）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：（盖章）                                      

法定代表人或被授权委托人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

九、技术要求偏差表

技术要求偏差表
项目名称：                                     项目编号： 

	设备

名称
	招标文件要求
	投标货物技术参数（投标人按照投标货物实际数据填写）
	偏离描述（是/否）
	结论

（正偏离/负偏离/符合）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：（盖章）                                      

法定代表人或被授权委托人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

十、设备的详细参数及说明书

（备注：投标人须提供设备详细技术参数、图片资料。）

十一、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在                     项目（招标编号：       ）招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、相关工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：（盖章）                                      

法定代表人或被授权委托人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

十二、招标文件内容确认书

（招标人）       ：
我方已经详细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受。且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。

投标人：（盖章）                                      

法定代表人或被授权委托人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

十三、售后服务承诺及培训方案（格式自拟）

备注：需要法定代表人签字或盖章并加盖企业公章

十四、其它材料
1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；

2、2019年连续三个月的依法缴纳税收和社保的证明；

3、提供2018年度经审计完整财务审计报告（公司成立不足一年不需提供）；

4、投标人为生产商的须提供《医疗器械生产许可证》、投标人为经销商或代理商的须具有《医疗器械经营许可证》；

5、投标人提供所投设备的医疗器械注册证及器械产品登记表或二证合一的医疗器械注册证；

6、投标产品若为进口产品的，投标人须提供投标产品生产厂家授权书或合法获得投标产品的其他证明；

7、中国裁判文书网查询截图；

8、信用中国、中国政府采购网查询截图；

9、投标人认为有必要提供的材料。

附：

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据 政府采购促进中小企业发展暂行办法 （财政库［2011］181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据 工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业 划行标准规定的通知 （工信部联企业［2011］300号）规定的划分标准，本公司为：            （请填写：中型、小型、微型）企业。
2、本公司参加       单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他

           （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                             企业名称（盖章）：
                                 日    期：

