附件：采购需求

| 项目内容 | 技术指标、技术参数 | 是否接受进口产品 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光镊拉曼光谱仪 | 1 光谱仪主机 1.1 ★要求仪器具有高度整体性，激光器，光谱仪，微分干涉显微镜，CCD探测器等均集成在同一主机内，以保证仪器短期及长期稳定性。 1.2 ★采用机械针孔共焦技术（三维空间滤波），不得采用狭缝和光纤虚拟共焦方式，紫外、可见、红外显微共焦拉曼光谱仪（220 nm - 2200 nm）。 1.3 标配高光通量消色差耦合光路，优化紫外-近红外光谱效率。基本配置包括TE制冷开放电极式CCD，5x, 10X和100X三个物镜及两块光栅，激发波长配置无数量限制，多达四个激发波长全自动操作。 1.4 ★光谱数据采集模式：600gr/mm刻线光栅，1800gr/mm刻线光栅，在500nm优化(光谱范围325-900nm)，在500nm优化(光谱范围360-1250nm)，数量≥四种，包括单窗口信号采集，多窗口连续信号采集，多窗口断续信号采集和连续扫描信号采集。 2 光谱仪技术参数 2.1 采用Czerny Turner全反射式消色差校像散单级光谱仪。 2.2 ★透射照明，LED光源，可用于明场、暗场、偏光、相位对比等，由Labspec 6控制，白光偏振适用于BX41或BXFM，反射和透射偏振光用于摄像机观察样品，含150W白光光源透射光可拆卸，以便在开放式显微镜下留出空间 2.3 光谱分辨率：，光谱仪焦长≥520mm ≤0.4cm-1（测试条件：采用氖灯837nm半高宽，≤1800光栅） ≤0.7cm-1（测试条件：采用氖灯585nm半高宽，≤1800光栅）； 2.4 灵敏度：硅三阶峰的信噪比≥22:1，并能观察到四阶峰。 测试条件（验收指标）：测量Si（111）三阶峰，采用532nm激发，总积分时间≤300s。光谱稳定性：≤±0.03cm-1。测试条件（验收指标）：测量Si 520cm-1拉曼峰，采用532nm激发，10次连续测量，峰位变化≤±0.03cm-1。光谱重复性：≤±0.03cm-1。测试条件（验收指标）：测量Si 520cm-1拉曼峰，采用532nm激发，10次连续测量，光谱范围100-4000cm-1，峰位变化≤±0.03cm-1。 2.5★一个800毫米焦距消色差平场光谱仪，带76x76毫米的1800和600线/毫米的两块光栅，置于同一转台上，软件控制自动切换，以便变换光谱分辨率和一次取谱宽度。两块光栅均可容易地换成其它光栅，更换后无需重调光路。 2.6 一个风冷(-60°C) CCD多道探测器，1024x256像元开放电极前照射式芯片，（一级）芯片，光谱范围：200-1050nm，像元尺寸26x26微米；芯片尺寸26.6x6.7毫米；激光二极管背照明系统，用来控制从探测器到样品的（信号）光路准直。 2.7 光谱仪平场校正，焦平面≥30mm，配置≥1024像素CCD芯片，无边缘畸变。 2.8 非球面大尺寸反射镜，消象散色差，软件控制自动切换激发波长。 2.9 配置 300刻线光栅，600刻线光栅，1800刻线光栅； ★2.10 增强型EMCCD配置，光谱范围 200nm-1100nm； 3 开放式微分干涉差显微镜：可检测透明样本，实现跟踪检测。 3.1 显微镜底座可拆卸可调节，提供足够的空间适合搭建原位装置；反射透射柯勒照明。 3.2 ★聚焦样品移动物镜，不调样品台，保证稳定性。 3.3 ★ 配置彩色摄像机：≥5百万像素，同时观测样品和激光，软件控制自动切换显微像和拉曼测量。 3.4 ★地图模式：可通过低倍物镜拍摄全貌地图，高倍物镜下软件直接导航到目标位置。 3.5 ★自动聚焦模式和粗糙表面聚焦：可通过软件控制样品移动，显微图像实时聚焦，无需调节。粗糙表面快速成像，实现3D表面形貌图和快速拉曼成像。 3.6 ★平场消色差物镜： 5X，10X， 50X长焦物镜（NA=0.5,WD=10.6mm），100X物镜, 60X 校正可见水镜（NA=1.2, WD=0.28mm）,100X 校正可见油镜（NA=1.4,WD=0.13mm） 4 激光器 4.1 532nm 单纵模固体激光器，TEM00模式，功率≥100mW。 4.2 532nm干涉滤光片和两个Edge滤光片，低波数到50cm-1。 4.3 785nm 单纵模固体激光器，TEM00模式，功率≥100mW。 4.4 785nm干涉滤光片和两个Edge滤光片，低波数到50cm-1。 4.5 ★633nm He-Ne激光器，功率≥16mW。 4.6 ★633nm干涉滤光片和两个Edge滤光片，低波数到50cm-1。 4.7 软件控制自动切换激光器引入。 4.8 软件控制自动切换Edge滤光片。 4.9 软件控制自动调节Edge滤光片角度，步进1度。 5 XYZ高精密自动平台 5.1 XY扫描范围：X≥75mm，Y≥50mm，Z≥20mm。 5.2 ★XYZ最小步进：≤50nm。 5.3 可扩展显微镜白光成像范围，拼接白光成像。 6 超快速成像系统 6.1 软件控制，自动选择普通模式和超快速成像模式，无需更换光学元件和调整仪器。 6.2 集成拉曼软件包，包括实时数据采集，处理，显示等功能，可针对特定拉曼峰位，半高宽，强度，峰面积，全谱modeling分析等进行成像。 6.3 适用于所有激发波长。 6.4 ★ 成像速率≤7ms/光谱（验收指标：扫描一定区域，总时间/总光谱数≤10ms）。 7 3D成像模块 7.1 3D方式显示2D图像，包括对图像进行旋转、放大、照明及色阶调整等。 7.2 ★3D逐层扫描成像，切片三维重构。 7.3 3D方式显示XYZ三维体成像，包括对图像进行旋转、放大、滤色、透明度调节及截面显示等。 8 光镊系统 8.1 ★配合开放式显微镜，含1064nm,300mW激光器。 8.2 可用于细胞的捕获和固定。 8.3 通过活细胞的捕获，可获取被捕获细胞的拉曼光谱。 9 液体样品池系统 9.1 紫外可见近红外大光路水平方向物镜及带反射镜的样品池。 9.2 透明液体样品信号增强3倍。 9.3 ★包含1cm 标准石英比色皿，用于液体样品测试 10 原位冷热台系统 10.1 ★冷热台，工作温度范围-25°C到120°C。 10.2 加热和冷却温度速度，0.1°C-20°C每分钟。 10.3 与显微镜和拉曼光谱仪配合的硬件与软件。 11 计算机及软件 11.1 主流机型：Intel i7中央处理器，主频≥3.4GHz，≥16G内存，≥2T硬盘，16X刻录机，23英寸显示器，Windows10 64位操作系统。属于强制产品，必须提供强制节能产品认证证书。 11.2 专业拉曼光谱采集和处理软件包 - 包括仪器控制，数据采集、计算和处理及曲线拟合等各项功能。 11.3 数据采集：包括单点光谱采集；自动多点光谱采集，多维度mapping成像：1D（线，时间，温度，压力等）；2D（XY表面，XZ/YZ切片等）；3D（XYZ立体），超快速成像等。 11.4 数据处理：包括实时荧光校正，降噪，去背景，平滑等。 11.5 数据分析：峰位拟合，CLS峰位拟合，成像分析等。 11.6 光谱软件权限控制：可建立多用户权限，如管理员，专家，实验员等，保证后台操作不被轻易篡改。 11.7 自动编程功能：具有用户自动化编程方法，可保存实验条件等，一键调用实验条件。 12 数据库软件 12.1 高级光谱数据库软件：包括常用拉曼数据库大于10000条光谱数据。 12.2 具有光谱搜索模块，建库模块用于创建自定义数据库。 12.3 官能团模块用于指认官能团。 12.4 光谱软件和数据库软件一键化关联。 13国内配套设备 13.1 隔震光学平台 1.8mx1.5m。 13.2 稳压电源UPS,3KVA。 13.3配置微流控的控制驱动1个，拉曼可识别的微流控芯片2个。 | 是 | 1套 |