| 项目 | 招标要求 | 应标参数 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人必须提供该球管制造商授权书或者该球管从制造商到投标人所有的合法购买合同。 |  |  |  |
| 2 | 阳极热容量：6.3MHU |  |  |  |
| 3 | 进口球管 |  |  |  |
| 4 | 焦点数量：≥两个 |  |  |  |
| 5 | 焦点尺寸（IEC 336/2005）：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≤1.2mm*1.1mm |  |  |  |
| 6 | 焦点功率要求最大≥53.2KW |  |  |  |
| 7 | 120KV时最大毫安输出≥440mA |  |  |  |
| 8 | 管套出线窗口FOV（Field of View）尺寸：20mm |  |  |  |
| 9 | 支持0.5秒每圈的高速旋转 |  |  |  |
| 10 | 球管最大额定电压≥140KV |  |  |  |
| 11 | 阳极靶面角度：7度 |  |  |  |
| 12 | 提供球管与CT整机匹配的SFDA认证报告 |  |  |  |
| 13 | 具有正规的进口报关单 |  |  |  |