| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 除颤监护仪 | 1.用于成人，儿童，新生儿。 2.显示器: 不小于6.5英寸,彩色LCD显示，高背光显示，屏幕亮度≥1000cd/m2 ,屏幕有倾斜，便于观察,可显示ECG，SpO2, EtCO2等四通道波形, 支持数字放大，波形冻结。 3.1秒内完成开机，最高能量选择，智能自检等三个项目,以最快速度实施除颤。 4.除颤电流波形：双相波技术。 5.手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付。 6.标配工作模式：手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器智能自检。 7.除颤能量: ≤300J, ≥12档能量选择。 8.能量及工作模式选择: 一体旋扭式，快速，直观。 9.快速充电：4秒内充电到200J（包括使用交流电时），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值。 10.ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在3秒内恢复。 11.心电导联：标配三导联，可选配6芯心电导联线。 12.心电共模抑制比：≥100dB。 13.电容：高性能集合式电容，性能稳定。 14可升级主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过10秒，传感器重量不超过10g, IPX7防水等级，耐摔。 15.可升级血氧饱和度：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒。 16.自检指示：带有自检指示灯，关机状态下可每天自动自检，并更新状态灯颜色（绿色代表一切正常，红色代表有异常），清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果。 17.电池：采用安全性高的环保电池。 18.使用环境： 18.1工作温度：-5℃到45℃。 18.2振动冲击及跌落认证：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9。 19.仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯。 20.数据存储：可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音。 21.提供配套原装进口专业除颤导电膏 |

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 个体噪声剂量计 | 技术要求: 标准： IEC 61672:2002, ISO 11904-1，二级麦克风 技术参数： - 测量模式：声级计和个体噪声剂量计双模式。测量参数：Lav/Leq, SPL, Lmax, Lmin, SEL, SEL8, PSEL, LEPd, Dose (%), TWA, E, E_8h, Peak, Run Time, Upper Limit Time (ULT), L(C-A), Projected Dose (D_8h), Leq, Spl, SEL, LEP,d, Lden, Ltm3, Ltm5, statistics - Ln (L1- L99), LMax, LMin, Lpeak，用各自的滤波器和检测器同时进行三组运算组配置下的测量（可设定三组参数并同时记录其时间历史记录） - 计权网络：A、C、Z - 响应时间常数：慢，快，脉冲 - 交换率：3~6dB - 分辨率：0.1 dB - 测量范围：45dBA RMS~141dBA Peak - 频率范围：20Hz~20KHz，采样率48kHz - 具有数据记录功能：记录步长最短时长为100毫秒 - 配有倍频程分析功能： 1/3倍频程实时分析和频谱记录：31个中心频率从20赫兹到20千赫的滤波器，1/1倍频程实时分析和频谱记录：11个中心频率从31.5赫兹到16千赫的滤波器（可选） - 使用时间：大于40小时 - 内置8GB储存卡。 12. 具有自动校准功能，无需手动调节。 13. 具有将测量时间段内的等效声级自动规格化到为8h等效声级的功能。 14外形参考尺寸：体积小于85 cm3，重量小于125克.。 15 OLED彩色显示屏 16 具有防水防尘功能，防护等级IP65 17 专业的SP中文分析软件，可分析噪声测量结果及应用个体听力防护的防护效果。并自动生成word报告。 - 整机质保三年 配置:主机、多功能充电器、数据包、多功能背带、出厂检验报告、便携箱等，1台校准器/5台剂量计。 |

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 噪声频谱分析仪 | 技术要求： 标准：Class 1: IEC 61672:2013, ISO 11904-1，一级麦克风 技术参数： - 测量参数：Lav/Leq, SPL, Lmax, Lmin, SEL, SEL8, PSEL, LEPd, Dose (%), TWA, E, E_8h, Peak, Run Time, Upper Limit Time (ULT), L(C-A), Projected Dose (D_8h), Leq, Spl, SEL, LEP,d, Lden, Ltm3, Ltm5, statistics - Ln (L1- L99), LMax, LMin, Lpeak，用各自的滤波器和检测器同时进行三组运算组配置下的测量（可设定三组参数并同时记录其时间历史记录） - 计权网络：A、C、Z - 交换率：3~6dB - 响应时间常数：慢，快，脉冲 - 分辨率：0.1 dB - 测量范围：25dBA RMS~140dBA Peak - 频率范围：10Hz~20KHz - 具有数据记录功能：记录步长最短时长为100毫秒 - 配有倍频程分析功能： 1/1倍频程实时分析和频谱记录：11个中心频率从31.5赫兹到16千赫的滤波器 1/3倍频程实时分析和频谱记录：33个中心频率从20赫兹到20千赫的滤波器 - 使用时间：使用大于40小时 - 内置可更换储存卡，标配为8GB - 具有自动校准功能，无需手动调节。 - 具有统计分析功能 - 配有专业的SP中文软件，可分析噪声测量结果及应用个体听力防护的防护效果。并自动生成word报告。 - 高对比度彩色OLED显示器 - 外壳坚固，防摔 - 具有防水防尘功能，防护等级：IP65。 - 内置自振监测 19. 外形参考尺寸：长度小于24 cm，宽度小于6 cm（包括麦克风和前置放大器） 20.整机质保三年 配置:主机、多功能充电器、数据包、多功能背带、出厂检验报告、便携箱，1台校准器/5台分析计。 |

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 剂量分布仪 | 一、技术参数： - 探测器数量: 不少于1520个半导体探测器； - 探测器间距：≤7.10 mm - 轴向和径向阵列参考尺寸：26×32厘米 - 探测器类型：半导体探测器 - 探头有效测量面积: 0.48 mm x 0.48 mm - 位置精度：在预期位置的±0.5mm范围内 - 建成区： 聚丙烯，厚度=1.2±0.1cm, 密度范围=1.5 g/cm2 - 反向散射板：聚丙烯，厚度=1.8±0.1cm, 密度范围=2.3g/cm2 - 尺寸≤宽：29 cm，长：58cm，厚：3.5cm - 环境温度：15°C至35°C - 重量≤5.8kg - 电源：输入：220±20V，可调；50/60 Hz； 二、配置： - 多通道2D电离室阵列； - 终身免费升级系统软件； - 2m电源线； - 25m电源/数据线和串口线； 三、软件功能： 1. 校正 扩大野排列探头校正方法 相对校正因子（用于每个探头）已存在PC校正文件 在任意能量，用户校正容易获得 2. 显示 一次显示四个分隔画面，任一画面可最大化 测量和输入的剂量图并列图形浏览，比较数据的图形浏览 测量曲线和输入数据可以对任意点进行选择 剂量图显示可在灰度比例、等剂量轮廓线和3D浏览之间转换 实际探头位置可覆盖式显示 所有测量点均可显示数字值 任何点都能被选定为归一点 3. 图形比较 测量和计划之间的不同用%曲线显示 最大和最小轮廓曲线值按1%增加进行选择 距离符合性设置包括：距离、测量与计划、%阈值之间的不同百分数 探头故障距离到符合距离显示红色（高）或蓝色（低） |

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| DR用低对比度细节模体 | 一、技术参数： 1. 适用于数字式X射线装置(DR和CR系统)相关的参数检测，包括1块与放射影像学可见线标记光野的调整和光野/辐射野一致性测试结构板、灰度测试，低对比度测试，一组分辨率测试模式，一个区域的入口剂量测量和均质区域均匀性测试和信号归一化； 2.参考 尺寸：300*300*12mm； 3. 6个对比度：0.6%，1.2%，2.0%，2.8%，4.0%，5.6%； 4. 7级动态铜楔形梯：0.00，0.30，0.65，1.00，1.40，1.85，2.3mm 5. 中心有十字标线 6. 空间分辨率检测(45度放置)：0.6-5.0lp/mm 二、配置： 1. NORMI 13 结构板（分辨率测试、动态步进式光楔、低对比度测试细节、用于信号标准化和剂量测量的标记区域）； 2. 厚度25mm的铝板吸器 3. 墙式支架 4. 手提箱1个 |

| 设备名称 |  |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测氡仪 |  |  | 一、技术参数： 1.探测器 ：离子注入表面钝化硅半导体α探测器（PIPS）。大体积探测腔（约0.7 L）对困扰很多其它探测器的震动和噪音不敏感。特别低的本底。 2.目标空气：Rn-222﹝氡气﹞；Rn-220﹝钍射气﹞探测到氡和钍射气时会有蜂鸣声提醒。 3.测量范围：0.1～20,000 pCi/L﹝3.7～750,000Bq/m3﹞。检测下限可到0.1 pCi/L。 4.灵敏度：嗅探模式：0.25 CPM/pCi/L；正常模式：0.5 CPM/pCi/L, 5.重复性误差：≤5% 6.本底 0.005 pCi/L (0.2 Bq/m3)或更低 7.内置泵：具有内置泵，微处理器控制，定时或者连续。采样流速约1L/min。 8.能谱：能打印显示氡气和钍射气的特征峰的α能谱，打印出随时间变化的氡气浓度。 9.恢复：从半衰期为3.05分钟的高氡气暴露值恢复；12分钟内恢复到小于峰值10%，在30分钟内恢复到峰值的1%，在1小时内从20,000 pCi/L降至1 pCi/L。 10.预置协议：嗅探模式、1天、2天、星期、用户自定义、抓取、Wat-40、Wat-250及钍射气；周期时间用户要求设置周期间隔，从2分钟到24小时。 11.数据存储：存储1000次氡气测量，包括时间、日期、温度、湿度、电池电压、操作模式、氡气及钍射气和统计不确定度。 12.输出：RS-232/USB串口用于下载数据到电脑。标配软件可进行仪器的远程控制和/或外部中继盒控制。 13.打印机：打印机。红外连接，无须连线。测试中和测试结束都可以打印数据、棒条图和能谱。 14.电源：220V交流电源，连续监测。6V 2.5Ah可充电电池，每充电一次可有72小时操作时间。可选低压AC/DC输入允许用汽车充电附件插座进行操作和内部电池充电。 15.环境：工作环境：0～50ºC；0～100% 相对湿度，无凝霜。 16.存储温度：-40～60ºC 17.重量：≤5.5kg 18.外壳：高度密封、高密度外壳,通过了多次跌落实验。 19.多功能性：可选配多种配件，可以测量土壤中氡，土壤氡析出率及水中氡。 二、配置： 1. 氡测量仪主机 2. 红外打印机 3. 干燥管、灰尘过滤器及单向流动过滤器 4. 数据采集/RADLINK软件&电缆线 5. 水中氡气配件 6. 土壤杆 |
| 设备名称 | 技术参数 |  |  |
| 听力计 | - 气导、骨导测试和掩蔽功能 - 纯音、啭音、脉冲音测试 - 掩蔽：白噪音和窄带掩蔽噪声 - 输出：左右耳气导、骨导 - 频率和强度范围： 气导-10～120dBHL，125～8000Hz， 骨导-10～80dBHL，250～8000Hz - 步进：5dB、2dB、1dB步进 - 特殊测试：自动听阈测试；Hughson Westlake胡格逊.西湖测试；ABLB双耳交替响度平衡测试；Stenger伪聋测试；Langenbeck（噪声中纯音测试） - 给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲；可选择默认测试频率提高工作效率 - TFT彩色大屏幕，全中文界面显示屏 - 分辨率：480×272像素 - 全屏幕显示双耳听力图及所有频率掩蔽信息，可直观观看听力图 - 支持Hybrid，具备多种操作模式，可选单机独立操作或电脑控制操作测试 - 轻触式静音给声，触摸给声键 - 啭音：5Hz正弦波，+/- 5%调制 - 接口：数据传输：大于2个USB电脑接口，数据可上传下载，可外接标准PC键盘，直接连接打印机输出测试结果 - 存储：500个患者信息及数据 - 并可通过USB数据接口上传下载，可在设备上随时查看历史测试结果，可直接连接打印机输出测试结果和连接电脑打印 - 电源：多种供电方式可选：直流适配器供电；电池供电（4×1.5V碱性电池或4×1.2V镍氢电池，5号AA电池）；USB端口供电 - 便携式设计，方便外出就诊 储存与运输：温湿度适宜 运输温度：-20～50度 存储温度：0～50度 相对湿度：10～95%非冷凝 |  |  |

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 便携式肺功能仪 | - 检测项目： - 用力肺活量(FVC)、肺年龄、肺活量(VC/SVC)。 - 每分钟通气量(MV)、每分钟最大通气量(MVV)。 - 支气管扩张试验（BD）。 - 流速容积曲线。 5、以上检测项目平均单人健康检查时间不超过2分钟。 二、测量参数： 1、用力肺活量(FVC)：FVC，FEV1.0等。 2 2、肺器官年龄值。 3、慢肺活量(VC/SVC)：VC，TV，IRV，ERV 5、每分钟通气量(MV)：MV，RR，TV 6、每分钟最大通气量(MVV)： MVV，BSA，MVV/BSA，RR，TV 7、支气管扩张试验（BD）： VC/SVC，FVC，MVV 三、技术配置： 1、热丝式双向流速传感器 。 2、流量范围及精度：0-14L/S；读数值的±3% 或±0.01 L/S 3、最大容量：10升 4、预计值公式：中国人种预计值公式，BEIJING，LAM-CHINA，EUROPE，BALDWIN 5、容量精确度：±3%或±10mL 6、全屏彩色液晶触摸屏。配置携式背包方便携带。 7、电源：220∕240V；60VA 8、直接显示慢阻肺（COPD）病期分类结果。 9、检测打印一体机，内置热敏打印。 10、可升级测血氧饱和度和呼吸肌力。 - 连接电脑打印中文报告。 12、单个吹管耗材市场价不超过15元/个。 |

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 全自动血气分析仪 | 1 血气分析仪 2 实测参数 pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct等9项实测参数 3 计算参数 "Ch+,cHCO3 -(P)，cBase(B)，cBase(B,ox)，cBase(Ecf)，cBase(Ecf,ox)，cHCO3-(P,st),ctCO2(P)，ctCO2(B)，cCa2+(7.40)，Anion Gap (K+)，Anion Gap，ctO2,sO2，ctHb，pO2(A)，pO2(a/A)，pO2(A–a)，Po2(a)/Fo2I,RI等20项计算参数 4 样本体积 * 全参数检测≤70µl 5 循环时间（含检测及冲洗时间）*≤80秒 6 进样方式 自动吸样，进样针自动清洁 7 规格/测试数* 多种规格测试卡，科室可根据需要自由选择，至少包括25人份/每盒、50人份/每盒、100人份/每盒、200人份/每盒、300人份/每盒 8 耗材效期* 测试卡上机效期≥30天 9 定标设置 2点定标：默认8小时执行一次，2点定标可手动设置 10 待机模式设置 客户可根据使用情况随时将分析仪设置为Standby模式进入休眠，减少试剂包消耗费 11 实时操作视频导引 操作步骤实时屏幕动画导引，用户只需跟随屏幕动画即可规范完成分析操作 12 自动生成质控图 支持外部质控品，自动记录质控数据，自动生成质控图 13 屏幕、接口与条形码扫描 WindowsXP操作系统、以太网端口和USB接口，可外接键盘和外接条形码扫描器及打印机 14 耗材更换与维护 只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作 15 网络连接能力 有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力 |