- 技术规格参数及要求

###### 一、招标货物清单

| 序号 | 主要货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护型救护车 | 台 | 1 |

## 二、监护型救护车招标参数

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 车辆基本要求 |  |
| 1.1 | 整车基本功能 | 投标车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车，设计要把握院前急救发展方向，具备前瞻性。基础车型满足操控性能好、动力强等要求，医疗舱整体应在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前最新、最先进的技术理念，投标车型的改装需要采用先进的制造材料及工艺。 |
| 1.2 | 适应环境 | 投标车型应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求，适合城市道路，社区通行及郊县崎岖道路，适应气温－35到60摄氏度之间。 |
| ★1.3 | 产品公告 | 投标人参加投标时，提供承诺所投的整车产品交付前须是已列入国家发改委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型的承诺函。 |
| 二 | 车辆技术要求 |  |
| ★2.1 | 外形尺寸 | 5350mm≥长≥5300mm、2050mm≥宽≥2000mm、2500mm≥高≥2450mm |
| ★2.2 | 医疗舱尺度 | 2800mm≥长≥2750mm、1700mm≥宽≥1650mm、1750mm≥高≥1700mm |
| 2.3 | 轴距 | ≥3300mm |
| 2.4 | 最高时速 | ≥150KM/h |
| 2.5 | 整备质量 | ≤2500Kg |
| 2.6 | 总质量 | ≤3300 Kg |
| 2.7 | 发动机 | 排量：≥1990ml |
| 2.8 | 发动机型式 | 前置（横置）、直列四缸、液冷、增压中冷、缸内直喷汽油机 |
| ★2.9 | 燃油种类 | 汽油 |
| 2.10 | 额定功率 | ≥145Kw |
| 2.11 | 最大扭矩 | ≥300N.m |
| ★2.12 | 排放标准 | 尾气排放必须符合国VI标准。 |
| 2.13 | 变速器 | 5档手动变速器 |
| 2.14 | 发电机 | 发电机为12V，功率为120AH以上。 |
| 2.15 | 制动系统 | 双管路液压制动、前通风盘式、后实心盘式，带防抱死制动系统（ABS） |
| 2.16 | 空调系统 | 控制：冷暖空调，前后双空调，独立控制。 |
| 2.16.1 | 制热要求 | 在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到22摄氏度以上。 |
| 2.16.2 | 制冷要求 | 在环境温度40摄氏度时，启动加热系统在15分钟内，使车内温度至少达到7摄氏度以上。 |
| 2.17 | 其他配置 |  |
| 2.17.1 | 安全气囊 | 驾驶座应配有安全气囊。 |
| 2.17.2 | 踏板 | 医疗舱右侧侧拉门处应安装电动折叠伸缩式上车踏板。 |
| ★2.17.3 | 后视镜 | 后视镜为电动可调节后视镜。 |
| ★2.17.4 | 轮毂 | 应配备原厂铝合金轮毂。 |
| 2.8 | 外 观 | 救护车车身外表配彩条标识，具体须按照用户要求制作。 |
| 3 | 医疗舱及改装 | 医疗舱改装要求必须符合用户单位个性化定制需求，有关救护车中箱、柜、椅的具体布置、尺寸、数量及制作将按照用户具体要求，双方确认后进行。 |
| 3.1 | 医疗舱内饰 |  |
| 3.1.1 |  | 医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| ★3.1.2 |  | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）材料应全部采用ABS复合材料模具一次成型工艺，ABS复合材料应具有：防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑，禁止使用板材拼接工艺。 |
| 3.1.3 |  | 医疗舱内饰及结构件安装必须与车身固定连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| 3.2 | 医疗舱结构 |  |
| 3.2.1 | 地板 | 应采用耐磨、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用地板。 |
| 3.2.2 | 中隔墙 | 采用ABS复合材料模具一次成型工艺，配可移动式推窗，隔板安装位置应不影响车辆维修。 |
| 3.2.3 | 药品柜 | 药品器械柜可分别放置一次性耗材、注射用品、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管箱、按压泵、软担架、呼吸机、心电图机、除颤仪等急救药械，需采用高分子板材制作，不吸水、易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。药品器械柜的布置要便于医护人员的操作。 |
| 3.2.4 | 器械平台 | 应能够放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
| 3.2.5 | 柜式床 | 应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可坐二人（带安全带），座垫下方两侧空间可做工具箱。座椅的座垫、靠背表面无拼接线缝，并便于冲洗消毒，安全带装配牢固、耐用、可靠。 |
| 3.2.6 | 医生椅 | 医生椅应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。医生椅座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.2.7 | 氧气瓶柜 | 应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便，并可放置2个10升氧气瓶的空间。 |
| 3.2.8 | 集成内顶 | 集成内顶应集成照明、储物、杀菌、输液、全方位扶手等功能与一体，采用先进成型工艺，其设计合理方便医护人员开展抢救工作，用材质地优良，做工精良、耐用。 |
| 3.2.10 | 安全扶手 | 医疗舱在上下车门处及顶部应安装相应的安全扶手。 |
| 3.3 | 电控系统 |  |
| 3.3.1 | 控制电路 | 应采用集成电路控制系统，高清晰液晶屏显示，防水薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、排风状态、吸引器状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 |
| 3.3.2 | 附加电瓶 | 应为汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检修的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |
| 3.3.3 | 逆变器 | 应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于600W纯正弦波电源。 |
|  |  | 用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |
| 3.3.4 | 供电要求 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座二只、220V电源插座四只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |
| 3.3.5 | 安全保护 | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.3.6 | 备份控制电路 | 在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 3.3.7 | 驾驶室配电 | 驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |
| 3.3.8 | 外接充电 | 应配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度≥10M。 |
| 3.4 | 车载担架系统 | - 自动上车担架采用高强度的铝合金材料制成，安全可靠，操作便捷； - 铲式担架采用轻质金属材料，可分离，可折叠； - 软担架采用防水，高强度材质，可用于上楼梯时小巷内普通担架不易通过的地方操作方便。 |
| ★3.5 | 警示警报系统 |  |
| 3.5.1 |  | 1、超薄型LED长排警灯，安装牢固，密封严密，保证不漏、不渗雨水。 2、警报器，分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制； |
| 3.5.2 |  | 车前安装频闪警灯3盏，车顶四周配有频闪警灯，左右侧方形爆闪灯共6盏，左右侧照明灯各1盏，车尾一体式长条高位LED警灯1组。 |
| 3.5.3 |  | 应符合GB/T13954和GB8108规定。 |
| 3.6 | 供氧系统 |  |
| 3.6.1 | 氧气瓶 | 救护车应可放置2瓶10升铝合金氧气瓶，带高压减压阀及不锈钢固定装置，氧气瓶拿取必须便捷。 |
| ★3.6.2 | 氧气管道 | 隐藏式不锈钢管道，快捷拆卸接口无需工具即可操作，需安装、检测便捷，预留呼吸机用接口。 |
| 3.6.3 | 湿化瓶 | 即插即用湿化瓶。 |
| 3.7 | 换气系统 | 隐藏式下排风，带初级过滤装置，车厢内换气次数可达20次/小时。 |
| 3.8 | 杀菌系统 | 应配备长条型紫外线消毒灯，杀菌有效空间可达10m3 ，并具有延时启动功能，定时控制。 |
| 3.9 | 照明系统 |  |
| 3.9.1 | 工作灯 | 采用加长超薄LED光带照明，左右两侧各一组，光线应柔和均匀，满足急救工作需要。 |
| 3.9.2 | 专用射灯 | 医疗舱内应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 3.9.3 | 后照灯 | 应采用大功率LED后射灯，有效距离不小于10米。 |
| 3.9.4 | 夜间外部照明系统 | 救护车应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |
| 3.10 | 输液固定器 | 在担架车上方应装有输液架以及输液泵固定支架。 |
| 3.11 | 通讯系统 | 在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。 |
| 3.12 | 设备支架 | 根据医疗设备不落地的要求，所有车载医疗设备均需制作固定支架及绑带，防止急救工作中设备滑落。 |

注：

- 说明：“*”指标为产品关键指标, 要求供应商所投产品必须符合, 否则投标将会被拒绝。

- 以下技术规格参数及要求是采购人根据实际需要提供的，如果某项技术规格参数及要求可能会与某些产品有对应，纯属功能需求并不是特指。