
河南大学
采购科研设备一批(2020-11)项目
招标文件

招标编号：豫财招标采购-2020-629
采购人：河南大学
采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

日　　　　期：二〇二〇年六月二十八日
目     录
- 4 -

特别提示

- 6 -

第一册

- 6 -

第1章
投标人须知

- 6 -

一   总 则

- 6 -

1.采购人、采购代理机构、投标人、政府采购监督管理部门。

- 7 -

2.资金来源

- 7 -

3.投标费用

- 7 -

4.适用法律

- 8 -

二　招标文件

- 8 -

5.招标文件构成

- 8 -

6.招标文件的澄清与修改

- 9 -

7.投标截止时间的顺延

- 9 -

三   投标文件的编制

- 9 -

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 10 -

9.投标文件组成

- 10 -

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

- 10 -

11.投标报价

- 11 -

12.投标保证金

- 11 -

13.投标有效期

- 11 -

14.投标文件的制作

- 12 -

四   投标文件的递交

- 12 -

15.投标文件的密封和标记

- 12 -

16.投标截止

- 12 -

17.投标文件的递交、修改与撤回

- 13 -

五   开标及评标

- 13 -

18.
开标

- 13 -

19.资格审查及组建评标委员会

- 14 -

20.投标文件符合性审查与澄清

- 16 -

21.投标无效

- 17 -

22.比较与评价

- 17 -

23.废标

- 17 -

24.保密要求

- 18 -

六   确定中标

- 18 -

25.中标候选人的确定原则及标准

- 18 -

26.确定中标候选人和中标供应商

- 18 -

27.发出中标通知书

- 18 -

28. 告知招标结果

- 18 -

29.签订合同

- 19 -

30.履约保证金

- 19 -

31.预付款

- 19 -

32.招标代理费

- 19 -

33.政府采购信用担保

- 19 -

34.廉洁自律规定

- 20 -

35.人员回避

- 20 -

36.质疑的提出与接收

- 20 -

37.知识产权

- 21 -

附件1：履约保证金保函（格式）

- 22 -

附件2：履约担保函格式

- 24 -

第2章
投标文件格式

- 25 -

目    录

- 25 -

第一部分  开标一览表及资格证明文件

- 26 -

1、开标一览表

- 27 -

2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件

- 28 -

3、法定代表人（或负责人）身份证明书

- 29 -

4、法定代表人（或负责人）授权委托书

- 30 -

5、投标保证承诺书

- 33 -

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

- 34 -

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 35 -

8、依法缴纳税收和社会保障资金的记录

- 36 -

9、政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

- 37 -

10、 投标人关联单位的说明

- 38 -

11、信用查询

- 39 -

12、反商业贿赂承诺书

- 40 -

13、招标代理服务费交纳承诺函

- 41 -

15、进口产品制造厂家的授权书（本项目不要求）

- 42 -

第二部分  商务及技术文件

- 43 -

1、投标函

- 45 -

2、投标分项报价表

- 46 -

3、货物及伴随服务和工程说明一览表

- 47 -

4、技术要求偏离表

- 48 -

5、商务条款偏离表

- 49 -

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交资料

- 50 -

6-1  投标人为中小企业声明函

- 51 -

6-2  投标人为监狱企业声明函

- 52 -

6-3  投标人为残疾人福利性单位声明函

- 53 -

6-4  制造商企业（单位）类型声明函

- 54 -

7、 投标人简介

- 55 -

8、 售后服务计划

- 57 -

9、评审所需要的其他商务文件

- 57 -

10、投标人须知第10条的所有技术文件

- 57 -

11、投标须知前附表要求的其它文件

- 57 -

12、投标人认为需要提供的相关资料

- 60 -

第二册

- 61 -

第3章
投标邀请

- 64 -

第4章
投标须知前附表

- 69 -

第5章
货物及伴随服务需求

- 97 -

第6章
评标方法和标准

- 105 -

第7章
政府采购合同



特别提示

1、投标人注册及市场主体信息登记
投标人、供应商（市场主体）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。
2、投标文件制作
2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。
2.2、投标人凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。
2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：
加密的电子投标文件,应在投标文件递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。
2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。
2.5、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人或负责人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。
3、澄清与变更
采购人（招标人）、采购代理购机构（招标代理机构）对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。
4、河南省公共资源交易中心平台在开标前对投标人信息具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果由投标人自行承担。
5、根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面开标。投标人无需到省交易中心现场参加开标会议，投标人（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清、二次报价等。详见《河南省公共资源交易中心》首页-公共服务-办事指南 《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》 。
按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（投标人、供应商）务必尽快根据自己的实际情况和采购文件（招标文件），在网上添加市场主体类型，完善各供应商主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等采购文件（招标文件）中要求的相应资料，并对新增主体类型进行CA证书激活，否则可能影响投标文件/响应文件的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议投标人（供应商）提前办理，以免影响报名及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。
河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南http://www.hnggzy.com/hnsggzy/infodetail/?infoid=e70f7862-200e-4b0d-973f-bd872e9ab283&categoryNum=003003 包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册-投标响应文件制作（投标人）、不见面服务操作手册-远程开标（投标人）、不见面服务操作手册-质疑异议（供应商）等，各投标人一定要仔细研究。

平台统一技术服务电话为：400 998 0000，服务时间：周一至周日8：00-17：30
招标文件中“个人电子签章”是指个人的电子签名或个人电子章；
“企业电子签章”是指企业的电子章。
第一册
第1章   投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构、投标人、政府采购监督管理部门。
1.1   采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见 投标须知前附表。

1.2   采购代理机构是指：河南招标采购服务有限公司。
1.3   投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
潜在投标人：以本项目招标公告中规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以本项目招标公告中规定的方式获取了本项目的招标文件。
1.3.4  符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.5  若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。
1.4    如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效
1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本次招标的政府采购监督管理部门：本次招标项目的采购人所属预算级次的财政部门。
2.资金来源

2.1　　本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人准备和参加投标活动发生的费用均自行承担。
4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二　招标文件

5.招标文件构成
5.1
招标文件分为二册，共7章，构成如下：

第一册

第1章  投标人须知

第2章  投标文件格式

第二册

第3章  投标邀请（招标公告）

第4章  投标须知前附表

第5章  货物及伴随服务和工程需求
第6章  评标方法和标准

第7章  政府采购合同

5.2
招标文件中有不一致(或矛盾)的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。
5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。
5.5     原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

        如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第6章。
6.招标文件的澄清与修改
6.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

6.2   采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
6.3   招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间前在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。
6.4   采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人须重新下载最新的答疑、澄清文件，以此编制投标文件。

6.5   交易中心平台投标人信息在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
7.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1    投标人可对招标文件中一个或几个包（标段）进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。
8.2   投标人应当对所投包（标段）的“货物及伴随服务和工程需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包（标段）中的部分内容，其该包（标段）投标将被认定为投标无效。

8.3  　无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.5    投标语言：投标文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的文件、资料均使用中文。如果投标人提供有外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
9.投标文件组成
9.1    投标文件由“第一部分，开标一览表及资格证明文件”和“第二部分，商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    电子投标文件的签字或盖章：投标人必须按照招标文件的要求，签字或加盖电子章。
10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：
10.2.1
 货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

10.4   投标人应注意采购人在技术要求中指出的工艺、材料和设备的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。评标时不以上述品牌、型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。
11.投标报价

11.1   投标人应以“包或标段”为基本单位进行投标报价。投标人的投标报价应当包括满足所投“包或标段”所应提供的货物，以及伴随的服务和工程(除非在投标须知前附表中另有规定)。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
11.2   投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式如实填写各项货物及服务的单价、分项总价和总投标报价。投标人应认真填报所有项目的单价和合价，投标文件中若有漏项、漏报，采购人视为投标人的报价在计价中已经包括，采购人将不再给予调整；投标文件所报价格，除因设计或是业主原因引起的变更外，不予调整。投标报价有算术错误的，其风险由投标人承担。
11.3   投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用及交付采购人使用前发生的其它费用； 

11.4   除非招标文件另有规定，每一包（标段）只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。
11.5   投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

11.6   投标人在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价。
11.7   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。
11.8   投标报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

12.投标保证金
12.1
本项目投标人无需提交投标保证金。
13.投标有效期
13.1
投标（文件）应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
13.3   投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标, 应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

14.投标文件的制作
14.1  投标人在制作电子投标文件时，按照河南省公共资源交易中心提供的“投标文件制作工具”制作电子投标文件。具体查询河南省公共资源交易中心网站主页办事指南及下载专区。
14.2  投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件中提供的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。
14.3  投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。
14.4  投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。
加密的电子投标文件,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。
14.5  加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。
四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   因采用全程不见面投标、开标、评标方式，故电子投标文件按本招标文件第17条要求加密上传到指定平台。

16.投标截止
16.1 投标截止时间见投标须知前附表。
16.2   加密的电子投标文件应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台上传。
16.3   采购人和采购代理机构可以按本章第7条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。
16.4   迟交的投标文件
采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间未上传、未解密的投标文件。
17.投标文件的递交、修改与撤回

17.1  投标文件的递交
17.1.1 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到交易中心系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
17.1.2 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。
17.2   投标文件的修改和撤回
17.2.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。
17.2.2 从投标截止时间至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。
五   开标及评标

18. 开标

18.1  采购代理机构将在“投标须知前附表中”规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到河南省交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式,投标人（供应商）须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内对投标文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。
18.2  投标人须在投标须知前附表规定的时间内完成投标文件的解密。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，其投标将被拒绝。
18.3  投标人报名成功后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,其投标将被拒绝。
18.4  开标时，将公布投标人名称、投标报价等其它详细内容。
18.5  投标人不足3家的，不予开标。

18.6  开标异议：投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，采购人（或采购代理机构）应及时作出答复，并制作记录。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人进行资格审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
19.2   采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

19.4   评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。具体成员人数见投标须知前附表。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2.2 投标人（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件答疑澄清等。
20.2.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。
20.2.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。
20.2.5 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）投标报价有算术错误的，其风险由投标人承担。
　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个包（标段）内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.5   如一个包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

关于政府采购节能产品或环境标志产品的相关要求详见以下文件中的相关规定：

①关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

②关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；
③国家市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）
21.投标无效

21.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

21.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标人未按招标文件要求签字或加盖电子签章的；
（2）不同投标人投标文件制作机器码一致的；
（3）未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
（4）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）属于招标文件规定的其他投标无效情形；
（8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.比较与评价

22.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第6章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
22.3   据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

22.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第6章。

23.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

24.保密要求
24.1
评标将在严格保密的情况下进行。

24.2
有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
六   确定中标

25.中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。
26.确定中标候选人和中标供应商

26.1评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

27.发出中标通知书
在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。
28. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。
29.签订合同

29.1
中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
29.2
招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3   如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
29.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.履约保证金

30.1
如果需要履约保证金，中标供应商应按照投标须知前附表规定向采购人提供履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

30.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除30.1规定的情形外，中标供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

30.3   如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
31.预付款
31.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。
31.2   如采购人要求，中标供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
31.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标须知前附表。

32.招标代理费

   本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。
33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标须知前附表。
34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避
       潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑的提出与接收
36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。

     超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标须知前附表。
37.知识产权

37.1  投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

附件1：履约保证金保函（格式）

                         （如需要中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：             （加盖银行公章）
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
日期：                                         
附件2：履约担保函格式
      （采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

                                      保证人：（公章）

                                                 年     月      日

第2章 　投标文件格式

*******(填写项目名称)

包号或标段（如有,需要填写）

投  标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2020-629
投标人：（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：（个人电子签章）：

日    期：    年    月    日

目    录

第一部分  开标一览表及资格证明文件
1、开标一览表
2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件

3、法定代表人（或负责人）身份证明书
4、法定代表人（或负责人）授权委托书
5、投标保证承诺书
6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

8、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

9 、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

10、投标人关联单位的说明

11、投标人信用查询

12、反商业贿赂承诺书

13、招标代理服务费交纳承诺函

14、进口产品制造厂家的授权书

1、开标一览表
	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标总报价（元）
	大写：

	
	小写：

	质量保证期
	

	交货期
	

	投标有效期
	

	其他声明
	


说明：此表中，每标段（或包）的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
投标人：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件
投标人应提供资料：

1、提供有效的营业执照或其它证明文件的扫描件。

2、投标人为自然人的，应提供身份证明的扫描件。

3、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件扫描件。

3、法定代表人（或负责人）身份证明书
投标人名称：                         单位性质：                  
投标人地址：                                                     
成立时间：     年     月     日   经营期限：                       
姓名：         性别：     年龄：      职务：      系                （投标人名称）的法定代表人（或负责人）。
特此证明。
投标人：                   （企业电子签章）
详细通讯地址：                         邮 政 编 码 ：                
电　　　　话：                         电子邮箱：　 　　　　　

日    期：       年      月      日

注：自然人投标的无需提供
（下面应附法定代表人或负责人身份证扫描件正反面）
	


4、法定代表人（或负责人）授权委托书
本人
       （姓名）系
                  （投标人名称）的法定代表人（或负责人），现委托 
     （姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，就（项目名称、标段号或包号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。

委托期限：
 20 **年**月**日至20**年**月**日(填写具体日期) 。

投标人：                              （企业电子签章）
法定代表人或负责人：                  （个人电子签章）

代理人：  （签字或签章）               
代理人详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                       
代理人联系电话： （填写一个手机号和一个座机号）

代理人电子邮箱：　 　　　　　　　　

日    期：       年      月      日
注：自然人投标的或法定代表人或负责人投标的无需提供本授权委托书。

（下面应附代理人身份证扫描件正反面）
	


5、投标保证承诺书
致：（采购人及采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称、招标编号、标段号或包号）的投标, 作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件； 

（7）根据采购项目提出的特殊条件。
二、我单位完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对采购（招标）文件有异议，已经在收到采购文件之日起或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内依法进行维权救济，不存在对采购（招标）文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、我单位参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。
四、我单位参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
五、我单位参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、我单位参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

七、参加本次招标采购活动，在近三年内我单位和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

八、我单位在此申明：保证本次投标文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。
九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果（如提供样品）。
十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
   1、我单位在投标有效期内撤销投标文件的；
   2、我单位在采购人确定中标人以前放弃中标候选人资格的；
   3、由于我单位的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
   4、由于我单位的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
   5、我单位在投标文件中提供虚假材料；
   6、我单位与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7、在投标有效期内，我单位在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
   我单位如果发生任意一条以上行为，将在行为发生的 5 个工作日内，向采购人及河南招标采购服务有限公司分别支付本招标文件公布的预算金额或最高限价（如无预算金额或最高限价的话，以我单位的投标报价为基准）的 2%作为违约赔偿金。 
我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标而被追究法律责任。
 
投标人：



        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

地址：










 


电话：


    



传真：


 


电子邮箱：
    



邮编：


 


日期：　　 　年　　月 　日

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
投标人应提供资料：

1、投标人承诺本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述资料。
投标人：



        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

2、近一年的财务状况报告

说明：提供会计师事务所或审计部门出具的2019年度财务审计报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述资料。
如提供财务审计报告应提供完整的财务审计报告。完整财务审计报告，是指至少包括审计报告封面、审计报告、四表一注或三表一注、审计单位的营业执照和执业证书、两名注册会计师的执业证书。
参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》

（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计

师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
说明：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

      1、拟投入本项目的设备；

2、拟投入本项目的人员；

3、其它。

8、依法缴纳税收和社会保障资金的记录
投标人应提供资料：

1、由投标人承诺本单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式自拟）。如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述资料。

投标人：



        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

2、投标人应提供2020年1月1日以来至少一个月的依法交纳税收和社会保障资金记录证明文件的扫描件。如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述资料。
9 、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书
我单位承诺：

我单位参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为，若我单位承诺不属实，同意取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

投标人：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
说明：
1、投标人如果在参加本投标活动前三年内在经营活动中有重大违法记录应如实作出说明。
2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述承诺书。

10、 投标人关联单位的说明
说明：
1、投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位法定代表人（或负责人）为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

2、单位法定代表人（或负责人）为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。需投标人出具承诺函和《国家企业信息公示系统》（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中公示的公司信息、股东或投资人信息等截图。（可将查询网页打印后附后），承诺函格式自拟，要求加盖单位公章。

11、信用查询

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库

[2016]125 号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用

信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）的规定，对列入失信被

执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供

应商（投标人），拒绝参与本项目的投标；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； 

投标人提供：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，3 项的查询结果网页截图。

2、查询方法如下：

2.1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询网页截图：
投标人是否被列入“失信被执行人”的查询方法：进入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页，点击“信用服务”→点击“失信被执行人” →输入“投标人名称”后点击“查询”，提供查询后的截图。

投标人是否被列入“重大税收违法案件当事人名单”的查询方法：进入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页，点击“信用服务”→点击“重大税收违法案件当事人” →输入“投标人名称”后点击“查询”，提供查询后的截图。

2.2、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图：

投标人是否被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询方法：进入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）首页，点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”→输入“投标人名称”后点击“查询”，提供查询后的截图。

12、反商业贿赂承诺书
我单位承诺：

在参加 （投标项目名称）招投标活动中，我单位保证做到：

1、公平竞争参加本次招投标活动。

2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
说明：如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述承诺书。

13、招标代理服务费交纳承诺函
致（河南招标采购服务有限公司）：
我们在贵公司组织的（填写项目名称及标段或包号：     ，招标编号：   ）招标中若被确定为中标人，我单位保证在收到中标通知书时，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金的形式，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
投标人：



        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

地址：










 


电话：


    



传真：


 


电子邮箱：
    



邮编：


 


日期：　　 　年　　月 　日

14、进口产品制造厂家的授权书（如技术参数中有要求）
第二部分  商务及技术文件
1、投标函

2、投标分项报价表

3、货物及伴随服务和工程说明一览表

4、技术要求偏差表

5、商务条款偏离表

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交资料

6-1  投标人为中小企业声明函

6-2  投标人为监狱企业声明函
6-3  投标人为残疾人福利性单位声明函

6-4  制造商企业（单位）类型声明函
7、 投标人简介

8、 售后服务计划

9、评审所需要的其他商务文件
10、投标人须知第10条的所有技术文件

11、投标须知前附表要求的其它文件

12、投标人认为需要提供的相关资料

13、供应商提供产品适用政府采购政策情况表
1、投标函
致： (采购人及河南招标采购服务有限公司）
我们获取了招标编号为 （填写招标编号） 的    （填写项目名称）  招标文件， 经详细研究招标文件的全部内容，委托代理人(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我方郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿意按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）                     元人民币（RMB￥：             元）；

项目工期/交货期、安装期为                。详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   % 。
(2) 本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。
(3) 如果我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
(4) 我方愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
(5) 我方已经详细审查了全部招标文件，包括所有补充通知、更正等（如果有的话），如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺：我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。我方不是采购代理机构的附属机构。

(7) 我方同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 按照招标文件的规定，在收到中标通知书时向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
(9) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

(10) 我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任和义务。
(11) 我方在此声明，所递交的投标文件中所有内容及资料均真实、有效、准确。如有弄虚作假情况出现，愿意按照招标文件中的相关规定承担责任。

(12) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体投标需要填写，非联合体参加投标不需要填写该条）。

与本投标有关的正式通讯地址：
详细地址：                                                         

固定电话：                  委托代理人移动电话：                   

电子邮箱：                         
投标人：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

投标人开户银行（全称）：                 
投标人银行帐号：                 
日期：                   
2、投标分项报价表
项目名称: 

招标编号:                                                 标段或包号:

报价单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	原产地
	制造商
（服务商）名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


投标人：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
注: 1.货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

2.上述货物中的报价应包含招标文件中规定的全部内容。

3.上述各项的详细分项报价及用于本项目的备品备件、专用工具、伴随的技术服务等其他内容，投标人如果认为需要写明，可另页描述。

    4.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3、货物及伴随服务和工程说明一览表
项目名称: 

招标编号:                                                 标段或包号:

报价单位：人民币元
	序号
	货 物
	规格
	数量
	交货期
	交货地点
	伴随服务

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
注: 1.货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

2.各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。

4、技术要求偏离表
项目名称: 

招标编号:                                                 标段或包号:

	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标响应情况
	偏离情况
	说明（技术证明（支持）文件）

	
	
	技术参数
	技术参数
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
注：货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

5、商务条款偏离表
项目名称: 

招标编号:                                                 标段或包号:
	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	完成期限
	
	
	

	2
	交货期
	
	
	

	3
	质保期
	
	
	

	4
	付款方式
	
	
	

	5
	投标有效期
	
	
	

	6
	…
	
	
	

	7
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交资料
6-1  投标人为中小企业声明函
本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本单位为_         _____（请填写：中型、小型、微型）企业。即：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为___       ___（请填写：中型、小型、微型）企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于中型、小型、微型的企业不需要提供。

6-2  投标人为监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。（非联合体投标，将本条删除。）
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　
投标人：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。
6-3  投标人为残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（填写采购人名称）__的__（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

6-4  制造商企业（单位）类型声明函
本企业（单位）作为___              ___单位的__              ____ 项目

（投标人名称）所投设备的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖公章生效。
制造商名称：             （盖公章）
投标人：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
注：1、投标人所投产品均为自己制造，可不提供此声明函。

2、不属于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，可不提供此声明函。

7、 投标人简介
投标人提供以下内容：

1.投标人简介：包括公司概况、近三年经营情况；

2.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料； 

3.具有完成本项目优势的详细说明

4.业绩及目前正在执行合同的情况；

5.投标人认为需要提供的其他资料。

8、 售后服务计划
 （此处提供的格式为参考格式，投标人可结合本项目实际情况及自身能力自主编制。）

致：                            （采购人名称）

    我单位参加招标编号为 （填写招标编号） 的    （填写项目名称）  投标，采购人为 （填写采购人名称）。特承诺如下：
1、我单位郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后/验收合格后      年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后   小时（填写具体数字，以下类同）内响应，    小时内到达现场，解决问题时间不超过     小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在    个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修（售后）单位名称：                              
售后服务地点：                 联系人：                  

联系电话：                          

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于    次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：                    

6、项目所提供的其它免费物品或服务                             ；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：                       ；
9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

投标人：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
9、评审所需要的其他商务文件
由投标人根据招标文件要求提供相应资料。

10、投标人须知第10条的所有技术文件
由投标人根据招标文件要求提供相应资料。

11、投标须知前附表要求的其它文件
由投标人根据招标文件要求提供相应资料。

12、投标人认为需要提供的相关资料

13、供应商提供产品适用政府采购政策情况表
1.强制采购通过相关认证的清单产品(如有)
	投标产品中强制采购通过节能认证的产品

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	证书编号
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	

	投标产品中强制采购经国家认证的信息安全产品

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	证书编号
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	

	投标产品中强制采购通过3C认证的产品

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	


说明;
1.如采购人所采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购节能产品的（标记“★”产品），投标人应提供有效期内的节能认证证书（认证机构：应符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》[2019年第16号]的“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”），否则其投标将被认定为投标无效。

2.如采购人所采购产品属于信息安全产品的，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库[2010]48号和国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》2009年第33号的规定，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

3.投标产品已列入《市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告》【2020年第18号】的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。否则其投标将被认定为投标无效。

2. 政府采购优先采购的清单产品（如有）

	投标产品中通过节能认证的产品

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	证书编号
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	

	投标产品中通过环境标志认证的产品

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	证书编号
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	

	投标产品中无线局域网产品

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	


说明： 
1.对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现（详见评标标准）。


2.采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

3.投标人所投产品列入“财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知财库［2005］366号”无线局域网产品清单的，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

货物类

政府采购公开招标文件
第二册
第3章  投标邀请

河南大学采购科研设备一批(2020-11)项目的潜在投标人应登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网下载招标文件，并于2020年7月20日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：豫财招标采购-2020-629
2、项目名称：河南大学采购科研设备一批(2020-11)项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：5412000.00元人民币
5、采购需求：
	包号
	项目单位或实验室名称
	分包项目名称
	项目预算（万元）
	备注

	1
	化学工程实验室（基础实验中心）
	差示扫描量热仪、防爆冰箱、智能型药品柜
	129.4
	可采购进口设备

	2
	化学工程实验室（基础实验中心）
	电化学工作站（含电脑及电极配件）、气相色谱、分析天平
	126.75
	可采购进口设备

	3
	化学工程实验室（基础实验中心）
	荧光光谱仪、差热分析实验装置、电化学工作站、电热板
	85.05
	可采购进口设备

	4
	化学工程实验室
	DCS控制乙酸乙酯合成热膜（HSE）实训装置、二氧化碳PVT曲线测定实验装置
	110
	国产设备

	5
	化学工程实验室
	生化设备一批
	90
	可采购进口设备


6、交货期：合同签订后90日历天内供货、安装完毕。
7、本项目不接受联合体投标。
8、是否接受进口产品：是
二、申请人的资格要求：
符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列资料：
1.提供法人或者其他组织的营业执照或相关证明文件，自然人的身份证明；
2.提供财务状况报告（提供经审计的2019年度完整的财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
3.提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（2020年1月1日以来至少一个月）；
4.提供履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为的书面声明；
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；
8.法律法规要求的其他情况。
三、获取招标文件
1.市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》
2.招标文件免费下载时间：2020年6月30日至2020年7月7日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网上，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）在网上下载，投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
3.获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。 
四、投标截止时间及地点
1.投标人按规定在河南省公共资源交易中心网站上传加密电子投标文件；
2.河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）远程开标室二。
3.投标文件递交的截止时间：2020年7月20日上午09：00时（北京时间）。
4.加密电子投标文件逾期上传将不予受理。
五、开标时间及地点
1.开标时间：2020年7月20日上午09:00（北京时间）
2.开标地点递交地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）远程开标室二。
3.其他有关事项：投标人进行远程解密（投标人须提前进入远程开标大厅（http://www.hnggzy.com/）进行开标操作和投标文件的解密。具体操作流程及程序，请投标人查阅河南省公共资源交易平台“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。）
六、发布公告的媒介及招标公告期限、
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《中国采购与招标网》、《河南省公共资源交易中心网站》、《河南大学招标信息网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南电子招标投标服务平台》发布。招标公告期限为五个工作日。2020年6月29日至2020年7月3日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。
1.采购人：河南大学
联系人：徐老师
电话：0371-22196418
地址：开封市河南大学金明校区曾宪梓一楼
2.代理机构：河南招标采购服务有限公司
地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）
联系人：袁野
电话：0371-65945493      
3.项目联系方式
项目联系人：袁野
联系方式：0371-65945493   
第4章  投标须知前附表

 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：河南大学

联系人：徐老师

电话：0371-22196418
地址：开封市河南大学金明校区曾宪梓一楼

	1.2
	代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市金水区纬四路13号

联系人：袁野

电话：0371-65945493

	1.3.1
	投标人资格要求：

符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并同时具备下列条件：

1.具有法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有近一年的财务状况报告；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.履行合同所必需的设备和专业技术的证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：（www.creditchina.gov.cn）“信用中国”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

8.本项目不接受联合体。

9.国家相关法律、法规规定的其他条件。

	1.3.5
	是否允许采购进口产品：   是   （是、否）

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购：  否  （是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：   否   （是、否）

	1.4.7
	联合体的其他资格要求：  //  

	2.2
	项目预算金额：
包1：129.4万元

包2：126.75万元； 

包3：85.05万元； 

包4：110万元； 

包5：90万元。

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会：否（是、否）
组织现场考察或者召开答疑会相关要求：□     //    

	5.5
	是否需要提供样品：  否  （是、否）
提供样品要求包括：（样品的制作标准和要求、接收及退还，样品检测报告，检测机构、检测内容等内容）

	6.1
	河南省公共资源交易平台上进行提问，同时将问题的电子版以电子邮件形式发送至邮箱：6310885@qq.com，（附加盖企业公章的扫描件和Word电子版）。

	6.2
	招标文件的澄清发布方式：采购代理机构将在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易平台》、《河南招标采购网》上发布。

	6.3
	招标文件的澄清发布时间：如果是影响投标人编制投标文件的澄清或更正将在提交投标文件截止时间十五天前发布。

	8.1
	如投标人对多个包（标段）进行投标，可以中标多个包（标段）

	13.1
	投标有效期：提交投标文件截止之日起　90  日历日

	16.1
	投标截止时间：2020年7月20日上午09：00时（北京时间）

	18.1
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）远程开标室二。

	18.2
	加密的电子投标文件解密时间：投标截止时间后的30分钟内。

	19.2
	信用信息截止时间点：同投标截止时间；
信用查询时间: 投标截止时间开始查询。

	19.4
	评标委员会成员人数：5人。

评委会成员由经济、技术专家和采购人代表等5人组成。其中采购人代表1人；除采购人代表以外的外聘专家不少于评委会成员所有成员的三分之二，并按政府采购制度的规定从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。

	20.5
	核心产品：
包1：差示扫描量热仪
包2：电化学工作站（含电脑及电极配件等）
包3：荧光光谱仪

包4：DCS控制乙酸乙酯合成热模（HSE）实训装置

包5：紫外-可见-近红外分光光度计

	22.2
	评标方法：综合评分法 

	26.1
	推荐中标候选人的数量： 3名   

	26.2
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商：否（是、否）

	30.1
	是否提交履约保证金：否（是、否）

履约保证金金额：合同中约定（不得超过政府采购合同金额的10%）

提交履约保证金的时间：签订合同前 日历日

	31.1
	预付款比例为：无
（政府采购预付款金额一般为政府采购合同标的总金额的30%。如根据政府采购项目情况确需提高政府采购预付款比例或者中标供应商是中小企业的，可注明或协商适当提高比例。）

	31.3
	交货期：合同生效之日起，90日历天内供货、安装完毕。

交货地点：用户指定地点

付款方式：货物（ 系统） 交货（ 完工） 验收合格并正常运行后支付全部合同货款的 95%， 其余 5%作为售后服务保证金，自验收之日起， 设备（ 系统） 正常运行一年无质量问题后，予以无息退还。

	32
	是否由中标供应商缴纳招标代理费：是。

招标代理费：按国家计委计价格【 2002】 1980 号文件和国家发展改革委办公厅发改办价格【 2003】 857 号文件规定标准向中标人收取， 按包采用差额定率累进法计算。
支付形式：采用支票、银行转账、汇票或现金支付

支付时间：在收到中标通知书时。 
招标代理费收取信息：

单  位：河南招标采购服务有限公司

开户行：广发银行郑州行政区支行
账  号：8898516010005452

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围： 是  （是、否）

	33.2.3
	政府采购专业信用担保机构：

1、中国投资担保有限公司

联系人：余青    手机：139 1032 4084
联系电话：（010）8882 2652
传  真：（010）6843 7040
电子邮箱：yuqing@guaranty.com.cn
地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九层
2、河南省中小企业担保集团股份有限公司
联系人：李广达   手机：139 0383 9877
联系电话：（0371）8612 2082  8617 9782
传真：（0371）8617 9809
电子邮箱：lgd1965@tom.com
地址：郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际27层

	34.3
	采购代理机构反腐倡廉监督电话: 0371-6596 2573
邮 箱：hnzbcggs2000@126.com

	36.2
	针对同一采购程序环节的质疑次数： eq \o\ac(□,√)一次性提出

	36.3
	质疑函接收
联系人员：袁野

联系电话：0371-65945493
通讯地址：郑州市金水区纬四路13号院408房间

	适用于本投标人须知的额外增加的变动及其它：

	1
	进口产品制造商授权等是否作为资格要求：否（是、否）

	2
	投标人应提交的其他文件：无

	3
	开标方式的说明
3.1、现场开标：

投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA密钥参加开标并签到。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件解密。
3.2、远程开标：

投标人无需到河南省交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址（www.hnggzyjy.cn）。投标人（供应商）须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。


第5章 货物及伴随服务需求

1、 货物需求一览表：
	包号
	项目单位或实验室名称
	分包项目名称
	项目预算（万元）
	备注

	1
	化学工程实验室（基础实验中心）
	差示扫描量热仪、防爆冰箱、智能型药品柜
	129.4
	可采购进口设备

	2
	化学工程实验室（基础实验中心）
	电化学工作站（含电脑及电极配件）、气相色谱、分析天平
	126.75
	可采购进口设备

	3
	化学工程实验室（基础实验中心）
	荧光光谱仪、差热分析实验装置、电化学工作站、电热板
	85.05
	可采购进口设备

	4
	化学工程实验室
	DCS控制乙酸乙酯合成热膜（HSE）实训装置、二氧化碳PVT曲线测定实验装置
	110
	国产设备

	5
	化学工程实验室
	生化设备一批
	90
	可采购进口设备


注：投标人报价不得超出项目预算，否则将被视为无效投标。
质保期：国产设备不少于三年，进口设备不少于一年，技术参数中有特殊规定的按其规定。

2、 技术规格
包一、差示扫描量热仪、防爆冰箱、智能型药品柜
	序号
	仪器名称
	技术参数与要求
	数  量

	1
	差示扫描量热仪（核心设备）
	1.基本功能

DSC测量与材料内部热转变相关的温度、热流的关系，可分析材料的特性，如玻璃化转变温度、比热、熔点、结晶、产品稳定性、固化度、交联、氧化诱导期等，研究材料的结晶动力学。

2.配置清单

2.1.主机一台：含炉体和传感器两套（含标配一套）；

2.2. 设备附件

2.2.1.样品压样机一台；

2.2.2.主流配置电脑两台；

2.2.3.40L氮气、氧气钢瓶各一套；

2.2.4.50L低压型自增压液氮罐一个；

2.2.5.打印复印扫描传真一体机(彩色)一台；

2.2.6.空调一台；

2.2.7.除湿机一台；

2.2.8.吸尘器一台；

2.2.9.原装进口2000对固体制样盘，500对液体制样盘。

3.技术参数

3.1.主机（含炉体和传感器）

☆3.1.1.传感器设计：在参比台和样品台之间有一对热电偶（康铜镍铬合金材质），采用扩散融合技术；参比端和样品端均可单独直接测量样品温度，并能给出二者的温度差，传感器与炉体一体化设计,不可插拔；

☆3.1.2.温度范围（配机械制冷和液氮制冷系统）：机械制冷：-90到550℃，可以在-90℃进行恒温实验；液氮制冷：-180到550℃，可以在-180℃进行恒温实验；

☆3.1.3.温度准确度：≤±0.05℃；温度精确度：≤±0.008℃；

量热精确性（铟 标准金属）：≤±0.08％；

☆3.1.4.线性降温速率：机械制冷：≥10℃/min可达-50℃， ≥2℃/min可达-90℃；

液氮制冷：≥10℃/min可达-150℃，≥2℃/min可达-180℃；

☆3.1.5.基线平直度：<10μW（测试要求：十次实验，-50℃～300℃，10℃/min）；

☆3.1.6.具有调制DSC功能；

☆3.1.7.具有中华人民共和国计量器具型式批准证书；

☆3.1.8.一体化数字式质量流量控制：需要内置2路以上载气质量流量控制并对载气预热 ，并可进行两路气体切换流速软件切换；能在0-240ml/min内以1ml/min 调节。系统需内置氮气、氦气、空气、氧气的校正因子并可随用户需要添加；

☆3.1.9. 配置彩色液晶APP式触摸屏, 可实现仪器状态查询，仪器基本操作，自动进样器设置等功能；

☆3.1.10. 样品称样量：0.1mg-100mg；

3.1.11. 一体化数字式质量流量控制：需要内置2路以上载气质量流量控制并对载气预热 ，并可进行两路气体切换流速软件切换；能在0-240ml/min内以1ml/min 调节。系统需内置氮气、氦气、空气、氧气的校正因子并可随用户需要添加；

3.1.12. 实验过程中能调整未进行的实验步骤；能自动规划安排各种校正、检验及诊断测试；能完成实验后可自动email 指定邮箱；

3.1.13. 主机含仪器安装校正包；软件可以进行自由转换的中英文控制/分析软件，并可免费升级，至少可以安装在10台电脑以上。

3.2.设备附件

3.2.1.样品压样机：具有4种以上压头，能完成普通铝盘，带边铝盘，液体用铝盘，大体积铝盘的密封，普通密封盘需要耐压不小于300kpa。适合固体、液体、粉末和胶体样品；压头具有磁性，避免滑丝；压头具有和样品一样的标记区分；

3.2.2.电脑：品牌机，专业版。配置不低于： CPU酷睿六代i7、双硬盘（含固态硬盘，2T硬盘）独立显卡、16G内存、27英寸液晶显示屏，含光驱，COM接口，正版WINDOWS 10以上操作系统，正规知名厂家；

3.2.3. 40L氮气、氧气钢瓶：（含进口纯铜材质减压阀、分压表及气体）。正规品牌厂家。

3.2.4 50L低压型自增压液氮罐：有效容积55L以上，有增压阀、排液阀、排空阀、压力表，万向脚轮。正规品牌厂家。

3.2.5. 打印复印扫描传真一体机（彩色）：，网络功能：支持无线/有限网络；自动双面功能；配带wifi功能；打印分辨率：彩色：＞600×600dpi，最高达到：2400×1200dpi；复印分辨率：≥600×600dpi；缩放范围：25-400%；扫描最大分辨率达到：1200×1200dpi；色彩深度：彩色24位，灰色8位；支持多种文件类型扫描格式；传真分辨率：彩色≥200×600dpi；知名品牌。

3.2.6.空调：冷暖型，分体变频挂壁式，大1.5匹，知名品牌。

3.2.7.除湿机：除湿量（30℃ 80%RH）：≥20L/D；自动除霜；满足40m2使用。正规品牌厂家。

3.2.8.吸尘器一台：吸入功率：≥120AW；≥10W转/分钟；≥20kPa真空度吸力。正规品牌厂家。

4. 售后服务 

☆4.1.炉体质保5年，整机质保1年  

☆4.2.商务合同签订后，厂家尽快提供仪器安装须知，以便我方及时准备。

4.3. 我方收到货物后，厂家应立即派安装工程师上门免费安装调试仪器。

4.4. 安装完成后，按合同要求标准验收，调试合格后验收。由生产厂家为用户提供现场2人，

2个工作日的设备仪器使用、维护技术培训。以后每年厂家免费提供2人次提高培训，地点在我方实验室。

4.5. 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。生产厂为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。
	1

	2
	防爆冰箱
	1、设备总体功能：

用来保存较低温度下冷却储存药品试剂等常温难以保存、易挥发、易燃易爆的危险物品。

2、主机技术参数：

2.1、总容积：≥554L。

☆2.2、温度范围1°C至15°C，机械控制系统温度范围可通过旋钮在 1°C和15°C之间手动设置

☆2.3、需采用无火花式防爆，冷藏型制冷的为强制风冷、自动除霜，且除霜水管道式密封的，符合防爆要求。

☆2.4、超低能耗最大冰箱，能耗在24小时内≤1.0千瓦时。

2.5、防爆冰箱气候等级宽（SN-ST）10—38℃的环境范围，在多种环境下具备足够制冷能力。

☆2.6、门可以根据实际情况进行方向安装（具备左右开关门），且可自关闭式机门。

2.7、不少于5个可调式储存货架（玻璃架），玻璃支架最大承重≥40KG

2.8、采用环保型制冷剂R600a。

☆2.9、配备高质量门锁，保护冰箱存品安全，用于避免贵重物品受到未经授权的访问。

2.10、储存货架：≥600x550毫米

2.11、外壳材料：钢，白

2.12、门体材质：钢

2.13、内衬材质：塑料。

2.14、温度显示：外部数字。

2.15、符合人体工程学的超薄型手柄。

2.16、防刮擦防剥落聚乙烯喷涂的钢外壳牢固，易于清洗。

2.17、整张单件铸造防静电内胆，易于清洗，无接缝，凹角，满足最苛刻的清洁性规范。

2.18、可根据不同需求调托架位置，以达到空间的灵活和最大利用的。

3.防爆冰箱安全性要求：

☆3.1、通过ATEX95防爆认证体系并获得测试通过证书（提供证书复印件），电工产品安全认证 CB 体系证书（提供证书复印件），EMC 电磁兼容性证书（提供证书复印件），符合限制在电气产品中使用的有害物质的指令证书（提供证书复印件），R600a化学品安全技术说明书（提供证明材料），环保材料声明。

☆3.2、防爆等级：Ⅱ3/-G ⅡB+H2 T6（提供加盖总代或者厂家公章的证明材料）。

☆3.3、提供总代或者厂家针对本项目的授权书及公开发布的产品彩页。

☆3.4、提供总代理针对本项目的售后服务承诺书。

4、配置清单：

4.1、防爆冰箱 1台

4.2、可调式储存货架（玻璃架）5个

4.3、高质量门锁 1套

4.4、使用说明书  1套
	4

	3
	智能型药品柜
	1.总体功能：

药品柜按照排风方式分类：分为上部排风式、下部补风式。为保证柜体部风速均匀，对于过程的药品柜应采用上部排风式，下部进风式从而得到均匀的风速。

实验室中有60台药品柜用于实验室不同药品的储存，通风系统保证易挥发等药品的安全储存。风机安装于6楼楼顶，实验室通风系统分为3套排风系统，风管主管由墙面开孔引出。

2. 配置清单：

2.1. 药品柜60台

2.2. 智能通风系统一套。

3. 技术参数：

3.1. 药品柜材质要求

3.1.1. 药品柜主体采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。药品柜底层板材采用≥12.7mm厚酚醛树脂板。
3.1.2. 连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。
3.1.3. 上玻璃门嵌入≥5mm厚玻璃，下PP门板。柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆装结构，尺寸均可定制。

3.1.4. PP(聚丙烯)板根据ISO 178:2010/Amd.1:2013方法测试弯曲模数≥958 MPa

3.1.5. PP(聚丙烯)板根据ISO 527-1:2012 & ISO 527-2:2012方法测试拉伸模数≥1050 MPa

3.1.6. PP(聚丙烯)板根据ISO 527-1:2012 & ISO 527-2:2012方法测试拉伸强度≥21.9 MPa

3.1.7. PP(聚丙烯)板根据UL 94-2013 Rev.3-2015 第 8节方法测试，等级达到V-0

☆3.1.8. 酚醛树脂采用实验室专用的实芯理化板，厚≥12.7mm。需提供生产厂家出具的授权书和针对本项目的质量承诺函；板材背面必须具有不擦洗（磨灭）的企业防伪标识，必须提供原材料进口证明；台面要求具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温、防水、耐磨、抗污染等优点，周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。

☆3.1.9. 板材材料能耐至少50项的实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下加盖和不加盖玻片进行测试，且试验测试结果均通过2018年“国家化学建筑材料测试中心”抽样检测。试剂参照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.41表面耐污染性能测定-方法2中室温24H测试条件）进行检验，试验结果为最优等级：5级（无明显变化），采用以上试剂测试后板材均无明显变化，达到5级标准。（提供证明材料）

☆3.1.10. 为保证实验室内部环境空气质量，要求板材需提供GREENGUARD GOLD认证（绿色卫士金级认证证书），要求其中VOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³。（提供证明材料）

☆3.1.11. 板材材料要有“国家化学建筑材料测试中心”物理性能抽样检测，测试项至少20项。以下参照BG/T 7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其中不限于如下几种：耐沸水（2H）外观达5级表面无变化，耐光色牢度达5级表面无变化、表面耐磨性能r≥1100，耐香烟灼烧性达到5级表面无变化；耐水蒸气性能达5级表面无变化、抗拉强度达≥110MPa、弯曲强度达≥130MPa 等项目均符合。（提供证明材料）

☆3.1.12. 板材材料需通过“国家人造板及木竹制品质量监督检验中心”依据GB 18580-2017甲醛释放量检测，且甲醛释放量≤0.01mg/m³。（提供证明材料）

☆3.1.13. 板材材料测试耐刮擦达到5级及以上。

☆3.1.14. 板材材料必须通过“中国绿色环保材料标志授权使用证书”。（提供证明材料）

☆3.1.15. 板材材料厂家需有 “FSC国际森林管理体系证书”、“greenguard 认证”（提供证明材料） 
3.1.16. 合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度≥180度。
3.1.17. 拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为U型麻面。
3.1.18. 柜内上部≥2块活动层板，下部≥1块活动层板并设有挡边防止物品滑落。
3.1.19. 特点美观，便于拆装，整体耐高温≥100℃，耐腐蚀，不生锈，使用寿命长。
☆3.1.20. 温湿度控制面板：柜体顶部配置温湿度传感器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V 50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0～99.9﹪（用户设定）
☆3.1.21. 报警功能:VOC、温湿度超过设定值，报警提示，报警方式采用声光报警。
☆3.1.22. 报警提示：当柜内温度，湿度和VOC浓度超标时，储存柜自身会发出强烈的声光报警提醒管理员，直至报警消除。

3.1.23. 自主排风: 当储存柜内部监测值（温/湿度，VOC浓度）超标时，储存柜会自主发出报警并启动排风装置，及时降低内部温度，湿度和VOC浓度。

3.1.24. 配有照明灯管，安装置药品柜顶部，使用寿命长。

3.2. 智能通风系统技术要求

3.2.1. 智能通风系统设计依据：《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）、《简明通风设计手册》、《暖卫、通风、空调技术手册》、《城市区域环境噪声排放标准》、《机械工业环境保护设计规范》（JBJ 16-2000）、《中华人民共和国机械行业通风柜标准》、设计公司相关资料及甲方现场提供资料。

3.2.2. 风机选型：风机采用防腐蚀PP离心风机，安装在楼顶。(防腐蚀PP离心风机具体指标Ne≥2.2kw Qe≥7000 Pe≥590Pa n≥1500rpm)

3.2.3. 系统控制：采用变频控制系统、调节系统风量，控制设备风量；风机入口处加装消声器，对系统排气进行噪声处理。

3.2.4. 实验室的通风换气次数取每小时13-18次。

3.2.5. 支管内风速取5-11m/s，干管内风速取7-13m/s。

3.2.6. 通风设备设计风量：设计排风量≥300 m³/h；

3.2.7. 试剂柜的柜门高度为≥860cm，柜门的表面风速为≥0.3±0.1m/s。

3.2.8. 本系统风管均用PP管材，所有管道的设计压力均小于等于1500Pa。

3.2.9. 根据建筑条件及现有管道情况，考虑到室内美观、风管坚固程度及室内噪声的影响，排风系统风管为非易燃PP材质，主风管厚度为δ≥3mm。支风管厚度为δ≥1.5mm。 

3.2.10. 圆形PP风管采用插件方式连接，PP方形管采用法兰方式连接，根据实际情况也可采用插件方式连接。

3.2.11. 根据国家有关标准，噪声须≤52 dB（A）。为此在风机出口设置消声措施。

3.2.12. 设计选用直筒形阻抗式消声器，噪声能约减少12 db(A) 分贝。

3.2.13. 消声器进口尺寸与风机出口一致。消声层厚度≥50mm。

3.2.14. 本通风系统所用消声器在国标701-6型的基础上改型设计而成。消声器内、外管采用PP材质，内置玻璃丝布和超细玻璃吸音棉，消声器内管截面的突变和内外管之间的膨胀室所构成外壳呈矩形，对中低频及高频都有较大的消声作用，可用于降低空气调节，通风系统中的中低压风机噪声及有腐蚀性作用的气体的场合。

3.2.15. 大型PP离心风机运行时振动较大，其实测加速度级为VAL=120 dB。必须对风机采取减振措施，风机与基础之间加装橡胶减振器，厚度为≥3cm，降低噪声25～30 dB。

3.2.16. 风机进风口安装减振软接头，使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到各层实验室。

3.2.17. 风机底座为水泥基础，水泥基础的高度根据现场情况可做适当调整，在条件允许的情况下风机基础高度≥20cm。

4. 质保服务：为保证是全新正品货物，需提供2年免费质保。提供生产厂家针对于本项目的售后服务承诺并加盖生产厂家公章。
	60


包二、电化学工作站、气相色谱、分析天平
	序号
	仪器名称
	技术参数与要求
	数  量

	1
	电化学工作站（含电脑及电极配件等）（核心设备）
	1. 功能：

除常规电化学测试功能（CV、LSV等）外还必须具备差分常规脉冲伏安法（DNPV）、双差分脉冲电流检测（DDPA）、三脉冲电流检测（TPA）、积分脉冲电流检测（IPAD）、电流扫描计时电位法（CPCR）、多电流阶跃法（ISTEP）、电位溶出分析（PSA）、计时电流法（CA）、计时电量法（CC）、交流（含相敏）伏安法（ACV）、二次谐波交流(相敏)伏安法(SHACV)、傅里叶变换交流伏安法（FTACV）、交流阻抗数字模拟器和拟合程序等功能。


2. 配置清单

2.1. 电化学工作站1台。

2.2. 品牌电脑及附件：

2.2.1. 品牌电脑1套（含显示器、鼠标、键盘），无线网卡1个。

2.2.2. 电极线1套，USB通讯线1套，电源线1套。

2.2.3. 电极及电极架：研究电极2支（铂片电极夹和Ni片）；饱和甘汞电极2个；玻碳电极（3 mm）2个；金电极（2 mm）2个；银-氯化银参比电极1个；铂丝电极2个；氧化铝抛光粉3瓶（1.0μm\0.3μm\0.05μm各一瓶）；抛光绒布5片；三电极电解池1个；简单电极架1个；金相砂纸5片。

3. 技术参数：



3.1. 电化学工作站：

3.1.1. 双恒电位仪：

3.1.1.1. 零阻电流计；

3.1.1.2.  2，3，4电极结构；

3.1.1.3. 浮动地线或实地；

3.1.1.4. 两个通道电位范围：≥ ±10 V；

3.1.1.5. 电流范围：≥ ±250 mA连续（两个通道电流之和）, 峰电流：≥ ±350mA；

3.1.1.6. 槽压：≥ ±13V。



      3.1.1.7. 恒电位仪上升时间：< 1 μs；



☆3.1.1.8. 所加电位分辨：≤ 电位范围的0.0015%；

☆3.1.1.9. 所加电位准确度：≤ ±1 mV，±满量程的0.01%；

3.1.1.10. 所加电位噪声：< 10 μV均方根植。

☆3.1.1.11. 测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A，12档量程或优于；

3.1.1.12. 测量电流分辨：≤ 电流量程的0.0015%；

☆3.1.1.13. 电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时≤0.2%，其他量程时≤1%；

3.1.1.14. 输入偏置电流：< 20 pA。

3.1.2. 恒电流仪：

☆3.1.2.1. 恒电流范围：3 nA ~ 250 mA或优于；

3.1.2.2. 所加电流准确度：如果电流大于 3e-7A时≤0.2%，其他量程时≤1%，±20 pA；

3.1.2.3. 所加电流分辨率：≤电流范围的0.03%；

☆3.1.2.4. 测量电位分辨率：≤测量范围的0.0015%。

3.1.3. 电位计：

3.1.3.1. 参比电极输入阻抗：≥ 1e12 欧姆；

3.1.3.2. 参比电极输入带宽：10 MHz；

☆3.1.3.3. 参比电极输入偏置电流：≤10 pA（25°C）。

3.1.4. 波形发生和数据获得系统：

3.1.4.1. 快速信号发生更新速率：10 MHz，16位分辨；

☆3.1.4.2. 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒≥1,000,000 点；

3.1.4.3. 外部信号记录通道最高采样速率1M Hz；

  3.2. 品牌电脑及附件：

3.2.1. 主流配置品牌电脑：

☆3.2.1.1. CPU型号≥ 酷睿i5；

☆3.2.1.2. 运行内存≥ 8G；

☆3.2.1.3. 硬盘容量≥ 1T + 256G SSD；

3.2.1.4. 显示器≥ 23英寸；

3.2.1.5. 显存容量≥ 独立2GB
	10

	2
	气相色谱仪
	1. 功能：

1.1. 用于环境污染物有机物定性、定量分析。

2. 配置清单：

2.1. 气相色谱仪主机                 1套

2.2. FID检测器                     1套

2.3. TCD检测器                     1套

2.4. 数据通讯（含原厂反控工作站）   1套

2.5. 甲烷转化炉                     1套

2.6. 3L/min空气发生器               1套

2.7. 300ml/min氢气发生器            1套

2.8. 品牌电脑                        1台

2.9. 激光专用打印机                  1台

2.10. 附件

2.10.1. 分流不分流毛细进样口         1套

2.10.2. 填充进样系统                 2套

2.10.3. 六通进样阀                   2套（1mL）

2.10.4 高纯氮气含减压阀                1套

2.10.5. 填充色谱柱 TDX-01  2M          1根

2.10.6. 中极性毛细色谱柱30m*0.32*0.25mm    1根

2.10.7. 弱极性毛细色谱柱30m*0.32*0.25mm    1根

2.10.8. 强极性毛细色谱柱30m*0.32*0.25mm    1根

2.10.9. 进样垫                          100个

2.10.10. 衬管                            20个

2.10.11. 石墨压环                        2包

3.技术参数：

3.1.色谱主机。

☆3.1.1.加热区： ≥7 路控温（含柱箱控温）。

☆3.1.2.载气控制： ≥6 路压力数字化显示功能（工厂出厂时随所选进样器同时装配）。

☆3.1.3.显示器： ≥4.3"中文界面液晶触摸显示器。

3.1.4.软件功能：各种程序功能（秒表、点火、记忆、自诊断、时间程序等）。

☆3.1.5.数据通讯接口： ≥三路模拟输出结构和信号线3根。

3.1.6. 柱箱操作温度： 5℃≤操作温度 ≤400℃（最小增量1℃）。

3.1.7. 柱箱控温精度：-0.1℃≤控温精度≤+0.1℃。

3.1.8. 柱箱升温速率：0.1≤升温速率≤40℃/min（室温上5℃～200℃），0.1≤升温速率≤20℃/min（200℃以上）。

3.1.9. 柱箱升温最大运行时间：   ≥ 650 min。

3.1.10. 程序升温最大阶数： ≥9阶。

3.1.11. 进样口柱压显示：数字显示。

3.1.12. 进样口柱压及流量控制：手动方式，新型稳流阀控制。

3.1.13. 进样口最高操作温度： ≥400℃（最小增量1℃）。

3.1.14. 进样口数量： ≥3 个，其中包括：

3.1.14.1.填充柱进样口≥1个

3.1.14.2.全钝化石英玻璃拟柱上进样口≥ 1个，适用于530 µm 毛细管；

3.1.14.3.隔膜清扫毛细管分流/不分流进样口≥1个：背压阀控制柱前压，手动调节分流比。

3.2.氢火焰检测器FID。

3.2.1.可适用填充柱/毛细管柱分析。

3.2. 2.主机或工作站控制自动点火。

3.2. 3.温控范围： +5℃≤ 温控范围 ≤+400℃。

3.2. 4.最小检出限  ≤5 x 10-12 g/s（正十六烷）。

3.2. 5.基线噪音    ≤5 x 10-14 A。

3.2. 6.基线漂移：  ≤1 x 10-13 A（30 min）开机稳定150分钟后。

3.3. 热导池检测器TCD：双柱平衡方式，适用于填充柱分析（需同时选配2个填充柱进样器）。

3.3.1. TCD断气自动保护功能。

3.3.2.温控范围：+5℃≤ 温控范围 ≤+400℃。

3.3.3.灵敏度：  ≥10000 mV·ml/mg(正十六烷）。

3.3.4.检出限：  ≤6 x 10-9 g/ml。

3.3.5.基线噪声：≤0.03mV(载气为99.999%的氢气）。

3.3.6.基线漂移：≤0.1mV/30min开机稳定150分钟后。

3.4.数据通讯：

3.4.1. 数字信号USB接口： ≥9600波特率。

3.4.2. 模拟信号输出范围：-5 mV≤ 模拟信号输出范围 ≤1000 mV。

3.4.3. 计算机软件和主机都可以控制开始/结束。

3.4.4.反控软件/数据处理软件可以在Windows 2000、windows XP、Windows 7和Windows 8专业版系统下工作。

3.4.5.反控软件/数据处理软件可以控制GC参数（进样器、柱温箱、检测器温度和检测器的如衰减、电流等参数），可以保存方法和参数，可随时调用所保存的方法和所有GC参数。

3.5.转化炉：用于≤100ppm CO、CO2的甲烷化。

3.6 .空气发生器

3.6.1.输出流量：0≤输出流量≤2000ml/min (0.4MPa状态下)

3.6.2.输出压力：0≤输出压力≤0.4MPa

3.6.3. 压力稳定性：≤ 0.003MPa

3.7. 氢气发生器

3.7.1.氢气纯度：≥99.999%

3.7.2.氢气流量：0≤氢气流量≤300ml/min

3.7.3.输出压力：0≤输出压力≤0.4Mpa

3.7.4.压力稳定性：≤0.001MPa

3.8.提供政府采购节能证明的品牌电脑1台：

☆3.8.1. CPU型号≥Intel酷睿六核处理器i5-9400F。

☆3.8.2.内存容量≥8GB。

☆3.8.3.硬盘容量≥1T+ 256G SSD。

☆3.8.4.显示器≥23英寸。

☆3.8.5.显存容量≥ 独立2GB。

3.9.激光专用打印机

3.9.1.技术类型：黑白激光

☆3.9.2.分辨率：≥ 600x600x2dpi

☆3.9.3.打印速度： ≥18页/分钟 （A4）

☆3.9.4.打印负荷：≥5000页/月

3.10. 高纯氮气：氮气纯度：≥99.999%，40L钢瓶装有10L的氮气，单级减压阀

4. 设备质保售后服务

质保三年，质保期内部件及维修免费；免费终身安装系统（更换电脑时免费安装系统）。
	6

	3
	分析天平
	1. 功能:

1.1. 具有过载保护功能。

1.2. 集成各种应用程序。

1.3. 单位转换一键操作。

2. 配置及参数：

2.1. 电源适配器输入：使用桌上型电源适配器

2.2. 电压：100 – 240 Vac | 200 mA (max.)

2.3. 频率：50 – 60 Hz

2.4. 功率消耗：≤16 VA; 平均 8 VA(包括电源适配器功率消耗)

2.5. 操作时间：配合外部可充电电池使用(显示背光灯点亮情况下) 约 35 h

2.6. 水平调节：气泡定心玻璃水平指示器

2.7. 可选的质量单位：克，千克，克拉，磅，盎司，金衡盎司，香港两，新加坡两，中国台湾两，英厘，英钱， 毫克，每磅，中国两，日本钱，奥地利克拉，拖拉，铢，斯米加尔，吨，磅：盎司，牛顿

2.8. 接口：RS232, DB25孔

2.9. 显示屏：白色背光，高对比度显示，数值高度15 mm

2.10. 内部标准应用程序：称量，密度测量，称重百分比，计数，换算

2.11. 语言：英语，法语，德语，意大利语，波兰语，俄语，西班牙语

2.12. 防盗锁扣：可用线缆或链条将设备锁定在固定位置

2.13. 底部称量：内部集成

2.14. 精度等级：①

2.15. 称重能力g：≥ 220

2.16. 实际分度值mg：≤ 0.1

2.17. 检定分度值mg：≤ 1

2.18. 最小负载g: ≤0.01

2.19. 可重读性mg: ≤0.1

2.20. 线性偏差mg: ≤0.2

2.21. 灵敏度偏移s: ≤2*10-6
2.22. 达到稳定耗时s: ≤2.5

2.23. 秤盘尺寸mm: ≥ Φ90

2.24. 称重室高mm: ≥160
	25


包三、荧光光谱仪、差热分析实验装置、电化学工作站、电热板
	序号
	仪器名称
	技术参数与要求
	数  量

	1
	荧光光谱仪（核心设备）
	1.功能：

1.1.荧光、化学/生物发光。

1.2. 三维扫描、波长扫描、三维时间扫描、时间扫描测量。

1.3. 可升级进行单波长和双波长细胞内钙离子的测定。

2. 配置清单：

2.1. 紧凑型一体化荧光光谱仪  1台

2.2. 吸收检测器和电制冷检测器各1个

2.3. 与荧光光谱仪联用的品牌电脑  1台

2.4. 附件

2.4.1. 进口原装液体样品池支架 1个

2.4.2. 进口原装固体样品支架  1个

2.4.3. 原厂软件   1套

2.4.4. 原装进口石英比色皿一套（6个标准荧光池，1个微量荧光池）

3.主要技术参数：

3.1. 荧光光谱仪主机

☆3.1.1. 灵敏度：水拉曼信噪比：≥ 6,000:1（计算公式：S/N=(I397-I450）/(I450)1/2）。

3.1.2. 狭缝方式：水平狭缝或垂直狭缝，狭缝宽度可以连续调节。

3.1.3. 光源：150W 的连续氙灯光源，使用寿命长至 ≥1000 h。

3.1.4. 测量波长范围（EX/EM）：200≤ 波长范围 ≤ 900 nm，零级光。

☆3.1.5. 光谱通带：0 nm≤ 激发侧≤ 30 nm；0 nm≤ 发射侧≤ 30 nm，波长以0.5 nm连续可调。

3.1.6. 光谱分辨率：≤0.5nm。

3.1.7. 波长准确性：≤0.5nm。

3.1.8. 波长扫描速度 ≥ 6000 nm/min。

3.1.9. 响应时间： 0≤响应时间≤98%：0.002/0.004/0.01/0.05/0.1/0.5/2/4 S。

3.1.10. 光度计的显示范围：-9999≤ 显示范围 ≤9999。

3.1.11. 自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件。

☆3.2. 配置吸收检测器和电子制冷检测器R928P。

3.2.1. 测光方式为单色光检测器比值计算法而非光电倍增管电极反馈法或单光子计数法。

3.3. 提供政府采购节能证明的品牌电脑1台：

3.3.1. CPU型号  ≥英特尔 酷睿i5 7代系列。

3.3.2. 内存容量
≥ 4GB。

3.3.3. 硬盘容量
≥ 1TB。

3.3.4. 显示器  ≥ 19.5英寸
。

3.3.5. 显存容量  ≥ 独立2GB。

3.4.1. 进口原装液体样品池

3.4.1.1. 标准荧光池最小样品量：≤ 0.3 ml（使用标准10 mm方形样品池或微量池）。

4. 设备质保售后服务

质保三年，质保期内部件及维修免费；免费终身安装系统（更换电脑时免费安装系统）。
	1

	2
	差热分析实验装置（含电脑）
	1. 功能

1.1. 用于物理化学实验中差热的分析与研究。

1.2. 采用智能温度采集和控制，进行数据分析处理并给出变化曲线图。

2. 配置清单

2.1. 差热分析仪 1台

2.2. 品牌电脑 1台

2.3. 附件：
2.3.1. 电源线 1根

2.3.2. 保险丝10A  2个   

2.3.3. 小坩埚 10个 

2.3.4. 说明书 1本

2.3.5. 光盘 1个   

2.3.6. 陶瓷炉头盖 1个   

2.3.7. 陶瓷炉芯盖 1个   

2.3.8. 炉头罩子 1个   

2.3.9. USB线1根
3. 技术参数

3.1. 差热分析仪

3.1.1. 控温方式：程序控温

3.1.2. 控温范围：室温～1200℃

3.1.3. 分辨率：≤0.1℃

3.1.4. 升温速度：0～50℃/分钟可调

3.1.5. DTA分辨率：≤1μV

3.1.6. DTA量程：0～20000μV

3.1.7. 温度、控制参数、DTA电势三表显示

3.1.8. 差热实验炉体装置最大加热功率：500～1200W

3.1.9. 升级款USB数据接口（3.0以上），支持全系windows系统。

☆3.1.10. 配套专业正版软件：要求提供国家版权局软件权证
3.2提供政府采购节能证明的品牌电脑1台： 
☆3.2.1.CPU型号：≥ Intel酷睿六核处理器i5-9400F

☆3.2.2.内存：≥ 8G

☆3.2.3.硬盘：≥ 1T+ 256G SSD

3.2.4.显示器：≥ 23英寸

3.2.5.显存容量：≥ 独立2GB
	5

	3
	电化学工作站
	1. 主要功能：

主要用于以下领域：氧还原反应（ORR）、氧析出反应（OER）研究、氢燃料电池催化剂的研究及评价、锂空气电池研究、电化学动力学研究、缓蚀剂评价及研究、金属材料腐蚀电位研究等。能够进行常规的电化学所有方法的分析包括光电催化研究，腐蚀研究，储能材料的测试，能够进行直流和交流测试，对于一些特殊实验，能够提供双恒模块的测试功能。

2. 仪器配置

2.1. 双恒电化学综合测试系统，一套；

2.2. 原装测试线缆，2根。

2.3. 配套附件

2.3.1. 计算机

2.3.2. 激光打印，复印，扫描一体机

2.3.3. 银胶1瓶

3. 主要技术参数

3.1. 双恒电化学综合测试仪

3.1.1. 电极接线：二、三、四、五、六电极，满足二电极体系，三电极体系，四电极体系和辅助阴阳极体系的测试。（加接地接线以满足接地电极的测试要求）；

☆3.1.2. 数据采集

双通道：一个通道中数据采集卡的通道数和分辨率为：3×16bit 和每秒500K；另一个通道中通道数和分辨率为：4×18bit和每秒1000K；时间分辨率：1μs/2μs。

双通道同步方式：硬件设计上同步。仪器具有自动噪声滤波功能。
☆3.1.3. 系统功率（CE）

槽压范围：≥±30V； 电流输出范围：≥±2A； 恒电位仪带宽：≥1MHz；稳定性设定：高速，高稳定性；切换速度：>8V/s

☆3.1.4. 电位控制（电位模式）

扫描施加电位：≥±10V；最小电位分辨率：300nV；-0.2%≤电位精度≤+0.2%；

最大扫速：25000V/s；最大扫描范围/分辨率：±30V/300µV；

电位扫描方式：具有模拟LINEAR SCAN线性扫描及STAIR CASE阶梯波扫描双重方式。

☆3.1.5. 电流控制（电量模式）

施加电流：≥±2A；电流分辨率：≤1/32000全程；最大电流量程及分辨率：±2A/61µA；最小电流量程及分辨率：±4nA/120fA；-0.2%≤电流精度≤+0.2%。

☆3.1.6. 差分静电计

带宽：≥10MHz；最大输入范围：±10V；输入阻抗：>1013Ω；最小漏电流：5pA。 

3.1.7. 电位测量

电压量程：≥±30V；电位分辨率：≤6µV；-0.2%≤电位精度≤+0.2%。

☆3.1.8. 电流测量

电流量程：4nA-2A（标配）；电流分辨率：120fA（4nA量程），-0.2%≤电流精度≤+0.2%（取决于量程范围）；带宽：≥1MHz。

3.1.9. IR补偿

正反馈：有；动态补偿：有，补偿范围：50MΩ-5Ω。

☆3.1.10. 阻抗模块

模式：电位/电流； 频率范围：10µHz―7MHz/10µHz―1MHz；最小交流电压幅值：可达0.1-1000mV；扫描方式：线性或对数；

3.1.11. 接口：BNC连接，具有辅助电压输入，能够实现数模转换电压输出。

☆3.1.12. 具有浮地功能，可以与手套箱等接地电极直接联用，也可以任意两通道组成双恒电位仪，配合圆盘电极等研究反应机理。

3.1.13. 软件功能

能源测试：恒电流充放电；恒电压充放电；恒电阻放电；恒功率放电；多拐点循环伏安扫描；电压限制的恒电流充放电循环；功率控制的充放电循环；电阻控制的充放电循环。
阻抗分析：控制电位的电化学阻抗；控制电流的电化学阻抗；莫特肖特基测试。
另外，软件还具有以下功能：

自动设置实验参数；实验结果自动设置；电流、电位、时间图示（X，Y1，Y2）；全程、实时数据存储；腐蚀实验中数据分析、拟合（塔菲尔、Rp）；数据输出，以文本形式输出，便于第三方软件处理；线性等基础EIS分析（溶液电阻、极化电阻等）；EIS数据分析（等效电路拟合）；可以在软件进一步开发编程。

4. 配套附件参数要求

4.1. 计算机

☆4.1.1. CPU型号：Intel酷睿六核处理器i7-8700

☆4.1.2. 内存：16G

☆4.1.3. 硬盘：1T以上

4.1.4. 显示器：23英寸

4.1.5. 显存容量：独立2GB

4.1.6. 操作系统： Win10；Win 7

4.2. 激光打印，复印，扫描一体机

4.2.1. 系统参数：Microsoft Windows 7、Windows 10

☆4.2.2. 功能：打印 扫描 复印

☆4.2.3. 自动双面打印：支持

☆4.2.4. 连接方式：有线，无线，USB，移动APP。
5. 售后服务与技术支持

5.1. 安装：

5.1.1. 设备到达用户所在地后，在接到用户安装通知后7天内，由仪器制造厂授权的技术人员进行现场免费安装调试，直至达到验收指标。

5.1.2. 按照合同供货范围进行设备清点，并进行软硬件的安装和样品的测试。验收以卖方随机提供的模拟电解池（由标准电阻，电容组成）为标准样品，进行验收测试并与标准图谱比对。

5.2. 保修：

5.2.1. 保修期：安装调试合格验收之日起计24个月，或货物自工厂港口发运之日起27个月，先到者为准。

5.2.2. 保修期内，对设备提供全免费保修或免费更换。

5.2.3. 保修期内因正常使用而产生的维修，导致仪器不能正常使用，保修期将依照维修时间顺延。

5.2.4. 保修期后，卖方免收维修人工费及维修零部件费(人为因素除外)，用户继续享受免费的技术咨询及支持，仪器终身维修。

5.3. 维修响应：

卖方保证在接到买方的报修通知后48小时内响应，若通过电话指导，仍不能解决问题，用户需将仪器送北京维修站维修，如有必要，卖方可以在一周内派工程师到仪器使用现场检测故障。

所有售后服务和应用支持工作由卖方的维修服务中心承担.

5.4. 技术培训计划：

工程师将在安装现场进行软硬件的使用培训，使操作人员掌握基本操作要领。每年培训一次。
	1

	4
	电热板
	1. 功能：

1.1. 玻璃陶瓷台面，耐高温不长锈。耐磨损，寿命长，表面光滑易清洁。大加热面积，便于批量样品处理。

1.2. 控制方式采用分体设计，人员操作控制器时远离酸雾，安全且便于操作。铂金电阻精确控温，升温快速、加热均匀，最高温度可达400℃。

1.3. 大屏幕LCD液晶直观显示。

1.4. 具有热警显示，（加热台面表面温度超过50℃时，大警示灯变成红色警示），更安全。

2．配置及参数：

2.1. 加热面材料：玻璃陶瓷

2.2. 加热面尺寸：≥500mm×400mm

2.3. 控温范围：室温～400℃

2.4. 温度稳定度：－1℃≤温度稳定度≤＋1℃

2.5. 测温精度：－0.2℃≤测温精度≤＋0.2℃

2.6. 控制方式：分体式PID智能程序控制

2.7. 时间设置范围：1min-24 hr

2.8. 电源：220v/50Hz

2.9. 功率：3000w
	7


包四、DCS控制乙酸乙酯合成热膜（HSE）实训装置、二氧化碳PVT曲线测定实验装置
	序号
	仪器名称
	技术参数与要求
	数  量

	1
	DCS控制乙酸乙酯合成热模（HSE）实训装置（核心设备）
	DCS控制乙酸乙酯合成热模（HSE）实训装置技术服务项目

（技术指标书写要求：首先描述设备总体功能及模块组成，然后按设备功能模块及附件分别给出量化的技术指标或配置参数。技术指标分条目书写，用数字1.2.3...分别标示，关键性技术指标在条目数字标号前加☆，针对关键性技术要求逐项提供依据）

1. 技术要求

1.1. 包含乙酸乙酯的酯化工段、精制工段和提纯工段，酯化产品纯度要求≥90%。

1.2. 装置设计具有开放性和灵活性，可工段运行也可单元运行。

1.3. 进料采用真空进料，有效防止进料有味道。

☆1.4. 投标文件提供详尽的含控制点的装置工艺流程图、控制点清册、三维结构图、实验报告书。

☆1.5. 投标文件提供详细的工艺计算过程和数据(手工计算)。

1.6. 装置结构设计需负载均衡，设备需满足安全、环保、节能、便利原则。

1.7. 装置多样化地选用动静设备及检控仪表，有利于学生开拓视野，增长见识。

☆1.8. 投标文件需明确各设备在工艺流程中的作用、参数、品牌及产地，编号需和工艺流程图位号一致。

☆1.9. 提供国家认定的检测机构出具的乙酸乙酯装置质量检测报告（提供扫描件加盖投标人公章）。

☆1.10. 投标文件提供乙酸乙酯投料装置业绩不低于5个，提供合同扫描件（合同内容需体现用户名称、设备名称）。

2. 对象部分清单：

2.1. 框架：  整体单层设计，局部设置小平台，二层小平台高度约1M，主梁为10#槽钢，立柱为100*100方钢，焊缝打磨平整，表面喷塑处理，数量1套。

2.2. 乙酸计量储罐：V=50L，φ325×600，316L不锈钢,立式1台。

2.3. 乙醇计量储罐：V=50L，φ325×600，304不锈钢,立式1台。

2.4. 分相罐：V=10L，φ159×300，316L不锈钢,立式，带条形视镜1台。

2.5. 粗酯回流罐：V=10L，φ159×300，316L不锈钢,立式，带条形视镜1台。

2.6. 合成残液罐：Φ325×600，316L不锈钢,卧式1台。

2.7. 水相罐：φ325×600，316L不锈钢,立式
1台。

2.8. 萃取剂罐I：V=50L，φ325×600，304不锈钢，立式，1台。

2.9. 粗酯罐：Φ325×600，304不锈钢，立式，1台。

2.10. 精制回流罐：V=10L，φ159×300，304不锈钢,立式，带条形视镜，1台。

2.11. 乙酸乙酯产品罐：V=50L，φ325×600，304不锈钢，立式罐，1台。

2.12. 萃取液罐：Φ325×600，304不锈钢，卧式，1台。

2.13. 回收塔回流罐：V=10L，φ159×300，304不锈钢,立式，带条形视镜，1台。

2.14. 废水罐：Φ325×600，304不锈钢，立式，1台。

2.15. 萃取剂回收罐：Φ325×600，304不锈钢，卧式，1台。

2.16. 塔顶冷凝器：列管换热器，φ219*800，内有16根φ19*800管子水走管程，蒸汽走壳程，封头用法兰连接，304不锈钢，1台。

2.17. 塔底冷却器：列管换热器，φ219*800，内有16根φ19*800管子水走管程，蒸汽走壳程，封头用法兰连接，304不锈钢，1台。

2.18. 塔顶冷凝器：套管式换热器，外管57mm，内管为19mm，长500mm，304不锈钢，1台。

2.19. 塔底冷却器：套管式换热器，外管57mm，内管为19mm，长500mm，304不锈钢，1台。

2.20. 塔顶冷凝器：列管换热器，φ219*800，内有16根φ19*800管子水走管程，蒸汽走壳程，封头用法兰连接，304不锈钢，1台。

2.21. 塔底冷却器：套管式换热器，外管57mm，内管为19mm，长500mm，304不锈钢，1台。

2.22. 尾气净化罐：316L不锈钢，快装视镜（玻璃视盅），φ159*200，下底面铺金属丝网，内装氢氧化钙颗粒，1台。

2.23. 真空缓冲罐：304不锈钢，φ273*400mm，壁厚4mm，立式，1台。

2.24. 反应精馏塔：填料塔，塔体φ108*2000mm，填料高度1800mm，正中间加玻璃视盅、液体在分布器，外包保温层，填料用陶瓷拉西环，安装在酯化釜上,回流口在填料上方，塔釜φ273*500mm，夹套为φ400*500，夹套通导热油进行加热。导热油热源由油温机提供。
1台。

2.25. 酯精制塔：填料塔，塔体φ108*2000mm，填料高度1800mm，正中间加玻璃视盅、液体在分布器，外包保温层，填料用陶瓷拉西环，安装在酯化釜上，回流口在填料上方，塔釜φ273*500mm，夹套为φ400*500，夹套通导热油进行加热。导热油热源由油温机提供。
1台。

2.26. 回收塔：填料塔，塔体φ108*2000mm，填料高度1800mm，正中间加玻璃视盅、液体在分布器，外包保温层，填料用陶瓷拉西环，安装在酯化釜上，回流口在填料上方，塔釜φ273*500mm，夹套为φ400*500，夹套通导热油进行加热。导热油热源由油温机提供。1台。

2.27. 凉水塔：10T玻璃钢凉水塔，自带200L储水槽及散热风扇，1台。

2.28. 乙醇进料泵：磁力驱动齿轮泵，额定压力5bar、流量范围50-800ml/min，380V，90W，配变频器（介质：乙醇）流量范围50~800ml/min，1台。

2.29. 乙酸进料泵：磁力驱动齿轮泵，额定压力5bar、流量范围50-800ml/min，380V，90W，配变频器（介质：乙酸）流量范围50~800ml/min，1台。

2.30. 酯化塔回流泵：磁力驱动齿轮泵，额定压力5bar、流量范围50-800ml/min ，380V，90W，配变频器（介质：乙酸乙酯）流量范围50~800ml/min，1台。

2.31. 粗酯进料泵：磁力驱动齿轮泵，额定压力5bar、流量范围50-800ml/min ，380V，90W，配变频器（介质：乙酸乙酯、水）流量范围50~800ml/min，1台。

2.32. 萃取剂进料泵
磁力驱动齿轮泵，额定压力5bar、流量范围50-800ml/min，380V，90W，配变频器（介质：乙二醇）流量范围50~800ml/min，1台。

2.33. 精制塔回流泵
磁力驱动齿轮泵，额定压力5bar、流量范围50-800ml/min，380V，90W，配变频器（介质：乙酸乙酯）流量范围50~800ml/min，1台。

2.34. 回收塔进料泵
磁力驱动齿轮泵，额定压力5bar、流量范围50-800ml/min，380V，90W，配变频器（介质：乙酸乙酯）流量范围50~800ml/min，1台。

2.35. 回收塔回流泵：磁力驱动齿轮泵，额定压力5bar、流量范围50-800ml/min，380V，90W，配变频器（介质：乙酸乙酯）流量范围50~800ml/min，1台。

2.36. 萃取剂回收泵
磁力驱动离心泵， 流量(L/min）50Hz/60Hz  8/12，扬程(m)50Hz/60Hz 1.5，比重<1.3，220V，15W，最大流量16L/min，1台。

2.37. 真空泵：旋片式真空泵，转速1400r/min，1.1W，8L/S，380V，1台。

2.38. 循环水泵：不锈钢离心泵，220V，550W，流量4m3/h，扬程19m，一用一备设计，备用泵经改造，可用于模拟泄露现象并进行故障排除和应急救援。2台。

2.39. 油温机：油温机，加热功率18KW，最高温度180℃，自带PID控温，热媒循环量3m³/H，面板控温，1台。

2.40. 磁翻板液位计：塔釜液位检测，DN15（仪表的口径），法兰式，4-20mA，DC24V（电压要求）供电，液位测量，带高低液位报警及远传。3台。

2.41. 法兰玻璃液位计：DN15（仪表的口径）法兰接口，现场显示储罐液位，10台。

2.42. 温度传感器：酯化工段温度传感器，M16*1.5外丝接口，长度自定，温度测量+温度变送器，                                             18台。

2.43. 压力变送器：-0.1~0.1MPa, 4~20ma远传控制信号，现场和远传显示，压力测量。                                       5台。

2.44. 变频器：380V，400W，4~20ma输入。调节泵转速以调节进料流量，8台。

2.45. 分析仪器：单目阿贝折射仪，测量范围1.3000~1.7000（0~95%），准确度±0.0002；1台。 

2.46. 超级恒温水浴，控温范围：室温~99.9℃，恒温波动：≤0.5℃，带外循环泵，容积6L，电压220V，功率800W；1套。

3. 电气部分

3.1. 标准电器动力柜：800×600×2000mm，1个。


3.2. 带漏电保护空气开关(4P)：380V/120A，1个。


3.3. 带漏电保护空气开关(4P)：380V/60A，3个。


3.4. 空气开关(3P)：220V/16A，若干（数量保证全部项目完工）。

3.5. 三相电压指示表：380V，3个。


3.6. 指示灯：220V，若干（数量保证整套项目完工）。


3.7. 转换开关：220V，若干（数量保证整套项目完工）。


3.8. 启停开关：220V，若干（数量保证整套项目完工）。


3.9. 交流接触器：25A，若干（数量保证整套项目完工）。


3.10.接线端子排：380V/120A，若干（数量保证整套项目完工）。

3.11.柜内走线槽：380V/60A，40米
。

3.12.柜内线缆：220V/16A，若干（数量保证整套项目完工）。


4. DCS控制系统

4.1. 工业标准机柜：高×宽×深：2200×800×600mm(带接地线柱) 
1套

4.2. 6U工业标准机笼
1套

4.3. 6U总线底板（含总线底板模板软件）：
1套

4.4. 系统电源组件（含通用电源板软件）：
1套

4.5. 系统散热组件（含通用电源板软件）：
1台

4.6. 24VDC电源组件（含通用电源板软件）：
1台

4.7. 控制模板（含总线底板模板软件）：32位处理器，8MSDRAM，每秒2048控制回路，CNet接口2个1M速率，SNet接口2个，2M速率，1块。

4.8. 32路集成型开关量输入输出混合模板 （含开关量模板软件）：采样周期＜50ms，电流4ma@24v，输出电流100ma@24v，1块。

4.9. 16-32路万能调理模板 （含调理模板软件)：AD采样位16，采样精度±0.1%FS，共模抑制≥120dB，串模干扰≥50dB，隔离阻抗≥20MΩ@500w，8块。

☆4.10. 全隔离万能AI单路模块（含AI模块软件)：±0.1%FS，80块。

☆4.11. 全隔离电流AO单路模块（含AO模块软件）：±0.15%FS，32块。

4.13. 8路AIO/16路DIO通用型转接盒（含信号调理软件）：3个。

4.14. 16路开关量输出转接板（含16个10A继电器）（含信号调理软件）：2个。

4.14. 工业控制应用软件V8.0（2048点开发运行版）：1套。

4.15. 设备指导书：操作说明书，维修保养手册，电气图，工艺流程图，实验报告，1套。

☆4.16. 17 DCS系统需提供制造商针对本项目授权书和技术满足承诺函并提供技术证明材料。

4.16.1. 100M以太网卡：1OM/100M以太网卡，4个。

4.16.2. 1OM/100M16口交换机：工程师站/操作软站公用部件，1台。

4.16.3. DCS工程师、操作站操作盘台、椅：全钢制、组合式；表面：酸洗、磷化、静电喷涂。
4套。

4.16.3. 打印机：激光打印机，可联网，含WiFi，1台。

4.16.4. 电脑（工程师站/操作员站电脑）：CPU i5,内存8G,硬盘：1T+256G SSD,显示器：23英寸，显存容量：独立2GB，win7系统、32位。三年质保， 4台。 

5. 乙酸乙酯3D虚拟仿真软件

5.1. 本软件由3D虚拟现实仿真实训系统、仿真运行数据模型和DCS仿真控制系统以及考核评分系统四部分构成。

5.2. 本软件须基于已经建成的乙酸乙酯实训平台而开发，DCS界面须与实际装置的DCS一致。

5.3. 学生可借助于本软件熟悉并掌握现场装置及主要设备、仪表、阀门的位号、功能、工作原理和使用方法。

5.4. 3D界面体现完全真实的工业化生产环境，以培养学生的安全、健康、环保等职业素质。

5.5. 3D乙酸乙酯装置建模与实际装置须吻合，并实现交互功能，能够满足对学生进行化工工艺、化工操作、化工设备、化工仪表、自动控制、DCS集散控制等现代化工、操作工必备技能的培训要求。

5.6. 具有离心泵、换热器、精馏塔等设备事故处理培训功能，能够培训学生在设备发生断电、管路堵塞以及泄漏导致着火、中毒等工况下的处置和排除能力。可实现多人协同操作。

5.7. 软件具有考核评分系统，学生的操作步骤和参数调节均被系统记录并评分，在完成操作后，自动生成评价报告。

☆5.8. 投标时提供软件运行界面、DCS控制界面、事故处理界面的截图。

☆5.9. 提供具有国家认定机构出具的计算机软件著作权证书和软件产品证书。

6. 危险化学品工艺软件1套

6.1. 危化作业隐患排除部分包括安全事故（火灾、泄漏、设备故障等）和工艺事故（物料中断、短时间停电等），操作界面采用标准DCS控制界面，具有评分和计时功能；☆提供38个作业科目内容截图。投标文件须提供软件著作权证书和软件产品证书，复印件加盖制造商公章。

6.2. 危化作业应急处置部分包括应急处置部分，包括停冷却水、停循环水等引起的常见事故，实现内外操、安全员和班长多角色流程操作，而且能够实现事故预判、故障分析、故障处理与排除、故障教训和故障处理评分等功能，培养学生故障判断意识、锻炼和提高学生排除故障能力，学生可以通过应急处理操作评分系统进行考核。

☆提供28个作业科目内容截图。投标文件须提供软件著作权证书和软件产品证书，复印件加盖制造商公章。
7. HSE及危化作业部分

7.1. HSE部分-体验型

7.1.1. 烟雾逃生体验系统单元（辅助手段提示多种错误操作导致的严重后果）通过声、光、电技术，模拟火灾发生时的烟雾通道，让体验者在通过烟雾通道的过程中选择逃生和防护物品，训练逃生的过程，从而掌握正确的逃生姿势和方式，掌握出现烟雾时的应对措施，提高火灾的防范意识和自我保护能力。1套

7.1.2. 心肺复苏和外伤包扎单元
以内部安装有传感器和评价装置的假人，培训学生正确的施救方法，装置能够自动评价其操作的正确性。1套

7.1.3. 防护用品体验单元（辅助手段提示错误操作的后果）让体验者通过实物掌握自救呼吸器、防护服等防护用品的使用方法。通过穿戴消防员在救火中所用到的装备（如空气呼吸器、安全头盔、消防靴等）感受消防员在火场的负重和不易，认识防火的重要性。1套

7.1.4. 触电体验系统单元（附科普展板）以体验者或替代物，通过脉冲式或持续式的方式，5档可调在安全电压等级下来体验触电的感觉，提升触电的防范意识，掌握用电的基本常识。

1套
7.1.5. 粉尘爆炸单元（附科普展板）在封闭的实验箱体内设置爆炸腔，将微量可燃粉尘投入并以吹风装置是粉尘均匀悬浮于腔体内，电子打火后，粉尘发生爆炸，伴随火光和爆炸声响给体验者以震撼的感觉。1套

7.2. HSE部分-实操型

7.2.1. 有害介质泄露、爆炸、着火、人员中毒等事故的应急处置系统设置

在乙酸乙酯装置上配置烟雾模拟装置和设备载体，当启动科目时，会营造介质泄露的真实场景，操作员需要根据预定步骤进行真实的设备操作（包括内操和外操）和执行操作预案（安全员、内操、外操、班长协同操作），系统会进行自动评分。其中离心泵出口法兰、换热器出口法兰、精馏塔出口法兰装有小型雾化器，在考核软件上启动“泄露中毒”等事故时，雾化器通电，喷出水雾模拟泄露、烟雾事故。

外操携带有微型遥控装置改造的电话，设有“汇报事故”“泵已停转”“操作完毕”按钮。发现事故后按下“汇报事故”按钮，班长即收到报警信号。

模拟班长值班室设有4个按钮，分别为“启动应急预案”、“汇报险情”、“事故处理完毕”、“解除应急预案”，对应不同的步骤。事故现场设警戒绳，加装传感器，安全员正确设置好安全绳之后即触发得分信号。现场还有“引导救护车””引导消防车“停事故泵电源”“备用泵盘车”“启动备用泵”按钮。

主操携带有外操携带有微型遥控装置改造的电话，设有“拨打120”“拨打119”“室内操作完毕”“装置运行正常”按钮。

模拟值班室设有两套F扳手、防毒面具，均装有传感器。当正确携带或穿戴时，软件将自动判定。1套

7.2.2. 提供202个3D虚拟技术制作视频教学课件，类别如下：

(1)、事故警示案例分析——由虚拟仿真技术再现32个真实事故过程并深入解析

(2)、危险化学品特性——26种常见危险化学品安全应用及防护救护知识讲解

(3)、消防装备教学——常见消防装备的工作原理和使用方法

(4)、个体防护教学——常见防护用具的使用方法和使用工况

(5)、危险作业教学——化工企业特殊作业的规范、流程介绍

(6)、生产设备认知教学——常见生产设备的工作原理和内部构造介绍

(7)、生产工艺认知教学——常见危险化学品生产工艺和流程的介绍

☆投标文件需提供视频教学课件截图不低于5张。
	1

	2
	二氧化碳PVT曲线测定实验装置
	1. 装置功能

1.1. 学习流体PVT关系测定的方法，加深理解P-V状态图和不同类型等温线的特征；

1.2. 掌握实际气体液化的条件和气液相变、饱和蒸汽压的意义；

1.3. 通过对二氧化碳临界现象的感性认识，理解临界点和超临界流体的重要意义；

1.4. 学习活塞式压力计的正确使用；

2. 配置清单

2.1. 框架：高品质铝合金型材框架，外形尺寸：长<1650mm，宽<600mm，高<1700mm：带滑轮及水平支撑仪；1套。 

2.2. 设计参数：操作压力：常压~10.0MPa；操作温度：常温~50℃。

2.3. 公用工程：电：AC220V、1.0KW、标准单相三线制，配置1~2个接地点（安全地和信号地）；水：公用自来水。



2.4. 紧固件：与法兰，阀门，框架，支架配合，法兰安装螺丝用相应的不锈钢螺丝，框架，支架安装螺丝用相应的不锈钢T型螺母；1套。   

2.5. 法兰：与相应设备仪表配套，304不锈钢；1套。


2.6. 阀门：与管线，设备配合，304不锈钢，1套
。

2.7. 管线：与设备配合，低温恒温槽与设备主体连接选用优质硅胶软管连接；1套。


2.8. PVT关系测定仪：玻璃毛细管，耐压≥10.0MPa，长度600mm，恒温水浴夹套带刻度及测温口，外面配一防护罩；1台。


2.9. 活塞式压力计：活塞式压力计量程，0.5~25MPa，精度≤0.05%；1台。

2.10. 低温恒温槽：温度范围-5~100℃，控温精度≤ ±0.1℃，外循环泵流量6L/min；1台
。

2.11. 热电阻：液体温度检测，PT100，量程0~100℃，L=50mm，温度测量+温度变送；1台。

2.12. 压力表：实验压力检测，精密压力表，量程0~16MPa，精度0.4级，YB150；
1台
。

2.13. LED灯：固定在实验装置上，方便清楚观察实验现象，电压220V，25W；1台。


2.14. 智能采集仪表：智能采集仪表，采用全球通用型100-240VAC输入范围开关电源或24VDC电源供电，先进的模块化设计，可实现多路测量显示及运算，具备数字校正和数字滤波功能，并适合在DCS计算机监控系统或PLC控制系统中做模拟量数据采集模块和温度变送器。具备高抗干扰性能；1台
。

2.15. 电气控制柜
集成于装置，带抽屉，内安装漏电保护空气开关、接触器、智能仪表、通讯模块、调压模块等，面板嵌入式触屏电脑现场仪表显示和控制，复位式电源开关按钮；1套。

	1


包五、生化设备一批
	序号
	仪器名称
	技术参数与要求
	数  量

	1. 
	通用库仑仪
	1.参数

1.1电解电流：50mA、10mA、5mA三档连续可调

1.2积分精度：0.5%±1个字

1.3终点指示：四种方式

1.4显示：4位LED

1.5功耗：40 W

2.组件

2.1主机

2.2搅拌器(功率≦15W)

2.3滈定池(150ml含电极)
	9

	2. 
	离子分析仪
	1. 产品描述

l.1. 可测量溶液的电位、pH、pX、浓度值以及温度值；

1.2. 采用大屏幕液晶显示和轻触式按键，全中文操作界面；

1.3. 具有多种斜率校准方法，包括一点校准、二点校准、多点校准和多次添加校准等校准方法和断电保护功能；

1.4. 具有多种浓度测量法，包括直读浓度、已知添加、未知添加和GRAN法等；

1.5. 最多可贮存各200套mV、pH、pX或浓度测量的实验数据；

1.6. 有RS-232接口，可接TP-16型串行打印机打印测量结果，选用雷磁数据采集软件可与计算机通讯。

2. 技术参数

☆2.1. 测量范围：
2.1.1. 仪器级别：0.001级。
2.1.2. 测量范围：

pH/pX：（0.000～14.000）pH/pX；
mV：（-1800～1800）mV；
离子浓度：（0～19990），单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L；
温度：（-5.0～105.0）℃。
☆2.2. 分辨率

2.2.1. pH/pX：≤ 0.001 pX。
2.2.2. mV：≤ 0.1mV。
2.2.3. 浓度：四位有效数字 （科学计数法标示）。
2.2.4. 温度：≤ 0.1℃。
☆2.3. 电子单元基本误差

2.3.1. pH/pX：≤ ±0.005pH/pX。
2.3.2. mV：≤ ±0.03%FS。
2.3.3. 离子浓度：≤ ±0.5%。
2.3.4. 温度：≤ ±0.3℃。
2.3.5. 电源：直流通用电源（9VDC，500mA，内正外负）。
2.3.6. 电极：PF-2-01型氟离子电极2个，饱和甘汞电极2个。
	10

	3. 
	紫外-可见-近红外分光光度计（核心设备）
	1. 功能：
1.1.测定固体、液体样品的紫外-可见-近红外光谱。

2. 配置清单：

2.1.原装紫外可见近红外分光光度计主机    1套

2.2. 原装进口工作站软件                 1套

2.3. 品牌计算机                         1套

2.4. 附件

2.4.1.原装液体进样系统                  1套

2.4.2.原装固体样品积分球检测系统        1套（60mm）

2.4.3.原装粉末样品进样支架              1套

2.4.4.原装薄膜支架                      1套

2.4.5.进口配套比色皿                    1套（6个）

3.技术参数：

3.1. 原装紫外可见近红外分光光度计主机

3.1.1.波长范围：190≤波长范围≤3300 nm，双光束、单色器光栅用Czerny-Turner方式。

3.1.2. 检测器：高灵敏度光电倍增管（UV-VIS），冷的PbS（NIR）。

3.1.3. 杂散光： ≤ 0.005%(NaI 220nm)；≤ 0.004%(NaNO2 340nm、370nm)；≤ 0.03% (1420nm、H2O)。

3.1.4. 光谱带宽：UV-VIS：0.1 nm≤光谱带宽≤10 nm；NIR：0.25nm≤光谱带宽≤0.5nm；自动控制：1≤光谱带宽≤36 nm。

☆3.1.5. 分辨率：≤ 0.1nm。

☆3.1.6.波长扫描速度：0.3≤波长扫描速度≤5000 nm/min。

3.1.7 .光度计准确度：

3.1.7.1. 0～0.5 Abs：-0.002 Abs≤光度计准确度≤ 0.002 Abs。

3.1.7.2. 0.5～1.0 Abs：-0.003 Abs≤光度计准确度≤0.003 Abs。

3.1.7.3. 1.0～2.0 Abs：-0.006 Abs≤光度计准确度≤0.003 Abs。

3.1.8.噪音水平（Oabs处）：≤0.00003Abs(RMS)(500nm，带宽2nm) ；≤0.00003 Abs(RMS)(1500nm，自动带宽)

☆3.1.9. 基线记忆：≥ 3通道（系统基线：≥1通道；用户基线：≥2通道）。

3.1.10. 基线平直度：

3.1.10.1. 190～200nm：-0.0003Abs≤基线平直度≤0.0003Abs。

3.1.10.2. 200～2500nm：-0.0002Abs≤基线平直度≤0.0002Abs。

3.1.10.3. 2500～3300 nm：-0.002Abs≤基线平直度≤0.002Abs。

3.1.11.基线稳定性：≤0.0002Abs/h(500nm),开机2小时后。

☆3.1.12.光谱吸光度测定范围：

3.1.12.1. UV-Vis：-5≤吸光度≤+5.0 Abs。

3.1.12.2. NIR：-4≤吸光度≤4 Abs。

3.1.12.3. 透过/反射率：0≤透过/反射率≤999.9911。

3.1.13. 光源：氘灯；钨灯；包含光轴自动调整机构。寿命 ≥1000h。

3.1.14. 标准配置动力学功能：要求同一窗口下光谱图叠加在一百条全光谱图以上

3.2. 原装进口工作站软件：要求中文软件界面，终生免费更新操作系统。

☆3.3. 提供政府采购节能证明的品牌电脑1台：
3.3.1. CPU型号  ≥Intel处理器i5系列。

3.3.2. 内存容量
≥8GB。

3.3.3. 硬盘容量
≥1T+ 256G SSD。

3.3.4. 显示器  ≥23英寸
。

3.3.5. 显存容量  ≥ 独立2GB。

4. 设备质保售后服务

质保三年，质保期内部件及维修免费；免费终身安装系统（更换电脑时免费安装系统）。
	1

	4. 
	凝固点降低实验装置
	1. 功能

1.1用于物理化学实验中“凝固点降低法测摩尔质量”实验。

1.2不仅用于实验教学，也能满足科研工作需要。

2. 配置清单

2.1. 凝固点降低实验装置1台

2.2. 配品牌电脑 1台

2.3. 附件：

电源线1根

说明书1本

测定管1套

保险丝2个

垂直搅拌器1个

软件光盘1个

12V电源 1个

USB线1根

3. 技术参数

3.1. 凝固点降低实验装置

☆3.1.1. 超高精千分温度计，温度分辨率：≥ 0.001℃

3.1.2. 双精度双温度显示，可同时测量样品温度和冷浴温度 

3.1.3. 0～100秒倒计时温度锁定设置

3.1.4. 制冷工作电压：0～12V

3.1.5. 工作电流：-15～15A

3.1.6. 制冷功率调节范围：0～150W

☆3.1.7. 冷浴温度控制范围：-25～35℃

3.1.8. 温度测量范围：-50～+180℃

☆3.1.9. 可测温差温度范围：-50～+180℃

3.1.10. 样品池烧杯：25ml

3.1.11. 升级款USB数据接口（3.0以上），支持全系windows系统。

☆3.1.12. 为避免传统的液体冷浴(主要是水加冰)由于有液体自身凝固点的不足导致有温度下限的问题，设备冷浴装置需采用烧杯外侧嵌套有金属冷浴杯设计，金属冷浴杯外侧包覆有半导体制冷片，半导体制冷片上设有散热器，烧杯底部设有一隔热垫。烧杯内设有一温度传感器，温度传感器另一侧连接到数字温度计。金属冷浴下端设有磁力搅拌杆，磁力搅拌杆与烧杯底部区域对应。金属冷浴外层设有保温材料。使得测试系统可以用来测试凝固点较低的样品。（投标时必须提供厂家盖章的相关证明资料）

☆3.1.13. 磁力搅拌，搅拌速度连续可调，无机械摩擦影响，无搅拌杆热传递问题

3.1.14. 配垂直搅拌。

3.1. 提供政府采购节能证明的品牌电脑1台： 
☆3.15.1. CPU型号：≥ Intel酷睿六核处理器i5-9400F

☆3.15.2.内存：≥ 8G

☆3.15.3. 硬盘：≥ 1T+ 256G SSD

3.15.4. 显示器：≥ 23英寸

3.15.5. 显存容量：≥ 独立2GB
	6

	5. 
	万分之一电子天平
	1. 最大称量值：≥ 220 g

2. 可读性：≤ 0.1 mg

3. 重复性（标准方差）：≤ 0.1 mg

4. 线性误差：≤ ±0.0002 g

5. 稳定时间：≤ 3 s 

6. 温漂(PPM/K)：≤ ±3

7. 典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：200mg

8. 最佳最小称量值(USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*：82mg

9. 单位：毫克，克，千克，盎司，磅，克拉，Pennyweight，金衡盎司，格令，牛顿，香港两，新加坡两，台湾两，Momme, Tical，Mesghal,Tola，1个自定义单位

10. 称量模式：基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定

11. 秤盘尺寸：≥Ø 90 mm

12. 去皮范围：全量程

13. 电源要求：适配器输入: 100 – 240V ~ 200mA，50 – 60Hz，12-18VA  

14. 适配器输出: 12 VDC 0.5A

15. 通讯接口：RS232, USB

16. 操作温度范围：最佳实验室工作温度：10℃-30℃（5℃-40℃下保证开机正常）

17. 操作湿度范围：30℃以下，湿度最大可达80%，30 - 40℃，湿度线性下降到50%

18. 防风罩：标配
19. 显示屏：带背光双行液晶显示屏
20. 秤盘结构: 不锈钢
	10

	6. 
	氙灯模拟日光光源
	☆1. 组件：包括300W氙灯、氙灯稳流电源、灯箱及散热模组、转向头及滤光装置、透射-反射式滤光片(2片)、420nm滤光片(2片)。

2. 技术指标：

☆2.1. 氙灯灯泡功率：300W，功率150W-300W连续可调

2.2. 最大电流：22A

2.3. 输出光功率：50W

☆2.4. 光谱范围：300-2500nm

☆2.5. 紫外区输出功率 2.6 W，可见区输出功率19.6W

☆2.6. 光不稳定性：瞬态<±0.5%，周期<±6% (10H)

☆2.7. 出光口光斑直径：30-60mm

☆2.8. 光束发散角：5°-8°

☆2.9. 滤光方式：多级滤光及转向装置

☆2.10.灯箱：金属材质、160*210*200mm

☆2.11. 散热方式：金属扇风机+径向散热模组

☆2.12. 灯泡寿命：不低于1000H

3. 附件

3.1. 石英光化学反应器2个
	5

	7. 
	高速离心机
	1. 主要技术性能

1.1. 微机控制、直流无刷电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高。

1.2. 触摸面板、可编程操作、主机运行参数可根据需求设置且自动存储。

1.3. 液晶屏显示，人性化界面，操作简单便捷。

1.4. 实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

1.5. 配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

☆1.6. 采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证。

1.7. 具有9个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

☆1.8. 通过ISO9001:2015、ISO13485:2003认证、CE认证、美国FDA认证，并提供相关证明文件。

☆1.9. 采用高强度ABS工程塑料一次注塑成型外壳，外形美观、抗腐蚀、耐酸碱。

2. 主要技术参数

2.1. 最高转速：16500r/min

2.2. 最大离心力：23669×g

2.3. 最大容量：100ml×4

2.4. 转速精度：±30r/min

2.5. 时间设置范围：1min～99min

2.5整机噪音：＜65dB(A)

2.6整机功率：750W

2.7电源：AC220V 50Hz 10A

3. 配件中心

3.1 转子容量: 50ml×6

3.2 转速：12000r/min

3.3 离心力：13000×g

3.4 适配器：15ml, 20ml
	1

	8. 
	气流烘干器
	1. 干燥时间：8~10mi n 
2. 温度设定范围：40~120°C 
3. 加热器功率：800W 
4. 出风口数量：≥ 20

5. 风管规格（外径X长度，mm） : 17*190 ，12*190，8*160 
6. 电极功率：22W~30W 
7. 工作电压：~220V±10%, 50Hz 
	20

	9. 
	电子天平（台秤）
	1.称量范围(g)：0～200

2.可读性(g)：≤ 0.01

3.重复性：-0.01～+0.01

4.线性：-0.01～+0.01

3.秤盘尺寸(mm)
：≥Φ125
	20

	10. 
	电热恒温水浴锅
	1. 控温范围:
室温+5～100℃

2. 温度波动: ≤±0.5℃

3. 消耗功率:
800W

4. 工作室尺寸:（300~350）*（240~280）*（110mm~200）

5. 电源电压:  220V

6. 双列四孔
	6

	11. 
	学生电源
	1. 输入电压：220V, 50Hz

2. 输出电压，标称值2V～16V，每2V一档，共八档，

3. 直流交流稳压过载保护，电流超过3A，输出自动关断。
	10

	12. 
	磁力搅拌器
	1. 最大搅拌量: 不低于(H2O)1.5L 

2. 马达输入 / 输出功率: 3 / 2 W 

3. 转速范围:0 ～ 2500 rpm 

4. 转速显示: LED 

5. 搅拌子最大长度:30 mm

6. 转速调节: 50 rpm / 节 

7. 材质: 玻璃表面和聚酯基座，耐受化学腐蚀

8. 面盘大小:≥ Ø 160 mm 

9. 允许环境温度: 5～40 °C 

10. 允许相对湿度: 80% 

11. 保护等级 DIN EN 60529: IP 54 

12. 工作电压: 100～240 V 

13. 频率: 50/60 Hz

14. 质保期：2+1年
	10

	13. 
	燃烧热实验装置
	1. 组件：SHR-15A燃烧热实验仪（将数据采集、点火控制、搅拌控制集成于一体）、恒温式热量计（内置单头氧弹）、数字接口。

2. 技术指标

2.1. 温度范围：-50～+150℃（可扩展范围）

2.2. 温差范围：-49.999℃～149.999℃

2.3. 自动定时：10～99S任意设定，声音提示

2.4. 数字显示：温度、温差、时间独立三显示

2.5. 分 辨 率：温度≤0.01℃  温差≤0.001℃ 时间≤1s

2.6. 热 容 量：15000（J/K）；

2.7. 氧弹充氧：3.5Mpa

2.8. 点火电源：0～30V交流安全电压

2.9. 搅拌器单独控制，具有点火是否成功提示灯，交流电机搅拌寿命长。

2.10. 温差数字采零。

2.11. 具有数据锁定和数据保持功能，并有声音提示

☆2.12. 内接触式点火结构，无需外接点火线。

☆2.13. 氧弹耐压 ≥ 30Mpa，并具有政府质量监督部门指定机构出具的耐压检测报告。
	2

	14. 
	电导率仪（精密电导率仪）
	1. 测量范围：0～2×105μs/cm

2. 基本误差：≤ 1.2%

3. 温度补偿范围：（10～40）℃（可扩展至99℃）
4. 模拟信号输出：0～10mV（DC）

5. 消耗功率：20W

6. 自动/手动温度补偿功能
	5

	15. 
	溶解热测定装置

（一体式熔解热测定实验装置）
	1. 组件：将量热计（含加热单元搅拌装置）、数字恒流电源、精密数字温度温差仪集成于一体，箱式设计，含数字接口

2. 技术指标：

2.1. 温度范围：-50～150℃（可扩展范围）

2.2. 温差范围：-49.999℃～149.999℃

2.3. 数字显示：加热功率、温度、温差、时间独立四显示

2.4. 分辨率：温度≤0.01℃  温差≤0.001℃ 时间≤1s 功率≤0.01W

2.5. 加热电源为四线制恒流输出，消除输出线带来的加热功率误差

2.6. 直接显示加热功率0～12.5W  可调

2.7. 计时显示时间范围：0～9999s任意设定，声音报警

2.8. 具有负载短路和过载软、硬件保护功能

☆2.9. 数据采集、加热、定时一键同步进行
	3

	16. 
	饱和蒸汽压实验装置（一体式饱和蒸汽压实验装置）
	1. 技术要求：
1.1. 一体化设计，将实验中所需要的恒温水浴、低真空压力计和缓冲储气罐结合为一体。

1.2. 关键部位采用不锈钢材质，防锈防腐蚀。

1.3. 所有阀门采用针芯阀。

1.4. 按键式操作：水浴实时温度、控制设定温度和U型等位计压力同时三显示。

1.5. 装置自带上下可调节的不锈钢材质的支撑杆。

1.6. 采用交流电机搅拌。

2. 技术指标：

2.1. 测量范围：0～-101.3kPa

2.2. 分 辨 率：≤0.01 kPa，4 1/2数字显示

2.3. 准 确 度：≤0.1%F.S.

2.4. 玻璃仪器： U型等位计、冷凝管

2.5. 缓冲罐采用针芯阀微量调节，密封性好

☆2.6. 缓冲储气罐有微调装置，U型管压力调节缓慢、平衡自如。

2.7. 水浴温度分辨率：≤ 0.01℃，温度波动：≤±0.02℃
	2

	17. 
	双液系沸点测定仪（一体式双液系沸点测定实验装置）
	1. 组件：玻璃沸点仪（含加热器）、SWJ-ⅠA精密数字温度计、WLS-2数字恒流源。

2. 技术指标：

2.1. 玻 璃 仪：蒸馏和冷凝回流双管路，气相自动回流。

2.2. 温度范围：-50～150℃（可扩展范围），分辨率：≤0.1℃

2.3. 电流范围：0～2A，                  分辨率：≤0.001A

2.4. 电压范围：0～15V（可扩展范围），    分辨率：≤0.01V

2.5. 具有短路、过载、限压多重软保护，不怕短路、过载，故障排除后自动恢复。

2.6. 加热单元采用全封闭不锈钢材质。 

2.7. 一体化设计。

2.8. 输出电流四线制输出，安全可靠。
	3

	18. 
	金属相图实验装置（微电脑控制实验装置）
	1. 组件：数字测控温巡检仪（配数字接口）、可控升降温电炉、温度传感器6根、热电偶1根、不锈钢试管6支等附件。

2. 技术指标：

2.1. 测温、控温双显示，测温循环或定组显示。

2.2. 测温范围：0～650℃（可扩展范围）。

2.3. 分 辨 率：≤0.1℃。

2.4. 定时报警时间：10～99s。

☆2.5. 立式加热炉，集加热、冷却于一体，可同时加热、冷却、测量六组样品。（一组控温，六组同时测量）。

2.6. 最快升温速度：≥ 40℃/min。

2.7. 最快降温速度：≥30℃/min（可通过“冷风量调节”控制）。

2.8. 加热功率：1.5kW。

☆2.9. 加热炉温度、降温区温度、定时三显示。

☆2.10. PID技术智能化控温，可自由设定目标温度，到达目标温度后停止加热并自动进入保温状态，并自带过温保护功能，安全可靠。

2.11. 熔样和冷却同时进行，节省时间。
	2

	19. 
	电泳仪实验装置
	1. 组件：高压数显稳压电源、U型电泳仪、铂电极。

2. 技术指标：

2.1. 范围：0～300V，0～100mA 恒压可调。

2.2. 分辨率：≤0.1V， ≤0.1mA。

2.3. 同时显示电压和电流。

2.4. 内置输出短路，过载保护电路。
	2


第6章 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件及相关法律法规的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。
一、评标依据

1、《中华人民共和国政府采购法》；

2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；

4、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；

5、《评标委员和评标方法暂行规定》；

6、法律法规的相关规定

7、本项目招标文件。

二、评标原则

1、公平、公正、科学合理评标；

2、评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。评审专家在《河南省财政厅政府采购专家库》中随机抽取后并依法组建评标委员会，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

3、参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4、根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5、评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

6、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

7、投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

三、评标准备工作（由采购代理机构负责）
1、核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2、宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
4、组织评标委员会推选评标组长；
四、评标程序如下：
1、资格审查工作
开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 （财政部第87 号令）第四十四条的规定由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人进行资格审查，未通过资格审查的投标人不得进入评标。通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。采购人将通过资格审查的投标文件交评标委员会进行下一步的评审。

2、符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“符合性审查表”。
3、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4、对投标文件进行比较和评价

4.1、如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。
4.2、如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

5、核对评标结果。
6、确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商。
五、评审标准中应考虑下列因素：
1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
2、联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 （2-3）%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近期相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

   根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于 “环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现（详见采购需求及评标标准）。


采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见采购需求及评标标准）。

4、投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

5、其他政府采购政策要求： 无 

6、同品牌处理办法：
如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照举手表决方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。；
如采用综合评标法，则：（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。。
7、中标候选人并列时的处理方式：   
如采用最低评标办法，则：由采购人采取随机抽取的方式确定。
如采用综合评标法，则：根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人采取随机抽取的方式确定。

六、综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。具体评分标准如下：
	评分项
	评分内容
	得分
	评分细则

	投标报价
（40分）
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40％×100
	40
	实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其中：对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供相关证明（声明函等），否则不予认可。

	技术部分

(45分)
	设备配置及
技术指标
	45
	评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足招标文件的要求；非☆号的技术参数及功能要求每有一项不满足的扣1分；带☆号的技术参数及功能要求为关键技术指标，每有一项不满足的扣3分；扣完为止。

	商务部分

（15分）
	投标人合同业绩
	6
	投标人提供2016年1月1日以来已经通过用户验收合格的同类设备项目业绩合同扫描件，同时提供合同项目的中标通知书、验收报告、中标结果公告截图，每提供一份完全符合要求的业绩材料得2分，最高得6分。

	
	管理体系认证
	2
	投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书的得2分，每缺一项扣1分，扣完为止。（标书中附扫描件及证书网上查询截图，否则该项证书不得分）

	
	信用等级
	2
	投标人信誉等级为AAA级的得2分，信誉等级为AA级的得1分，信誉等级为A级的得0.5分，未提供信用等级证书的不得分。（提供经省级或省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用等级证书及信用评估报告扫描件，提供不全不得分）

	
	售后服务
	5
	(1)详细说明售后服务的内容、形式、含维修人员组成、免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。描述完整、内容详尽得2分，基本完整、内容较详尽得1分，其它情况得0分。
(2)其它优惠条款服务承诺。综合对比所有投标人的优惠条款服务承诺，一档得1分，二档得0.5分，没有优惠条款或没有实质性的优惠条款的不得分。
(3)对投标货物及售后服务的总体评价，评价优秀的得2分，良好的1分，其他情况得0分。


一、商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	序号
	本项目要求
	　评审标准
	　
	　

	1
	投标人名称
	与营业执照一致
	
	

	2
	投标报价
	报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价
	
	

	3
	投标内容
	投标人对所投包（或标段）招标文件中所列的所有内容进行投标。
	
	

	4
	投标有效期
	符合招标文件要求
	　
	　

	5
	投标文件签字、盖章
	按照招标文件中的要求，签字盖章。
	
	

	6
	价格修正
	接受价格的算术修正
	　
	　

	7
	强制节能产品
	符合强制采购节能产品要求
	　
	　

	8
	交货期
	合同生效后90日历天
	
	

	9
	质保期
	国产设备不少于三年，进口设备不少于一年，技术参数中有特殊规定的按其规定。
	
	

	10
	付款方式
	符合招标文件要求
	
	

	11
	投标文件制作机器码
	不同投标文件制作机器码不一致
	
	

	12
	无采购人不能接受的附加条件
	
	
	

	结论
	
	
	


评标委员会成员签字：____                            _____

二、技术符合性审查表
	审查事项
	投标人名称及审查情况

	条款号
	招标文件要求
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	结论
	　
	　
	　

	评标委员会成员签字：__________


第7章 政府采购合同

合同编号：

货物（设备）采购合同

      项目名称：                         
      买方（甲方）：                    

      卖方（乙方）：                    
      签订时间：                         

      签订地点：                             

      有效期限：                         

河南大学招标办制

货物（设备）采购合同

买方（甲方）： 河南大学         签订地点：河南大学
卖方（乙方）：                  签订时间：20   年   月   日

    根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等国家法律法规，就甲方向乙方购买              商品（设备）的型号、数量、质量、包装、运输、价款、税金、保险、验收、技术服务、售后服务、违约责任、争议解决方式等合同内容，经双方协商一致，签订合同，以兹共同遵守。

一、合同价款

本合同的总金额为人民币：             整（ ¥       元）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

二、货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价数量及质量要求

1、乙方提供的货物（设备）是未有使用过（包括零部件）的商品（设备）、符合国家相关部门制定的生产（制造）标准和检测标准以及该商品（设备）的出厂标准。

2、购买货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价： 

	序号
	名称
	品牌型号
	制造商
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价（大写）：                   元整（小写）：¥ 


3、详细的技术规格、质保方案及售后服务标准见附件。

三、安装调试

乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员签字验收。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）国家规定运行标准和使用要求。

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1、交货时间、地点：于合同生效之日起   工作日内（按投标承诺时间），乙方按甲方指定地点将货物免费送达。甲方或最终用户在乙方收货确认单签字盖章，或者甲方或最终用户在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

3、乙方应在交货时向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

4、合同货物（设备）验收前的货物灭失的风险由乙方承担，验收合格后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。

六、货物（设备）验收标准、验收方式

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到货物（设备）后可以在合理期限内提出异议。

2、货物（设备）使用单位应在货物（设备）交付后，根据初验结果以及安装、调试、培训等情况正常运行一段时间后向甲方提出货物（设备）验收申请。

3、根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收。

七、货物（设备）付款时间、支付方式和支付条件

1、货物（设备）到达合同约定的交货地点并经甲、乙双方进行验收合格后，甲方向乙方支付总合同金额的95%(    元)，剩余5%(    元)为质保金，待货物正常运行一

2、支付方式：

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至乙方（中标方）在xxx银行xxx公司在xx分行开立的监管账户，该回款账户未经xxxx公司同意后不得更改，具体账户信息如下：

统一社会信用代码：               账户名称：     

账号：

开户银行： 
3、甲方每次付款前，乙方需按每次付款金额开具年无质量问题及售后服务问题后无息支付。

符合国家规定的发票，甲方收到发票并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后按付款流程支付合同价款。

4、乙方必须提供真实、合法的发票。若乙方提供虚假发票，自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失。发票上记载的款项甲方有权不再支付，从合同款中扣减。
5、本合同为固定单价合同，总价以实际提供合格货品数量乘以清单单价结算。甲方可根据实际需求，调整合同清单内的品种、数量，乙方须予以配合。
八、违约责任

1、乙方未按期限、地点履行卖方义务，每延迟一日，乙方应当按本合同总金额的0.5％向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过7日的或违约金累积达到合同总金额的10%-30%时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应当赔偿全部损失。

2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付设备款总值5%的违约金。甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。

3、乙方提供的货物（设备）是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、本货物（设备）的质保期      年，如乙方违反《售后服务计划》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方同意甲方可以从质保金中直接扣除，如维修费用超过质保金数额的，甲方有权要求乙方另行支付。

九、特别约定

1、甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。

2、 本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

十、争议解决方式和管辖

因货物（设备）的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十一、生效及其它

1、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。  

3、本合同一式七份，甲方 四 份、乙方  二  份、招标公司一份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方：河南大学                     乙方：

委托代理人：                       委托代理人：

地址：开封市金明大道金明校区       电话：

                                   地址：

附件（1）设备技术规格

附件（2）售后服务计划

附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

	名称
	型号
	规格、参数
	原产地
	生产厂家

	
	
	
	
	


附件（2）：售后服务计划 （注：售后服务计划可依据不同供货单位的售后服务计划列明，但应包含下列标题所涵盖的基本服务内容。）

1.质量保证：我方保证所提供货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

2.安装调试：在仪器到达用户指定地点7日前，我方将以电话或传真的形式通知用户，并派专业人员到安装现场进行详细的考察。仪器到达用户指定地点后，我方派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试，直至设备正常运行。

3.验收标准：我方将和用户一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后，在双方共同在场情况下进行设备的验收。若发现有损坏的零部件，我方将在3个工作日内进行及时更换，所产生的费用由我方承担。

4.质保期：从最终验收完成之日起，进口设备质保期为一年。保修期内，非人为原因造成的设备故障，我方将免费矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由我方自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我方提供备用设备修复。质保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。

5.响应时间：我方接到用户报修通知后，4小时响应,8小时内电话做出维修方案，如8个小时内无法通过电话解决问题，我方派维修人员在接到报修报告后24个小时到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

6.优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，每年内不少于2次上门巡检服务。

7.伴随服务：我公司设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

8.其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。

河南维修点

【郑州办事处】:

    地址：

    电话：         传真：

售后服务联系人：

中标通知书

扫描中标通知书后单独一页附在最后
- 1 -

