河南招标采购服务有限公司                                                           招标文件

汝南县疾病预防控制中心采购实验室仪器设备项目

招 标 文 件
招标编号：汝政采招（2020）86号

[image: image1][image: image2.jpg]



      HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

目  录
第一卷
1
第一章  投标人须知
1
一. 说明
1
二. 招标文件
2
三. 投标文件的编写
3
四. 投标文件的递交
8
五. 开标与评标
9
14

六. 授予合同

第二章  合同基本格式
18

第三章  投标文件通用格式
27

45

第二卷

46

第四章  投标邀请函

46

第五章  招标项目资料表

第六章 有关合同条款资料表
52
第七章  项目需求及技术要求
53
项目技术要求
53

附件1：评分标准
65



第一卷

第一章  投标人须知

说明

适用范围

  本招标文件适用于公开招标的货物及伴随服务。

定义

2.1  采购人:“投标项目资料表”中所述的、依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

采购代理机构：取得采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。
合格投标人

具有独立承担民事责任能力。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。

法律、行政法规规定的其他条件。
本项目不接受联合体投标。

中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。

投标人：有能力向采购人提供货物及伴随服务的法人、其他组织或者自然人。

货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。
投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

招标文件

招标文件的构成

招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成： 

第一卷

投标人须知

合同基本格式

投标文件通用格式

第二卷

投标邀请函

招标项目资料表

合同条款资料表

招标项目需求及技术规格要求    

投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、条款、格式和技术规范等所有事项，按招标文件的要求制作并提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

照抄或复印招标文件商务及技术要求的、未按规定签署的投标文件将导致不被接受。

如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以第二卷为准。

招标文件的澄清

任何对招标文件认为有需要澄清的疑问的潜在投标人，均应在自购买招标文件之日或招标文件发售期限届满之日起七（7）个工作日内，以书面方式（加盖公章且法人代表或其授权代表人签字的原件，下同）通知到采购人和采购代理机构。采购人和采购代理机构对潜在投标人在规定期限内提交的疑问将以书面方式予以答复，同时有可能将不标明疑问来源的书面答复函发至所有潜在投标人。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。开标后，采购人和采购代理机构不接受任何对招标文件内容的质疑。

招标文件的修改

在投标截止日期十五（15）日前，采购人和采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

以上修改或延长投标截止时间和开标时间的通知将在投标邀请函所述投标截止日期十五（15）日前，以书面方式通知到所有已购买招标文件的潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力。

投标人在收到上述通知后，应立即向采购人和采购代理机构回函确认。

为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人和采购代理机构可适当延长投标截止期。

投标文件的编写

投标的语言

7.1  投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有往来函件均应使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

投标文件计量单位

8.1  除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中国公制计量单位。

投标文件的组成

投标文件包括下列部分：

按照本须知第10、11和12条要求填写的投标书、投标报价表和供唱标时使用的、单独密封的开标一览表等；

按照本须知第13条要求出具的资格证明文件，应证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同。

按照本须知第14条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及服务是合格的，且符合招标文件规定。
招标文件中如有分包，其中每个分包是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应不予接受。投标人如同时投标多包，且每包资格要求相同，可提交一套资质证明文件。

 投标格式

10.1  投标人应按照招标文件中提供的参考格式（可扩展）填写投标文件、开标一览表、投标报价表、货物技术规格和偏差表，按招标文件提供的资格证明格式提交招标文件要求的资格证明文件。

 投标报价

  投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

投标人对每种货物和服务只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价的投标。
投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

 投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均应用人民币报价。

 证明投标人合格和资格的文件

依据“投标项目资料表”中的要求按第三章投标文件通用格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。如果投标人是联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、以及联合体协议，联合体协议应标明主办人。

投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

投标人有能力履行招标文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。

 证明投标货物和服务符合招标文件技术要求的文件

投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

在主要设备（产品）规格一览表中应说明不限于货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等信息。

招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：

   货物主要技术指标和性能的详细描述；

 保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

 投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

相关政府采购清单参考国家最新公布的政府采购清单（依中国政府采购网为准），本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标人应当提供“节能产品政府采购清单”中的产品参加投标，并提供采购清单复印件。

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品安、全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书。

所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须提供通过国家3C认证的有关证明材料（可提供合法查询网址）。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）的要求及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件的有关规定，对小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的价格给予 6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业 6%，残疾人福利性单位6%。

信用信息查询及使用，采购人或采购代理机构将于投标截止时间通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人信用记录，以当日查询记录为准，并保存网站查询结果截图，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与本项目政府采购活动。 

 投标保证金：本项目不收取投标保证金
 投标有效期

投标有效期是保障投标、开标、评标、定标以及签订合同全过程时效要求，是招标、投标体现法律效力的前提条件。

投标文件应自投标规定的开标日起，在“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

 投标文件的式样和文件签署

投标人应准备一份投标文件正本和“投标项目资料表”规定数目的副本，每套投标文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

投标文件及所有文件必须是打印件，并由投标人或经正式授权的代表签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件正本中。投标文件副本可为正本完整的复印件。

投标文件的递交

 投标文件的密封和标记

为便于开标和唱标，投标人应将“开标一览表”在投标文件之外另行制作一份，单独密封并粘贴在正本的密封袋外边，并在单独密封袋上标明“开标一览表、投标人名称”字样并加盖公章。如果投标文件中的报价与“开标一览表”报价之间有差异，以“开标一览表”中的报价为准，投标人应接受评标所进行的修正，并承担一切不利于投标人的后果。

投标人应将投标文件正本和副本装在密封袋中，在密封袋上标明“正本”或“副本”字样，并在封签处加盖公章。

密封袋上均应：

注明“投标项目资料表”中载明的项目名称、招标编号、正本、副本及“在    年  月  日之前不得启封”字样。

写明投标人的名称。

如果密封袋上未按18.2、18.3要求密封和加写标记，采购人和采购代理机构对投标文件的保密性、误投或过早启封概不负责。对拆标后未装订成册的投标文件，投标人应承担可能被拒绝的风险。

投标人应清楚招标文件必须直接从采购代理机构购买获得，未经购买仅根据复制的招标文件编制的投标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的名称不一致的投标文件，均将被拒收。

 投标截止期

投标人应在不迟于“投标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“投标项目资料表”中载明的地址递交至采购代理机构。

采购人和采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

 迟交的投标文件

采购代理机构将拒绝接收在第19条规定的投标截止期后递交的任何投标文件。

 投标文件的修改和撤回

投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至采购代理机构。

投标人的修改或撤回通知书应按第18条规定编制、密封、标记和递交。

在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。

开标与评标

 开标

采购代理机构在“投标项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时所有投标人应派代表参加。

开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明以及采购人和采购代理机构认为必要的内容。

在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照第21条递交的修改书）将原封退回投标人。

采购代理机构将对开标情况做详细记录。

 评标工作

评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有投标人的投标文件进行评审，并按综合评分由高到低的顺序推荐出“投标项目资料表”中载明数量的中标候选人。

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有如下规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评委会成员为5人以上单数，由经济、技术专家和采购人代表组成，其中除采购人代表以外的外聘专家不少于三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

 投标文件的澄清

为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其被授权人签字。

投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

 投标文件的初审

评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到任何提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

投标报价超出采购人预算的投标将会被拒绝。

评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格和能力履行合同，其投标将被拒绝。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资质要求的；

投标文件没有法定代表人签字、或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字和加盖公章；

投标有效期不足的；

投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求；

投标文件附有采购人不能接受的条件；

不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

 投标的评价

评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

评委会在评标时，除根据第11条的规定考虑投标人的报价外，还将考虑量化“投标项目资料表”和技术规格中规定的其它评标因素。
评标价的确定

根据第25、26条计算出的评标价为最终评标价。评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

保密及其它注意事项

评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则，其投标可能被拒绝。

为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

评委会和采购代理机构不退还投标文件。

授予合同

 合同授予标准

除第32条的规定之外，采购人和采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合评分最高的投标人。

 授标时更改采购货物和服务数量的权力

采购人和采购代理机构在授予合同时有权在“投标项目资料表”规定的范围内，对招标文件第二卷中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变，且增减数量不得超过招标文件规定数量的百分之十。

 评标结果的公告

采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。

自采购人按规定确定中标投标人之日起两个工作日内，采购代理机构应将中标结果以中标公告形式在省级指定的媒体上予以发布，同时向中标投标人发出中标通知书。

各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接收日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

第四条 投标人质疑应当符合下列条件：

    （一）必须是参与该质疑政府采购项目活动的投标人；

    （二）在质疑有效期内提出的质疑；

    （三）政府采购监督管理部门规定的其他条件。　　   

　　第五条 投标人的书面质疑应当包括以下主要内容：  

　　（一）被质疑人的名称、地址、电话、邮编；

　　（二）采购项目名称、项目编号及分包号；

　　（三）具体的质疑事项和事实，必须附与质疑事项有关的有效法律证明材料。

　　（四）提起质疑的投标人名称、地址、联系方式；

　　（五）质疑的日期；

　　（六）提起质疑的投标人应当由法定代表人或其被授权人签字，并加盖法人公章。

　　第六条 投标人的书面质疑如出现质疑事项不清晰、质疑相关依据或证明材料不全、不符合本须知第四条、第五条的规定等情形，均视为无效质疑，投标人应当依据上述规定重新修改质疑文件，并在规定的期限内提交，逾期不予受理。

　　第七条 质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人应提供有效证据，否则，将认定为无效质疑事项。

　　第八条 投标人的书面质疑属于下列情形之一的，被质疑人可不予受理，并告知其不予受理的原因：

　　（一）不是参与该政府采购项目活动的投标人；

　　（二）已超过法律规定的质疑期限的；

    （三）匿名的、无法开展调查取证的。

　　第九条  质疑人拒绝配合采购人和采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理。

　  第十条  被质疑人应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。但答复的内容不得涉及商业秘密。

　　第十一条  经调查核实，对质疑事项分别作出下列处理决定：

　　（一）质疑人撤回质疑的，终止质疑处理；

　　（二）质疑缺乏事实依据的，驳回质疑；

　　（三）质疑事项经查证属实的，将按照政府采购有关法律规定处理。

第十二条 质疑人捏造事实或者提供虚假质疑材料的,属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
 接受和拒绝任何或所有投标的权力

如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人和采购代理机构保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

 中标通知书

采购代理机构发出结果公告同时发放中标通知书。

中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

 签订合同

中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

如采购人或中标人拒签合同，则由采购管理部门依据采购法规制度的规定对违约方做出行政处罚。

如中标人不按第34.2条约定谈签合同，采购人和采购代理机构将报请取消其中标决定。采购人和采购代理机构可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位或者组织重新招标。

 履约保证金

35.1  中标人应按照招标文件或合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保函格式、履约担保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。 

 其他

 本招标文件的解释权归采购人。

第二章  合同基本格式
合同编号：                                        
政府采购合同

（货物类）
第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       

签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。
1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：合同签订后，按合同规定交货。
1.5.2 交付地点：采购人指定地点 ；
1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	内容
	约定内容

	1.5.1
	货物交付期限
	合同签订后，按合同规定交货。

	1.5.2
	货物交付地点
	采购人指定地点

	2.3.2 
	具有知识产权货物的知识产权归属(如有)
	//

	2.4.1
	货物包装要求（如有）
	符合国家相关标准

	2.4.2
	装运货物的要求和通知
	

	2.6
	结算方式和付款条件：
	招标完成后，中标单位与（采购单位）指定用户单位签订采购合同，发货到用户指定地点，经验收合格后按照以下方式付款。
1.验收及付款程序：所供货物经采购人验收达到合同要求后，由中标人凭供货合同及《货物验收数量和质量验收单》和发票提出付款申请，到   办理资金支付手续。

2.付款方式：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款。

	2.8
	质量保证
	质量保证期限：1年

	2.9 
	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担
	由乙方负担

	2.13.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在    时间内以书面形式变更合同；
	7日内

	2.13.4
	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在    时间内以书面形式通知对方当事人，并在    时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
	2日内

	2.17.1
	货物交付时，乙方在    时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
	5日内

	2.17.3
	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力（包括货物交付时、货物交付完后）
	1. 检验和验收标准：按国家规定

2. 检验和验收程序：按国家规定

3. 验收书的效力：按国家规定

	2.21.1
	提交履约保证金的方式（如要求提交履约保证金）
	合同中约定

	2.21.2  
	履约保证金在   期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效
	履约保证金在合同履行期间应完全有效

	2.22
	合同份数
	

	补充条款1
	…….
	

	补充条款2
	…….
	

	…….
	…….
	


第三章  投标文件通用格式

目   录

1、法定代表人授权书

2、投标书

3、资格证明文件

4、投标报价表格

⑴ 开标一览表

⑵ 投标报价明细表
    5、技术偏离表

    6、商务条款偏差表

7、业绩一览表

8、设备配置方案
    9、人员培训与售后服务
 10、项目供货方案

11、安装质量保证措施
12、投标人认为应提供的其他资料

                 项目

投标文件

招标编号：汝政采招（2020）86号

标段：
投标人：                  （盖章）

授权代理人（签字）：

 2020年    月
法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为           （项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

被授权人职务：

投标人（公章）：

注：自然人投标的或法定代表人或负责人投标的无需提供

（下面应附法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件正反面）

	身份证复印件（头像）
	身份证复印件（国徽）


投 标 书

致：（采购代理机构名称）

    根据贵方的投标邀请（招标编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本肆份，并对之负法律责任。

1、法定代表人授权书

2、投标书

3、资格证明文件

4、投标报价表格

⑴ 开标一览表

⑵ 投标报价明细表
5、技术偏离表

6、商务条款偏差表

7、业绩一览表

8、设备配置方案
9、人员培训与售后服务
10、项目供货方案

11、安装质量保证措施
12、投标人认为应提供的其他资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币      ，（大写）           。

如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

本投标自开标日起有效期为   天。

投标人承诺，与采购方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购方的附属机构。

投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

             　　　        　　　

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:                  

电话：

投标人（公章）：              

日期： 

3．资格证明文件

基本情况

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号（或统一社会信用代码）
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账    号
	

	经营范围
	

	备注
	


法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

投标人（公章）：

日期： 

投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件）加盖有效印章或投标人营业执照副本（三证合一）复印件加盖有效印章，有效经营资格的医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证复印件加盖有效印章；供应商所投产品如是医疗器械须具有有效的《医疗器械注册证》及《医疗器械生产许可证》复印件加盖有效印章

财务状况报告（2018或2019年度经审计的完整的财务报告（需注册会计师签字并盖章）或其基本开户银行（需附开户许可证）出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

2020年1月1日以来任意月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（属于国家免税政策支持不需要缴纳或达不到起征点的或不需要缴纳社会保障资金的，应当提供证明材料）；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
格式自拟。

                 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                      公司名称（盖章）：

                                                       年   月   日

*无此承诺函，按无效投标处理。

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录的书面声明
本公司郑重声明，本公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承担相应责任。

                 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                      公司名称（盖章）：

                                                       年   月   日

*无此声明者，按无效投标处理。

反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

                 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                      公司名称（盖章）：

                                                       年   月   日

*无此承诺者，按无效投标处理。

信用信息查询（投标人于投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购（ www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，并保存网站查询结果截图，加盖投标单位公章后附于投标文件内）

备注：信用中国网站需汇总页面和展开查询的页面，含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单共2个查询页面和中国政府采购网查询政府采购严重违法失信行为记录名单的1个查询页面。

4.投标报价表格

4.1 开标一览表

            金额单位： 元
	投标人名称 
	

	标段号
	标段：

	投标总报价
	大写：                       

	投标总报价
	小写：                     

	交货期
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	其他声明
	  


投标人（盖章）： 

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 

日  期：        年     月     日

说明：

1、本表投标总价应与投标文件中报价表的总报价一致，否则投标人承担被拒标的风险。

2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。

3、本表为唱标用，按投标人须知中要求单独密封提交一份。
4.2 投标报价明细表

                           单位：人民币元

	编号
	货物名称
	说明
	单价
	数量
	报价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其他报价
	
	
	
	

	投标总报价
	


注：应详细说明投标报价的各个分项明细。

投标人（盖章）： 

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 

日  期：        年     月     日

5.技术偏离表

	序号
	货物名称
	采购要求的技术参数
	报价货物技术参数
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投 标 人（公章）：                                

                    法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：            

                         日      期：            年       月       日

6.商务条款偏差表

	序号
	项目
	招标文件要求
	投标文件响应
	是否偏离
	备注

	1
	交货期
	
	
	
	

	2
	交货地点
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	质保期
	
	
	
	

	5
	投标有效期
	
	
	
	

	6
	投标范围
	
	
	
	

	7
	其它
	
	
	
	


投 标 人（公章）：                                

                    法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：            

                         日      期：            年       月       日

7.业绩一览表
	序号
	时间
	项目名称
	客户单位名称
	产品名称
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：后附评分标准要求的业绩相关资料复印件加盖公章。

投 标 人（公章）：                                

                    法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：            

                         日      期：            年       月       日

8.设备配置方案
投 标 人（公章）：                                

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：           

日 期：            年       月       日

9.人员培训与售后服务
投 标 人（公章）：                                

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：           

日 期：            年       月       日

10.项目供货方案
投 标 人（公章）：                                

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：           

日 期：            年       月       日

11.安装质量保证措施
投 标 人（公章）：                                

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：           

日 期：            年       月       日

12.投标人认为应提供的其他资料

第二卷

第四章      投标邀请函

第五章      招标项目资料表

第六章      合同条款资料表

第七章      招标项目需求及技术规格要求

第四章  投标邀请函
汝南县疾病预防控制中心采购实验室仪器设备项目招标公告
项目概况
 汝南县疾病预防控制中心采购实验室仪器设备项目的潜在投标人请于从2020年9月2日8时00分到2020年9月9日18时00分，于河南招标采购服务有限公司302室获取文件，并于2020年9月22日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：汝政采招（2020）86号
2、项目名称：汝南县疾病预防控制中心采购实验室仪器设备项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：项目预算227.992万元，最高限价227.992万元 ；共分为二个标段，标一：预算资金195000元；标二：预算资金2084920元。
5、采购需求：第一标段：全自动生化分析仪；第二标段：原子吸收分光光度仪、气相色谱分析仪、液相色谱分析仪、离子色谱仪、原子荧光分析仪（5个核心产品）等，详见招标文件采购需求。
6、合同履行期限：/
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：
1）具有有效经营资格的医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证；
2）供应商所投产品如是医疗器械须具有有效的《医疗器械注册证》及《医疗器械生产许可证》。
三、获取招标文件
1.时间：从2020年9月2日到2020年9月9日，每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：河南招标采购服务有限公司302室（郑州市纬四路13号），现场购买。
3.售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间：2020年9月22日9时00分（北京时间）
2.地点：河南招标采购服务有限公司四楼第一会议室（郑州市纬四路13号）
五、开标时间及地点
1.时间：2020年9月22日9时00分（北京时间）
2.地点：河南招标采购服务有限公司四楼第一会议室（郑州市纬四路13号）
六、发布公告的媒介及招标公告期限、
本次招标公告在《河南省政府采购网》《驻马店市政府采购网》《河南招标采购网》上发布。招标公告期限为五个工作日。2020年9月2日至2020年9月8日。
七、其他补充事宜：无
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。
1.名 称：汝南县疾病预防控制中心
地 址：汝宁大道与祥和路交叉口向北200米
联 系 人：赖主任
联系方式：0396-2710006
2.采购代理机构：河南招标采购服务有限公司
地址：郑州市纬四路13号
项目负责人：冯先生    
电话：0371-65993522
联系地址：郑州市纬四路13号河南招标采购服务有限公司3楼302室
邮箱：942201518@qq.com
3.项目联系方式
项目联系人：冯先生
联系方式：0371-65993522　　　　　
 河南招标采购服务有限公司
2020年9月1日

第五章  招标项目资料表
本表是对第一章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。带“*”的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，将导致无效投标或投标不予接受。
	序号
	内      容

	说     明

	1
	采购人：汝南县疾病预防控制中心
地 址：汝宁大道与祥和路交叉口向北200米
联 系 人：赖主任

联系方式： 0396-2710006

	2
	采购代理机构：河南招标采购服务有限公司
地 址：郑州市纬四路13号
联系人：冯先生  徐女士
电 话：0371-65993522

	3
	*投标人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：
1）具有有效经营资格的医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证；
2）供应商所投产品如是医疗器械须具有有效的《医疗器械注册证》及《医疗器械生产许可证》。

	4
	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	5
	投标报价为：报价应是采购人指定地点交货、最终用户验收合格后的总价，包括制作及运输、保险、安装调试、培训、税费、人员劳务费、责任风险费用、人身意外伤害费用、责任风险费用、管理费、安全费用、和招标文件规定的其它费用等。对采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。

相关费用：由中标人承担的费用，包括招标服务费等相关费用。
投标报价不能超过预算金额，超过按照无效投标处理。
招标代理服务费按各标段预算的1.5%向中标人收取。

	6
	投标货币：人民币

	投 标 书 的 编 制 和 递 交

	7
	*资格证明文件：

1.投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一后的营业执照副本（复印件）加盖有效印章；

2.2018或2019年度经审计的完整的财务报告（需注册会计师签字并盖章）或其基本开户银行（需附开户许可证）出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；
3.提供2020年1月1日以来任意月份依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的相关材料（属于国家免税政策支持不需要缴纳或达不到起征点的或不需要缴纳社会保障资金的，应当提供证明材料）；
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

5.具有有效经营资格的医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证；
6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录的书面声明；

7.供应商所投产品如是医疗器械须具有有效的《医疗器械注册证》及《医疗器械生产许可证》
8.信用信息查询（供应商于投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，并保存网站查询结果截图，附于投标文件内。）

	8
	投标保证金金额：本项目投标人无需提交投标保证金

	9
	*投标有效期：从开标之日起60天

	10
	投标文件递交：正本份数：1份，副本份数：4份，开标一览表：1份，电子文档：1份

	11
	投标文件递交地点：河南招标采购服务有限公司418第一会议室
投标文件递交截至时间：2020年9月22日9:00 (北京时间)

	12
	开标地址：河南招标采购服务有限公司418第一会议室
开标时间：2020年9月22日9:00 (北京时间)

	评          标

	13
	评标方法：采用综合评分法（得分最高的中标。评分标准见附件1）； 

	14
	付款条件的偏离：不接受

	授  予  合  同

	15
	数量增减范围：≤10%

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：无


第六章 有关合同条款资料表
	序号
	内      容

	1
	采购单位：汝南县疾病预防控制中心

	2
	履约保证金金额及货币：合同中约定。

	3
	交货期：中标签定合同后12天内。

	4
	交货地点：汝南县疾病预防控制中心指定地点。

	5
	质保期：1年

	6
	质量标准：符合国家现行技术标准

	7
	付款方式：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款。

	5
	项目验收：按照项目验收标准进行签订。


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。
第七章  项目需求及技术要求

第一标段：

	序号
	名称
	数量
	技术要求

	1
	全自动生化分析仪
	1套
	1.分析速度：生化项目比色恒速≥410T/H；

2.同时分析项目≥95个；

3.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)；

4.分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持1-4试剂项目；

5.样本位≥100个；

★6. 样本量：2μL～45uL， 0.1µl步进；

7.试剂位≥90个；

8.试剂盘制冷温度：2～8℃；

9.试剂量：10μL～200uL， 0.5µ步进；

10.搅拌杆：2个；

11.反应杯位≥90个,光径5mm；

12.反应体积： 120µl～300uL；

★13. 温控方式：固体直热，温度恒定37±0.1度，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；提供证明材料；

14.比色杯清洗：自动温水清洗，清洗针≥8排，提供证明图片

15.光学系统：全息凹面光栅后分光系统；

16.波长：340～800nm , ≥10个波长

17.吸光度线性范围：0～3.5 Abs；提供检测报告证明；

18. 样品携带污染率：不大于0.08%；提供检测报告证明；

19.支持HbA1c全血测试功能

20.具有酶线性拓展功能

21.支持一个项目放置多套试剂


第二标段：

	序号
	名称
	数量/单位
	技术要求

	1
	
原子吸收分光光度仪（核心产品）
	1台
	1.1分光系统
波长范围：190-900nm
单色器：消象差C-T型 单色器装置
★光谱带宽：0.1,0.2,0.4,1.0,2.0nm 五档自动切换
★8灯自动切换，自动调入优化的工作参数及分析条件
波长准确度：±0.25nm
波长重复性：0.15nm
基线漂移：0.004A
1.2火焰分析
特征浓度（Cu):0.04ug/ml/1%
检出限（Cu):0.006pg/ml
精密度：RSD≤1%
燃烧器：金属钛燃烧器
喷雾器：高效玻璃雾化器
雾化室：耐腐蚀材料雾化室
★乙炔微漏报警保护（乙炔泄漏无法开机）
位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定
完善的安全保护措施：火焰监视器、乙炔泄漏报警、可靠的位置识别、异常压力监视器
自动调整燃气流量和助燃比
1.3石墨炉分析
特征量（Cd):0.5x10-12g
检出限（Cd):1.0x10-12g
精密度：RSD≤3%
横向加热石墨炉（提供相应证明文件）；热解涂层平台石墨管
加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式、原子化阶段采用光控最大功率方式
升温方式：斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温
控温精度：＜1%
石墨炉保护：同时监测保护气压，冷却水流量和石墨管是否断裂，当出现以上任何异常波动，立即停止加热，同时提示报警。
★石墨炉自动进样器：具有自动清洗、样品稀释、自动添加1-6种机体改进剂（70个样品杯）
1.4气体流量控制采用质量流量计
1.5火焰和石墨炉原子化器自动切换，整个主机只有电源开关按键，其余操作均通过工作站自动完成。
1.6背景校正：氘灯、自吸背景校正
1.7浓度计算方式：标准加入法；内差法标准曲线法（1-3次曲线）；
1.8数据处理
测量方式：火焰法、石墨炉法、氢化物发生－原子吸收法
浓度计算方式：标准曲线法（1-3次曲线）、标准加入法、内插法
重复测量次数：1-20次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差

	2
	气相色谱分析仪（核心产品）
	1台
	1 色谱主机
1.1 ★18路全EPC电子流量控制功能，精确控制载气、分流、隔膜吹扫、检测器氢气、空气、尾吹等辅助气的流量与压力。（提供证明文件）
1.2 独立控温进样器，任意选择安装3个填充柱进样器或毛细管分流／不分流进样器（提供图片证明文件）
1.3 高精度的控温精度，具有10个控温区，主要包括1个柱箱、3个进样器、3个检测器、3个辅助控温区
1.4 4路独立外部事件，具有9步时间程序
1.5 主机具有存储功能，可存储10个操作方法，随时调用
1.6 全反控工作站，3路独立数字信号输出

2 柱箱
2.1 内容积：>15L
2.2 温度：室温上5℃-420℃C(最小增量0.1℃)
2.3 控温精度：≤±0.05℃ (≤250℃时）
2.4 升温速率可设定范围：0.1~~80℃C/min
2.5 程序升温最大阶数：20阶
2.6 程序升温重复性：2%

3 进样口
3.1 进样口具有独立控温功能，最高操作温度420℃C(最小增量0.1℃)
3.2 柱压及流量控制：EPC控制流量
3.3 压力范围：0~100psi
3.4 流量设定范围：0~100 ml/min
3.5 ★进样口数量：3个，填充柱进样口和分流／不分流进样口3个任意组合。
4 检测器
★检测器气体流量通过EPC电子控制，可同时安装3个检测器和3个放大板，无需拆卸。（提供实物照片证明文件）
4.1 氢火焰检测器FID
温控范围：室温＋5℃-420℃
最小检出限 ≤5 x 10-12 g/s(正十六烷）
基线噪音 ≤5 x 10-14 A
基线漂移： ≤1x 10-13 A(30 min)
4.2 微池电子捕获检测器（uECD)
检出限：≤3 x 10-14 g/ml(BHC)
基线噪音：≤15 V
基线漂移：≤50uV/30min开机稳定150分钟后
放射源Ni 63:≤10 mCi(毫居里）
池体积：≤48uL
5 原厂反控工作站
5.1 原厂中文反控工作站，全PC控制GC参数，无需键盘设定。
5.2 可以控制GC所有参数，如流量、温度、电流、量程等
可以保存方法参数，随时调用，方法包含所有GC参数，用于控制GC和数据采集和评价，如积分、定量和报告。
6 液体自动进样器
6.1注射器规格：1、5、10、25、50、100、250、500(单位：1)
6.2样品盘规格：16位样品盘
6.3溶剂瓶位:2个
6.4废液瓶位:1个
6.5每行进样次数: 1~99次
6.6最大时间间隔: 65535s
6.7进样量:0.1μ1250μ1
6.8方法选择: 1~16种

7 配置要求

7.1  全EPC控制型主机                     1台

7.2  EPC控制型氢火焰检测器FID            1套        

7.3  EPC控制型微池电子捕获检测器(μECD)   1套

7.4  毛细进样系统                         2套

7.5  毛细色谱柱30m*0.32mm*0.5um         2根

7.6  原厂反控工作站                       1套

7.7  0-300ml氢气发生器                    1套

7.8  0-2000ml空气发生器                   1套

7.9  99.999%高纯氮气（含减压阀）          1瓶

7.10  16位自动进样器                     1套

7.11  品牌电脑                            1台

7.12  打印机                              1台

7.13  一年用备品备件                      1批

	3
	液相色谱仪（核心产品）
	1台
	1.仪器工作条件：环境温度：10℃～40℃；相对湿度：20%～85%；工作电源：220V，50Hz。 

2.仪器功能要求： 

2.1 主流分体式设计。工作方式可同时有四个流动相，按照预先设定的配比进入。 

2.2 泵头为分体式泵头，定制一体式单向阀。 

★2.3 具有减小流量波动的动态补偿技术，确保流量准确性和稳定性。（提供相应证明文件） 

2.4 通过可编程逻辑器件的精确逻辑控制实现比例阀的精确控制确保比例准确度。 

2.5 检测器采用进口光源。 

★2.6 高压泵采用两级悬浮传动技术，采用驱动悬浮技术，结合泵头的悬浮术塞杆设计，可延长密封圈使用寿命，降低使用费用。（提供相应证明文件）

2.7 具有波长扫描和双波长检测功能。 

2.8 具有柱塞杆主动冲洗功能。 

3.技术指标： 

3.1 高压恒流泵： 

3.1.1 压力范围：0～42MPa。 

3.1.2 设置步长：0.0001mL/min。 

3.1.3 流量设定范围：（0.0001～10.0000）mL/min（提供计量器具型式注册表）。 

3.1.4 压力脉动：0.1MPa（10MPa，C18，甲醇 1mL/min）。 

3.1.5 流量设定值误差：±0.2% 。 

3.1.6 梯度误差：±1% 。 

★3.1.7 流量稳定性：RSD≤0.06%（提供计量器具型式注册表）。 

3.1.8 柱塞清洗：标配主动在线柱塞清洗模块。 

3.2 紫外检测器： 

3.2.1 最小检验浓度：≤4×10-9 g/mL（萘/甲醇）。 

3.2.2 基线漂移：≤1×10-4 Au/h。 

3.2.3 基线噪声：≤3.5×10-6 Au。 

3.2.4 光谱范围：（188～740）nm（提供计量器具型式注册表）。 

3.2.5 波长示值误差：≤±1nm。 

3.2.6 波长重复性：≤±0.1 nm。 

3.2.7 线性范围：≥104。 

3.2.8 漏液探测：标配漏液探测模块。 

3.3 柱温箱： 

3.3.1 软件反控柱温箱功能。 

3.3.2 温度稳定性：≤0.2℃/h。 

3.3.3 温度设定分辨率：0.1℃。 

3.3.4 控温范围：室温+10℃～85℃。 

3.4 系统指标： 

3.4.1 定性重复性：RSD≤0.3% 。 

3.4.2 定量重复性：RSD≤0.6% 。 

3.5 自动进样器： 

3.5.1 重复性：满环进样≤0.3RSD，部分进样≤0.5% RSD，无损进样≤1%RSD（进样体积≥5uL）。 

3.5.2 线性：≥0.999。 

3.5.3 交叉污染：≤0.01% 。 

.3.5.4 样品数：120（2×60，2ml）。 

3.5.5 注射器规格：标配：500ul。 

3.5.6 定量环规格：标配：100ul。 

3.5.7 进样针清洗：内外针清洗并吹干。 

3.5.8 每瓶进样次数：最大 9 次。 

3.5.9 工作方式：XYZ 定位，具有穿刺功能。（提供相应证明文件）

3.5.10 进样体积：1ul～100ul。 

	4
	离子色谱仪（核心产品）
	1台
	1技术性能：

1.1阴离子分析：F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、SO42等阴离子的分析检测。

★2配置要求
2.1离子色谱仪主机
2.1.1高压输液泵1台
2.1.2双极控温（自动量程）电导检测器1台
2.2阴离子分析系统
2.2.1阴离子分析柱1支、阴离子保护柱1支
2.2.2连续电解再生微膜阴离子抑制器1只
2.3六通进样系统1套 
2.4天文台智能工作站1套

2.5嵌入式热传导恒温柱温箱1套
2.6前处理系统1套：真空脱气泵1台 

3性能及技术参数
3.1系统由双柱塞高压输液泵，电导检测器，实时系统控制软件组成，使用自动再生微膜阴离子抑制器和高容量阴离子分离柱。所有流路均采用聚醚醚酮材料。
3.2泵：化学惰性的非金属无阻尼泵头，适合于pH1为0～14的淋洗液及反相有机溶剂
3.2.1泵类型：高压低脉冲双柱塞串联泵
3.2.2最大压力：35MPa（6000psi），压力显示精度：0.1MPa
3.2.3流量范围：0.001～9.999mL/min，增量0.001ml/min

3.2.4流量设定值允许误差：（0.2-0.5）mL/min，±5%

                   （0.5-1.0）mL/min，±3%

                    大于1.0 mL/min， 2%

     流量稳定性：（0.2-0.5）mL/min ≤3%

                （0.5-1.0）mL/min≤2%

                 大于1.0mL/min≤2%
3.2.5具有泵头双柱塞自动清洗功能
★3.3双极脉冲自动量程电导检测器

3.3.1池体积：≤0.8µl                    

3.3.2最大操作压力：10.0Mpa 

3.3.3恒温精度：环境温度-60±0.01℃  

3.3.4信号输出量程：0～34800us/cm
3.3.5分辨率≤0.0020ns                   

★3.3.6最小检出浓度：CI-≤0.0005ug/ml  Li+≤0.0005ug/ml（提供计量器具型式批准证书）
3.3.7基线噪声：≤0.001uS/cm             

3.3.8基线漂移：≤0.02uS/cm

3.3.9仪器线性：≥0.999                  

3.3.10输出电压：-6000～6000mv
3.3.11定性重复性：≤0.5%                 

3.3.12定量重复性：≤1.0%           

3.3.13采用独特的模拟放大技术，采用先进的屏蔽技术及精确的控温设计，即消除极化、双电层等负面影响，又提高电导信号的稳定性和准确性。
3.4连续自动再生微膜抑制器：配备阴离子自动再生膜抑制低背景电导，低噪声，基线稳定快。
★3.5色谱分析柱：高容量阴离子分离柱，pH0～14的工作范围，100%兼容反相试剂，可使用强酸强碱淋洗液（具备离子色谱柱的自主研发和生产能力相关证明文件）
3.5.1分离能力：满足样品中F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、SO42+等阴离子分析；
3.5.2检测下限：优于5ppb(Cl-、Li+测试)
3.5.3分析重现性：优于1.5%（SO42-测试）
3.5.3线性范围：≥103；
3.6嵌入式热传导恒温柱温箱

淋洗液预热模块，色谱柱温度更稳定，受环境温度影响小，内置一体式色谱柱恒温系统，智能程序控制升温和保温，自动化和精密度高，嵌入式传导加热模式，加热均匀控温精准。

控温范围：20℃至58℃   恒温精度：+0.01℃    

柱温箱设置误差：±1℃   温度稳定性：≤0.05℃/h
3.6天文台智能工作站
3.7.1离子色谱数据补偿装置：可以对由于室温变化及仪器自身温度变化等因素造成的仪器信号波动而进行补偿，从而使仪器的稳定性更好。

3.7.2离子色谱数据传输装置：装置可以兼顾高速、低速数据运转采集及实现多通道数据采集，实现更广范围内的数据采集。

	5
	原子荧光分析仪（核心产品）
	1台
	技术指标：
1、用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd元素的痕量分析。
2、技术性能指标要求：
仪器类型：双光束光学系统，全自动气源式顺序注射进样系统的原子荧光光度计。
★2.1气动流路系统：系统采用氩气作为动力源，实现进液、计量、排液功能自动化，无需人工维护。
2.2双光束光学系统，保障测量结果的稳定性。
2.3卷流式气液分离器，有效提高分析结果的重现性；
★2.4高效电子除水装置，冷凝装置，保障氢化物中的水含量降到最低，减少荧光猝灭，有效提高检测灵敏度。
2.5 免调元素灯组件，即插即用，无需调整。
2.6原子化器组件：高稳定性低温点火石英原子化器， 升温速度快、控温精度好、使用寿命长，快速更换低温点火炉丝。
2.7 可配置多种功能扩展附件：
2.7.1形态分析附件：可检测As、Hg、Se、Sb等元素。
★2.7.2 自动进样器附件：具有可独立更换的三个样品盘区，放置适用于10ml、25ml、50ml 具塞比色管的样品盘，实现样品处理、测量同一容器，避免转移带来的二次污染。
2.7.3超痕量汞附件：水样中超痕量，汞直接测定（5-8mL).
2.7.4微量进样附件：微升级别进样量（5ul).
2.8 智能控制功能：
2.8.1开机常规检测，故障自诊断，自动炉高；样品自动稀释，单点配制标准曲线等实用功能。
2.8.2氩气自动节气、缺气报警；试剂漏液诊断、缺液报警；废液溢满报警；测试条件实时监测等功能。
2.8.3重要操作日志，故障自诊断报告，灯使用记录等，提供仪器运行状态的维护信息。
2.9安全、环保的整体结构设计：
2.9.1密封的原子化器腔室，绝大部分废气由排气口排入实验室排气系统，残余的废气由特制试剂包吸收，两级废气处理。
2.9.2全封闭式的废液瓶，避免了酸气、废气的挥发，减少了对实验室环境的污染和实验人员的伤害。
2.9.3光源向内照射光路设计，避免了紫外光的对使用人员的伤害，使用更安全。
2.10 模块化设计：仪器关键部件采用先进零配件，性能可靠；模块化设计易于维护和调试，功能扩展更方便。
2.11 功能强大仪器操作软件
2.11.1中英文窗口操作软件，具有荧光图形自动缩放适应功能、手动单步测量、手动单步测量、测量功能、各种分析报表打印功能。
2.11.2对仪器进行自我诊断，实现自动查找故障信息；软件实时帮助提醒功能。将用户编辑器使用条件和测量参数作为方法文件保存，实现直接调用；提供资源文件录入、搜索、打开、修改、保存等功能。重要信息进行记录，并生成日志文件；
2.12 检出限≤ 0.01 ng/m1(代表元素砷、锑、铋），汞的检出限≤0.001ng/mL.
2.13 相对标准偏差（RSD)≤1.0%(代表元素砷、锑、铋、汞）。
2.14 线性范围：优于三个数量级。
2.15 通讯接口：RS232,CAN,USB

	6
	双光束紫外可见分光光度计 
	1台
	
技术参数要求：
波长范围：190-1100nm
光谱带宽：1.8nm
波长准确度：±0.3nm
波长重复性：≤0.2nm
光度准确度：0.2%T(0-100%T)、±0.002A(0-0.5A)、±0.004A(0.5-1A)
光度重复性：≤0.15%TI(0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A)
杂散光：≤0.05%T
稳定性：±0.0005A/h
基线平直度：±0.0015A
噪声：±0.0005A
最高3800nm/min

	7
	全自动碘分析仪
	1台
	
检测项目：水碘、盐碘、尿碘
测试位：120个，比色杯自动清洗，循环使用
样品位：60个
检测速度：80个／小时
线性范围：0-3.5000A
吸光度分辨率：0.0001A
反应盘温度：室温－－50℃±0.1℃

	8
	
实验室清洗消毒机
	1台
	
技术要求：
1、主机技术参数
1.1设备表面材质采用304不锈钢，表面可接受有机溶剂的清洁，可接受抛光打磨。机器高度≤100cm以方便取放操作，清洗舱有效容积≥180L,上下喷臂之间高度≥52厘米，可放置双层篮架。
1.2整机功率≥10000W;其中水加热功率≥6000W,可以对水进行快速加热；水温升温速度≥4度／分钟。
1.3 程序设置采用7寸以上彩色触摸屏，中文界面，可以在运行中实时观察各部件的运行状态，可以手动控制每个部件单独运行。提供三级密码管理，符合GMP管理规范。
1.4 内置2个清洗剂泵，可放置2种清洗剂自动按需引入清洗剂。每个清洗剂进料管均配备液位传感装置，在清洗药剂液位低时可提供声光报警。
1.5清洗舱门采用冲压一次成型门板工艺，以保证长期使用密封性能良好，不会泄露液体或蒸汽。舱门带有随停设计，可以在任意位置停止，以防夹伤手指，来保证实验人员安全。
1.6 两个进水口分别用于连接自来水和纯水，每路进水均应有流量计准确计量流量，进水流量应可以实时显示。
1.7 单步清洗最小耗水量≤7升，整套清洗烘干时间≤60分钟。
1.8 主循环泵流量0--500L/min,循环泵单泵功率≥750W,采用单泵双出口分水方式。
1.9进风采用高效空气过滤器，风机功率≥1100W,空气流量≥112立方米／小时，正常干燥可于20分钟内完成。清洗机在设定清洗温度时应能以步长1°C进行设定，温度设定范围为0~93°C.
1.10采用安全进水管，进水管配有电磁阀接头，能在进水处切断水源，保证实验室安全。
1.11清洗仓内腔材质采用镜面抛光316L 不锈钢，镜面反射率≥8K,以减少挂壁残留及细菌滋生。
1.12 内腔采用冲压成型工艺，不能有焊接及锈蚀，减少残留和金属焊接点的腐蚀干扰问题。腔体底部倾斜弧形设计，以方便内腔清洁和确保腔体底部无存水。
1.13 喷臂采用菱形流体学设计，保证各出水口压力均衡，保证各点尤其是边角的清洗效果。
2、控制系统
2.1控制系统采用成熟的PLC可编程逻辑控制器，以适应高温高湿度的工作环境；
2.2 具有 RS232、USB接口，可通过电脑进行远程的升级、编辑和故障诊断。
2.3 程序选择为旋钮档位式，可存储至少10种清洗程序，方便程序选择，易于操作。为满足极高的清洗要求，每个清洗程序最多可提供11个清洗阶段。
3、安全保护
3.1 循环泵采用压力传感器实时监控模式，实时监控水量及压力的变化，出现异常可立即停机、报警、排水，自动进入异常处理程序，保证实验室及设备的安全。
3.2 双蒸汽冷凝器，有效冷却清洗中产生的水蒸汽，无需排风管道，不会影响室内的温湿度。
3.3门的锁带有安全装置，防止在门未关闭时开始清洗程序，清洗过程中应全程不可打开，在紧急断电后，如不符合安全条件，也不能任意开门，以防止热气或污水对实验人员、实验室设备以及环境造成的危害。
3.4 通过滴水盘监测渗漏，如果检测到液体渗漏，会立即屏幕报警、进水阀自动关闭，排水泵自动启动；同时切断电源保证机器和人身的安全，从进水口切断进水保证实验室安全。
3.5配有加热管防干烧压力开关以及加热管断路保护器，具有过温断电保护功能，双重保护加热管，防止损坏加热管。
3.6 过温保护：具备水加热、水泵工作等过程监控及过温保护功能；

	9
	
溶解性总固体检测仪
	1台
	
范围：（0~5.00) ppt,分为三段，自动切换量程：（0~49.9)ppm (50499)ppm(0.50~ 5.00)ppt
分辨率：0.1/1ppm;0.01 ppt
准确度：±1%FS
温度补偿：（5~50)℃(自动）

	10
	
电子天平（十万分之一）
	1台
	
称量范围：0-50g
可读性：0.01mg
秤盘尺寸：80mm
工作空间高度：240mm

	11
	
电子天平（万分之一）
	2台
	
称量范围：0-200g
实际标尺分度值：0. 1mg
积分时间：2.5/5/10
稳定时间：≤8s

	12
	
电子天平（千分之一）
	2台
	
准确度级别：II
称量范围：0~500g
积分时间：2/4/8s
稳定时间：≤6s

	13
	
浑浊度测定仪
	1台
	
测量范围：0~400NTU
精确度：≤±2 % (满量程）
重现性：≤士2%(满量程）
最小分辨率：0.01 NTU
每小时漂移：《0.1 NTU
环境温度：5~40℃
相对湿度：≤70%

	14
	
酸度计
	1台
	
测量范围：pH:(0.00~14.00) pH
mV:(0~±1900)mV pH:(-2.00-18.00)pH
分辨率：pH:0.01 pH
mV:1mV
基本误差：pH:±0.01 pH±1个字
mV:±1 mV±1个字 
输入阻抗：不小于 1x1012Ω
稳定性：±0.01 pH±1个字／3h

	15
	
电导率
	1台
	
1.仪器级别：1.0级
2.测量范围：
电导率：（0~1.999)uS;
        （2.0~19.99)S:
        （20.0~199.9) uS;
        （200~1999)HS;
        （2.0~19.99)mS;
        （20.0~199.9)mS
温度：－5~105(℃)
3.电子单元基本误差：
    电导率：±0.5(FS)
    温度：±0.5(℃)
4.电子单元稳定性：±0.5(FS)
5.温度补偿系数：2.0(%)
6.温度补偿范围：0~100(℃)

	16
	
精密色度仪
	1台
	
1.测量范围：0.00~100PCU
2.分辨率：0.01PCU
3.基本误差：±3%(F.S)
4、重复性：≤3%·
5、光学稳定性：仪器吸光值在20min 内漂移小于0.002A
6、外形尺寸：主机 266mmx200mmx130mm
7、重量：1kg
8、正常使用条件：
（1)环境温度：5~40℃(2)相对湿度：≤85%

	17
	
PH测试笔
	2支
	
测量范围：0~14.0 pH
分辨率：0.1 pH
准确度：±0.1pH±1个字

	18
	
纯水机
	4台
	超纯化水电导率≤0.1uS/cm@25℃;
电阻率：5-16MΩ·cm025C
水质标准达到中国国家实验室用水（GB6682-2008)一级水标准；优于多次蒸馏水
吸光度（254nm,1cm光程）≤0.01
可溶性硅（以＜sio计），mg=""1<0.02<=""p=""><>

	19
	
生化培养箱
	2台
	
控制方式：智能模糊PID控制系统
控温范围：0℃~70℃
温度显示精度：0.1℃
控温精度：±0.1℃(45℃时）
温度均匀度±1.5℃(37℃时）
保温材料：聚氨酯整体发泡
2.12温度控制方式：智能平衡式自动控制

	20
	
酶标仪
	1台
	测量通道：8通道
测定速度：＜5s/96孔
适用酶标板规格：48/96，平底、“U”、“V”
滤光片配置：标配4个，最多装载8个滤光片
波长范围：400-700nm

吸光度范围：0-3.5A
测量方式：单波长/双波长
自动中心定位功能：有
振板功能：可调的振板功能
开机自检功能：开机自检功能并报警功能
报告方式：定性和定量

板盖：有

软件语种：中文

储存功能：100个测试程序，10000个样本测试

电源电压（宽电源设计）：100-240V，50/60HZ 

	21
	
洗板机
	1台
	残留量：< 2ul 
适用酶标板规格：48/96多规格，兼容“U”、“V”、平底多规格
清洗针结构、规格：双排针；8/12头：支持板洗和排洗
洗液通道：≥2
进液量：单孔50-300ul可设置
吸液时间：（0.1-10s）
底部冲洗：有
两点吸液：有
振板速度：高、中、低可选择
浸泡功能：浸泡时间0-24小时，可调
单吸功能：单纯吸反应液

暂停功能：具有清洗暂停和继续功能

清洗针定位：自动定位吸液针深度，具有安全防撞功能盒防划板；吸液位置和杯口高度可自行设置，防溢流功能

液面感应，废液报警功能：废液自动报警功能，防止废液溢流和回吸功能

开机自检、预洗及报警功能：开机自动检测仪器状态和并进行预洗，防止管路堵塞功能

管路维护冲洗：防管路堵塞功能

清洗防护罩：有

控制软件语种：中文

显示屏规格：液晶显示

编辑程序及储存数量：100个，开放式编程

电源电压：100-240V

	22
	
烤箱（鼓风干燥箱）
	2台
	
控温范围：RT+10~200℃
恒温波动度：±1.0℃
温度分辨率：0.1℃
温度均匀度：±2.5%(测试点为100℃)

	23
	马弗炉（一体式）
	1台
	
温度范围：100~ 1000℃;定时范围：0-9999分钟
波动度：±2℃;
显示精度：1℃;

	24
	显温度电热板
	1台
	温度范围：100~1000℃C;定时范围：0-9999分钟
波动度：±2℃;
显示精度：1℃;

	25
	冷藏柜
	2台
	箱内温度℃:2-8

	26
	电炉（单联）
	6台
	功率≥1000W

	27
	带温度计玻棒
	10根
	温度0-150℃


附件1：评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。

一.评标依据

1.《中华人民共和国政府采购法》；

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

2.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；

3.《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；

4．《评标委员和评标方法暂行规定》；
5. 法律法规的相关规定；

6．本项目招标文件。
二.评标原则

1．公平、公正、科学合理评标；

2. 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。评标委员会由招标采购单位从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会

3．参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4．根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5．评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

6．评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

7．评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

8．投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

三.评审顺序

1. 资格审查

开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）规定由采购人对投标人的资格性进行审查。

2.评标准备工作

2.1核对评审专家身份和采购人代表授权函；

2.2宣布评标纪律，集中保管通讯工具；

2.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

2.4组织评标委员会推选评标组长；

3.符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“符合性审查表”。

4.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
5.对投标文件进行比较和评价

5.1如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

5.2如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

6.确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商。

7.核对评标结果。

四.评审标准中须考虑下列因素：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 （6-10） %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（详见评标标准）。
2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 （2-3）%的价格扣除。（详见评标标准）。
联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近日相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

   根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于 “环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现（详见评标标准）。


采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

4.投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

5.其他政府采购政策要求： 无  

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照举手表决方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。

7.中标候选人并列时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则：由采购人确定 ；

如采用综合评标法，则：根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人）。

五、综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。具体评分标准如下：

（一）投标报价（30分）

投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。

注：根据“财库〔2011〕181号”文，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的产品的，视同为中型企业。

（二）技术（45分）

1、技术参数 （40分）

投标人所投产品所有功能描述及技术指标符合招标文件要求的，得40分；

每有一项带★号的技术指标不满足招标文件要求的扣1分，每有一项非★号技术指标不满足招标文件要求的扣0.1分，当投标人本项得分为0时，将作无效投标处理。

投标文件中所描述的技术参数、功能要求与所附彩页的指标不符的，以彩页为准。投标人所投核心产品必须按照招标文件的要求提供具有法律效力的详细描述所投产品性能特点的彩页、检测报告、原始生产厂商出具的技术证明函等技术证明文件，以证明技术参数及功能的有效性，未提供技术证明文件的视为此参数不满足。
2、设备配置方案（5分）

根据所投产品配置是否完整、选型和功能是否完全满足招标文件要求，技术性能及功能优于招标文件要求得5分，技术性能及功能相当于招标文件要求得3分，技术性能及功能低于招标文件文件要求的得1分；

（三）商务（25分）

1、业绩：2017年1月1日以来提供的所投核心产品的类似成功业绩合同，每提供1份业绩合同得1分，最多得3分；（3分）

2、人员培训及售后服务承诺  （12分）

2.1 人员培训计划、培训内容、培训方式 、培训时间。（5分） 
根据投标人在人员培训计划、培训内容、培训方式、培训时间进行综合评审：

投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度详细有针对性的，得5分；

投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度较详细针对性较差的，得3分；

投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上一般，得1分。

差：投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得0分。
2.2 投标人应详细说明售后服务的内容、形式、解决问题及处理时间、售后人员情况等方面的内容，根据投标人提供的售后服务方案及承诺的情况进行评审。（7分）

售后服务方案内容详细、完善，有针对性，可执行性较强，评价最优得7分；

售后服务方案内容基本详细、完善，针对性一般，基本满足磋商文件及采购人的要求可执行性及评价良好得5分；

售后服务方案内容不详细、不完善，针对性差，不满足磋商文件及采购人的要求，可执行性及评价一般得3分；

不提供，不得分。

3、项目供货方案（5分）：
依据投标人所提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度进行评审：

投标人提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度详细、有针对性的得5分；

投标人提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度较详细、针对性较强的得3分；

投标人提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度一般的得1分；

投标人没有提供项目供货方案，或其供货方案的科学性、合理性、完善程度上有缺项的得0分。

4、安装质量保证措施（5分）
评委会根据各投标人制定科学的安装质量保证措施，包括安装准备阶段、安装阶段、试运行阶段、验收阶段等内容按以下标准进行打分：

内容比较完整详细，各阶段的质量保证措施最优得5分；

内容完整，各阶段的质量保证措施一般得3分；
内容不完整，各阶段的质量保证措施差得1分；
5、政策加分项（2分）：

投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、发改委及国家环保总局发布的《节能产品清单》、《环保产品清单》的最新文件，有国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书且在有效期内的产品，各得1分，其他不得分。（投标人必须提供证明材料和文件）；
� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���









[image: image3.png]Mot ts F WA s g



_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







