| 低氧工作站 | 仪器的基本功能 用于细胞的连续培养，传代，培养基转换和观察等工作的工作站，完全模拟细胞在生物体内的生存环境，可直接在工作站的低氧环境中进行操作，无需离开低氧环境拿出工作站外再进行操作。 技术参数及指标 - 工作站面板： 工作站构成材料：工作站主体材料由优质聚丙烯树脂板经过退火工艺制造而成，结构稳定，且具有优越的耐化性,耐热性及耐冲击性、无毒、无味，保温、保湿性好； *面板连接：工作站内壁一体成型，整机内壁100%大圆弧角设计，无缝链接，避免微生物在缝隙处滋生，清洁无死角； 前面板：由下向上倾斜，符合人体工学设计，便于观察与操作； 双室工作站，具有两个独立的工作室，可分别控制不同的气体环境，可单独使用也可同时使用，大量节省气体。 2. 工作站尺寸 2.1 外部占用尺寸：高度≤1025mm；宽度≤2404mm；深度≤797mm； 2.2内部尺寸（单室）：高度≥535mm；宽度≥761mm；深度≥580 mm； 3. 转移匣 3.1带有标准的、位于工作室外部的转移匣，转移匣不占用工作室空间，不用镶嵌在前面板上，以免遮挡视线；转移匣内外门互锁且为透明，内部具有独立光源，便于观察物品转移情况； 3.2转移匣尺寸：高度≥299mm；宽度≥316mm；深度≥366mm； 3.3培养皿及小设备进入转移匣后，经过氮气吹洗，将转移匣内的氧气全部驱除，再打开转移匣内门将培养皿及小设备转入工作室内； 3.4转移匣转移时间≤90秒（转移匣可在90s内达到0%氧气条件）； 3.5可以设置转移匣内部与工作站内部相同的氧气浓度，并快速达到，转移匣内部具有加热功能，最大程度保持工作站内部环境的稳定。 4. 工作站各指标控制范围 4.1 氧气浓度范围：0.1%到23.0%，精准度0.1%， 4.2可在高清彩色触屏上任意设置氧气浓度，仪器自动调节，无需通过更换气罐调节氧气浓度。 4.3二氧化碳浓度范围：0.1%到30.0%，精准度0.1%； 4.4可在高清彩色触屏触屏上任意设置CO2浓度，仪器自动调节，无需通过更换气罐调节CO2浓度； 4.5温度控制范围：室温+7℃ -45℃，精度0.1℃，精度0.1℃，也可以选配低温到15℃，可在高清彩色触屏触屏上任意设置温度，并具有报警功能； 4.6湿度控制范围：室内湿度-75%，特有的保水剂提供湿度。可选配超声湿度控制，湿度控制范围：室内湿度-85%，精度1%，湿度值可显示在高清彩色触屏触屏上，并具有报警功能。 5．裸手操作系统：带有袖套的裸手系统，能裸手进入工作站。进入工作站时只需经过抽真空一次就可进入，保证工作站内部环境稳定。 6.配套带有气体混合器。气体混合机置于工作站内部，节约空间； 气体混合机可进行氧气和二氧化碳4段时间及浓度梯度设定； 氧气循环程序：可进行高达4种氧气浓度的循环，可以自定义设置循环时间及氧气浓度； 二氧化碳循环程序：可进行高达4种二氧化碳浓度的循环，可以自定义设置循环时间及二氧化碳浓度。 *7．氧气探头置于工作站内部，采用最先进的荧光猝灭法测量氧气浓度，氧气探头不会受到温度、湿度影响，准确性高，3-4年工作寿命，并且具有温度及压力补偿功能。氧气探头具有一键快速（5分钟内）校正功能，无需拆卸，校正十分方便。 *8．带有USB端口，可连续180天以上储存数据，包括氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度、腔体内压力变化及事件记录等十五种参数，并可将电子数据以excel格式保存，方便进行数据统计分析。 9．带有温度、湿度、氧气浓度、二氧化碳浓和低压视/听报警系统，报警范围设定。 10．标配专利设计的高效HEPA过滤系统，可以使工作站内部洁净度达到ISO Class 4，并附有检测报告，并带有活性炭过滤系统，特别适合对腔体洁净度要求高的相关研究。 11．可选配15cm单皿进入系统，非抽屉式，无需推杆，位于工作站的前面板上且不占用工作站内部空间，可快速转移单个培养皿或小件器皿。 12．带有三个内部电源插座，并配有上盖。 13．操作室内部配有日光灯，亮度可通过触控屏进行调节。 14．操作室内部带有感应温度的精确温度探头、湿度传感器、压力感应器和真空发生器。 *15．除泄压阀设计外，油槽能够进行辅助的压力缓冲，防止工作站内部压力过大产生安全隐患。 16．兼具有在工作站内直接培养、直接操作（传代、换液）和观察三种功能，是培养、操作兼观察一体机。 17．可精确控制工作站内整体的温度及厌氧/低氧环境，无需设置培养小室。 *18．前面板一键可拆或安装：前面板通过联合运用密封套件和电磁吸引保证工作站密封性与拆卸/安装的便携性，前面板十秒内可进行一键拆卸/安装，方便放入大型仪器、实验器皿及进行彻底消毒和清洁。 19. 可选配电缆密封套，用于内部整合实验仪器的电源数据线路连接。 20. 可以选配废物弃物口，以便在实验过程中及时处理废弃物，保证工作站内部洁净度。 *21. 标配手机/iPad远程控制硬件及6个月软件使用服务以实现远程控制、监测工作站。 22. 标配一个Condocell，便于细胞的转移及观察。 配置单： 1 工作站主机 1 台 2 HEPA过滤系统 1 套 3 前面板一键拆卸 1 个 4 转移匣 1 个 5 裸手进入系统 2 套 6 活性炭过滤系统 2 套 7 内置电源插座 6 个 8 培养皿架子（两种尺寸；窄和宽） 2 个 9 气体控制软件 1 套 10 湿度控制系统 1 套 11 温度控制系统 1 套 12 数据记录 1 套 13 屏幕故障报警系统 1 套 14 灯光控制系统 1 套 15 3米的氮气供应软管+夹子 1 根 16 3米的二氧化碳气体供应软管+夹子 1 根 17 3米的压缩空气供应软管+夹子 1 根 18 用户手册 1 个 19 电源线 1 根 20 远程监控控制硬件及6个月软件使用服务 1 套 21 保水剂 1 套 22 Condocell 1 个 | 是 |
| --- | --- | --- |
| 超微量分光光度计 | 1.1可进行连续波长全光谱分析，波长范围: 190-850nm，适合所有可见/紫外分析，可对未知样本做光谱扫描。 1.2最少样品体积可低至1ul，可对微量样品进行快速测定，耗费样本更少，节省样品。 1.3低波长下亦可准确检测蛋白质，如205nm下可准确检测多肽的浓度； 1.4检测范围更加宽泛，对于dsDNA, 从2ng/μl到27500ng/μl，不用稀释均可直接测量。 1.5波长精度: ±1nm； 1.6光谱分辨率: ≤1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm)； 1.7光程: 内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； 1.8检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）； 1.9检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）； 1.10检测重复性： 0.002A (1.00mm光程)或1%CV，以较高为准； 1.11 OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/ml 1.12光吸收率范围(相当于10mm光路径)：基座：0-550A； 1.13核酸检测周期：< 5s；耗时更短 1.14载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测； 比色杯测量时： 1.15光柱高度：8.5 mm； 1.16控温精确，37 ± 0.5 °C； 1.17搅拌速度: 150 -850 rpm; 1.18四种光径可供选择，分别为1，2，5，10mm； 1.19吸光率范围：0-1.5； 1.20检测下限：0.4 ng/μl (dsDNA)； 1.21检测上限：750 ng/μl (dsDNA)； 1.22检测时间：< 3 s； 1.23当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； 1.24仪器操作：7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种,可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； 1.25仪器内置2048个单元硅CCD阵列检测器传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性； 1.26仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》； 1.27仪器符合中华人民共和国计量法有关规定，获得国家质量监督检验检疫总局批准的计量器具型式批准证书。 | 是 |
| 快速样品处理仪 | 1 软件： 1.1 微控制器：Arm处理器 1.2 *内存：64MB 1.3 主应用程序：1.0.0.5 1.4 App版本（触屏）：1.2.8 1.5 固件版本（驱动）：1.3.1.0 1.6 程序：运行频闪灯，12个可修改的程序 1.7 预置程序 2 界面： 2.1 触摸屏 2.2 屏幕尺寸：151.5mm×85.5mm 3 控制： 3.1 程序可设置：速度，适配器，裂解介质，运行时间，暂停时间，样品重量，循环数 3.2 运行时屏幕显示时间 4 外观：透明顶盖配合频闪灯可观察整个样品破碎流程 5 *可编辑的程序：12个可保存的程序 6 *预置程序：73个预置的优化程序 7 时间范围：1-120秒，每秒递增（默认40秒） 8 4-10米/秒，0.5米/秒递增（默认6米/秒， QuickPrep-24适配器） 9 循环数：1-9循环（默认1循环） 10 可选适配器： 24 x 2 ml QuickPrep™ Adapter 12 x 15 ml TeenPrep™ Adapter 2 x 50ml BigPrep™ Adapter 6 x 15 ml CoolTeenPrep™ Adapter 11 暂停时间：1-300秒每个循环，每秒递增（默认300秒） 12 紧急停止：按钮型 13 时间/日期设定：24小时制 14 数据输出：USB 15 升速：<2秒内至最大速度 16 降速：<2秒内停止 17 配套试剂盒： 17.1 可配套16种裂解介质组合帮助优化裂解条件 17.2 裂解加纯化试剂盒获得各类动植物组织，血管，皮肤，骨, 根，土壤，粪便等样品的DNA， RNA，蛋白 18 尺寸： 18.1 高度：490mm 18.2 底部：472mm×385mm（椭圆形） 19 重量：49公斤（108磅） 20 电源要求：120 VAC / 60 Hz, 6 A；230 VAC / 50 Hz, 3 A 21 保险丝：T4A 205V, 5x30 mm 22 工作温度：2-48℃（35-118℉） 23 工作相对湿度：30-55% 24 噪声：<70dB 25 最大工作海拔：2000米（6562英尺） 26 要求配置 26.1 主机一台 26.2 转头一个：24 x 2 ml QuickPrep™ Adapter | 是 |
| 梯度PCR仪 | 1 工作环境 1.1 工作温度：15-31℃ 1.2 工作和存储湿度：20-80% 1.3 工作电源：100–240 VAC (±10%), 50–60HZ. 2 用途：用于体外核酸片段扩增 3 性能与技术要求 3.1 主要性能 3.1.1有5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态，操作便捷 3.1.2具有动态温度梯度功能 3.2 主要技术指标 * 3.2.1 标准反应模板：96-well 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管 *3.2.2最大升降温速率：4℃/秒 * 3.2.3 温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃ 3.2.4温度范围：4-100℃ 3.2.5 温度精度：±0.5℃设定温度 3.2.6 温度均匀性：±0.5°C（孔间温度差），在 30 秒内达到目标温度 *3.2.7 5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程 3.2.8可存储500个用户程序，USB 闪存驱动器可无限扩展 3.2.9接口：1个USB 4质量保证期 安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。 | 是 |
| 高速冷冻离心机 | *1、最高转速：15,000 rpm 2、最大相对离心力：20,627xg *3、最大容量： 36×1.5/2.0mL 4、时间设定：99分钟59秒、连续离心、瞬时离心 *5、温度设定范围为：-10---40℃ *6、具备10个程序存储功能，方便保存及调用常用的程序 7、具备不同的加/减速率选择，以满足不同的实验需求 *8、备有PCR排管转头可供选择，且PCR排管转头的最高转速可达到15,000 rpm 9、配置： （1）主机一台 （2）定角转头1个，最高转速≧15,000rpm，最大相对离心力≧20,620xg，最大容量24 x1.5/ 2.0mL | 是 |
| 纯水超纯水系统 | - 主要用途： - 三级纯水用于玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制 - 三级纯水用于微生物培养基配制，水栽法用水 - 一级纯水用于毒理学研究，环保实验分析 - 三级纯水或一级超纯水为各种仪器供水和其他各种实验用水 - 精密分析仪器用水(HPLC,IC,AA,TOC,MS等等) - 技术规格 - * 从自来水直接生产纯水和超纯水的一体化系统 - 纯水产水水质 - 离子截留率97-98% - 有机物截流率(MW > 200 Dalton) >99% - 细菌和颗粒>99% - 系统可监测和显示反渗透膜的截留率 - 流速：8 L/h，可24小时不间断产水 - 超纯水产水水质： - 电阻率：18.2MΩ.cm＠25℃（具有温度补偿和非温度补偿两种模式） - 总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb（μg/L）可在线监测并显示 - *细菌＜0.01cfu／ml - 颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml - *RNA酶＜1pg/ml - *DNA酶＜5pg/ml - 内毒素＜0.001EU/mL - 超纯水电阻池常数：0.01cm－1 - 流速：50ml - 2000ml /min 可调节 - 系统拥有多组电阻率检测器，可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率。 - *系统内置185/254nm双波长紫外灯和TOC指示器，降低TOC并在线实时显示超纯水中的TOC水平。 - *取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能。 - 配备60L PE型材吹塑制备的锥形底部避光水箱，配备液位传感器，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物之过滤器，最大程度降低反渗透产水在储水期间的污染风险。使系统能够按照用户需求自动开始或停止生产纯水，并在系统屏幕上精确显示水箱水位，安全装置防止溢流或系统空转。 - *标配生产无菌和无颗粒超纯水的终端精制器，共有取水终端有5种以上纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求。 - 带中文等多国语言操作面板，具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能。 - 自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数及系统运行参数。 - 系统通过软件升级，可实现在线查看和打印水质数据及系统参数，远程控制 - 配置清单： - 纯水超纯水主机1台 - 自来水预处理组件1套 - 60L水箱1个 - 纯化柱1套 - 空气过滤器1个 - 终端精制器1个 | 是 |

| 多功能微孔板读数仪 | 一、技术指标 - 常规指标 - *检测功能：标配支持光吸收、荧光(FRET)、化学发光 - *可升级检测功能：时间分辨荧光(TRF, TR-FRET, hTRF)、AlphaScreen - *可升级检测功能：气体控制模块 - *光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统 - 光源：高能氙闪灯 - *检测器：3个独立检测器 1.6.1光吸收：光电二极管 1.6.2荧光：可检测800nm以上荧光信号的红外敏感光电倍增管（PMT） 1.6.3化学发光：可检测微弱化学发发光的暗电流单光子计数光电倍增管（PMT） - 光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收，荧光，发光，时间分辨荧光1nm间隔扫描 - 温控范围：室温+4℃-45℃ - 湿度控制功能：能够有效防止长时间动力学检测中样本的挥发 - 振荡器：振荡模式，速度，幅度可调 - *读板类型：6-1536 孔板 - 测量顺序：标配6种不同测量顺序，满足不同方向复孔之间时间测量要求 - 光吸收检测 - *波长范围：200 - 1000 nm，1nm间隔 - 带宽：200-1000nm范围内均是5nm - *读数范围：0 – 5Abs - 杂散光：< 0.006% at 230 nm - 可配置超微量检测板，可同时测定16个微量核酸样品，上样量2 µL，非耗材可反复使用，且同时兼容比色杯检测。 - 荧光检测 - 光栅带宽可调，200-1000nm范围内最小带宽5 nm - *波长范围：顶读激发200-1000nm，底读激发200-1000nm - 波长范围：发射280-840 nm - 荧光检测灵敏度：< 0.5fmol荧光素/孔 3.5 荧光动态范围：> 6个数量级 - 化学发光 - *独立化学发光检测模块，含光栅以及独立滤光片检测光路 - *标配8位滤光片轮，支持NanoBRET检测等多色发光检测，实现在活细胞内实时监测蛋白相互作用 - *化学发光灵敏度：< 8amol ATP/孔 - *具备发光光谱扫描功能，可进行1 nm步进发光光谱扫描 - 化学发光动态范围：> 7个数量级 - 可升级时间分辨荧光功能 - *TRF专用高能氙闪灯，光栅和滤光片双光路 - 具有TRF时间分辨荧光1nm间隔光谱扫描功能 - *TRF 检测灵敏度：< 1 amol Eu/孔 - *支持板型：6-1536孔板 - 可升级AlphaScreen/AlphaLISA - *独立滤光片检测光路，配置专用Alpha检测光源 - *支持板型：6-1536孔板 - 检测灵敏度：< 100 amol/well - 标准配套软件 - 仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式 - *中文、英文、西班牙语等8种语言选择设置，Windows 直观界面，图标按钮显示基于 SQL 数据库 - 智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复，分液位置及分液量错误报警等 - 智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置 - 软件可控制仪器进板出板、孵育、震荡以及内置自动分液器的冲洗、分液操作，可实现同步分液和信号测量功能，满足多步骤快速动力学反应的需要 - 可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线 - *具有强大的结果报告输出功能， xls, pdf, txt and xml格式，一键输出 excel.PDF 表格，支持报告email 发送 - 软件内置在线程序库，方便调用多种预编辑好的程序 - 配置要求 - 主机：包括光吸收、荧光、化学发光功能 - 配套中英文在内8种语言版本高级分析软件1套，无安装限制 - 电脑要求：不低于64位Win7 SP1或64位Win8.1操作系统或64位Win10操作系统，四核，2GHz以上CPU，14G或以上剩余空间固态硬盘，内存8G，USB接口，光驱，显示器1280 x 1024分辨率 | 是 |
| --- | --- | --- |
| 非接触式超声波破碎仪 | 仪器包含：主机、超声波水槽、金属抗噪音箱、0.5ml适配器、1.5ml适配器、15ml适配器、50ml适配器及电磁阀式冷却循环机 *1. 样本破碎方式：利用 ACT (Adaptive Cavitation Transfer) 超声技术破碎样本, 核酸样本破碎大小范围 1kb~ 200bp 2. 仪器含一组0.5ml 适配器: 具旋钮式 0.5ml 离心管样本防爆防漏安全固定锁, 可同时使用 1~12 支0.5ml 离心管, 单一样本反应体积可介于 50µl ~ 100µl 3.仪器含一组1.5ml 适配器: 具旋钮式 1.5ml 离心管样本防漏安全固定锁, 可同时至少使用 6 个 1.5ml 离心管, 单一样本体积可介于 100µl ~ 300µl 4.仪器含一组15ml 适配器：内含震波反射棒, 可同时使用1~ 6 个15ml 离心管, 单一样本反应体积可介于 500ul ~ 2ml 5.仪器含一组50ml 适配器：内含震波反射棒, 可同时使用 1~3 个 50ml 离心管, 单一样本反应体积可介于 3ml ~ 20ml 6. 超声波启动/暂停双定时器：数字式控制超声波启动/暂停 1-99 秒。 7. 超声波循环周期计数器：可设定范围为 1-99个循环。 8. 超声波功率具 H, L 两檔可调 9. 进行样本破碎时适配器需能自动定速持续旋转, 确保所有样本破碎效果达到一致。 10. 样本需在密闭容器下进行闭管破碎, 不需额外插入超声波探头, 不产生感染性飞雾, 不会造成样本间交叉污染。 11. 可选用之样本容器: 包括 0.5ml、1.5 ml、15ml、50 ml离心管(需选用不同体积离心管专用之样品架), 不需使用特殊材质 (如玻璃) 的耗材, 节省实验成本。 12. 容许单次处理数量: 单次最多处理12个样本 13. 处理样本体积：搭配不同适配器, 处理样本最大体积可达 20 ml x 3或以上或最小体积50 ul或以下 14. 具仪器过热自动停机保护装置, 具仪器使用状态监控装置, 具开机运转自我状态检测装置 15. 具电磁阀式冷却循环机, 可与超声波主机连动, 当超声波启动时, 冷却系统暂停循环, 超声波暂停时, 冷却系统启动, 不干扰超声效率 | 是 |
| 活细胞荧光显微成像系统 | 1、系统功能： 可用于复杂的多荧光通道条件下对细胞、组织样本进行观察和研究。 2、技术指标： 2.1主机 - 人机工程学倒置荧光显微镜主机，具备优良的光学性能高稳定性 - 光学系统：最优化无限远校正光学系统，保证最好的光学性能，45mm等焦距离的RMS螺纹物镜 - 观察方式：包括明场、相差、荧光和彩色明场观察模式 - 无需暗室，可在自然光条件下进行荧光样本的观察和图片采集 - 可通过高清显示屏直接控制仪器和成像软件,无时间延迟，显示屏倾斜度可调节 - 可整体放置于超净台或安全柜中进行观察和拍照等操作，可定期进行紫外线照射消毒和灭菌 - 光学部件 2.2.1不少于5位物镜转盘，前悬挂式控制，可选配1.25-100×各种高NA值物镜以及油镜 2.2.2长工作距离平场消色差相差物镜4×（NA≥0.13，WD≥16 mm） 2.2.3长工作距离平场半复消色差物镜10×（NA≥0.3，WD≥8 mm） 2.2.4长工作距离平场半复消色差物镜20×(NA≥0.45，WD≥7 mm) 2．2.5长工作距离平场半复消色差物镜40×(NA≥0.6，WD≥2 mm) 2.2.6相差环至少适用于：4×、10×、20×、40×物镜 2.2.7聚光镜：高分辨率长工作距离聚光镜，至少4孔转轮，通光孔径NA≥0.50，WD≥60mm 2.2.8*透射光光源：LED高能固态冷光源，标配1个白光光源和3色彩色LED光源，分别用于荧光成像时的配套明场成像和彩色组化样本成像，总使用寿命均不低于10万个小时，即开即用，可自由调节光源强度和曝光时间，调节后可自动记忆 2.3荧光装置 2.3.1采用复消色差荧光系统，高通透性硬质荧光滤片，三组荧光激发块 a激发波带宽340-370，发射波带宽410-470 b.激发波带宽460-480，发射波带宽490-530 c.激发波带宽510-550，发射波带宽570-610 2.3.2新型LED荧光光源完美呈现荧光图像 2.3.2.1*LED荧光激发光源，单个使用寿命不低于5万个小时，总使用寿命不低于15万个小时亮度高、色温恒定、照明均匀、不产生热量，避免“杂光”漂白和光毒性，可瞬间开启或关闭，无须预热或冷却 2.3.2.2每个LED 荧光光源可独立操控开启关闭，激发光强线性化能量调节0%-100% 2.3.2.3宽范围光谱成像，激发波长光谱范围：340nm-700nm 2.3.2.4*不少于20种荧光激发模块可选择，每一种荧光激发模块的光源和滤光片都是独立的，兼容DAPI、CFP、GFP/FITC/AF488、RFP/AF568、Texas Red/AF594/mCherry、Cy5/AF647、Cy7和Qdot等染料 2.2.3荧光通道：可同时容纳4个荧光通道，支持现场升级，安装无需校准 2.3.4显微镜主机荧光光强线性调节，调节范围0%-100%，可精确选择荧光激发强度，防止样本淬灭； 2.3.5检测器：内置高分辨率高灵敏度单色CMOS，实际输出像素不低于300万，成像图片分辨率不小于2000 x 1500，像素尺寸3.45μm/pixel - 载物台： - 移动行程不小于120 x 80mm，亚微米级别分辨率 - *Z轴分辨率≤0.15um - 配有可更换的容器支架适配器，实验室常用的6-384多孔板、35,50,60,100mm培养皿、T25，T75，T175培养瓶和荧光切片等可直接进行观察 2.5 显微图像控制及分析软件（集成软件，原装进口） 2.5.1 LCD显示器：18英寸彩色显示屏；显示分辨率≥1900 × 1000像素；倾斜度可调 2.5.2 可通过鼠标控制内置软件操作完成以下操作： - 一键自动聚焦，完成自动粗调和微调 - 一键采集和存储单通道和/或多通道叠加图 - Z轴层扫成像，自动拍摄多层焦平面的图像，并合成高分辨率的投射图（Projection） - 通过设置程序进行自动化时间序列成像，最后合成动态视频 - *Z轴聚焦聚焦锁定功能，允许同一视野不同光通道之间分别调整最合适的焦平面，调节后可自动记忆 - 可连续动态成像对活细胞进行动态观察记录，可延时成像生成视频文件 - 可添加或取消标尺功能，从而显示图像的放大比例关系 - *支持自动细胞计数、自动荧光定量和自动汇合率计算和关心区域(ROI)的面积、周长等测量 2.6获取的图像：16位或8位单色TIFF和PNG格式（12位动态范围），普通图像分析软件即可打开 2.7*电脑主机系统必须内置于显微镜主机内，，最少10G缓存空间（至少可寸1500张JPEG图片，1000张TIFF图片），自带防火墙预防电脑病毒侵染系统 2.8 一体化集成系统，减少外置电脑和显示屏占用实验室空间，全套系统占地面积不超过0.3m2 2.8可选配原厂活细胞培养模块 - *培养条件：可通三气进行生理或缺氧条件下的细胞培养和观察，温度范围：室温-37℃，湿度范围：>80%相对湿度（37℃），CO2范围：0-20%， O2范围：0.1%-环境值 - 温度、湿度及气体浓度（CO2和O2）参数都可通过软件单独调节和控制，并能在达到适合的环境条件时，自动启动实验，避免产生假象 3、配置： 主机一台；4倍，10倍，20倍，40倍物镜；DAPI，GFP，RFP三个光立方；通用适配器一个，细胞学基础分析软件一套 | 是 |
| 实时荧光定量PCR系统 | - *样本通量（孔）：可选择多达3种模块，96孔0.1ml模块、96孔0.2ml模块和384孔0.1ml模块 - *反应体系：96孔0.1ml模块：10-30uL ；96孔0.2 ml模块：10-100uL；384孔模块：5–20 μL - *温控模块最高升降温速率：≥9℃/秒 - 温度均一性：0.4℃ - *精确数码温控模块：96孔0.2ml 标准模块和0.1ml快速模块均支持6个独立的精确数码温控区域，一次实验可运行6个不同温度； - 热循环系统：Peltier半导体 - 反应运行时间：<30分钟运行 - 线性动态范围：10 logs - 分辨率：在单重反应中可区分1.5倍拷贝数差异 - 灵敏度：最低 1 拷贝 - *支持的染料：FAMTM/SYBRGreen ,VICTM/JOETM/HEXTM/TETTM，ABY/NED/TAMRATM/Cy3，JUNTM，ROXTM/Texas Red，Mustang PurpleTM，Cy5/LIZ,CY5.5 dye，以上染料出厂前进行校正 - *校正：软件具有ROX染料校正功能，可去除移液、蒸发、耗材等引起的误差。 - *仪器自带存储：不小于10GB，相当于2000-2500运行文件 - 光源类型：高亮度白光半导体光源 - *荧光通道数：96孔模块支持不少于6色激发光通道和6色检测光通道，最多21种荧光组合；384孔模块不少于5色激发光通道和5色检测光通道 - 光学激发检测范围：96孔0.1ml和0.2ml模块：450–680 nm/500–730 nm ；384孔模块型号：450–650 nm/500–700 nm - 数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 - 互动触摸屏：仪器自带触摸屏，并可查看实时荧光定量PCR实验 - *云服务平台：基于网络浏览器的云服务平台，可随时随地连接、分析、共享数据 - 数据通信接口：USB， Wi-Fi，云服务平台 - 外围设备：可选配二维码阅读器（通过USB连接） - 系统配置方式：单机运行，连接电脑，或连接云服务平台 - 分析软件登录途径： Windows™ 7 系统的台式机；网络浏览器（在普通PC or Mac™ 电脑上） - 程序运行：预先优化的程序或客户自己设计程序；运行程序支持手动暂停；固定的工作流程 - MIQE 指南：实时荧光定量PCR标记语言(RDML) 导出格式 - 符合21 CFR Part 11要求的标准：支持，无需额外费用（支持电子签名） - *单块反应板分析功能：绝对和相对定量基因表达分析，基因分型分析，阴阳性鉴定，高分辨率熔解曲线分析（HRM） - 多块反应板分析功能：基因表达分析，基因分型分析 - 电脑：19寸液晶显示器；处理器：4th Gen Intel Core I7-4770S Processor；内存：16GB (2x8GB)；显卡：1G独立显卡；硬盘：2 x 500GB SATA。 - 系统配置：荧光定量PCR主机1台；96孔0.2ml模块1个；标配电脑1台；软件1套；安装验证试剂盒 | 是 |
| 全波长酶标仪 | 一、技术指标 1、用途：适于酶活性实验，蛋白浓度测定、核酸浓度测定、ELISA、细胞增殖和凋亡、动力学检测、内毒素检测、细菌生长曲线测定 ★2、可选配专业的核酸蛋白微量检测功能：可同时检测1-16个微量样本，体积低至2ul，无需稀释。仪器的触摸式操作屏只需轻点2次，单机使用即可得浓度、纯度及扫描光谱图 3、光源：闪烁式氙灯 ★4、波长范围：200-1000nm，1nm步进 ★5、带宽< 2.5nm 6、读数范围：0-3.0Abs 7、准确性@450nm：1.0% + 0.003OD 8、精确性@450nm：SD < 0.003OD 或 CV < 1.0% ★9、7英寸图形化超灵敏触摸屏，中文操作界面，支持U盘数据导出以及Cloud数据云分享 10、具有自动光程校准功能，无需软件，单机可自动输出校准数据 11、整板测量速度：6s，96孔板 ★12、波长扫描速度：10s，200-1000nm，1nm步进 ★13、孵育器功能包括比色杯基座和微孔板，温度范围：室温+2℃至45℃ 14、振荡器：线性振荡，三档速度可调，三种振荡模式可选 15、与自动化系统兼容，可扩展至高通量自动化检测系统，无需人工干预 16、标准配套软件： 1）仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式 ★2）中文、英文、西班牙语等多种语言选择设置，Windows 直观界面，图标按钮显示基于 SQL 数据库 3）智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复等 4）智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置 5）可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线 6）具有强大的结果报告输出功能，xls/pdf/txt/xml格式，一键输出excel表格，支持报告email 发送。 二、配置清单  全波长酶标仪主机 1台，包括仪器内置触摸屏和比色杯模块  配套中文软件 1套 | 是 |

| 高效基因转染系统 | 1、工作条件 1.1 工作温度：5～40℃ 1.2 相对湿度：≤85% 1.3 电源：220±30V，50/60Hz 1.4 工作台面：尺寸要求≥60cm×40cm 2、原理 在传统的电穿孔技术的基础上，通过专利的新型四步法电转程序和优化的电转参数，直接将外源基因导入到原代细胞、传代细胞、离体的组织或器官、或活体动物的组织细胞中，不依赖于特殊的转染试剂或病毒载体。 3、应用 3.1 能对真核细胞进行快速、高效、高存活率的基因转染(In Vitro Transfection),特别针对难转染的细胞, 如原代细胞、神经细胞、干细胞、悬浮细胞等提供细胞特异性的转染和基因编辑方案。 3.2 能对贴壁状态的细胞直接进行原位转染,无需经过细胞消化、悬浮的过程,增加了细胞存活率和实验的简便性。 3.3 能对离体的组织或器官进行转染(Ex Vivo Transfection)。 3.4 能进行受精卵、胚胎、活体动物的基因转染(In Vivo Transfection)。 3.5 基因转染过程为非病毒介导,不依赖特殊的转染试剂,通过电场作用直接将外源基因(包括DNA、RNA 及 siRNA 、CAS-9蛋白等)导入到目标细胞的细胞浆和细胞核中。 4、技术规格 *4.1 全套进口设备，原包装未经使用的全新设备，具有产品专利。符合CE Marking，EMC Directive，UL/CSA Standards等认证。 4.2 采用专利的四步法电转程序，能够在提高转染效率的同时，降低对细胞的损伤。 *4.2.1 第一步(电穿孔模式):采用正方波脉冲输出,可设置“多次脉冲”“电压衰减”,达到同时提高细胞的转染效率和存活率的效果。电压 0.1-300v (0.1v 递增);脉冲时长 0.1-99.9ms (0.1ms 递增);脉冲间隔 10-999.9ms (0.1ms 递增);脉冲次数 0-9;电压衰减比率 0-99%; *4.2.2 第二步(反向电穿孔模式):通过独有的极性交替方波脉冲(+/-),设置“多次脉冲”“电压衰减”，更有效的在细胞表面打孔,尤其对贴壁细胞、活体组织的原位电转,大大提高了电穿孔效率,进而提高转染的效果。电压 0.1-300v (0.1v 递增);脉冲时长 0.1-99.9ms (0.1ms 递增);脉冲间隔 10-999.9ms (0.1ms 递增);脉冲次数 0-9;电压衰减比率 0-99%; *4.2.3 第三步(基因导入模式):采用正方波脉冲输出,通过柔和的“小电泳”模式帮助更多的外源基因进入细胞浆和细胞核中。电压 0.1-99.9v (0.1v 递增);脉冲时长 0.1-99.9ms (0.1ms 递增);脉冲间隔 10-999.9ms (0.1ms 递增);脉冲次数 0-99;电压衰减比率 0-99%； *4.2.4 第四步(反向导入模式):独有的反向正方波脉冲导入模式,帮助外源小分子定向运动进入细胞，进一步提高转染效率。电压 0.1-99.9v (0.1v 递增);脉冲时长 0.1-99.9ms (0.1ms 递增);脉冲间隔 10-999.9ms (0.1ms 递增);脉冲次数 0-99;电压衰减比率 0-99%;可控制开启或关闭反向导入模式。 *4.3 针对不同的细胞、组织、活体类型,提供优化好的转染程序。电转数据和文献可直接在线查询预览。 4.4 随着细胞数据库的不断增加,转染程序的种类也不断增多,升级的转染程序终身免费提供。 4.5 转染过程中的各项参数可见、可调，包括脉冲电压、时间、次数、衰减率等;用户可选择使用厂家推荐的优化好的程序,或是对程序中的参数进行微调整,以获得更优的转染效果。 *4.6 配置细胞悬浮转染电极杯，可选择50ul、100ul、200ul-800ul 不同转染体系，用于少量细胞105 到106 ，及大量细胞3x 106 到9x 107 的转染需求。 *4.7 支持细胞原位贴壁转染，配置24孔板电极，无需经过细胞消化、悬浮的过程,增加了细胞存活率和实验的简便性；可选96孔板原位转染电极。 *4.8 配置受精卵体外电转电极和输卵管活体转染电极，进行受精卵基因编辑，提供体外和在体受精卵基因编辑的专业文献和方案支持。 4.9 配置的电极支持胚胎、肌肉、皮肤、其它脏器等活体电转，支持其它离体组织器官电转。 4.10 配置灵活，应用广泛，可选配250多种活体及离体转染电极，支持定制电极。 *4.11 电阻测量:能测量转染目标的电阻值,为保证实验重复性及进一步优化转染程序提供参考,也为电转杯的重复利用提供参考。测量精度:0.010-9.999 千欧时精度为 0.001 千欧;10-30 千欧时精度为 0.01 千欧。 *4.12 输出测量:提供电转程序中各项参数的实际输出值的测量结果,便于对电转过程进行监控和进一步的优化。测量指标包括实际输出的电阻、穿孔电压、导入电压、电流和能量等。 4.13具有恒流（电流限制）功能，在活体转染、离体转染时，开启电流限制功能，防止误操作或电流过大造成样品或仪器损伤。 4.14 仪器配智能数字按键和LCD显示屏，方便裸手或戴手套操作，显示清晰直观，且寿命长。 4.15 设计紧凑，体积小且轻便，尺寸和重量：346(W) x 330(D) x 113(H) mm / 7.5kg)，便于放于无菌细胞室中操作。 5、主要配置要求 5.1 全能型高效基因转染系统 1台 5.2 电转杯腔 1套 5.3 贴壁电极 1个 5..4 电转杯（50个） 1套 5.5标准质粒2管 5.6电极线、电极适配线各1套 | 是 |
| --- | --- | --- |
| 蛋白纯化系统 | 1. 工作条件 - 电力供应：100-240 V, ~50-60 Hz - 工作温度： 4C-35C - 相对湿度： 20% - 95%，无冷凝水 - 仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。 - 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。 2. 设备用途及功能 快速纯化多种生物活性物质，如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、基因疫苗、病毒及天然小分子（TCM）等。 - 简单迅速启动：预设应用方案，常用实验模板。 - 全自动操作：从进样、程序运行、分离、峰收集、结果比较、数据处理以至打印报告皆自动化。 - 人工智能：一百多根层析柱信息数据库，多种纯化方案，内置层析专家。 - LED 紫外检测：长使用寿命，无需预热。配合pH，电导在线检测，您可完全掌握在线分离效果、污染物清除情况和产品鉴别。 - 高效率：纯化微克至克级生物活性物质 - *具有中国计量局颁发的《计量器具型式批准证书》 3. 技术规格 I. 系统泵 1.1.1 精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀：改良的泵头除气旋钮，使得排除气泡更加简单方便。改良的泵冲程设计降低了泵对气泡的敏感度。每个泵后都有润洗通路，润洗泵的柱塞杠，延长泵的使用寿命 *1.1.2流速：0.001-25ml/min(单泵)：在保持最高精密度的情况下拥有宽广的流速范围，兼容到26mm的柱子，满足客户实验室制备以及小试工艺摸索的要求。 *1.1.3装柱可以双泵模式运行，达到0.1–50ml/min：从低流速到50ml/min流速的变化只需要通过软件简单设置，不需要泵头的更换，操作方便，切换简单 1.1.4压力范围：0–20 MPa (200bar，2900 psi) *1.1.5 流速重复性：条件：0.25–25 ml/min, < 3 MPa, 0.8–2 cP，流速准确度：±1.2%，流速精度：RSD<0.5% 1.16梯度准确度: ±0.6%,（条件：5~95%B，梯度流速范围：0.5-25ml/min，压力0.2~2MPa，黏度0.8~2cP）：进行离子交换、疏水层析、亲和层析、凝胶过滤，反相层析等任何纯化时，只需要配置两个缓冲液，放置在A泵和B泵的不同入口，简单设置%B即可进行梯度洗脱。 1.1.7 粘度：0.35-10 cp (流速大于12.5ml/min时，5cp) 1.1.8 具备恒压调速功能：自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。可以根据系统泵压力，或者层析柱前，柱前后压差恒压调速，即可能进行恒压装柱，也可以在过夜运行时保护层析柱。 II. 检测器 2.1 紫外可见检测器 2.1.1 使用LED单一紫外光源（280nm）检测，无需预热，使用寿命长：LED光源寿命长，且使用寿命不受开闭次数影响。瞬间点亮，不需要预热即刻达到100%功率紫外输出。冷光源、无热辐射，不会使样品升温。LED、不含汞，也不会产生臭氧，是替代传统光源技术的一种更安全、更环保的选择，维护成本低 *2.1.2检测范围：-6 到 +6 AU，线性：2%，在0–2 AU之间 2.1.3 压力：0-2Mpa 2.1.4 光纤同时传导光源及采集数据，具有较高稳定性。 *2.1.5 光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高。 2.1.6 标准流通池：2mm光径，2ul 流通池体积， 30ul总体积。 2.2 电导检测器 2.2.1 检测范围：0.01－999.99 ms/cm，宽广的电导检测范围，易于做疏水和离子交换层析。 2.2.2 检测池体积：22ul 2.2.3 压力：0-5Mpa 2.2.4 电导精确度：±0.01mS/cm，实时自动检测，内置温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正。 *2.2.5紫外检测器和电导检测器分开设计：可以在两者之间添加任何模块，流路优化更加灵活、方便 2.3 温度检测器 2.3.1 温度范围：0 - 99C 2.3.2 温度准确度：± 1.5C 在 4C–45C 之间。精确反应温度变化 2.4 pH检测器 2.4.1 检测范围: 0-14 (有效使用范围2-12) 2.4.2 精度: ±0.1 pH单位，温度补偿 2.4.3 稳定性: 0.1 pH单位/10小时 2.4.4 流通池：76ul 2.4.5 压力：0-0.5Mpa 2.5 压力传感器 2.5.1标配：系统泵压力传感器 2.5.2 检测范围：0~20MPa(2900psi) 2.5.3 精确度：±0.02MPa或者±2% III. 阀门 3.4 单入口缓冲液切换阀（V9-IAB）：1个，在单个阀上可实现2个A缓冲液入口和2个B缓冲液入口的选择。 3.1自动进样阀（V9-Inj）：1个，无需更改管线连接方式，轻松实现上样方式之间的转换：样品泵上样到样品环或superloop；注射器上样到样品环或superloop；样品泵直接上样到层析柱。 3.3 pH计阀（V9-pH）：1个，pH计固定在阀门上，无需移动，即可实现pH计的储存或校正。阀门上同时连接反压阀，可选择pH计和反压阀两者同时使用、单一使用或都不用。 3.2单出口阀组件（V9-Os ）：1个，可自动切换收集位置。其中一个位置与收集器相连，实现数目较多样品的收集，另外有一个位置为大体积收集出口, 最后一个位置接废液 IV. 其它部件： 4.1 混合器 4.1.1 混合腔体积：0.6ml，1.4ml(标配)和5 ml。可以根据不同流速更改混合器，保证梯度 4.1.2 电动混合器，在线溶液搅拌，保证溶液梯度混合时的均匀性。 4.1.3 在线过滤器：整合入混合池内，保护层析柱，防止细小微粒堵塞。使用高分辨率填料时打散气泡，提高基线稳定性；直接使用软件控制是否使用限压器，不需要更改管路 4.2 柱架：固定层析柱。 4.3 限压器：使系统保持一定压力，保证不同溶液梯度混合时不产生气泡。 4.4流动池：紫外、电导检测池均为外置，便于管路连接并使死体积最小。 V. 组分收集器 *5.1 标配一个，最多可接2个组分收集器：可以连接两种不同或者相同的收集器，增加收集体积，更加方便进行过夜纯化 5.2 可根据体积或峰自动收集：试管容量最多可达350管，收集范围从0.1ml-50ml 5.3 兼容3，8, 15 或50ml型号的收集管，收集体积0.1~50ml *5.4 具有滴感应器，防滴漏功能 5.5 流路：PEEK惰性材料（以保持蛋白活性） 5.6 耐受有机溶剂 VI. 控制软件 6.1 系统软件控制平台可随时加减控制元件。轻松从5个模块升级到24个模块，软件操作简单 *6.2完整OPC 协议支持，自带警告功能的维护管理 6.3 界面友好、智能编程、层析专家也可自行编写程序直接显示您熟悉的实验流程和每一步的实验条件、即可直接调用模板，删除添加步骤，也可自行修改每一步的参数。除了内置常用的5大纯化原理的基本步骤，还内置在位酶切，NHS偶联蛋白等特殊应用程序，方便客户进行操作。 6.4 具有自动积分、一键积分功能，操作简单，可打印结果报告 6.5流路实时在线，实时监控和控制。交互式的流路控制，方便了解液体流向，并且直接可在流路图上进行控制 6.6 便于系统管理和网络连接，易于从实验室研究放大到生产规模。主机和电脑是网线连接，所有软件平台都是基于Unicorn，数据管理采用database模式，定期自动进行数据的保存和备份，方便数据通过网络进行保存、管理和分享，从实验室到生产规模的放大轻松在软件上实现。可以选择远程控制许可，在办公室远程控制实验室仪器，进行数据处理 *6.7符合GMP/GLP要求。软件具有21 CFR Part 11 认证，硬件可以提供相应的IQ/OQ服务 6.8 多级用户管理模式和电子签名成为实验室管理和工业生产的软件规范。可根据不同的用户使用权限，发送E-mail 通知，如报警或报错 6.9 内置完备的层析柱和凝胶的信息，从1ml的小柱到几百升的工业生产柱都符合FDA的标准。直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压。可以自由的编辑保存自己的层析柱，官方网站随时下载升级层析柱信息，简单升级。 6.10 Watch功能保证每一次运行的成功。可以Watch任何的监测参数，包括UV，cond，pH，flowrate，pressure，通过这些控制，随时调整纯化的下一步骤，例如是否进行收集，是否将进行第二步的纯化 6.11压力控制模式在超压时，降低流速，从而保证整个实验过程不超压连续运行。 6.12 即使手动运行的方法也可储存，便于实验后的查找。自动保存10个手动结果，如果需要长期保存可以自动更改名称和保存路径 6.13 各种模块之间可自由转换，即系统在运行时，可以同时进行方法编辑和结果处理。 *6.14具有节电模式（Power-save）：可以在方法、方法序列，以及手动运行后自动切换到节电模式，更加节省资源环保。符合人体功效学的仪器设计，所有流路面向操作者，易于操作 *6.15具备层析柱logbook功能，追踪层析柱使用历史：如使用次数和柱效变化等，同时配有在位清洗和柱效测定提醒功能。（可选）。 *6.16远程控制许可：实现远程控制和监测系统。可在你的办公室电脑上处理结果和编辑方法（可选）。 *6.17 远程数据分享许可：可在办公室远程处理结果和编辑方法（可选）。 4. 产品基本配置要求： - 快速蛋白纯化工艺优化工作站：1台（包括标配所有阀门和收集器的主机） - 保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品 5. 技术及售后服务 1) 保修及维修：安装完毕后12个月免费保修。安装调试及应用培训,由专业人员负责安装、调试；安装过程中负责介绍仪器操作、日常保养注意事项；提供现场操作培训及操作手册。 2) 培训：仪器到位之后，由工程师完成在位培训，帮助用户掌握仪器的基本操作；之后每个单位有2个免费名额进行为期3-4天的课堂培训，帮助到用户正确有效的使用仪器产品，全面提高理论和应用水平，充分发挥仪器的功能和效用，帮助提高生产效率，降低维护成本。 | 是 |