采购货物清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁刺激器 | 1.一体式主机，液态冷却系统与刺激主机高度集成； 2.额定输入功率≧2500VA。 3.经颅磁刺激器性能 3.1.最大磁场输出强度3T，允差±20%；刺激强度0～100%可调，步进1%。 3.2.输出脉冲频率为0Hz～100Hz，0Hz～1Hz时，步进0.1Hz；1Hz～100Hz时，步进1Hz，实际输出频率允差±10%。 3.3.输出脉冲宽度应在100～200μs范围内。 3.4.刺激模式分为手动模式和自动程序模式 手动模式：包含单次刺激和连续刺激，通过下位机或PC端的单次刺激或PC端的开始按键触发； 自动程序模式：在PC端选择方案列表的治疗处方，通过开始按键触发。 3.5.时间参数： 串数量：1-250； 间歇时间：0-60s，步进1s； 周期组数：1-250； 治疗时间：治疗时间由选定的串数量，间歇时间，周期组数和刺激频率共同决定，允差±10%。 4.刺激器主机尺寸：长680mm，宽630mm，高1200mm。允差±50mm。 5.刺激器刺激头尺寸： 圆形：长355mm，宽140mm，高20mm，允差±20mm； ∞字形：长340mm，宽190mm，高23mm，允差±20mm； 6.运行模式：间歇加载，连续运行。 7.数据接口： 7.1.通信协议：使用USB通信协议； 7.2.存储格式：导出记录的存储格式为.xlsx 。 8.用户访问控制：用户身份鉴别方法、用户类型及权限。 8.1.管理员可查看、修改、删除所有用户数据； 8.2.普通用户仅可查看本用户新增的患者、方案信息及本用户登录时产生的治疗记录等； 8.3.管理员账户可修改管理员账号信息，可增加、编辑、删除普通用户账号信息； 8.4.普通用户仅支持查看、修改本账号用户信息。 9.微电脑控制系统。电脑可实现与主机连通，并实现强度调节、温度监测、刺激控制、数据存储功能。 10.检测功能 支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 手功能综合康复训练平台 | 桌体和配重柜分别连接12种手部训练器: 1.手掌抓握训练器 2.前臂旋转训练器 3.手指屈伸训练器 4.手指对称位训练器 5.手指捏力训练器 6.拇指力量训练器 7.手柄提升训练器 8. 手指平拉训练器 9. 手指抓握训练器 10.腕关节背屈背伸训练器 11.腕关节尺偏桡偏训练器 12.前臂伸展训练器产品保修卡及说明书一套规格：120x120x136cm材质：优质型材，实木板，皮革，海绵，亚克力主要材质规格：铝型材3030R;冷板3mm/20mm；圆钢φ5/φ10/φ12/φ16/φ20/φ35；尼龙棒φ20/φ30/φ32/φ38；方钢80*40；重量（kg）：65 | 1 | 台 |
| 3 | 全自动电脑恒温蜡疗仪 | 1.功率:≧1550W（融蜡箱） ≧1050W（蜡饼制作箱） 2.容积:70升（融蜡箱） 150升（蜡饼制作箱） 3.控温灵敏度:±0.1℃ 4.蜡饼温差范围:≤ ±0.5℃ 5.限定到安全温度的温控范围，融蜡箱：室温～92℃，蜡饼制作箱：室温～80℃ 6.24小时可任意拆分三时间段设置，自动控制开机、关机 7.采用节能环保型的橡塑隔热材料，24小时不开门耗能约1.2度左右 8..加热膜过温保护、箱体过温保护、电流过载保护等多重安全保护功能及装置 9.八英寸大触摸屏幕，界面友好，实时显示所有数据 10.故障报警功能，配有工作状态灯光提示功能 11.假期预设置功能，仪器自动数日休眠，自动在休假结束前开机工作 12.隔水加热设计，用水沉淀杂质，再有双重的滤网过滤，在保护石蜡氧化的同时，彻底的沉淀毛发、角质层等杂质 13. 随时准确显示融蜡箱内的蜡液的存量，以确保全部所需的蜡液。 14.一键快融及快冷功能，自动融化箱内的蜡块并自动冷却 15.自动按预先的作息时间设定，进行定期更换沉淀后有杂质的脏水 16.每一盘蜡都可独立放蜡，从融蜡箱分别并同时自动引入到蜡饼制作箱，可任意选择一盘放蜡 17.具有自动排堵功能，不会因为蜡液的凝固，堵住出蜡管 18.定时的高温及紫外线消毒，在融蜡的同时也用紫外线消毒 19.12个厚度为28mm的蜡盘，保证足够厚度的蜡饼治疗 20.标准配蜡25kg以上。 | 1 | 台 |
| 4 | 超声波 | 超声波治疗仪治疗原理：超声波治疗仪是一种深层次的热疗，可以渗透到肌肉的下面，可以促进血液循环，愈合伤口和缓解疲劳的肌肉和韧带，通过影响神经系统有效的缓解疼痛，适用于慢性软组织伤痛、关节炎、风湿病等。 技术参数： 1、输入电压：220V±22V 2、输入频率：50Hz±1Hz 3、输入功率：70VA 4、输出通道：双通道输出 5、显示方式：液晶显示 6、声工作频率：1路1MHz，2路3MHz，允差±10% 7、1路额定输出功率6W，2路额定输出功率3W 8、输出模式：a)连续输出；b)断续1：输出1s，间歇1s；c)断续2：输出0.45s，间歇0.6s；d)断续3：输出0.25s，间歇0.4s； 9、有效声强：1路0W/cm²～1.5W/cm²，步进0.15W/cm²；2路0W/cm²～1.5W/cm²，步进0.3W/cm²。 10、定时:1min～30min，步进1min；＜10min，允差±10%，≥10min，允差±1min。 11、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。 12、波束类型：准直型。 13、1路有效辐射面积：4cm²，2路有效辐射面积：2cm²，允差±20%。14、尺寸：380mm*310mm*135mm 15、产品优势：有效声强大，穿透深；台式优化设计，移动方便，双路输出，液晶显示，4 种输出模式，一键飞梭旋钮调节参数。适应症：适用于慢性引起疼痛的辅助治疗。 | 1 | 台 |