# 包一 清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量（台/套） | 单价（万元） | 合计（万元） | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预浓缩系统 | 1 | 58 | 58 | 利用三级冷阱对空气样品预处理，去除样品中的水、CO2和其他惰性气体。 |
| 2 | 自动进样器 | 1 | 30 | 30 | 连接预浓缩仪实现自动进样 |
| 3 | 清洗系统 | 1 | 42 | 42 | 清洗苏码罐并把苏码罐抽成一定的真空度 |
| 4 | 6L苏玛罐 | 20 | 0.9 | 18 | 采集并储存样品 |
| 5 | 苏码罐自动采样系统 | 2 | 32 | 64 | 连续采集8个苏码罐自动采样，用于加密采样 |
| 6 | 其它（标气、减压阀等备品备件、流量校准仪、电脑等） | 1 | 11 | 11 | 配套的其它必要的配件 |
| 7 | 热脱附仪 | 1 | 43 | 43 | 吸附管采样分析VOCs |
| 合计 |  |  |  | 266 |  |

# 包一 技术参数

# （1）、预浓缩系统（1台）

# 1.工作条件

1.1工作电源：AC 220V±10%，50Hz。

1.2相对湿度：≤90%

# 2. 技术参数与要求

2.1符合国家环保部HJ 759-2015、HJ 1078-2019等标准，同时符合美国环保局US.EPA TO-15A标准方法中关于大气中极性化合物(水溶性化合物)研究的要求；气相色谱-质谱联用技术检测定性定量分析样品中180余种挥发性有机化合物，分析灵敏度需达亚ppb级，分析检出限为0.1ppbv。能够满足《2019年地级市及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》，支持一次性检测出空气中至少117种VOCs的化合物包括乙烷、乙烯、乙炔、醛酮、硫化物且满足硫化氢等活性较强的组份分析。

2.2 要求该系统与自动进样器、苏码罐、气相色谱质谱联用仪（加配FID检测器）有兼容性，可实现在同一台电脑主机上同时控制运行，以保证数据分析质控的有效性。

2.3用于采样罐、采气袋等进样浓缩；能对样品中碳数在C18以下的极性（醛、醇、酯、酮、醚）和非极性、活性硫、氮化合物等挥发性与半挥发性有机物进行预浓缩，采用熔融硅惰性技术，减少系统残留，确保VOC和活性物质成份（如硫化物等）不被管线吸附。

2.4全部参数的设置由软件控制；可根据应用建立合适的分析方法。

2.5能与各类气相色谱或气质联机正常连结使用，一台预浓缩系统可同时连接高浓度和低浓度两个自动进样器，可实现高浓度和低浓度VOCs的分析，并不会出现交叉污染现象。

*2.6预浓缩系统对样品基质没有选择，可对任意基质的样品进行准确体积计量，如氢气基质，CO2基质、空气等，通过压力的变化对不同基质的样品体积计量，避免使用质量流量计因气体基质变化而导致气体摩尔质量变化，造成进样体积不准，进而影响实验结果。

*2.7根据HJ759-2015，预浓缩系统采用三级冷阱设计，一级冷阱最低使用温度不得高于-180℃；二级冷阱最低使用温度不得高于-50℃；三级聚焦阱最低使用温度不得高于-180℃。具备其它方法可开发性，可满足其他气体分析要求。

2.8要求预浓缩系统具有很好的除水效果。

2.9有独立的聚焦阱，可充分保证被测组分瞬间解析，并大大降低色谱图的峰宽，要求丙酮TIC色谱图峰宽≤0.1min。

2.10防止进样过程中样品冷凝，样品流路具备加热功能：样品传输线 ≥150℃，旋转阀模块 ≥180℃，冷阱接口加热模块≥150℃。

2.11最小进样量至10ml，进样量范围10-1000ml之间可调。

2.12 进样体积重现性：进样体积重现性<3% RSD。

2.13要求浓缩系统内的旋转阀可实现将阀芯旋转到任意位置，在不需要样品和捕集阱接触时，能保证捕集阱和样品完全隔离，避免交叉污染。需提供软件截图证明，证明各个阀均可转到off位置。

2.14具备自动检漏功能，可对预浓缩系统及自动进样器全部进样位置及管路进行自动检漏。

2.15为保证活性组分不被管路吸附，样品流路全部采用熔融硅惰性化处理，惰性涂覆技术经过严格的惰性测试。

2.16软件内置诊断功能，方便维护维修。电路模块化设计，方便自检及维修。运行过程自动保存运行参数，并生成报告文件，方便日后查询。

2.17使用液氮制冷时,配备至少两个液氮罐，单个容积≥175L，工作压力≤0.1Mpa，带有万向轮和自释压装置。

3. 仪器配置

3.1预浓缩系统：1台。

3.2液氮罐（使用液氮制冷）：2个

# 4. 技术服务要求

4.1质保期：设备验收合格后，整机免费质保一年。质保服务期内，免费提供技术服务，免费维修各种故障。

4.2免费进行仪器安装、调试，及现场培训。

4.3 提供全套技术文件，包括中英文安装说明、操作手册，软件使用手册、产品合格证及产品软件，免费提供软件升级服务。

4.4 生产厂家或中国总代理商有常驻技术工程师，并提供联系人姓名、电话；在中国境内应有零备件库，为用户提供产品终身技术服务及长期稳定提供仪器耗材、配件等。仪器出现故障时，供应商或服务商维修人员接到通知后，4小时内响应，若通过通讯手段无法解决问题，可48小时内到用户现场解决问题。

# （2）、自动进样器（1台）

# 1.工作条件

1.1工作电源：AC 220V±10%，50Hz。

1.2相对湿度：≤90%

# 2. 技术参数与要求

2.1符合国家环保部HJ 759-2015、HJ 1078-2019等标准，同时符合美国环保局US.EPA TO-15A标准方法中关于大气中极性化合物(水溶性化合物)研究的要求；气相色谱-质谱联用技术检测定性定量分析样品中180余种挥发性有机化合物，分析灵敏度需达亚ppb级，分析检出限为0.1ppbv。能够满足《2019年地级市及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》。 能一次性检测出空气中至少117种VOCs的化合物包括乙烷、乙烯、乙炔、醛酮、硫化物且满足硫化氢等活性较强的组份分析。

2.2要求该系统与预浓缩系统、苏码罐、气相色谱质谱联用仪（加配FID检测器）有兼容性，可实现在同一台电脑主机上使用同一软件控制运行，以保证数据分析质控的有效性。。

2.3 样品位数大于15位；能连接各种体积的苏码罐和采样袋，完成序列编辑后能实现自动进样。

*2.4自动进样器采用数控阀，可在3-5秒内快速转至指定的位置，减小样品与阀芯接触的时间，以减小系统的残留及样品间的交叉。

2.5自动进样器的每个进样位均可实现真空与加压两种检漏模式，进样完成后能够自动反冲每条管路。

2.6塔式结构，节省空间。带专用的罐架，便于罐子的装卸。可实现多台自动进样器与一台预浓缩仪联机使用，提高样品的分析效率。

2.7自动进样器中所有管线及电磁阀均可内部加热，避免样品冷凝残留；具备气路自动冲洗功能，避免序列间的交叉污染。

2.8流路全部采用熔融硅惰性化处理。

2.9全部操作由计算机软件控制。序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作，可实现无人值守自动进样。

3. 仪器配置

3.1自动进样器：1台。

# 4. 技术服务要求

4.1质保期：设备验收合格后，整机免费质保一年。质保服务期内，免费提供技术服务，免费维修各种故障。

4.2免费进行仪器安装、调试，及现场培训。

4.3 提供全套技术文件，包括中英文安装说明、操作手册，软件使用手册、产品合格证及产品软件，免费提供软件升级服务。

4.4 生产厂家或中国总代理商有技术工程师，并提供联系人姓名、电话；在中国境内应有零备件库，为用户提供产品终身技术服务及长期稳定提供仪器耗材、配件等。仪器出现故障时，供应商或服务商维修人员接到通知后，4小时内响应，若通过通讯手段无法解决问题，可48小时内到用户现场解决问题。

# （3）、清洗系统（1台）

# 1.工作条件

1.1工作电源：AC 220V±10%，50Hz。

1.2相对湿度：≤90%

2.技术参数

2.1 可将真空度抽至50mtorr，使用分子涡轮泵和无油隔膜泵，既可以保证抽到低真空，又可免油泵释放出来挥发性有机物的隐患。

2.2可实现加湿清洗和加热清洗，同时对不少于8个6升的苏码罐进行加热，以提高清洗效率，加热温度最高可设定至200℃；

*2.3清洗气路与充气气路相互独立，确保系统管路及罐子不被交叉污染；

2.4清洗过程有自动检漏和泄露保护功能，避免由于漏气而损坏损坏分子涡轮泵；

2.5全部操作由计算机软件控制，序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作，软件可实现在清洗过程中实现在高真空下保持一段时间的，自动化程度高

*2.6所有气路管线、流路和接头等均经过熔融硅惰性化处理，防止管路释放污染物以及高低浓度样品罐清洗时产生交叉污染（惰性处理后为彩色，要求提供图片证明材料。）。

2.7 清洗系统接口和现有苏玛罐（ENTECH，6L）相匹配。

3. 仪器配置

3.1清洗系统：1套。

3.2电脑：1台。处理器i5双核及以上，内存4GB及以上，WIN10操作系统，USB 2.0接口， 64位，自带正版系统

# 4. 技术服务要求

4.1质保期：设备验收合格后，整机免费质保一年。质保服务期内，免费提供技术服务，免费维修各种故障。

4.2免费进行仪器安装、调试，及现场培训。

4.3 提供全套技术文件，包括中英文安装说明、操作手册，软件使用手册、产品合格证及产品软件，免费提供软件升级服务。

4.4 生产厂家或中国总代理商有常驻技术工程师，并提供联系人姓名、电话；在中国境内应有零备件库，为用户提供产品终身技术服务及长期稳定提供仪器耗材、配件等。仪器出现故障时，供应商或服务商维修人员接到通知后，4小时内响应，若通过通讯手段无法解决问题，可48小时内到用户现场解决问题。

# （4）、苏码罐（20个）

# 1.工作条件

1.1相对湿度：≤90%

# 2. 技术参数与要求

2.1要求苏码罐为不锈钢材质，罐壁厚1mm，可承受压力范围0pisg-40pisg。

*2.2苏码罐与苏码罐自动采样系统、自动进样器、清洗系统的接口有兼容性，保证接口密封严密；苏码罐阀门采用双重密封阀，阀内部采用软镍设计，实现可修复；每个苏码罐都经过严格的惰性测试（要求提供厂家出具的惰性测试报告）。

2.3苏码罐容积为6L；能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）、非极性化合物，满足环境大气中VOCs浓度范围从0.01~100ppb的采样要求；

2.4要求苏码罐密闭性性好：真空度抽至1pisa以下的苏码罐罐，关闭苏码罐的阀门，3个月内压力上升低于0.1psia；

3. 仪器配置

3.1苏码罐：6L苏码罐：20个。

# 4. 技术服务要求

4.1质保期：验收合格后，免费质保一年。质保服务期内，免费提供技术服务，免费维修各种故障。

4.2免费进行现场使用培训。

4.3 提供全套技术文件，包括中英文操作手册，使用手册、产品合格证。

4.4 生产厂家或中国总代理商有技术工程师，并提供联系人姓名、电话；在中国境内应有零备件库，为用户提供产品终身技术服务及长期稳定提供仪器耗材、配件等。出现故障时，供应商或服务商维修人员接到通知后，4小时内响应，若通过通讯手段无法解决问题，可48小时内到用户现场解决问题。

（5）、苏码罐自动采样系统（2台）

# 1.工作条件

1.1工作电源：AC 220V±10%，50Hz。

1.2相对湿度：≤90%

# 2. 技术性能与要求

2.1符合国家环保部HJ 759-2015、HJ 1078-2019等标准，同时符合美国环保局US.EPA TO-15A标准方法中关于大气中极性化合物(水溶性化合物)研究的要求；气相色谱-质谱联用技术检测定性定量分析样品中180余种挥发性有机化合物，分析灵敏度需达亚ppb级，分析检出限为0.1ppbv。能够满足《2019年地级市及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》。 能一次性检测出空气中至少117种VOCs的化合物包括乙烷、乙烯、乙炔、醛酮、硫化物且满足硫化氢等活性较强的组份分析。

2.2通过采样罐的负压和限流阀实现恒速采样，样品无需经过压力泵而受到污染，并且所有管路均采用熔融硅惰性处理，确保流路材质不产生VOCs及采集的VOCs样品没有反应及吸附损失。

2.3主机具有至少2个独立通道，其中一个通道支持至少8个（包含）以上采样罐按照程序设定进行采样，同时可扩展连接更多采样罐，两个通道均可选择常规采样或阈值触发采样。

*2.4要求两通道限流阀可选择流速范围宽，方便更换限流阀芯来改变采样、流速范围，限流阀芯在1ml/min-500ml/min之间至少有10种流速可选。除了满足《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》要求的常规采样（24小时恒速采样）和加密采样（3小时恒速采用）外，还应能满足更多恒速采样时间，最长可达1个月的采样时间。

2.5要求采样系统具有多种采样方式：

2.5.1程序采样：可在序列上编辑采样开始时间，结束时间，届时通道1的8个采样罐可实现程序采样，通道2可采集平行样品。

2.5.2远程采样：可通过远程控制，随时开启采样设备进行采样。

2.5.3 触发采样：可关联大气自动站的PM2.5或者O3等参数，设定高值预警触发采样，可及时采集高污染天气的VOCs样品，为PM2.5和O3协同控制提供更直接的数据支持。

*2.6 每个采样罐端口都配备压力传感器实现仪器自动检漏，当罐压力出现异常情况，主机会自动跳转到下一个采样罐进行采样，从而确保样品采集的真实和完整性。

*2.7内置流量校准器，用于限流阀的流量流速校准，同时可用于限流阀的检漏和流速稳定性检查；流量调节方便，校准过程的气体流路和采样过程的气体流路完全一致，整个校准过程没有对气路进任何部件的添加。

2.8流量校准器计量方便，可在实验室完成校准工作。

2.9 要求采样系统接口可以和目前实验室苏码罐兼容。

3. 仪器配置

3.1苏码罐自动采样系统：2台。

# 4. 技术服务要求

4.1质保期：设备验收合格后，整机免费质保一年。质保服务期内，免费提供技术服务，免费维修各种故障。

4.2免费进行仪器安装、调试，及现场培训。

4.3 提供全套技术文件，包括中英文安装说明、操作手册，软件使用手册、产品合格证及产品软件，免费提供软件升级服务。

4.4 生产厂家或中国总代理商有常驻技术工程师，并提供联系人姓名、电话；在中国境内应有零备件库，为用户提供产品终身技术服务及长期稳定提供仪器耗材、配件等。仪器出现故障时，供应商或服务商维修人员接到通知后，4小时内响应，若通过通讯手段无法解决问题，可48小时内到用户现场解决问题。

# （6）、其它（1套）

# （标气、减压阀等备品备件、流量校准仪、电脑等）

# 1.工作条件

1.1工作电源：AC 220V±10%，50Hz。

1.2相对湿度：≤90%

2.技术参数

2.1 116种VOC标气、甲醛、内标气各1瓶。

2.1.1 116种VOC标气：包括PAMS和TO15成分，116组份，1ppm，1L，平衡气N2；

2.1.2甲醛标气：1ppm，2L，平衡气N2；

2.1.3内标气：4组份，1ppm，1L，平衡气N2；

2.2减压阀：3个，可与2.1标气接口及我站现有气体稀释仪（ENTECH 4700）接口相匹配。

2.3流量校准器

2.3.1流量校准器适用于罐采样限流阀的流量流速校准，同时可用于限流阀的检漏和流速稳定性检查；

2.3.2全部操作可以由软件控制自动校准，一个软件可以同时控制至少4个流量校准器；

2.3.3校准器应可记录限流阀编号，可选择采样罐体积450mL-15L，可设定时间15min-30天，可设定采样罐目标压力值范围0-6inHg；

2.3.4校准过程的气体流路和采样过程的气体流路完全一致，整个校准过程没有对气路进任何部件的添加。

2.3.5可运行检漏程序，最大泄露速率变化流速范围可设定0.001ml/min-10ml/min；

2.3.6每一次校准都可自动生成并导出Excel校准报告并保存，校准报告信息至少包括：校准日期、时间、限流阀编号、采样罐体积、最终校准流速等信息；可查阅限流阀流速图；

2.3.7流量校准器使用内置压力传感器方式校准流速变化，可通过重量法进行传感器校准；

2.3.8可实现流量范围0-500 cc/min，并备有≤600cc的空仓罐。

2.4 积分采样器，4个，能满足常规采样（24小时恒速采样）和加密采样（3小时恒速采用）要求。

2.5 电脑：处理器i5双核及以上，内存4GB及以上，WIN10操作系统，USB 2.0接口， 64位,自带正版系统。

# 3. 技术服务要求

4.1质保期：验收合格后，免费质保一年。质保服务期内，厂家免费提供技术服务，免费维修各种故障。

4.2免费进行仪器安装、调试，及现场培训。

4.3 提供全套技术文件，包括中英文安装说明、操作手册，软件使用手册、产品合格证及产品软件。

4.4 流量校准器及积分采样器的生产厂家或中国总代理商有常驻技术工程师，并提供联系人姓名、电话；在中国境内应有零备件库，为用户提供产品终身技术服务及长期稳定提供仪器耗材、配件等。仪器出现故障时，供应商或服务商维修人员接到通知后，4小时内响应，若通过通讯手段无法解决问题，可48小时内到用户现场解决问题。

（7）、热脱附仪（1台）

- 工作条件

1.1工作电源：AC 220V±10%，50Hz。

1.2相对湿度：≤90%

- 技术性能和要求

2.1 热脱附仪全自动运行，可实现无人值守工作。可与市面上所有型号的气相色谱、质谱系统联用，自动完成多支吸附管的脱附进样分析过程。可与气相色谱系统双向联动。在气相色谱系统出现故障时，热脱附停止进样，避免重复采样。

2.2 可用触摸屏或WINDOWS界面下软件控制，操作界面全中文显示。整个仪器的工作流程和运行所需的全部参数，包括分析方法的编辑，储存，调用等操作都可设定，而且可实时显示气路工作状态、设定值和真实值。触摸屏界面可存储≥20 个方法序列文件，每次直接调出方法文件即可使用；WINDOWS界面下软件应与气相色谱/质谱使用同一台电脑，可同时进行控制。

2.3 分析前自动检测管路密闭性，有泄漏的样品管不进样，有效保护样品，避免重复采样。

*2.4 全惰性化气路控制，保证系统的低检出性和不易污染。独立温度控制的高温阀箱，保证样品不残留。

*2.5 样品管采用不锈钢，玻璃或玻璃内衬不锈钢材质，预先填充吸附剂。样品管两端密封，装卸样品管采用快速接头模式，无需手拧和任何工具，避免卡管。

2.6 样品位数：≥24 位

2.7 解析温度：50℃－400℃，控温精度：1℃

2.8 脱附时间：1－999分钟，最小增加值：0.1分钟

2.9 传输线最高温度：≥300℃

2.10 传输线材料：石英材料，可直接与石英毛细色谱柱相连

2.11 冷阱温度范围：-35℃－80℃，最小增加值：1℃，无需液氮制冷。

2.12 冷阱升温速率：有不同的升温速率可以选择

2.13 解析回收率：≥95%

2.14 反吹清洗流量：0～200ml/min，连续可调

2.15 有吸附管老化功能或配套吸附管老化仪，老化后吸附管应满足空白要求；

2.16 有自动配标或内标添加功能，用于标线配置及内标添加。

2.17 有在线记录功能，可以记录每个样品管实际解吸过程参数。

- 仪器配置

3.1 热脱附仪（1台）

3.2 吸附管老化仪（1台，如果热脱附仪没有集成老化功能）

3.3 自动配标仪（1台，如果热脱附仪没有集成配标功能）

3.4 Tenax-TA吸附管及配套密封帽（100支）

3.5 其他仪器必备件

- 售后服务

4.1 技术服务：安装验收期间，在用户所在地对用户免费进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

4.2 保修：验收合格后，提供1年以上免费保修服务。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。

4.3 提供全套技术文件，包括安装说明、操作手册，软件使用手册、免费提供软件升级服务。

4.4仪器制造商拥有经验丰富的售后服务工程师，保障售后服务质量，在中国境内应有零备件库，为用户提供产品终身技术服务及长期稳定提供仪器耗材、配件等。产品出现故障随时拨打服务电话，8小时内响应，24小时内到现场进行维修服务。