包1：
麻醉机技术参数

设备名称：麻醉机

设备层次：国产
性能参数：

1、后备电池使用时间：≥90分钟；
2、配置三个抽屉，配置辅助工作台；
3、适合内窥镜手术模式；具备顶光灯，且亮度可调；
4、标配氧气、空气、笑气三气源；
5.1氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警；
5.2具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21%；
5.3快速充氧范围＞45L/min具备辅助高压氧输出口。
流量计氧气、空气流量分别显示。
*6、挥发罐：标配麻醉机同品牌高品质七氟醚挥发罐一个（同品牌以产品注册证为准）；
7、呼吸回路：
7.1回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染，且回路上标有134℃标示，方便临床操作医生区分；
7.2二氧化碳吸收罐，具有自动C02旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换；
7.3具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激；
7.4具备流量传感器自动校准功能，可通过操控屏幕自行完成此功能；
*7.5内置第三个基准传感器，可实时校准位于呼出和吸入端的流量传感器，保证潮气量精准的同时，传感器的使用寿命更长。
8、呼吸机：
8.1气动电控呼吸机或电动电控呼吸机，能满足从婴幼儿到成人所有病人通气，全中文操作和显示；
*8.2 10.4英寸彩色触摸控制显示屏幕；
8.3通气模式：VCV容量控制，PCV压力控制模式、手动通气、电子PEEP、体外循环模式；可升级同步间歇指令SIMV-VC SIMV-PC通气模式。
8.3.1体外循环模式；
8.4潮气量设置范围：20ml～1500ml；
8.5呼气压力设置范围：5～60cmH20；
8.6呼吸频率：4～100次/分钟；
8.7呼吸比：4:1～1:8;
8.8压力限制范围：10～99cmh20;
8.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4～30cmH20
8.10呼气暂停：PFF，5%～6%吸气时间
*8.11具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄露造成的吸入潮气量和设置潮气量误差。
监护仪技术参数
设备名称：监护仪

设备层次：国产
性能参数：

1.工作范围

适合用于OR、 ICU、亚重症病人监护；

适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.主要硬件及及结构

*主机屏幕一体化设计，屏幕尺寸≥15英寸；

*具备显示屏亮度自动调节功能；

具备多点触摸操作功能；

3.用户界面及应用

支持≥9道波形显示；

大字体界面支持6个参数的设置和显示；

具备快捷键自定义功能，用户能够根据自己的使用需要定义快捷键，界面能够提供12个快捷键的同时显示；

具备图形化报警指示功能，可快速判断报警原因及报警位置；

具备体外循环模式等；

4.参数模块

可升级屏幕尺寸≥5英寸的转运模块，便于病人转运过程中监护的连续性；

机身集成插件箱≥5槽位，支持外置插件箱；

具备全息波形存储功能。
5.心电监测

支持3/5/6/12导心电监护，支持12导同屏显示，可以直接在监护仪上进行12导静息分析，获得分析结果并保存；

具备ST段分析功能，可通过图形化的方式直观的呈现ST段的变化状态；

*具备≥24种心律失常事件的分析，提供24小时心律失常统计；

*具有QT/QTc测量功能，实时显示监测数值。

6.血氧饱和度监测

可显示灌注指数；

7.IBP监测

具备双有创压监测模块；

有创动脉压力监测时能够支持PPV测量显示；

8.NIBP监测

测量范围：20-290mmHg；

*具备手动、自动间隔、连续、序列等测量模式；

具备呼末二氧化碳模块。  
包2：
血管神经病变治疗仪技术参数
设备名称：血管神经病变治疗仪
设备层次：国产

性能参数：

1、主机重量：2.5kg±0.5kg。

2、主机配备4-8个治疗垫，可同时治疗4-8个部位，治疗垫有防烫伤安全设计功能。

*3.、非激光类，每个治疗垫有66个近红外发光二极管，整个治疗垫为单一近红外0.85um—0.95um光源。表面最高温度：≤41℃

*4.、非红光类，为单一近红外线光源，拥有国内专利证书。

*5.、强度控制  强、中、弱、零 四档，时间控制最长治疗时间不得高于40±4min分钟

强：每个二极管光功率：3.5mw±0.35mw  

中：每个二极管光功率：3mw±0.3mw 

弱：每个二极管光功率：2.5mw±0.25mw

6、工作条件

a）环境温度：0℃～40℃ ；

b）相对湿度：≤80%；

c）大气压力：860hPa～1060hPa。

电源条件：交流电压220V，频率50Hz。

7、近红外线波长范围  0.85um—0.95um每个二极管

8、强度控制  强、中、弱；左、右功能键根据临床需要不同强度可单独设置。

9、时间控制  10min±1min、20min±2min、30min±3min、40min±4min分钟四个档位。有结束自动报警功能。

10、液晶显示 、时间显示、强度显示

11、噪声：    ≤55dB

12、表面温度：≤41℃

13、最大功耗：≤50W

14、配置要求
红外治疗仪主机   一台

治疗垫           四片

治疗垫固定绷带(短)     二条

治疗垫固定绷带(长)    二条

治疗垫保护膜        一包

胆道镜技术参数

设备名称：胆道镜
设备层次：国产
性能参数：

*1、视野角度：≥85度；视向角0度；景深：3－50mm。

*2、先端部外径：4.9mm；插入部外径：5mm；钳道内径：2.2mm。

*3、弯曲角度：≥160度，≥130度。

4、有效长度：380mm。

5、全防水。

6、目镜的视度 调节范围应 不小于 ±2.5屈光度，调节操作应平稳舒适。

7、工作距离5mm处，照度不低于3000LX。

阴道镜技术参数
设备名称：阴道镜
设备层次：国产
性能参数：

1. 镜头技术要求：

*1.1数码像机：1/4寸彩色数字式CCD，镜头水平分辨率≥450线。放大倍数：1 ～27倍，无级连续放大；

1.2镜头最低照度：0.1Lux 镜头变焦：32倍光学变焦，16倍数字变焦；

1.3 有效操作距离：1～6倍：170～300mm，6～28倍：300～500mm；

*1.4 有自动聚焦、手动定位聚焦和手动聚焦三种聚焦模式。镜头视频输出：PAL制式，VBS—标准1.0Vp-p，AE控制：自动/手动/亮度/EV补偿/逆光补偿；

1.5 视野范围Φ10mm～60mm；

1.6 景深范围 5mm—120mm；

1.7 镜头可自动白平衡调节；

1.8 光源寿命≥50000 小时，光源照度≥2000Lux；

*1.9 基于按键控制的电子滤光技术，具有醋酸反应；

*1.10图像采集卡：ZJYD-II多芯片专业视频采集卡，逐行采集，图像亮度、动态对比度可调,自主开发，具有独立的知识产权；

*1.11 观察检查图像放大倍数显示，提供图文报告样本；

1.12 将图像放大、缩小、白光、图像聚焦、微调等功能集成于掌式控制系统之中，真正的掌式控制；

*1.13 具有自然光成像与暗光成像模式；

*1.14 具有按键控制的动态光斑减影功能；

1.15 可升降直立式支架，可选配摇臂式支架；

2. 阴道镜工作站性能要求：

 图像采集卡   19＂高分辨率彩色显示器   分辨率1024×768

2.1 支持观察图像的实时显示、采集、冻结、存储和打印；

2.2 能对观察检查图像进行动态录像和电影回放；

2.3 真正基于数据库管理的病人资料系统，需提供数据库系统名称；

2.4 可以方便地对病人资料进行各种查询，并可以对病人资料进行统计分析；

*2.5 支持8种以上病人报告的图文彩色打印，提供图文报告样本；

*2.6 支持 LEEP 手术报告单打印功能；

2.7 支持病人资料的对比分析功能；

2.8 支持 RCI 评估分析，提供图文报告样本；

2.9 支持脚踏开关控制采图与鼠标控制采图；

2.10 具有 DICOM3.0 图像数据交换接口，支持联网功能，提供使用医院信息；

3.打印机：彩色喷墨打印机   分辨率≥600dpi，可打印普通A4纸，照片纸及胶片纸。
包3：

  手术器械（微创手术器械）

设备名称：手术器械
参数要求：

	名称
	规格
	单位
	数量

	穿刺器
	5X95mm
	套
	6

	穿刺器
	10x95mm
	套
	4

	钛夹钳
	10x330mm
	把
	2

	弯剪刀
	5x330mm
	把
	4

	取石钳
	10x330mm
	把
	2

	弯分离钳
	5x330mm
	把
	4

	胆囊抓钳
	5x330mm
	把
	2

	无损伤抓钳
	5x330mm
	把
	4

	冲洗器
	5x330mm
	把
	2

	持针器
	5x330mm
	把
	4

	气腹针
	2x120mm
	支
	2

	转换器
	10转5m
	支
	4

	双极电凝钳
	5x330mm
	套
	2

	电钩
	5x330mm
	支
	3

	单极电凝线
	4x3000mm
	根
	4

	甲状腺专用器械
	
	套
	1

	穿刺器密封帽
	5/10mm
	个
	各20个

	胆道穿刺针
	5x330mm
	支
	2

	活检钳
	5x330mm
	把
	2

	五叶钳
	5x330mm
	把
	2

	直角分离钳
	3x330mm
	把
	2

	肠钳
	5x330mm
	把
	4

	气腹管
	5x3000mm
	根
	4

	疝气钩针
	2.5x200mm
	支
	2

	子宫旋切器
	
	套
	1

	举宫器
	
	套
	1

	腹腔内窥镜
	30度10x330mm
	支
	1


