河南省兽药饲料监察所兽用生物制品区域性检验实验室建设项目专用设备购置项目招标文件

河南省兽药饲料监察所兽用生物制品区域性
检验实验室建设项目专用设备购置项目
招标文件

招标编号：豫财招标采购-2021-1519    

采购人：河南省兽药饲料监察所

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

日　　　　期：二〇二一年十二月十五日


目     录

5特别提示


7第一章  投标邀请(招标公告)


13第二章  供应商（投标人）须知


13供应商（投标人）须知前附表


211、总 则


211.1 项目概况


211.2 资金来源


211.3 采购需求及其它相关要求


221.4 对供应商（投标人）的要求


231.5 监督管理部门


231.6 供应商（投标人）参加采购活动的费用


241.7现场考察、开标前答疑会


241.8 样品


241.9 适用法律


241.10 保密


242、招标文件


242.1 招标文件构成


252.2 招标文件的澄清与修改


262.3 招标文件的解释


262.4 投标文件递交截止时间的顺延


263、投标文件的编制


263.1 投标范围及投标文件中的标准和计量单位的使用


273.2 投标文件组成


273.3 供应商（投标人）证明投标的合格性和符合招标文件规定的技术文件


293.5 投标文件的制作


303.6 投标保证金


303.7 投标有效期


304、投标文件的递交


304.1 投标文件的密封和标记


304.2 投标截止时间


304.3  投标文件的递交、修改与撤回


315、开标及评标


315.1 公开开标


325.2 资格审查及组建评标委员会


335.3 投标文件符合性审查与澄清


345.4 无效投标文件的规定


355.5 投标文件的评审


355.6 招标文件执行的政府采购政策


365.7 废标


365.8 保密要求


366、确定中标供应商（中标人）


366.1 中标候选人的确定原则及标准


366.2 确定中标候选人和中标供应商


367、采购任务取消


378、发出中标通知书


379、告知招标结果


3710、签订合同


3711、履约保证金


3812、预付款


3813、招标代理费


3814、政府采购信用担保


3815、廉洁自律规定


3816、人员回避


3917、质疑的提出与接收


3918、知识产权


3919、需要补充的其它内容


40附件1：履约保证金保函（格式）


41附件2：履约担保函格式


44第三章  采购需求


158第四章  评标方法和标准


167第五章  政府采购合同


178第六章  投标文件格式


179目    录


179第一部分  开标一览表及资格证明文件


1801、开标一览表


1812、法定代表人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件


1823、供应商（投标人）须知前附表要求的资格证明文件


1834、法定代表人（或负责人）身份证明书


1845、法定代表人（或负责人）授权委托书


1856、投标保证承诺书


1877、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书


1888、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


1899、依法缴纳税收和社会保障资金的记录


19010、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书


19111、供应商（投标人）关联单位的说明


19212、反商业贿赂承诺书


19313、招标代理服务费交纳承诺函


19414、产品授权书


195第二部分  商务及技术文件


1961、投标函


1982、投标分项报价表


1993、货物及伴随服务说明一览表


2004、技术要求偏离表


2015、商务条款偏离表


2026、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商（投标人）须递交资料


2036-1  供应商（投标人）为中小企业声明函


2046-2  供应商（投标人）为监狱企业声明函


2056-3  供应商（投标人）为残疾人福利性单位声明函


2067、 供应商（投标人）简介


2078、 售后服务计划


2099、评审所需要的其他商务文件


21010、技术证明文件


21111、供应商（投标人）认为需要提供的相关资料




特别提示

1、投标人注册

市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、投标人凭CA密钥登陆并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标人在制作电子投标文件时，应将投标文件所有可编辑内容（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、集中采购机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，代理机构无法获知潜在投标人（供应商）名单，如有可能影响投标文件编制的澄清或者修改内容，将无法按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十七条“以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人”的规定执行，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清或者修改及回复，因投标人（供应商）未及时查看而造成的一切后果自负，代理机构和采购人不承担相关法律责任。特此声明。

第一章  投标邀请(招标公告)
	项目概况

河南省兽药饲料监察所兽用生物制品区域性检验实验室建设项目专用设备购置项目的潜在供应商（投标人）应登录“河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy. net）” 凭单位身份认证锁（CA数字证书）下载获取招标文件，并于2022年01月06日09时00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1、招标编号：豫财招标采购-2021-1519
2、项目名称：河南省兽药饲料监察所兽用生物制品区域性检验实验室建设项目专用设备购置项目
3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1952万元

最高限价：1952万元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（万元）
	包最高限价（万元）

	1
	包1
	分子生物学仪器设备
	262.6
	262.6

	2
	包2
	实验室常用箱体设备
	76.5
	76.5

	3
	包3
	显微镜
	126
	126

	4
	包4
	样品保存设备
	70.9
	70.9

	5
	包5
	高速冷冻离心机
	119.5
	119.5

	6
	包6
	全自动微生物鉴定仪
	90
	90

	7
	包7
	超速离心机和高效离心机
	227
	227

	8
	包8
	细胞分析相关仪器设备
	194.4
	194.4

	9
	包9
	核酸测序仪
	160
	160

	10
	包10
	小动物活体光学成像系统
	200
	200

	11
	包11
	酶联实验相关仪器设备
	170
	170

	12
	包12
	细胞培养动物实验等相关设备
	159
	159

	13
	包13
	实验室常用小仪器设备
	96.1
	96.1


5、采购需求：

	包号
	货物名称
	主要技术规格
	数量/
(台/套)
	交货日期
	交货地点
	采购预算
(万元)
	是否允许采购进口产品

	1
	高压灭菌锅
	见“第三章 采购需求”
	4
	见“注1”
	见“注2”
	262.6
	/

	
	高压灭菌锅
	
	6
	
	
	
	/

	
	全自动核酸工作站
	
	1
	
	
	
	/

	
	实时荧光定量 PCR仪
	
	1
	
	
	
	是

	
	全自动核酸提取仪
	
	1
	
	
	
	/

	
	全自动分液系统
	
	1
	
	
	
	/

	
	梯度PCR
	
	1
	
	
	
	/

	2
	恒温培养箱
	见“第三章 采购需求”
	6
	见“注1”
	见“注2”
	76.5
	是

	
	恒温恒湿培养箱
	
	2
	
	
	
	是

	
	真空干燥箱
	
	1
	
	
	
	是

	
	干热灭菌箱
	
	4
	
	
	
	是

	3
	正置多功能显微镜
	见“第三章 采购需求”
	2
	见“注1”
	见“注2”
	126
	是

	
	倒置相差显微镜
	
	4
	
	
	
	是

	
	智能型倒置荧光显微镜
	
	1
	
	
	
	是

	4
	液氮罐
	见“第三章 采购需求”
	1
	见“注1”
	见“注2”
	70.9
	/

	
	液氮转移罐
	
	1
	
	
	
	/

	
	低温药品储存柜
	
	4
	
	
	
	/

	
	冰箱
	
	6
	
	
	
	/

	
	超低温冰箱（带生物样品管理系统）
	
	2
	
	
	
	/

	
	冰箱（-40℃）
	
	2
	
	
	
	/

	
	温度监测系统
	
	1
	
	
	
	/

	5
	高速冷冻离心机
	见“第三章 采购需求” 
	7
	见“注1”
	见“注2”
	119.5
	是

	
	高速冷冻离心机
	
	4
	
	
	
	是

	6
	全自动微生物鉴定仪
	见“第三章 采购需求”
	1
	见“注1”
	见“注2”
	90
	是

	7
	超速离心机
	见“第三章 采购需求”
	1
	见“注1”
	见“注2”
	227
	是

	
	智能型高效离心机
	
	1
	
	
	
	是

	
	智能型高效离心机
	
	2
	
	
	
	是

	8
	超纯水装置
	见“第三章 采购需求”
	3
	见“注1”
	见“注2”
	194.4
	是

	
	瓶口分液器（可高压灭菌）
	
	4
	
	
	
	/

	
	移液器(可部分灭菌)
	
	4
	
	
	
	/

	
	可整体灭菌移液器
	
	2
	
	
	
	/

	
	电动助吸器
	
	10
	
	
	
	/

	
	洗瓶机
	
	1
	
	
	
	/

	
	流式细胞仪
	
	1
	
	
	
	是

	
	电动连续分液器
	
	2
	
	
	
	/

	9
	核酸测序仪
	见“第三章 采购需求”
	1
	见“注1”
	见“注2”
	160
	是

	10
	小动物活体光学成像系统
	见“第三章 采购需求”
	1
	见“注1”
	见“注2”
	200
	是

	11
	全自动细胞计数仪
	见“第三章 采购需求”
	1
	见“注1”
	见“注2”
	170
	是

	
	高精度电热恒温水浴锅
	
	1
	
	
	
	/

	
	酶标仪(滤光片)
	
	2
	
	
	
	/

	
	多功能酶标仪
	
	1
	
	
	
	是

	
	洗板机（96洗头）
	
	1
	
	
	
	/

	
	微量核酸蛋白浓度测定仪
	
	1
	
	
	
	是

	
	多功能半干式转印系统
	
	1
	
	
	
	是

	
	高通量组织研磨仪
	
	1
	
	
	
	/

	
	细胞悬浮培养系统
	
	1
	
	
	
	/

	
	多功能电穿孔仪
	
	1
	
	
	
	是

	
	恒温混匀金属浴
	
	2
	
	
	
	/

	12
	CO2培养箱
	见“第三章 采购需求”
	6
	见“注1”
	见“注2”
	159
	是

	
	旋转粘度计
	
	1
	
	
	
	是

	
	鸡胚孵化机
	
	2
	
	
	
	/

	
	IVC笼具
	
	3
	
	
	
	/

	
	SPF鸡隔离器
	
	12
	
	
	
	/

	
	消毒机
	
	2
	
	
	
	/

	13
	高频火花真空测定仪
	见“第三章 采购需求”
	2
	见“注1”
	见“注2”
	96.1
	/

	
	电子分析天平
	
	4
	
	
	
	是

	
	电子天平
	
	6
	
	
	
	/

	
	超声波清洗器
	
	2
	
	
	
	/

	
	pH-电导测定仪
	
	2
	
	
	
	/

	
	涡旋振荡器
	
	6
	
	
	
	/

	
	孔板恒温摇床
	
	2
	
	
	
	/

	
	旋转振荡器
	
	1
	
	
	
	/

	
	吸附式试剂柜
	
	2
	
	
	
	/

	
	紫外-可见分光光度计
	
	1
	
	
	
	是

	
	均质机
	
	1
	
	
	
	/

	
	恒温水浴锅
	
	4
	
	
	
	/


注：1.交货日期：国产仪器设备自合同签定后 60日内；进口仪器设备自合同签定后 90日内。

    2.交货地点：郑州市郑东新区龙子湖北路6号生工组团A座畜产品质量安全技术研究院

6、 合同履行期限：合同生效至质量保证期(质保期)结束。
7、 本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：是 

9、是否为只面向中小企业采购：否

10、本次采购的所有仪器设备质保期均自验收合格之日起不少于3年，如仪器设备厂家规定的质保期长于采购需求中规定的质保期按实际规定期限执行。

11、本次采购包预算（元）和包最高限价（元）均为产品含税价格，不接受免税报价。

二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1、时间：2021年12月16日至2021年12月23日（提供期限自文件获取时间起不得少于5个工作日）。每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。
2、地点：登录《河南省公共资源交易中心》网站（http://www.hnggzy. net ）。
3、方式：凭单位身份认证锁（CA数字证书）下载获取招标文件，供应商（投标人）未按规定在《河南省公共资源交易中心》网站上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
供应商（投标人）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动。登录河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”专区查阅具体办理方法。
4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2022年01月06日上午09时00分（北京时间）；
2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标厅（远程开标室(一)-6）。供应商（投标人）需按规定在河南省公共资源交易中心网站上传加密电子投标文件。
五、开标时间及地点

1、时间：2022年01月06日上午09时00分（北京时间）；
2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标厅(远程开标室(一)-6)。
本项目采用远程开标，供应商（投标人）无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址（www.hnggzyjy.cn）。供应商（投标人）须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。
六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南招标采购网》上发布，招标公告期限为5个工作日，2021年12月16日至2021年12月22日。
七、其他补充事宜
1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46号]；
2、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4、执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

5、执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；
6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 、《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（投标人），拒绝参与本项目的投标；【查询渠道：（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； 

7、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的，其投标无效。
8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商（投标人）需出具承诺函。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息
名称：河南省兽药饲料监察所
地址：郑州市金水区北林路街道经三路91号
联系人：王文波
联系方式：0371-65777171
2、采购代理机构信息
名称：河南招标采购服务有限公司
地址：郑州市金水区纬四路13号

联系人：张老师、王老师、吴老师 

联系方式：0371-65990020

3、项目联系方式

项目联系人：张老师、王老师、吴老师
联系方式：0371-65990020

第二章  供应商（投标人）须知

供应商（投标人）须知前附表

 本表是本招标项目的具体资料，是对供应商（投标人）须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内      容

	1.1.1
	采购人
	名  称：河南省兽药饲料监察所
地  址：郑州市金水区北林路街道经三路91号
联系人：王文波

电  话：0371-65777171

	1.1.2
	采购代理机构
	名称：河南招标采购服务有限公司
地址：郑州市金水区纬四路13号
联系人：张老师、王老师、吴老师
电话：0371—65990020 
电子邮箱：hnzbcg65990020@126.com

	1.1.3
	采购项目名称
	河南省兽药饲料监察所兽用生物制品区域性检验实验室建设项目专用设备购置项目

	1.1.4
	采购项目实施地点
	采购人指定地点

	1.1.5
	采购方式
	公开招标

	1.1.6
	采购项目属性
	货物

	1.2.2
	项目预算金额和最高限价
	项目预算金额：1952万元；最高限价：1952万元。其中：
包1：预算金额：262.6万元；最高限价：262.6万元。
包2：预算金额：76.5万元；最高限价：76.5万元。
包3：预算金额：126万元；最高限价：126万元。
包4：预算金额：70.9万元；最高限价：70.9万元。
包5：预算金额：119.5万元；最高限价：119.5万元。
包6：预算金额：90万元；最高限价：90万元。
包7：预算金额：227万元；最高限价：227万元。
包8：预算金额：194.4万元；最高限价：194.4万元。
包9：预算金额：160万元；最高限价：160万元。
包10：预算金额：200万元；最高限价：200万元。
包11：预算金额：170万元；最高限价：170万元。
包12：预算金额：159万元；最高限价：159万元。
包13：预算金额：96.1万元；最高限价：96.1万元。

	1.2.3
	超预算金额或最高限价报价
	供应商（投标人）的报价超过预算金额或最高限价的，其投标无效。

	1.3.1
	采购需求
	见招标文件第三章

	1.3.2
	质量标准
	合格

	1.3.3
	完成期限
	国产仪器设备自合同签定后 60日内；
进口仪器设备自合同签定后 90日内。

	1.3.4
	质保期
	三年。如仪器设备厂家规定的质保期大于三年按实际规定期限执行。

	1.3.5
	核心产品
	包1的核心产品：全自动核酸工作站、实时荧光定量 PCR仪；
包2的核心产品：恒温培养箱、恒温恒湿培养箱、真空干燥箱、干热灭菌箱
包3的核心产品：正置多功能显微镜、倒置相差显微镜、智能型倒置荧光显微镜
包4的核心产品：超低温冰箱（带生物样品管理系统）和温度监测系统；
包5的核心产品：高速冷冻离心机（5-1）、高速冷冻离心机（5-2）
包6的核心产品：全自动微生物鉴定仪
包7的核心产品：超速离心机、智能型高效离心机（7-2）、智能型高效离心机（7-3）
包8的核心产品：超纯水装置和流式细胞仪；
包9的核心产品：核酸测序仪
包10的核心产品：小动物活体光学成像系统

包11的核心产品：多功能酶标仪、微量核酸蛋白浓度测定仪和细胞悬浮培养系统；
包12的核心产品：CO2培养箱和消毒机；
包13的核心产品：电子分析天平和紫外-可见分光光度计。

	1.3.6
	产品验收
	如采购人对供应商（中标人）提供的产品承诺参数质疑时，采购人可委托具有相应资质的第三方机构进行测试或检定/校准，并将测试或检定/校准数据作为是否通过验收的依据之一，测试或检定/校准费用由供应商（中标人）承担。供应商（中标人）提供的仪器设备未通过验收的，采购人扣除供应商（中标人）的履约保证金，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商（中标人），也可以重新开展采购活动。

	1.4.2.4
	供应商（投标人）应具备的其它资格要求
	*1.有效期内的营业执照/《事业单位法定代表人证书》/《社会团体法定代表人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》； 

*2.法定代表人身份证明书；

*3.法定代表人代表授权委托书（附法定代表人身份证复印件及授权投标代表身份证）；

*4.投标保证承诺书；

*5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺：

*5.1投标人财务状况报告（2020年度的财务审计报告，财务审计报告应具有2名及以上注册会计师盖章和签字。成立时间不足1年的，提供近期的财务报表或银行资信证明，投标人为事业单位的，至少应提供近一年的资产负债表）；

*5.2投标人投标截止时间前6个月内任意一个月的纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料；

*6.反商业贿赂承诺书；

*7.投标人提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

*8.在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页扫描件；
*9.需在国家企业信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询经营异常名录和严重违法企业名单，并提供招标公告发布后的相关网页截图。经查询对被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的企业将被取消投标资格；

*10.投标须知前附表要求的其他资格证明文件；

【以上要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料；财务状况报告可提供本单位出具的财务报表或银行出具的资信证明，如果是事业单位至少应提供资产负债表；在法规范围内不需提供的，应出具书面说明和证明文件。】

	1.4.2.5
	是否允许采购进口产品
	是（允许采购进口产品详见采购需求）

	1.4.2.6
	是否为专门面向中小企业采购
	否

	1.4.2.7
	政府强制采购产品
	是否有政府强制采购的节能产品、信息安全产品。

列入国家CCC认证产品。
☑有，具体产品为：台式计算机、打印设备
(没有
强制采购的节能产品、信息安全产品、列入国家CCC认证产品需提供相应证书。

	1.4.3
	是否允许联合体投标
	否

	1.4.3.8
	对联合体的其他资格要求
	/

	1.7.1
	现场考察及开标前答疑会
	是否组织现场考察或者召开答疑会：否（是、否）
组织现场考察或者召开答疑会相关要求：□       

时间：/
地点：/

联系人：/

	1.8.2
	对样品的要求
	是否需要提供样品：否

	2.2.1
	供应商（投标人）提出问题的截止时间
	2021年12月31日18:00时前，在河南省公共资源交易平台上进行提问，同时将问题的电子版以电子邮件形式发送至邮箱：hnzbcg65990020@126.com，（附加盖企业公章的扫描件和Word电子版）。

	2.2.3
	招标文件的澄清更正或修改
	发布时间：如果是影响供应商（投标人）编制投标文件的澄清更正或修改将在递交投标文件截止时间十五天前发布。

	3.1.2
	对供应商（投标人）投标、中标的要求
	供应商（投标人）可以同时参加各个“包”或“标段”的采购活动。

	3.3.4
	技术证明文件
	所有产品提供厂家彩页等技术证明文件（如提供认证证书、检验报告等，可为复印件），以证明技术参数及功能的有效性。所投产品属国产产品的，技术证明文件须加盖厂商公章；所投产品属进口产品的，技术证明文件须加盖厂商或国内一级代理商/总代理公章。

	3.4.1
	投标报价
	供应商（投标人）应按招标文件中的相关要求进行报价。

	3.7.1
	投标有效期
	递交投标文件截止之日起　90  日历日

	4.2.1
	投标截止时间
	2022年01月06日  上午09时00分；

	5.1.1
	开标时间及地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：《河南省公共资源交易中心》电子交易平台（www.hnggzyjy.cn）远程开标室 (一)-6。

	5.1.2
	加密的电子投标文件解密时间
	在开始解密本单位电子投标文件后的30分钟内完成远程解密。

	5.2.2
	对供应商（投标人）信用查询的时间
	信用信息截止时间点：同投标截止时间；
信用查询时间: 投标截止时间后开始查询。

	5.2.6
	评标委员会的组成
	评标委员会成员人数：7人。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成。其中：采购人代表2人，评审专家5人。评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。

	5.4.1
	非实质性要求
	包括但不限于以下情形：

供应商所投产品配置不符合招标文件要求的；

本招标文件规定的其他情形。

	5.5.2
	评标方法
	采用综合评分法

	6.2.1
	推荐中标候选人
	推荐中标候选人的数量：三名

	6.2.2
	确定中标人
	采购人确定中标人：是

如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

采购人委托评标委员会直接确定中标人：否

	11
	履约保证金
	是否递交履约保证金： 是  （是、否）
履约保证金金额：合同总价的5％
递交履约保证金(履约保函)的时间：保证金签订合同前 3 工作日；履约保函于合同签订后5个工作日内。
履约保证金的形式：履约保函或保证金。履约保函有效期须涵盖三年质保期，保证金于三年质保期后无息退还。

	12
	预付款
	预付款比例为：0

	13
	招标代理费
	由中标供应商（中标人）缴纳招标代理费。

招标代理费：(参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取。
支付形式：采用支票、银行转账、汇票或现金支付
支付时间：在收到中标通知书时。

招标代理费收取信息：

单  位：河南招标采购服务有限公司

开户行：广发银行郑州行政区支行
账  号：8898516010005452

	14
	政府采购信用担保
	本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否）

	14.2.3
	政府采购专业信用担保机构
	1、中国投资担保有限公司

　 联系人：余青    手机：139 1032 4084
　 联系电话：（010）8882 2652
　 传  真：（010）6843 7040
　 电子邮箱：yuqing@guaranty.com.cn
　 地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九层
　2、河南省中小企业担保集团股份有限公司
　　联系人：李广达   手机：139 0383 9877
　　联系电话：（0371）8612 2082  8617 9782
　　传真：（0371）8617 9809
　　电子邮箱：lgd1965@tom.com
　地址：郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际27层

	15.3
	代理机构内部监督
	采购代理机构反腐倡廉监督电话:0371—6596 2573
邮 箱：hnzbcggs2000@126.com

	17.2
	提出质疑的要求
	针对同一采购程序环节的质疑次数： eq \o\ac(□,√)一次性提出

	17.5
	质疑函接收
	联系单位：河南招标采购服务有限公司
联系部门：采购二部

联系人员：张老师、王老师
联系电话：0371-65990020 
通讯地址：郑州市金水区纬四路13号502房间

	19
	需要补充的其它内容

	19.1
	产品授权等是否作为资格要求：否（但作为综合评分法的评分依据）

1、国产产品：供应商所投核心产品为国产产品，须经生产厂商授权；
2、进口产品：供应商所投核心产品为进口产品，须经厂商或国内一级代理商/总代理授权。 
本条款不作为无效投标的依据，但作为综合评分法的评分依据。

	19.2
	供应商（投标人）应递交的其他文件：无

	19.3
	开标方式的说明
远程开标：

供应商（投标人）无需到河南省交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址（www.hnggzyjy.cn）。供应商（投标人）须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。


1、总 则

1.1 项目概况

1.1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人详见：供应商（投标人）须知前附表。

1.1.2 采购代理机构是指：河南招标采购服务有限公司。
1.1.3 采购项目名称：见供应商（投标人）须知前附表。

1.1.4 采购项目实施地点：见供应商（投标人）须知前附表。

1.1.5 采购方式：见供应商（投标人）须知前附表。
1.1.6 采购项目属性：见供应商（投标人）须知前附表。
1.1.7 标的物所属行业：见供应商（投标人）须知前附表。
1.2 资金来源

1.2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

1.2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见：供应商（投标人）须知前附表。
1.2.3 供应商（投标人）报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标文件将被认定为无效投标文件。

1.3 采购需求及其它相关要求
1.3.1 采购需求：见“招标文件 第三章”。
1.3.2 质量标准：见供应商（投标人）须知前附表。

1.3.3 完成期限：见供应商（投标人）须知前附表。

1.3.4 质保期：见供应商（投标人）须知前附表。

1.3.5 核心产品：一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品。核心产品见供应商（投标人）须知前附表。
1.3.6 产品验收：产品到达指定地点后，由采购人组织验收。如采购人对供应商（中标人）提供的产品承诺参数质疑时，采购人可委托具有相应资质的第三方机构进行测试或检定/校准，并将测试或检定/校准数据作为是否通过验收的依据之一，测试或检定/校准费用由供应商（中标人）承担。供应商（中标人）提供的仪器设备未通过验收的，采购人扣除供应商（中标人）的履约保证金，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商（中标人），也可以重新开展采购活动。
1.4 对供应商（投标人）的要求
1.4.1 供应商（投标人）是指以本项目招标公告中规定的方式获取了本项目的招标文件并在规定的时间内递交了投标文件，参加投标竞争，有意愿向采购人提供货物（伴随的工程及服务）的法人、非法人组织或者自然人。
潜在供应商（投标人）：以本项目招标公告中规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
1.4.2 本项目的供应商（投标人）及其提供的货物（伴随的工程及服务）须满足以下条件：
1.4.2.1 在中华人民共和国境内注册（或中华人民共和国公民），能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商（投标人）。
1.4.2.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.4.2.3 以本项目招标公告中规定的方式获取了本项目的招标文件。

1.4.2.4 符合供应商（投标人）须知前附表中规定的合格供应商（投标人）的其它资格要求。

1.4.2.5 若供应商（投标人）须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动。供应商（投标人）应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若供应商（投标人）须知前附表中未写明允许采购进口产品，如供应商（投标人）提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

1.4.2.6 若供应商（投标人）须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，供应商（投标人）或所投产品应符合招标文件中要求的特定条件，否则其投标文件将被认定为无效投标文件。
1.4.2.7 若供应商（投标人）须知前附表中写明采购的产品为财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品、信息安全产品、列入国家CCC认证等产品，供应商（投标人）应按招标文件中的具体要求提供相关证明材料。

1.4.3   如供应商（投标人）须知前附表中允许以联合体形式参加投标，对联合体规定如下：

1.4.3.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商（投标人）的身份共同参加本项目的投标。
1.4.3.2 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体共同参加投标协议。

1.4.3.3 联合体各方应当签订“联合体共同参加投标协议”，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将“联合体共同参加投标协议”作为投标文件的组成部分随投标文件一同递交。

1.4.3.4 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业所提供产品的合同金额占到联合体各方全部提供产品合同总金额的比例。

1.4.3.5 联合体中有同类资质的供应商（投标人）按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.3.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商（投标人）另外组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，否则相关投标文件将被认定为无效投标文件。

1.4.3.7 以联合体形式中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.3.8 对联合体的其他资格要求见供应商（投标人）须知前附表。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人）参与本项目同一合同项下采购活动的，其相关投标文件将被认定为无效投标文件。

1.4.5 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其相关投标文件将被认定为无效投标文件。
1.4.6 供应商（投标人）在被确定为中标人之前，不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其中标资格将被取消。
1.5 监督管理部门
1.5.1本次采购活动的政府采购监督管理部门为：本次采购项目的采购人所属预算级次的财政部门。

1.6 供应商（投标人）参加采购活动的费用

1.6.1 不论采购活动的结果如何，供应商（投标人）准备和参加本次政府采购活动发生的费用均应自行承担。
1.7现场考察、开标前答疑会

1.7.1 供应商（投标人）须知前附表规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按照供应商（投标人）须知前附表中规定的时间、地点组织供应商（投标人）现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商（投标人）。

1.7.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商（投标人）自行承担相应后果。

1.7.3 采购人在现场考察或标前答疑会中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商（投标人）在编制投标文件时参考，采购人不对供应商（投标人）据此作出的判断和决策负责。

1.7.4 现场考察及标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商（投标人）自行承担。
1.8 样品

1.8.1 原则上采购人、采购代理机构不要求供应商（投标人）提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

1.8.2 如需提供样品，对样品相关要求见供应商（投标人）须知前附表及“招标文件第三章”，对样品的评审方法及评审标准见招“招标文件 第四章”。
1.9 适用法律

1.9.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商（投标人）、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.10 保密

1.10.1 参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

2、招标文件

2.1 招标文件构成
2.1.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章  投标邀请（招标公告）
第二章  供应商（投标人）须知

第三章  采购需求
第四章  评标方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  投标文件格式
2.1.2 招标文件中有不一致(或矛盾)的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照招标公告、评标方法和标准、采购需求、供应商（投标人）须知、政府采购合同、投标文件格式的顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权。第二章 供应商（投标人）须知中，如果供应商（投标人）须知前附表的内容与供应商（投标人）须知中的内容有不一致(或矛盾)的以供应商（投标人）须知前附表为准。
2.1.3 供应商（投标人）应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商（投标人）没有按照招标文件要求递交相应资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标文件将被认定为无效投标文件。
2.2 招标文件的澄清与修改
2.2.1 供应商（投标人）应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商（投标人）须知前附表规定的时间前在《河南省公共资源交易中心网站》交易平台上进行提问，要求采购代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 采购代理机构可主动地或在解答供应商（投标人）提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的，采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

2.2.3 招标文件的澄清（更正）或修改将在供应商（投标人）须知前附表规定的时间在交易平台上公布给供应商（投标人），但不指明澄清问题的来源。
2.2.4 采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。采购代理机构将通过《河南省政府采购网》（http:/www.hngp.gov.cn/）《河南省公共资源交易网》（www.hnggzy. net）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商（投标人），各供应商（投标人）须重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。
2.2.5 《河南省公共资源交易中心》交易平台供应商（投标人）信息在投标截止时间前具有保密性，供应商（投标人）在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复，因供应商（投标人）未及时查看（或未按要求编制投标文件）而造成的后果自负。
2.3 招标文件的解释
2.3.1 招标文件的最终解释权归采购人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规；在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的方式确定。

2.4 投标文件递交截止时间的顺延
2.4.1 为使供应商（投标人）有足够的时间对招标文件的澄清（更正）或者修改部分进行研究而准备编制投标文件或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

3、投标文件的编制

3.1 投标范围及投标文件中的标准和计量单位的使用
3.1.1 当采购项目只有一个“包”或“标段”的，供应商（投标人）应当按招标文件中规定的内容编制投标文件；供应商（投标人）应当对招标文件中的“采购需求”所列的所有采购内容进行投标及报价，如仅对“采购需求”中的部分内容进行投标（或报价），该投标文件将被认定为无效投标文件。招标文件中允许的偏差除外。

3.1.2 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商（投标人）可以同时参加各个“包”或“标段”的采购活动，除非在供应商（投标人）须知前附表中另有规定。

3.1.3 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商（投标人）应当以招标文件中的“包”或“标段”为单位编制投标文件；供应商（投标人）应当对所投“包”或“标段”按照招标文件中对应“包”或“标段”的 “采购需求”中所列的所有采购内容进行投标及报价；如仅对“包”或“标段”中“采购需求”的部分内容进行投标（或报价），其该包（或标段）的投标文件将被认定为无效投标文件。招标文件中允许的偏差除外。

3.1.4 无论招标文件中是否要求，供应商（投标人）所提供的货物（伴随的工程及服务）均应符合国家强制性标准。

3.1.5 计量单位：除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.6 投标语言文字：除专用术语外，投标文件以及供应商（投标人）所有与采购人及采购代理机构就投标来往的文件、资料均使用中文。如果供应商（投标人）提供有外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
3.2 投标文件组成
3.2.1 投标文件由“第一部分，开标一览表及资格证明文件”和“第二部分，商务及技术文件”组成。供应商（投标人）应完整地按照招标文件“第六章 投标文件格式”中提供的格式及要求编制投标文件，招标文件提供标准格式的按标准格式编制，未提供标准格式的可自行拟定。具体详见招标文件“第六章 投标文件格式”。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标文件将被认定为无效投标文件。

3.2.2 样品或演示要求详见供应商（投标人）须知前附表及招标文件“第三章、第四章”中的相关要求。

3.3  供应商（投标人）证明投标的合格性和符合招标文件规定的技术文件
3.3.1 供应商（投标人）应按招标文件中的具体要求递交证明文件，证明所提供产品符合招标文件的规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
3.3.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

3.3.2.1 产品主要技术指标和性能的详细说明；

3.3.3 供应商（投标人）应注意采购人在招标文件中指出的设备品牌、型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。评审时不以上述品牌、型号作为评审因素判定其投标文件是否为有效的标准。提供其它品牌的供应商（投标人）均可依法参加本项目的采购活动。
3.3.4 所有产品提供厂家彩页等技术证明文件（如提供认证证书、检验报告等，可为复印件），以证明技术参数及功能的有效性。所投产品属国产产品的，技术证明文件须加盖厂商公章；所投产品属进口产品的，技术证明文件须加盖厂商或国内一级代理商/总代理公章。
3.4 投标报价

3.4.1 供应商（投标人）应以“包或标段”为基本单位进行投标报价。供应商（投标人）的投标报价应当包括满足所投“包或标段”所应提供货物（伴随的工程及服务）的全部内容(除非在供应商（投标人）须知前附表中另有规定)。所有投标均应以人民币报价，不接受进口产品的免税报价。供应商（投标人）的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
3.4.2 供应商（投标人）应按照招标文件中所提供的“采购需求”、质量要求、采购预算等全部内容，结合本项目实际情况和供应商（投标人）自身成本、市场行情等因素，自主报价，且不得高于采购人给定的预算价或最高限价，否则投标文件将被认定为无效投标文件。
3.4.3 评标委员会认为供应商（投标人）的报价明显低于其他通过符合性审查供应商（投标人）的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商（投标人）不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.4.4 供应商（投标人）应当按照招标文件提供的报价表格式如实填写各项货物（伴随的工程及服务）的单价、分项总价和投标总报价。供应商（投标人）应认真填报所有项目的单价和合价，投标文件中若有漏项、漏报，采购人视为该部分的报价供应商（投标人）已包含在投标总报价中，风险由供应商（投标人）自行承担，采购人将不再给予调整。供应商（投标人）如果被确定为中标人，该供应商（投标人）所报价格，在合同履行过程中是固定不变的，除因设计或是采购人原因引起的变更外，不予调整。供应商（投标人）报价有算术错误的，其风险由供应商（投标人）承担。
3.4.5 供应商（投标人）的投标总报价应当包括：所提供货物（包括备品备件、专用工具等）和伴随服务需要缴纳的所有税费的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），所提供货物的运输（含保险）、装卸、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用及交付采购人使用前发生的其它费用。

3.4.6 除非招标文件另有规定，每一“包”或“标段”只允许有一个投标总报价，任何有选择的投标总报价或替代方案将导致投标文件无效。
3.4.7 除招标文件中规定的情况外，供应商（投标人）不得以任何理由在投标截止时间后对投标报价予以修改。投标报价在投标有效期内是固定的，除招标文件中约定的原因外，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标（招标文件中约定的原因除外），将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。
3.4.8 供应商（投标人）在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价。
3.4.9 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。
3.4.10 供应商（投标人）的投标总报价应是采购人指定地点交货（包括伴随的工程及服务）的，包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

3.4.11 供应商（投标人）的投标总报价应是由供应商（投标人）计算的完成招标文件中规定的全部工作内容所需一切费用的期望值。
3.5 投标文件的制作
3.5.1 供应商（投标人）在制作电子投标文件时，应按照河南省公共资源交易中心提供的“投标文件制作工具”制作电子投标文件。具体查询河南省公共资源交易中心网站主页→办事指南及下载专区。
3.5.2 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内（格式中写明可以不提供的除外），严格按照本项目招标文件中提供的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。
3.5.3 供应商（投标人）在编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。
3.5.4 电子投标文件的签字或盖章：供应商（投标人）必须按照招标文件的要求签字、盖章或加盖电子章。
3.5.5 供应商（投标人）须在投标截止时间前，制作、加密并上传投标文件。加密的电子投标文件,应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台内上传并确保上传成功。
3.5.6 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net ）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

3.5.7 投标文件的修改：在投标截止时间前，供应商（投标人）如果对投标文件进行了修改，则应在修改处加盖企业（单位）的电子签章。
3.6 投标保证金
3.6.1参加本项目采购活动的供应商（投标人）无需递交投标保证金。

3.7 投标有效期
3.7.1 投标文件应在供应商（投标人）须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标文件，将被认定为无效投标文件。

3.7.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求供应商（投标人）延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商（投标人）将不会被要求和允许修正其投标文件。供应商（投标人）也可以拒绝延长投标文件有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式递交。

4、投标文件的递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 因采用全程不见面投标、开标、评标的方式，故电子投标文件按本招标文件第4.2.2条要求加密上传到指定平台。

4.2 投标截止时间
4.2.1 投标截止时间（投标文件递交的截止时间）见供应商（投标人）须知前附表。
4.2.2 加密的电子投标文件应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台上传，并成功上传。
4.2.3 采购人和采购代理机构可以按本章第2.2.2条、2.4条的规定，通过修改招标文件自行决定是否酌情延长投标文件递交截止时间的期限。如果采购人和采购代理机构延长了投标文件递交截止时间的期限，供应商（投标人）递交投标文件的截止时间则以延长后的时间为准。
4.2.4 迟交的投标文件
采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间内未上传、未解密的投标文件。
4.3  投标文件的递交、修改与撤回

4.3.1 投标文件的递交
4.3.1.1 供应商（投标人）应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到河南省公共资源交易中心系统的指定位置，上传时必须得到系统“上传成功”的确认。请供应商（投标人）在上传时认真检查上传的投标文件是否完整、正确。
4.3.1.2 供应商（投标人）因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-8609 5959。
4.3.2 投标文件的修改和撤回
4.3.2.1 供应商（投标人）在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间之后，供应商（投标人）不得对其投标文件做任何修改。
4.3.2.2 在投标有效期内，供应商（投标人）不得撤回（撤销）其投标文件，否则应当向采购代理机构及采购人分别支付本项目预算金额（或最高限价）2%的违约赔偿金。
5、开标及评标

5.1 公开开标

5.1.1 采购人和采购代理机构将在“供应商（投标人）须知前附表” 中规定的时间和地点组织公开开标。供应商（投标人）无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议， 开标会议采用“远程不见面”方式,开标大厅的网址见供应商（投标人）须知前附表。所有供应商（投标人）均应当在招标文件规定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内对投标文件进行解密、答疑澄清（如需要）等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

5.1.2 供应商（投标人）须在供应商（投标人）须知前附表规定的时间内完成投标文件的解密。由于供应商（投标人）的自身原因，在规定时间内解密不成功的，其投标文件将被拒绝。

5.1.3 供应商（投标人）在“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”网站下载招标文件成功后，如未在招标文件规定的“投标截止时间”前成功上传招标文件或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,其投标文件将被拒绝。
5.1.4 供应商（投标人）不足3家的，不予开标。
5.1.5 在供应商（投标人）须知前附表规定的时间内完成投标文件解密的供应商（投标人）不足3家的，将不再进行开标。
5.1.6 开标时，将公布供应商（投标人）名称、投标报价等其它详细内容。
5.1.7 开标异议：供应商（投标人）对开标有异议的，应当在开标时提出，采购人（或采购代理机构）应及时作出答复，并制作记录。供应商（投标人）未参加远程开标或未在远程开标过程中提出异议的，视同认可开标结果。
5.2 资格审查及组建评标委员会

5.2.1 开标结束后，评标开始前，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商（投标人）进行资格审查，未通过资格审查的供应商（投标人）不得进入评标。通过资格审查的供应商（投标人）不足三家的，不得评标。
5.2.2 采购人或采购代理机构将按供应商（投标人）须知前附表中规定的时间查询供应商（投标人）的信用记录。

5.2.3 供应商（投标人）在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录，投标将被认定为投标无效。

供应商（投标人）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的，其投标无效。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体  投标将被认定为投标无效。
5.2.4 信用查询记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商（投标人）不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商（投标人）自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审 查依据。
5.2.5 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

5.2.6 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。具体成员人数见供应商（投标人）须知前附表。
5.3 投标文件符合性审查与澄清
5.3.1 评标委员会将对符合资格条件的供应商（投标人）的投标文件进行符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。供应商（投标人）应当按照招标文件中的相关要求，递交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商（投标人）不能进入下一阶段评审，其投标文件将被认定为无效投标文件；通过符合性审查的供应商（投标人）数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

5.3.2 投标文件的澄清

5.3.2.1 在评标期间，评标委员会可以以书面形式要求供应商（投标人）对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等，以及评标委员会认为供应商（投标人）的报价明显低于其他通过符合性审查供应商（投标人）的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商（投标人）的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会要求供应商（投标人）对投标文件进行澄清、说明或者补正的将以书面形式作出，并在交易系统中向供应商（投标人）发出，供应商（投标人）在收到该要求后，应在评标委员会规定时间内在交易系统中做出相应的回复，如果评标委员会在规定的时间内没有收到供应商（投标人）的回复则视为该供应商（投标人）没有回复。
供应商（投标人）不按评标委员会的要求进行回复的，或者不能在规定时间内作出书面回复的，或者回复内容不被评标委员会认可的，其投标文件将被作为无效投标文件处理。

5.3.2.2 供应商（投标人）应当在招标文件中确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并根据需要进行文件答疑澄清等。
5.3.2.3 供应商（投标人）的澄清、说明或者补正应当加盖单位的电子签章及法定代表人（或单位负责人）的电子签章。供应商（投标人）为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.3.2.4 供应商（投标人）的澄清、说明或者补正不得对投标文件的内容进行实质性修改。
5.3.2.5 供应商（投标人）的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分并取代投标文件中被澄清的部分。
5.3.2.6 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准。

（5）投标报价有算术错误的，其风险由供应商（投标人）承担。
　　        同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第5.3.2条的规定经供应商（投标人）确认后产生约束力，供应商（投标人）不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.4 无效投标文件的规定
5.4.1 在评审之前，根据招标文件的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否满足招标文件的实质性要求。供应商（投标人）不得通过修正（更改）或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标文件满足招标文件的实质性要求。评标委员会确定投标文件是否满足招标文件的实质性要求只根据招标文件要求、投标文件内容及政府采购的相关法律法规、财政主管部门的相关文件。
5.4.2 如果投标文件不满足招标文件的实质性要求，其投标文件将作为无效投标文件处理，供应商（投标人）不得再对投标文件进行任何修正从而使其满足招标文件的实质性要求。

5.4.3 如发现下列情况之一的，其投标文件将被认定为无效投标文件：

5.4.3.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.4.3.2 报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.4.3.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.4.3.4 不同供应商（投标人）递交的投标文件制作机器码一致的；
5.4.3.5 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
5.4.3.6 属于供应商（投标人）之间串通，或者依法被视为供应商（投标人）之间串通；

5.4.3.7 评标委员会认为供应商（投标人）的报价明显低于其他通过符合性审查供应商（投标人）的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过《河南省公共资源交易中心》交易系统提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商（投标人）不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按招标文件“第四章 评标方法规定执行”。
5.4.3.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.4.3.9 属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效响应情形的。
5.4.4 有下列情形之一的，视为供应商（投标人）串通投标，其投标无效：

　　（1）不同供应商（投标人）的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（2）不同供应商（投标人）委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（3）不同供应商（投标人）的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（4）不同供应商（投标人）的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商（投标人）的投标文件相互混装。
5.5 投标文件的评审

5.5.1评标委员会成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将对其技术部分和商务部分作进一步的评审。如果投标文件不满足招标文件的实质性要求，其投标文件将作为无效投标文件处理。

5.5.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商（投标人）须知前附表中规定采用综合评分法，详细评标标准见“招标文件 第四章”。

5.5.2.1 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商（投标人）为中标候选人的评标方法。
5.6 招标文件执行的政府采购政策

5.6.1本项目需要执行的政府采购政策：详见“招标文件 第四章”。
5.7 废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 

5.7.1 符合专业条件的供应商（投标人）或者满足招标文件实质性要求的供应商（投标人）不足三家；

5.7.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.7.3 供应商（投标人）的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

5.7.4 因重大变故，采购任务取消的。

5.8 保密要求
5.8.1 评标将在严格保密的情况下进行。

5.8.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露招标文件、投标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
6、确定中标供应商（中标人）

6.1 中标候选人的确定原则及标准
除采购人授权评标委员会直接确定中标供应商（中标人）的情形外，对满足招标文件实质性要求的供应商（投标人）按下列方法进行排序，确定中标候选人：

6.1.1采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格调整外，不对供应商（投标人）的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见“招标文件 第四章”。

6.1.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见“招标文件 第四章”。
6.2 确定中标候选人和中标供应商

6.2.1评标委员会将根据评标标准，按供应商（投标人）须知前附表中规定的数量推荐中标候选人。

6.2.2 按供应商（投标人）须知前附表中规定，由采购人或评标委员会确定中标供应商（中标人）。
7、采购任务取消
7.1 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商（投标人）中标，且对受影响的供应商（投标人）不承担任何责任。
8、发出中标通知书
8.1 采购人或者采购代理机构应当在中标供应商（中标人）确定之日起2个工作日内，在《河南省政府采购网》及其它相关网站公告中标结果，同时向中标供应商（中标人）发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。
9、告知招标结果

9.1 在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查供应商（投标人）未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商（投标人）本人的评审得分和排序。
10、签订合同

10.1 中标供应商（中标人）应当自发出中标通知书之日起5个工作日内，与采购人签订合同。
10.2 招标文件、中标供应商（投标人）的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

10.3 如中标供应商（中标人）拒绝与采购人签订合同的，中标供应商（中标人）须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构进行赔偿并支付赔偿金；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商（中标人），也可以重新开展采购活动。
10.4 当出现法律、法规，规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商（中标人），也可以重新开展采购活动。

11、履约保证金

11.1 如果需要交纳履约保证金，中标供应商（中标人）应按照供应商（投标人）须知前附表的规定向采购人提供履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标供应商（中标人）也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

11.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除11.1规定的情形外，中标供应商（中标人）也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

11.3如果中标供应商（中标人）没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商（中标人）须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构进行赔偿并支付赔偿金。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商（中标人），也可以重新开展采购活动。
12、预付款
12.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商（中标人）预先支付部分合同款项，预付款比例按照供应商（投标人）须知前附表规定执行。
12.2 如采购人要求，中标供应商（中标人）在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商（中标人）向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
13、招标代理费

1.3.1本项目是否由中标供应商（中标人）向采购代理机构支付招标代理费，按照供应商（投标人）须知前附表规定执行。

14、政府采购信用担保

14.1 本项目是否属于信用担保试点范围见供应商（投标人）须知前附表。
14.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商（投标人）可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

14.2.1 供应商（投标人）递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

14.2.2 中标供应商（中标人）可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

14.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见供应商（投标人）须知前附表。
15、廉洁自律规定

15.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商（投标人）恶意串通。

15.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商（投标人）组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商（投标人）报销应当由个人承担的费用。

15.3 为强化内部监督机制，供应商（投标人）可按供应商（投标人）须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

16、人员回避
1.6.1 潜在供应商（投标人）认为招标文件使自己的权益受到损害的，供应商（投标人）认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商（投标人）有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

17、质疑的提出与接收
17.1 供应商（投标人）认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
17.2 提出质疑的供应商（投标人）应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商（投标人）须知前附表的规定。

17.3 超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

17.4 重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，提出质疑的供应商（投标人）将依法承担不利后果。

17.5 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商（投标人）须知前附表。
18、知识产权

18.1 供应商（投标人）须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商（投标人）不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商（投标人）须承担全部赔偿责任。

19、需要补充的其它内容
19.1需要补充的其它内容：见供应商（投标人）须知前附表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （如需要中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(标的名称)(以下简称标的物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的 5 %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的标的物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效（注：履约保函有效期涵盖三年质保期）。

谨启

出具保函银行名称：             （加盖银行公章）
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
日期：                                         
附件2：履约担保函格式
      （采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将成交项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的 5  %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货并验收合格之日后 3年。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的或未通过验收，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因（货物/提供服务/完成工程）质量问题产生争议，你方还需同时提供 有资质的第三方测试或检定/校准机构出具的质量检测数据，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在 5 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

                                      保证人：（公章）

                                                 年     月      日

资格审查表
	供应商（投标人）名称
	审查项目
	结论

	
	以招标文件规定的方式获取招标文件
	在中华人民共和国境内注册
	营业执照等证明
	法定代表人或负责人授权书
	投标保证承诺书
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
	社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书
	无重大违法记录声明
	信用中国网站查询
	中国政府采购网查询
	供应商（投标人）须知前附表中要求的其他资格要求
	其他资格条件
	

	
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	
	　


审核人员签字：____                                         ____
注：1、本表由采购人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。
第三章  采购需求

包1：分子生物学仪器设备
1-1 高压灭菌锅  4台

1 功能与用途

1.1 用途：微生物实验高压灭菌。

1.2 功能：能够对微生物培养物、实验器具等进行高压灭菌。

2 基本配置：出厂标配主机4台、不锈钢丝篮等。

3 技术参数

▲3.1 有效容积：≥50L。

▲3.2 罐体材质：厚度≥3mm耐腐蚀不锈钢。

3.3 罐体盖部机构：手动上下开闭，安全上锁机构，设备运行时自动锁定。

3.4 具蒸汽水接盘：开盖时防止蒸汽水滴漏至箱体内。

3.5 设备开关：带有漏电保护功能，发生漏电时自动切断电源。

3.6 安全阀：超过最高压力一定压力时安全阀自动运作，符合（YY 0154-2013压力蒸汽灭菌设备用弹簧全启式安全阀）标准。

3.7 最高使用压力：0.255Mpa。

3.8 时刻模式：00:00-23:59范围内以可以以1min为单位进行设定，默认设为当天。

3.9 预热功能：可提前预热45～80℃，缩短灭菌延迟时间10～20min。

3.10 记忆功能：可对温度、时间、强制冷却等进行储存和记忆。≥12个记忆程序，每个程序可更改名称。

3.11 故障记录功能：可根据年月日记录≥20项故障及其种类。

3.12 可累积灭菌次数和时间，方便用户随时查询并把握设备的运行情况。

3.13 警报内容：包括传感器异常，电器短路，加热器断线，盖子锁异常，排水开关异常，试料用传感器断线，排气阀异常，空烧异常，温度过升异常，安全阀等提示。

▲3.14 具风扇强制冷功能，强制冷却键在运行前或运行中随时进行设定。

3.15工作温度范围。器具、液体灭菌：涵盖105～135℃范围。保温功能：涵盖45℃～60℃范围。

3.16操作控制面板：触摸屏≥7英寸，显示运转功能，即便戴手套也可对温度和时间进行简单地设定。

4 配件及消耗品
4.1 不锈钢丝篮      2个提篮/台
4.2 排气桶          1个/台
4.3 排水管          1个/台
4.4 灭菌测试卡      1套/台

5 技术服务

5.1 技术手册：每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套。

5.2 安装：到用户现场安装、调试、现场培训，按标书及合同规定的配置和技术指标验收。
5.3 培训：免费培训。

5.4 质量保证期：安装调试合格之日起免费质保三年。

1-2 高压灭菌锅  6台

1 功能与用途

1.1 用途：微生物实验高压灭菌。

1.2 功能：能够对微生物培养物、实验器具等进行灭菌。

2 基本配置：出厂标配主机6台、不锈钢丝篮等。

3 技术参数

▲3.1 有效容积：≥80L。

▲3.2 罐体材质：厚度≥3mm耐腐蚀不锈钢。

3.3 罐体盖部机构：手动上下开闭，安全上锁机构，设备运行时自动锁定。

3.4 具蒸汽水接盘：开盖时防止蒸汽水滴漏至箱体内。

3.5 设备开关：带有漏电保护功能，发生漏电时自动切断电源。

3.6 安全阀：超过最高压力一定压力时安全阀自动运作，符合YY 0154标准。

3.7最高使用压力：0.255Mpa。

3.8 时刻模式：00:00-23:59范围内以可以以1min为单位进行设定，默认设为当天。

▲3.9 预热功能：可提前预热45～80℃，缩短了灭菌延迟时间10～20min。

3.10 记忆功能：可对温度、时间、强制冷却等进行储存和记忆。≥12个记忆程序，每个程序可更改名称。

3.11 故障记录功能：可根据年月日记录≥20项故障及其种类。

3.12 可累积灭菌次数和时间，方便用户随时查询并把握设备的运行情况。

3.13 警报内容：包括传感器异常，电器短路，加热器断线，盖子锁异常，排水开关异常，试料用传感器断线，排气阀异常，空烧异常，温度过升异常，安全阀等提示。

3.14 具风扇强制冷功能，强制冷却键在运行前或运行中随时进行设定。

3.15工作温度范围。器具、液体灭菌：涵盖105～135℃范围。保温功能：涵盖45～60℃范围。

3.16 操作控制面板：触摸屏≥7英寸，显示运转功能，即便戴手套也可对温度和时间进行简单地设定。

4 配件及消耗品
4.1 不锈钢丝篮      2个提篮/台
4.2 排气桶          1个/台
4.3 排水管          1个/台
4.4 灭菌测试卡      1套/台

5 技术服务

5.1 技术手册：每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套。
5.2 安装：到用户现场安装、调试、现场培训，按标书及合同规定的配置和技术指标验收。
5.3 培训：免费培训。

5.4 质量保证期：安装调试合格之日起免费质保三年。

1-3 全自动核酸工作站（核心产品）  1套

1 用途：用于批量从全血、血清/血浆、拭子洗液、尿液等样品中提取所需核酸。

2 主要功能
集样本扫描、样本加载、核酸提取、PCR体系构建等功能于一体，能够在更短的时间内，从全血、血清/血浆、拭子洗液、尿液等样品中提取所需核酸，以便下游的具体应用。

3 主要技术指标
▲3.1 产品功能：全自动样品加载+核酸提取+PCR反应体系构建。

3.2 样品通量：1～96个。

3.3 检测能力：多个独立的PCR反应体系。

3.4 试剂仓技术：PCR试剂仓避光设计，具开机自动制冷（4～15℃冷藏），可实现试剂预混功能，当测试量大于单管试剂量时，可多管试剂载机连用，无需人工换管或补充。

3.5 处理时间：70分钟能完成96份样品的自动加样、核酸提取及PCR反应体系构建。

3.6 涵盖样品类型：血浆、血清、全血、拭子洗液等样本。

3.7 加样通道数：≥4个加样通道。

3.8 移液范围：5～5000μL

3.9 兼容吸头类型：5～50μL、50～1000μL等。 

3.10 移液性能：15μL以下：准确性：A≤2％，重复性CV≤3.0％；

15～50μL：准确性：A≤1.5％，重复性CV≤1.5％；

50μL以上：准确性：A≤1.0％，重复性CV≤1.2％。

3.11液面检测：电容感应液面检测，气压感应液面检测；可随液面吸排，非均质样本预混匀功能，保证检测精度。

3.12 自动留样：可实现样本和提取产物的自动留样；

3.13 样本管兼容性：兼容多种规格的采血管，1.5mL和2.0mL的离心管、冻存管及加样杯。

3.14 核酸提取原理：磁珠法（磁珠-核酸分子混合物共转移）

3.15 抗污染能力：采用旋转式核酸提取技术，配合液滴捕捉、实验分区、空气过滤、紫外消毒等措施，污染控制更加高效。

3.16 核酸提取方式：旋转混匀。

3.17 提示功能：开仓、异常警告；耗材错误或缺量警告及补充提示；实验步骤切换操作提示及确认；实验结束蜂鸣提示。

3.18 提取试剂兼容性：提取孔位4～6孔，支持多规格提取试剂（包含单份提取），避免试剂浪费。

3.19 提取温控模块：自带加热系统，裂解/洗脱温度“室温～110℃”精确控温。

▲3.20 防污染设计：封闭独立的核酸提取区域，底部定向高效空气过滤器过滤定向排风，形成内部负压系统。气密性防滴落设计，自动感应，外接液滴捕获全程监控。实验仓、提取仓、废料区具自动执行消毒处理装置。

3.21 自动化信息传递。样品架载入时，对多个样品条码逐个扫描，提取样本条码信息一键式传递至软件系统。

3.22 操作软件：具中文操作界面。

▲3.23具自动化信息传递功能。样品架载入时，对多个样品条码逐个扫描，提取样本条码信息一键式传递软件系统。自动识别提取试剂条码，解析提取程序信息，自动识别PCR扩增试剂各组份信息。具有核酸提取→PCR样品信息传递功能，可将样品条码信息一键式传递到PCR仪的设置，进而实现自动信息接入。

3.24 可实时进行耗材、试剂库存状态自动检测。

4 附件,特殊工具和备用部分
4.1系统主机及控制系统                       1套

4.2 96孔反应板                          50块

4.3 96孔粘性封口膜                             50张

4.4 彩色打印机1台(配置不低于：单页打印速度IOS模式40ppm；支持无线功能) 
4.5 电脑1台。主要配置不低于：英特尔酷睿i7，商用台式机电脑主机(i7 11700 16G 256G+2T 1660ti/6G独显)+23.8英寸电脑显示器；配备正版操作系统；质保周期为3年质保。

5 资料：提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套。
6 售后服务
6.1 仪器到货后10日内，由中标人自带安装试剂包进行现场实验测试和仪器校正，直到达到各项技术要求。

6.2 仪器免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。

6.3 培训：仪器到货后10日内，提供免费培训，直到操作人员学会为止。

1-4 实时荧光定量 PCR仪(核心产品、允许采购进口产品) 1台

1 用途：用于兽用生物制品的PCR检测。

2 主要功能
用于基因表达分析研究，目的基因的定量分析，进行单核苷酸多态性（SNP）和突变位点的分析检测。

3 主要技术指标
▲3.1 样本容量：≥96个，支持96孔板或者八联管。

3.2 模块平均温控速度：≥6.8℃/s。

3.3 样本平均温控速度：≥4.4℃/s。

3.4支持梯度功能，≥10个不同温度梯度。

3.5 温度准确性：≤±0.1℃。

▲3.6 孔间温度均一性: ≤±0.1℃。

3.7扩增速度：40个循环反应时，96孔检测≤60min。

3.8 检测通道数：≥5通道。

▲3.9光学检测系统：冷CCD，光路设计能够消除光路误差。

▲3.10 光路设计：所有样本同时检测，全固定光路设计，无移动机械部件，无需定期校正光路系统。

3.11反应体系：96孔板为10～100μL。

3.12光源寿命：≥10000小时

3.13 分析软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行。

3.14自动校正与颜色补偿。

3.15灵敏度：可检测单拷贝基因。

3.16 线性范围：≥10个数量级。

3.17 支持荧光染料：SYBR,FAM,ResoLight,VIC, Hex,Yellow555,Red610,ROX等。

3.18 孔间检测的重复性：CV≤0.15％ (50nmol/L荧光浓度)。

3.19 熔解曲线分辨率：0.01℃。

3.20 试剂支持：开放平台，可使用国产或进口的各品牌试剂。

3.21 装机指标：区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异。

3.22 扩展性：具备LIMS（实验室信息管理系统）接口，可以实现远程控制并可以结合自动装载微孔板的工作站。

4 附件,特殊工具和备用部分
4.1系统主机及控制系统                      1套

4.2 装机试剂盒                                               1盒

4.3 安装配件盒                               1套

4.4 标配的校准板                            1套

4.5  96孔反应                            50块

4.6  96孔粘性封口                             50张

4.7  0.2mL PCR反应管             2000个（或20块96孔反应板）

4.8  0.2mL PCR反应管盖         2000个（或20张96孔粘性封口膜）

4.9 彩色打印机1台(配置不低于：单页打印速度IOS模式40ppm；支持无线功能) 

4.10 电脑1台。主要配置不低于：英特尔酷睿i7，商用台式机电脑主机(i7 11700 16G 256G+2T 1660ti/6G独显)+23.8英寸电脑显示器；配备正版操作系统；质保周期为3年质保。

5 资料：
5.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套。。

6 售后服务
6.1 仪器到货后10日内，由中标人自带安装试剂包进行现场实验测试和仪器校正，直到达到各项技术要求。

6.2 仪器免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。

6.3 培训：仪器到货后10日内，提供免费培训，直到操作人员学会为止。

1-5 全自动核酸提取仪  1套

1 用途：用于批量从全血、血清/血浆、拭子洗液等样品中提取所需核酸。

2 主要功能
从血清、血浆、拭子、鼻咽分泌物等样本中全自动纯化核酸。 

3 主要技术指标
▲3.1 工作模式：自动提取。

▲3.2 处理样本体积：30～1000μL。

▲3.3 样品通量：支持1～96个。

3.4 仪器接口：USB接口

3.5 污染控制：负压、排气过滤模块，内置紫外消毒模块。

3.6 加热温度。裂解加热：室温至120℃；洗脱加热：室温至120℃。

3.7 操作界面：中/英文操作系统，彩色液晶屏触控操作。

3.8 程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序

3.9 二维码识别：可外接扫码枪，扫描后自动识别应用程序，一键运行。

▲3.10 生产厂家通过ISO:9001和ISO:13485认证。

3.11 如采用磁珠法提取，磁珠回收率应≥98.0％。

3.12 核酸提取方式：旋转混匀。

4 附件,特殊工具和备用部分
4.1系统主机及控制系统                        1套

4.2 96孔反应板                           50块

4.3 96孔粘性封口膜                             50张

4.4彩色打印机1台(配置不低于：单页打印速度IOS模式40ppm；支持无线功能) 
4.5 电脑1台。主要配置不低于：英特尔酷睿i5,商用台式机电脑主机(i5 11400F 8G 256G+1T 2G独显)+23.8英寸电脑显示器；配备正版操作系统；质保周期为3年质保。

5.资料：
5.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套。
6.售后服务
6.1 仪器到货后10日内，由中标人自带安装试剂包进行现场实验测试和仪器校正，直到达到各项技术要求。

6.2 仪器免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。

6.3 培训：仪器到货后10日内，提供免费培训，直到操作人员学会为止。
1-6 全自动分液系统   1台

1 用途 用于微孔板分液。

2 技术参数 

2.1分液原理：蠕动泵原理；

2.2分液管路：标准8通道分液管路套件；

2.3分液量程：5～9999 μL；

2.4适用板型：至少可用于标准8～96孔板（标准微孔板、深孔板都可以，孔板的品牌开放），也适用于96孔一次性血凝板（配3D打印板托）；

2.5分液方式：整板或任意列，每列可设置不同的分液体积；

2.6分液速度：高、中、低三个档位可调；

▲2.7分液高度：选用不同板型自动匹配分液高度，从深孔板到浅孔板自动可调；

2.8废液处理：可拆卸式废液槽设计，防止液体溅出；

2.9残余体积：可进行回抽操作,管路中液体可以回流至分液瓶中,无残留死体积；

2.10振荡功能：具有振荡功能，有助于分液后的混匀；

▲2.11分液速度：（以标准96孔板为例）20μL 3.7s；100μL 6.0s；200μL 9.0s；

2.12分液精度：（以标准96孔板为例）20 μL ≤1.5%；100 μL ≤1.0%；

▲2.13分液准确度：（以标准96孔板为例）20 μL ±1.5%；100 μL ±1.0%；

2.14操作界面：7英寸彩色触摸屏；直观选择板型、分液体积以及分液方法；

▲2.15辅助功能: 具有独立的润洗、回抽功能；具有一键管路自动清洗功能；

2.16程序设置：内置校准程序，可存储999组实验数据及999组模板数据；

3基本配置

全自动微量分液器主机1套；联排硅胶管组件1套。

4 技术支持和售后服务

4.1 技术手册：提供中文操作手册1套；

4.2设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，中标人安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于2个工作日的现场培训；

4.4安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

1-7  梯度PCR仪 1台

1 功能用途：用于基因扩增。

2 主要技术参数

▲2.1 样本容量：96孔；

2.2 反应体系：5～100μl；

2.3控温模式：
管内Tube 模式&基座Block模式；

2.4 基座温度范围：30～99.9℃；

▲2.5最大升降温速度：4.5℃/S；

2.6 温度精度：±0.1℃；

2.7温度均匀性：±0.2℃；

▲2.8温度梯度：一次可实现12个梯度温度；

2.9热盖温度范围
40～110℃，自压式热盖设计，无需调节热盖高度，可适应各种耗材；

2.10递增/递减功能：具有-60秒--60秒的时间递增/递减功能；具有0～15℃的温度递增/递减功能；

▲2.11 操作显示界面：≥7寸彩色液晶触摸屏；

2.12程序存储：支持USB扩展，＞10000条；

▲2.13断电保护：具有断电再通电时自动恢复实验功能；

▲2.14快捷方式：可将常用实验程序设置为快捷方式置于主界面，一键启动；

2.15通讯接口：USB，Ethernet;支持USB存储程序，程序数量无限制；

2.16具有国家医疗器械注册证。

3 基本配置

3.1主机  1台

4 技术支持和售后服务

4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，中标人安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器;

4.3在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4安装调试合格之日起，质量保证不少于三年；

4.5须提供生产厂商400服务电话，保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
包2：实验室常用箱体设备
2-1 恒温培养箱(核心产品、允许采购进口产品) 6台

1 用途：用于微生物的恒温培养。

2 主要功能
提供细菌、霉菌等微生物的恒温生长条件。

3 主要技术指标
3.1 采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置。

3.2 箱体内外不锈钢材质。

▲3.3 内腔体积≥105L。

▲3.4温度波动度：≤±0.15℃。

▲3.5温度均一性：≤±0.5℃。

▲3.6 加热制冷：采用半导体加热制冷技术，制冷时无需制冷剂，对环境无污染。

3.7 工作温度范围：20～40℃，温度设置范围：10～60℃，温度设置精度：0.1℃。 

3.8设置30分钟～20天的倒计时功能。

3.9箱体内具光照模块。

▲3.10 控制面板内置存储卡，可存储至少5年的数据。

3.11具以太网接口：箱体通过以太网接口连接计算机，在计算机上对箱体进行数据读取。

3.12 三点温度校准功能。

3.13双重过温保护：可调的电子过温保护与符合DIN 12880的温度安全裝置。

4 附件,特殊工具和备用部分

4.1电源                             1根/台

4.2不锈钢格栅板                                2块/台

4.3 温度校准证                    1份/台

5 资料：每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套。
6 售后服务
6.1 仪器到货后10日内，由中标人进行现场实验测试和仪器校正，直到达到各项技术要求。

6.2 仪器免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。

6.3 培训：仪器到货后10日内，提供免费培训，直到操作人员学会为止。

2-2  恒温恒湿培养箱(核心产品、允许采购进口产品) 2台

1 用途：用于微生物的恒温恒湿培养。

2 主要功能
提供细菌、霉菌等微生物的恒温恒湿生长条件。

3 主要技术指标
3.1 采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置。

3.2 箱体内外不锈钢材质。

▲3.3 内腔体积≥100L。

▲3.4温度波动度：≤±0.15℃；温度均一性：≤±0.5℃。

▲3.5 湿度波动度：≤±1％；湿度均一性：≤±1.5％。

▲3.6 加热制冷：采用半导体加热制冷技术，制冷时无需制冷剂，对环境无污染。

3.7 工作温度范围：20℃～40℃，温度设置范围：10℃～60℃，温度设置精度：0.1℃。 

3.8 工作湿度范围：10～85％，湿度设置精度：0.5％。

3.9 具LED光照模块。

▲3.10加湿方式：水源为蒸馏水，通过高温加热后形成水蒸进入箱体，确保卫生无污染，2.5L水箱供水可连续使用不少于20天。 

3.11 设置30分钟～20天的倒计时功能。

3.12 控制面板内置存储卡，可存储至少5年的数据。

3.13具以太网接口：箱体通过以太网接口连接计算机，在计算机上对箱体进行数据读取。控制面板具USB接口。

3.14 三点温度校准功能。

3.15 符合DIN12880 Class3.3的高低温报警。

4 附件,特殊工具和备用部分
4.1电源                            1根/台

4.2不锈钢格栅板                                         2块/台

4.3 温度校准证                           1份/台

4.4 2.5L水箱                                             1个/台

4.5 带控制软件的U盘                                     1个/台

5 资料：每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套。
6 售后服务
6.1 仪器到货后10日内，由中标人进行现场实验测试和仪器校正，直到达到各项技术要求。

6.2 仪器免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。

6.3 培训：仪器到货后10日内，提供免费培训，直到操作人员学会为止。
2-3  真空干燥箱(核心产品、允许采购进口产品) 1套

1 用途：用于样品的真空干燥。

2 主要功能
具有真空干燥功能。

3 主要技术指标
3.1 采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置

3.2 箱体内外不锈钢材质。

3.3 加热方式：搁板加热，可利用搁板上的加热元件对样品进行直接加热。

▲3.4 内腔体积≥100L。

3.5温度波动度：≤±0.3℃。

▲3.6温度均一性：≤±0.3℃。

3.7 工作温度范围：环境温度以上5℃～200℃；温度设置范围：30℃～200℃；温度设置精度：0.1℃。

3.8 压强显示范围：5mbar～1000mbar

▲3.9 真空烘箱的极限耐受度为0.01mbar，最大漏气率 0.01bar/h。

3.10 控制面板内置存储卡，可存储至少5年的数据。

3.11 控制面板可回看一周数据曲线。

3.12具以太网接口：箱体通过以太网接口连接计算机，在计算机上对箱体进行数据读取。控制面板具USB接口。

3.13 多点温度校准，每块隔板均可进行三点温度校准。

3.14 具设置30分钟～20天的倒计时功能。

3.15 多重温度报警系统，数字高低温报警，高温保护等级符合DIN12880 Class3.3的要求。

4 附件,特殊工具和备用部分
4.1标配搁                                  2块

4.2 静音型真空泵（能够实现真空干燥箱标示功能）          1台

4.3 温度校准证                          1份

5.资料：提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套。
6 售后服务
6.1 仪器到货后10日内，由中标人进行现场实验测试和仪器校正，直到达到各项技术要求。

6.2 仪器免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。

6.3 培训：仪器到货后10日内，提供免费培训，直到操作人员学会为止。

2-4 干热灭菌箱(核心产品、允许采购进口产品) 4台

1 用途：用于微生物实验器具的干燥、灭菌。

2 主要功能
具有实验器具的干燥、干热灭菌功能。

3 主要技术指标
3.1 采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置

3.2 箱体内外不锈钢材质。

3.3 加热方式：搁板加热，可利用搁板上的加热元件对样品进行直接加热。

▲3.4 内腔体积≥105L。

3.5温度波动度：≤±0.3℃。

▲3.6 温度均一性：100℃时，≤±0.6℃。

3.7 工作温度范围：环境温度以上10℃～300℃；温度设置范围：45℃～300℃；温度设置精度：≤99.9℃时 0.1℃，≥100℃时0.5℃。

3.8 控制面板内置存储卡，可存储至少5年的数据。

3.9 控制面板可回看一周数据曲线。

3.10具以太网接口：箱体通过以太网接口连接计算机，在计算机上对箱体进行数据读取。控制面板具USB接口。

▲3.11 具三点温度校准功能。

3.12 具设置15分钟～15天的倒计时功能。

▲3.13 多双重过温保护：可调的电子过温保护与符合DIN 12880的温度安全裝置。

4 附件,特殊工具和备用部分
4.1电源线                                                    1根/台

4.2不锈钢格栅板                                              2块/台

4.3 温度校准证书                             1份/台 

5 资料：每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套。
6 售后服务
6.1 仪器到货后10日内，由中标人进行现场实验测试和仪器校正，直到达到各项技术要求。

6.2 仪器免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。

6.3 培训：仪器到货后10日内，提供免费培训，直到操作人员学会为止。

包3：显微镜
3-1正置多功能显微镜(核心产品、允许采购进口产品) 2台

1 功能用途

用于兽用活菌疫苗的细菌形态学（包括静态和动态）检查及变异性检查，寄生虫类疫苗的卵囊计数，以及静态、动态高质量图像和数据处理（如测量面积，图像比对、转换、目标计数等）等。
2 主要技术参数

2.1 具有无限远光学系统；

2.2 调焦系统：行程≥30mm，微调≤0.1mm/转，粗调≥9.33mm/转，最小读数1μm，粗微调两档调焦；

2.3 具有粗调和微调两档调焦方式，并具有定焦锁定装置；

▲2.4 复眼照明方式，所有倍率下获得相同色温、在高倍放大时确保图像边缘获得均匀照明亮度；

2.5 LED照明光源寿命不低于20000小时；

2.6 长工作距离物镜，可灵活使用20倍目镜可观察培养皿（Φ90mm）上微小微生物菌落； 

▲2.7 两个10倍目镜均具有独立校正视度功能，视野直径不小于22 mm；配目镜测微尺；

2.8 陶瓷涂层表面载物台，样品移动范围不小于X × Y≥70×50mm，可以同时夹持两块切片；

2.9 配置六孔物镜转换器；

▲2.10配置平场消色差物镜，其型号包括但不限于：

（1）4×物镜：N.A.≥0.1, W.D.≥30 mm；

（2）10×物镜：N.A.≥0.25, W.D.≥10.5 mm；

（3）20×物镜：N.A.≥0.40, W.D≥1.2 mm；

（4）40×物镜：N.A.≥0.65, W.D.≥0.56mm；

（5）100×物镜：N.A.≥1.25, W.D.≥0.20mm；

▲2.11 彩色数码成像芯片不小于36.0mm×23.9mm；

▲2.12彩色数码成像系统实际物理像素（非位移合成像素）≥1600万；

2.13 像素点大小不小于7.3μm ×7.3μm；

2.14 量子效率不低于77％；

▲2.15 灵敏度：最高ISO不低于12800；

2.16  曝光时间100μs至120s

▲2.17 拍摄速度不小于45帧/秒（1636×1088）；

2.18 能同步显示和静态捕捉图像，曝光时间100μs至30s可调；

2.19专业图像分析软件功能包括但不限于：同时拍摄X、Y、Z图像，大图拼接、图像对比等；

2.20 图像处理功能包括但不限于：图像和通道的对比度、亮度和Gamma（伽马值）调节，白平衡矫正，RGB色调、饱和度调节，通道混合、通道Ratio、通道算术、通道抽取/合并、通道间相对位置矫正，图像平滑、锐化、中值滤镜、直线、面积测量功能；

▲2.21显微镜主体及光学部件、成像设备、图像处理软件必须为同一品牌产品，确保相互兼容；

2.22专业图像分析软件具有完整知识产权的正版软件，确保用户可永久使用软件全部功能；

2.23 电脑工作站配备正版国内许可的操作操作系统，硬件设置配置不低于：i7系列四核处理器、内存容量不低于32 GB、硬盘容量不低于1TB、显示器为尺寸不低于24英寸、标配网卡及DVD 刻录光驱、标配USB 2.0接口等。

3 基本配置

3.1正置多功能显微镜主机       2台

3.2 电脑工作站                2台

3.3 彩色打印机2台(配置不低于：单页打印速度IOS模式40ppm；支持无线功能) 
3.4 数码成像系统              2套

3.5 专业分析软件              2套

3.6维护包                    2套

4 技术支持和售后服务

4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套；

4.2设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

3-2 倒置相差显微镜(核心产品、允许采购进口产品) 4台

1 功能用途

用于兽用生物制品检中病毒学病原学、病毒含量测、细胞胞核学检验、细胞核分裂观察、健康细胞制备过程中细胞密度的计数、形态学观察、静态、动态高质量图像和数据处理（如测量面积，图像比对、转换、目标计数等）等。以及相关检测技术研究工作。

2 主要技术参数

2.1无限远光学系统；

2.2一体化机身设计，双目筒可转动调节方向,可扩展显微成像系统；

▲2.3具有粗调和微调两档调焦方式，并具有定焦锁定装置；

▲2.4配置复眼透镜照明光源，所有倍率下获得相同色温、在高倍放大时确保图像边缘获得均匀照明亮度；

2.5照明光源寿命不低于20000小时；

2.6 NA0.3长工作距离聚光镜，工作距离≥75mm； 

▲2.7两个10倍目镜均具有屈光度校正功能，视野直径不小于22 mm；

▲2.8 配备切趾相差物镜型相差物镜，型号包括但不限于：

（1）4×物镜，N.A.≥ 0.1, W.D.≥30.0mm；

（2）10×物镜，N.A.≥0.25, W.D.≥5.2mm；

（3）20×物镜，N.A.≥0.40, W.D.≥3.0mm；

（4）40×物镜，N.A.≥0.55, W.D.≥2.1mm。

2.9 多功能拓展XY移动载物台，载物台行程≥ 126（X）×78（Y）mm，带培养皿适配器，可直接放置多孔板，带固定装置，可使用培养皿、多孔板、切片等。  
▲2.10 彩色数码成像系统芯片尺寸不小于1/1.8；

▲2.11 彩色数码成像系统实际物理像素（非位移合成像素）不低于590万； 

2.12 最高分辨率大于等于2880*2048；

2.13 曝光时间100μs至30s可调；

▲2.14 像素不低于1440×1024的情况下，拍摄速度不低于30帧/秒； 

2.15专业图像分析软件功能包括但不限于：同时拍摄X、Y、Z图像，大图拼接、图像对比等；

▲2.16 图像处理功能包括但不限于：图像和通道的对比度、亮度和Gamma（伽马值）调节，白平衡矫正，RGB色调、饱和度调节，通道混合、通道Ratio、通道算术、通道抽取/合并、通道间相对位置矫正，图像平滑、锐化、中值滤镜、直线、面积测量功能；

▲2.17显微镜主体及光学部件、成像设备、图像处理软件必须为同一品牌产品，确保相互兼容；

2.18专业图像分析软件具有完整知识产权的正版软件，确保用户可永久使用软件全部功能。

3 基本配置

3.1倒置相差显微镜主机         4台

3.2 电脑工作站                1台

3.3 彩色打印机1台(配置不低于：单页打印速度IOS模式40ppm；支持无线功能) 

3.4 数码成像系统              1套

3.5 专业分析软件              1套

3.6 维护包                   4套

4 技术支持和售后服务

4.1每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

3-3 智能型倒置荧光显微镜(核心产品、允许采购进口产品) 1台

1 功能用途

主要用于兽用生物制品中猪瘟病毒、口蹄疫病毒、黏膜病毒、禽网状内皮组织增生症病毒、牛瘟病毒、马传染性贫血病毒等外源性病毒的检验和其他病毒类检验方法的研究。
2 主要技术参数

2.1 主机模块

2.1.1具有无限远光学系统，U型光路显微镜镜体；

2.1.2 具有明场、暗场、荧光观察、显微成像等多种观察方式及硬件配置；

▲2.1.3大孔径光学多端口设计，图像输出口有效视野最大可实现视野直径≥25mm；

▲2.1.4 配备智能主机、智能物镜转换器、智能荧光滤色块转盘、智能聚光器转盘，软件可以自动识别显微镜的状态，记录拍摄时的参数条件；

2.1.5除目镜外，主机还不少于2个可接图像输出口；

▲2.1.6 明场照明装置内置复眼式透镜，实现超大视野均匀照明；

2.1.7 显微镜采用分体式单独电源箱控制照明单元，保证稳定的电压输出；

2.1.8 平行滑动载物台，行程不小于110mm(X) ×70mm(Y),配置细胞培养器皿适配器； 

2.1.9 两个10倍目镜均具有屈光度校正功能，视野直径不小于22 mm；

▲2.1.10 配备主机包括但不限于1.5倍中间变倍装置；

2.1.11 配备智能6孔物镜转换器；

▲2.1.12物镜型号配置包括但不限于：

（1) 长工作距离平场荧光相差物镜 4× NA≥0.13 wd≥16.4mm；

（2) 长工作距离平场荧光相差物镜 10× NA≥0.30 wd≥15.2mm；

（3) 长工作距离超级平场荧光相差物镜 20× NA≥0.45 wd≥8.2-6.9mm；

（4）长工作距离切趾相差物镜40× NA≥0.55 wd≥2.1mm；

（5）平场荧光物镜40×：NA≥0.75 wd≥0.66mm。

2.1.13配备长工作距专业相差多功能聚光镜（N.A≥0.52，W.D≥30 mm；）；相差型专用透射光聚光器，带中心调节装置；具有明场、相差、DIC等功能；

2.1.14 配备消光晕衬度调节板不低于直径160mm。

2.2  荧光模块

▲2.2.1荧光汞灯激发光源，工作寿命大于2000h，配备计时器和光闸控制装置；

2.2.2 配备6位大孔位激发块镜转换器、 灰度滤色片，视场光阑（孔径可调）、荧光夜视标等；

2.2.3 高效带通型荧光滤色块激发模块配置包括但不限于：

（1)荧光滤色块DAPI（EX：361-389， BA：435-490）；

（2)荧光滤色块FITC（EX：465-495，BA：512-558）；

（3)荧光滤色块TEXAS RED（EX：540-580，BA：600-660）。

2.3 成像模块 

▲2.3.1 单色CCD，芯片尺寸不小于36.0mm×23.9mm；

▲2.3.2 实际物理像素不低于1600万（非位移合成像素）；

2.3.3 拍摄速度不低于45帧/秒（像素不低于1636×1088）；

2.3.4 单个像素点大小≥7.3μm × 7.3 μm；

▲2.3.5 量子效率≥77%；

2.3.6 暗电流：≤0.6e；

2.3.7 读出噪音≤2.2e。

2.4  软件模块：

▲2.4.1具有持续显示显微镜状态和各个组件工作状态信息的功能，使用软件获取图像时，所有状态信息将记录在原数据中，并可随时调出采集条件或检查设置错误；

▲2.4.2 具有自动检测错误的功能，通过检查模式，可以通过软件观察相应的显微镜组件是否到位；

2.4.3 具有连续控制光强亮度的功能；
2.4.4 具有中间变倍功能；

▲2.4.5 图像分析功能包括但不限于：同时拍摄X、Y、Z图像，大图拼接、图像对比、图像和通道的对比度、亮度和Gamma（伽马值）调节，白平衡矫正，RGB色调、饱和度调节，通道混合、通道Ratio、通道算术、通道抽取/合并、通道间相对位置矫正，图像平滑、锐化、中值滤镜、直线、面积测量等功能；

▲2.4.6显微镜主体及光学部件、成像设备、图像处理软件必须为同一品牌产品，确保相互兼容；

2.4.7专业图像分析软件具有完整知识产权的正版软件，确保用户1次购买可永久使用软件全部功能；

2.5 电脑工作站配备国内许可的正版操作系统，硬件设置配置不低于：i7系列四核处理器、内存容量不低于32 GB、硬盘容量不低于1TB、显示器为尺寸不低于24英寸、标配网卡及DVD 刻录光驱、标配USB 2.0接口等。

3 基本配置

3.1 智能型倒置荧光显微镜主机      1台

3.2 电脑工作站                    1台

3.3 彩色打印机1台(配置不低于：单页打印速度IOS模式40ppm；支持无线功能) 

3.4 数码成像系统                  1套

3.5 专业分析软件                  1套

3.6  维护包                       1套

4 技术支持和售后服务

4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

包4：样品保存设备
4-1 液氮罐  1个
1 用途

用于种子细胞的保存。

2 技术指标
▲2.1 有效容积≥170升；

2.2 口径≥于200mm；
2.3 静态液氮日蒸发量每天不超过0.95L；
2.4 静态液氮保存不低于180天；
▲2.5当罐内液氮低至5CM时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下；
2.6 铝合金或不锈钢材质；
2.7 罐口配备锁具；

2.8 标配提桶（带冻存盒）≥6个。

3 基本配置
3.1 液氮罐       1个；

3.2 皮革保护套   1个；

3.3 带轮转运小车 1个；

4 技术支持和售后服务
4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训；

4.4安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

4-2 液氮转移罐  1个
1 用途

用于液氮运输和暂存。

2 技术指标
▲2.1有效容积50升；
2.2 静态液氮日蒸发量每天不超过0.45L；
2.3 静态液氮保存不低于110天；
▲2.4当罐内液氮低至5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下；
2.5 铝合金或不锈钢材质；
2.7 罐口配备锁具；

2.8 标配提桶（带冻存盒）≥6个。

3 基本配置

3.1 液氮罐        1个；

3.2 皮革保护套    1个；

3.3 带轮转运小车  1个。

4 技术支持和售后服务
4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训；

4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

4-3 低温药品储存柜 4台
1 用途

用于兽用生物制品样品暂存。

2 技术参数
▲2.1 立式，箱内有效容积不小于650L，箱内温度可控制范围2℃～8℃范围内，温度设置精度不高于0.1℃；

▲2.2 具有数字化实时显示箱内温度及湿度功能；

▲2.3 具有超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警等功能，配置485接口和远程报警接口；

2.4 断电后有声光报警，持续时间不低于48小时；

2.5 双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度；

2.6 配置压缩机，传感器数量不少于5个；

2.7 双层玻璃门体，有加热除凝露功能。门体带锁，并能实现90°自动关门；

2.8 柜体带有可移动脚轮和可锁定的止档；

▲2.9 产品具有医疗器械注册证（提供厂家资料证明文件）；

2.10 具有冷凝水自动蒸发功能；

2.11 搁架间距可调，每台设备配置搁架数量不少于12个。

3 基本配置

整机（含搁架）  4台

4  技术支持和售后服务

4.1每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训；

4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

4-4 冰箱  6台

1 用途 

主要用于实验室生物试剂、培养基及其他活性物质的存放。
2 技术参数
▲2.1 立式，箱内有效容积不小于500L；

2.2 冷藏区温度可控制在2℃～8℃范围内，冷冻区温度可控制在-25℃～-15℃范围内；

2.3 具有数字化实时显示箱内温度功能；

2.4 具有开门报警功能；

▲2.5 具有自动除霜和抗结冰功能。

3 基本配置

整机   6台。

4 技术支持和售后服务

4.1 技术手册：每天设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训；

4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
4-5 超低温冰箱（带生物样品管理系统）（核心产品）  2套

1 用途 

主要用于兽用生物制品样品的长期存放和多设备的样品信息化管理。

2 主要技术参数

2.1 超低温冰箱技术参数

2.1.1 设定温度范围-10°C～-86°C，适用范围在-40°C～-86°C 范围调节，控温精度0.1℃。日温度波动小于3°C；

▲2.1.2 箱体自带微电脑控制电容触控屏，能够直观显示箱内温度、环境温度、报警状态和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现远程升级；

▲2.1.3 有效容积不低于575L；

2.1.4 具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；

2.1.5 报警方式包括但不限于声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

2.1.6 具有多重保护功能，包括但不限于开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；

2.1.7 一体式手把门锁设计；

2.1.8 门锁配置符合实验室管理“双人双锁”要求；

2.1.9 采用外面和内内门设计，内外门共计不少于6层密封；

▲2.1.10 每台设备配备压缩机不少于2台，整机运行功率≤750W；

2.1.11 制冷剂类型应符合国家安全标准要求；

2.1.12 标配单机版的样本管理系统；

▲2.1.13 设备具有医疗器械生产许可证和医疗器械注册证（提供厂家证明资料文件）；

2.1.14 具有USB接口，可存贮或导出箱内温度、输入电压、环温等数据；

2.1.15 具有可加热平衡孔模块；

2.1.16 箱体配备测试孔不少于2个。

2.2 生物样本库资源管理信息系统技术参数

2.2.1系统框架

2.2.1.1 系统基于B/S（浏览器/服务器）架构模式，工作人员通过授权的方式，打开浏览器即可随时随地查询样本数据，支持跨平台多浏览器；

▲2.2.1.2 系统不限制管理的设备数量、不限制管理的样本数量、不限制使用用户数量和客户端访问数量；

2.2.1.3 支持SSL加密机制，支持手动或根据设定的周期自动进行数据备份。具备数据备份恢复功能；

▲2.2.1.4 具备完整的知识产权、软件著作权证书，通过第三方软件评测，拥有系统合格证书文件。

2.2.2 容器管理
2.2.2.1 实现以树形方式模拟显示实际容器的各级结构，包括层、架、冷冻盒等的结构，且容器的结构、规格、大小、名称等能够灵活的自定义配置；

2.2.2.2 支持多中心及分库设置，多房间、多部门进行管理；

2.2.2.3 支持多种不同品牌的容器类型，如冰箱、液氮罐、冷藏柜、冷库，且可扩展，支持以百分比显示容器的样本存储情况；

▲2.2.2.4支持容器结构转移并生成相应的容器结构转移单，容器转移可以在可视化图上进行操作，如果转移出错可以进行回退操作；

2.2.2.5 容器转移支持列表界面进行结构及容器内样本转移，支持同类型容器同级别结构及容器内相关样本转移；

▲2.2.2.6支持容器内的样本信息、样本源信息及同样本复份信息查看，可以在容器内进行整盒添加到出库、添加到出借、EXCEL批量导入、批量扫描入库、批量销毁、打印条码等操作。

2.2.3 样本管理
2.2.3.1能够对所有样本进行统一管理，对已出库、出借、在库等不同状态的样本进行统一管理及追溯，可定义设置生成唯一代码；

2.2.3.2支持对样本管理周期进行查询及追溯，可以监控样本采集、入库、出借、还库、转移、销毁各个阶段；

▲2.2.3.3能够针对样本入库、出库、出借、还库等操作生成相应的单据，可进行打印、校验、撤销等操作，相关业务操作单据永久保存且可追溯；

2.2.3.4具有以向导形式引导完成样本管理全程操作，支持贴码管和预置管的操作；

2.2.3.5 支持批量修改待入库样本信息。支持修改入库错误的样本相关的样本源类型及样本类型等，并自动对应生成新的样本复份编号，无需删除重入的繁复操作；

2.2.3.6 能够对不合格或不符合要求的样本进行废弃或删除操作，进行统一管理，且支持撤销或还原操作，所有废弃或删除的样本永久保存且可追溯；

2.2.3.7 能够根据临床需求检索并申请所需样本，审核人员审核批准出库或出借所需的样本，所有已完成申请单永久保存且可追溯；

▲ 2.2.3.8 支持样本扫描查询，扫描枪直接扫描相关二维码或一维码即可获取该样本及相关样本源信息、同样本复份信息；

2.2.3.9  能够对样本源料进行统一管理，支持样本源等外部数据excel形式进行批量导入。

2.2.4数据统计查询管理
2.2.4.1 支持按样本类型、样本源类型及样本组等进行样本复份数及样品数统计。支持多种图表形式展现。支持打印图表信息，以excel、png、pdf等多种格式下载和导出相应的统计图表信息；

2.2.4.2 支持从样品来源地、样本源类型、样本类型等多维度对入库样本数及相应样本数进行报表统计，并能以相应的报表excel导出；

▲ 2.2.4.3 具有关键字段的模糊和精准检索功能；

▲2.2.5 分级权限管理
样本和人员都能够进行分组管理和划分权限，可确保不同用户组和样本组内的权限内的数据互不干扰。

2.2.6 条码及打印管理
2.2.6.1可对打印机管理，包括标签、打印方案、打印机等自由设置和自定义打印方案；

2.2.6.2可以USB方式或IP方式访问条码打印机；

▲2.2.6.3满足在标签上自由拖动添加所需打印的样本或样本源信息，如样本条码、样本类型、样本位置等，且支持样本条码以二维码或一维码的形式进行打印；

2.2.6.4 标签打印机打印的标签能够耐受长时间超低温、潮湿环境中不模糊、不褪色、不脱落。

2.2.7 软件权限
▲2.2.7.1 软件必须为正版、且具有永久使用权限；

2.2.7.2  软件须以物理方式存储，无安装次数限制。
3 基本配置

3.1 超低温冰箱配置

3.1.1 超低温冰箱主机  2台；

3.1.2 抽屉式不锈钢冻存架（其数量根据投标货物箱体而定，要求须装满箱体）。
3.2 生物样本库资源管理信息系统

3.2.1安装软件1套；

3.2.2 冷链管理标签打印机 1台，原装色带 3条及条码打印纸 3卷；

3.2.3 无线扫码枪 1把；

3.2.4.电脑 1台。商用台式机电脑主机配置不低于：(i7 11700 16G 256G+2T 1660ti/6G独显)+23.8英寸电脑显示器，配备正版操作系统，质保周期为3年质保；

3.2.5打印机1台（具有黑白双面打印、复印和扫描功能）。

4 技术支持和售后服务
4.1 技术手册：提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于2个工作日的现场培训；

4.4 安装调试合格之日整机及软件系统免费质量保证不少于三年；

4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
4-6 冰箱（-40℃）  2台

1 用途 
主要用于兽用生物制品样品的存放。
2 技术参数
▲2.1 立式，有效容积不小于450L；
▲2.2  温度范围-20°C～-40°C可调节；微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；

2.3 具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；

2.4 报警方式包括但不限于声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

2.5 具有多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 

2.6 后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时不低于48小时；

2.7 高精度传感器，有效保证温控的准确性；

2.8 双压缩机配置，双制冷系统，上室、下室可独立控温；
2.9 立式双门结构，超厚保温层，优化嵌入式双密封条设计，三层密封，密封保温效果好，环保节能；

2.10 箱体内采用抽屉式分割；

2.11 箱体带测试孔并配锁；

▲2.12设备具有医疗器械生产许可证（提供厂家证明资料文件）；

2.13 具有监测数据存储模块，可通过数据传输接口实现与实验室温湿度监测系统连接。

3 基本配置
整机 2台。

4 技术支持和售后服务
4.1 技术手册：每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训；

4.4安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

4-7温度监测系统（核心产品） 1套

1 用途

 用于控温设备的温湿度监控。
2 技术指标

2.1 基本功能要求

▲2.1.1 能实时监测至少包括但不限于液氮罐、超低温冰箱、普通冰箱、移动冷链设施、培养箱、烤箱的温度和实验室环境温湿度；

2.1.2 采集传感器与数据传输模块为一体可以根据需要布署在不同区域；

▲2.1.3 数据存储支持云存储和本地存储；

2.1.4 具备温度超限报警、湿度超限报警、电源断开报警功能，报警方式包括声光报警、短信报警、微信推送等。

2.2 传感器性要求

2.2.1 采集传感器测量范围包括：

超低温传感器温度测量范围：-200℃～+100℃；

低温传感器温度测量范围：-40℃～+100℃；

温湿度传感器测量范围：-40～125℃，0%RH ～ 100% RH；

冷藏冷冻传感器测量范围： -40℃～+100℃（冷藏），-200℃～+100℃（冷冻）。

▲2.2.2 采集传感器测量精度不低于：

超低温传感器测量精度±0.5℃；

低温传感器测量精度±0.2℃ (0～65℃)和±0.5℃ (其他范围)；

温湿度传感器测量精度±3%RH (典型范围11%RH～89%RH)和±7%RH (典型范围0%RH～10%RH、90%RH～100%RH)；

冷藏冷冻传感器测量精度：冷藏：±0.2℃ (0～65℃)和±0.5℃ (其他范围)；冷冻：±0.5℃。

2.3软件平台要求

2.3.1 监测数据可自动或根据设定周期定期备份；

▲2.3.2 可直观查设备或环境的名称、 实时监控数据、监控设备运营状态，通过各项数据快速了解各设备、环境及监控设备状态情况；

2.3.3可通过软件平台新增、修改、批量删除监控设备、报警项目，设置被监控设备的基本信息（设备名称、品牌、型号、图片）、所属组织机构，标注被监控设备的目前运行状态；

2.3.4 异常报警可以同时短信、微信等方式推送多个工作人员；

2.3.5 用户可通过APP查看设备信息包含而不限于最新监测时间及数据、设备位置地图展示、历史监控数据曲线、并支持翻页查看；

2.3.6 数据采集和上传频率在10S~24h范围内可调。

2.4 显示要求
2.4.1 通过LED彩色广告屏滚动显示各项监测信息；

2.4.2 屏幕显示内容至少包括传感器温湿度值、环境温湿度值、日期、时间、监控参数上下限、报警状态；
▲2.4.3屏幕尺寸不小于65英寸，分辨率不低于1920×1080，数据接入接口包括但不限于USB、HDM1,VGA,以太网和音频口。 触摸式控制，具有内置式音箱。

2.5 软件

▲2.5.1 软件必须未正版、且具有永久使用权限；

2.5.2 软件须以物理方式存储，无安装次数限制。

3 基本配置

3.1 软件1套；

3.2 超低温传感器、低温传感器、冷冻传感器、温湿度传感器的总数量不低于32个，信号传递、中转设备的数量满足现场安装布局要求；

3.3 安装调试合格之日整机及软件系统免费质量保证不少于三年；

3.4电脑1台。主要配置不低于i7 11700 16G 256G+2T 1660ti/6G独显+23.8英寸电脑显示器；配备正版操作系统；质保周期为3年。

3.5 LED广告屏1个。

4  技术支持和售后服务
4.1 技术手册：提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于3个工作日的现场培训；

4.4安装调试合格之日整机及软件系统免费质量保证不少于三年； 

4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

包5：高速冷冻离心机
5-1 高速冷冻离心机(核心产品、允许采购进口产品) 7台

1 用途

用于样品的离心前处理。

2 主要功能
2.1 用于细菌、蛋白质等沉淀。

2.2 能够冷冻离心。

3 主要技术指标
▲3.1最高转速≥28000rpm，最大离心力≥70000g。

3.2 转速精确度≤1rpm。

3.3 温度控制范围：-9℃～40℃，采用环保无氟制冷剂。

3.4 控温精度：±1℃。

3.5 驱动系统：无碳刷变频电机。

3.6 离心时间控制：10秒～9小时59分连续离心。

3.7安全性能：具有磁性自动转头识别功能；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断。

▲3.8 不少于60个程序储存，20种加速及减速曲线及10个用户自定义曲线，包括中文多语言操作界面。

3.9 主机可兼容：36×1.5/2.2mL和6×85 mL的角转子：4×100 mL的水平转子。

3.10噪音：≤ 66dB（A）（最大转速时）

3.11 具有定速计时功能，转速达到设定值时开始计时，实现精确离心。

3.12 配备的每个转头在最高转速下运转时，离心腔温度可达到4℃。

3.13 符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证。

4备件及消耗品（除主机随机配备以外另加以下备件）
4.1 24×1.5/2.2mL定角转头3个，最大转速≥26000rpm，离心力≥60000g。

4.2 4×10mL高速水平转子3个，最大转速≥10000rpm，离心力≥10000g。

4.3 4×100mL水平转子3个，最大转速≥5000rpm，离心力≥3900g。

4.4 6×50mL定角转子4个，最大转速≥15000rpm×3个，离心力≥25000g；15mL离心管适配器9套。

4.5 36×1.5/2.2mL定角转头1个，最大转速≥28000rpm，离心力≥70000g。

4.6 进口原装高质量离心管：

      规格     数量

10mL     500支

50mL       500支

85mL      200支

100mL       200支

5 资料:每台设备带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套。

6 售后服务
6.1 仪器免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。

6.2 培训：仪器到货后10日内，提供免费培训，直到操作人员学会为止。

6.3 终身保修。

5-2 高速冷冻离心机(核心产品、允许采购进口产品) 4台

1 用途

用于样品的离心前处理。

2 主要功能
带有制冷功能的高速离心。

3 主要技术指标
▲3.1 最大容量(mL): 角转子≥12×5mL。 

▲3.2 最大离心力：≥20000g。 

3.3 时间控制范围：30秒～99分钟59秒。 

3.4 温度设定范围：-10～40℃。

3.5免维护无碳刷变频电机。

3.6 最高转速下,可平稳运转。自动开盖，所盖功能。

3.7 短时加速,按秒显示。

3.8 离心力，速度，时间显示。

3.9 可存贮10个用户程序。

3.10双重盖锁定装置，不平衡保护。

3.11 主机可兼容：24×1.5×75mm毛细管转子。

3.12 可离心4×8 PCR管（0.2mL）。 

4备件及消耗品（除主机随机配备以外另加以下备件）
4.1 24×1.5/2.0mL×4个，最大转速≥15000rpm，离心力≥20000g 

4.2 12×5 mL×2个，最大转速≥15000rpm，离心力≥20000g

4.3 进口原装高质量离心管：

      规格     数量

2mL    2000支

5mL      2000支

5 资料: 每台设备带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套。

6 售后服务
6.1 仪器免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。

6.2 培训：仪器到货后10日内，提供免费培训，直到操作人员学会为止。

6.3 终身保修。
包6：全自动微生物鉴定仪
全自动微生物鉴定仪（核心产品、允许采购进口产品）1台 

1 功能用途

用于开展疫苗标准菌、污染杂菌其其他未知菌的鉴定以及耐药性的检测等。

2 主要技术参数

▲2.1鉴定菌库：鉴定微生物的种类不少于520种（出示厂方盖章的菌谱），鉴定的准确度在95～99%以上。菌谱包括但不限于革兰氏阴性发酵菌、革兰氏阴性非发酵菌、革兰氏阳性球菌杆菌、棒状杆菌、芽孢菌、厌氧菌、酵母菌、苛生菌等；

▲2.2 可同时开展细菌鉴定和药敏测试实验，样本最大容纳量不少于30个检测卡位；

2.3
具有自动把样品加入到鉴定卡并自动封闭鉴定卡的功能；

2.4
系统具备定时自动扫描并读取鉴定卡数据的功能，扫描时间间隔不超过20分钟； 

2.5
具有自动收集分析完成后的废弃鉴定卡的功能；

2.6对细菌鉴定结果具有鉴定质量评价；

2.7 药敏试验能简易地检出MRSA、PBP、VRSA、VRE、HLAR等耐药菌株及ESBL阳性菌；

2.8 能快速检测，细菌鉴定报告出具时间≤3小时，药敏实验基本在4小时内完成；

2.9 系统软件能对多重耐药菌选用药物有提示功能，系统涵盖美国CLSI和国家药品管理局（NMPA）标准；

2.10 系统软件能够对耐药表型的统计分析和同种同源的分析，能够统计各种细菌对应抗生素的MIC值，且能生成细菌对抗生素敏感性的趋势报告； 

2.11细菌鉴定数据库和药敏鉴定数据库为最新数据库，生产厂家在设备寿命时间内免费提供鉴定数据库升级；

▲2.12仪器具有中国国家食品药品监督管理局认可仪器注册证和鉴定/药敏试剂注册证双证书；

2.13 配套细菌鉴定反应孔数量不少于50个，无需附加实验及添加附加试剂，无需覆盖石蜡，无需氧化酶、触酶等定向实验；

2.14 药敏检测孔数量不少于60个，每种抗生素检测3～7个浓度；

2.15 所有软件须为自主知识产权的正版软件，用户一次购买可终生使用；

2.16 在设备使用寿命内，生产厂家免费提供软件（包括微生物鉴定数据库软件）升级服务。

3  基本配置

3.1 鉴定及药敏系统主机 1台；

3.2 专用电脑工作站（含鉴定数据库软件）  1套；

3.3 专用操作分析软件    1套；

3.4 自动检测和培养组件  1套；

3.5 比浊器及比浊管   1套；

3.6 彩色打印机1台(配置不低于：单页打印速度IOS模式40ppm；支持无线功能)；

3.7 UPS延时电源   1套；
3.8 自动检测/培养组件  1套；

3.9 条形扫描枪  1个；

3.10 细菌鉴定卡  6盒；

3.11 磁力搅拌器  1台；

3.12 电动无菌采样均质器  1个。

4  技术支持和售后服务

4.1 技术手册：提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。供应商需提供在其供应的设备上采集的并符合投标文件中承诺的全部技术性能的验证资料，验收人员有权对设备验证过程监督；

4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于5个工作日的现场培训；

4.4安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 提供原厂技术人员维修服务，维修响应时间不超过24小时。

包7：超速离心机和高效离心机
7-1 超速离心机(核心产品、允许采购进口产品) 1台

1 功能与用途

1.1 用途：细菌、病毒的离心分离。

1.2 功能：生物制品、分子生物学等检测前处理。

2 基本配置：出厂标配主机1台、转子3个、控制软件及配套装置（一套）、配套离心管适配器和离心管等。

3 技术参数

▲3.1 最高转速≥100000rpm，最大离心力≥800000xg；

3.2 速度控制精度：≤±2rpm；

3.3 温度设定范围：设定范围 0~40℃；温度步进≤1℃。

▲3.4仪器具备转头动态惯性检测功能，若发现有超速情况会自动设至最高允许转速。

▲3.5目视平衡，样品不平衡容许度：≥±5ml或样品体积±10%。

3.6 可以使用手机或计算机远程监控仪器状态，确保仪器安全运行。

▲3.7 具备本机进行实验模拟的功能，并可将模拟的离心条件直接下载运行。

3.9 加减速时间：0到100000 rpm≤5min。

3.10 噪音：≤51dB(A)。

3.11真空度≤1.0Pa，并能数字化实时显示真空度的具体数值。

3.12 超速驱动系统免费保修十年。

4 备件及消耗品

4.1定角转头：≥70000 rpm，离心力≥500000 xg。最大容量：8×39mL。配备该转头下兼容的离心管容量适配器一套和配套离心管各50个。配26.3mL的离心瓶5套，要求该离心瓶转速能够达到60000 rpm，离心力能够达到370000 xg。

4.2水平转头：≥41000 rpm，离心力≥280000 xg。最大容量：≥6×13mL。配备该转头下兼容的离心管容量适配器一套和配套离心管各50个。

4.3 近垂直转头：≥65000 rpm，离心力≥400000 xg。最大容量：≥6×13mL。配备该转头下兼容的离心管容量适配器一套和配套离心管各50个。

注：上述转头下兼容离心管容量适配器各一套和配套离心管各50个。如兼容39/35.5/33/32.4/27/15 mL的转头，需配备不少于一半容量规格（33 mL、27 mL和15 mL）的适配器各1套，且需配备33 mL、27 mL和15 mL离心管各50个。配备的离心管能够满足该转头的最高转速。

5 技术服务

5.1 技术手册：提供操作手册一套，进口设备需提供中英文操作手册各一套。

5.2 安装：到用户现场安装、调试、现场培训，按标书及合同规定的配置和技术指标验收。

5.3 培训：免费培训。

5.4 超速驱动系统免费保修十年。

5.5 仪器免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。

7-2 智能型高效离心机(核心产品、允许采购进口产品) 1台
1 功能与用途

1.1 用途：细菌、病毒的离心分离。

1.2 功能：生物制品、分子生物学等检测前处理。

2 基本配置：出厂标配主机1台、转子2个、控制软件及配套装置（1套）、配套离心管适配器和离心管等。

3 技术参数

▲3.1最高转速≥29000rpm，最大离心力≥100000xg。 

3.2 转速控制精度≤10 rpm。 

3.3 温度控制范围：-20～40℃，1℃步进。

3.4 最大容量≥4000mL。 

3.5 时间设定：1分钟～99小时59分钟。

3.6 程序功能：具3级不少于50个用户管理，1000个程序。

3.7 加/减速设定：11/12。

3.8仪器可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程。

3.9具备历史结果查询、分类筛选及数据导出、打印功能。

3.10具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机软件，并可设置三个级别，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理；

3.11 具区带/连续流操作界面以流程图显示，简单、直观，便于操作。

3.12 样品容量不平衡容忍度为5％，可“目视平衡”。

▲3.13仪器具备动态惯量检测功能，以在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算以保证仪器的安全运行。

3.14具转头不平衡检测、超速保护、超温保护等安全操作功能。

3.15触幕式液晶显示屏≥15寸，界面直观，便于操作。

▲3.16内置即时运行曲线图功能，可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程。

3.17噪音：≤57dB(A)。

4 备件及消耗品

4.1定角转头1（1个）。最大转速≥29000 rpm，最大离心力≥100000 xg。最大容量：≥8×50mL。

4.2定角转头2（1个）。最大转速≥9000 rpm，最大离心力≥16500 xg。最大容量：≥4×1000mL。

注：定角转头1须配15mL离心用适配器各一套。须配备高质量50 mL离心管100个和1000 mL高质量离心容器16个，配备的离心管或离心容器能够满足上述对应转头的最高转速。

5 技术服务

5.1 技术手册：每台仪器设备提供操作手册一套，进口设备需提供中英文操作手册各一套。

5.2 安装：到用户现场安装、调试、现场培训，按标书及合同规定的配置和技术指标验收。
5.3 培训：免费培训。

5.4 仪器免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。
7-3 智能型高效离心机(核心产品、允许采购进口产品)2台
1 功能与用途

1.1 用途：细菌、细胞器等离心分离。

1.2 功能：生物制品、分子生物学等检测前处理。

2 基本配置：出厂标配主机2台、转子6个、控制软件及配套装置（2套）、配套离心管适配器和离心管等。

3 技术参数

▲3.1最高转速≥26000rpm，最大离心力≥80000 xg。 

3.2 转速控制精度≤10 rpm。 

3.3 温度控制范围：-10～40℃，1℃步进。

3.4最大容量≥6000mL。 

3.5 时间设定：1分钟～99小时59分钟。

3.6 程序功能：具3级不少于50个用户管理，1000个程序。

3.7 加/减速设定：11/12。

3.8仪器可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程。

3.9具备历史结果查询、分类筛选及数据导出、打印功能。

3.10具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机软件，并可设置三个级别，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理；

3.11 具区带/连续流操作界面以流程图显示，简单、直观，便于操作。

3.12 样品容量不平衡容忍度为5％，可“目视平衡”。

▲3.13仪器具备动态惯量检测功能，以在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算以保证仪器的安全运行。

▲3.14可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程。

3.15具转头不平衡检测、超速保护、超温保护等安全操作功能。

3.16 触幕式液晶显示屏≥15寸，界面直观，便于操作。

3.17噪音：≤57dB(A)。

4 备件及消耗品

4.1定角转头1（2个）。最大转速≥25000 rpm，最大离心力≥75000 xg。最大容量：≥8×50mL。

4.2定角转头2（2个）。最大转速≥10000 rpm，最大离心力≥17500 xg。最大容量：≥6×500mL。

4.3定角转头3（1个）。最大转速≥8000 rpm，最大离心力≥15800 xg。最大容量：≥6×1000mL。

4.4定角转头4（1个）。最大转速≥14000 rpm，最大离心力≥30000 xg。最大容量：≥6×250mL。

注：定角转头1须配15mL离心用适配器各一套。须配备高质量50 mL离心管200个，250mL、500 mL、1000 mL高质量离心容器各18个，配备的离心管或离心容器能够满足上述对应转头的最高转速。

5 技术服务

5.1 技术手册：每台设备提供操作手册一套，进口设备需提供中英文操作手册各一套。

5.2 安装：到用户现场安装、调试、现场培训，按标书及合同规定的配置和技术指标验收。

5.3 培训：免费培训。

5.4 仪器免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。
包8：细胞分析相关仪器设备
8-1 超纯水装置(核心产品、允许采购进口产品) 3台

1 功能用途

主要用于细胞培养用培养基制备、热原检测、细菌内毒素检测、分子生物学检验用水的制备。

2 主要技术参数

2.1水质质量

2.1.1 符合GB6682-2016和GB33087-2016标准中规定的I 级水质和《中国兽药典》（2020年版）中注射用水各项标准中涉及的所有指标的要求；

2.1.2 产水电阻率:18.2 MΩ.cm @ 25℃；

▲2.1.3 有机碳（TOC）含量不超过2 ppb; 典型值不超过5 ppb；

▲2.1.4 微生物含量小于10CFU/L ；

2.1.5 直径大于0.2 μm的颗粒物数量低于1000个/L；

▲2.1.6 内毒素含量低于1 EU/L；

2.1.7 蛋白酶含量低于0.15 mg/L；

2.1.8 DNA水解酶(DNases) 低于5 ng/L；

2.1.9 RNA水解酶(RNases含量低于1ng/L； 

2.2 主机

2.2.1具有智能化操作系统，操作界面可直观显示耗材更换信息等信息提示，所有操作步骤有图文引导；
▲2.2.2 纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材使用及更换记录；

▲2.2.3 内置172nm氧化紫外灯；

▲ 2.2.4 内置独立在线有机碳（TOC）检测模块，检测范围0.5-999ppb，检测精度±0.1ppb（附原厂校验证书）； 

2.2.5 所有可移动外置配件、耗材须与主机为同一品牌；
2.2.6 制水主机最多可安装取水手臂数量不少于4个；

▲2.2.7取水手臂内置流量计，具有定量取水功能，定量取水范围覆盖20mL～100L，至少8种取水流速可用选择，最大出水速度不小于2 L/min；
▲2.2.8 终端精制器配备芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。

2.3 软件及监测

2.3.1内置高精度的在线电阻率仪，电池常数0.01cm-1（随主机提供电阻率检验证书原件）；

2.3.2 在线监测超纯水中的有机碳（TOC）含量， 检测范围覆盖0.5-999ppb; 检测精度±0.1ppb； 

2.3.3 系统功能包括但不限于具备水质显示、取水功能设置、系统设置、维护引导，信息和历史记录等；
2.3.4 系统存储并可提供最近30天的事件；所有报告均可通过USB端口导出，格式兼容所有实验室信息管理系统（LIMS）；

2.3.5 具有远程监控和远程诊断功能；
2.3.6 系统存储水质数据不低于2年。

3 基本配置

3.1 超纯水主机  3台；

3.2 独立取水臂  3个
3.3 初纯化柱   3个
3.4 精纯化柱   3个
3.5 终端精制器  3个
4 技术支持和售后服务

4.1 技术手册：每套设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套；

4.2设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。供应商需提供在其供应的设备上采集的并符合投标文件中承诺的全部技术性能的验证资料，验收人员有权对设备验证过程监督；

4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于5个工作日的现场培训；

4.4安装调试合格之日起免费质保三年（耗材除外）；

4.5保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

8-2 瓶口分配器（可高压灭菌）  4个

1 用途

 用于检测用液体的分配。

2 主要技术参数

2.1  PFA密封滑动活塞，保证可以分装几乎所有类型的酸、碱及其他溶液；

2.2  排液阀门上的安全阀球可防止排液管未装入时液体滴漏；

2.3  适配器数量不少于3个；

2.4 可直接松开气孔帽安装干燥管；

▲2.5 便于清洁和安装，可整体高温高压灭菌；

2.6  提供适合容器高度的伸缩管，长度不短于30cm；

2.7 量程1-10ml，体积增量：≤0.2ml，10ml时不准确度：≤±0.5%，不精确性：≤0.1%;

2.8 量程2.5-25ml，体积增量：≤0.5ml，25ml时不准确度：≤±0.5%，不精确性：≤0.1%。

3  基本配置

量程1-10ml瓶口分配器   2支；

量程2.5-25ml瓶口分配器  2支。

4  技术支持和售后服务

4.1每套设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训；

4.4 安装调试合格之日起，质量保证不少于三年；

4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

8-3 移液器(可部分灭菌) 4套   

1 
功能用途

用于普通环境中微生物检验液体试液的转移和加样。

2 主要技术参数

2.1 符合人体工程学设计；

▲2.2 吸液部分可高温高压灭菌，灭菌后不影响移液器的准确度；

2.3 单按键技术，移液、放液和脱卸吸头一步到位，不必移动拇指；

2.4 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

2.5 有密度调节窗口，适用于不同密度的液体；

2.6 四位数字放大体积显示，任何角度均可读数； 

2.7 双侧量程锁定设计，防止误设定体积；

2.8 不同量程范围移液器的有不同颜色的标识；

2.9 包含RFID芯片，保存移液器的相关信息；

▲2.10 各规格移液器不准确度和不精确性符合下表参数要求：

	量程
	体积
	不准确度
	不精确度

	10-100μL
	10μL
	±3.0%
	±0.3μL
	±1.0%
	±0.1μL

	
	50μL
	±1.0%
	±0.5μL
	±0.3%
	±0.15μL

	
	100μL
	±0.8%
	±0.8μL
	±0.2%
	±0.2μL

	20-200μL
	20μL
	±2.5%
	±0.5μL
	±0.7%
	±0.14μL

	
	100μL
	±1.0%
	±1.0μL
	±0.3%
	±0.3μL

	
	200μL
	±0.6%
	±1.2μL
	±0.2%
	±0.4μL

	30-300 μL
	30μL

150μL

300μL
	±2.5%

±1.0%

±0.6%
	±0.75μL

±1.5μL

±1.8μL
	±0.7%

±0.3%

±0.2%
	±0.21μL

±0.45μL

±0.6μL

	100-1000 μL
	100μL
	±3.0%
	±3.0μL
	±0.6%
	±0.6μL

	
	500μL
	±1.0%
	±5.0μL
	±0.2%
	±1.0μL

	
	1000μL
	±0.6%
	±6.0μL
	±0.2%
	±2.0μL

	0.5-5ml
	0.5ml
	±2.4%
	±0.012ml
	±0.6%
	±0.003ml

	
	2.5ml
	±1.2%
	±0.03ml
	±0.25%
	±0.006ml

	
	5ml
	±0.6%
	±0.03ml
	±0.15%
	±0.008ml

	1-10ml
	1ml
	±3.0%
	±0.03ml
	±0.6%
	±0.006ml

	
	5ml
	±0.8%
	±0.04ml
	±0.2%
	±0.01ml

	
	10ml
	±0.6%
	±0.06ml
	±0.15%
	±0.015ml

	30-300μL

（8道）
	150μL

300μL

300μL
	±3.0%

±1.0%

±0.8%
	±0.9μL

±1.5μL

±1.8μL
	±1.0%

±0.5%

±0.3%
	±0.3μL

±0.75μL

±0.9μL


3 基本配置

3.1 10-100μL、20-200μL、30-300μL、100-1000μL，0.5-5mL，1-10ml的单通道移液器各4支；

3.2 30-300μL的8道移液器  4支；

3.3 200μL、300 μL 、100μL三种规格枪头盒及枪头各4盒；

3.4 5mL和1-10ml两种规格的枪头盒及枪头各2盒；

3.5 旋转式枪架  4个。

4 技术支持和售后服务

4.1 每套设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 保质期内，达到现场维修时间不超过24小时。

8-4 可整体灭菌移液器 2套   

1 功能用途

用于无菌操作检验中液体转移和加样。

2 主要技术参数

2.1 符合人体工程学设计；

▲2.2 可整体高温高压灭菌，灭菌后不影响移液器的准确度；

2.3  单按键技术，移液、放液和脱卸吸头一步到位，不必移动拇指；

2.4 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

2.5 有密度调节窗口，适用于不同密度的液体；

2.6 四位数字放大体积显示，任何角度均可读数； 

2.7 双侧量程锁定设计，防止误设定体积；

2.8 不同量程范围移液器的有不同颜色的标识；

2.9 包含RFID芯片，保存移液器的相关信息；

▲2.10 各规格移液器不准确度和不精确性符合下表参数要求：

	量程
	体积
	不准确度
	不精确度

	10-100μL
	10μL
	±3.0%
	±0.3μL
	±1.0%
	±0.1μL

	
	50μL
	±1.0%
	±0.5μL
	±0.3%
	±0.15μL

	
	100μL
	±0.8%
	±0.8μL
	±0.2%
	±0.2μL

	20-200μL
	20μL
	±2.5%
	±0.5μL
	±0.7%
	±0.14μL

	
	100μL
	±1.0%
	±1.0μL
	±0.3%
	±0.3μL

	
	200μL
	±0.6%
	±1.2μL
	±0.2%
	±0.4μL

	30-300 μL
	30μL

150μL

300μL
	±2.5%

±1.0%

±0.6%
	±0.75μL

±1.5μL

±1.8μL
	±0.7%

±0.3%

±0.2%
	±0.21μL

±0.45μL

±0.6μL

	100-1000 μL
	100μL
	±3.0%
	±3.0μL
	±0.6%
	±0.6μL

	
	500μL
	±1.0%
	±5.0μL
	±0.2%
	±1.0μL

	
	1000μL
	±0.6%
	±6.0μL
	±0.2%
	±2.0μL

	0.5-5ml
	0.5ml
	±2.4%
	±0.012ml
	±0.6%
	±0.003ml

	
	2.5ml
	±1.2%
	±0.03ml
	±0.25%
	±0.006ml

	
	5ml
	±0.6%
	±0.03ml
	±0.15%
	±0.008ml

	1-10ml
	1ml
	±3.0%
	±0.03ml
	±0.6%
	±0.006ml

	
	5ml
	±0.8%
	±0.04ml
	±0.2%
	±0.01ml

	
	10ml
	±0.6%
	±0.06ml
	±0.15%
	±0.015ml

	30-300μL

（8道）
	150μL

300μL

300μL
	±3.0%

±1.0%

±0.8%
	±0.9μL

±1.5μL

±1.8μL
	±1.0%

±0.5%

±0.3%
	±0.3μL

±0.75μL

±0.9μL


3 基本配置

3.1  10-100μL、20-200μL、30-300μL、100-1000μL、0.5-5mL、1-10ml的单通道移液器各2支；

3.2  30-300μL的8道移液器2支；

3.3  200μL、300 μL、100μL三种规格枪头盒及枪头各1盒；

3.4  5mL和1-10ml两种规格的枪头盒及枪头各1盒；

3.5 旋转式枪架  2个。

4 技术支持和售后服务

4.1每套设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持。

4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 保质期内，达到现场维修时间不超过24小时。

8-5 电动助吸器  10个

1 功能用途

用于液体试液和半固体试剂的转移和分配。
2 技术参数

▲2.1 适用于0.1－100ml体积范围的移液管；

▲2.2 根据手指的用力大小来调节液流速度的快慢；

▲2.3 吸液速度快：放液25 ml所取时间不高于5秒；

2.4 单指掌控吸液和排液过程；

2.5 一次充电可工作7小时，充电时也可使用； 

▲2.6 移液器的适配器和过滤托架可高压灭菌；

2.7 有效的压力补偿可防止液体蒸汽引起的腐蚀；

2.8 吸液嘴拆卸方便，内含平衡系统防止液体进入助吸器造成腐蚀；

2.9 内置锂电池，一次充电最高可进行2000次移液；

2.10 大型背光指示灯，显示电池状态。
3 基本配置

3.1  电动助吸器 10支；

3.2  原厂配置充电器、壁挂式支架10个。
4 技术支持和售后服务

4.1 每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 保质期内，达到现场维修时间不超过24小时。

8-6 洗瓶机  1台 

1 功能用途：用于实验室器皿的洗涤。

2 主要技术参数

2.1 清洗腔容积：≥190L；

2.2 进水要求：自来水和纯水；

▲2.3 循环系统速度：0-600L/min（提供所配循环泵生产厂家的证明材料）；

2.4 内胆采用316L不锈钢材质，外壳采用304拉丝不锈钢材质；

2.5 至少35个标准程序和100个自定义程序；

▲2.6仪器外形尺寸：不大于95cm（宽度）×100cm（高度）×80cm（深度）；

▲2.7双层可清洗100ml容量瓶≥84位，双层单次可清洗50ml容量瓶≥144位；

2.8 双层单次满载可清洗进样小瓶≥476位；

2.9 单层可清洗移液管≥238位，可以清洗25ml移液管；

2.10 配置LED模块彩色显示屏，带延时启动和定时关机功能；预约和定时清洗功能；中文菜单操作界面，多级密码保护等功能； 

▲2.11采用不锈钢金属防水实体按键操作，防水等级：IP65；

2.12 须具有可视窗口设计，腔体内并有LED灯光控制；

▲2.13 清洗过程中无法开启舱门，清洗完成后自动开启舱门定位扣，并推送舱门到指定位置，实现清洗后器皿的降温及自动晾干；

2.14 具有自动自动关门功能，无需手动推送；

2.15 设备进水连接处应配备自动电磁阀，带防泄漏监测阀，仪器遇故障电磁阀自动关闭；

▲2.16 仪器循环泵需配备变频启动功能，且频率可调；循环泵需自带过热保护装置；

▲2.17 加热系统需为背部内置管道式加热，加热管不得放置于腔体底部，清洗腔内整洁干净；

2.18循环系统配备压力监测和防泡沫清洗技术；喷淋系统带转速监测，转速范围可设置，遇障碍报警；

▲2.19 块化篮架设计：注射式篮架每一层最少可放置两个清洗篮架模块，每个模块均可自由互换，篮架与篮筐为快插式连接；

2.20 需带有篮架自动识别系统并自动调节水量，以节省使用成本；

2.21 清洗腔需为压模成形，腔体底部须为斜坡设计，以达到彻底快速排水；

▲2.22 内腔应配备水过滤系统，且过滤系统须带有囊式垃圾收集杯，方便清洁，不接受只采用平板网状过滤方式；

2.23 原位烘干系统：具有HEPA过滤网棉，须带有HEPA过滤网棉失效报警，干燥时间和温度可调。

3  基本配置

3.1 实验室器皿清洗主机 1台；

3.2 上层模组篮筐  1套；

3.3 下层模组篮筐  1套；

3.4 注射式清洗篮架 5套；

3.5 专用清洗框架 （需满足烧杯等广口瓶的清洗以及培养皿的清洗）3套； 

3.6 专用清洗剂 1套；

3.7 100L不锈钢纯水恒压储水系统  1套；

3.8 纯水机（产水量≥30L/H,水质达到实验室一级用水标准）1套； 

3.9 洗瓶机专用钢化实验台  1套。

4  技术支持和售后服务

4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

8-7 流式细胞仪(核心产品、允许采购进口产品) 1台

1 功能用途

用于细胞分型、细胞凋亡和周期分析、细胞表面抗原的免疫学分析、细胞因子多重分析等，用于血液样本、体液样本、培养细胞样本、组织样本的流式细胞分析；评价兽用生物制品的免疫效果等。
2 主要技术参数

2.1 激光器与液流系统

▲2.1.1 激光器配置至少包括不限于405nm紫色固态激光器和488nm蓝色固态激光器。可升级加配640nm红色激光器或561nm激光器；

2.1.2 检测参数：前向散射光、侧向散射光及10色荧光；可升级12色荧光；

2.1.3激发光路：稳定性光路，激光自动校准, 开机无需调整光路，一键开机，无需每天调校光路；

2.1.4多激光配置采用空间多点激发，无共线重叠和干扰；

▲2.1.5所有荧光检测器均为高灵敏度光电倍增管，其数量不少于10个；

2.1.6信号检测方式：数字化，动态检测范围 ≥262,144；

2.1.7光路系统：采用全光纤化光路传递和收集方式，以及多角型全反射收集系统；

2.1.8脉冲信号处理系统：能同时检测每个脉冲信号的高度、面积和宽度，能有效区分粘连细胞和单个细胞；

▲2.1.9质控系统：带有仪器自动质检系统，准确报告仪器性能基线，仪器性能追踪、自动生成不少于20项质控图，自动调整电压、激光参数，提高仪器设置的精确性，保证不同批次检测数据的重复性；

▲2.1.10采用正压上样方式（非注射泵，非蠕动泵），样本流速连续可调；

▲2.1.11荧光检测灵敏度：FITC <25 MESF/细胞。检测报告数据为FITC <10 MESF/细胞，PE <3 MESF/细胞（提供检测报告）；

2.1.12 样本检测速度不低于23000个细胞/秒；

2.1.13配置进样针自动抽吸系统，进样针具备反冲功能，污染率低于0.3%；

2.1.14 配置光胶耦合物镜石英杯检测池。

2.1.15荧光补偿：任意激光间的荧光信号补偿不受限制。既能实时自动补偿，也可以数据采集后脱机补偿。

▲2.1.16液流系统：配置容量≥8L 的独立鞘液桶及废液桶。

2.2 数据处理与分析系统： 全数字信号处理，可以任意通道设置阈值、任意参数间做比值；

2.3 电脑工作站及软件

2.3.1工作站电脑配置不低于i7 11700 16G 256G+2T 1660ti/6G独显+23.8英寸电脑显示器；
2.3.2 软件：提供正版原厂工作站软件和正版细胞周期分析软件。

3 基本配置

3.1 两激光十色流式细胞仪主机    1台；

3.2 电脑工作站（含分析主软件）  1套；

3.3 独立的细胞周期专业分析软件  1套；

3.4 彩色打印机1台(配置不低于：单页打印速度IOS模式40ppm；支持无线功能) 

3.5 3KVA稳压电源                1台；

3.6 其他配套专用耗材             1批。

4 技术支持和售后服务

4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。供应商需提供在其供应的设备上采集的并符合投标文件中承诺的全部技术性能的验证资料，验收人员有权对设备验证过程监督；

4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于5个工作日的现场培训；

4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

8-8 电动连续分液器 2支
1 功能用途

用于液体试液的转移和加样。
2 主要技术参数

▲2.1通道数量不少于8个，最大量程不小于1200μL； 

2.2 具有移液、分液、自动分液、手动移液等多种分液模式；

2.3 在移液和分液模式下，均可直接调节液体体积大小，增量1μL；

2.4 具备中文操作界面；

2.5 具有弹性吸嘴 ，保证吸头安装位置一致性；

▲2.6 下部可脱卸进行高温高压消毒；

2.7 具有超慢流速功能，可以满足高粘度样品的操作；

▲2.8 吸取液体和打出液体的速度可以独立调节；

2.9 液晶显示屏背光设计，亮度可调节；

▲2.10 不准确度和不精确度要求：

100μL时不准确度≤±6.0%，不精确度≤0.9%；

500μL时不准确度≤±2.7%，不精确度≤0.4%；

1000μL时不准确度≤±1.2%，不精确度≤0.3%；

2.11 内置可连续充电电池。

3 基本配置

3.1  电动移液器   2支

3.2  充电器       2个
3.3  原厂配套枪头盒及枪头 2盒

4 技术支持和售后服务

4.1 每支设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 保质期内，达到现场维修时间不超过24小时。 

包9：核酸测序仪
核酸测序仪 (核心产品、允许采购进口产品) 1台 

1 功能用途

主要用于兽用生物制品、动物组织、组织液、排泄物等样品中细菌及病毒的目的片段基因、全基因组以及宏基因组测序，实现对疫苗标准毒（菌）株、污染杂菌、未知病原的快速鉴定、变异分析和溯源分析等。

2 主要技术参数

2.1 可混样建库，起始样品量不超过1μg； 

▲2.2 可以根据实验需求设置测序反应时间，运行时间2分钟至72小时；

2.3 同一设备可同时运行多至5个独立的的实验；

▲2.4 具有单分子直接测功能，无需PCR扩增；

▲2.5 可对RNA直接测序，也可反转录成cDNA后测序；

2.6 最长读长不低于500bp；

2.7 每个循序周期的测序数据产量不低于50Gb；具体数据产出取决于样品质量和建库质量；

2.8 甲基化检测：DNA/RNA测序同时可直接检测碱基修饰，无需重硫酸盐处理；

2.9 无需严格的控制实验室环境，可移动作业，即插即用，无需光路与染料校准；

2.10 包括但不限于以下功能：原始电信号碱基读取、数据质量控制、后续生信分析流程可实现条形码拆分、序列比对、基因组组装、宏基因组分析、扩增子分析、测序错误校正、变异分析、碱基修饰等；

▲2.11 配备稳定可靠高性能电脑工作站，硬件配置不低于四核i7处理器、4TB硬盘、64Gb 内存等，确保数据贮存和数据分析处理流畅；

2.12 测序数据分析软件：提供分析三代长度长测序数据的生物信息学软件，可完成原始电信号碱基读取、数据质量控制、barcode拆分、基因组组装、宏基因组分析、扩增子分析、测序错误校正、序列比对、变异分析、碱基修饰等；

▲2.13 除设备配备的相关操作软件、测序数据分析软件外，须配备独立的离线微生物数据库并确保定期升级完善。微生物数据库至少包含了《动物病原微生物分类目录》（中华人民共和国第53号令）中的病毒、细菌、真菌、寄生虫等病原微生物；

2.14 操作软件、测序数据分析软件和离线微生物数据库均具有完整知识产权的正版软件，确保用户1次购买可永久使用软件具有的所有功能。

3  基本配置

3.1 测序主机  1台；

3.2 电脑工作站（主要配置不低于i7 11700 16G 256G+2T 1660ti/6G独显+23.8英寸电脑显示器），安装符合国家安全要求的正版操作操作系统、专用分析软件和微生物数据库），1套； 
3.3 荧光定量仪  1台；

3.4 磁力架   2个；

3.5 彩色打印机1台(配置不低于：单页打印速度IOS模式40ppm；支持无线功能) 

3.6其他配套专用试剂耗材1套，包括测序芯片48张和与测序芯片数量相匹配的有关消耗性试剂。

4 技术支持和售后服务

4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。供应商需提供在其供应的设备上采集的并符合投标文件中承诺的全部技术性能的验证资料，验收人员有权对设备验证过程监督；

4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于5个工作日的现场培训，培训内容应针对客户专业领域个性化需求；

4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 在保修期内，设备厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在8小时之内给予答复，并派出维修人员在24小时内到达用户现场进行维修服务。
包10：小动物活体光学成像系统
小动物活体光学成像系统 (核心产品、允许采购进口产品) 1台 

1 功能用途

用于研究病原微生物在体内分布、生物制品的保护作用和药物分子靶向作用，实现对不同类型生物制品及药物的保护效果及疗效进行筛选和比较。
2 主要技术参数

2.1  配备科研级CCD；

▲2.2  CCD采用电制冷方式，工作温度可低至绝对-90℃，温度可视化（需提供温度可视化软件截图）；

▲2.3 CCD尺寸不小于1.3×1.3 cm

2.4 CCD 量子效率≥80%（500-700nm）；

2.5 CCD暗电流≤2 × 10-4电子/秒/像素或120电子/秒/平方厘米；

2.6 最小检测光子数：≤100光子/秒/弧度/平方厘米；

▲2.7 采用定焦镜头，最大光圈可达f/1，可自动聚焦；

2.8 动物载物台温度可控（20-40℃），且可通过软件显示实时温度；

▲2.9 生物发光灵敏度达到可检测小鼠皮下≤100个生物发光细胞；

2.10 荧光光源采用近红外增强型金属卤素灯，功率≥150瓦；

▲2.11 激发光滤片标配数量不少于18个，发射光滤片标配数量不少于7个；可同时装载在滤光片转轮中使用； 

▲2.12 分析软件具备多光谱分离算法，可进行背景光去除、探针纯光谱信息提取、多探针分离、信号光谱特征分类、图像叠加等操作（需提供证明材料）；

2.13定量标准：采用国际公认的定量标准，生物发光以动物体表单位时间、单位面积、单位弧度发出的光子数作为定量单位；荧光成像以动物体表单位时间、单位面积、单位弧度、单位激发光强度下发出的光子数作为定量单位；

2.14 图像分析软件要求包括但不限于：成像参数调节、成像设置向导、生物发光成像设置、荧光成像设置、光谱分离成像设置、可通过软件设置自动顺序成像、时间序列成像、多通道成像、生物发光和荧光多模式顺序成像等功能；

2.15 相关软件均具有完整知识产权的正版软件，确保用户1次购买可永久使用软件具有的全部功能；
2.16 麻醉系统配备包括但不限于：蒸发罐、真空泵、流量控制、尾气吸收装置；

2.17 配备预麻醉盒（容积不小于2.5L），用于实验动物成像麻醉前的预麻醉； 

2.18 麻醉气路可独立精准控制，诱导麻醉、维持麻醉同时进；

2.19麻醉系统同时连接于预麻醉盒及成像主机；可同时麻醉小鼠不少于3只；

2.20 麻醉气体回路：具备四个独立带流量控制回路，除诱导麻醉盒和主机外，还可额外供给两台设备仪器的气麻操作，且四个通路均可同时运行；

2.21 废气处理回路：三个独立回路，流量在≥0.0–4.0 LPM之间可调；

2.22 麻醉系统具备多项参数控制与监测，包括异氟烷挥发浓度控制、麻醉机总压强监测、各气路流量监测与控制、废气回收通路流量监测与控制等。

3 基本配置

3.1 成像仪主机  1套；

3.2 电脑1台，主要配置不低于i7 11700 16G 256G+2T 1660ti/6G独显+23.8英寸电脑显示器；配备正版操作系统；质保周期不低于3年； 

3.3 设备原厂原品牌的图像获取及分析软件1套；

3.4 气体麻醉系统1套；

3.5 大鼠气体麻醉接口2个；

3.6 大鼠玻璃面罩 4个；

3.7 麻醉尾气吸收罐 8个；

3.8 小鼠成像隔离盒（含HEPA过滤膜） 1个；

3.9 小动物体重秤1台；
3.10 彩色打印机1台(配置不低于：单页打印速度IOS模式40ppm；支持无线功能)。
4 技术支持和售后服务

4.1 提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。供应商需提供在其供应的设备上采集的并符合投标文件中承诺的全部技术性能的验证资料，验收人员有权对设备验证过程监督；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于5个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；

4.5 保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

包11：酶联实验相关仪器设备
11-1 全自动细胞计数仪 （允许采购进口产品） 1台
1 功能用途

用于兽用生物制品检测，明场细胞计数，活细胞、死细胞荧光精确计数，台盼蓝染色计数，酵母计数，转染效率分析，细胞凋亡等研究。

2 主要技术指标

2.1 可针对不同大小和浓度的细胞样品选择不同检测高度；

▲2.2 全功能多检测模式，包括双通道荧光模式，GFP模式（转染效率），明场模式，台盼蓝检测，以及酵母检测模式；

2.3 基于lumex智能操作系统，独立app,自动wifi连接，邮件发送数据，可抓屏，可屏幕缩放，便于观察单个细胞；

▲2.4检测浓度范围：1×104-2.5×107cells/ml；

2.5细胞直径范围：4-180μm；

2.6样品体积：5μL（50μm高度），10μL（100μm高度），40μL（400μm高度）可调；

▲2.7检测速度：明场<5秒，荧光<10秒；

2.8明场照明：LED 530nm；

2.9荧光激发：LED 470nm；

2.10发射滤光片：双滤光片；

2.11触摸屏：多点触控；

▲2.12专业级图像：荧光不低于150万像素图像，明场不低于300万像素图像，可图像叠加；

2.13连接：自动wifi，以太网，USB接口；

2.14内存：不低于100G固态存储器，可升级。

3 基本配置

3.1细胞计数仪主机（含双滤光片）           1台；

3.2终生免费升级无限次数使用软件           1套  ；  

3.3 配套细胞计数板                         2000块。

4 技术支持和售后服务
4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4安装调试合格之日起免费保修三年，保修期内免费提供所需配件；

4.5保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

11-2 高精度电热恒温水浴锅 1台

1 用途

主要用于温度波动要求苛刻样品的温度控制。

2 主要技术参数

2.1 温控范围：室温+5℃至100℃；

▲2.2 数显分辨率0.001℃；温度波动度不超过±0.01℃；

▲2.3工作槽容积不小于30L;

2.4 采用无氟环保全封闭压缩机制冷技术；

2.6 具有断电保护功能，可自动延时三分钟；

2.7 配备触摸式显视屏；

2.8 具有循环泵，可建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验装置；

2.9 采用优质全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保护；

2.10 具有自整定智能PID自动调节控制功能；

2.11 可设定上下限报警温度；

2.12  内胆采用优质不锈钢材料；

2.13 采用直流调速泵，0-15L/min流量可调。

3 基本配置

整机 1台。

4 技术支持和售后服务

4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训；

4.4 安装调试合格之日起，质量保证不少于三年；

4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

11-3 酶标仪（滤光片）2台

1 功能用途

用于兽用生物制品血清学检测吸光度的测定。
2 主要技术参数

▲2.1 光源 LED，自动校准；

2.2 检测器： 硅光电二极管检测器；

2.3 板型 96微孔板（包括条状微孔板）；

2.4 测量模式 终端法、动力学和多标记（波长）测量；

2.5 测量通道 8 通道；

2.6 测量范围 0-4 OD；

▲2.7 测量分辨率 0.0001 OD；

2.8波长范围 400-750 nm；

▲2.9 滤光片不少于4个，8位滤光片轮；

2.10 标准配置405，450，492和620nm滤光片；

2.11 准确度（450/492 nm）：0.000-2.000 OD ≤±0.5%，2.000-3.000 OD≤±1.0%；

2.12 重复性（450/492 nm）：0.000-2.000 OD ≤±0.5%，2.000-3.000 OD≤±1.0%；

2.13 线性：0.000-2.000 OD≤±1.0%，2.000-3.000 OD≤±1.5%；

▲2.14震荡模式 线性震荡，4种不同模式；

▲2.15 带USB1.1/2.0计算机接口。

3 基本配置

3.1 酶标仪主机                                       2台；

3.2 操作电脑2台（主要配置不低于：英特尔酷睿i5处理器，8G内存 1T硬盘，独显+22英寸电脑显示器）                            

4 技术支持和售后服务
4.1每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套。

4.2设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4安装调试合格之日起免费保修三年，保修期内免费提供所需配件；

4.5保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
11-4 多功能酶标仪(核心产品、允许采购进口产品)1台

1 功能用途

用于兽用生物制品检测血清学检验、荧光分析及化学分析等。

2 主要技术参数

▲2.1 分光系统：四光栅光路及滤光片光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%；

2.2 适用板型：1-384孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型,微量检测板，Cellchip，比色杯；

2.3 检测光源：光吸收和荧光使用各自独立高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁；

▲2.4 配置检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT）；

2.5 振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调；

2.6 光吸收模式

2.6.1 波长范围：200-1000 nm；

▲2.6.2 扫描速度：≤7 sec（200-1000 nm，1nm步进）；

2.6.3 波宽：3.5nm；

▲2.6.4 波长准确性：±1nm；

2.6.5 波长重复性：±1nm；

2.6.6 检测线性范围：0-4 OD；

2.6.7 检测分辨率：0.0001 OD；

2.6.8 检测准确性：＜0.5% (@260 nm)；

2.6.9 检测重复性：＜0.2% (@260 nm)；

2.6.10 比色杯数量：4个。

2.7 荧光模式

2.7.1 高能闪烁氙灯光源；

2.7.2配置四光栅系统和滤光片系统，激发和发射端可任意选用双光栅或滤光片； 

▲2.7.3 滤光片配置数量:激发端6个，发射端6个，且激发端和发射端滤光片可以独立自由组合；

2.7.4 波长范围：230-900nm， 1nm可调（四光栅），或按滤光片配置；

2.7.5 波长重复性：＜1 nm；

2.7.6 测量范围：7个数量级。

2.8 时间分辨荧光检测模式

2.8.1 光源：高能闪烁氙灯；

2.8.2 分光系统：激发端和发射端均可自由选择光栅或滤光片；

▲2.8.3 波长选择范围：Ex: 230–900 nm; Em: 280–900 nm，1nm可调（四光栅），或按滤光片配置；

2.8.4 检测灵敏度 ：

F/F：≤40fM (≤4 amol/well,100μL)。

2.9 发光模式

2.9.1 波长范围：370-700nm；

2.9.2 检测限（辉光）：≤9pM (≤225 amol/well；25 μl)；

2.9.3 检测限（闪光）：≤218fM (≤12 amol/well；55 μl)；

2.9.4 线性范围：＞9个数量级；

2.9.5 多色发光：38个光谱滤光片；OD1,OD2,OD3 灰度滤光片，可使用滤光片进行高灵敏度的发光扫描；

2.9.6 多色发光检测：支持BRET1和BRET2,Chromaglo,以及nano BRET等。

2.10 数据处理及软件

2.10.1 电脑，安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式；

2.10.2 具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描及荧光3D扫描等功能；

2.10.3 可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能；

3 配置清单

3.1 多功能酶标仪主机                 1台；

3.2 4位卧式比色杯模块                1个；

3.3 光吸收模块                       1个；

3.4 荧光顶读模块                      1个；

3.5 四光栅光路                        1套；

3.6 荧光滤光片                        6对；

3.7 荧光底读模块                      1个；

3.8 TRF及HTRF检测模块               1个；

3.9 化学发光模块                      1个；

3.10操作电脑（主要配置不低于：英特尔酷睿i5处理器，8G内存 1T硬盘，独显+22英寸电脑显示器）及分析软件    1套；

3.11打印机（具有黑白双面打印、复印和扫描功能）             1台。

4 技术支持和售后服务

4.1 详细的配套操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4 安装调试合格之日起免费保修三年，保修期内免费提供所需配件；

4.5 保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

11-5 洗板机（96洗头）1台

1 功能用途

用于酶标板洗涤。

2 主要技术参数

2.1 由微电脑控制，高效完成各种规格微孔板（48孔和96孔）的清洗；

▲2.2 清洗头96针设计，可同时对96孔进行清洗，又能控制对各条（8孔/条和12孔/条）选择清洗，条数从1到12条可自定义设置；

▲2.3 微孔板上各条的孔数不足8个或12个不必补孔； 

2.4 双板托盘可同时放置两块微孔板，即可单板清洗又能双板或多板交替清洗；

2.5 开关机时液路自动蒸馏水或专用清洁液保养保证液路的畅通；

2.6 具备浸泡、振动和底部冲洗功能，浸泡时间和振动节律可设置，满足特殊的清洗要求；
2.7 具有暂停和终止功能，可在洗板过程中暂停或终止操作；

2.8 可拆卸双板托盘底面斜面设计，漏液自动抽取，可消毒免保养；

2.9 微孔板卡板位悬空设计，避免微孔板底面污染；

2.10 洗液过滤器有效过滤功能和管道冲洗功能可排除絮状沉淀和结晶影响；

2.11 两种洗液可供选择，可由程序设置自动切换或由手工切换；

2.12 有堵孔排查程序，废液满自动报警功能；

▲2.13 清洗头位置调节六种（水平、左边、中间、右边、触底、板距），微孔板形参数显示精确到0.1 mm，适用于平底、U型和V型底等国内外各种大小不同的微孔板酶标板；

▲2.14 具备两点定位吸液功能，96孔平均残留量<0.7μL/孔；
▲2.15 二次液体分流技术，确保96孔间加液量误差CV<1.5%；

2.16 清洗次数：1-99次可调；

2.17 清洗模式：单板、双板或多板三种；

2.18 清洗液加入量：50-950μl/孔可调，间隔50μl；

2.19 洗板速度为：5秒/板/次；

2.20 浸泡或振板时间：0-999秒可调；

2.21 吸液时间：0.1-9.9秒可调，间隔0.1秒；

 2.22 每个洗板程序和包被程序独立存储一种微孔板形状参数；

2.23 可编程100个洗板程序并自动存储，每个洗板程序可编辑实验项目名称。
3 基本配置

3.1 洗板机主机       1台；

3.2 溶剂瓶           4个。

4 技术支持和售后服务

4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4 安装调试合格之日起免费保修三年，保修期内免费提供所需配件；

4.5 保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
11-6 微量核酸蛋白浓度测定仪(核心产品、允许采购进口产品)1台

1 功能用途

用于兽用生物制品检测，对微量样品进行测定，核酸、蛋白定量测定，A260/A280、A260/A230比值测定，蛋白测定，分析结果输出。

2 主要技术参数

2.1 波长范围覆盖190-840nm，可进行样本全波段光谱扫描检测；
2.2 微量检测最小样品量≤1μL，也可使用比色皿对常量样品进行测定；
▲2.3 微量模式下亦可准确检测蛋白质和多肽的浓度；
▲2.4 测量范围：1pg-27500 ng/μL dsDNA；0.04-850mg/ml BSA；
2.5 波长精度: 不高于±1nm；
▲2.6 光谱分辨率:＜1.8 nm；
▲2.7 吸光值精确度：0.001AU或优于1%；吸光值测量范围：0-750（等效于10mm）；
2.8 检测原理：斜率下压光谱检测技术；
2.9 光吸收率范围：0-600 A；
▲2.10 全光谱检测时间：不超过5 s；  
▲2.11 投标人需提供设备生产商或其国内一级代理商提供的针对本项目的产品授权书（投标文件正本中附原件）。
3 基本配置

3.1 微量核酸蛋白浓度测定仪主机                      1台;   
3.2 品牌操作电脑（主要配置不低于：英特尔酷睿i5处理器，8G内存 1T硬盘，独显+22英寸电脑显示器）                                 1台;
3.3 终身免费升级软件                                 1套;
3.4 10mm石英比色皿                                  2个
4 技术支持和售后服务

4.1 详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4 安装调试合格之日起免费保修三年，保修期内免费提供所需配件；

4.5 保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

11-7 多功能半干式转印系统(允许采购进口产品)1台

1 功能用途

    用于蛋白转印。

2 主要技术指标

▲2.1 转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序；

2.2 使用便捷：有即用型转印耗材包，无需人工准备缓冲液和膜；

▲2.3 转印速度：3分钟内完成2块TGX小胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印；

▲2.4 电源：整合型电源；

2.5 用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（25个程序）；

2.6 电极设计：6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一；

▲2.7 应用性：可兼容传统实验试剂和耗材；

2.8 更快、更高通量的转印：在7分钟内转印标准小型或中型凝胶；高效转印大/小分子量蛋白质；单次运行能够转印1-4块小型凝胶或1-2块中型凝胶；各运行之间无需冷却期；

2.9 无需缓冲液或转印膜制备：即用型转印包，无需缓冲液或薄膜制备；可用于NC膜或PVDF的转印包；转印包中含有专利缓冲液；

2.10 灵活开放系统：可选择快速预设程序，或手动输入转印条件；兼容传统的半干转印耗材，可进行30分钟的半干转印；兼容各种凝胶类型和浓度比例；可由用户自定义并储存程序；

2.11 环境友好：耗材对环境无害，无需废物处理成本；单次使用耗材，减少不必要的浪费；

▲2.12 坚固耐用：耐用的聚碳酸酯外壳；阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用，且便于清洗；使用周期试验弹簧确保了可重现性；紧凑型手柄设计，便于移动。

3 基本配置

3.1 多功能半干式转印系统主机                   1台；

3.2 蛋白电泳槽                                 1套。

4 技术支持和售后服务
4.1 提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4安装调试合格之日起免费保修三年，保修期内免费提供所需配件；

4.5 保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

11-8 高通量组织研磨仪  1台

1 功能用途

用于兽用生物制品检测组织及样品的前处理。      

2 主要技术参数 

2.1 可以同时处理64个2ML研磨管，48个2ML研磨管，12个5ml研磨管和8个（7-15）ml研磨管，2*25ML，2*50ML研磨管，可以任意定做各种规格研磨管；                            2.2 触摸屏显示，可以方便直观的操作：可存储十组实验数据，根据样品不同设置不同模式；   

2.3具有防震模式；                          

2.4 带自动中心定位的紧固装置；             

2.5 均质速度：0-70 HZ/秒,工作时间：0秒-9999分钟，用户可自行设定；                

▲2.6 转速范围：1000rpm-7000rpm；              

2.7 研磨球直径：0.1-30mm；                

2.8 加速/减速：在3秒内达到最大或最小速度；          

2.9 噪音等级：＜55db；                   

2.10 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可；   

▲2.11 可随意更换适配器，0.2ml×96 孔板，2.0ml×64适配器，2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器， 15ml×8适配器，25ml×4适配器 ，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24 适配器，2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度），5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制；                                                

▲2.12 具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。                              

3 基本配置

3.1高通量组织研磨仪主机                              1台；

3.2 48*2ml适配器                                     1套；

3.3 24*2ml适配器                                     1套 ；     

3.4 24*2ml制冷适配器                                 1套；

3.5 12*5ml适配器                                     1套；

3.6 2*50ml钢罐                                       1套；

3.7 5号进口不锈钢研磨珠                              1瓶；

3.8 3号进口不锈钢研磨珠                              1瓶；

3.9 2ml离心管                                        2袋；

3.10 5ml离心管（耐磨管）                             2袋。

4 技术支持和售后服务

4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4安装调试合格之日起免费保修三年，保修期内免费提供所需配件；

4.5 保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

11-9 细胞悬浮培养系统 （核心产品） 1套

1 功能用途

用于细胞的悬浮培养及兽用生物制品的试生产。

2 主要技术参数

2.1 生物反应器技术指标

2.1.1 5L罐体：工作体积1.5-3.5L；               

2.1.2 模块化控制单元，自带13寸以上液晶触摸屏，主要控制工艺过程中的搅拌，温度，DO，通气，泡沫，泵液等参数（可拓展）的在线监测，能显示所有参数的历史和实时曲线，数据实时显示，也可曲线显示；                          

▲2.1.3 可以选配 D2MS设备和数据信息管理系统软件：支持多达 240台以上生物反应器系统数据库之间的通讯。支持通过 OPC 整合第三方设备数据库。实现数据记录，可调整记录频率，发酵批次与操作人员管理功能，复杂函数动态设定值功能。统一管理整个实验室所有的设备、人员、运行数据（包括离线数据）、操作记录、实验观察，等等， 程序可以像电脑操作系统里选择文件一样多选、全选，轻点鼠标即可完成批量运行、停止、取样、输入离线数据、添加注释，需现场演示软件功能证明真实有效；
2.1.4 温控范围：冷循环水温度之上10-45℃，精度±0.1℃；                                   2.1.5 罐体控温方式：圆形底部、硅硼玻璃罐体、耐高温高压消毒；                               2.1.6 搅拌控制：采用顶部马达机械驱动方式，0-300 rpm, 精度±0.5rpm PID控制, 手动、自动, 或级联控制设置, 标配细胞培养专用搅拌桨；    

2.1.7 pH控制：PID控制, 连接到补液蠕动泵或通气系统，范围2-14 pH，精度±0.01， 
2.1.8 DO控制：PID控制，级联到搅拌、通气(TMFC通气流量自动控制器)，范围0-150%， 
2.1.9 泡沫/液位控制：液位传感器+翻盖式蠕动泵，自动流加消泡液；                     ▲2.1.10 进气量控制：有精密过滤器、环形分布器和阀门管路等构成，罐内管路均为316 L不锈钢材质。含空气/氧气/二氧化碳三路进气管路，自动控制进气量，进气预过滤器，过滤精度为0.2μm，进气精密过滤器，过滤精度为0.2μm；                  

2.1.11 提供多种关联补料策略:pH-stat补料模式，DO-stat补料模式，分段式补料模式等；             

▲2.1.12 配备专业的免费版反应器规模放大缩小计算工具，可以对250 mL-2 m³不同规模反应器进行工艺参数转换，并在各量程之间调整配方，将生物工艺信息用于放大缩小。                

2.2 CO2振荡培养箱主要技术指标           

2.2.1 振荡频率：10-300 rpm，精度：±1rpm；           

2.2.2 摇板振幅：Ф50mm、Ф26mm；      

▲2.2.3 温控范围：4～60℃，精度：±0.1℃；     

2.2.4 温度均匀度：±0.5℃（37℃）；     

▲2.2.5 CO2控制范围：0-20%，精度0.1%；   

▲2.2.6 具有超温报警功能及异常情况自动断电，复电后自动运行功能；   

2.2.7 控制方式：PID微电脑智能控制；     

2.2.8 灭菌方式：紫外定时灭菌；    

2.2.9 曲线显示类型：温度曲线、速度曲线、CO2浓度曲线； 

2.2.10 程序设定功能：时间、温度、转速、CO2浓度 ，定值模式和5个编辑程序模式； 

2.2.11 定时范围：0-999.9小时。

3 基本配置

3.1生物反应器                                               1套；

3.2 5L罐体                                                  2个；

3.3翻盖式可调速可编程蠕动泵                             4个；

3.4 三路进气（空气/氧气/二氧化碳）热质量流量计（瑞士福特林） 3个；

3.5 CO2振荡培养箱                                            2台。

4 技术支持和售后服务

4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4 安装调试合格之日起免费保修三年，保修期内免费提供所需配件；

4.5 保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

11-10 多功能电穿孔仪（允许采购进口产品）1台

1 功能用途

用于开展原核细胞、真核细胞和动物细胞的核酸转染工作。

2 主要技术参数

▲2.1主系统

2.1.1 系统输出波形包括但不限于指数衰减和方波两种输出；

2.1.2 输出电压范围涵盖10 至3000伏，最小调节梯度不超过1伏；

▲2.1.3 电容容量满足：

10至500伏：25 至 3275 F范围内可调，最小调节梯度不超过25 F 递增；

500至3000伏：调节梯度至少包括10, 25, 50 F三种梯度；

2.1.4 电阻： 50至1000Ω，最小调节梯度不大于 50Ω；

▲2.1.5 样品电阻：在10至2,500 V时，最小20Ω；

2.1.6 方波放电时间  

10至500 V档位持续时间0.05至10 ms时，以 0.05 ms递增；

500至3000 V档位: 持续时间0.05至5 ms时，以0.05 ms递增；

2.1.7 输出波形：指数衰减和方波两种输出波形；

2.1.8 输出电压; 200至3000伏；最小调节梯度不超过1伏；

2.1.9 放电容量：至少包括10 F、 25 F、50 F 三种档位；

2.1.10 样品电阻：在10至2500 V档位，最小20Ω， 在2500至3000 V档位，最小600Ω；

2.1.11 方波放电时间：持续时间0.05 至 5 ms时，以0.05 ms递增；

▲2.1.12 不少于20种程序预设，为用户优化的实验条件提供参考。

2.2 原核细胞系统和哺乳动物系统


2.2.1 输出波形：指数衰减或方波两种输出；

2.2.2  输出电压： 200至3000伏；

2.2.3  放电容量： 至少包括10 F、 25 F、50 F 三种档位；

2.2.4 样品电阻：
在10至2,500 V ，最小20Ω，在2,500至3000 V，最小600Ω；

2.2.5 方波放电时间：
持续时间0.05至5 ms以0.05 ms递增， 1至2 次脉冲， 5sec最小间隔。

3 基本配置

3.1 多功能电穿孔仪主机（包括主单元、CE模块、PC模块）     1套；

3.2 0.1cm、0.2cm和0.4cm电击杯                           各5个。

4 技术支持和售后服务

4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套；

4.2设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4 安装调试合格之日起免费保修三年，保修期内免费提供所需配件；

4.5 保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。

11-11 恒温混匀金属浴  2台
1 功能用途

用于兽用生物制品检测样品的前处理。

2 主要技术参数

▲2.1 温度设置范围 0℃至100℃；

2.2 温控范围 温室+5℃-100℃； 

▲2.3 转速：200-1500 rpm；

2.4 水平振幅：≤5mm；

▲2.5 升温时间 ≤12分钟（25℃至100℃)；

2.6 显示精度 0.1℃； 

▲2.7 控温精度 ≤±0.3℃； 

2.8 温度均匀性 ≤±0.3℃ ；

2.9 时间设置含盖 1min-99h； 

2.10 支持多点循环运行（可以循环数99次）； 

2.11 支持开机自动运行； 

2.12 支持自动预热； 

2.13 支持断电自动恢复；

▲2.14 多规格模块，可配置0.2ml、0.5ml、1.5ml、2.0ml、5ml、10ml、15ml、50ml模块；

3 基本配置

3.1 恒温金属浴主机                                  2台；

3.2 0.2ml×96模块                                   2套；

3.3 1.5ml×35模块                                   4套；

3.4 15ml×12模块                                    2套。

4 技术支持和售后服务

4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；

4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；

4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；

4.4 安装调试合格之日起免费保修三年，保修期内免费提供所需配件；

4.5 保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
包12：细胞培养动物实验等相关设备
12-1 CO2培养箱(核心产品、允许采购进口产品)  6台
1 用途：用于细胞、组织培养，微生物研究。
2 主要功能
为细胞、微生物提供稳定的生长条件。
3 主要技术指标
3.1内部材料：铜合金不锈钢，结合了铜的抗菌性和不锈钢的耐腐蚀，具有高抗菌效果。
▲3.2 内腔体积≥160L
3.3 具箱内空气取样口，用于箱内空气取样，随时了解箱内空气情况。
▲3.4 具180℃干热灭菌功能，灭菌前无需取出相关配件，灭菌后无需校准二氧化碳、温度等参数。
3.5 具箱体内紫外杀菌功能，可程控杀菌紫外灯，配合箱体内的空气循环气流，确保培养箱内的空气及其空气中的水分子和加湿盘中的蒸馏水持续无菌。
▲3.6 温度均匀性：≤±0.3℃（环境温度：23℃,设定值：37℃,CO2：5％,空载）
▲3.7 温度波动度：≤±0.1℃（环境温度：23℃,设定值：37℃,CO2：5％,空载）
3.8 二氧化碳控制范围：涵盖0.5～20％范围。
3.9 二氧化碳波动度：≤±0.15％（环境温度：23℃，设定值：37℃，CO2：5％，空载）
3.10 噪音：≤25dB。
3.11 数据采集：具温度、CO2、开/关门、报警等自动记录功能。
3.12 能够设置密码电子锁。
3.13 报警：具断电报警、高温报警、CO2浓度超差报警，开门报警等提示。
3.14 储存备份：当断电后再来电时，设备能够恢复到以断电前的温度设定运行。
3.15 双重二氧化碳传感器：开门后可实现二氧化碳的快速恢复，适合频繁开门取样。
3.16 空气过滤器：HEPA过滤器，0.3μm，效率：≥99.95％。
3.17 操作控制面板：显示屏可进行温度控制、报警设置及报警代码显示、控制面板上装有温度显示器，操作方便；戴手套也可操作。
3.18 具温度恢复：开门后30s，温度恢复至37℃时间小于10分钟。
4 附件,特殊工具和备用部分
4.1电源                               1根/台
4.2不锈钢隔板                                       4块/台
5.资料：
5.1 每台设备带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套。
6.售后服务
6.1 仪器到货后10日内，由厂家进行现场实验测试和仪器校正，直到达到各项技术要求。
6.2 仪器免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。
6.3 培训：仪器到货后10日内，提供免费培训，直到操作人员学会为止。
12-2 旋转粘度计（允许采购进口产品）1台 
1 功能用途
主要用于测量兽药生物制品油乳剂灭活苗、免疫佐剂样品的粘度测定。
2 主要技术参数
▲2.1具有连续感应型号传感器，在任何转速下均可实时感应样品的粘度；
▲2.2 测量范围覆盖 1至1000cp；
▲2.3 测量精度：不超过测量范围的+1.0%。
▲2.4 重复性：±0.2%。
2.5 可升级配置包括并不少于小量样品适配器，超低粘度适配器、桨式转子，T型转子和升降台，螺旋适配器，DIN转子，磁力耦合转子，加热器等（提供厂家官网及彩页，需有相应的图片和说明做证明）；
▲2.6  配置同品牌恒温水浴和加热系统，并可通过旋转仪主机上可编程控制恒温水浴和加热系统；
2.7 操作屏幕采用一体式设计，采用至少5英寸全彩色触摸屏，全触摸屏操作，无按键。实时显示粘度值，以及粘度趋势变化；
2.8 转子不带任何电子元件,可用水和有机溶剂超声清洗；
▲2.9 测试过程直接显示粘度测定值，其他信息包括但不限于：样品温度、剪切率/剪切力、%扭矩、转速/转子、程序步骤状态等；
2.10 主机上具有可直接设定时间功能，可设定到达指定扭矩的时间，或到达指定温度的时间，或停止测试的时间；
2.11 具有自定义用户使用权限、测试时间和记录文件、密码锁定功能和便捷式登录设置功能等；
2.12 转速范围：0.1-200RPM，200档可选；
▲2.13 配备与粘度计主机同一品牌的高精度控温循环水浴锅，温度范围不窄于-20℃至100℃，精度不大于0.1℃，可用软件联机编程控制；
2.14 循环水浴锅容纳导热溶剂体积不小于15L。
3  基本配置
3.1 粘度计主机（包括4根转子、温度探针、转子保护腿、仪器支架、手提包装箱）                               1套；
3.2 控温循环水浴锅               1台；
3.3用于粘度计的校验进口标油      1套；
3.6  维护包                      1套。
4 技术支持和售后服务
4.1 提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套；
4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；
4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；
4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；
4.5 保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
12-3 鸡胚孵化机  2台
1 用途：用于鸡胚的孵化。
2 主要功能
孵化机具有一扇机门，蛋车出入方便。孵化机内地面不设置导轨，平整易清洁，蛋车由安装在上部的导向槽限位，翻蛋装载的气管与检测线在导向槽上安装，操作方便。翻蛋轻柔，不会损失种蛋。
3 主要技术指标
▲3.1含孵化机一台，可容纳1辆蛋车，每车≥500枚。
3.2 内部材料：合金不锈钢，具有抗菌性和耐腐蚀性。
3.3 控温范围：22℃～39℃。
3.4 控湿范围：40～80％。
▲3.5 温度精确度：≤±0.1℃。
3.6 温度显示分辨率：0.1℃。
▲3.7 湿度控制精度：≤±3％。
▲3.8 孵化有效区域温度差：≤0.5℃。
▲3.9 控温稳定性：≤±0.1℃。
3.10 使用的保温板保温性能好，阻燃等级不低于GB 8624-2012 要求的B1级；
3.11蛋车材质为不锈钢，不低于304不锈钢标准。
3.12 孵化机控制器带有联网功能，通过互联网可以远程实时查看数据，通过网络推送报警信息；
3.13 设备运行平稳，距离设备一米处噪声≤65dB(A)。
4 附件,特殊工具和备用部分
4.1 孵化机箱体外表面彩钢板，内表面304不锈钢板、电脑触摸屏控制、风扇电机、加热管、比例风阀通风、孵化蛋车、孵化蛋盘等系统。
4.2 孵化蛋车1个/台。
4.3 蛋盘20个/台。
5.资料：每台设备带有全套的安装、操作和维护使用说明书1套。
6.售后服务
6.1 设备到货后10日内，由厂家进行现场实验测试和仪器校正，直到达到各项技术要求。
6.2 设备免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。
6.3 培训：设备到货后10日内，提供免费培训，直到操作人员学会为止。
12-4 IVC笼具  3套
1 用途：用于SPF级小鼠的饲养。
2 主要功能
在封闭独立单元（笼盒或笼具）内，送入清洁空气，将废气集中排放出去的，可在超净工作台内操作和饲养SPF实验动物。
3 主要技术指标
▲3.1 主机机壳采用不锈钢制成，其质量不低于304不锈钢标准。每台主机带一个42笼小鼠IVC笼架，包括配套的小鼠IVC笼盒≥45个。
3.2每台主机可同时连接2个笼架，且能保证笼架的通风、压差等较为均衡。
3.3 主机排风口采用恒压连接方式，以保障最远处笼盒风量平衡；笼架笼具回风管采用一次成型的高分子材料等径三通及平板式插板连接器与主机连接。
3.4 操作采用智能化控制，真彩屏≥7寸，具有正负压运行模式自动切换功能，具备数字通信功能，可与中控室电脑连接。
3.5 具有温湿度超差报警功能及压差超差报警功能。
3.6 采用智能变风量设计，功率≤200W。
3.7 排风量：≥100m3/h。
3.8 换气次数（次/h）：10～50（可调）。
3.9 梯度压差(Pa)：0～50（可调）。
▲3.10 空气洁净度(级)：100级或A级。
▲3.11 噪音：≤60dB(A)。

3.12 具有第三方检测机构出具的所投设备的CNAS检测报告。
3.13 小鼠IVC笼架：42笼笼架高度不超过1800mm；笼架（含送风气管和排风气管）采用不锈钢材质（质量不低于304不锈钢标准）制成，可高压灭菌，易清洗，可拆卸，管壁厚度不低于1.5mm。笼架导轨要求采用高分子材料一次成型，导轨要求设有笼盒到位指示装置，可提醒笼盒放置是否到位。
▲3.14 小鼠IVC笼盒：底面积≥0.05㎡，底盒高度≥130mm，要求采用侧密封结构，适用饲养小鼠数量≥5只。材质要求采用全新PPSU（聚苯砜）高分子材料一次成型，不能混有回收杂料，保证盒子颜色透明便于实验观察；耐高温≥150℃。笼盒顶部要求设有≥220c㎡方形生命窗，生命窗四周要带有硅胶密封压槽，覆盖 0.2µm 高效过滤膜。
3.15 笼盒脱离笼架后，笼盒送风、排风阀门能即刻自动关闭，使取下笼盒时无外泄。
3.16 外置式饮水瓶为方形带液位刻度饮水瓶，容积≥250ml，材质要求采用全新PPSU（聚苯砜）原材料，瓶口应采用医用硅胶柔性密封圈，瓶嘴为质量不低于304不锈钢标准材质，要求进行抛光处理，保证水嘴无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺。
3.17不锈钢网罩：网罩食盒位置要求设置在笼盒的后侧，便于观察。网罩主框不锈钢丝直径≥4.0mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径≥1.8mm，网罩成品应做表面电化处理，保证其外表光滑无毛刺。
3.18 笼搭扣材质质量不低于工程塑料PA66标准，为一体式结构，轻盈快捷，方便开启，不易变形损坏。
4 附件,特殊工具和备用部分
4.1小鼠IVC笼盒                                           45个/台（套）
4.2 饮水瓶                                                50个/台（套）
5 资料: 每台设备带有全套的安装、操作和维护使用说明书1套。
6 售后服务
6.1 设备到货后10日内，由厂家进行现场实验测试和仪器校正，直到达到各项技术要求。
6.2 设备免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。
6.3 培训：仪器到货后10日内，提供免费培训，直到操作人员学会为止。
12-5 SPF鸡隔离器  12套
1 用途：用于SPF级鸡的饲养。
2 主要功能
为SPF鸡提供良好的饲养环境，确保SPF鸡的质量。
3 主要技术指标
▲3.1送排风均经过高效过滤，高效过滤器效率≥99.99％。
3.2正负压压差可调。
3.3 温度可调。
3.4有饮水系统，有传递窗，有卷粪装置。
3.5 换气次数 10～50次/h。
3.6 气流速度0.1～0.2 m/s。
3.7 梯度压差：±100Pa。
▲3.8 腔体内空气洁净度：百级或A级。
▲3.9 噪音：≤60dB。
3.10 工作照度 150～300 Lx。
3.11主体使用304不锈钢材质。内部隔层采用304不锈钢网垫。
3.12不锈钢板经镭射切割等工艺制作而成，焊接应牢固，焊接表面应光滑。隔离器所有组件不得有尖锐棱角。
▲3.13 主体尺寸：≥2200×850×1800mm。
4 附件,特殊工具和备用部分
具隔离顶盖、万向脚轮、电源线等。
5.资料：
5.1 每台设备带有全套的安装、操作和维护使用说明书1套。
6.售后服务
6.1 设备到货后10日内，由厂家进行现场实验测试和仪器校正，直到达到各项技术要求。
6.2 设备免费保修三年，保修期内免费提供所需配件。
6.3 培训：仪器到货后10日内，提供免费培训，直到操作人员学会为止。
12-6 消毒机（核心产品）  2台 
1 功能用途
 用于洁净室和动物房的消毒。
2 主要技术参数   
▲2.1 采用气体涡流雾化技术（非压缩气体雾化和超声雾化），具有六风道涡旋喷头；
▲2.2 设备和配套消毒剂的备案信息均在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询，备案用途包括室内空气消毒和硬质物体表面消毒，提供查询截图；
▲2.3 使用纯过氧化氢溶液作为消毒剂；
▲2.4 内置高精度注液泵主动供液（非虹吸式供液），喷雾速率0-35mL/min任意可调；
▲2.5 所投产品型号设备能够对细菌芽孢达到6个对数杀灭（提供有CMA资质的第三方机构出具的该型号设备 对枯草杆菌芽孢(ATCC9372)杀灭效果的测试报告，测试实验空间不小于90m3）；
2.6 提供国家认可的CMA资质单位出具的所投标型号设备对霉菌、分枝杆菌、肺炎链球菌的杀灭效果测试报告（载体法）；
▲2.7 设备采用彩色触摸屏全中文操作界面操作和参数设定， 可通过遥控方式开关机；
2.8 软件具有三级权限管理，有效区分各级别人员的操作权限； 
2.9 自动记录每次消毒的参数，记录数据包括但不限于时间、操作者、房间容积、消毒剂量等，可随时查询和导出；
2.10 可存储多个房间的消毒参数，无需每次使用时重复设定；
2.11 配备无线遥控器，遥控距离不小于10米；
2.12 可以延时启动功能，延迟时间任意可调；
2.13 软件可根据设定房间大小和消毒剂使用量自动计算喷雾时间；
▲2.14可配置外置式消毒液储罐，容量不少于2升；
2.15 设备总重量不超过10 kg。
3 基本配置
3.1 消毒器主机  2台；
3.2 外置储液罐  4个；
3.2 遥控器      2个。
4 技术支持和售后服务
4.1每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；
4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；
4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；
4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；
4.5 保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
包13：实验室常用小仪器设备
13-1 高频火花真空测定仪  2台
1 用途 
用于生物制品真空度检测。
2 主要技术指标
▲2.1  适用范围：-0.1Pa至-25000Pa；
2.2 连续工作时间不低于8小时；
2.3 火花束长度不低于15mm。
3 基本配置
整机 2台。
4 技术支持和售后服务
4.1 技术手册：每台仪器提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；
4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；
4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训；
4.4 安装调试合格之日起，质量保证不少于三年；
4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
13-2 电子分析天平(核心产品、允许采购进口产品)4台 
1 功能用途：用于兽用生物制品检验过程微量物质重量的精密称定。
2 主要技术参数
2.1 称量范围：≥81g/220g；
2.2 可读性：0.01mg/0.1mg；
▲2.3 极限值重复性： ≤0.015mg（10g）；
▲2.4.典型值重复性：≤0.007mg（10g）；
▲2.5 极限值线形误差：≤0.2mg，典型值线形误差：≤0.06mg；
▲2.6 典型值灵敏度偏置：≤0.4mg；
▲2.7 最小称量值(5%)加载，k=2，U=0.1%）（符合usp）：≤14mg；
▲2.8.典型稳定时间： ≤1.5s；
2.9 具有状态指示灯，水平控制，GWP认证等智能功能，可以主动监管所有正确称量相关的条件；
▲2.10 具有中文界面的触摸屏，方便天平称量菜单和参数设置，支持手套兼容模式；
2.11 具有加样指示功能；
▲2.12 内置智能静电检测装置；
▲2.13 采用红外感应系统，无需用手接触操作可实现开关门、去皮、回零、打印等功能 ；
2.14 采用水平控制系统，实时监控水平，保证称量的精确性；
2.15 内置两组砝码，温度漂移和时间设置触发的全自动校准和线性校准；
▲2.16 采用后置式传感器，防止样品污染影响称量准确度； 
2.17 丰富的内置称量应用程序：基础称量、统计功能、配方称量、计件称量、百分比称量、密度测定、差重称量、滴定应用、移液器测试；
2.18 具有支持互联网、实验室管理系统及打印机连接接口。
3 基本配置
3.1 天平主机（包括防风罩） 4台；
3.2 配套打印机  4个；
3.3 适配称量组件 4套。
4 技术支持和售后服务
4.1 每台仪器提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；
4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。供应商需提供在其供应的设备上采集的并符合投标文件中承诺的全部技术性能的验证资料，验收人员有权对设备验证过程监督；
4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；
4.4 安装调试合格之日起，质量保证不少于三年；
4.5 保质期内，达到现场维修时间不超过24小时。
13-3 电子天平 6台 
1 功能用途：用于试药试剂的称量。
2 主要技术参数
▲2.1 量程≥2200g；
▲2.2 可读性≤10mg；
2.3 重复性≤ 10mg；
2.4 线性误差≤20mg；
2.5 全金属机架,有良好的抗过载能力和保护功能；
▲2.6 多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能；
2.7 动态温度补偿实时修正环境温度波动对称量结果的影响；
2.8 防静电底板设计，有效避免静电对称量结果的影响；,
2.9 大屏幕背光显示，按键式操作界面；
2.10 配置水平调节脚和水平指示器；
2.11 主键触发的自动内部或外部砖码校准；
2.12 内置应用程序 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称、 检重称量、统计称量、自由因子称量；
2.13 配置RS 232通讯接口。
3 基本配置
天平整机     6台。
4 技术支持和售后服务
4.1每台仪器提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；
4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。
4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持。
4.4 安装调试合格之日起，质量保证不少于三年；
4.5 保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
13-4 超声波清洗器 2台
1 用途
用于实验器具的清洗。  
2 技术参数 
▲2.1 清洗槽尺寸：不小于500x300x150(mm)；                   
2.2 清洗槽容量：不小于22.5 L；                     
▲2.3 超声功率：不低于500 W，超声功率0-100%无极可调；
2.4 超声频率：40 KHz；                     
2.5 加热功率：1000W，温度可调范围：常温至80 ℃；       
2.6 时间可调 1-999 min 或常开；                
2.7 采用304不锈钢排水阀，配排水硅胶软管；    
2.8有不锈钢网架/托架；                
2.9有不锈钢降音盖含3M硅胶降音垫；               
2.10仪器内外壳均为优质不锈钢；               
2.11电源：220V/50Hz。  
3 基本配置
3.1 主机     2 台；
3.2 不锈钢网 2 个；
3.3 不锈钢降音盖含3M硅胶降音垫  2套。  
4 技术支持和售后服务
4.1 技术手册：每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；
4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；
4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训；
4.4 安装调试合格之日起，质量保证不少于三年；
4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
13-5 pH-电导测定仪 2台 
1 功能用途 
用于样品、培养基、试液的pH及电导测定。
2 主要技术参数
2.1  pH模块
2.1.1 测量范围 pH：-2.000～20.000，mV：-2000～+2000mV，温度：-30.0～130.0 ℃；
2.1.2 分辨率 pH：0.001/0.01/0.1pH（可调分辨率）， mV：0.1mV  温度： 0.1 ℃；
2.1.3 精度  pH：±0.002pH   mV：±0.1 mV  温度：±0.1 ℃。
2.2 电导率模块
2.2.1测量范围  电导率：0S/cm～2000ms/cm， TDS：0.00 mg/L～000 g/L；
2.2.2 电阻率：0.00～100.00，盐度：0.00～80.00psu ；
2.2.3 温度：-30 ℃～130 ℃ ；
2.2.4 分辨率 电导率0.01 S/cm～1ms/cm自动可变 ，TDS：0.01mg/l～1g/l自动可变，盐度/电阻率：0.00～1.0 温度：0.1 ℃；
2.2.5 精度  电导率：±0.5%，TDS：±0.5%，盐度/电阻率：±0.5%，温度：±0.1 ℃。
2.3 主机
2.3.1 校准方式：5点校正，13组预定义缓冲液组，1组用户自定义缓冲液；
▲2.3.2 仪器采用模块化设计，可配置pH/mv模块，离子模块，电导率模块，可实现pH，离子，电导率三通道同时测量；
2.3.3 电导率、电阻率、TDS、盐度、电导灰分五种测量模式直接显示；
▲2.3.4 具有大尺寸彩页触摸屏；
2.3.5 具有pH电极与电导电极；
2.3.6 存储至少有20000个数据点、250组分析结果，数据导出可使用U盘或软件；
2.3.7 仪表配置磁力搅拌器接口，可连接磁力搅拌器，搅拌速度可由主机进行控制；
2.3.8 仪器内置无线电时钟，具有校准周期提醒功能和电极状态提示功能；
2.3.9 电极支架：支架上下垂直移动，可保证电极无位移。
3 基本配置
3.1主机（含支架）                         2台；
3.2 pH模块                                2个；
3.3 电导率模块                             2个；
3.4 常规pH电极和电缆                      2支；
3.5 固体平面pH电极和电缆                  2套；   
3.6 电导率电极                             2支；
3.2  pH缓冲液（4.01/7.00/9.21）250ml    各2瓶；
3.8 电导率缓冲液（1413us/cm）250ml         2瓶。
4  技术支持和售后服务
4.1 每台仪器提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；
4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。
4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持。
4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；
4.5须提供生产厂商400服务电话，保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
13-6 涡旋振荡器 6台 
1 用途 用于生物样品震荡混合。
2  主要技术参数
2.1 可安装多种垫片，适用试管、PCR管、酶标板等多种器具的使用；
2.2 具有垫片自动检测功能；
▲2.3 有倒数计时功能、连续操作功能或点动功能；
2.4 震荡方式：圆周振荡；
2.5 周转直径不小于 4.5 mm；
2.6 最大载重(含垫片)不低于 0.5 kg；
2.7 无级调速范围：0- 3000 rpm；
▲2.8 振荡容器最大直径不低于30 mm；
▲2.9 速度显示方式：LCD。
3 基本配置
3.1 主机 6台；
3.2 标准垫片 30个；
3.3 试管通用型夹具 6个；
3.4 直径为12mm离心管垫片 6个；
3.5 直径为16mm离心管垫片 6个。
4 技术支持和售后服务
4.1 技术手册：每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；
4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；
4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训；
4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；
4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
13-7 孔板恒温摇床 2台
1  用途  用于微孔板孵育。
2 主要技术参数
▲2.1 温控范围：室温+5℃-60℃；
2.2 温度精度：0.1℃；
2.3 温度稳定性：±0.1 ℃；
▲2.4 容量：一次孵育不少于4块96孔板；
2.5 具有震荡功能，震荡模式和震荡时间可设置；
2.6 具有故障诊断功能。
3 基本配置
3.1主机及电源2套。
4  技术支持和售后服务
4.1  技术手册：每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；
4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；
4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训；
4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；
4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
13-8 旋转振荡器 1台
1  用途 用于生物样品的温和混合。
2 主要技术参数
▲2.1具有垂直旋转、往复式旋转和震动式旋转功能；
▲2.2 旋转角度0-360度可调；
2.3 旋转时间1min至24小时可调；
▲2.4 15mL离心管夹具容量不少于18管，50mL离心管夹具容量不少于4管。
3 基本配置
3.1 主机1台；
3.2 15mL、50mL离心管夹具各1套。
4 技术支持和售后服务
4.1 技术手册：提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；
4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；
4.3 培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训；
4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；
4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
13-9 吸附式试剂柜 2台 
1 功能用途：用于挥发性试剂的暂存。
2 主要技术参数
2.1 柜体外部规格尺寸: 不低1900*900*450mm；
▲2.2 材质：厚度不低于8mm PP材质；
▲2.3最大空气处理量：300m³/h；
2.4工作噪音：≤40dBA；
▲2.5 过滤器模块：1层初效过滤+2块过滤模块（4组）；
2.6 锁具：配置双锁；
2.7 柜门： PP(聚丙烯)门板，厚度不低于15mm，亚克力透明视窗，厚度不低于6mm；
2.8层板：采用一体注塑成型；
2.9 桥式把手：采用耐酸碱PP（聚丙烯）材质，耐腐蚀性能好；
2.10门吸：采用PP（聚丙烯）材料制成，使用寿命长，质量有保证；
▲2.11智能控制系统: 液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统；
2.12 温湿度数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示；
2.13 过滤系统：入风口底部有初级过滤网，主要过滤5um及以上粒径的尘埃粒子，具有良好的过滤效果；高效过滤系统有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%；
2.14 配备资料收纳盒（MSDS），材质聚丙烯，具有耐酸碱、抗静电、抗UV、阻燃；
2.15 净气型存储柜预留组网接口，可实现物联功能；
2.16 有漏保护自动断电保护功能和预留接地局部电流泄露功能。
3 基本配置
柜体（含配件）                2台
4 技术支持和售后服务
4.1 每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；
4.2 设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。
4.3 在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持。
4.4 安装调试合格之日起免费质保三年；
4.5须提供生产厂商400服务电话，保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
13-10 紫外-可见光分光光度计(核心产品、允许采购进口产品) 1台 
1 功能用途
用于兽用生物制品中甲醛苯酚等灭活剂、基因工程表达蛋白含量、标准溶液含量的标定等项目的检测。
2 主要技术参数
▲2.1 单色器：Czerney-Turner型光栅单色器；
2.2 衍射光栅刻线数：不低于1200 lines/mm；
▲2.3 最大扫描速率:不低于24000 nm/min；
2.4 长寿命氙灯光源；
2.5 双光束测光方式；
▲2.6 检测波长范围不窄于190～900nm；
▲2.7 杂散光不超过0.01% (220nm,NaI 10g/L 溶液;340 nm,NaNO3溶液)；
2.8  波长准确性:不超过±0.2nm;
2.9  波长重复精度: 不超过±0.05nm;
2.10 测光准确度: 不超过±0.005Abs(0～0.5Abs);
2.11 重复测光精度: 不超过±0.001Abs(0～0.5Abs)；
2.12 基线漂移度:不超过±0.0005Abs（预热后1小时内）；
2.13 测光类型：包括但不限于吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）。
3 基本配置
3.1 主机                                                      1台
3.2 电脑1台，主要配置不低于i7 11700 16G 256G+2T 1660ti/6G独)+23.8英寸电脑显示器；配备正版操作系统；质保周期不低于3年；
3.3 专业分析软件                                               1套
3.4 激光多功能打印机（具有黑白双面打印、复印和扫描功能）       1台
3.5 高质量10mm方形石英比色皿                                  2对
3.6 原厂微量比色皿（最大样品量不得超过100微升）               1对
4 技术支持和售后服务
4.1提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套，进口设备需提供中英文操作手册各一套；
4.2设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；
4.3在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训，并在设备寿命周期内提供应用技术支持；
4.4安装调试合格之日起免费质保三年；
4.5保修期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
13-11 均质机   1台
1 用途
 用于动物组织的均质粉碎。
2 技术参数
▲2.1 转速范围： 8000-30000 rpm；
▲2.2 可装入多种规格刀具，刀具拆卸不需任何工具；
2.3 刀具材质：不锈钢；
2.4  机身重量：不超过0.65 kg；
2.5 噪音（无分散头）：不大于65dB（A）；
2.6 延长臂直径：8mm；
2.7 转速控制：无级变速；
2.8转速显示：刻度；
2.9：保护方式:IP 30。
3 基本配置
3.1 主机   1台；
3.2小型内置式刀头、锯齿刀头、支架、夹具等  1套。
4 技术支持和售后服务
4.1 技术手册：提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；
4.2设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；
4.3培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训；
4.4安装调试合格之日起免费质保三年；
4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
13-12 恒温水浴锅  4台
1 功能用途
用于样品、试剂、培养基加热和保温。
2 主要技术参数
2.1 孔数量：不少于2孔；
2.2 温度范围：室温+5～100℃；
2.3 控温精度：0.1℃；
2.4 温度波动度：不大于0.5℃；
2.5 温度均匀度；不大于0.5℃：
2.6 内胆材质：不锈钢。
3 基本配置
3.1 主机 4台。
4 技术支持和售后服务
4.1 每台设备提供带有全套的安装、操作和维护使用说明书（含全中文说明书）1套；
4.2设备安装、调试和验收：仪器到达用户指定的实验室后，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；
4.3培训：在用户所在地对用户进行有效工作时间不少于1个工作日的现场培训；
4.4安装调试合格之日起，质量保证不少于三年；
4.5 保质期内提供原厂技术人员免费维修服务，到达现场时间不超过24小时。
第四章  评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件及相关法律法规的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。
一、评标依据

1、《中华人民共和国政府采购法》；

2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；

4、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；

5、《评标委员和评标方法暂行规定》；

6、法律法规的相关规定

7、本项目招标文件。

二、评标原则

1、评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准独立进行评审；

2、评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。评审专家在《河南省财政厅政府采购专家库》中随机抽取后并依法组建评标委员会，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

3、参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4、根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5、评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

6、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

7、供应商（投标人）对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

三、评标准备工作

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2、宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
3、公布供应商（投标人）名单，告知评审专家应当回避的情形；
4、组织评标委员会推选评标组长。
四、评标程序如下：
1、资格审查工作

开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87 号令）第四十四条的规定由采购人或采购代理机构对供应商（投标人）的资格进行审查。

采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件中规定的内容，对供应商（投标人）进行资格审查，未通过资格审查的供应商（投标人）不得进入评标。通过资格审查的供应商（投标人）不足三家的，不得评标。采购人将通过资格审查的投标文件交评标委员会进行下一步的评审。

2、符合性审查工作

符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“符合性审查表”。
3、要求供应商（投标人）对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）。

评标委员会认为供应商（投标人）的报价明显低于其他通过符合性审查供应商（投标人）的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过《河南省公共资源交易中心》交易系统提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商（投标人）不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的时间要求：评标委员会在《河南省公共资源交易中心》交易系统发出澄清要求后，三十分钟内。
供应商的书面说明材料应包含货物（伴随的工程及服务）本身成本、人工费用、运输、税费等，以及最后报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明材料应当加盖供应商单位及法定代表人（或负责人）的电子签章，否则无效。

供应商（投标人）不按评标委员会的要求进行回复的，或者不能在规定时间内作出书面回复的，或者回复内容不被评标委员会认可的，其投标文件将被作为无效投标文件处理。
4、对投标文件进行比较和评价

4.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按评标报价从低到高顺序确定中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对供应商（投标人）的投标价格进行任何调整。
4.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效供应商（投标人）的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个供应商（投标人）的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

5、核对评标结果。
6、确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商（中标人）。
五、评审标准中应考虑下列因素：
1、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 {财库〔2020〕46号}、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件并在投标文件中递交了《中小企业声明函》（声明内容需符合价格扣除条件）、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商（投标人），其投标报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协

议合同总金额 30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。（详见评标标准）。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。
3、国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近期相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

    根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现（详见采购需求及评标标准）。


采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且供应商（投标人）所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见采购需求及评标标准）。

4、供应商（投标人）所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

5、其他政府采购政策要求： 无 
6、同品牌处理办法：
如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同供应商（投标人）参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照举手表决方式确定一个参加评标的供应商（投标人），其他投标无效；
如采用综合评标法，则：（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商（投标人）参加同一合同项下投标的，按一家供应商（投标人）计算，评审后得分最高的同品牌供应商（投标人）获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商（投标人）不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家供应商（投标人）提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。
7、中标候选人并列时的处理方式：   
本项目采用综合评标法，则：根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人采取随机抽取的方式确定。

六、综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的供应商（投标人），进行综合评分。具体评分标准如下：

评标标准

（一）、投标报价（30分）
投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商（投标人）的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。
说明：根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），对于非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商（投标人）应按“招标文件 第六章”中的格式提供《中小企业声明函》且《中小企业声明函》中声明的内容符合（财库〔2020〕46号）中的相应要求，方可给与价格扣除，否则不得给与价格扣除。
监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，符合要求的企业应按招标文件中的要求提交相关证明材料，方可给与价格扣除，否则不得给与价格扣除。
（二）、技术部分（51分）
1、详细技术参数及要求响应情况（0-45分）

投标人需如实反馈所投产品的技术参数，完全满足招标文件的，功能及其他参数不低于采购参数的得基本分45分，不符合要求的非“▲”项每项扣3分，不符合要求的“▲”项每项扣6分，扣完为止。
投标人须提供厂家彩页等技术证明文件（如提供认证证书、检验报告等，可为复印件），以证明技术参数及功能的有效性。所投产品属国产产品的，技术证明文件须加盖厂商公章；所投产品属进口产品的，技术证明文件须加盖厂商或国内一级代理商/总代理公章。未提供技术证明文件的视为此参数不满足。
2、投标产品授权(6分)
供应商如不是国产产品的生产商或进口产品的国内授权代理商，须提供本次采购核心产品的授权书。供应商所投产品为国产产品，须经生产商授权；供应商所投产品为进口产品，须经厂商或国内一级代理商/总代理授权。供应商提供的核心产品授权书齐全的，该项得6分；提供的核心产品授权书不全或未提供核心产品授权书的此项为0分。
（三）、商务部分（19分）

1、业绩（0-2分）：提供2019年1月1日以来所投标同类产品的成功案例合同（投标文件中须包含中标通知书或合同彩色扫描件，投标文件中提供复印件加盖投标人公章，否则此项不得分）共2分，合同要求如下：
a、2019年1月1日以来与投标同类产品的业绩；

b、合同中的货物与本次所投包货物类同；每份合同内容（含附件）多于2页的，须有业主单位的骑缝章或压缝章；
c、提供中标通知书。

说明：每单份合同同时满足上述3项内容，才计为1份有效业绩合同；每提供一份有效合同得1分，最多得2分。

2、人员培训方案（0-6）
根据投标人针对本项目在人员培训计划、培训内容、培训方式、培训时间进行综合评审： 

投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度详细完整的得6分；

投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度比较详细完整，得3分；

投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上一般或提供的不完整的，得1分；

投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上提供的不完整的或未提供的，得0分。
3、服务方案（0-6分）
依据供应商提供的服务计划、服务内容、人员及配件配置和服务响应能力等是否满足及适应本项目实施的情况综合评审：

投标人提供的服务方案科学、完整、合理、有针对性的得6分；

投标人提供的服务方案较科学、较完整、较合理、较有针对性的得3分；

投标人提供的服务方案一般的得1分；

投标人提供的方案有缺项或未提供的，不得分。
4、项目供货方案（0-5分）：
依据投标人所提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度进行评审：

投标人提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度详细的得5分；

投标人提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度较详细的得3分；

投标人提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度一般的得1分；

投标人没有提供项目供货方案，或其供货方案的科学性、合理性、完善程度上有缺项的得0分。

一、商务符合性审查表

	审查事项
	供应商（投标人）名称及审查情况

	序号
	本项目要求
	　评审标准
	　
	　

	1
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致
	
	

	2
	投标报价
	报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价
	
	

	3
	投标有效期、交货期、交货地点、付款方式、质量保证期及质量要求
	符合招标文件要求
	
	

	4
	投标文件签章
	签署和盖公章符合招标文件要求
	　
	　

	5
	价格修正
	接受价格的算术修正（如需要）（不适用）
	
	

	6
	强制节能产品
	符合强制采购节能产品要求（不适用）
	　
	　

	7
	报价说明
	无需提供报价说明或报价说明可以接受
	　
	　

	8
	投标文件制作机器码
	投标文件制作机器码不一致
	
	

	9
	其他
	无采购人不能接受的附加条件
	
	

	结论
	
	
	


二、技术符合性审查表
	审查事项
	供应商（投标人）名称及审查情况

	条款号
	招标文件要求
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　


第五章  政府采购合同

合同编号：           
政府采购合同

（货物类）
第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       

签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商（中标人）名称）为该项目中标供应商（中标人）。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商（中标人）名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；

1.1.3 合同一般条款

1.1.4 合同专用条款

1.1.5 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.6 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.7 其他相关招标文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。
1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：验收合格后10个工作日内付款；
1.4.2 发票开具方式：                       。
1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：国产仪器设备自合同签定后 60日内；进口仪器设备自合同签定后 90日内。
1.5.2 交付地点：采购人指定。
1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.3 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.4 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1 将争议递交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向合同履行地人民法院起诉。
1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商（中标人）签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商（中标人）在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商（中标人）的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商（中标人）根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商（中标人）签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商（中标人）；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商（投标人）的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 5个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 招标文件要求乙方递交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，递交不超过合同价10%的履约保证金；
2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起10个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	内容
	约定内容

	1.5.1
	货物交付期限
	合同签订后，按合同规定交货。

	1.5.2
	货物交付地点
	采购人指定地点

	2.3.2 
	具有知识产权货物的知识产权归属(如有)
	/

	2.4.1
	货物包装要求（如有）
	符合国家相关标准

	2.4.2
	装运货物的要求和通知
	

	2.6
	结算方式和付款条件：
	招标完成后，中标单位与（采购单位）指定用户单位签订采购合同，发货到用户指定地点，经验收合格后按照以下方式付款。
1.验收及付款程序：所供货物经采购人验收达到合同要求后，由中标人凭供货合同及《货物验收数量和质量验收单》和发票提出付款申请，到河南省兽药饲料监察所办理资金支付手续。

2.付款方式：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款。

	2.8
	质量保证
	三年。如仪器设备厂家规定的质保期大于三年按实际规定期限执行。

	2.9 
	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担
	由乙方负担

	2.13.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在    时间内以书面形式变更合同；
	5个工作日

	2.13.4
	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在    时间内以书面形式通知对方当事人，并在    时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
	5个工作日

	2.17.1
	货物交付安装后，乙方在    时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
	10个工作日（另行约定的，需要委托有资质的第三方机构测试或检定/校准的除外）

	2.17.3
	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力（包括货物交付时、货物交付完后）
	1. 检验和验收标准：按国家规定

2. 检验和验收程序：按国家规定

3. 验收书的效力：按国家规定

	2.21.1
	递交履约保证金的方式（如要求递交履约保证金）
	合同中约定

	2.21.2  
	履约保证金在   期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效
	履约保证金在合同履行期间（含三年质保期）应完全有效

	2.22
	合同份数
	

	补充条款1
	…….
	

	补充条款2
	…….
	

	…….
	…….
	


附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

 
各供应商（投标人）：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商（投标人）融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商（投标人），可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
　第六章  投标文件格式

                         项目

投  标 文 件

编号：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签字或电子签章）：

年  月

目    录

第一部分  开标一览表及资格证明文件
1、开标一览表

2、法定代表人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件
3、供应商（投标人）须知前附表要求的资格证明文件

4、法定代表人（或负责人）身份证明书
5、法定代表人（或负责人）授权委托书

6、投标保证承诺书

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

9、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

10 、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

11、供应商（投标人）关联单位的说明

12、反商业贿赂承诺书

13、招标代理服务费交纳承诺函
14、产品授权书

1、开标一览表
	项目名称
	

	标段或包
	填写标段及标段名称（或包号及对应的包号名称）

	供应商（投标人）名称
	

	投标范围
	按招标文件要求

	投标总报价（元）
	大写：

	
	小写：

	质量标准
	

	质量保证期
	

	交货及安装地点
	

	完成期限
	

	投标有效期
	

	项目负责人
	

	其他声明
	


说明：此表中，每标段（或包）的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

2、法定代表人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件
供应商（投标人）应提供资料：

2.1 提供有效的营业执照或其它证明文件的扫描件。

2.2 供应商（投标人）为自然人的，应提供身份证明的扫描件。

2.3 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件扫描件。

3、供应商（投标人）须知前附表要求的资格证明文件
说明：3.1 应提供供应商（投标人）须知前附表要求资格证明文件。

 3.2 扫描件上应加盖企业电子章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.3 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

4、法定代表人（或负责人）身份证明书
供应商（投标人）名称：                       单位性质：           
供应商（投标人）地址：                                            
成立时间：     年     月     日   经营期限：                       
姓名：         性别：     年龄：      职务：      系                （供应商或投标人名称）的法定代表人（或负责人）。
特此证明。
供应商（投标人）：                   （企业电子签章）
详细通讯地址：                         邮 政 编 码 ：                
电　　　　话：                         电子邮箱：　 　　　　　

日    期：       年      月      日

注：自然人投标的无需提供
（下面应附法定代表人或负责人身份证扫描件正反面）
	


5、法定代表人（或负责人）授权委托书
本人
       （姓名）系
                  （供应商或投标人名称）的法定代表人（或负责人），现委托 
     （姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，就（项目名称、标段号及标段名称或包号及包名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。

委托期限：
 202  年  月  日至202  年  月  日(填写具体日期) 。

供应商（投标人）：                      （企业电子签章）
法定代表人或负责人：                  （个人电子签章）

代理人：  （签字或签章）               
代理人详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                       
代理人联系电话： （填写一个手机号和一个座机号）

代理人电子邮箱：　 　　　　　　　　

日    期：       年      月      日
注：自然人投标的或单位法定代表人或单位负责人投标的无需提供本授权委托书。

（下面应附代理人身份证扫描件正反面）
	


6、投标保证承诺书
致：（采购人及采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称、招标编号、标段号及标段名称或包号及包名称）的投标, 作为本次采购项目的供应商（投标人），根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件； 

（7）根据采购项目提出的特殊条件。
二、我单位完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对采购（招标）文件有异议，已经在收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日起七个工作日内依法进行维权救济，不存在对采购（招标）文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、我单位参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商（投标人）参与同一合同项下的投标活动行为。
四、我单位参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
五、我单位参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商（投标人）在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、我单位参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

七、参加本次招标采购活动，在近三年内我单位和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

八、我单位在此申明：保证本次投标文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。
九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果（如提供样品）。
十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
   1、我单位在投标有效期内撤销投标文件的；
   2、我单位在采购人确定中标人以前放弃中标候选人资格的；
   3、由于我单位的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
   4、由于我单位的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
   5、我单位在投标文件中提供虚假材料；
   6、我单位与采购人、其他供应商（投标人）或者采购代理机构恶意串通的；

7、在投标有效期内，我单位在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
   我单位如果发生任意一条以上行为，将在行为发生的 5 个工作日内，向采购人、河南招标采购服务有限公司分别支付本招标文件公布的预算金额或最高限价（如无预算金额或最高限价的话，以我单位的投标报价为基准）的10%作为违约赔偿金。 
我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标而被追究法律责任。
   供应商（投标人）：

      

（企业电子签章）
法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

地址：










 


电话：


    



传真：


 


电子邮箱：
    



邮编：


 


日期：　　 　年　　月 　日

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
供应商（投标人）应提供资料：

7.1 供应商（投标人）承诺本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述资料。
供应商（投标人）：



        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

7.2 近一年的财务状况报告

说明：提供会计师事务所或审计部门出具的2020年度财务审计报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述资料。

如提供财务审计报告应提供完整的财务审计报告。
参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》

（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计

师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
说明：8.1 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

      8.1.1 拟投入本项目的设备；

8.1.2 拟投入本项目的人员；

8.1.3 其它。

供应商（投标人）：



        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

9、依法缴纳税收和社会保障资金的记录
供应商（投标人）应提供资料：

9.1 由供应商（投标人）承诺本单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式自拟）。如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述资料。

供应商（投标人）：



        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

9.2 供应商（投标人）应提供2021年1月1日以来至少一个月的依法交纳税收和社会保障资金记录证明文件的扫描件。
10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书
我单位承诺：

我单位参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为，若我单位承诺不属实，同意取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
说明：
供应商（投标人）如果在参加本投标活动前三年内在经营活动中有重大违法记录应如实作出说明。
11、 供应商（投标人）关联单位的说明
说明：
11.1 供应商（投标人）应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与供应商（投标人）单位法定代表人（或负责人）为同一人的其他单位；
    （2）与供应商（投标人）存在直接控股、管理关系的其他单位。
注：若无此情形，写“无”即可。
11.2 单位法定代表人（或负责人）为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段（或同一包）投标或者未划分标段（或包）的同一合同项下的政府采购活动。需供应商（投标人）出具承诺函，承诺函格式自拟，要求加盖单位公章。

供应商（投标人）：

                 

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日
12、反商业贿赂承诺书
我单位承诺：

在参加 （投标项目名称）招投标活动中，我单位保证做到：

12.1 公平竞争参加本次招投标活动。

12.2 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

12.3 若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
13、招标代理服务费交纳承诺函
致（河南招标采购服务有限公司）：
我们在贵公司组织的（填写项目名称及标段或包号：     ，招标编号：   ）招标中若被确定为中标供应商（中标人），我单位保证在收到中标通知书时，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金的形式，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
供应商（投标人）：
        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

地址：










 


电话：


    



传真：


 


电子邮箱：
    



邮编：


 


日期：　　 　年　　月 　日

14、产品授权书
致： （采购人及河南招标采购服务有限公司）  
本授权书应包括但不限于以下内容：制造商的名称、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造商/进口产品国内一级代理商/进口国内总代理和被授权人签字或盖公章等。
第二部分  商务及技术文件
1、投标函

2、投标分项报价表

3、货物及伴随服务说明一览表

4、技术要求偏差表

5、商务条款偏离表

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商（投标人）须递交资料

6-1  供应商（投标人）为中小企业声明函

6-2  供应商（投标人）为监狱企业声明函
6-3  供应商（投标人）为残疾人福利性单位声明函

7、 供应商（投标人）简介

8、 售后服务计划

9、评审所需要的其他商务文件
10、技术证明文件

11、供应商（投标人）认为需要提供的相关资料

1、投标函
致： (采购人及河南招标采购服务有限公司）
我们获取了招标编号为 （填写招标编号） 的    （填写项目名称）  招标文件， 经详细研究招标文件的全部内容，委托代理人(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（投标人）（名称、地址）决定参加该项目（ 填写项目名称、标段及标段名称或包号及对应的包号名称 ）的投标活动并按要求递交投标文件。我方郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿意按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）                     元人民币（RMB￥：             元）；

项目交货期、安装期为                。详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   % 。
(2) 本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。
(3) 如果我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
(4) 我方愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
(5) 我方已经详细审查了全部招标文件，包括所有补充通知、更正等（如果有的话），如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我方同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(7) 按照招标文件的规定，在收到中标通知书时向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
(8) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

(9) 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任和义务。
(10) 我方在此声明，所递交的投标文件中所有内容及资料均真实、有效、准确。如有弄虚作假情况出现，愿意按照招标文件中的相关规定承担责任。

(11) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体投标需要填写，非联合体参加投标不需要填写该条）。

与本投标有关的正式通讯地址：
详细地址：                                                         

固定电话：                  委托代理人移动电话：                   

电子邮箱：                         
供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

供应商（投标人）开户银行（全称）：                 
供应商（投标人）银行帐号：                 
日期：                   
2、投标分项报价表
项目名称: 

招标编号:                                                 标段或包号:

报价单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	原产地
	制造商
（服务商）名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
注: 1.货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

2.上述货物中的报价应包含招标文件中规定的全部内容。

3.上述各项的详细分项报价及用于本项目的备品备件、专用工具、伴随的技术服务等其他内容，供应商（投标人）如果认为需要写明，可另页描述。

    4.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3、货物及伴随服务说明一览表
项目名称: 

招标编号:                                                 标段或包号:

报价单位：人民币元
	序号
	货 物
	规格
	数量
	交货期
	交货地点
	伴随服务

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
注: 1.货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

2.各项货物及伴随服务详细技术性能应另页描述。
4、技术要求偏离表
项目名称: 

招标编号:                                                 标段或包号:

	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标响应情况
	偏离情况
	说明（技术证明（支持）文件）

	
	
	规格型号
	技术参数
	规格型号
	技术参数
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
注：货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

5、商务条款偏离表
项目名称: 

招标编号:                                                 标段或包号:
	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款响应
	偏离情况
	说明

	1
	完成期限
	
	
	
	

	2
	交货期
	
	
	
	

	3
	质保期
	
	
	
	

	4
	付款方式
	
	
	
	

	5
	投标有效期
	
	
	
	

	6
	…
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商（投标人）须递交资料
6-1  供应商（投标人）为中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业
（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属 于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不符合要求的企业不需要提供。

6-2  供应商（投标人）为监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商（投标人）提供本企业（单位）制造的货物。
本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　
供应商（投标人）：
     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。
6-3  供应商（投标人）为残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（填写采购人名称）__的__（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（投标人）：
     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

7、 供应商（投标人）简介
供应商（投标人）提供以下内容：

1.供应商（投标人）简介：包括公司概况、近三年经营情况；

2.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料； 

3.具有完成本项目优势的详细说明

4.业绩及目前正在执行合同的情况；

5.供应商（投标人）认为需要提供的其他资料。

8、 售后服务计划
此处提供的格式为参考格式，供应商（投标人）可结合本项目实际情况及自身能力自主编制。

致：                            （采购人名称）

    我单位参加招标编号为 （填写招标编号） 的    （填写项目名称、标段及标段名称或包号及对应的包号名称）  投标，采购人为 （填写采购人名称）。特承诺如下：
1、我单位郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后/验收合格后      年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后   小时（填写具体数字，以下类同）内响应，    小时内到达现场，解决问题时间不超过     小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在    个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修（售后）单位名称：                              
售后服务地点：                 联系人：                  

联系电话：                          

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于    次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：                    

6、项目所提供的其它免费物品或服务                             ；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：                       ；
9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

供应商（投标人）：

   

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
9、评审所需要的其他商务文件
由供应商（投标人）根据招标文件要求提供相应资料。
10、技术证明文件
由供应商（投标人）根据招标文件要求提供相应资料。

11、供应商（投标人）认为需要提供的相关资料

由供应商根据项目特点及自身情况，认为需要提供的相关资料。
PAGE  
河南招标采购服务有限公司编制                     - 10 -

