一、货物需求一览表：

本次招标不分包，具体货物需求如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子计算机断层扫描仪器 | 1 |

- 技术参数：

|  | 主要技术规格及配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机架系统 | 要求 | 备注 |
|  | 滑环类型 | 低压滑环 |  |
|  | 扫描架孔径 | ≥70cm |  |
|  | ★扫描架物理实际倾角（非数字倾角） | ≥±30° |  |
|  | 固态探测器类型 | 稀土陶瓷 |  |
|  | 机架系统可遥控 | 具备 |  |
|  | 具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作 | 具备 |  |
|  | 具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作 | 具备 |  |
|  | 具备快捷键摆位功能，技师可按住快捷键，一键将检查床调整到预设高度与床面位置 | 具备 |  |
|  | 具备人工智能摆位功能 | 具备 |  |
|  | 三维激光定位系统 | 具备 |  |
|  | 机架冷却方式 | 风冷 |  |
|  | 扫描参数 |  |  |
|  | 机架最快物理实际旋转速度 （不含等效概念）/360° | ≤0.75秒/360° |  |
|  | 每圈扫描最大层数 | ＞32层 |  |
|  | 最薄扫描层厚 | ＜0.6mm |  |
|  | 扫描视野 | ≥50cm |  |
|  | 图像重建矩阵 | ≥512×512 |  |
|  | 单次螺旋连续最长扫描时间 | ≥100s |  |
|  | 单次螺旋扫描最大范围 | ≥160cm |  |
|  | 定位像长度 | ≥160cm |  |
|  | 最大螺距 | ≥1.9 |  |
|  | 螺距自由选择 | 具备 |  |
|  | 扫描模式 | 轴扫、螺旋 |  |
|  | 自动螺旋 | 具备 |  |
|  | 10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准 | 具备 |  |
|  | 70KV低剂量高对比扫描模式 | 具备 |  |
|  | 头部最薄扫描层厚 | ＜0.6mm |  |
|  | 肺部最薄扫描层厚 | ＜0.6mm |  |
|  | 体部最薄扫描层厚 | ＜0.6mm |  |
|  | ★球管电压可选值 | 70KV，80KV，100KV，120KV，140KV |  |
|  | 70KV肺部低剂量扫描模式 | 具备 |  |
|  | 硬件系统 |  |  |
|  | 球管实际阳极热容量（不含等效概念） | ≥3.5MHU |  |
|  | ★高压发生器实际功率（不含等效概念） | ≥42KW |  |
|  | 各厂家应提供其最高端的探测器 | 具备 |  |
|  | ★探测器Z轴物理排列数 | ＞32排 |  |
|  | ★探测器Z轴亚毫米覆盖宽度 | ≥22mm |  |
|  | 最大球管电压 | ≥140KV |  |
|  | ★最小球管电压 | ≤70KV |  |
|  | 最大输出管电流（不含等效概念） | ≥350mA |  |
|  | 最小可调管电流（不含等效概念） | ≤10mA |  |
|  | 最小毫安调节范围 | ≤1mA |  |
|  | ★球管最小焦点 | ≤0.7mm×0.8mm |  |
|  | 球管最大焦点 | ≤1.2mm×1.4mm |  |
|  | ★探测器Z轴最小单元尺寸 | ＜0.6mm |  |
|  | ★探测器Z轴总宽度 | ≥22mm |  |
|  | 探测器头部单圈扫描覆盖宽度 | ≥22mm |  |
|  | 探测器体部单圈扫描覆盖宽度 | ≥22mm |  |
|  | ★每排探测器物理单元数 | ≥860个 |  |
|  | ★探测器物理单元总数 | ≥34500个 |  |
|  | ★探测器采样率 | ≥4800views/圈 |  |
|  | ★探测器Z轴每排宽度 | ＜0.6mm |  |
|  | 天眼AI人工智能技术 |  |  |
| 4.1 | 具备人工智能摄像采集系统 | 具备 |  |
| 4.2 | 具备人工智能扫描方案 | 具备 |  |
| 4.3 | 摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况 | 具备 |  |
| 4.4 | 人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置 | 具备 |  |
| 4.5 | ★人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置 | 具备 |  |
| 4.6 | ★人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动定位；患者位置发生变化时，实时追踪更新定位 | 具备 |  |
| 4.7 | 人工智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置、扫描角度和FOV | 具备 |  |
| 4.8 | 人工智能扫描方案可学习技师操作习惯，根据各扫描协议使用频率优化协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择 | 具备 |  |
| 4.9 | 人工智能扫描方案具备预判能力，在扫描开始前加速球管旋转，缩短扫描准备时间 | 具备 |  |
| 4.10 | 人工智能扫描方案在扫描过程中可根据扫描部位密度差异，自动调整管电流量 | 具备 |  |
| 4.11 | 具备远程一键退床功能，扫描完成后可在操作台一键退床 | 具备 |  |
| 4.12 | 具备智能后处理及辅助诊断方案 | 具备 |  |
| 4.13 | 智能后处理及辅助诊断方案具备头颈部直接去骨功能，无需平扫和剪影，直接生成无骨骼的头颈部血管CTA数据 | 具备 |  |
| 4.14 | 智能后处理及辅助诊断方案具备骨分离功能，一键提取/去除指定骨骼 | 具备 |  |
| 4.15 | 智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助肺结节查找及分析功能，可自动查找，筛选并提取肺结节，自动计算肺结节体积。 | 具备 |  |
| 4.16 | 智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助肺实质分析功能，自动分析计算肺实质密度，根据不同密度区间给出对应肺实质体积；或给出不同分段内的肺实质密度分布 | 具备 |  |
| 4.17 | 智能后处理及辅助诊断方案具备组织生长功能，可智能提取指定位置的软组织及骨骼，计算提取组织的密度 | 具备 |  |
|  | 扫描床 |  |  |
|  | 最大移动范围 | ≥1900mm |  |
|  | 可扫描范围 | ≥1600mm |  |
|  | 床升降最高高度 | ≥950mm |  |
|  | 床升降最低高度 | ≤600mm |  |
|  | 最大横向进床速度 | ≥200mm/s |  |
|  | 最小横向进床速度 | ≤2mm/s |  |
|  | 扫描床最大载重量 | ≥205Kg |  |
|  | 扫描床控制脚踏开关 | 具备 |  |
|  | 图像质量 |  |  |
|  | ★空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF | ≥19 LP/CM |  |
|  | 空间分辨率（X,Y轴) @10%MTF | ≥14 LP/CM |  |
|  | Z轴空间分辨率@0%MTF | ≥18 LP/CM |  |
|  | 密度分辨率 | ≤2mm@0.3% |  |
|  | 各向同性空间分辨率 | ≤0.27mm |  |
|  | 低剂量迭代降噪技术(必须是各厂家最新技术，与最高端设备相同) | 具备 |  |
|  | 主控制台计算机系统 |  |  |
|  | 内存 | ≥32GB |  |
|  | 硬盘 | ≥3TB |  |
|  | CPU内核数目 | ≥10核 |  |
|  | 24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵 | ≥1920×1200 |  |
|  | 显示器逐行扫描 | 具备 |  |
|  | 网络接口DICOM 3.0 | 具备 |  |
|  | 永久贮存刻录方式 | DVD |  |
|  | 激光相机DICOM3.0接口 | 具备 |  |
|  | 提供DICOM3.0,所有传出及传入接口功能 | 具备 |  |
|  | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |  |
|  | 同步并行图像处理功能 | 具备 |  |
|  | 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能 | 具备 |  |
|  | 系统软件 |  |  |
|  | 图像减影功能 | 具备 |  |
|  | CT电影功能 | 具备 |  |
|  | 管电流自动调节功能 | 具备 |  |
|  | MPR/CPR/SSD/MIP/VR | 具备 |  |
|  | 组织裁剪 | 具备 |  |
|  | 三维（3D、SSD）软件 | 具备 |  |
|  | 最大及最小密度投影（MIP,MinP） | 具备 |  |
|  | 三维容积测量评估功能 | 具备 |  |
|  | CT血管造影 | 具备 |  |
|  | 一键式容积重建 | 具备 |  |
|  | 血管测量功能 | 具备 |  |
|  | 一键式去骨功能 | 具备 |  |
|  | 一键式骨分离功能 | 具备 |  |
|  | 容积漫游（VRT） | 具备 |  |
|  | 三维肺小结节分析评估软件，用于肺肿瘤筛查 | 具备 |  |
|  | 肺结节筛查功能，自动探查肺结节，自动给出结节体积等定量数据（具备肺结节CAD分析） | 具备 |  |
|  | 三维肺气肿分析评估软件 | 具备 |  |