| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动基因分析仪（一套）：(核心产品、允许采购进口产品) | 一）工作条件 1.温度要求：18-30 2.湿度要求：20-80% 3.电源：200-220V/230-240V +/- 10%，50/60Hz 二）技术需求 1.同时兼容48道及96道毛细管阵列，两种规格毛细管可自由更换 2.固态长寿命激光，激发波长为505nm，无需散热，采用双光束双侧激光同时激发 3. 检测系统：光栅分光、冷CCD检测全波长光谱数据，全部电泳通道同时检测，荧光染料更换时无需更新任何硬件设备。 4.可同时进行6色或以上荧光实时检测； 5.全自动进样，不同样品板更换无需人工干预 6. 24小时测序量至少100万碱基数 7.DNA序列分析精度98.5％或以上，读长最长可达1100bp或以上 8.测序试剂常规可做16倍稀释 9.有针对困难模板检测的专用试剂盒 10.片段分析分辨率：精确到0.05bp 11.可进行大规模SSR研究，适用于全基因组连锁分析和目的基因的定位研究工作。24小时可分析4万SSR基因型 12.可进行大规模SNP的系列研究：24小时可进行100万个SNP基因型分析 13.电泳温度：18℃-70℃ 14.一次上机试剂可运行9600个样品 15.上样所需最小样品体积5ul 16.数据分析所用软件: 数据收集软件，测序及片段分析软件 17.片段分析软件可达到每小时50，000个基因型的数据处理 18.内置一体化自动进样器及样品板存储器：可容纳不少于16块样品板，适配96孔板和384孔板，样品板连续运行，随时存取，样品板条形码自动识别 19.平板密封：Septa或聚丙烯热密封（自动板上穿刺） 20.样品体积：384孔板（5-30ul），96孔板（10-50ul） 21.毛细管分离距离 (cm)：36cm和50cm 22.新型分离胶（POP-7高分子聚合物），可测1100碱基以上的测序长度 23.分析仪通过整合样品板存储栈、内置的条形码读取器及一个可选的外置条形码读取器来进一步提高自动化程度，将潜在的人为失误降至最低 24.仪器操作和数据分析所用计算机工作站：硬件酷睿I7处理器，16G内存（2×8G），独立显卡，2×500G硬盘； 25.仪器配置： 基因分析仪 一台 计算机和液晶显示器 一套 安装试剂盒及附件 一套 数据采集及分析软件 一套 三）设备附件： 1.96道毛细管阵列 2.DNA测序分离介质 3.DNA测序试剂 4.仪器控制和数据分析软件 四）授权：投标人需提供生产厂家或国内一级代理商/总代理授权。 |
| 2 | 全自动核酸提取仪器 | 技术参数： - 用途： DNA/RNA提取,核酸提取产物直接用于PCR、定量PCR 、测序、SNP检测等； - 样品类型：兼容血液、血浆、体液、细胞、动植物组织、粪便、拭子、细菌、病毒、土壤等多种类型的标本及样本。 - 工作原理：基于磁珠法 - 磁头：兼容≥种类型磁头，96 深孔磁头，以及24深孔磁头 - 提取板位：可放置板位数≥8 - 通量：同时处理样品≥96/批 - 工作体积：30-1000μl/孔 - 适用板型： 96孔板 - 温控范围：室温+5℃ 至 90℃， - 操作模式：单机独立运行 - 试剂盒：具备原厂预分装试剂盒，同时试剂开放，无品牌限制。 |