血滤机技术参数

一．主要技术参数

- 供水: 压力范围：1-6bar；温度范围：5 °C~30 °C。

- 透析液流速：300~700mL/min。透析液温度：34.0~39.0°C。透析液浓度：12.3 ~15.8mS/cm。

- 超滤速度： 1.00~4.00L/h。

- 漏血检测器采用红绿双色光检测。

- 动脉血泵：50~600mL/min。肝素泵范围：0.0~9.0mL/h；至少可用10mL、20mL注射器。在线HDF/HF置换液泵： 1.00~28.00L/h。

- 空气探测采用超声探测，最高检测精度0.005ml。空气检测位置在静脉壶下管路，对静脉壶尺寸无特定要求，且伴有光学监测。

- 动脉压力-300~+450mmHg。静脉压力： -200~+500mmHg。TMP： -100~+400mmHg。透析液压：-500~+500mmHg。

- 机身尺寸（mm）：≤490（深），保证医护操作空间。

二．系统功能概述

- 15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，全中文操作系统。

- 可视四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示。

- 热水柠檬酸消毒温度最高>90℃，消毒脱钙一体化完成时间<40min。

- 可通用多厂家原液配方。

- 采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。

- 可进行可调透析液曲线治疗，并可预存8条曲线。

- 可进行可调碳酸氢盐曲线治疗，并可预存8条曲线。

- 可进行可调超滤曲线治疗，并可预存8条曲线。

- 标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

- 具备泵前动、静脉壶液面电动调整功能。

- 标准配备双透析液过滤组件，在线生产置换液。

- 可支持患者卡。

- 置换液量随血液量的调整，按比例自动进行调整。