
第三章  采购需求

	包号
	序号
	设备名称
	是否接受进口产品
	数量（台/套）

	豫政采(2)20221541-1
	1
	多功能微孔板检测仪
	是
	1

	
	2
	纳米粒度电位仪
	是
	1

	
	3
	实验型高压均质机
	是
	1

	
	4
	全自动双色近红外激光成像系统
	是
	1


	序号
	项目内容
	技 术 参 数

	1
	多功能微孔板检测仪
	1. 检测模块：荧光强度 (FI，FRET)、时间分辨荧光、发光 (Lum, BRET)、紫外-可见吸收光 (Abs)、可升级HTRF、FP。  
2. 检测方法：终点法，动力学，光谱扫描，孔域扫描。
3. 孔板类型：6-384孔板；兼容超微量多体积检测板。 
*4. 温度控制：室温 +4℃至 70℃，±0.2℃@37℃，可进行预热操作，可进行温度梯度控制（温度梯度控制需提供软件功能截图）。  
5. 震荡：线性、轨道、双轨道振荡，振荡速度和振荡时间数字可调。
*6. 带宽可调：9-50nm连续可选，1nm步进
7. 自动化兼容：可兼容自动化仪器，进行高通量微孔板处理工作。
8. 探头高度调整：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度。
*9. 孔域扫描：高精度孔域扫描，最多可选99×99点矩阵扫描，并可根据扫描结果给出模拟热感图。
10. 气体控制：可选配独立气体控制模块，控制O2和CO2浓度。
11. 检测速度：96 孔：11 秒；384 孔：22 秒。
12. 荧光强度
12.1 光源：双光源设计，配合不同检测模块。光源1：高能量氙闪灯（荧光强度检测，时间分辨荧光，光谱扫描）有低、高两种能量强度；可升级光源2：高能量氙闪灯（荧光强度，荧光偏振，时间分辨荧光）有低、中、高三种能量强度。
12.2 波长范围：单色器: 250-850 nm，1nm递增。
12.3 波长选择：四光栅单色器 (顶/底部)。
12.4 带宽：单色器：9-50nm连续可选，1nm步进。
12.5 顶部检测灵敏度：单色器: 2.5 pM 荧光素 ( 0.25 fmol/孔 384孔板 )。
12.6 底部检测灵敏度：单色器: 4 pM 荧光素 ( 0.4 fmol/孔 384孔板 )。
12.7 荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进。
13. 发光
13.1.波长范围：300-700 nm。
13.2 动态范围：> 6 个数量级，具有动态扩展功能，动态扩展检测范围。 
13.3 灵敏度(ATP)：10 amol /孔 ATP闪光分析 ( 96孔 ) 100amol/孔辉光分析。 
13.4 发光扫描：可在300-850nm范围内进行发光扫描,1nm步进，绘制发光扫描图。
14. 吸收光
14.1.光源：高能量氙闪灯。
14.2 波长范围：230-999 nm, 1 nm 步进。
14.3带宽：4nm (230-285nm), 8nm (>285nm)。
14.4 测量范围：0-4.0 OD。
*14.5 OD分辨率：0.0001 OD。 
*14.6 光路径校正：具备光路径长度校正功能。
15 .时间分辨荧光
15.1 光源：高能氙闪灯。
15.2  波长范围：250-850 nm，1nm递增。
15.3  波长选择：四光栅单色器。
15.4  灵敏度：Eu 120amol/孔384孔板。 
16 软件
16.1  软件可选择安装中文或英文。对仪器进行控制并可同时完成数据分析及报告生成。
16.2  模块化功能操作：可任意调整程序编辑步骤。
16.3  内置模板文件：方便参考。
16.4  数据运算及编辑：可对原始数据进行多重运算，生成标准曲线和样品检测数据。
16.5  自动休眠模式：具有自动休眠模式，在仪器停止运行时进入休眠状态，并可以随时激活，可节省仪器用电量。
16.6  生产厂家认证：21CFR Part II；ISO13485。
*16.7  跳孔检测模式：可随机选择任意几个孔检测（需提供软件功能截图）。
16.8  设备具有中华人民共和国医疗器械注册证。
17.可升级配件：滤光片模块；气体控制模块；双自动加样器；微量检测板。
18.配置
18.1多功能微孔板检测仪主机（四光栅系统，包含荧光、时间分辨荧光、发光、紫外-可见吸收光检测模块）1台；
18.2计算机一台（系统不低于Win10专业版64位，配置：CPU至少i5、4核、3GHz以上，内存8G以上，硬盘500G以上固体硬盘，显示屏分辨率1600X1050以上），打印机一台（自动双面打印，分辨率：1200x1200 dpi，连接方式：无线+有线+USB，复印+扫描+打印）。（注：根据要求，计算机、打印机属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。）
19售后
19.1投标人必须提供仪器的现场安装调试并达到投标文件指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。
19.2仪器在调试验收合格后，提供一年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，仪器终身维修。
19.3投标人保证能更及时地为用户提供备品备件。
19.4投标人在国内必须设有分析仪器培训，免费为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户不少于两人的国内免费培训，培训期间提供食宿。
19.5投标人为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

	2
	纳米粒度电位仪
	一、系统
*1.高稳定性He-Ne激光器,4mW；
2.激光器发热少，不影响控温精度；
3.激光能量调整：自动，调节范围：100%-0.0003%；
*4.采用唯一APD检测器，超高灵敏度，量子效率QE高于60%；
*5.温度控制范围：0-120度，精度+/- 0.1度；
6.标配配荧光过滤装置，配置在光路转轮上，可选软件择性加入或者移出，有效避免样品荧光影响，同时不损失仪器灵敏度；
7.主机具有气体接入端口，可以通过连接压缩空气或者压缩氮气控制冷凝；
8.样品检测时间少于25S；
二、粒度
1.检测角度：173°+ 12.8°；
2.检测范围：0.3－10000 nm；
3.高速数字相关器：>4000物理通道，线性范围>1011；
4.检测位置可自动连续移动；
5.单角度测量浓度：0.2mg/ml-40%w/v；
6.完全符合国际标准 ISO22412 和 ISO13321，有效消除多重光散射；
7.具有三种以上粒径分布计算模式（标准: General Purpose, Multiple narrow mode, Discrete Exponentials ）；
8.可以检测颗粒物相互作用力因子kD。
三、ZETA电位：
1.zeta适合检测粒度范围：3.8nm-100um；
2.zeta电位范围：无实际限制；
3.迁移率：> ± 20μ.cm/V.s；
4.采用高频快场+低频慢场测量技术，无需校准样品池，完全克服电渗影响；
*5.采用3种的电位分析模式（最新PALS相位分析技术、恒压恒流模式以及扩散屏障法），可检测高盐低盐浓度；
6.采用弯曲式毛细管流动池，避免交叉污染；配备电极15套以上；
7.最小样品量 20 μL；
8.电导率范围：0-260 mS/cm；
9.最高浓度范围40% w/v。
10.控制系统（计算机一台）：I7-11700/16GB/1TB HDD/DVDRE/Win10 /23寸或以上显示器/集成显卡。打印机一台（自动双面打印，分辨率：1200x1200 dpi，连接方式：无线+有线+USB，复印+扫描+打印）。（注：根据要求，计算机、打印机属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。）

五、技术支持
1.电位测试电极：≥20组。
2.粒径测量池：≥200个。
3.40ul微量样品池：每包≥100个，带≥100个盖子，最小体积40μL，。

	3
	实验型高压均质机
	1、 工作条件
电源：380V/50Hz/三相
环境要求：温度：5℃－40℃，湿度：小于90％
二、技术参数
1.二级均质；
2.使用手轮，手动调节均质压力，压力连续可调，可调压力范围：0-2000bar；
3.最高工作压力：2000bar；
*4.3种压力单位显示：Bar/MPa/PSI；
*5.连续进样，不使用变频流量控制器调节流量，流量恒定，流量：≥11升/小时（电源要求：50Hz），最小处理量：≤50毫升；
6.均质阀的种类：1种；均质阀的名称：SEO陶瓷均质阀；均质阀的材料：陶瓷；
7.设备底部安装2个脚轮，便于移动；
*8.进出口单向阀阀座的材料：碳化钨，进出口单向阀阀座可以双面互换使用；
*9.柱塞润滑及冷却水系统（均质机可以长时间连续运转及工作，不会损坏柱塞及柱塞密封而导致停机）；
10.传动方式：齿轮（不是皮带轮）；
11.轴承传动转速：≤70RPM；
12.设计和材料符合GMP和FDA的要求；所有和物料接触面可进行在线CIP和在线SIP；
13.数字显示器，可以显示均质压力和样品的均质温度，有过压报警功能，数字显示器的方向可以调整，便于使用人员观察；
14.样品的最大进样颗粒：≤500微米，可以均质超过300微米以上颗粒的样品；
15.噪音分贝：≤50dB，不会对工作环境造成嘈音污染；
16.最大工作温度：100℃；
17.动力要求： 380V/50Hz的电源，不使用空气压缩机或压缩空气；
三、产品配置要求
1.实验型高压均质机主机1台，操作及维护手册1份，专用工具1套。

2.移动工作站（计算机一台）：屏幕尺寸15.0-15.9英寸，Windows 10 带Office，独立显卡，支持IPv6，16GB内存，处理器：intel i7，512GB固态硬盘。（注：根据要求，计算机属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。）
3.提供货物验收后运行1年所需的备件。

	4
	全自动双色近红外激光成像系统
	一、配置清单：
1.全自动双色近红外激光成像系统主机一台，操作软件一份，质控分析软件一份，Demo Kit一套。
2.计算机一台（系统不低于Win10专业版64位，配置：CPU至少i5、4核、3GHz以上，内存8G以上，硬盘500G以上固体硬盘，显示屏分辨率1600X1050以上），打印机一台（自动双面打印，分辨率：1200x1200 dpi，最大支持幅面：A4，连接方式：无线+有线+USB，复印+扫描+打印）。（注：根据要求，计算机、打印机属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。）
二、设备参数：
1.红外激光技术：多数材料分子在红外光谱范围内无自身荧光，红外荧光检测可有效的降低背景信号；
*2.激发光源：两个固态红外激光器，且激光器波长685nm和785nm；
3.激光器使用寿命：≥40,000个小时（需提供官网截图）；
*4.检测器：两个：针对720nm和820nm两个近红外通道，各一个即共计两个独立的雪崩式光电二极管；
5.双通道独立激发和检测，至少100nm间隔，无光谱干涉；
6.双色检测：可以同时检测两种蛋白，同时双色输出，避免stripping和reprobe过程产生的误差。从而可以更准确的量化分析实验结果；
7.定量线性范围：≥6个数量级，低荧光背景使直接红外检测具有更宽的线性范围，提高实验重复性和定量精确性；
8.检测范围：膜、凝胶、微孔板的蛋白等检测物均可扫描成像并量化分析；
*9.配套的IRDye 近红外荧光染料通过FDA DMF文件；
*10.In-cell Westerns 分析：直接在孔板培养的细胞内进行双色western实验，真实反映细胞内的蛋白表达量，简化的实验步骤减少误差，可以同时对6块96孔板或384孔板扫描成像，专门的软件分析数据，检测通量高（需提供软件功能截图）；
11.EMSA分析：可以研究蛋白和核酸的相互作用，用红外荧光标记替代传统的同位素标记，使用更简便、更安全；
*12.可升级活体成像功能，有专门的分析软件；
13.指示监控上样转膜功能：至少具备指示上样差异、转膜差异，监控上样、转膜等过程；
14.均一化方法：至少兼容总蛋白均一化、看家基因均一化等均一化方法，有对看家蛋白在不同处理条件下表达稳定性进行验证的方法；
15.扫描速度：5-40cm/秒；
16.扫描面积：≥25cm×25cm；
17.扫描分辨率：21-337微米；
18.检测灵敏度：唯一可达皮克（pg）级的蛋白荧光检测系统；
19.文献：软件提供SCI文献参考；
20.数据管理：灵活的课题组或项目数据分组管理功能；
21.扫描控制：软件具有自动扫描功能，可自动调节最佳扫描参数，节省摸索时间，自动得出最佳扫描结果；
22.数据分析：多功能数据分析工具，包括条带分子量自动定义、定量分析，不规则边界定义；针对In-Cell Western的专用分析软件；
23.数据分析软件与Nature /JCB/JBC等合作开发；
24.统计学分析功能：

方式：全自动，时间：≤2min；
25.共同线性范围验证功能：

方式：全自动，时间：≤2min；
26.均一化分析功能：

方式：全自动，时间：≤2min；
27.网络协议：支持TCP/IP协议；
28.提供免费Western Blot 在线培训平台；
*29.成像方式：通过两个雪崩式光电二极管进行逐帧扫描式成像，两根激光器和两个检测器通可并行同时工作：同步扫描，同步获取双通道数据；
四、技术支持
1.投标人必须提供仪器的现场安装调试并达到投标文件指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。
2.仪器在调试验收合格后，提供一年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，仪器终身维修。
3.投标人保证能更及时地为用户提供备品备件。
4.投标人为用户提供免费的电话咨询及技术服务。


PAGE  
1

