河南省医疗器械检验所分所

检测及科研仪器设备采购项目

单一来源采购文件

采购编号： 豫财单一采购-2022-104

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

第一部分 谈判邀请函

包1：

致：深圳众裕康科技有限公司

河南招标采购服务有限公司受河南省医疗器械检验所的委托，就河南省医疗器械检验所分所检测及科研仪器设备采购项目（超声多普勒胎儿测量仪检测仪）进行单一来源采购，现将有关事宜通知如下：

- 采购编号：豫财单一采购-2022-104

- 采购项目简要说明及项目预算：

超声多普勒胎儿测量仪检测仪

项目预算：7万元

- 谈判时间：2022年09月29日15:00

- 谈判响应文件递交截至时间：2022年09月29日15:00

- 谈判地点：郑州市金水区纬四路13号河南招标采购服务有限公司会议室

- 单一来源文件费：免费

- 谈判保证金：无

- 成交服务费：1100元整，由成交单位领取成交通知书时向招标代理机构缴纳。

- 联 系 人：王宁，联系电话：0371-65990020

- 用户单位：河南省医疗器械检验所

联系人：张老师，联系电话：0371-65566700

十一、招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司
    开户行：广发银行郑州行政区支行
    帐  号：8898516010005452

包2：

致：深圳众裕康科技有限公司

河南招标采购服务有限公司受河南省医疗器械检验所的委托，就河南省医疗器械检验所分所检测及科研仪器设备采购项目（超声模体）进行单一来源采购，现将有关事宜通知如下：

- 采购编号：豫财单一采购-2022-104

- 采购项目简要说明及项目预算：

超声模体

项目预算：19万元

- 谈判时间：2022年09月29日15:00

- 谈判响应文件递交截至时间：2022年09月29日15:00

- 谈判地点：郑州市金水区纬四路13号河南招标采购服务有限公司会议室

- 单一来源文件费：免费

- 谈判保证金：无

- 成交服务费：3000元整，由成交单位领取成交通知书时向招标代理机构缴纳。

- 联 系 人：王宁，联系电话：0371-65990020

- 用户单位：河南省医疗器械检验所

联系人：张老师，联系电话：0371-65566700

十一、招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司
    开户行：广发银行郑州行政区支行
    帐  号：8898516010005452

包3：

致：河南格致生物技术有限公司

河南招标采购服务有限公司受河南省医疗器械检验所的委托，就河南省医疗器械检验所分所检测及科研仪器设备采购项目（Millipore全自动手持式细胞计数器Scepter 3.0）进行单一来源采购，现将有关事宜通知如下：

- 采购编号：豫财单一采购-2022-104

- 采购项目简要说明及项目预算：

Millipore全自动手持式细胞计数器Scepter 3.0

项目预算：6万元

- 谈判时间：2022年09月29日15:00

- 谈判响应文件递交截至时间：2022年09月29日15:00

- 谈判地点：郑州市金水区纬四路13号河南招标采购服务有限公司会议室

- 单一来源文件费：免费

- 谈判保证金：无

- 成交服务费：1000元整，由成交单位领取成交通知书时向招标代理机构缴纳。

- 联 系 人：王宁，联系电话：0371-65990020

- 用户单位：河南省医疗器械检验所

联系人：张老师，联系电话：0371-65566700

十一、招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司
    开户行：广发银行郑州行政区支行
    帐  号：8898516010005452

第二部分 采购项目情况及要求

包1：

一、单一来源原因及相关说明

河南省医疗器械检验所采购超声多普勒胎儿测量仪检测仪1套，用于超声多普勒胎儿测量仪的检验。
    超声多普勒胎儿测量仪检测仪是超声多普勒胎儿仪和超声多普勒胎心监护仪的最大综合灵敏度及心率的标准测量装置，用于测量胎心仪和超声多普勒胎心监护仪的最大综合灵敏度值、心率、多普勒信号电压、噪声电压和超声频率等的测量。目前全球范围内只有国内制作了相关的行业标准。中国计量研究院作为规程的制作者，研发出了此套装置，超声频率测量准确度优于：±1%，心率测量准确度优于：±0.5%，技术无可替代。
深圳众裕康科技有限公司作为中国科学院声学所和中国计量研究院的代理经销商，作为拟定供应商。
    鉴于以上原因，根据《中华人民共和国政府采购法》第31条的相应规定，本项目拟采用单一来源方式采购。

# 二、采购要求

超声多普勒胎儿测量仪检测仪

（一）技术参数：

1最大综合灵敏度的不确定度：6dB

2最大综合灵敏度测量的重复性优于：±3dB

3最大综合灵敏度的测量范围：（70—120）dB

4超声频率测量范围：(1.5—5)MHz

*5超声频率测量准确度优于：±1%

6心率测量范围：（50—250）次/分

*7心率测量准确度优于：±0.5%

8应符合国家行业标准YY/T0448-2019的测试要求

（二）其他要求：

| 名称 | 供货期 |
| --- | --- |
| 超声多普勒胎儿测量仪检测仪 | 10周 |

配置清单：主机1台、模拟发生器1套

包2：

一、单一来源原因及相关说明

河南省医疗器械检验所采购超声模体1套，用于超声诊断设备的检验。
超声体模适合超声诊断仪器基本图像参数检测，可以检测B超仪器，检测项目包括盲区、探测深度、轴(纵)向与侧(横)向分辨力、纵向与横向几何误差,并可考察其对囊肿、肿瘤、结石等典型病灶的成像情况。
线面双靶切片厚度体模用作确定阈值增益状态的参照物，使切片厚度与轴向、侧向分辨力的测量条件相同，构成成套数据组，提供俯仰方向声束断面的全貌；
    温升测量体模用于探头的表面温度检测，可以在水浴-升温和非水浴-室温两种条件下使用。
    三维超声模块可检测三维图像的失真度。而多普勒血流模体用于检测血流速度读数准确度、血流探测深度、取样游标准确度和方向识别能力等。目前此类模体都用作计量检测的金标准，都是针对中国相关特定规程而制作的超声彷体，中国科学院声学所作为生产者本身就是规程的制定者，对规程非常了解，而全球范围内并没有针对国内规程而制作的相关超声类体模，也没有像他们那样不断的研究国内的规程，大部分的模体有一定的局限性，产品不齐全。
    深圳众裕康科技有限公司作为中国科学院声学所的代理经销商，作为拟定供应商。
鉴于以上原因，根据《中华人民共和国政府采购法》第31条的相应规定，本项目拟采用单一来源方式采购。

二、采购要求

配置清单：

| 超声多普勒彷血流模块 | 声模体1个、保养液1瓶，便携箱1个 |
| --- | --- |
| 多用途超声模块 | 声模体3个、保养液3瓶，便携箱3个 |
| 切片厚度体模 | 声模体1个、保养液1瓶，便携箱1个 |
| 换能器温升测量装置 | 声模体2个、保养液2瓶，便携箱2个 |
| 三维超声模块 | 声模体1个、保养液1瓶，便携箱1个 |

交货期：10周

一：多用途超声体模1

适合超声诊断仪器基本图像参数检测，适用于5MHz以下低频段Ｂ超仪器。检测项目包括盲区、探测深度、轴(纵)向与侧(横)向分辨力、纵向与横向几何误差,并可考察其对囊肿、肿瘤、结石等典型病灶的成像情况。其技术指标为：

1.TM材料声速：1540±10m/s(23±3℃)

2.TM材料声衰减系数斜率：0.70±0.05dB/cm/MHz(23±3℃)

3.尼龙靶线直径：0.3±0.05mm

4.尼龙靶线位置公差：±0.1mm

5.在ＴＭ材料内嵌埋有尼龙线靶8群。其中包括：

*5.1.轴侧向分辨力靶群。其横向分支分别距声窗30，50，70，120和160mm，A1和A2两群中两相邻靶线中心水平距离依次为1，5，4，3，2mm，A3─A5三群中则依次为5，4，3，2mm。纵向分支中两相邻靶线中心垂直距离分别为4，3，2，1mm。

5.2.盲区靶群。相邻靶线中心横向间距均为10mm，至声窗距离分别为10，9，8，7，6，5，4，3mm。

5.3.纵向靶群。共含靶线25条，相邻两线中心距离均为10mm。

5.4.横向靶群，共含靶线7条，相邻两线中心距离均为20mm。

5.5.模拟病灶

（1）仿肿瘤，位于深度70--80mm之间，呈圆柱形，直径10mm，柱轴与靶线平行。

（2）仿囊与结石，仿囊呈圆柱形，直径10mm，位于深度70--80mm之间，轴向与靶线平行。仿结石为不规则形，位于囊之中腰，最大尺寸约4─6mm。

（3） 仿囊结构，呈圆柱形，直径６mm，柱轴与靶线平行，位于深度47--53mm之间。

6.应符合GB10152-2009要求

二：多用途超声体模2

适用于工作频率在4MHz以下Ｂ超设备的性能检测。

1.TM材料声速：1540±10m/s(23±3℃)

2.TM材料声衰减系数斜率：0.70±0.05dB/cm/MHz(23±3℃)

3.尼龙靶线直径：0.3±0.05mm

4.尼龙靶线位置公差：±0.1mm

5.线靶系统。在ＴＭ材料内嵌埋有尼龙线靶８群，其分布如附图所示。其中包括：

*5.1.A1─A7：轴侧向分辨力靶群。其横向分支分别距声窗30，50，70，120，160，200和250mm，A1和A2两群中两相邻靶线中心水平距离依次为1，5，4，3，2mm，A3─A5三群中则依次为5，4，3，2mm，A6中为7，6，5，4 mm，A7中为8，7，6，5 mm。纵向分支中两相邻靶线中心垂直距离分别为4，3，2，1mm。

5.2.B：盲区靶群。相邻靶线中心横向间距均为10mm，至声窗距离分别为10，9，8，7，6，5，4，3mm。

5.3.C：纵向靶群。共含靶线30条，相邻两线中心距离均为10mm。

5.4.D：横向靶群，共含靶线7条，相邻两线中心距离均为20mm。

5.5.模拟病灶

（1）E：仿肿瘤，位于深度70--80mm之间，呈圆柱形，直径10mm，柱轴与靶线平行。

（2）F：仿囊与结石，仿囊呈圆柱形，直径10mm，位于深度70--80mm之间，轴向与靶线平行。仿结石为不规则形，位于囊之中腰，最大尺寸约4─6mm。

（3）G：仿囊结构，呈圆柱形，直径６mm，柱轴与靶线平行，位于深度47--53mm之间。

6.外部结构

四壁和底由有机玻璃加工组装而成，底板开有直径３６mm圆孔两个，封有１mm厚橡皮，供注射保养液之用。四壁外表面贴有指示和装饰用塑料薄膜面板。顶面封以60μm厚聚酯薄膜用作声窗。最上面为10mm深水槽，检测时即使以水为耦合剂也不会流失。水槽上有３mm厚盖板，以便在不用时保护声窗。

7.标准媒质

在四壁、底板和声窗围成的六面体空腔内，充有符合国家标准要求的ＴＭ材料作为标准传声媒质。

8.应符合GB10152-2009要求

三：多用途超声体模3

适合超声诊断仪器基本图像参数检测，适用于5MHz以上频段Ｂ超仪器。检测项目包括探测深度、轴向与侧向分辨力、纵向与横向几何误差,并可考察其对不同直径囊性病灶的成像情况。其技术指标为：

1.TM材料声速：1540±10m/s(23±3℃)

2.TM材料声衰减系数斜率：0.70±0.05dB/cm/MHz(23±3℃)

3.尼龙靶线直径：0.3±0.05mm

4.尼龙靶线位置公差：±0.1mm

5.线靶系统。

5.1轴向分辨力靶群：各群中最上面一条靶线分别位于深度10，30，50，70mm处，每群中靶线中心垂直距离由上而下依次为3，2，1，0.5mm，水平距离均为１mm。

*5.2侧向分辨力靶群：分别位于深度10，30，50，70mm处，每群中靶线中心水平距离依次为4，3，2，1mm。

5.3盲区靶群：相邻靶线中心横向间距均为10mm，至声窗距离分别为8，7，6，5，4，3，2mm。

5.4纵向靶群：共含靶线12条，相邻两线中心距离均为10mm。

5.5横向靶群：位于深度40mm处，相邻两线中心距离均为10mm。

5.6模拟病灶：

TM材料内嵌埋有囊性模拟病灶3个，均为圆柱形，直径分别为2，4，6mm，柱轴均与靶线平行，轴心分别位于深度15，30，45mm处。

6.应符合GB10152-2009要求

四：线面双靶切片厚度体模

1、用作确定阈值增益状态的参照物，使切片厚度与轴向、侧向分辨力的测量条件相同，构成成套数据组；

2、提供俯仰方向声束断面的全貌；

3、核对由面靶读取的切片厚度数值。

4、超声仿组织(TM)材料声速：(1540±10)m/s  [(23±3)℃]

5、超声仿组织(TM)材料声衰减：(0.7±0.05)dB/(cm·MHz)  [(23±3)℃]

*6、仿组织材料总深度：≥200mm

*7、散射靶片层厚度：＜0.4 mm

8、散射靶片层与声窗间夹角：70°

9、靶线数：19

10、相邻靶线间距：10mm

11、靶线直径：(0.3±0.05) mm

12、线靶位置公差：±0.1mm

13、应符合国家标准GB10152—2009《B型超声诊断设备》相关要求。

五：换能器温升测量装置1

1．用途

专用于体外(非介入)型探头的表面温度检测，可以在水浴-升温和非水浴-室温两种条件下使用。

2．基本结构

(1)壳体构成

(a)前后两壁：中央部分为1mm厚不锈钢板，四周镶边部分为10mm厚有机玻璃板；

(b)侧面非声窗部分：10mm厚有机玻璃板；

(c)顶面及侧面声窗部分：1.5mm厚室温硫化橡胶。

(2)声窗

(a)顶面：平面和R20mm曲面声窗各一个，前者针对平面线阵和R76凸阵探头，后者针对R20、R15和R10凸阵探头；

*(b)侧面：R40mm和R60mm曲面声窗各一个，前者针对R40和R30凸阵探头，后者针对R60和R50凸阵探头。

(3)仿组织材料：水性高分子凝胶基复合材料。

(4)支护底板：10mm厚有机玻璃。

3．仿组织材料特性参数

(1)声速：(1540±10)m/s

(2)声衰减系数斜率：(0.5±0.1)dB/(cm·MHz)

*(3)比热：(3500±500)J/(kg·K)

(4)导热率：(0.5±0.1)W/(m·K)

4.应符合国家标准GB 9706.9-2008及GB 9709.237-2020相关要求。

六：换能器温升测量装置2

1．用途

专用于体内(介入)型超声诊断探头的表面温度检测，可以在水浴-升温和非水浴-室温两种条件下使用。

2．基本结构

(1)壳体构成

(a)侧壁：约5mm厚不锈钢，对应顶面面膜上红箭头指示方向，不锈钢侧壁内有吸声材料；

(b)顶面：中央开有圆孔的有机玻璃；

(c)底面：中央开孔以橡胶封闭的有机玻璃。

(2)腔体形状及材料

(a)形状：圆柱形；

(b)上半段：ABS塑料；

(c)下半段：橡胶薄层；

(d)腔底：橡胶薄层。

(3)仿组织材料类型：水性高分子凝胶基复合材料。

(4)支护底板：10mm厚有机玻璃。

3．仿组织材料特性参数

(1)声速：(1540±10)m/s；

(2)声衰减系数斜率：(0.5±0.1)dB/(cm·MHz)；

*(3)比热：(3500±500)J/(kg·K)；

(4)导热率：(0.5±0.1)W/(m·K)。

4.应符合国家标准GB 9706.9-2008及GB 9709.237-2020相关要求。

七：三维超声模块

1.应符合GB10152-2009要求。

2.仿组织材料中内置已标定尺寸和体积的椭球体，可检测三维图像的失真度。背景TM材料内设有尼龙线靶一组，相邻靶线间距10mm，通过两个声窗，可测量二维成像纵向和横向几何误差，间接验证TM材料声速是否处于标准状态(在几何误差合格状态下)。

3．背景TM材料声速：(1540±10)m/s          (23℃±3℃)

*4．卵形块材料声速： (1540±10)m/s          (23℃±3℃)

5．内装经校准的卵块体。

大者体积约为60cm3，小者标定体积约为10cm3

大卵形体参考尺寸ø43×65mm，小卵形体参考尺寸ø23×30mm。

6．卵形块与背景材料具有相同的声衰减和声速，声衰减系数斜率：0.70±0.05dB/cm/MHz(23±3℃)，但具备不同的背向散射。

*7.双声窗扫描。

八：超声多普勒仿血流模块

1.超声仿组织（TM）材料

1.1声速：（1540±10）m/s（23℃）

1.2衰减：标准套中为（0.5±0.05）dB/（cm·MHz）（23℃）

2．超声仿血管

2.1密度：0.930(g/cm3)

2.2材料声速：1555(m/s)

*2.3内径：标准套中为8mm和4mm

2.4壁厚：标准套中内径8mm壁厚为1.6mm；内径4mm壁厚为0.8mm

2.5与声窗平面夹角：标准套中为30°(斜置段)。

3．超声仿血液

3.1密度：(1.03±0.04)g/cm3

3.2声速：（1570±30）m/s

3.2衰减：<0.1dB/（cm·MHz）

3.3背向散射：（1～10）×10-9×f4/（cm·MHz4·Sr）

3.4粘度：（4±0.4）×10-3Pa·s

4．恒流泵

4.1转数：0.2～300RMP

*4.2流量范围：0.014～1140ml/min

5．转子流量计

5.1个数：2，串联使用

5.2量程：1～10L/h(即0.278ml/s～2.78ml/s)

6～60L/h(即1.67ml/s～16.7ml/s)

*6.血流流速测定可覆盖2cm/s～240cm/s。

7.适用于彩超和各种血流仪。检测项目包括血流速度读数准确度、血流探测深度、取样游标准确度和方向识别能力等。

8.应符合标准YY/T 0458-2014《超声多普勒仿血流体模的技术要求》相关要求。

其他要求：

| 名称 | 供货期 |
| --- | --- |
| 多用途超声体模 | 10周 |

配置清单：

| 超声多普勒彷血流模块 | 声模体1个、保养液1瓶，便携箱1个 |
| --- | --- |
| 多用途超声模块 | 声模体3个、保养液3瓶，便携箱3个 |
| 切片厚度体模 | 声模体1个、保养液1瓶，便携箱1个 |
| 换能器温升测量装置 | 声模体2个、保养液2瓶，便携箱2个 |
| 三维超声模块 | 声模体1个、保养液1瓶，便携箱1个 |

包3：

一、单一来源原因及相关说明

河南省医疗器械检验所采购Scepter 3.0手持式细胞计数器，用于实验室研究。
    准确、可重现地计数培养或从实体组织解离的细胞，对于监测增殖速率和细胞健康、分析转化或永生化成败，以及持续增殖或下游实验接种至关重要。传统手动方法——如依靠肉眼计数的血细胞计数板——通量较低；混合、移液和计算依赖技术人员的准确操作；可能会使用生物危害性染料；数据则依赖手动记录。自动化细胞计数仪是更高通量的血细胞计数板替代方案，但大多数自动化细胞计数仪仍基于视觉技术从少量样品进行推断计数，且通常需要染料或（和）专用试剂。而基于库尔特阻抗计数的手持式细胞计数器同时具备款式便携、操作简单、计数准确以及避免基于图像的传统细胞计数方法常见的失真现象等优势。目前此项技术及方法学全球只有美国Millipore公司生产的Scepter 3.0能满足要求，无其他技术可替代。河南格致生物技术有限公司是该项目的授权代理商作为拟定供应商。
鉴于以上原因，根据《中华人民共和国政府采购法》第31条的相应规定，本项目拟采用单一来源方式采购。

# 二、采购要求

美国Millipore全自动手持式细胞计数器Scepter 3.0

应用范围：细胞计数

- 技术参数

*2.1 计数原理：库尔特（电阻抗）原理；

2.2 检测细胞大小：60μm sensor: 6–36 μm细胞直径；

40μm sensor: 3–18 μm细胞直径；

2.3细胞浓度范围：60um sensor: 10,000–500,000 cells/mL；

2.4测量时间：<15seconds；

2.5 .准确性好，无需制备样品，不使用专用试剂，如台盼蓝等，避免接触有害染料；

2.6操作简便，移液器式一键操作，操作方便，不依赖用户的使用技巧或手动计算，排除人为干扰；

2.7可以放置于超净台和生物安全柜内实时监测，避免敏感细胞污染风险；

*2.8兼容性高，可以准确区分<6μm的小颗粒细胞和碎片；

2.9计数结果直观，屏幕直接显示柱状图、细胞数量、细胞平均体积大小和细胞平均直径；

2.10可以储存超过 900 个以上结果；

3.配置：主机1台，感应器 6盒；

4.质保期1年。

其他要求：

| 名称 | 供货期 |
| --- | --- |
| 美国Millipore全自动手持式细胞计数器Scepter 3.0 | 2个月 |

配置清单：主机+6盒感应器

检测设备招标采购合同

甲乙双方根据              招标文件、乙方投标文件及中海域安项目管理咨询有限公司发出的中标通知书，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，经双方协商一致，达成以下合同条款；

# 一、检测设备名称、规格、数量

本合同所指设备共包括              等，共计        万元，人民币           。此价格以人民币进行结算，该价格为免税价，包括所有检测设备、附属件、备品备件费用，以及包装费、运杂费、保险费、安装调试费、培训费、技术资料费、计量检定费等，即：检测设备到达交货地点前所发生的一切费用及售后服务费。品名、数量、配置、技术规格均见《招标文件》、《投标文件》。详见附件，此附件是合同中不可分割的部分。

| 序号 | 检测设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币 ￥ 元 |  |  |  |  |  |  |

# 二、质量及技术规格要求

乙方应按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件），设备必须符合产品质量标准要求，具体配置、数量符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到供方投标文件及澄清中的技术标准。

乙方应在本合同生效后3个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于20   年   月   日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后在7日内安装调试完毕，5日内双方共同验收并签收验收意见。如甲方在10日内对收到设备不提出异议视为验收合格。如甲方无正当理由拒绝接收检测设备视为甲方违约；在安装调试过程中，甲方将采取不定期的方式对乙方产品质量、安装质量和进度等进行检查，次数不少于2次。设备运送产生的费用乙方负责。

乙方应随检测设备悬挂标识牌。检测设备包装要求：所供设备（仪器）须用坚固木箱或纸箱包装，适合陆运，有良好防潮，防震措施。由于包装不当而引起的检测设备损坏、生锈、损失，责任应由乙方承担。

# 三、售后服务

1、所有设备免费质保期为 叁 年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），乙方提供终身维护、维修服务。招标文件有特殊要求，或投标文件中有其他承诺的按招标文件和投标文件要求执行。

2、在保修期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。有质量问题，甲方有权要求其换货。

3、乙方一年两次全免费（配件+人力）上门对产品设备进行维护保养。

4、凡设备出现故障，自接到用户报修电话1小时响应，3小时内到达用户现场，24小时内解决问题，保修期外只收取零配件成本费，其他免费。

5、乙方应通过免费现场培训或集中培训，以便于日后用户能够独立操作、维护和管理各有关设备。

6、其它售后优惠条款。

# 四、交货时间、地点与方式

1、乙方于202X年XX月XXX日之前将检测设备按甲方要求在采购人指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2、乙方负责所供检测设备包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3、在安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4、乙方安装人员应服从甲方的管理，否则一切后果均由乙方承担。

5、检测设备交付使用前，由乙方对物品进行看管，并承担物品的丢失、毁灭等风险。

# 五、产品验收

（1）验收方式：甲乙双方相关技术人员共同参加，进行设备到货的开箱验收和项目最终验收。品名、数量、配置、技术规格均见《招标文件》、《投标文件》。

（2）开箱验收：设备到货后，由甲乙双方共同进行设备开箱验收。乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。在开箱验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量或质量不符合要求，在妥当保管的同时，书面通知乙方提出异议，乙方在接到甲方书面异议后，应在10个工作日内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。由此所发生的一切费用由乙方承担。

（3）项目最终验收：乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后由供需双方共同验收，如产生异议，由第三方重新进行验收。由此所发生的一切费用由乙方承担。在项目最终验收之前，乙方应向甲方提供全套技术资料壹份。

（4）验收标准：按照《招标文件》、《投标文件》及合同条款的技术要求执行。

# 六、付款方式

1、本合同总价款（大写）为： 人民币                （小写：￥          元）。此总价包括所有检测设备、附属件、备品备件费用，以及包装费、运杂费、保险费、安装调试费、培训费、技术资料费、计量检定费等，即：检测设备到达交货地点前所发生的一切费用及售后服务费。

2、全部货到安装并验收合格后5日内，乙方向甲方以履约保函形式缴纳中标金额5%质保金即人民币(小写:￥)。

3、全部货到安装并验收合格，且收到乙方履约保函后，甲方向乙方一次性支付全额货款(具体金额见1款)。

4、质保期内未发现质量问题，期满后15个工作日内，甲方向乙方退还履约保证金。

账户名称：

开 户 行：

账    号：

5、本合同约定的支付时间为需方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间，具体到账时间以政府财政支付部门审批为准）。

# 七、违约责任

乙方所交的检测设备品牌、型号、规格、质量不符合同规定的要求，甲方有权拒收设备，乙方应负责更换并承担因更换而产生的一切费用；因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，应向甲方按每天支付合同标的总额的日千分之五的违约金。乙方逾期交付检测设备时，每逾期1日乙方向甲方偿付货款总额千分之三的滞纳金。逾期交货超过7天后，甲方有权决定是否继续履行合同。甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款（以银行开出的汇票或支票日期为准），应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

如因合同双方的任何一方未履行合同或未完全履行合同，致使另一方遭受损失，除依法可以免除责任的以外，对造成损失负有责任的一方应赔偿对方的损失。

# 八、其它

1、组成本合同的文件及解释顺序为：投标书及其附件、本合同及补充条款；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2、双方应严格遵守招标文件和投标文件及本合同约定的权利、义务。双方在执行合同时产生纠纷，协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因检测设备的质量问题发生争议时，以河南省技术监督局或其指定的技术单位质量鉴定结果为准。

3、本合同共      页，一式 八 份，甲方执 三 份，乙方执 三 份，招标公司 二 份。

4、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5、合同有效期 本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

6、本合同签订地为：河南省医疗器械检验所。本合同未尽事宜，按合同法有关规定办理。

7、附件：

附件1：供货范围及分项价格表

附件2：乙方所提供的检测设备技术规格；

附件3：乙方所提供的检测设备售后服务承诺书；

附件4：中标通知书

甲方：河南省医疗器械检验所                乙方：XXXXX有限公司

地址：                                    地址:

签字代表（或委托代理人）：                 签字代表：

电话：                                    电话：

开 户 行：

账    号：

合同签署日期：    年    月    日        合同签署日期：    年    月    日

以下为附件

附件1：

供货范围及分项价格表

单位：元

附件2： 检测设备技术规格一览表

附件3：                  售后服务计划及保障措施

致：（河南省医疗器械检验所）

我单位就河南省医疗器械检验所XXXXX项目售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次采购活动中，所有设备质保期：叁年。

2、所投检测设备非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后1小时（填写具体数字，以下类同）内响应，3小时内到达现场，解决问题时间不超过24小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在3个工作日内提供与原问题检测设备同品牌规格型号的全新检测设备，直到原检测设备修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原检测设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

修单位名称：

售后服务地点：

联系人：              联系电话：

从事 售后维修  方面技术服务   年以上，职称：

联系人：                 联系电话：

从事 售后维修  方面技术服务   年以上，职称：

4、我公司技术人员对所售检测设备定期巡防，免费进行检测设备的维护、保养服务，使检测设备使用率最大化，每年提供不少于 2 次上门保养服务。

5、安装/配送：

5.1、我公司提供的安装/配送方案为：1.我公司将免费把检测设备运送到用户指定地点，并协助用户对其实验室的改造及规划提出合理化的方案；从仪器的开箱、安装、调试及对实验人员的操作培训我们将做到一站式服务。2.我公司的工程师将进行现场的安装与调试，安装与调试过程中将对仪器的操作规范及注意事项做详细讲解。3.我公司委派的工程师将每年定期对用户仪器的使用情况进行跟踪培训与指导。

5.2 我公司将组织由仪器设备厂家认证的工程师 2 人，负责对所售仪器的安装、调试；为减少用户的操作错误概率，为用户培训至少 2 人的熟练工作人员，所有费用均包含在本次投标总报价中。

6、项目所提供的其它免费物品或服务	1.我公司长期提供仪器零配件供应、免费的技术咨询；2.每年定期邀请用户参加技术交流会；3.免费对所售仪器定期巡防，进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率达到最大化，每年不少于2次上门保养服务；

7、技术人员情况：

联系电话：            从事 售后维修 方面技术服务   年以上，职称

联系电话：            从事 售后维修 方面技术服务   年以上，职称

8、在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品 合格证等）。验收的技术标准达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

9、我单位保证本次所投设备均是原厂全新合格设备。

10、质保期过后的售后服务计划及收费明细：质保期内提供免费上门质保服务,质保期外只收取材料和人工成本费,终身提供优质服务；

11、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

附件4：

中标通知书

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 内容 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.5.1 | 货物交付期限 | 合同签订后，按合同规定交货。 |
| 1.5.2 | 货物交付地点 | 采购人指定地点 |
| 2.3.2 | 具有知识产权货物的知识产权归属(如有) | / |
| 2.4.1 | 货物包装要求（如有） | 符合国家相关标准 |
| 2.4.2 | 装运货物的要求和通知 |  |
| 2.6 | 结算方式和付款条件： | 招标完成后，中标单位与（采购单位）指定用户单位签订采购合同，发货到用户指定地点，经验收合格后按照以下方式付款。 1.验收及付款程序：所供货物经采购人验收达到合同要求后，由中标人凭供货合同及《货物验收数量和质量验收单》和发票提出付款申请，到河南省医疗器械检验所办理资金支付手续。 2.付款方式：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款。 |
| 2.8 | 质量保证 | 三年。如仪器设备厂家规定的质保期大于三年按实际规定期限执行。 |
| 2.9 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担 | 由乙方负担 |
| 2.13.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 时间内以书面形式变更合同； | 5个工作日 |
| 2.13.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 时间内以书面形式通知对方当事人，并在 时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 | 5个工作日 |
| 2.17.1 | 货物交付安装后，乙方在 时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 | 10个工作日（另行约定的，需要委托有资质的第三方机构测试或检定/校准的除外） |
| 2.17.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力（包括货物交付时、货物交付完后） | 1. 检验和验收标准：按国家规定 2. 检验和验收程序：按国家规定 3. 验收书的效力：按国家规定 |
| 2.21.1 | 递交履约保证金的方式（如要求递交履约保证金） | 合同中约定 |
| 2.21.2 | 履约保证金在 期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效 | 履约保证金在合同履行期间（含三年质保期）应完全有效 |
| 2.22 | 合同份数 |  |
| 补充条款1 | ……. |  |
| 补充条款2 | ……. |  |
| ……. | ……. |  |

第三部分 谈判须知

# 一 总则

  - 1.资金来源

1.1用户已筹集资金，用于支付本项目的费用。

  - 2.采购方式

2.1本次采购采取单一来源谈判的方式确定成交人。

  - 3.谈判费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，用户在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二 谈判文件和谈判响应文件

  - 4.谈判文件构成

谈判邀请函

采购项目情况及要求

供应商谈判须知

谈判响应文件格式

  - 5.谈判响应文件构成

谈判响应书

谈判报价表

技术偏差表

项目管理机构配备情况

法定代表人授权书

其它材料

供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果谈判响应文件没有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

  - 6.谈判文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对谈判文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对谈判文件如有疑问，应在谈判开始日前按谈判邀请函中的联系方式，以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购代理机构。

  - 7.谈判文件的修改

7.1必要情况下，用户可能对谈判文件进行修改。

7.2用户对谈判文件的修改，将以说明函的形式通知供应商，说明函对所有供应商具有约束力。

7.3为使供应商有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，用户可以决定延长谈判开始日期，延长谈判开始日期的决定将以说明函的形式通知供应商。

# 三 谈判响应文件的编制

  - 8.谈判的语言及度量衡单位

8.1供应商的谈判响应文件以及供应商与用户就有关谈判问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2除技术要求中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

  - 9.谈判响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其谈判响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其谈判响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得用户许可的情况下，擅自对谈判文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其谈判响应文件在谈判时有可能被认为是未对谈判文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

  - 10.谈判报价

10.1谈判响应文件的谈判报价表上应清楚地标明单价或总价。但只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的谈判响应文件将不被接受。

10.2谈判报价表上的价格为谈判时的参考价格，谈判小组以最终谈判报价确定成交价格。

  - 11.谈判货币

11.1谈判须以人民币报价。

  - 12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其谈判响应文件中，应提供证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面的能力。

  - 13.谈判保证金

无

  - 14.谈判有效期

14.1本次谈判的有效期为：自谈判开始之日起60天。供应商承诺的谈判有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，用户可于原谈判有效期满之前，向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。

  - 15.谈判响应文件份数和签署

15.1供应商应准备“一份正本，贰份副本”的谈判响应文件。每份谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

15.2谈判响应文件的正本和所有的副本均需由供应商的法定代表人或其授权代表签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在谈判响应文件上。

15.3谈判响应文件必须装订成册，不得散放、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

# 四 谈判响应文件的递交

  - 16.谈判响应文件的密封和标记

16.1供应商应将谈判响应文件正本和副本分别用信封密封，标明谈判编号、谈判项目名称及正本或副本，并盖有供应商公章或专用章和法人代表或法人代表授权委托人的印章或签名，封口处要有骑缝章。

16.2每一密封信封上注明"于   前（指谈判邀请函中规定的开始日期及时间）不准启封"的字样。

16.3谈判响应文件须由专人送交，供应商应将谈判响应文件按上述16.1和17.2中的规定进行密封和标记后，按谈判邀请函中注明的地址送至采购代理机构指定地点。

16.4如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对谈判响应文件的误投或提前拆封不负责任。

  - 17.谈判响应文件的修改和撤回

17.1供应商在递交谈判响应文件后，可以在规定的谈判时间开始前修改或撤回其谈判响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知用户。

17.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按16中的规定进行密封、标记和发送。

# 五 谈判过程

  - 18.开始

18.1采购代理机构将在谈判文件规定的时间和地点组织单一来源谈判，供应商应由法定代表人或委派其授权代表参加。

18.2开始前，先由供应商或其推选的代表签到，并当场宣布参加谈判的供应商名称。经确认无误后，进入谈判程序。

18.3检查的内容包括供应商名称、书面修改和撤回谈判的通知，以及用户认为合适的其它详细内容。

  - 19.谈判程序

19.1谈判组织：谈判工作由谈判小组独立进行，谈判小组由3人以上具有相关经验的专业人员组成。

19.2谈判初审与复审：

19.2.1谈判小组按先初审、后复审的程序对谈判响应文件进行评审。

19.2.2在初审阶段，属于下列情况的谈判响应文件将不得进入复审阶段：

(1)谈判响应文件未经法定代表人或其授权代表签字、盖章的；

(2)谈判响应文件没有装订、编排混乱、且擅自修改谈判文件格式化文件的；

(3) 资格证明材料是否齐全：营业执照副本复印件、公司2020年或2021年的会计师事务所出具财务审计报告（公司成立不足一年的可提供成立时间至当前时间节点的财务状况报告或银行出具的资信证明）、2022年1月1日至今任意一个月的纳税证明材料、2022年1月1日至今任意一个月的社会保障资金缴纳证明资料、政府采购反商业贿赂承诺书、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函、“信用中国”、“中国政府采购网”网站信用查询截图。

19.2.3在复审阶段,谈判小组还需对供应商的谈判报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

(2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

19.3谈判:谈判小组与通过符合性审查的供应商进行谈判。在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判。

19.4谈判小组将允许供应商修改其谈判中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

19.5谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知参加谈判的供应商。

19.6供应商谈判结束后，谈判小组将要求符合采购需求的谈判供应商在规定的时间内最后进行报价。

19.7成交标准：根据符合采购需求、质量和服务符合谈判要求的前提下，以最终报价作为成交价。

19.8谈判结束后，谈判小组根据谈判结果推荐成交供应商，由谈判小组成员在采购报告上签字。

  - 20.谈判响应文件的澄清

20.1为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但谈判价格和实质性的内容不得更改。

  - 21.谈判过程的保密性

21.1谈判期间，直到授予成交供应商合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交供应商等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

21.2在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

# 六 授予合同

  - 22.合同的授予

22.1谈判结束后，采购代理机构根据谈判小组的推荐意见，将谈判报告上报采购人，经批准同意后，由河南招标采购服务有限公司向成交供应商发出《成交通知书》，并将采购结果在《河南省政府采购网》上进行公告。

  - 23.否决所有谈判和重新谈判

23.1如谈判小组认为谈判响应文件未能对谈判文件做出实质性响应，可否决所有的谈判，依据谈判小组评审结论，用户将宣布本次谈判无效，并重新组织谈判。

  - 24.成交服务费

24.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳成交服务费。

  - 25.签订合同

25.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与用户签订合同。

第四部分谈判响应文件格式

谈判响应书

致：河南招标采购服务有限公司

根据贵方的谈判邀请[谈判编号：    ]，签字代表          （全名、职务）被正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交响应文件正本一份和副本贰份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附谈判项目“谈判报价表”中规定的应提供和交付的项目谈判总价为人民币        万元，即        （文字表述）。

2．谈判供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3．谈判供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．谈判响应文件自谈判截止之日起有效期为60天。

5．谈判供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切资料或资料。

6．与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：						  邮编：

电话：						  传真：

谈判供应商代表姓名、职务：

谈判供应商名称：

（公章）						全权代表人签字：

日期：年  月  日

谈判报价表

谈判供应商名称：（公章）

谈判编号：                               单位：元/人民币

| 项目编号 | 主要产品或服务内容 | 谈判总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 ( ￥ ) |  |

注：谈判供应商可根据需要自行增减

谈判供应商代表签字：谈判供应商公章：

职务：日期：

技术偏差表

采购编号：

| 序号 | 采购要求 | 文件响应情况 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其 他 |  |  |  |
| 投标人声明：除本表已列明偏差外，我们接受采购文件规定的其余全部技术条件，并承诺按照采购文件规定的技术条件提供对应服务。 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

公       章：

日       期：

项目管理机构配备情况

1、主要管理人员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职责 | 执业或职业资格证明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 |

2、专业操作人员一览表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 本行业年限 |  |  |  |
| 证书 |  | （发证日期、证书编号） |  |  |  |  |  |  |
| 主要简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址）的公司的在下面签字的

（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权  （分支机构）在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就谈判编号为      [号]项目的谈判及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

授权代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

单位名称（公章）：

地址：

其他材料

1、营业执照副本复印件

2、公司2020年或2021年的会计师事务所出具财务审计报告（公司成立不足一年的可提供成立时间至当前时间节点的财务状况报告或银行出具的资信证明）、2022年1月1日以来任意一个月的纳税、社会保障资金缴纳证明资料复印件

3、“信用中国”、“中国政府采购网”网站信用查询截图（“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”）

4、技术材料

5、服务方案

......

# 政府采购反商业贿赂承诺书

# 我公司承诺：

# 在 （项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

# 一、公平竞争参加本次采购活动。

# 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

# 三、若出现上述行为，我公司及参与项目的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

# 公司法人代表（签字）：

# 法人授权代表（签字）：

# 经办人（签字）：

# （公章）

# 年  月  日

### 政府采购活动声明函

# 本公司郑重声明：

# 我公司                            在参加本次项目（编号）               采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

# 特此声明！

# 供应商名称：（加盖公章）

# 日      期：