河南省医疗器械检验所分所检测及科研仪器设备采购项目 

河南省医疗器械检验所分所
检测及科研仪器设备采购项目
招标文件

招标编号：豫财招标采购-2022-1144
采购人：河南省医疗器械检验所
采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

日　　　　期：二〇二二年九月


目     录

5特别提示


7第一章  投标邀请(招标公告)


13第二章  供应商（投标人）须知


13供应商（投标人）须知前附表


211、总 则


211.1 项目概况


211.2 资金来源


211.3 采购需求及其它相关要求


221.4 对供应商（投标人）的要求


231.5 监督管理部门


231.6 供应商（投标人）参加采购活动的费用


241.7现场考察、开标前答疑会


241.8 样品


241.9 适用法律


241.10 保密


242、招标文件


242.1 招标文件构成


252.2 招标文件的澄清与修改


262.3 招标文件的解释


262.4 投标文件递交截止时间的顺延


263、投标文件的编制


263.1 投标范围及投标文件中的标准和计量单位的使用


273.2 投标文件组成


273.3 供应商（投标人）证明投标的合格性和符合招标文件规定的技术文件


293.5 投标文件的制作


303.6 投标保证金


303.7 投标有效期


304、投标文件的递交


304.1 投标文件的密封和标记


304.2 投标截止时间


304.3  投标文件的递交、修改与撤回


315、开标及评标


315.1 公开开标


325.2 资格审查及组建评标委员会


335.3 投标文件符合性审查与澄清


345.4 无效投标文件的规定


355.5 投标文件的评审


355.6 招标文件执行的政府采购政策


365.7 废标


365.8 保密要求


366、确定中标供应商（中标人）


366.1 中标候选人的确定原则及标准


366.2 确定中标候选人和中标供应商


367、采购任务取消


378、发出中标通知书


379、告知招标结果


3710、签订合同


3711、履约保证金


3812、预付款


3813、招标代理费


3814、政府采购信用担保


3815、廉洁自律规定


3816、人员回避


3917、质疑的提出与接收


3918、知识产权


3919、需要补充的其它内容


40附件1：履约保证金保函（格式）


41附件2：履约担保函格式


44第三章  采购需求


158第四章  评标方法和标准


167第五章  政府采购合同


178第六章  投标文件格式


179目    录


179第一部分  开标一览表及资格证明文件


1801、开标一览表


1812、法定代表人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件


1823、供应商（投标人）须知前附表要求的资格证明文件


1834、法定代表人（或负责人）身份证明书


1845、法定代表人（或负责人）授权委托书


1856、投标保证承诺书


1877、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书


1888、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


1899、依法缴纳税收和社会保障资金的记录


19010、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书


19111、供应商（投标人）关联单位的说明


19212、反商业贿赂承诺书


19313、招标代理服务费交纳承诺函


19414、产品授权书


195第二部分  商务及技术文件


1961、投标函


1982、投标分项报价表


1993、货物及伴随服务说明一览表


2004、技术要求偏离表


2015、商务条款偏离表


2026、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商（投标人）须递交资料


2036-1  供应商（投标人）为中小企业声明函


2046-2  供应商（投标人）为监狱企业声明函


2056-3  供应商（投标人）为残疾人福利性单位声明函


2067、 供应商（投标人）简介


2078、 售后服务计划


2099、评审所需要的其他商务文件


21010、技术证明文件


21111、供应商（投标人）认为需要提供的相关资料




特别提示

1、投标人注册

市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、投标人凭CA密钥登陆并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标人在制作电子投标文件时，应将投标文件所有可编辑内容（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、集中采购机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，代理机构无法获知潜在投标人（供应商）名单，如有可能影响投标文件编制的澄清或者修改内容，将无法按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十七条“以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人”的规定执行，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清或者修改及回复，因投标人（供应商）未及时查看而造成的一切后果自负，代理机构和采购人不承担相关法律责任。特此声明。

第一章  投标邀请(招标公告)
	项目概况

河南省医疗器械检验所分所检测及科研仪器设备采购项目的潜在供应商（投标人）应登录“河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy. net）” 凭单位身份认证锁（CA数字证书）下载获取招标文件，并于2022年10日12时00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1、招标编号：豫财招标采购-2022-1144
2、项目名称：河南省医疗器械检验所分所检测及科研仪器设备采购项目
3、采购方式：公开招标

4、预算金额：502.56万元

最高限价：502.56万元
	序号
	包号
	包名称
	包预算
（万元）
	包最高限价
（万元）

	1
	豫政采(2)20221790-1
	超微量分光光度计
	128.5
	128.5

	
	
	原子吸收光谱仪(核心产品）
	
	

	2
	豫政采(2)20221790-2
	纯水超纯水一体化系统
	193.5
	193.5

	
	
	全自动细菌内毒素检测系统
	
	

	
	
	超速离心机（核心产品）
	
	

	
	
	 -80℃冰箱
	
	

	
	
	﹣20℃ 冰箱
	
	

	
	
	超净工作台
	
	

	
	
	生物安全柜
	
	

	
	
	电动分液器
	
	

	3
	豫政采(2)20221790-3
	智能冰箱（-10～-20℃）
	180.56
	180.56

	
	
	全自动移液工作站
	
	

	
	
	听诊器测试系统
	
	

	
	
	纯音听力计测试系统
	
	

	
	
	生理信号模拟器
	
	

	
	
	黑体
	
	

	
	
	数显压力表
	
	

	
	
	可编程直流电源
	
	

	
	
	工业测量投影仪
	
	

	
	
	输液泵分析仪
	
	

	
	
	血压计监护仪检定仪
	
	

	
	
	细胞计数仪（核心产品）
	
	


5、采购需求：

	包号
	货物名称
	主要技术规格
	数量/
(台/套)
	采购预算
(万元)
	是否允许采购进口产品

	1
	超微量分光光度计
	详见第三章采购需求
	1
	128.5
	是

	
	原子吸收光谱仪(核心产品）
	详见第三章采购需求
	1
	
	是

	2
	纯水超纯水一体化系统
	详见第三章采购需求
	1
	193.5
	是

	
	全自动细菌内毒素检测系统
	详见第三章采购需求
	1
	
	否

	
	超速离心机（核心产品）
	详见第三章采购需求
	1
	
	是

	
	-80℃冰箱
	详见第三章采购需求
	1
	
	否

	
	﹣20℃ 冰箱
	详见第三章采购需求
	1
	
	否

	
	超净工作台
	详见第三章采购需求
	1
	
	是

	
	生物安全柜
	详见第三章采购需求
	2
	
	是

	
	电动分液器
	详见第三章采购需求
	4
	
	是

	3
	智能冰箱（-10～-20℃）
	详见第三章采购需求
	1
	180.56
	否

	
	全自动移液工作站
	详见第三章采购需求
	1
	
	否

	
	听诊器测试系统
	详见第三章采购需求
	1
	
	否

	
	纯音听力计测试系统
	详见第三章采购需求
	1
	
	否

	
	生理信号模拟器
	详见第三章采购需求
	1
	
	否

	
	黑体
	详见第三章采购需求
	1
	
	否

	
	数显压力表
	详见第三章采购需求
	5
	
	否

	
	可编程直流电源
	详见第三章采购需求
	2
	
	否

	
	工业测量投影仪
	详见第三章采购需求
	1
	
	否

	
	输液泵分析仪
	详见第三章采购需求
	1
	
	否

	
	血压计监护仪检定仪
	详见第三章采购需求
	1
	
	否

	
	细胞计数仪（核心产品）
	详见第三章采购需求
	2
	
	否


注：1.交货日期：国产仪器设备自合同签定后 40日内；进口仪器设备自合同签定后 60日内。

    2.交货地点：河南省医疗器械检验所
6、 合同履行期限：合同生效至质量保证期(质保期)结束。
7、 本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：是 

9、是否为只面向中小企业采购：否

10、本次采购的所有仪器设备质保期均自验收合格之日起不少于3年，如仪器设备厂家规定的质保期长于采购需求中规定的质保期按实际规定期限执行。

11、本次采购包预算（元）和包最高限价（元）均为产品含税价格，不接受免税报价。（若供应商提供的产品为进口设备，对进口设备接受免税报价。若中标产品为进口设备，中标供应商须负责办理免税手续）
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1、时间：2022年09月21日至2022年09月28日（提供期限自文件获取时间起不得少于5个工作日）。每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。
2、地点：登录《河南省公共资源交易中心》网站（http://www.hnggzy. net ）。
3、方式：凭单位身份认证锁（CA数字证书）下载获取招标文件，供应商（投标人）未按规定在《河南省公共资源交易中心》网站上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
供应商（投标人）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动。登录河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”专区查阅具体办理方法。
4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2022年10月12日上午09时00分（北京时间）；
2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标厅（远程开标室(二)-2）。供应商（投标人）需按规定在河南省公共资源交易中心网站上传加密电子投标文件。
五、开标时间及地点

1、时间：2022年10月12日上午09时00分（北京时间）；
2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标厅（远程开标室(二)-2）。
本项目采用远程开标，供应商（投标人）无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址（www.hnggzyjy.cn）。供应商（投标人）须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。
六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南招标采购网》上发布，招标公告期限为5个工作日。
七、其他补充事宜
1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46号]；
2、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4、执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

5、执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；
6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 、《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（投标人），拒绝参与本项目的投标；【查询渠道：（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； 

7、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的，其投标无效。
8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商（投标人）需出具承诺函。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息
名  称：河南省医疗器械检验所
地  址：郑州市郑东新区熊儿河路79号
联系人：张老师
联系方式：0371-65566700
2、采购代理机构信息
名  称：河南招标采购服务有限公司
地  址：郑州市金水区纬四路13号

联系人：王宁
联系方式：0371-65990020

3、项目联系方式

项目联系人：王宁
联系方式：0371-65990020

第二章  供应商（投标人）须知

供应商（投标人）须知前附表

 本表是本招标项目的具体资料，是对供应商（投标人）须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内      容

	1.1.1
	采购人
	名  称：河南省医疗器械检验所
地  址：郑州市郑东新区熊儿河路79号
联系人：张老师
电  话：0371-65566700

	1.1.2
	采购代理机构
	名称：河南招标采购服务有限公司
地址：郑州市金水区纬四路13号
联系人：王宁
电话：0371—65990020 
电子邮箱：hnzbcg65990020@126.com

	1.1.3
	采购项目名称
	河南省医疗器械检验所分所检测及科研仪器设备采购项目

	1.1.4
	采购项目实施地点
	采购人指定地点

	1.1.5
	采购方式
	公开招标

	1.1.6
	采购项目属性
	货物

	1.1.7
	标的物所属行业
	根据“工信部联企业[2011]300号”文件的划型标准，本次招标的标的物所属行业为：工业

	1.2.2
	项目预算金额和最高限价
	项目预算金额：502.56万元。其中：
包1：预算金额：128.5万元；最高限价：128.5万元。
包2：预算金额：193.5万元；最高限价：193.5万元。
包3：预算金额：180.56万元；最高限价：180.56万元。

	1.2.3
	超预算金额或最高限价报价
	供应商（投标人）的报价超过预算金额或最高限价的，其投标无效。

	1.3.1
	采购需求
	见招标文件第三章

	1.3.2
	质量标准
	合格

	1.3.3
	完成期限
	国产仪器设备自合同签定后 40日内；
进口仪器设备自合同签定后60日内。

	1.3.4
	质保期
	三年。如仪器设备厂家规定的质保期大于三年按实际规定期限执行。

	1.3.5
	核心产品
	包1的核心产品：原子吸收光谱仪；
包2的核心产品：超速离心机；
包3的核心产品：细胞计数仪；

	1.3.6
	产品验收
	如采购人对供应商（中标人）提供的产品承诺参数质疑时，采购人可委托具有相应资质的第三方机构进行测试或检定/校准，并将测试或检定/校准数据作为是否通过验收的依据之一，测试或检定/校准费用由供应商（中标人）承担。供应商（中标人）提供的仪器设备未通过验收的，采购人扣除供应商（中标人）的履约保证金，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商（中标人），也可以重新开展采购活动。

	1.4.2.4
	供应商（投标人）应具备的其它资格要求
	*1.有效期内的营业执照/《事业单位法定代表人证书》/《社会团体法定代表人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》； 

*2.法定代表人身份证明书；

*3.法定代表人代表授权委托书（附法定代表人身份证复印件及授权投标代表身份证）；

*4.投标保证承诺书；

*5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺：

*5.1投标人财务状况报告（2021年度的财务审计报告，财务审计报告应具有2名及以上注册会计师盖章和签字。成立时间不足1年的，提供近期的财务报表或银行资信证明，投标人为事业单位的，至少应提供近一年的资产负债表）；

*5.2投标人投标截止时间前6个月（2022年3月-9月）内任意一个月的纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料；

*6.反商业贿赂承诺书；

*7.投标人提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

*8. 在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法失信主体”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页扫描件；；
*9.需在国家企业信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询经营异常名录和严重违法企业名单，并提供招标公告发布后的相关网页截图。经查询对被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的企业将被取消投标资格；

*10.投标须知前附表要求的其他资格证明文件；

【以上要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料；财务状况报告可提供本单位出具的财务报表或银行出具的资信证明，如果是事业单位至少应提供资产负债表；在法规范围内不需提供的，应出具书面说明和证明文件。】

	1.4.2.5
	是否允许采购进口产品
	是（允许采购进口产品详见采购需求）

	1.4.2.6
	是否为专门面向中小企业采购
	否

	1.4.2.7
	政府强制采购产品
	是否有政府强制采购的节能产品、信息安全产品。

列入国家CCC认证产品。
☑有，具体产品为：台式计算机、打印设备
(没有
强制采购的节能产品、信息安全产品、列入国家CCC认证产品需提供相应证书。

	1.4.3
	是否允许联合体投标
	否

	1.4.3.8
	对联合体的其他资格要求
	/

	1.7.1
	现场考察及开标前答疑会
	是否组织现场考察或者召开答疑会：否（是、否）
组织现场考察或者召开答疑会相关要求：□       

时间：/
地点：/

联系人：/

	1.8.2
	对样品的要求
	是否需要提供样品：否

	2.2.1
	供应商（投标人）提出问题的截止时间
	2022年10月08日18:00时前，在河南省公共资源交易平台上进行提问，同时将问题的电子版以电子邮件形式发送至邮箱：hnzbcg65990020@126.com，（附加盖企业公章的扫描件和Word电子版）。

	2.2.3
	招标文件的澄清更正或修改
	发布时间：如果是影响供应商（投标人）编制投标文件的澄清更正或修改将在递交投标文件截止时间十五天前发布。

	3.1.2
	对供应商（投标人）投标、中标的要求
	供应商（投标人）可以同时参加各个“包”或“标段”的采购活动。

	3.3.4
	技术证明文件
	所有产品提供厂家彩页等技术证明文件（如提供认证证书、检验报告等，可为复印件），以证明技术参数及功能的有效性。所投产品属国产产品的，技术证明文件须加盖厂商公章；所投产品属进口产品的，技术证明文件须加盖厂商或国内一级代理商/总代理公章。

	3.4.1
	投标报价
	供应商（投标人）应按招标文件中的相关要求进行报价。

	3.7.1
	投标有效期
	递交投标文件截止之日起　90  日历日

	4.2.1
	投标截止时间
	2022年10月12日  上午09时00分；

	5.1.1
	开标时间及地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：《河南省公共资源交易中心》电子交易平台（www.hnggzyjy.cn）远程开标室 (二)-2。

	5.1.2
	加密的电子投标文件解密时间
	在开始解密本单位电子投标文件后的30分钟内完成远程解密。

	5.2.2
	对供应商（投标人）信用查询的时间
	信用信息截止时间点：同投标截止时间；
信用查询时间: 投标截止时间后开始查询。

	5.2.6
	评标委员会的组成
	评标委员会成员人数：5人。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成。其中：采购人代表1人，评审专家4人。
评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。

	5.4.1
	非实质性要求
	包括但不限于以下情形：

供应商所投产品配置不符合招标文件要求的；

本招标文件规定的其他情形。

	5.5.2
	评标方法
	采用综合评分法

	6.2.1
	推荐中标候选人
	推荐中标候选人的数量：三名

	6.2.2
	确定中标人
	采购人确定中标人：是

如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

采购人委托评标委员会直接确定中标人：否

	11
	履约保证金
	是否递交履约保证金： 是  （是、否）
履约保证金金额：合同总价的5％
递交履约保证金(履约保函)的时间：保证金签订合同前 3 工作日；履约保函于合同签订后5个工作日内。
履约保证金的形式：履约保函或保证金。履约保函有效期须涵盖三年质保期，保证金于三年质保期后无息退还。

	12
	预付款
	预付款比例为：0

	13
	招标代理费
	由中标供应商（中标人）缴纳招标代理费。

招标代理费：(参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法按照每包预算金额收取。
支付形式：采用支票、银行转账、汇票或现金支付
支付时间：在收到中标通知书时。

招标代理费收取信息：

单  位：河南招标采购服务有限公司

开户行：广发银行郑州行政区支行
账  号：8898516010005452

	14
	政府采购信用担保
	本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否）

	14.2.3
	政府采购专业信用担保机构
	1、中国投资担保有限公司

　 联系人：余青    手机：139 1032 4084
　 联系电话：（010）8882 2652
　 传  真：（010）6843 7040
　 电子邮箱：yuqing@guaranty.com.cn
　 地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九层
　2、河南省中小企业担保集团股份有限公司
　　联系人：李广达   手机：139 0383 9877
　　联系电话：（0371）8612 2082  8617 9782
　　传真：（0371）8617 9809
　　电子邮箱：lgd1965@tom.com
　地址：郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际27层

	15.3
	代理机构内部监督
	采购代理机构反腐倡廉监督电话:0371—6596 2573
邮 箱：hnzbcggs2000@126.com

	17.2
	提出质疑的要求
	针对同一采购程序环节的质疑次数： eq \o\ac(□,√)一次性提出

	17.5
	质疑函接收
	联系单位：河南招标采购服务有限公司
联系部门：采购二部

联系人员：王宁
联系电话：0371-65990020 
通讯地址：郑州市金水区纬四路13号502房间

	19
	需要补充的其它内容

	19.1
	产品授权等是否作为资格要求：否（但作为综合评分法的评分依据）

1、国产产品：供应商所投核心产品为国产产品，须经生产厂商授权；
2、进口产品：供应商所投核心产品为进口产品，须经厂商或国内一级代理商/总代理授权。 
本条款不作为无效投标的依据，但作为综合评分法的评分依据。

	19.2
	供应商（投标人）应递交的其他文件：无

	19.3
	开标方式的说明
远程开标：

供应商（投标人）无需到河南省交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址（www.hnggzyjy.cn）。供应商（投标人）须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。


1、总 则

1.1 项目概况

1.1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人详见：供应商（投标人）须知前附表。

1.1.2 采购代理机构是指：河南招标采购服务有限公司。
1.1.3 采购项目名称：见供应商（投标人）须知前附表。

1.1.4 采购项目实施地点：见供应商（投标人）须知前附表。

1.1.5 采购方式：见供应商（投标人）须知前附表。
1.1.6 采购项目属性：见供应商（投标人）须知前附表。
1.1.7 标的物所属行业：见供应商（投标人）须知前附表。
1.2 资金来源

1.2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

1.2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见：供应商（投标人）须知前附表。
1.2.3 供应商（投标人）报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标文件将被认定为无效投标文件。

1.3 采购需求及其它相关要求
1.3.1 采购需求：见“招标文件 第三章”。
1.3.2 质量标准：见供应商（投标人）须知前附表。

1.3.3 完成期限：见供应商（投标人）须知前附表。

1.3.4 质保期：见供应商（投标人）须知前附表。

1.3.5 核心产品：一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品。核心产品见供应商（投标人）须知前附表。
1.3.6 产品验收：产品到达指定地点后，由采购人组织验收。如采购人对供应商（中标人）提供的产品承诺参数质疑时，采购人可委托具有相应资质的第三方机构进行测试或检定/校准，并将测试或检定/校准数据作为是否通过验收的依据之一，测试或检定/校准费用由供应商（中标人）承担。供应商（中标人）提供的仪器设备未通过验收的，采购人扣除供应商（中标人）的履约保证金，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商（中标人），也可以重新开展采购活动。
1.4 对供应商（投标人）的要求
1.4.1 供应商（投标人）是指以本项目招标公告中规定的方式获取了本项目的招标文件并在规定的时间内递交了投标文件，参加投标竞争，有意愿向采购人提供货物（伴随的工程及服务）的法人、非法人组织或者自然人。
潜在供应商（投标人）：以本项目招标公告中规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
1.4.2 本项目的供应商（投标人）及其提供的货物（伴随的工程及服务）须满足以下条件：
1.4.2.1 在中华人民共和国境内注册（或中华人民共和国公民），能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商（投标人）。
1.4.2.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.4.2.3 以本项目招标公告中规定的方式获取了本项目的招标文件。

1.4.2.4 符合供应商（投标人）须知前附表中规定的合格供应商（投标人）的其它资格要求。

1.4.2.5 若供应商（投标人）须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动。供应商（投标人）应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若供应商（投标人）须知前附表中未写明允许采购进口产品，如供应商（投标人）提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

1.4.2.6 若供应商（投标人）须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，供应商（投标人）或所投产品应符合招标文件中要求的特定条件，否则其投标文件将被认定为无效投标文件。
1.4.2.7 若供应商（投标人）须知前附表中写明采购的产品为财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品、信息安全产品、列入国家CCC认证等产品，供应商（投标人）应按招标文件中的具体要求提供相关证明材料。

1.4.3   如供应商（投标人）须知前附表中允许以联合体形式参加投标，对联合体规定如下：

1.4.3.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商（投标人）的身份共同参加本项目的投标。
1.4.3.2 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体共同参加投标协议。

1.4.3.3 联合体各方应当签订“联合体共同参加投标协议”，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将“联合体共同参加投标协议”作为投标文件的组成部分随投标文件一同递交。

1.4.3.4 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业所提供产品的合同金额占到联合体各方全部提供产品合同总金额的比例。

1.4.3.5 联合体中有同类资质的供应商（投标人）按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.3.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商（投标人）另外组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，否则相关投标文件将被认定为无效投标文件。

1.4.3.7 以联合体形式中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.3.8 对联合体的其他资格要求见供应商（投标人）须知前附表。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人）参与本项目同一合同项下采购活动的，其相关投标文件将被认定为无效投标文件。

1.4.5 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其相关投标文件将被认定为无效投标文件。
1.4.6 供应商（投标人）在被确定为中标人之前，不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其中标资格将被取消。
1.5 监督管理部门
1.5.1本次采购活动的政府采购监督管理部门为：本次采购项目的采购人所属预算级次的财政部门。

1.6 供应商（投标人）参加采购活动的费用

1.6.1 不论采购活动的结果如何，供应商（投标人）准备和参加本次政府采购活动发生的费用均应自行承担。
1.7现场考察、开标前答疑会

1.7.1 供应商（投标人）须知前附表规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按照供应商（投标人）须知前附表中规定的时间、地点组织供应商（投标人）现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商（投标人）。

1.7.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商（投标人）自行承担相应后果。

1.7.3 采购人在现场考察或标前答疑会中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商（投标人）在编制投标文件时参考，采购人不对供应商（投标人）据此作出的判断和决策负责。

1.7.4 现场考察及标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商（投标人）自行承担。
1.8 样品

1.8.1 原则上采购人、采购代理机构不要求供应商（投标人）提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

1.8.2 如需提供样品，对样品相关要求见供应商（投标人）须知前附表及“招标文件第三章”，对样品的评审方法及评审标准见招“招标文件 第四章”。
1.9 适用法律

1.9.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商（投标人）、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.10 保密

1.10.1 参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

2、招标文件

2.1 招标文件构成
2.1.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章  投标邀请（招标公告）
第二章  供应商（投标人）须知

第三章  采购需求
第四章  评标方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  投标文件格式
2.1.2 招标文件中有不一致(或矛盾)的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照招标公告、评标方法和标准、采购需求、供应商（投标人）须知、政府采购合同、投标文件格式的顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权。第二章 供应商（投标人）须知中，如果供应商（投标人）须知前附表的内容与供应商（投标人）须知中的内容有不一致(或矛盾)的以供应商（投标人）须知前附表为准。
2.1.3 供应商（投标人）应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商（投标人）没有按照招标文件要求递交相应资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标文件将被认定为无效投标文件。
2.2 招标文件的澄清与修改
2.2.1 供应商（投标人）应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商（投标人）须知前附表规定的时间前在《河南省公共资源交易中心网站》交易平台上进行提问，要求采购代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 采购代理机构可主动地或在解答供应商（投标人）提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的，采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

2.2.3 招标文件的澄清（更正）或修改将在供应商（投标人）须知前附表规定的时间在交易平台上公布给供应商（投标人），但不指明澄清问题的来源。
2.2.4 采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。采购代理机构将通过《河南省政府采购网》（http:/www.hngp.gov.cn/）《河南省公共资源交易网》（www.hnggzy. net）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商（投标人），各供应商（投标人）须重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。
2.2.5 《河南省公共资源交易中心》交易平台供应商（投标人）信息在投标截止时间前具有保密性，供应商（投标人）在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复，因供应商（投标人）未及时查看（或未按要求编制投标文件）而造成的后果自负。
2.3 招标文件的解释
2.3.1 招标文件的最终解释权归采购人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规；在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的方式确定。

2.4 投标文件递交截止时间的顺延
2.4.1 为使供应商（投标人）有足够的时间对招标文件的澄清（更正）或者修改部分进行研究而准备编制投标文件或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

3、投标文件的编制

3.1 投标范围及投标文件中的标准和计量单位的使用
3.1.1 当采购项目只有一个“包”或“标段”的，供应商（投标人）应当按招标文件中规定的内容编制投标文件；供应商（投标人）应当对招标文件中的“采购需求”所列的所有采购内容进行投标及报价，如仅对“采购需求”中的部分内容进行投标（或报价），该投标文件将被认定为无效投标文件。招标文件中允许的偏差除外。

3.1.2 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商（投标人）可以同时参加各个“包”或“标段”的采购活动，除非在供应商（投标人）须知前附表中另有规定。

3.1.3 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商（投标人）应当以招标文件中的“包”或“标段”为单位编制投标文件；供应商（投标人）应当对所投“包”或“标段”按照招标文件中对应“包”或“标段”的 “采购需求”中所列的所有采购内容进行投标及报价；如仅对“包”或“标段”中“采购需求”的部分内容进行投标（或报价），其该包（或标段）的投标文件将被认定为无效投标文件。招标文件中允许的偏差除外。

3.1.4 无论招标文件中是否要求，供应商（投标人）所提供的货物（伴随的工程及服务）均应符合国家强制性标准。

3.1.5 计量单位：除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.6 投标语言文字：除专用术语外，投标文件以及供应商（投标人）所有与采购人及采购代理机构就投标来往的文件、资料均使用中文。如果供应商（投标人）提供有外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
3.2 投标文件组成
3.2.1 投标文件由“第一部分，开标一览表及资格证明文件”和“第二部分，商务及技术文件”组成。供应商（投标人）应完整地按照招标文件“第六章 投标文件格式”中提供的格式及要求编制投标文件，招标文件提供标准格式的按标准格式编制，未提供标准格式的可自行拟定。具体详见招标文件“第六章 投标文件格式”。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标文件将被认定为无效投标文件。

3.2.2 样品或演示要求详见供应商（投标人）须知前附表及招标文件“第三章、第四章”中的相关要求。

3.3  供应商（投标人）证明投标的合格性和符合招标文件规定的技术文件
3.3.1 供应商（投标人）应按招标文件中的具体要求递交证明文件，证明所提供产品符合招标文件的规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
3.3.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

3.3.2.1 产品主要技术指标和性能的详细说明；

3.3.3 供应商（投标人）应注意采购人在招标文件中指出的设备品牌、型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。评审时不以上述品牌、型号作为评审因素判定其投标文件是否为有效的标准。提供其它品牌的供应商（投标人）均可依法参加本项目的采购活动。
3.3.4 所有产品提供厂家彩页等技术证明文件（如提供认证证书、检验报告等，可为复印件），以证明技术参数及功能的有效性。所投产品属国产产品的，技术证明文件须加盖厂商公章；所投产品属进口产品的，技术证明文件须加盖厂商或国内一级代理商/总代理公章。
3.4 投标报价

3.4.1 供应商（投标人）应以“包或标段”为基本单位进行投标报价。供应商（投标人）的投标报价应当包括满足所投“包或标段”所应提供货物（伴随的工程及服务）的全部内容(除非在供应商（投标人）须知前附表中另有规定)。所有投标均应以人民币报价，接受进口产品的免税报价（若供应商提供的产品为进口设备，对进口设备接受免税报价。若中标产品为进口设备，中标供应商须负责办理免税手续）。供应商（投标人）的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
3.4.2 供应商（投标人）应按照招标文件中所提供的“采购需求”、质量要求、采购预算等全部内容，结合本项目实际情况和供应商（投标人）自身成本、市场行情等因素，自主报价，且不得高于采购人给定的预算价或最高限价，否则投标文件将被认定为无效投标文件。
3.4.3 评标委员会认为供应商（投标人）的报价明显低于其他通过符合性审查供应商（投标人）的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商（投标人）不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.4.4 供应商（投标人）应当按照招标文件提供的报价表格式如实填写各项货物（伴随的工程及服务）的单价、分项总价和投标总报价。供应商（投标人）应认真填报所有项目的单价和合价，投标文件中若有漏项、漏报，采购人视为该部分的报价供应商（投标人）已包含在投标总报价中，风险由供应商（投标人）自行承担，采购人将不再给予调整。供应商（投标人）如果被确定为中标人，该供应商（投标人）所报价格，在合同履行过程中是固定不变的，除因设计或是采购人原因引起的变更外，不予调整。供应商（投标人）报价有算术错误的，其风险由供应商（投标人）承担。
3.4.5 供应商（投标人）的投标总报价应当包括：所提供货物（包括备品备件、专用工具等）和伴随服务需要缴纳的所有税费的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），所提供货物的运输（含保险）、装卸、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用及交付采购人使用前发生的其它费用。

3.4.6 除非招标文件另有规定，每一“包”或“标段”只允许有一个投标总报价，任何有选择的投标总报价或替代方案将导致投标文件无效。
3.4.7 除招标文件中规定的情况外，供应商（投标人）不得以任何理由在投标截止时间后对投标报价予以修改。投标报价在投标有效期内是固定的，除招标文件中约定的原因外，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标（招标文件中约定的原因除外），将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。
3.4.8 供应商（投标人）在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价。
3.4.9 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。
3.4.10 供应商（投标人）的投标总报价应是采购人指定地点交货（包括伴随的工程及服务）的，包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

3.4.11 供应商（投标人）的投标总报价应是由供应商（投标人）计算的完成招标文件中规定的全部工作内容所需一切费用的期望值。
3.5 投标文件的制作
3.5.1 供应商（投标人）在制作电子投标文件时，应按照河南省公共资源交易中心提供的“投标文件制作工具”制作电子投标文件。具体查询河南省公共资源交易中心网站主页→办事指南及下载专区。
3.5.2 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内（格式中写明可以不提供的除外），严格按照本项目招标文件中提供的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。
3.5.3 供应商（投标人）在编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。
3.5.4 电子投标文件的签字或盖章：供应商（投标人）必须按照招标文件的要求签字、盖章或加盖电子章。
3.5.5 供应商（投标人）须在投标截止时间前，制作、加密并上传投标文件。加密的电子投标文件,应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台内上传并确保上传成功。
3.5.6 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net ）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

3.5.7 投标文件的修改：在投标截止时间前，供应商（投标人）如果对投标文件进行了修改，则应在修改处加盖企业（单位）的电子签章。
3.6 投标保证金
3.6.1参加本项目采购活动的供应商（投标人）无需递交投标保证金。

3.7 投标有效期
3.7.1 投标文件应在供应商（投标人）须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标文件，将被认定为无效投标文件。

3.7.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求供应商（投标人）延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商（投标人）将不会被要求和允许修正其投标文件。供应商（投标人）也可以拒绝延长投标文件有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式递交。

4、投标文件的递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 因采用全程不见面投标、开标、评标的方式，故电子投标文件按本招标文件第4.2.2条要求加密上传到指定平台。

4.2 投标截止时间
4.2.1 投标截止时间（投标文件递交的截止时间）见供应商（投标人）须知前附表。
4.2.2 加密的电子投标文件应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台上传，并成功上传。
4.2.3 采购人和采购代理机构可以按本章第2.2.2条、2.4条的规定，通过修改招标文件自行决定是否酌情延长投标文件递交截止时间的期限。如果采购人和采购代理机构延长了投标文件递交截止时间的期限，供应商（投标人）递交投标文件的截止时间则以延长后的时间为准。
4.2.4 迟交的投标文件
采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间内未上传、未解密的投标文件。
4.3  投标文件的递交、修改与撤回

4.3.1 投标文件的递交
4.3.1.1 供应商（投标人）应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到河南省公共资源交易中心系统的指定位置，上传时必须得到系统“上传成功”的确认。请供应商（投标人）在上传时认真检查上传的投标文件是否完整、正确。
4.3.1.2 供应商（投标人）因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-8609 5959。
4.3.2 投标文件的修改和撤回
4.3.2.1 供应商（投标人）在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间之后，供应商（投标人）不得对其投标文件做任何修改。
4.3.2.2 在投标有效期内，供应商（投标人）不得撤回（撤销）其投标文件，否则应当向采购代理机构及采购人分别支付本项目预算金额（或最高限价）2%的违约赔偿金。
5、开标及评标

5.1 公开开标

5.1.1 采购人和采购代理机构将在“供应商（投标人）须知前附表” 中规定的时间和地点组织公开开标。供应商（投标人）无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议， 开标会议采用“远程不见面”方式,开标大厅的网址见供应商（投标人）须知前附表。所有供应商（投标人）均应当在招标文件规定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内对投标文件进行解密、答疑澄清（如需要）等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

5.1.2 供应商（投标人）须在供应商（投标人）须知前附表规定的时间内完成投标文件的解密。由于供应商（投标人）的自身原因，在规定时间内解密不成功的，其投标文件将被拒绝。

5.1.3 供应商（投标人）在“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”网站下载招标文件成功后，如未在招标文件规定的“投标截止时间”前成功上传招标文件或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,其投标文件将被拒绝。
5.1.4 供应商（投标人）不足3家的，不予开标。
5.1.5 在供应商（投标人）须知前附表规定的时间内完成投标文件解密的供应商（投标人）不足3家的，将不再进行开标。
5.1.6 开标时，将公布供应商（投标人）名称、投标报价等其它详细内容。
5.1.7 开标异议：供应商（投标人）对开标有异议的，应当在开标时提出，采购人（或采购代理机构）应及时作出答复，并制作记录。供应商（投标人）未参加远程开标或未在远程开标过程中提出异议的，视同认可开标结果。
5.2 资格审查及组建评标委员会

5.2.1 开标结束后，评标开始前，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商（投标人）进行资格审查，未通过资格审查的供应商（投标人）不得进入评标。通过资格审查的供应商（投标人）不足三家的，不得评标。
5.2.2 采购人或采购代理机构将按供应商（投标人）须知前附表中规定的时间查询供应商（投标人）的信用记录。

5.2.3 供应商（投标人）在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录，投标将被认定为投标无效。

供应商（投标人）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的，其投标无效。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体  投标将被认定为投标无效。
5.2.4 信用查询记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商（投标人）不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商（投标人）自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审 查依据。
5.2.5 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

5.2.6 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。具体成员人数见供应商（投标人）须知前附表。
5.3 投标文件符合性审查与澄清
5.3.1 评标委员会将对符合资格条件的供应商（投标人）的投标文件进行符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。供应商（投标人）应当按照招标文件中的相关要求，递交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商（投标人）不能进入下一阶段评审，其投标文件将被认定为无效投标文件；通过符合性审查的供应商（投标人）数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

5.3.2 投标文件的澄清

5.3.2.1 在评标期间，评标委员会可以以书面形式要求供应商（投标人）对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等，以及评标委员会认为供应商（投标人）的报价明显低于其他通过符合性审查供应商（投标人）的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商（投标人）的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会要求供应商（投标人）对投标文件进行澄清、说明或者补正的将以书面形式作出，并在交易系统中向供应商（投标人）发出，供应商（投标人）在收到该要求后，应在评标委员会规定时间内在交易系统中做出相应的回复，如果评标委员会在规定的时间内没有收到供应商（投标人）的回复则视为该供应商（投标人）没有回复。
供应商（投标人）不按评标委员会的要求进行回复的，或者不能在规定时间内作出书面回复的，或者回复内容不被评标委员会认可的，其投标文件将被作为无效投标文件处理。

5.3.2.2 供应商（投标人）应当在招标文件中确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并根据需要进行文件答疑澄清等。
5.3.2.3 供应商（投标人）的澄清、说明或者补正应当加盖单位的电子签章及法定代表人（或单位负责人）的电子签章。供应商（投标人）为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.3.2.4 供应商（投标人）的澄清、说明或者补正不得对投标文件的内容进行实质性修改。
5.3.2.5 供应商（投标人）的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分并取代投标文件中被澄清的部分。
5.3.2.6 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准。

（5）投标报价有算术错误的，其风险由供应商（投标人）承担。
　　        同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第5.3.2条的规定经供应商（投标人）确认后产生约束力，供应商（投标人）不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.4 无效投标文件的规定
5.4.1 在评审之前，根据招标文件的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否满足招标文件的实质性要求。供应商（投标人）不得通过修正（更改）或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标文件满足招标文件的实质性要求。评标委员会确定投标文件是否满足招标文件的实质性要求只根据招标文件要求、投标文件内容及政府采购的相关法律法规、财政主管部门的相关文件。
5.4.2 如果投标文件不满足招标文件的实质性要求，其投标文件将作为无效投标文件处理，供应商（投标人）不得再对投标文件进行任何修正从而使其满足招标文件的实质性要求。

5.4.3 如发现下列情况之一的，其投标文件将被认定为无效投标文件：

5.4.3.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.4.3.2 报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.4.3.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.4.3.4 不同供应商（投标人）递交的投标文件制作机器码一致的；
5.4.3.5 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
5.4.3.6 属于供应商（投标人）之间串通，或者依法被视为供应商（投标人）之间串通；

5.4.3.7 评标委员会认为供应商（投标人）的报价明显低于其他通过符合性审查供应商（投标人）的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过《河南省公共资源交易中心》交易系统提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商（投标人）不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按招标文件“第四章 评标方法规定执行”。
5.4.3.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.4.3.9 属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效响应情形的。
5.4.4 有下列情形之一的，视为供应商（投标人）串通投标，其投标无效：

　　（1）不同供应商（投标人）的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（2）不同供应商（投标人）委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（3）不同供应商（投标人）的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（4）不同供应商（投标人）的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商（投标人）的投标文件相互混装。
5.5 投标文件的评审

5.5.1评标委员会成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将对其技术部分和商务部分作进一步的评审。如果投标文件不满足招标文件的实质性要求，其投标文件将作为无效投标文件处理。

5.5.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商（投标人）须知前附表中规定采用综合评分法，详细评标标准见“招标文件 第四章”。

5.5.2.1 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商（投标人）为中标候选人的评标方法。
5.6 招标文件执行的政府采购政策

5.6.1本项目需要执行的政府采购政策：详见“招标文件 第四章”。
5.7 废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 

5.7.1 符合专业条件的供应商（投标人）或者满足招标文件实质性要求的供应商（投标人）不足三家；

5.7.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.7.3 供应商（投标人）的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

5.7.4 因重大变故，采购任务取消的。

5.8 保密要求
5.8.1 评标将在严格保密的情况下进行。

5.8.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露招标文件、投标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
6、确定中标供应商（中标人）

6.1 中标候选人的确定原则及标准
除采购人授权评标委员会直接确定中标供应商（中标人）的情形外，对满足招标文件实质性要求的供应商（投标人）按下列方法进行排序，确定中标候选人：

6.1.1采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格调整外，不对供应商（投标人）的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见“招标文件 第四章”。

6.1.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见“招标文件 第四章”。
6.2 确定中标候选人和中标供应商

6.2.1评标委员会将根据评标标准，按供应商（投标人）须知前附表中规定的数量推荐中标候选人。

6.2.2 按供应商（投标人）须知前附表中规定，由采购人或评标委员会确定中标供应商（中标人）。
7、采购任务取消
7.1 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商（投标人）中标，且对受影响的供应商（投标人）不承担任何责任。
8、发出中标通知书
8.1 采购人或者采购代理机构应当在中标供应商（中标人）确定之日起2个工作日内，在《河南省政府采购网》及其它相关网站公告中标结果，同时向中标供应商（中标人）发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。
9、告知招标结果

9.1 在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查供应商（投标人）未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商（投标人）本人的评审得分和排序。
10、签订合同

10.1 中标供应商（中标人）应当自发出中标通知书之日起5个工作日内，与采购人签订合同。
10.2 招标文件、中标供应商（投标人）的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

10.3 如中标供应商（中标人）拒绝与采购人签订合同的，中标供应商（中标人）须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构进行赔偿并支付赔偿金；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商（中标人），也可以重新开展采购活动。
10.4 当出现法律、法规，规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商（中标人），也可以重新开展采购活动。

11、履约保证金

11.1 如果需要交纳履约保证金，中标供应商（中标人）应按照供应商（投标人）须知前附表的规定向采购人提供履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标供应商（中标人）也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

11.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除11.1规定的情形外，中标供应商（中标人）也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

11.3如果中标供应商（中标人）没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商（中标人）须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构进行赔偿并支付赔偿金。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商（中标人），也可以重新开展采购活动。
12、预付款
12.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商（中标人）预先支付部分合同款项，预付款比例按照供应商（投标人）须知前附表规定执行。
12.2 如采购人要求，中标供应商（中标人）在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商（中标人）向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
13、招标代理费

1.3.1本项目是否由中标供应商（中标人）向采购代理机构支付招标代理费，按照供应商（投标人）须知前附表规定执行。

14、政府采购信用担保

14.1 本项目是否属于信用担保试点范围见供应商（投标人）须知前附表。
14.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商（投标人）可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

14.2.1 供应商（投标人）递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

14.2.2 中标供应商（中标人）可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

14.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见供应商（投标人）须知前附表。
15、廉洁自律规定

15.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商（投标人）恶意串通。

15.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商（投标人）组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商（投标人）报销应当由个人承担的费用。

15.3 为强化内部监督机制，供应商（投标人）可按供应商（投标人）须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

16、人员回避
1.6.1 潜在供应商（投标人）认为招标文件使自己的权益受到损害的，供应商（投标人）认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商（投标人）有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

17、质疑的提出与接收
17.1 供应商（投标人）认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
17.2 提出质疑的供应商（投标人）应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商（投标人）须知前附表的规定。

17.3 超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

17.4 重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，提出质疑的供应商（投标人）将依法承担不利后果。

17.5 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商（投标人）须知前附表。
18、知识产权

18.1 供应商（投标人）须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商（投标人）不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商（投标人）须承担全部赔偿责任。

19、需要补充的其它内容
19.1需要补充的其它内容：见供应商（投标人）须知前附表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （如需要中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(标的名称)(以下简称标的物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的 5 %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的标的物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效（注：履约保函有效期涵盖三年质保期）。

谨启

出具保函银行名称：             （加盖银行公章）
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
日期：                                         
附件2：履约担保函格式
      （采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将成交项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的 5  %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货并验收合格之日后 3年。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的或未通过验收，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因（货物/提供服务/完成工程）质量问题产生争议，你方还需同时提供 有资质的第三方测试或检定/校准机构出具的质量检测数据，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在 5 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

                                      保证人：（公章）

                                                 年     月      日

资格审查表
	供应商（投标人）名称
	审查项目
	结论

	
	以招标文件规定的方式获取招标文件
	在中华人民共和国境内注册
	营业执照等证明
	法定代表人或负责人授权书
	投标保证承诺书
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
	社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书
	无重大违法记录声明
	信用中国网站查询
	中国政府采购网查询
	供应商（投标人）须知前附表中要求的其他资格要求
	其他资格条件
	

	
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	
	　


审核人员签字：____                                         ____
注：1、本表由采购人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。
第三章  采购需求
包1：
超微量分光光度计
1.核酸，蛋白定量。
2.连续波长全光谱分析，可见/紫外分析，可对未知样本做光谱扫描。
*3.最小进量样≤1ul。
*4.检测范围dsDNA, ≥2ng/μl，≤20000ng/μl。
5.波长精度: ≤±1nm。
6.光谱分辨率: ≤2.0 nm。
7. 内含多个光程，自动匹配最佳光程。
*8.检测限：包含≤0.1mg/ml（BSA）；≥800mg/ml（BSA）。
*9.检测重现性： 不超过0.002A。
10.光吸收率范围（基座）：≥0，≤550A(相当于10mm光路径)。
11.检测周期：≤ 10s。
*12.直接上样，无需耗材。
13.不低于以下配置要求：i7处理器，内存16G，固态硬盘256G，硬盘1T，独立显卡4G，液晶显示屏24寸，相关分析软件；黑白激光扫描打印复印机一体机（可连续自动双面快速打印、扫描和复印） 1台；
原子吸收光谱仪
1．名称：原子吸收光谱仪
2．用途：用于样品中无机成分的定量测定
3．配置
	火焰石墨炉一体化原子吸收光谱仪主机
	一套

	氢化物发生器
	一套

	石墨炉自动进样器
	一套

	冷却水循环装置
	一台

	静音空压机
	一台

	消耗品
	一套

	电脑，打印机
	一套

	乙炔，氩气钢瓶（带气）及气阀等
	各一瓶

	打印机
	一台

	不间断电源
	一套


4．技术参数要求
4.1仪器系统
一体化原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统，可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。要求火焰原子化器、火焰燃烧器、雾化器组件和石墨炉原子化器、石墨炉自动进样器位置固定，无需任何手动，火焰与石墨炉测定可连续进行，软件切换，确保数据稳定性、重复性
4.2操作环境
电源：交流电 220V ± 10%, 50/60Hz
环境温度：10(C-35(C
环境湿度：20% - 80%
4.3光谱仪主机系统
4.3.1 光学系统
4.3.1.1  高性能全反射光学系统，所有光学元件均采用石英涂层保护，光学系统严格密封
4.3.1.2  单色器：优化的Czerny-Turner型设计波长范围：185-900nm，自动寻峰和扫描
*4.3.1.3  光栅刻线密度：≥1800条/mm
4.3.1.4  狭缝: 0.2, 0.5, 0.8, 1.2nm可调，自动调节，自动设定波长狭缝宽度和能量
4.3.1.5  波长设定：全自动检索，自动波长扫描
4.3.1.6  焦距：≥350mm
4.3.1.7  噪声：<0.003A
4.3.1.8  基线稳定性：±0.003A
4.3.1.9  仪器光谱分辨能力：可分辨279.5nm和279.8nm锰双线，且光谱通带为0.2nm/mm时，两线间峰谷能量≤30%
4.3.1.10  光路结构：单光束/双光束自动切换，通过软件自动切换(提供软件证明截图)
4.3.1.11 灯座：( 8灯位自动转换灯架，全自动切换，可用空心阴极灯和高强度超灯（可直接通用国产灯和各种同口径灯），独立供电电路，可同时点亮多个灯，有下一灯预热和自动关灯功能
4.3.1.12 灯电流设置：0-30mA, 计算机自动设定
4.3.1.13 检测器：宽范围的光电倍增管
4.3.2   同时具有两种背景校正技术，均可校正达3A的背景
*4.3.2.1 火焰部分：氘空心阴极灯，电子调谐，校正频率：300Hz
*4.3.2.2 石墨炉部分：氘灯和塞曼两种扣背景方式，交流塞曼效应，最新一代3-磁场塞曼技术可直接扩展石墨炉分析的线性范围，磁场强度连续可调允许选择各个元素的最佳分析条件，调节范围：0.1—1.0T，可优化背景校正效果，增强灵敏度降低干扰。特别是可根据不同的元素和基体介质，能够采用最佳的磁场强度，减少塞曼背景校正时可能出现的弯曲现象，校正模式：2-磁场和3-磁场两种模式任选或自动动态选择(提供软件证明截图)
4.4 分析系统
4.4.1   火焰分析系统技术要求
4.4.1.1 燃烧头： 燃烧缝宽度经过最佳化的10cm缝长全钛燃烧头，高度和角度可调，耐高盐耐腐蚀，带识别密码
4.4.1.2 雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸）
4.4.1.3 燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转
4.4.1.4 气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化，自动调节燃气、助燃气流量，并自动最佳化
4.4.1.5 撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置
4.4.1.6 安全系统：具有全套的安全联锁系统，自动监控燃烧头类型，火焰状态，水封，气体压力，雾化系统压力，废液瓶液面高度等，出现异常或断电时自动联锁和关火
4.4.1.7 点火方式：自动点火，自动识别燃烧头类型(提供软件证明截图)
4.4.1.8 代表元素检测指标
         Cu：检出限 ≤0.003 mg/L
          RSD≤ 0.5%
4.4.1.95mg/L Cu Abs ≥0.9Abs  RSD ( 0.5%(提供软件证明截图)
4.4.2 火焰辅助设备和扩展功能附件
4.4.2.1 氢化物发生器：
金收集器：0.5g铂金合金Aupt10作为精细捕集网
退火温度：控制温度630冷凝：轴型风扇
加热方式：电
氢化物元素的温度：600度….1000度
汞的温度；室温到150度
温度稳定量：在设置温度±10之间
静音空气压缩机
4.4.3 石墨炉分析系统：
*4.4.3.1 石墨炉加热方式：横向加热方式,最高加热温度: 3000(C(提供软件证明截图)
*4.4.3.2 石墨炉加热速度：最高≥3000(C/秒，连续可调(提供软件证明截图)
4.4.3.3加热控温方式：全自动，STC和ETR温控技术（非传感器温控和无辐射干扰双光控温度重校技术），有过热保护和报警功能，石墨管自动格式化功能，石墨炉加热电源内置主机中
4.4.3.4升温方式：阶梯升温、斜坡升温，升温程序可设置≥20步(提供软件证明截图)
4.4.3.5 石墨管：热解涂层石墨管，平台管多种可选
4.4.3.6 测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换
4.4.3.7 代表元素检测指标：Cd 检出限≤0.01 (g/L，RSD≤ 2%
4.4.3.8 气体控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制
4.4.3.9 操作软件可自动优化最佳灰化和原子化温度，智能化自动稀释，自动判断最佳稀释比
4.4.4 石墨炉自动进样器
4.4.4.1 样品位数：≥100个，可加入三种以上基体改进剂，可自动配置校正曲线
4.4.4.2 进样精度：优于± 0.1(l，进样重复性≤0.5%
4.4.4.3 除残功能：有智能化自动除残功能，交叉污染≤10-6
4.4.4.4 稀释功能：全自动智能化稀释，无需中断分析序列，无需手动输入稀释倍数，最大稀释比例750倍。
4.4.4.5 多次重复进样富集和热注射，智能化调节取样深度和进样注入速度，
4.4.5 石墨炉辅助设备
4.4.5.1 石墨炉循环恒温冷却水系统，最高温度：40(C
4.4.5.2 石墨炉可视化系统
4.4.5.3 提供制造厂商或国内总代理商出具的授权书及售后服务承诺书。
*4.4.6 配置直接固体进样附件,要求样品无需前处理,可直接进行固体样品检测

4.4.6.1 内置原装进口的百万分之一的微量称样天平。

4.4.6.2可直接进行固体样品分析检测，无需任何消解、热解等化学前处理步骤。

4.4.6.3全自动进样，无需手动往石墨炉进样，40个样品位。

4.4.6.4一次进样量50ug到50mg，最大到50mg。

5.计算机控制和数据处理系统
5.1 计算机不低于以下配置：
I5处理器,8G内存，1000G硬盘，DVD-RW光驱，21”液晶显示器，1个RS-232串行接口，1个并行接口, 4xUSB 2.0,10/100M以太网卡
5.2黑白激光打印机（可连续自动双面快速打印） 1台
5.3 黑白激光扫描打印复印机一体机（可连续自动双面快速打印、扫描和复印） 1台
5.4 UPS不间断电源（断电后，供电时长不低于1h）1套
5.5 石墨加热板 1套
5.6软件
    全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化操作参数（火焰最佳燃气、助燃气流量和比例、燃烧头高度；石墨炉最佳灰化和原子化温度等），智能化自动稀释，自动判断最佳稀释比；积分/峰高/峰面积测量，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能
6．零配件及易耗品
6.1 空心阴极灯：元素灯20只
6.2 样品杯：1.5ml 聚酯样品杯5000个
6.3 进样毛细管：2根
6.4 石墨管：35根
6.5 撞击球：1个
6.6 雾化器密封圈：2个
6.7 石墨炉自动进样器进样毛细管：6根
6.8 石墨炉自动进样器进样针导管：1根
6.9 通丝，5根/包   2包
7.售后服务
7.1. 设备保修一年；在质保期内，非人为因素造成的质量问题保修、保退、保换，必要时，提供备机
7.2. 免费安装调试至仪器可正常运行, 仪器到达用户现场后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收;现场安装调试后，负责对用户2-3人免费培训，直至用户能熟练操作仪器；
7.3. 在任何时候，包括保修期后，在接到用户故障报告电话后，4小时内响应，48小时内提出解决方案；必要时，维修服务工程师在2个工作日内到达现场
7.4. 免费提供所有设备1年正常运行所需的备品备件,终生提供易耗品、零件、备件、附件的供应,一般配件5天内到货，及时提供设备使用和维护技术方面的信息和技术资料，并终生提供设备所需的技术支持
7.5  提供软件终生免费升级
包2：
-80℃冰箱
1、温度范围-10°C～-86°C可调节，适用范围在-40°C～-86°C ，控温精度优于0.1℃； 

*2、具有多种故障报警（至少包括：高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），多于两种报警方式（至少包括：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（至少包括：开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）；
*3、采用环保制冷剂；
4、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷；
5、符合国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；
*6、25℃环温时，耗电量应≤14kWh/24h；
*7、冷凝风机：低噪音冷凝风机至少两个，可根据环境温度实现智能开停。比如：环温高于20℃时开启多个风机，环温高于12℃低于20℃时开启一个风机，环温低于12℃时关闭所有风机；
8、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；
*9、至少4 个独立发泡内门并带密封条设计，避免开门后的冷量泄露。外门至少3层密封，整机至少4层密封；
*10、整机温度均匀性：箱内每层至少5点（四角及中心），整机至少20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃；
11、25℃环温时，降温速度≤380min；
12、设备原装配有进口品牌压缩机至少2个，功率≤1000W；
*13、微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压；
14、使用航空真空隔热材料+加厚PU整体发泡；
*15、可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；
*16、具有内置4~6V冷链供电系统，确保用电安全；
*17、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；
18、具有至少三个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度；
*19、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；
20、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警；
21、可选配样本资源管理信息化系统；
22、25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，所需时间≥210min。
23、有效容积≥600L，整机装箱量（2ML冻存管容量）≥40000份样本。
8、﹣20℃ 冰箱
1、有效容积 ：有效容积≥280L；
2、整体结构为立式，上下双发泡门，采用喷涂钢板外壳和热锌板喷粉内胆，应具有防菌防腐蚀性能；冷藏室容积≥180L，冷冻室容积≥90L；
*3、温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度≤0.1℃，冷冻显示精度≤1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30 ℃ 温度可自行调节；
4、核心组件：采用名牌压缩机，进口品牌风机，采用碳氢制冷剂，能提供铭牌证明；
5、产品具有医疗器械注册证，产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证；
6、门体应避光、保温；
7、制冷系统：冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用；
*8、温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，保证冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻室温度均匀性≤2℃，并出具省级及以上检验中心的检测报告；
9、安全系统功能包括但不限于：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警、选配网络监控；
10、数据存储：数据存储模块，数据可导出数据及图表格式，温度数据可存储≥10年，温度数据的可追溯性；
11、数据打印：配有针式温度记录打印机，冷藏、冷冻同时打印，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存≥1年；
12、温度监控：产品配有≥2个测试孔，可接入温度监控设备，对箱内温度进行监测； 
13、箱内配置：冷藏室冷冻室内搁架间距可调节； 
14、柜内照明：内设LED照明灯，能够查看柜内物品；
15、固定移动：产品配有≥4个脚轮和≥2个平衡底脚；
16、安全保障：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁；
18、停电报警：内置高容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间≥24小时；
19、冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计。
超高速离心机
1. 最高转速：≥100,000 rpm；最大相对离心力：≥802,000 x g。
2. 转速控制精度:  ± 2 rpm。
3. 中文操作界面。
*4. 具有超速保护功能。
5. 可视真空度。
6. 目视平衡，样品不平衡容许度：≥±5ml。
*7. 15±3ml定角转子1个，最大离心力≥450,000×g。
*8. 40±5 ml转头1个，最大离心力大于100,000×g。
*9. 10±5ml定角转头1个，最大离心力≥800,000×g。
*10. 5.0±2.0 ml垂直或近垂直转头1个，最大离心力大于700,000×g。
全自动细菌内毒素检测系统
1.用途用于药品、生物制品、医疗器械等的细菌内毒素检测。

2.样品量：每次试验可同时检测不少于19个标本。

*3.加样臂：≥2个独立加样通道；使用一次性加样针。

*4.机械抓手：压力感应抓板功能，自动转移酶标板至酶标仪中；抓举重量不小于500g。

5.探测原理：灵敏的压力感应式液面探测单针探测或多针探测和报警功能。

6.操作空间：独立的操作空间。

7.操作界面简单快捷，功能丰富；界面操作指示清晰，容易操作。

8.软件用户分四级管理具有用户权限分配和密码保护功能；可设置用户密码、有效期和登录有效期；具有关闭用户，激活用户，用户密码重置功能。

9.具有审计追踪功能，记录用户登录、登出和实验方案、实验参数的变化等。
10.审计追踪不可关闭，不可修改。自动保存文件，增加数据的安全性；审计追踪可定期自动清除并保存到默认的位置。
*11.检测方法：动态显色法。
*12.样品检测方案以数据库形式管理。填表简便，操作速度快。可保存和调用。
13.实验模板，一键完成实验方案输入；软件可自动记录实验使用试剂和耗材信息，可批量设置检测方案。
14.可自动计算实验所需耗材的使用量。
*15.可自动保存实验数据，并能随时提取查看保存的文件；数据可设置防删除。

16.检测结束后可进行数据分析，也可打开以前的数据进行分析。

*17.自动计算检测结果，并自动判断结果，可打印输出稀释步骤，可打印检测。
18.报告；检测报告可导出至 Excel。

19.具有数据动态曲线分析功能；可储存、合成、加载标准曲线。

*20.具有趋势分析功能，可选择一定时间内的数据进行分析，描绘样品内毒素。含量、回收率和标准曲线相关系数、反应时间等参数的趋势图。

21.电脑：配置不低于以下配置：i7处理器，内存16G，固态硬盘256G，硬盘1T，独立显卡4G，液晶显示屏24寸；1台。
22.黑白激光打印扫描一体机：可连续自动双面快速扫描、打印和复印；1台。
超净工作台
*1.使用世界知名品牌高效过滤器，对于＞0.3μm颗粒系可高达99.99%截流效率
*2.操作室内的空气洁净度符合ISO 14644.1的4级标准，优于100级洁净标准要求 
*3. 使用原装进口离心式外转子风机，采用一体化叶轮
4.高品质整块不锈钢台面，圆滑无清洁“死角”区，操作台面前部升起，避免液体遗洒流出。不小于5 mm厚防紫外线钢化玻璃侧壁，增加操作室采光度
*5.前窗5度倾斜角设计，操作更加舒适
6.滑动式前窗，可完全关闭进行紫外灯灭菌，灭菌时间可编程设定
7.排气孔背板设计，增加操作空间
*8.采用数显微电脑程控系统，触摸式按键控制风机、灯光、电源插座和紫外灯。带温度补偿的气流传感器，实时监控和显示气流速度
9.可设定紫外灭菌时间
10. 柜体前部为倾斜式人体工程学设计，外部为环氧粉及抗菌混合涂层
11．内部尺寸（长×宽×高）：不小于1800mm ×500mm× 500mm
12．可调高度支架一套（带轮）
13.噪音标准：小于60dBA
14.日光灯照度：大于800LUX

15.若提供进口产品需要提供全新原装设备，提供随货海关报关单，
纯水超纯水一体机（纯水和超纯水一体化系统）
1.名称：纯水和超纯水一体化系统
2.产水水质 

2.1 一级超纯水：达到或超过各种标准中规定的I 级水质，如ASTM D1193、ISO 3696、CLSI、JIS K0577、GB/T6682、GB/T33087等，及美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国2020版药典中规定的试剂级超纯水要求

2.1.1产水电阻率：不大于18.2 MΩ.cm @ 25℃

2.1.2TOC含量：≤2 ppb, 典型值≤ 5 ppb

2.1.3微粒：无粒径>0.22μm微粒

2.1.4细菌：<0.01CFU/mL 

2.1.5热源含量：<0.001 Eu/mL

2.1.6 RNases：<1 pg/mL

2.1.7 DNases：<5 pg/mL  

2.1.8蛋白酶：<0.15 μg/mL     

2.2纯水产水水质：

2.2.1电阻率 ＞ 5 MΩ·cm＠25℃ 典型为10～15 MΩ·cm＠25℃

2.2.2总有机碳含量(TOC) ＜ 30ppb

2.2.3产水流速：不小于5L/H

2.2.4产水储存于外置50L智能纯水蓄水箱，标配空气过滤器、电子溢流器、杀菌紫外灯、压力液位传感器、漏水监测器等

3 主机

3.1智能化操作系统，所有信息一触即得。自动耗材更换信息提示。

3.2 预处理柱可高效去除自来水中的胶体、微粒和游离氯。精滤柱使用离子交换树脂去除离子。使离子含量低至痕量水平。 树脂的小珠粒径显着改善了动力学性能，能够生产更佳的水质，并提供出厂质量证书。
3.3 纯化柱系统自动识别和记录耗材使用及更换记录。卡扣式安装技术。

*3.4 标配LED杀菌紫外灯，所有紫外灯采用无汞设计。

*3.5 产水前，系统自动冲洗功能，确保高质量纯水进入水箱。

*3.7内置独立在线TOC检测模块，检测范围0.5-999ppb，检测精度±0.1ppb；符合USP和EP适应性测试的要求。附原厂出厂校验证书。

4 取水装置

*4.1独立的取水手臂集成彩色触摸屏，内置流量计，两种取水功能选择：定量取水范围：20mL～100L，辅助定容取水范围：50mL～5L。从逐滴到最大2 L/min连续可调，不少于8种取水流速可选。
4.2取水手臂彩色触摸屏，取水流速可选。

* 4.3标配生产无菌和无颗粒超纯水的终端精制器。

5 监控系统

5.1 系统水质监测采用在线电阻率仪，提供电阻率检测器原厂检验证书模板，随主机提供电阻率检验证书原件。

5.2 在线检测超纯水中的TOC，检测范围:0.5～999.9ppb；检测精度±0.1ppb。

6. 软件系统

6.1独立的取水臂集成彩色触摸屏，提供包含中文在内的多种语言管理功能，具备水质显示，取水功能设置，维护引导等功能。

6.2 全面的数据管理系统，可通过USB端口导出。
7.配置清单

7.1 纯水超纯水主机系统（内置TOC检测仪）  1台

7.2 独立纯水取水手臂（含彩色触摸屏）  1个

7.3 独立超纯水取水手臂（含彩色触摸屏）  1个

7.4 50L PE水箱  1个

7.5 自来水预处理组件  3套

7.6带芯片预处理柱  3个

7.7带芯片低有机物型超纯化柱  3个

7.8 水箱空气过滤器  3个

7.9 0.22um终端精制器  3个

7.10主机配件包  1个
7.11主机系统与独立取水手臂连接组件5m或2m可选  各1个
7.12主机系统与水箱连接组件5m或2m可选  各1个
7.13水箱顶部套件  1套
7.14反渗透膜清洗药片  3盒
7.15脚踏开关  1个
8.若提供进口产品需要提供全新原装设备，提供随货海关报关单。
生物安全柜

1．名称：生物安全柜。
2．技术性能指标
2.1 ClassⅡA2型生物安全柜，30%外排，70%循环。
2.2进口高效过滤器过滤0.3微米粒子的效率达≥99.995%。
2.3通过NSF Std.No.49、EN12469认证。
*2.4安全柜柜体及内腔均为304系列不锈钢材料制作，内体三面一次成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。
2.5控制系统包括：风机开关、荧光灯/紫外灯开关、工作区电源开关、报警器开关。
*2.6安全柜实时显示进风及层流风速、温度、时间，还可显示定时器、过滤器寿命等信息。
2.7斜面操作前窗，减少反光、视线清晰。
*2.8风机和过滤器之间采用抗菌型材质的软连接密闭，防止污染物泄漏。
2.9 数字气流监控器，对气流进行监测和控制。
2.10报警系统：前窗开启高度超过安全高度报警，气流报警。
2.11紫外灯可定时，有自锁功能，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能开启，紫外灯开启时荧光灯不能打开。
2.12 具有节能模式，可在操作前窗完全关闭的情况下，使风机以较低速率持续运转，保持工作区内持续有经过高效过滤器过滤的气流，方便当日再次使用同时节约能源。
2.13超高效直流电机，可自动调节, 对过滤器负荷进行补偿，延长过滤器寿命。
*2.14 具有灭菌程序设定功能，可辅助消毒设备（如H2O2蒸汽发生器）对安全柜进行消毒。
2.15风机维护和高效过滤器的更换从安全柜的前部进行。
*2.16送排风采用单风机结构设计，有效调节及平衡排风及供气比例。
2.17工作开度时进气风速：不小于0.53m/s；下降气流风速：不小于0.30m/s。
2.18噪声：≤60dB

2.19内尺寸：不小于700mm（高）×1700mm（宽）×600mm（深）
3．配置
3.1生物安全柜主机一台
3.2可调高度支架一套（带轮）
3.3 紫外消毒灯一个
4.若提供进口产品需要提供全新原装设备，提供随货海关报关单。
电动分液器
1.多种功能可选：≥7种功能模式
2.操作直观：功能在选项盘上，转动即可；大尺寸彩色液晶屏显示
3. ≥8种不同规格的分液管（0.1 mL~50mL）提供超过5000 种不同的分液体积（ 1 μL ~50 mL）
3.1 分液管：0.1ml，最小分液体积：1ul，最大分液体积：100ul
3.2 分液管：0.2ml，最小分液体积：2ul，最大分液体积：200ul
3.3 分液管：0.5ml，最小分液体积：5ul，最大分液体积：500ul
3.4 分液管：1ml，最小分液体积：10ul，最大分液体积：1ml
3.5分液管：2.5ml，最小分液体积：25ul，最大分液体积：2.5ml
3.6 分液管：5ml，最小分液体积：50ul，最大分液体积：5ml
3.7 分液管：10ml，最小分液体积：100ul，最大分液体积：10ml
3.8 分液管：50ml，最小分液体积：500ul，最大分液体积：50ml
4.吸液和分液模式吸取未知体积的溶液时可自动计量体积并进行分装
5.≥8档吸液和分液速度
6.分液器实时自动记录分液步数
*7.可单手脱卸分液管、单手安装分液管（当使用分页管盒时），避免污染
8.运动传感器：不使用时自动关闭，使用时自动开启，节省能源
9. 内置RFID 芯片
10.中文操作界面，彩色液晶显示屏，提高操作方便性
11. 可存储≥225种不同参数设置，节省编程时间
*12.锂聚合物电池，一次充电可实现10000次分液或者100块96孔工作板的分液；灵活的充电选择，可通过充电器或在充电支架上充电
包3：
智能冰箱（-20～-10℃）
1.基于 Visual Studio 2017+Python3.6 环境开发； 
2.运行系统配置：debian9.0 及以上版本；
3.数据库：Mysql5.5 版本数据库及以上版本数据库；
*4.集成≥15英寸电容式触摸屏，并配备多个USB接口，方便数据拷贝；
*5.柜体透明双开门结构，可直接看到柜内各单元，单个柜体≥12个通过电控锁控制的独立存储单元，每一个存储单元的人员使用权限均可独立配置,实现一人一抽屉、一人多抽屉、多人一抽屉等多种组合方式管理，实现权限精准分配；须提供箱体实物照片作为证明材料
*6.通过RFID射频技术自动检测识别试剂信息，系统可自动记录试剂出入库状态,并经过后台分类筛选，生成各类统计报表，支持数据随时查询并导出EXCEL报表，实现库存无纸化管理；须提供证明材料
*7.每个存储单元，通过RFID射频技术自动检测识别试剂信息并精准定位在每一个单元，而非条码和其他传感器识别方式，试剂放置在任意位置，系统均可自动识别试剂身份信息，并准确定位其所在每一个单元，不需要事先指定试剂存放位置；须提供证明材料
8.人员身份验证：支持人脸识别和账号密码登录，可设置双人身份验证登录，识别人员身份信息；
9.支持权限分级，人员权限可分类设置，可对人员使用权限进行详细划分，后期可按照需求更改权限，如：删除、添加、功能分配等；
10.智能化库存预警功能，具有库存警戒线设置的能力，异常情况提醒的能力：用户非法操作提醒、低库存提醒、试剂过期提醒、临期预警、临期未归还预警、温湿度状况等等；
11.可在柜体屏幕直接进行领用、归还、入库、报表查询、视频监控、用户管理、系统设置、人脸识别等操作；
*12.控温要求：采用稳定可靠制冷系统，控温范围-20～-10℃，多温度段可选，电容式触摸屏温控系统可调，自动温度控制，自动记录温度原始数据，曲线实时显示于中控平台上。须提供生产厂家盖章的测试报告和软件界面控温设置界面截图
13.符合双人双锁管理需求，除电控锁外，还配备2把机械锁（可不启用）；日常由电控锁控制柜门和各单元的开闭，断电自动落锁，保证试剂安全；紧急情况下（如断电），可通过厂家提供的机械装置开门，取用试剂；
14.抽屉权限独立绑定，打开时抽屉自动弹出并设计应急开锁机构，保证断电时可正常领用；
15.尺寸≥900*600*1800mm(宽*深*高),柜体集成移动侦测半球形摄像机，可清晰拍摄各个存储单元存储情况及操作情况，7*24小时实时监控、记录，保证试剂存储安全；
16.提供4G云端或本地服务器数据存储方式，可以根据实际需求自由选择；
17.可实现组网功能将2台以上柜体数据实现对接串联，实现信息互通，通过后台还能实现质保提醒、库存提醒、成本核算、呆滞物料提醒等帮助从根源控制采购成本；
18.在同一局域网内，通过柜体内置的远程IP地址，可在电脑后台直接进行数据库的查询、编辑和操作；须提供软件界面截图作为证明材料
19.需提供所投产品获得国家版权局颁发的“信息化管理系统”和“智能化试剂柜定位监测系统”计算机软件著作权证书作为证明材料。
细胞计数仪
1. 主要用途：
既能提供细胞群的统计数据，又可以获得单个细胞的图像，从而提供细胞形态学信息。系统使用双色荧光，能够染色活的和死的有核细胞，即使存在碎片、血小板和红血细胞，也能产生准确的活率结果。针对来自外周血、脐带血、骨髓和其他复杂样品的原代细胞，能够进行有效的细胞计数、活率和浓度分析。可用于各种研究领域，包括：全血中的有核细胞、PBMC、脾细胞、干细胞、CAT-T及NK细胞等。
2. 技术参数：
2.1 仪器类型：台式细胞荧光分析仪电脑一体机
2.2 无需暗室，在自然光实验环境下即可进行荧光样本的观察和图片采集。
2.3 可放置在生物安全柜或超净工作台中，可进行无菌操作。
2.4 载物台：软件操控载物台自动取样，精确移动控制。
2.5 物镜：≥5倍
2.6 光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时。
2.7液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。
*2.8 镜头≥140万像素CCD，双荧光通道
*2.9 对焦方法：定焦技术，不需要手动调焦，避免了人为误差。
*2.10 细胞参数：细胞直径：3-180μm；细胞浓度： 1×104-- 3×107个/mL
2.11 上样体积：≤20μL
2.12 检测耗时：成像、计数和活力分析时间<20秒。
*2.13 耗材：单个计数板≥5个样品的计数。
2.14 用户管理权限：多级用户权限管理和电子签名
2.15 可提供校准颗粒及IQ/OQ/PQ验证服务。 图像采集：点击拍摄图像，完成采集和存储功能；图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度。
2.16 仪器可搭配配套软件进行类流式多种分析。
2.17 明场计数功能：
细胞总浓度和细胞总数；活细胞浓度和活细胞数；细胞存活率检测（台盼蓝染色法）
模式识别功能：
细胞碎片排除分析；成簇细胞的单个细胞计数；不规则细胞计数；细胞直径分析功能；细胞直径均值；细胞大小直方图
2.18 荧光功能
细胞活率分析：通过AO/PI进行细胞活率的精确分析。精确计数所有有核细胞，排除了血小板、红细胞的污染。细胞凋亡：有检测细胞凋亡功能。CD marker检测以及细胞周期的检测。
2.19 存储功能
数据存储功能；细胞图像存储功能；存储的细胞图像随时调出进行再次分析功能
2.20 计算器功能：
无需手工计算，软件轻松直接计算出达到目的浓度稀释原液所需的体积或到目的接种细胞数所需原液体积。
2.21 预设多种实验类型：台盼蓝计数，AO/PI计数，细胞周期，细胞凋亡，细胞转染，CD marker等。
2.22 一次性耗材，每片检测≥5个样本，无需重复清洗，避免交叉污染。
2.23 数据图像结果传输：支持Excel，PDF，JPG和FCS格式输出。可通过网线传输数据至中央数据管理系统，支持Windows和Linux系统。
2.24 工作电压、频率：110-230 V，50-60 Hz
2.25 输出端口：1个USB 2.0，1个USB 3.0
2.26 存储：4G内存，500G硬盘（内含用户使用手册）
3.黑白激光打印扫描一体机：可连续自动双面快速扫描、打印和复印；1台
全自动移液工作站
1．应用领域：板复制，试剂添加，化合物添加，逐列梯度稀释，PCR 体系构建，Elisa（微孔板包被与洗涤），纯化；
2．配置四个盘位，可减少更换Tips与储液槽的次数，甚至无需更换；
3．不少于三种量程空气泵可供选择：20-1000ul、2.5-200ul、0.5-30ul；
4．适配多种SBS标准板；
5．灵活的移液模式：单次分液、连续分液，可选择枪头重复使用；
6．一次性转移96孔或4次转移384孔板（板复制）；
7．可不少于8通道进行梯度稀释（逐列梯度稀释）；
*8．触摸屏，简单直观的操作界面，通过前置触摸屏可控制加载Tips、卸Tips、吸液、喷液等操作；
*9．软件人性化设计，简单易用，图形化设置一对一分液，一多分液以及8通道操作，系列稀释功能；可选择源液容器类型，目标容器类型，Tip类型；吸液速度喷液速度独立可设置，吸液前吸喷混匀，加液后吸喷混匀独立可设置；内置多个分液流程，仅需修改几个参数即可运行；用户权限管理，程序编辑、优化和锁定设置；程序直接导入、导出；所有操作记录备案，仅可查看且无法删除及修改，确保操作及数据更为安全；
*10．内置常用试剂类型校正表可直接使用，软件提供接口及方法，可以根据实际试剂特性得到校正值，确保分液精度更加准确；
11．数据交换方式：USB接口
听诊器测试系统 
技术参数：
1、测试传声器：声压型测试传声器。
2、测试声源：声压级：94 dB±1 dB。
频率范围：20 Hz～8000 Hz。
谐波失真系数：<3 [image: image1.jpg]


（100 Hz～8k Hz）。
3、信号输入：频率范围：20 Hz～20 kHz
幅度范围：50 dB～130 dB（传声器参考灵敏度 50mV/Pa）。
4、信号输出：频率范围：20 Hz～20k Hz
幅度范围：50 mV～10 V(RMS)。
输出声压级：60 dB、70 dB、80 dB、90 dB、94 dB 和 100dB。
*5、倍频程方式：1/3 OCT、1/6 OCT、1/12 OCT 和 1/24 OCT。
*6、本机噪声：< -75 dBV（Z 计权）。
7、测量触发方式：鼠标、键盘或脚踏开关。
8、工作电源：220 V/50 Hz 交流市电。
9、工作条件：环境温度：0 ℃～40 ℃
相对湿度：20 [image: image2.jpg]


～90 [image: image3.jpg]



大气 压：86 kPa～106 kPa。
*10、符合《YY 91035-1999 听诊器》和《YY 91077-1999 听诊器传声特性测试方法》标准，用于听诊器传声特性测试。

11、系统配置：主机
1 台、测试声源
1 个、仿真耳
2 个、哑头配合器
1 个、声校准器
1 个。
纯音听力计测试系统
技术参数：
1、输入通道数：1 个。
*2、测量频率范围：20 Hz～20 kHz（1 kHz  为基准，48 kHz  采样、误差小于 1 dB）。
*3、频率准确度优于 0.1 Hz，谐波失真准确度优于 10。
*4、仪器本底噪声：-10 dB（630 Hz～6000 Hz  频谱分析），
5、测量上限：130 dB（50 mV/Pa 灵敏度传声器）。
6、FFT 分辨率：1 Hz 窗函数类型：汉宁窗。
7、信号传输：无线WIFI IEEE 802.11ac。
*8、 符合《GB/T 7341.1-2010 电声学 测听设备 第 1 部分：纯音听力计》和《JJG 388-2012 纯音听力计检定规程》标准中关于气导耳机的测试的要求；

9、便携式计算机配置不低于：I7处理器十代，内存16G，固态硬盘512G，独立显卡4G，液晶显示屏15寸
*10、配置：
电声分析系统软件
1 个
声级计
1 台
气导仿真耳
3 套
骨导导仿真耳
1 套
笔记本电脑
1 台
生理信号模拟器
技术参数
1.工作条件
1.1 工作温度：10℃～40℃
1.2 工作湿度：5%～60%
1.3 电源：外接AC 220V±22V，50Hz±1Hz，且可内部充电电池供电
2. 性能指标
2.1 主机性能参数
2.1.1 信号通道：多通道，双极性输出
2.1.2 测试电路：配置集成通用试验电路
2.1.3 测试接口：不低于10个测试接口，满足不同导联接法
*2.1.4 最大信号输出电压：±10V p-p
*2.1.5 最小信号输出电压：±1.0μV p-p
2.1.6 信号频率范围：可调范围为DC～1KHz，调整精度0.001Hz
2.1.7 输出阻抗：<200 Ω
*2.1.8 输出信噪比：>75dB
2.1.9 存储空间：存储长达8GB的任意信号波形数据
2.1.10 人机交互：使用触摸屏输入，图文显示
2.1.11 电池工作时间：充满电后持续工作时间不低于6小时
2.1.12 支持标准：预置检测程序，并支持YY0885-2013、YY0782-2010、YY1139-2013、YY1079-2008、JJG760-2003检定规程、JJG954-2000检定规程、JJG543-2008 检定规程等包含IEC和EC各标准
2.1.13 扩展模块：配置通用试验盒的扩展模块，支持YY0782-2010、YY0885-2013、YY1079-2008的检测要求中的6个开关通断输出
2.1.14 支持各标准中使用的CSE、CTS、AHA等数据库转换信号多通道输出
2.2 信号技术参数
2.2.1 信号类型：支持产生正弦波、方波、脉冲波、三角波、直流信号、心电波、微分波、合成波
2.2.2 信号幅值误差：±1%
2.2.3 信号频率（周期）误差：±1%
2.2.4 信号参数设置：信号参数支持设置延迟、直流偏移
二、共模抑制比测试电路盒
1、满足YY1079-2008、YY 0782-2010、YY0885-2013、YY1139-2013等行业标准的测试要求。
2、输入共模电压为10V，电压范围可根据需要调节为0-10.5V；
3、测量接口至少满足15导联心电设备；
4、极化电压范围为0-900mV；
黑体
基本参数：
*1.工作温度：500℃-990℃
2.腔口直径：Φ50mm
*3.温度分辨率：0.1℃
*4.测温精度：±（0.3%FS+1.0）℃
5.示值稳定性±（0.1～0.5）℃/10min
*6.有效发射率：≥0.99
7. 电源：220VAC 50Hz 1kW
8. 环境温湿度：0℃～40℃/≤80%RH
数显压力表1(1台）
技术参数
1、准确度等级：0.05
2、压力范围：0～2.5MPa；
3、显示方式：6位数字显示，带背光 压力进度百分比显示
4、两点校准功能，9种压力单位
5、带表防护套
6、大屏幕液晶压力及温度显示
7、温度补偿：（0～50）℃
8、具有过压报警功能
9、工作电源：锂电池供电，配备充电器
10.内置进口传感器
数显压力表2（2台）
技术参数
1、准确度等级：0.05
2、压力范围：（-100-100）kPa；
3、显示方式：6位数字显示，带背光 压力进度百分比显示
4、两点校准功能，9种压力单位
5、带表防护套
6、大屏幕液晶压力及温度显示
7、温度补偿：（0～50）℃
8、具有过压报警功能
9、工作电源：锂电池供电，配备充电器
10.内置进口传感器
数显压力表3（2台）
技术参数
1、准确度等级：0.05
2、压力范围：（0～600）kPa；
3、显示方式：6位数字显示，带背光 压力进度百分比显示
4、两点校准功能，9种压力单位
5、带表防护套
6、大屏幕液晶压力及温度显示
7、温度补偿：（0～50）℃
8、具有过压报警功能
9、工作电源：锂电池供电，配备充电器
10.内置进口传感器
可编程直流电源
技术参数：
＊1.电源功率：3000W
2.电压范围：不低于80V
3.电流范围：不低于120A 

4.支持多台电源级联使用

5.可外接耗散器保护电源及被测产品
6.恒电流(CC)、恒功率(CP)、恒电压(CV)测试模式
7.保护功能完备，过电流、过电压、欠电压、过温度、过功率、外设异常保护、联机异常保护等
8.模拟编程接口、电流监控接口、远程触发功能，可实现复杂功能控制和监测
9.序列功能（SEQ），100组序列，每个序列高达100步
10.上升、下降斜率可自定义
11.操作系统UI扁平化图标设计
12.不低于4.3英寸彩色液晶屏
13.支持RS232、 LAN通讯控制
卧式投影仪（工业测量投影仪）
技术参数：
1.有效测量行程：（X*Y*Z）:400*300*150mm
2.X、Y、Z数显分辨力：0.5μm    
*3.X、Y坐标示值误差：（2.5+L/100）μm(L为被测长度，单位：mm)
4.1/3”彩色CCD摄像机
5.光学镜头：0.7-4.5X
*6.视频倍率：26.6~171X
7.物方视场：8.1mm~1.3m
8.光源：可连续调节亮度LED冷光源
输液泵分析仪
技术参数
1采样间隔可在1s-60min内任意设置；
2可以输注量或输注时间为测量结束条件；
3测试结束后数据自动保存到制定目录中，数据以记事本的形式保存，可调取所有的采集数据;
4测试结束后，可根据测试参数的不同生成测试报告。测试标准中所有参数都可任意设定。每条参数都有合格性判断，可选择是否显示在检测报告中；
5具有PCA测试功能，PCA的速度、测试间隔、判断标准、测试次数等参数可自由设定，测试结束后自动生成测试结论；
6可绘制误差百分比曲线。
7时辰输液测试应可至少测量4个时间段的流速，测试结束后自动生成测试结论；
8天平：量程220g，精度0.1mg
9可同时连接至少4台通讯相同的电子天平（至少适配赛多利斯天平），适用于XP/Win7/Win8/Win10操作系统，可通过电脑连接打印机，打印报告；
10便携式计算机最低配置：
不低于I7处理器十代，内存16G，固态硬盘512G，独立显卡4G，液晶显示屏15寸
11打印机最低配置 激光彩色打印机，支持wifi，USB 连接，支持自动双面打印，至少支持A4幅面打印
12满足GB9706.27-2005、YY/T1469-2016中流量测试的要求。
13采用全自动称重法，可与电子天平进行通讯。
血压计检定仪（血压计监护仪检定仪）
1、设备能满足以下规程要求：
（1）《JJG692-2010  无创自动测量血压计检定规程》 
（2）《JJG270-2008  血压计和血压表检定规程》
2、技术参数：
无创血压计监护仪检定仪准确度等级：0.05级，并具有计量器具型式批准证书，提供复印件，精度等级质保三年
(1)压力发生范围：（0～60）kPa  / （0～450） mmHg
(2)计量单位有：千帕斯卡（kPa）、毫米汞柱（mmHg）、秒（s）；
(3)分辨率：0.001kPa（0.01mmHg）
(4)动态血压模拟
收缩压范围：（2.7～34）kPa/（20～255）mmHg
舒张压范围：（1.3～26.7）kPa/（10～200）mmHg
血压示值重复性：  不大于0.3 kPa（2 mmHg）
心率范围：（30～250）跳/分心率准确度：±1％R.D
脉搏量：（0.1～2.4）mL
(5)气容：硬质金属气容，容积500mL、100mL，MPE：±5%；
(6)一次可同时检定4台血压计静态指标
(7)内置充电电池：脱离电源独立工作12小时以上
(8)可以检定腕式血压计并配有相应接头
(9)通讯接口：USB、RS232
(10)通过prosibus和HART认证，并提供HART会员证书、PROFIBUS证书复印件
(11)7寸彩色液晶屏显示，采用触摸/无线鼠标操作设计
(12)提供省级计量检定证书。
3、主要功能：能实现自动检定电子血压计、水银血压计/血压表。符合国家最新检定规程检定要求，实现血压计重复性、气密性、放气速率、示值误差等检定功能。可根据现场检定需求，自行设置收缩压、舒张压、脉率、脉搏量各种参数，能检测现市场95%以上血压计。 
（1）全自动升、降压：快速压力发生、稳定、无超调；
（2）内置成人/新生儿袖带：可以不接袖带，直接对无创血压监护仪进行测试；
（3）具备保护功能血压计检定时，内置超压保护（42kPa）；
（4）可设置应用模式，一次设定，永久保存，直接进入应用，开始检测；
（5）稳压时间设置0～60秒可选，便于检定不同血压计。
（6）血压模拟器与血压参考标准(听诊法+人群血压源)一致
（7）静态压力输出：支持单点检定、自动检定。
（8）动态血压模拟：内置7种标准模式；也可自定义选择；不同厂家模式选择。
（9）具有气密性测试功能，压力泄露检定,放气速率检定。
应用：可预设并存储用户常用的几个检定项目，方便使用。
第四章  评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件及相关法律法规的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。
一、评标依据

1、《中华人民共和国政府采购法》；

2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；

4、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；

5、《评标委员和评标方法暂行规定》；

6、法律法规的相关规定

7、本项目招标文件。

二、评标原则

1、评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准独立进行评审；

2、评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。评审专家在《河南省财政厅政府采购专家库》中随机抽取后并依法组建评标委员会，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

3、参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4、根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5、评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

6、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

7、供应商（投标人）对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

三、评标准备工作

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2、宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
3、公布供应商（投标人）名单，告知评审专家应当回避的情形；
4、组织评标委员会推选评标组长。
四、评标程序如下：
1、资格审查工作

开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87 号令）第四十四条的规定由采购人或采购代理机构对供应商（投标人）的资格进行审查。

采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件中规定的内容，对供应商（投标人）进行资格审查，未通过资格审查的供应商（投标人）不得进入评标。通过资格审查的供应商（投标人）不足三家的，不得评标。采购人将通过资格审查的投标文件交评标委员会进行下一步的评审。

2、符合性审查工作

符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“符合性审查表”。
3、要求供应商（投标人）对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）。

评标委员会认为供应商（投标人）的报价明显低于其他通过符合性审查供应商（投标人）的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过《河南省公共资源交易中心》交易系统提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商（投标人）不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的时间要求：评标委员会在《河南省公共资源交易中心》交易系统发出澄清要求后，三十分钟内。
供应商的书面说明材料应包含货物（伴随的工程及服务）本身成本、人工费用、运输、税费等，以及最后报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明材料应当加盖供应商单位及法定代表人（或负责人）的电子签章，否则无效。

供应商（投标人）不按评标委员会的要求进行回复的，或者不能在规定时间内作出书面回复的，或者回复内容不被评标委员会认可的，其投标文件将被作为无效投标文件处理。
4、对投标文件进行比较和评价

4.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按评标报价从低到高顺序确定中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对供应商（投标人）的投标价格进行任何调整。
4.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效供应商（投标人）的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个供应商（投标人）的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

5、核对评标结果。
6、确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商（中标人）。
五、评审标准中应考虑下列因素：
1、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 {财库〔2020〕46号}、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件并在投标文件中递交了《中小企业声明函》（声明内容需符合价格扣除条件）、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商（投标人），其投标报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协

议合同总金额 30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。（详见评标标准）。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。
3、国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近期相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

    根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“*”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现（详见采购需求及评标标准）。


采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且供应商（投标人）所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见采购需求及评标标准）。

4、供应商（投标人）所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

5、其他政府采购政策要求： 无 
6、同品牌处理办法：
如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同供应商（投标人）参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照举手表决方式确定一个参加评标的供应商（投标人），其他投标无效；
如采用综合评标法，则：（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商（投标人）参加同一合同项下投标的，按一家供应商（投标人）计算，评审后得分最高的同品牌供应商（投标人）获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商（投标人）不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家供应商（投标人）提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。
7、中标候选人并列时的处理方式：   
本项目采用综合评标法，则：根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人采取随机抽取的方式确定。

六、综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的供应商（投标人），进行综合评分。具体评分标准如下：

评标标准

	评分因素
	评分标准

	投标报价
（30分）
	投标报价
（30分）
	投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。

说明：根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 {财库〔2020〕46号}；”文，对于非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人应按“招标文件 第六章”中的格式提供《中小企业声明函》且《中小企业声明函》中声明的内容符合{财库〔2020〕46号}中的相应要求，方可给与价格扣除，否则不得给与价格扣除。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，符合要求的企业应按招标文件中的要求提交相关证明材料，方可给与价格扣除，否则不得给与价格扣除。

	技术部分（57分）
	技术指标 

响应情况 

（50分）
	设备性能配置（招标技术参数要求及配置要求部分）得分（0～50分）：投标设备满足招标文件所有技术要求得 50 分，带★技术指标每有 1 项不满足或低于招标文件要求扣 2 分，非★技术指标每有 1 项不满足或低于招标文件要求扣 1 分，扣完为止。
供应商须提供有效的企业标准或测试报告或宣传彩页、手册、官网资料等作为符合性的技术证明材料，无证明材料或提供虚假证明材料的响应视为无效响应，该项得 0 分。 

	
	项目实施方案
（7分）
	评标委员会根据各供应商提供的项目实施方案（实施计划、项目实施人员安排、项目实施方案部署等）进行评审：

实施计划详尽、人员安排合理、实施方案具有较强的实用性和先进性、充分考虑了项目的安全性和扩展性、具有切实可行的管理和保障措施的，得7分；

实施计划较详尽、各岗位有人员安排、实施方案有一定的实用性和先进性、有关于项目的安全性和扩展性的考虑、有管理和保障措施的，得4分；

有项目实施计划、有项目人员安排、实施方案能够基本满足项目实施要求的，得1分；

未提供实施方案的，不得分。

	商务部分（13分）
	供应商业绩（2分）
	提供供应商 2019 年 1 月 1 日（合同签订时间）以来完成的类似产品项目业绩，每提供一项得 1分，满分2分。（附合同扫描件，不提供的不得分）

	
	体系认证  （1分）
	投标人提供有效期内的环境管理体系认证、质量管理体系认证证书的，每提供一项得0.5分，最多得1分。（附证书扫描件，不提供的不得分）

	
	质保期
（2分）
	满足招标文件中质保期（免费保修期）要求的基础上每增加一年加1分，最多加2分。

	
	服务承诺
（8分）

	投标人应提供针对于本次采购项目的售后服务承诺，主要包括售后服务能力、售后服务措施、服务组织体系、服务内容、服务计划、服务质量控制方案、服务响应时间、应急处理方案等；

售后服务实力强、售后服务措施完善、服务组织体系完整、服务内容完善、服务响应时间切合实际、应急处理方案能满足实际需求的，得8分；

具有售后服务能力、售后服务措施、服务内容及服务计划完善、服务响应时间切合实际、有应急处理方案的，得5分；

具有售后服务能力、售后服务措施、服务内容完善、服务响应时间切合实际的，得3分；

具有售后服务能力、售后服务措施、服务内容、服务响应时间的，得1分；

无此方案内容的此项不得分。


注：供应商应将本项目所有证书或证明材料原件以扫描件的形式制作于投标文件中，采购 人在项目实施过程中可对投标文件中资料的原件进行查阅。
一、商务符合性审查表

	审查事项
	供应商（投标人）名称及审查情况

	序号
	本项目要求
	　评审标准
	　
	　

	1
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致
	
	

	2
	投标报价
	报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价
	
	

	3
	投标有效期、交货期、交货地点、付款方式、质量保证期及质量要求
	符合招标文件要求
	
	

	4
	投标文件签章
	签署和盖公章符合招标文件要求
	　
	　

	5
	价格修正
	接受价格的算术修正（如需要）（不适用）
	
	

	6
	强制节能产品
	符合强制采购节能产品要求（不适用）
	　
	　

	7
	报价说明
	无需提供报价说明或报价说明可以接受
	　
	　

	8
	投标文件制作机器码
	投标文件制作机器码不一致
	
	

	9
	其他
	无采购人不能接受的附加条件
	
	

	结论
	
	
	


二、技术符合性审查表
	审查事项
	供应商（投标人）名称及审查情况

	条款号
	招标文件要求
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　


第五章  政府采购合同

河南省医疗器械检验所分所检测及科研仪器设备采购项目
（包  ）

项目编号：豫财招标采购-2022-1144
检测设备招标采购合同

甲 方：河南省医疗器械检验所
乙 方：                            
  检测设备招标采购合同

甲乙双方根据              招标文件、乙方投标文件及中海域安项目管理咨询有限公司发出的中标通知书，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，经双方协商一致，达成以下合同条款；
一、检测设备名称、规格、数量
本合同所指设备共包括              等，共计        万元，人民币           。此价格以人民币进行结算，该价格为免税价，包括所有检测设备、附属件、备品备件费用，以及包装费、运杂费、保险费、安装调试费、培训费、技术资料费、计量检定费等，即：检测设备到达交货地点前所发生的一切费用及售后服务费。品名、数量、配置、技术规格均见《招标文件》、《投标文件》。详见附件，此附件是合同中不可分割的部分。
	序号
	检测设备名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	制造商

	1
	
	
	
	
	
	 

	合计：人民币                ￥              元 


二、质量及技术规格要求
乙方应按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件），设备必须符合产品质量标准要求，具体配置、数量符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到供方投标文件及澄清中的技术标准。
乙方应在本合同生效后3个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于20   年   月   日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后在7日内安装调试完毕，5日内双方共同验收并签收验收意见。如甲方在10日内对收到设备不提出异议视为验收合格。如甲方无正当理由拒绝接收检测设备视为甲方违约；在安装调试过程中，甲方将采取不定期的方式对乙方产品质量、安装质量和进度等进行检查，次数不少于2次。设备运送产生的费用乙方负责。
乙方应随检测设备悬挂标识牌。检测设备包装要求：所供设备（仪器）须用坚固木箱或纸箱包装，适合陆运，有良好防潮，防震措施。由于包装不当而引起的检测设备损坏、生锈、损失，责任应由乙方承担。

三、售后服务
1、所有设备免费质保期为 叁 年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），乙方提供终身维护、维修服务。招标文件有特殊要求，或投标文件中有其他承诺的按招标文件和投标文件要求执行。
2、在保修期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。有质量问题，甲方有权要求其换货。
3、乙方一年两次全免费（配件+人力）上门对产品设备进行维护保养。
4、凡设备出现故障，自接到用户报修电话1小时响应，3小时内到达用户现场，24小时内解决问题，保修期外只收取零配件成本费，其他免费。
5、乙方应通过免费现场培训或集中培训，以便于日后用户能够独立操作、维护和管理各有关设备。
6、其它售后优惠条款。
四、交货时间、地点与方式
1、乙方于202X年XX月XXX日之前将检测设备按甲方要求在采购人指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。
2、乙方负责所供检测设备包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。
3、在安装过程中若发生安全事故由乙方承担。
4、乙方安装人员应服从甲方的管理，否则一切后果均由乙方承担。
5、检测设备交付使用前，由乙方对物品进行看管，并承担物品的丢失、毁灭等风险。
五、产品验收
（1）验收方式：甲乙双方相关技术人员共同参加，进行设备到货的开箱验收和项目最终验收。品名、数量、配置、技术规格均见《招标文件》、《投标文件》。

（2）开箱验收：设备到货后，由甲乙双方共同进行设备开箱验收。乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。在开箱验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量或质量不符合要求，在妥当保管的同时，书面通知乙方提出异议，乙方在接到甲方书面异议后，应在10个工作日内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。由此所发生的一切费用由乙方承担。

（3）项目最终验收：乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后由供需双方共同验收，如产生异议，由第三方重新进行验收。由此所发生的一切费用由乙方承担。在项目最终验收之前，乙方应向甲方提供全套技术资料壹份。

（4）验收标准：按照《招标文件》、《投标文件》及合同条款的技术要求执行。

六、付款方式
1、本合同总价款（大写）为： 人民币                （小写：￥          元）。此总价包括所有检测设备、附属件、备品备件费用，以及包装费、运杂费、保险费、安装调试费、培训费、技术资料费、计量检定费等，即：检测设备到达交货地点前所发生的一切费用及售后服务费。
2、全部货到安装并验收合格后5日内，乙方向甲方以履约保函形式缴纳中标金额5%质保金即人民币(小写:￥)。
3、全部货到安装并验收合格，且收到乙方履约保函后，甲方向乙方一次性支付全额货款(具体金额见1款)。
4、质保期内未发现质量问题，期满后15个工作日内，甲方向乙方退还履约保证金。
账户名称：
开 户 行：
账    号：
5、本合同约定的支付时间为需方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间，具体到账时间以政府财政支付部门审批为准）。
七、违约责任
乙方所交的检测设备品牌、型号、规格、质量不符合同规定的要求，甲方有权拒收设备，乙方应负责更换并承担因更换而产生的一切费用；因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，应向甲方按每天支付合同标的总额的日千分之五的违约金。乙方逾期交付检测设备时，每逾期1日乙方向甲方偿付货款总额千分之三的滞纳金。逾期交货超过7天后，甲方有权决定是否继续履行合同。甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款（以银行开出的汇票或支票日期为准），应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。
如因合同双方的任何一方未履行合同或未完全履行合同，致使另一方遭受损失，除依法可以免除责任的以外，对造成损失负有责任的一方应赔偿对方的损失。

八、其它
1、组成本合同的文件及解释顺序为：投标书及其附件、本合同及补充条款；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。
2、双方应严格遵守招标文件和投标文件及本合同约定的权利、义务。双方在执行合同时产生纠纷，协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因检测设备的质量问题发生争议时，以河南省技术监督局或其指定的技术单位质量鉴定结果为准。

3、本合同共      页，一式 八 份，甲方执 三 份，乙方执 三 份，招标公司 二 份。
4、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
5、合同有效期 本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。
6、本合同签订地为：河南省医疗器械检验所。本合同未尽事宜，按合同法有关规定办理。

7、附件：
附件1：供货范围及分项价格表
附件2：乙方所提供的检测设备技术规格；

附件3：乙方所提供的检测设备售后服务承诺书；

附件4：中标通知书
甲方：河南省医疗器械检验所                乙方：XXXXX有限公司
地址：                                    地址: 
签字代表（或委托代理人）：                 签字代表：
电话：                                    电话： 
                               开 户 行： 
账    号： 
合同签署日期：    年    月    日        合同签署日期：    年    月    日         
以下为附件

附件1： 
供货范围及分项价格表
单位：元
附件2： 检测设备技术规格一览表
附件3：                  售后服务计划及保障措施
致：（河南省医疗器械检验所）
我单位就河南省医疗器械检验所XXXXX项目售后服务及质量保证承诺如下：
1、我公司郑重承诺本次采购活动中，所有设备质保期：叁年。
2、所投检测设备非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后1小时（填写具体数字，以下类同）内响应，3小时内到达现场，解决问题时间不超过24小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在3个工作日内提供与原问题检测设备同品牌规格型号的全新检测设备，直到原检测设备修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原检测设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。
3、售后
修单位名称：                      
售后服务地点：                           
联系人：              联系电话：                
从事 售后维修  方面技术服务   年以上，职称：                 
联系人：                 联系电话：                
从事 售后维修  方面技术服务   年以上，职称：                       
4、我公司技术人员对所售检测设备定期巡防，免费进行检测设备的维护、保养服务，使检测设备使用率最大化，每年提供不少于 2 次上门保养服务。
5、安装/配送：
5.1、我公司提供的安装/配送方案为：1.我公司将免费把检测设备运送到用户指定地点，并协助用户对其实验室的改造及规划提出合理化的方案；从仪器的开箱、安装、调试及对实验人员的操作培训我们将做到一站式服务。2.我公司的工程师将进行现场的安装与调试，安装与调试过程中将对仪器的操作规范及注意事项做详细讲解。3.我公司委派的工程师将每年定期对用户仪器的使用情况进行跟踪培训与指导。
5.2 我公司将组织由仪器设备厂家认证的工程师 2 人，负责对所售仪器的安装、调试；为减少用户的操作错误概率，为用户培训至少 2 人的熟练工作人员，所有费用均包含在本次投标总报价中。
6、项目所提供的其它免费物品或服务
1.我公司长期提供仪器零配件供应、免费的技术咨询；2.每年定期邀请用户参加技术交流会；3.免费对所售仪器定期巡防，进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率达到最大化，每年不少于2次上门保养服务；
7、技术人员情况：
             联系电话：            从事 售后维修 方面技术服务   年以上，职称  
             联系电话：            从事 售后维修 方面技术服务   年以上，职称  
8、在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品 合格证等）。验收的技术标准达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。
9、我单位保证本次所投设备均是原厂全新合格设备。
10、质保期过后的售后服务计划及收费明细：质保期内提供免费上门质保服务,质保期外只收取材料和人工成本费,终身提供优质服务；
11、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。
附件4：                
中标通知书
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	内容
	约定内容

	1.5.1
	货物交付期限
	合同签订后，按合同规定交货。

	1.5.2
	货物交付地点
	采购人指定地点

	2.3.2 
	具有知识产权货物的知识产权归属(如有)
	/

	2.4.1
	货物包装要求（如有）
	符合国家相关标准

	2.4.2
	装运货物的要求和通知
	

	2.6
	结算方式和付款条件：
	招标完成后，中标单位与（采购单位）指定用户单位签订采购合同，发货到用户指定地点，经验收合格后按照以下方式付款。
1.验收及付款程序：所供货物经采购人验收达到合同要求后，由中标人凭供货合同及《货物验收数量和质量验收单》和发票提出付款申请，到河南省医疗器械检验所办理资金支付手续。

2.付款方式：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款。

	2.8
	质量保证
	三年。如仪器设备厂家规定的质保期大于三年按实际规定期限执行。

	2.9 
	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担
	由乙方负担

	2.13.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在    时间内以书面形式变更合同；
	5个工作日

	2.13.4
	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在    时间内以书面形式通知对方当事人，并在    时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
	5个工作日

	2.17.1
	货物交付安装后，乙方在    时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
	10个工作日（另行约定的，需要委托有资质的第三方机构测试或检定/校准的除外）

	2.17.3
	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力（包括货物交付时、货物交付完后）
	1. 检验和验收标准：按国家规定

2. 检验和验收程序：按国家规定

3. 验收书的效力：按国家规定

	2.21.1
	递交履约保证金的方式（如要求递交履约保证金）
	合同中约定

	2.21.2  
	履约保证金在   期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效
	履约保证金在合同履行期间（含三年质保期）应完全有效

	2.22
	合同份数
	

	补充条款1
	…….
	

	补充条款2
	…….
	

	…….
	…….
	


附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

 
各供应商（投标人）：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商（投标人）融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商（投标人），可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
　第六章  投标文件格式

                         项目

投  标 文 件

编号：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签字或电子签章）：

年  月

目    录

第一部分  开标一览表及资格证明文件
1、开标一览表

2、法定代表人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件
3、供应商（投标人）须知前附表要求的资格证明文件

4、法定代表人（或负责人）身份证明书
5、法定代表人（或负责人）授权委托书

6、投标保证承诺书

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

9、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

10 、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

11、供应商（投标人）关联单位的说明

12、反商业贿赂承诺书

13、招标代理服务费交纳承诺函
14、产品授权书

1、开标一览表
	项目名称
	

	标段或包
	填写标段及标段名称（或包号及对应的包号名称）

	供应商（投标人）名称
	

	投标范围
	按招标文件要求

	投标总报价（元）
	大写：

	
	小写：

	质量标准
	

	质量保证期
	

	交货及安装地点
	

	完成期限
	

	投标有效期
	

	项目负责人
	

	其他声明
	


说明：此表中，每标段（或包）的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

2、法定代表人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件
供应商（投标人）应提供资料：

2.1 提供有效的营业执照或其它证明文件的扫描件。

2.2 供应商（投标人）为自然人的，应提供身份证明的扫描件。

2.3 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件扫描件。

3、供应商（投标人）须知前附表要求的资格证明文件
说明：3.1 应提供供应商（投标人）须知前附表要求资格证明文件。

 3.2 扫描件上应加盖企业电子章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.3 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

4、法定代表人（或负责人）身份证明书
供应商（投标人）名称：                       单位性质：           
供应商（投标人）地址：                                            
成立时间：     年     月     日   经营期限：                       
姓名：         性别：     年龄：      职务：      系                （供应商或投标人名称）的法定代表人（或负责人）。
特此证明。
供应商（投标人）：                   （企业电子签章）
详细通讯地址：                         邮 政 编 码 ：                
电　　　　话：                         电子邮箱：　 　　　　　

日    期：       年      月      日

注：自然人投标的无需提供
（下面应附法定代表人或负责人身份证扫描件正反面）
	


5、法定代表人（或负责人）授权委托书
本人
       （姓名）系
                  （供应商或投标人名称）的法定代表人（或负责人），现委托 
     （姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，就（项目名称、标段号及标段名称或包号及包名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。

委托期限：
 202  年  月  日至202  年  月  日(填写具体日期) 。

供应商（投标人）：                      （企业电子签章）
法定代表人或负责人：                  （个人电子签章）

代理人：  （签字或签章）               
代理人详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                       
代理人联系电话： （填写一个手机号和一个座机号）

代理人电子邮箱：　 　　　　　　　　

日    期：       年      月      日
注：自然人投标的或单位法定代表人或单位负责人投标的无需提供本授权委托书。

（下面应附代理人身份证扫描件正反面）
	


6、投标保证承诺书
致：（采购人及采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称、招标编号、标段号及标段名称或包号及包名称）的投标, 作为本次采购项目的供应商（投标人），根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件； 

（7）根据采购项目提出的特殊条件。
二、我单位完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对采购（招标）文件有异议，已经在收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日起七个工作日内依法进行维权救济，不存在对采购（招标）文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、我单位参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商（投标人）参与同一合同项下的投标活动行为。
四、我单位参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
五、我单位参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商（投标人）在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、我单位参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

七、参加本次招标采购活动，在近三年内我单位和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

八、我单位在此申明：保证本次投标文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。
九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果（如提供样品）。
十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
   1、我单位在投标有效期内撤销投标文件的；
   2、我单位在采购人确定中标人以前放弃中标候选人资格的；
   3、由于我单位的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
   4、由于我单位的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
   5、我单位在投标文件中提供虚假材料；
   6、我单位与采购人、其他供应商（投标人）或者采购代理机构恶意串通的；

7、在投标有效期内，我单位在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
   我单位如果发生任意一条以上行为，将在行为发生的 5 个工作日内，向采购人、河南招标采购服务有限公司分别支付本招标文件公布的预算金额或最高限价（如无预算金额或最高限价的话，以我单位的投标报价为基准）的10%作为违约赔偿金。 
我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标而被追究法律责任。
   供应商（投标人）：

      

（企业电子签章）
法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

地址：










 


电话：


    



传真：


 


电子邮箱：
    



邮编：


 


日期：　　 　年　　月 　日

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
供应商（投标人）应提供资料：

7.1 供应商（投标人）承诺本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述资料。
供应商（投标人）：



        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

7.2 近一年的财务状况报告

说明：提供会计师事务所或审计部门出具的2021年度财务审计报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述资料。

如提供财务审计报告应提供完整的财务审计报告。
参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》

（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计

师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
说明：8.1 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

      8.1.1 拟投入本项目的设备；

8.1.2 拟投入本项目的人员；

8.1.3 其它。

供应商（投标人）：



        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

9、依法缴纳税收和社会保障资金的记录
供应商（投标人）应提供资料：

9.1 由供应商（投标人）承诺本单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式自拟）。如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述资料。

供应商（投标人）：



        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

9.2 9.2 供应商（投标人）应提供投标截止时间前6个月（2022年3月-9月）以来至少一个月的依法交纳税收和社会保障资金记录证明文件的扫描件。
10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书
我单位承诺：

我单位参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为，若我单位承诺不属实，同意取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
说明：
供应商（投标人）如果在参加本投标活动前三年内在经营活动中有重大违法记录应如实作出说明。
11、 供应商（投标人）关联单位的说明
说明：
11.1 供应商（投标人）应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与供应商（投标人）单位法定代表人（或负责人）为同一人的其他单位；
    （2）与供应商（投标人）存在直接控股、管理关系的其他单位。
注：若无此情形，写“无”即可。
11.2 单位法定代表人（或负责人）为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段（或同一包）投标或者未划分标段（或包）的同一合同项下的政府采购活动。需供应商（投标人）出具承诺函，承诺函格式自拟，要求加盖单位公章。

供应商（投标人）：

                 

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日
12、反商业贿赂承诺书
我单位承诺：

在参加 （投标项目名称）招投标活动中，我单位保证做到：

12.1 公平竞争参加本次招投标活动。

12.2 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

12.3 若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
13、招标代理服务费交纳承诺函
致（河南招标采购服务有限公司）：
我们在贵公司组织的（填写项目名称及标段或包号：     ，招标编号：   ）招标中若被确定为中标供应商（中标人），我单位保证在收到中标通知书时，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金的形式，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
供应商（投标人）：
        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

地址：










 


电话：


    



传真：


 


电子邮箱：
    



邮编：


 


日期：　　 　年　　月 　日

14、产品授权书
致： （采购人及河南招标采购服务有限公司）  
本授权书应包括但不限于以下内容：制造商的名称、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造商/进口产品国内一级代理商/进口国内总代理和被授权人签字或盖公章等。
第二部分  商务及技术文件
1、投标函

2、投标分项报价表

3、货物及伴随服务说明一览表

4、技术要求偏差表

5、商务条款偏离表

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商（投标人）须递交资料

6-1  供应商（投标人）为中小企业声明函

6-2  供应商（投标人）为监狱企业声明函
6-3  供应商（投标人）为残疾人福利性单位声明函

7、 供应商（投标人）简介

8、 售后服务计划

9、评审所需要的其他商务文件
10、技术证明文件

11、供应商（投标人）认为需要提供的相关资料

1、投标函
致： (采购人及河南招标采购服务有限公司）
我们获取了招标编号为 （填写招标编号） 的    （填写项目名称）  招标文件， 经详细研究招标文件的全部内容，委托代理人(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（投标人）（名称、地址）决定参加该项目（ 填写项目名称、标段及标段名称或包号及对应的包号名称 ）的投标活动并按要求递交投标文件。我方郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿意按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）                     元人民币（RMB￥：             元）；

项目交货期、安装期为                。详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   % 。
(2) 本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。
(3) 如果我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
(4) 我方愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
(5) 我方已经详细审查了全部招标文件，包括所有补充通知、更正等（如果有的话），如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我方同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(7) 按照招标文件的规定，在收到中标通知书时向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
(8) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

(9) 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任和义务。
(10) 我方在此声明，所递交的投标文件中所有内容及资料均真实、有效、准确。如有弄虚作假情况出现，愿意按照招标文件中的相关规定承担责任。

(11) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体投标需要填写，非联合体参加投标不需要填写该条）。

与本投标有关的正式通讯地址：
详细地址：                                                         

固定电话：                  委托代理人移动电话：                   

电子邮箱：                         
供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

供应商（投标人）开户银行（全称）：                 
供应商（投标人）银行帐号：                 
日期：                   
2、投标分项报价表
项目名称: 

招标编号:                                                 标段或包号:

报价单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	原产地
	制造商
（服务商）名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
注: 1.货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

2.上述货物中的报价应包含招标文件中规定的全部内容。

3.上述各项的详细分项报价及用于本项目的备品备件、专用工具、伴随的技术服务等其他内容，供应商（投标人）如果认为需要写明，可另页描述。

    4.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3、货物及伴随服务说明一览表
项目名称: 

招标编号:                                                 标段或包号:

报价单位：人民币元
	序号
	货 物
	规格
	数量
	交货期
	交货地点
	伴随服务

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
注: 1.货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

2.各项货物及伴随服务详细技术性能应另页描述。
4、技术要求偏离表
项目名称: 

招标编号:                                                 标段或包号:

	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标响应情况
	偏离情况
	说明（技术证明（支持）文件）

	
	
	规格型号
	技术参数
	规格型号
	技术参数
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
注：货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

5、商务条款偏离表
项目名称: 

招标编号:                                                 标段或包号:
	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款响应
	偏离情况
	说明

	1
	完成期限
	
	
	
	

	2
	交货期
	
	
	
	

	3
	质保期
	
	
	
	

	4
	付款方式
	
	
	
	

	5
	投标有效期
	
	
	
	

	6
	…
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商（投标人）须递交资料
6-1  供应商（投标人）为中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业
（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属 于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不符合要求的企业不需要提供。

6-2  供应商（投标人）为监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商（投标人）提供本企业（单位）制造的货物。
本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　
供应商（投标人）：
     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。
6-3  供应商（投标人）为残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（填写采购人名称）__的__（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（投标人）：
     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

7、 供应商（投标人）简介
供应商（投标人）提供以下内容：

1.供应商（投标人）简介：包括公司概况、近三年经营情况；

2.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料； 

3.具有完成本项目优势的详细说明

4.业绩及目前正在执行合同的情况；

5.供应商（投标人）认为需要提供的其他资料。

8、 售后服务计划
此处提供的格式为参考格式，供应商（投标人）可结合本项目实际情况及自身能力自主编制。

致：                            （采购人名称）

    我单位参加招标编号为 （填写招标编号） 的    （填写项目名称、标段及标段名称或包号及对应的包号名称）  投标，采购人为 （填写采购人名称）。特承诺如下：
1、我单位郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后/验收合格后      年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后   小时（填写具体数字，以下类同）内响应，    小时内到达现场，解决问题时间不超过     小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在    个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修（售后）单位名称：                              
售后服务地点：                 联系人：                  

联系电话：                          

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于    次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：                    

6、项目所提供的其它免费物品或服务                             ；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：                       ；
9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

供应商（投标人）：

   

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
9、评审所需要的其他商务文件
由供应商（投标人）根据招标文件要求提供相应资料。
10、技术证明文件
由供应商（投标人）根据招标文件要求提供相应资料。

11、供应商（投标人）认为需要提供的相关资料

由供应商根据项目特点及自身情况，认为需要提供的相关资料。
PAGE  
79

