一、项目概况

本次招标项目为豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）产科医疗设备采购项目，共 1个包。

	序号
	名称
	数量（套&台&个）
	单价（元/套&台&个）
	合价（元）

	1
	血气分析仪
	1
	80000.00 
	80000.00 

	2
	恒温箱
	2
	5000.00 
	10000.00 

	3
	床旁超声仪
	1
	450000.00 
	450000.00 

	4
	简易呼吸器
	5
	1000.00 
	5000.00 

	5
	妊高症检测仪
	1
	135000.00 
	135000.00 

	6
	产科盆底表面肌电分析系统
	2
	200000.00 
	400000.00 

	7
	生物刺激反馈仪
	1
	200000.00 
	200000.00 

	8
	臀腹康养仪
	2
	25000.00 
	50000.00 

	9
	盆底磁刺激仪
	1
	480000.00 
	480000.00 

	10
	高频电灼仪
	1
	280000.00 
	280000.00 

	11
	便携式产后康复仪
	2
	55000.00 
	110000.00 

	12
	红光治疗仪
	3
	25000.00 
	75000.00 

	13
	空气波压力治疗仪
	3
	16000.00 
	48000.00 

	14
	胎儿脐血流检测仪
	2
	40000.00 
	80000.00 

	15
	婴儿体重秤
	5
	5000.00 
	25000.00 

	16
	经皮黄疸测试仪
	3
	25000.00 
	75000.00 

	17
	超声多普勒胎音仪
	6
	1000.00 
	6000.00 

	18
	新生儿辐射台
	2
	30000.00 
	60000.00 

	19
	多功能新生儿辐射台
	2
	200000.00 
	400000.00 

	20
	孕期营养分析仪
	1
	520000.00 
	520000.00 

	21
	超声多普勒胎儿监护系统（一拖六）
	2
	300000.00 
	600000.00 

	22
	     产科中央监护系统
（含13台胎儿母亲监护仪（无线））
	13
	90000.00 
	1170000.00 

	23
	超声多普勒胎儿监护系统（一拖八）
	1
	350000.00 
	350000.00 

	24
	床旁高端彩色多普勒超声诊断系统


	1
	1200000.00
	1200000.00

	合计
	6809000.00

	注：1、包括本招标项目所包含的货物、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，仓储、运输、装卸、保险、税金、代理服务费，货到就位以及安装、保修等一切税金和费用。


二、技术参数
1血气分析仪参数

1.进样方式：自动进样 ；方法学：干式电化学法、交流阻抗法。

2.计算参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测十项实测参数

3.标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种

4.定标方式：自动定标

5.检测耗材：耗材独立包装，即取即用。

6.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品

7.存储运输：试剂盒运输条件可达-10～37℃；试剂盒存储温度2℃～30℃，保存≥200天；

8.操作界面：≥7吋彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换。

9.设备：内置高容量充电电池，断电后仍可待机时间≥20h,可使用条码扫描仪. 

10.数据接口及管理：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统，仪器可自动存储≥5000个病人结果。

11.检测参数的升级：院内联网升级软件，使用新的试剂盒即可完成，无需增加模块

2恒温箱
1、有效容积：≥430L

2、气候类型：N,SN

3、额定电压：220V

4、额定频率：50Hz

5、额定输入电流：0.8A

6、噪音（声功计）：≤45dB﹙A﹚

7、制冷剂用量：≤R600a(43g)

8、温控范围：2-48℃（每度可调可控）

9、箱体尺寸：≥595*680*1805mm

10、内径尺寸：≥520*530*1570mm

11、产品结构为立式箱体。主体分为五部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统，安全系统。

12、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

13、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露

14、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

15、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

16、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

17、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

18、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

19、内部具备照明设施。

20、配置安全锁，可实现专人专管。

3床旁超声仪参数

设备用途说明：
适用于腹部、妇产科，生殖、血管、心脏、浅表组织/乳腺、新生儿、术中、神经的超声诊断和科研工作；系统具有升级能力的设计，以满足将来扩展的新技术之临床应用的需求
投标方必须保证所投机型若有新技术推出，将免费为本超声仪升级。
主要技术规格及系统概述：
高档彩色多普勒超声诊断仪包括：
彩色监视器：≥15吋高分辨率彩色显示器

主机重量：≤5kg

*2.1.3主机探头接口：≥1个，非扩展接口。

支持探头扩展≥3个

电池的续航时间（实时扫查下）：≥60分钟
操作键盘：物理键盘，机械式轨迹球控制
可配置放置便携机的专用台车，带储物盒功能
全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28000
数字化高分辨率二维灰阶成像
谐波成像技术
彩色多普勒
能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图
M模式
解剖M型
TDI组织多普勒成像
脉冲波多普勒，连续波多普勒
实时血流三同步
血流的自动频谱包络分析测量
实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥3线，可做曲别针实验
自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率
频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。
*多取样门脉冲多普勒技术：可同时取样不少于2个PW取样门，并能实时显示多个取样门的频谱图像。

自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。

智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。
测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）
一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流
速、压力、流速比等）
产科测量，具有产科应用软件（具有胎儿体重孕龄评估，自定义生长
曲线显示，胎儿超声心功能测量）
多普勒血流测量与分析
全自动血流多普勒包络分析
测量赋值功能：可以把常规测量赋值到带标签的测量上。
IMT颈动脉内中膜自动测量
一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理软件：
超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现，图像和视频可扫描二维码导出。
病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

云功能支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能 ，具备网络模块，无需特殊配件及连接医院网络，即可实现院内、院外远程专家会诊，专家端可反向调节参数。
输入/输出信号及参考信号：
输入：网络
输出：HDMI，S-video，VGA，USB

 图像管理与记录装置：

大容量硬盘≥120G

图像可存储为PC兼容格式
USB接口支持打印和数据输出
技术参数及要求：
探头规格：
频率：探头频率范围1.0-19.0MHz

腹部凸阵探头频率1.0-5.0MHz

*线阵探头频率4-13MHz

探头类型：凸阵，线阵
线阵探头有效阵元≥192
探头具备穿刺架装置，穿刺架可消毒
扫描速率
凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥80帧/秒
发射声束聚焦≥4段
*接收方式：可视可调动态范围≥175

二维灰阶≥256

数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥12 BIT
电影回放：灰阶图像回放≥15000幅。

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节
增益调节：TGC分段≥8

谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波
扫描深度≥30cm。
频谱多普勒成像技术参数：
支持方式：PWD、CWD、HPRF
最大测量速度：PWD：+血流速度最大8.5 m/s
CWD：血流速度最大35 m/s
最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）
显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D
电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算
零位移动：≥8级
取样宽度及位置范围：宽度 1–28mm；

彩色多普勒
显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示
彩色显示帧频：
凸阵探头， 18cm深时,全视野彩色显示帧频≥9帧/秒
偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°
显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比
彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图
超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。
4简易呼吸器参数

球体容积：1600ml±150ml
球体材质：硅胶
最大呼吸次数：45BPM
压力阀设定60cmH2O±10cmH2O
储气袋容积：2700ml±200ml
氧气浓度：90-95%
面罩规格：5
储存温度-40℃~60℃
5妊高症检测仪参数

技术参数要求：
1、推车式、整机一体化
 2、双屏液晶显示，全中文显示界面
3、功能：用于孕产妇妊高症的门诊预测、病房预测及双床位胎儿监护
4、妊高症监测参数：
4.1、通过多元运算及微处理器分析，可获得血流动力学参数及诊断参考指数具体参数：收缩压、舒张压、脉压 、平均动脉压、血压指数、体表面积、总血容量、波形系数、体重指数、心输出量、外周阻力、每搏量、心脏指数、心搏指数、顺应性、心率、中心血流量、血液粘度、平均滞留时间
4.2、检测方式：通过桡动脉无创检测脉搏波信号，无痛安全
4.3采用自动增益控制算法，根据脉搏强弱，自动进行增益调整，自动跟踪提取有效波形。
*4.4、具有自动分析软件功能，可直接对孕妇血压进行测量并做出相应的数据分析。软件上增加了更先进复杂的多元运算，提高了自动分析的准确度。
*4.5、系统提供标准波形图谱与异常图谱对比，便于临床医生识别和判断。
4.6、趋势图妊周范围：1—43周
4.7、脉搏传感器：脉搏波：无创桡动脉脉搏波   I型、II型、III型、IV型、V型
4.8、母亲血压： 测量技术——智能型振荡法自动测量
5、胎儿监测参数：
5.1、监护参数：胎心率（FHR）、宫缩(TOCO)、胎动(FM)；

 5.2、超声工作频率: ≥1 MHz。

5.3、输出波束声强 ：< 20mW/cm²

5.4、胎心率记录范围：30～240BPM。

5.5、宫缩压力记录范围：0～100相对单位。

5.6、胎动测量技术：手动、自动。

*  5.7、实时自动诊断功能：可分别做出20分钟无刺激实验和40分钟宫缩实验两种自动诊断报告，同时具有NST和CST两种评分方式。
* 5.8、具备胎心率的小加速分析标注功能。
5.9病案管理：百万份以上病历储存空间
5.10打印多样化，A4、B5普通白纸，横向、纵向打印
 5.11妊高症监测系统和胎儿监护系统均具有国家软件著作权证书。

6盆底表面肌电分析系统参数

总体要求：

适应范围必须包括肌电信号采集、分析功能。

硬件要求：

主机：集成化一体式机箱设计（信号采集模块与工控机封装于同一机箱内），稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。

屏幕尺寸≥21吋
肌电采集范围：2-2000μV（r.m.s）
*分辨率：≤0.5μV（r.m.s）

*通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB)

软件参数：

筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，快速筛查耗时小于等于1分钟，标准筛查耗时小于等于3分钟。快速筛查和标准筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。

*盆底表面肌电标准评估（Glazer评估），对盆底肌肉进行全面且标准化的评估，耗时约6分钟。评估指标包括：前静息平均值，前静息变异性，快速收缩上升时间，快速收缩最大值，快速收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值，后静息变异性。

肌电筛查、评估报告包括筛查、评估指标数值、参考值、盆底肌肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。

*系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。

可对肌电报告的模板进行设置，包括自定义报告的医院名称、报告解读、诊断结果、治疗建议。

可进行模拟咳嗽等腹压增加情况下的盆底肌控尿功能评估，并给出评估报告。

具有性功能评估功能，通过模拟性生活过程中盆底肌的功能状态来分析患者的性功能障碍疾病，并给出评估报告。

具有腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张，并给出评估报告，报告包括测量值、参考值、肌电图。

筛查、评估和治疗过程中，系统提供语音指导，提高临床效率。

多台设备可实现病员数据的自动实时同步。

强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。

*系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。

*系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等，提高临床诊疗效率。

系统支持与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能。

系统支持患者通过手机实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。

实时监测腹肌肌电信号，自动量化腹肌参与度，以百分比形式进行体现在报告中，提高报告的精确程度。

监测盆底肌电信号时，若腹肌肌电幅值高于阈值，则系统自动给出提示标志，提醒患者减少腹部发力。

*具有完整的专科病例记录系统，包括妇科检查、POP-Q测量、手检肌力、疼痛检查等专科检查及诊断结果、治疗建议。其中，诊断结果和治疗建议均可自定义添加内容选项。可打印集成POP-Q、手检肌力、腹直肌分离情况、疼痛检查情况、妇科检查情况、尿垫试验等内容的专科检查报告。

可导出全部或特定的病例的筛查、评估数据，导出格式为excel或PDF，方便统计分析。
7生物刺激反馈仪参数

总体要求：
1. 适应范围必须包括肌电信号采集、分析功能。
硬件要求：
2. 主机：集成化一体式机箱设计（信号采集和电刺激模块与工控机封装于同一机箱内），稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。 
3. *主机多功能物理通道≥4个，其中电刺激通道≥4个，肌电采集通道≥3个。
4. 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。

5.*肌电采集范围：2-2000μV（r.m.s）

6. *分辨率：≤0.5μV（r.m.s）

7. 通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB)

8. 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

9. 电刺激脉冲宽度：至少在50-800μs范围内均可调，步进10us可调节。

10. 电刺激脉冲频率：至少在2-250Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。

11. 上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。
软件参数:
12. *系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。

13. 系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。

14. 系统可将训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等组成），医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。

15. 多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、         多媒体游戏训练。
16. 具有循环电刺激功能，可进行外阴白斑、术后淋巴水肿、盆腔静脉淤血综合征等循环功能障碍和术后的康复治疗。
17. 内置多种盆底康复方案和产后康复方案，且所有内置方案参数可查看，也可以导入、导出。
18. 疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。
19. 每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。
20. 所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。
21. 盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间参数进行调节。
22. 单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。
23. 肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，系统可根据肌肉收缩情况自动调整阈值。
24. Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度，有助于科学训练。

25. 监测盆底肌电信号时，若腹肌肌电幅值高于阈值，则系统自动给出提示标志，提醒患者减少腹部发力。

26. Kegel方案可自定义编辑，包括编辑方案的模板图形、训练时间，以满足不同的治疗需求。
27. 触发电刺激、Kegel训练可查看训练记录，且Kegel训练可查看训练期间的盆底肌肌电图和腹肌肌电图。
28. 多台设备可实现筛查评估及治疗数据的自动实时同步。
29. 强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。

30. 系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。

31. 系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等，提高临床诊疗效率。

32. 系统支持与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能。
33. 系统支持患者通过手机实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。
8臀腹康养仪技术参数

套筒类型：3D立体设计臀腹套筒
套筒腔数：≥6腔
作用部位：≥6部位
压力范围：30～180mmHg,
工作时间：设置范围为1～99分钟/连续运行
保持时间：调节范围为：0～12秒，保持时间的默认值为8秒
间歇时间：调节范围：0～90秒，循环间隔的默认值为20秒
运行状态噪音：≤45dB
压力调节：同步调节/单腔调节
屏幕尺寸（电容触屏）：≥8吋

功能参数
*双向3D立体设计套筒，循环压力分别作用于大腿、骨盆周围、臀、腹等部位，促进淋巴液和静脉血液回流

液晶显示，感应按键操作，简单易用

实时显示压力部位、压力值、间歇时间、压力保持时间等
充气部位压力、充气时间、间歇时间、治疗时间均可自由调整，实现个性化方案

压力范围即可同步调节，也可单腔调节，可避免剖腹产刀口疼痛部位

*远心端向近心端梯度压力充气，促进盆腔血供
作用部位独立调节，即可进行骨盆相关肌肉放松，也可进行骨盆矫正修复。
骶尾部充气，提升臀部，纠正臀下垂
配合手法纠正骨盆错位倾斜，起到骨盆固定作用
套筒可作用于腰腹部位，改善腹直肌分离状态
肢体套筒均为医用级TPU材料
肢体套筒均为圆周压力设计
主机实时检测气囊压力信息，并由气囊漏气检测报警功能
超过极限压力，仪器自动放气，保护患者安全
9盆底磁刺激仪参数

硬件参数：
整机通过EMC电磁兼容测试

适用范围：神经功能评定和治疗，骶神经功能障碍的辅助治疗。

产品结构及组成包含座椅或治疗椅。

治疗座椅可电动调节座椅靠背及脚踏角度，可实现坐位盆底肌刺激和躺位骶神经刺激。

脉冲磁场最大磁感应强度≥7 Tesla。

*脉冲磁场最大刺激频率80Hz，0-80Hz可调，当脉冲频率＞1Hz时，频率调节步长为1Hz；当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.1Hz。

磁感应强度变化率：10kT/s～50kT/s。

单脉冲上升时间：≥60μs±10μs。

单个脉冲持续时间：≥340μs±20μs。

运动诱发电位采样率≥4096Hz。

运动诱发电位检查最小分辨率≤0.2μV。

运动诱发电位检查频率范围：20Hz～500Hz。

运动诱发电位测量灵敏度范围：2～2500μV。

*采用液态内循环冷却系统，散热效率高，保证设备长时间运行，可实现系统温度≤40℃。防护系统实时监测线圈温度，安全预警暂停工作，保证安全使用。

标配Win7及以上软件操作平台，大容量硬盘存储，可存储治疗病例及治疗记录，液晶显示屏幕≥13吋。

开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。

软件参数：

上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程软件产品质量要求与评价。

内置≥5种磁刺激模式，满足临床多种应用场景需求。

标准模式、TBS模式、复合模式、方案治疗模式最高可调节频率80Hz。

内置多种临床治疗方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等。且所有内置方案参数可查看，也可以导入导出。

系统支持自动接收生物刺激反馈类设备生成的磁电疗程化治疗方案及患者基本信息，可实现患者治疗数据的同步共享。

疗程化方案治疗，可自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。

具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化的方案设置和独立方案设置；磁刺激治疗方案参数可自定义设置，包括刺激部位、刺激频率、刺激强度、脉冲个数、刺激时间、间歇时间、休息时间等。

任意治疗模式下的刺激频率、强度可调节。

治疗过程中可对刺激强度进行连续调节，同时显示方案的输出进程，已完成/剩余脉冲个数及刺激时间。

*支持与同品牌生物刺激反馈类设备之间的数据共享和自动实时同步。

强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可以对所有检测及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。

磁刺激操作软件可实现病历管理或病历导出；可生成肌电诱发电位检测报告，及报告打印输出。

10高频评估电灼仪参数

高清触屏≥15吋。
设备额定工作频率≥1MHz。
输入功率：≤200VA。
设备输出功率范围：1-45W可调。 
治疗时间:1-60分钟连续可调。
工作过程中，整机噪声≤60dB(A)。
*治疗电极专人专用，治疗手柄具有实时温度展示功能，支持单极、双极、多极等多种射频模式。

设备具有全时智能控温平台，实时监测阻抗及温度变化，匹配自动能量精准输出。超温保护双重预警。

系统实施全流程AI预警，全方位守护治疗的安全，包括操作前、操作中、操作后的各项预警。

系统具备患者信息档案管理模块，支持回看患者治疗记录。

治疗启动，有脚踏开关模式和软件开关模式。

连接不同的治疗手柄之后，系统界面可实时显示多项参数：输出功率（W）、设定温度（℃）、治疗时间（Min）、电极温度（℃）、剩余时间（Min）。

治疗过程无中断，功率、温度等参数均可调节。

治疗电极具有绑定患者功能，防止交叉感染。

治疗过程中，所有电极具备实时温度监测。

具有远程升级功能。

11便携式产后康复仪参数

总体要求：
1. 适用范围需包括电刺激治疗和生物反馈治疗。

硬件要求：

2.主机电容触摸屏屏幕尺寸≥10英寸。

3. 操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。

4. *内置电池+外接电源，锂电池容量≥4000mAh，双供电模式，满足不同的临床应用需求。

5. 轻巧便携，可立放于桌台上，方便进行观察屏幕的生物反馈训练。

6. *主机多功能物理通道≥4个，其中电刺激通道≥4个，肌电采集通道≥3个。

7. 肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）

8. 分辨率：≤0.5μV（r.m.s）

9. 通频带：不窄于20Hz～520Hz (-3dB)

10. 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

11. 电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10us可调节。

12. 电刺激脉冲频率：至少在1-250Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。

13. 上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。

软件参数：

14. 各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多个不同部位的联合治疗。

15. 产康方案包括电刺激治疗和生物反馈治疗两种治疗方法。

16. 设备包含产后康复及综合康复双模块，治疗方案不小于50种。

17. 具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换。报告可发送至患者手机，随时查看。

18. 设备可连接无线打印机，直接打印肌电评估报告。

19. *具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有至少3种以上体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。

20. *具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。

21. 自定义方案，可以对频率、波宽等多项刺激参数进行编辑，实现个性化治疗。

22. 单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。

23. 系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。

24. 所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图。

25. 自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。

26. *系统支持与同品牌生物刺激反馈类大型设备实现数据互传。

12红光治疗仪参数

1.适应范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用
2.光源材料半导体固态光源（点阵芯片集成式）
3.峰值波长：640nm±10nm

4.光功率密度（光源表面测量）：≥1200mW/c㎡
5.最大治疗面积：≥950c㎡
6.光源聚光设计：光杯式
7.光杯口平面面积：≥50c㎡

8.最大治疗深度：最大治疗深度≥10cm

9.输出光功率（光杯口平面测量）：≥8W

10.光功率稳定度：光功率变化率≤±1%

11.升降装置：手动
12.照射治疗模式：持续照射治疗
13.定时时间：可从0min～88min连续可调
14.操作面板：数码显示、高档薄膜按键
15.输入功率：≤200VA
13空气波压力治疗仪参数

1.智能腿套识别，大腿、小腿、足部自动区分，并配置相应压力。
2.压力可调，零压跳过，个性化治疗，增强患者的依从性。
3.腿套可调压力步长：10mmHg、足套可调压力步长：20mmHg。
4.腿套压力范围：0~80mmHg、足套压力范围：100~200mmHg。
5.三级梯度压力，防止静脉逆流，有效促使下肢淤血的静脉排空。
6.圆周压力，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。
7.连续压力，确保血液流速稳定在较高的水平，从而促进下肢血液循环。
8.双肢体同步加压与步态仿生交替加压均可，
9.快速充放气，充气时间＜12s。
10.间歇时间范围0~90s可调，适应不同年龄段的患者。
11.三腔腿套，保证连续、梯度压力，保证静脉血单向回流。
12.腿套设计避开腘窝压迫，更有利静脉血回流。
13.单人型/耐用型腿套可选，单人型腿套避免交叉感染。
14.一体成型气管，便于擦洗消毒，避免交叉感染。
15.彩色液晶显示。
16.内置锂电池，便于手术室、病房、急诊各科室间病人转运，不留VTE预防空窗期。
17.语音提示，眼观、耳听双重确认，避免误操作。 
18.可连接VTE中央站，便于集中监测、操控。
19.可悬挂床头或安装吊塔上。
20.自保护功能、超压报警、电源报警、空接报警。
21.带电磁环电线，降低干扰。
22.电磁兼容检验报告，更适合ICU、手术室设备密集的场合使用。
25.噪音≤40dB。
14胎儿脐血流检测仪参数

脐带血流诊断模块
脐血流检查，显示并记录脐血流波形，打印脐血流检查报告，自动计算血流动力学参数：FVR、S/D、PI、RI等；
血流监测：双向血流识别，高清晰血流声音监听；
同屏显示胎心率、胎心率短趋势图功能；
实时计算和显示脐血流频谱，自动计算瞬时参数，自动计算包络和任意截取一段典型图谱进行分析，v支持双向频谱/方向反转；
血流速度测量范围0～+56.25cm/s；
超声波束声强< 30mW/cm2；
辅助诊断：参数超限含义提示，机内配备主要参数正常参考值；
频谱色彩可调，显示色彩优化技术；
彩色打印，4种参数的正常值参考图，支持A4和B5纸型；
高性能的信号处理技术：抛物线预测包络算法PPE™，频谱背景噪声抑制技术SPNR™；
病人资料检索及统计分析；
   12.探头：
     标称频率：4.0MHz
     工作频率：（4.0±10%）MHz
     峰值负声压：P_<1MPa
     输出波束声强：Iob<10Mw/cm2
     防水等级：≥IPX4
15婴儿体重秤参数

机器量程：0.1-20KG
分度值：10G
液晶屏幕显示
整机净重≤6KG
交流电压：220V/50Hz
直流电压：6V  1.2AH
16经皮黄疸测试仪技术参数

1)显示:TFT，≥1.3 寸，分辨率≥240*240；
2)供电:  锂电池 3.7v 800mAh ；
3)测量范围: 0.0mg/dL-25.0mg/dL (0.0μmol/L-425μmol/L)；
4)测量精确度: 当测量结果为 0-15.9 mg/dL（0-270μmol/L）时测量精度为±1mg/dL(±17μ mol/L) 当测量结果为 16-25 mg/dL（272-425μmol/L）时测量精度为±1.5mg/dL(±25.5 μmol/L) ；
5)存储功能: 可以存储 20 个最近的测量结果，并可以循环查看存储数据；
6) 内置蓝牙，支持将数据上传至APP 端；
7）重复性<10%。

17超声多普勒胎音仪技术参数

1.彩屏数字/曲线显示，美观方便
2.超声工作频率: 2MHz，综合灵敏度≧90db
3.胎心率检测范围: 50-210bpm；测量误差：≤±2BPM
4.手持式机身，探头卡式设计，整机≤300g
5.主机内置可充电锂离子电池，可满足 250 分钟以上的检查
6.内置扬声器和耳机输出接口
7.具有自动报警功能，电量低报警，胎心率越限报警
8.探头与主机分开设计，可更换
9.自动关机：无信号、无按键操作时，自动关机
18新生儿辐射台参数

电源：220V / 50Hz 

功率：≤1000VA

温控方式：微电脑高精度伺服控温

温控模式：预热、自动、手动控制模式

*温控扩充范围：25℃～38℃，用于特殊婴儿护理


温度显示范围：至少25℃～42℃


温控精度：≤0.5℃


床面温度均匀度：≤2℃


温度显示精度：≤0.1℃

温度传感器精度：≤0.3℃


升温时间：≤45min

显示方式：设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示


报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能
温度校正：温度偏差可在前面板修正



*超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置


脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置


*辐射头角度：±90°水平无级可调
床面倾斜±10°无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸
LED照明：照明方向、亮度无级可调
APGAR评分计时器

婴儿床下置X光拍片盒

材质工艺：铝镁合金机体，氟喷涂工艺防酸防碱、耐腐蚀性强
整体支架采用立柱轨道
双托盘、输液架在立柱轨道上下可调

底座托盘：450mm*630mm
具有RS-232接口、输液密封口
19多功能新生儿辐射台技术参数

1控温方式：预热模式、手动模式、婴儿模式。

2肤温控制范围：33℃-37℃。

3肤温控制精度≤±0.5℃。

4肤温测量范围不窄于：30℃-45℃，分辨率为±0.1°C。

5肤温测量精度≤±0.2℃。

6彩色液晶显示触摸屏：≥10吋。

7矩形灯头设计，更符合床垫的几何学结构，床面温度更均匀。

8标配内置T-组合复苏系统，包含有负压吸痰功能、空氧混合。

9氧浓度调节范围21-100%，精度≤±3%。

10标配监护功能，实时监测患儿的生命体征.

11标配蓝光治疗仪

12标配内置电子秤，体重测量范围300g-8000g，精度±10g。

13具有Apgar计时器功能。

14应具有手挥报警静音功能，无需触碰机器，只需在感应器前轻挥您的手，便可消除报警音，减少交叉感染风险。

15应具有床体升降功能。

16*应具有电动床体倾斜功能，无需手动调节旋钮，操作更方便。

17应能存储不少于48小时趋势图、趋势表数据。

18顶部报警灯，全方位可视。

19应具有软件、硬件、机械三重过热保护功能，安全更有保障。
20两边抽拉式储物箱设计，方便放置医疗护理用品。
21具备导轨系统可无工具安装输液架、托盘等附件。

20孕期营养分析仪参数 

一、配置要求

1、网络版营养信息管理系统

2、内置数据采集生物阻抗检测系统

二、硬件参数
1、生物电阻抗法测量方法

2、双屏

3、测试时间：≤1分钟

4、数据采集生物阻抗检测系统和营养信息管理系统，软硬件集成一体化，更符合人体工程学设计，方便医生操作。

5、鼠标键盘：

（1）键盘：迷你智能笔记本键盘

（2）鼠标：无线鼠标

三、软件功能参数
1、档案管理：

档案管理：

*（1）身份证读卡系统实现快速建立患者档案；

（2）可根据检测者身份变化自由切换备孕期、孕期和产后三个状态；

*（3）支持对接生成高危孕产妇五色管理功能，给出营养指导；

*（4）支持孕期不适症和产后常见不适症状指导。

2、检查项目及监测： 

（1）检测项目：

体重、体脂率、蛋白质、无机盐、骨骼肌、基础代谢量、内脏脂肪面积等；

*（2）孕期体重增长曲线，查看由于孕反应等原因造成体重负增长情况，给出相应增长意见； 

（3）多项多次检查结果可对比：体重、骨骼肌、无机盐、蛋白质等。

3、膳食调查与分析：

（1）支持频次法膳食调查；

（2）支持回顾法膳食调查；

4、运动监测：

（1）体力活动分级；

（2）运动调查：调查结束会自动算出每种类型活动时间和消耗的能量以及总能量；

（3）运动指导：提供孕期正常、体重增长过快或妊娠糖尿病运动指导；产后月子期、顺产、剖产以及产后塑性运动指导；备孕期减重等指导。

（4）支持简易食谱（食物交换份）与精准食谱同时给出。
5、膳食配餐

（1）依据测量结果、孕周、BMI、体力活动强度等参数，给出针对不同个体的配餐方案；

（2）孕期包含GDM、贫血、补钙、素食等配餐；备孕期配餐；产后月子餐、哺乳餐、减重配餐、产后贫血、产后补钙、产后糖尿病配餐等；

（3）食物种类可根据个人口味喜好或饮食禁忌进行人性化食材等量替换，并在报告中体现；

（4）支持简易食谱（食物交换份）与精准食谱同时给出；

6、推荐膳食统计：

（1）自动统计出配餐中营养素含量；

（2）自动统计各分类食材含量；

（3）自动统计配餐方案的能量来源分布；

（4）自动统计配餐方案的餐次供能分布；

7、指导建议

（1）提供不同时期膳食原则、运动指导、不适家庭疗法等；

（2）提供不同营养保健须知：备孕期、孕期、产后（月子期、哺乳期、断乳期、塑形期）；

8、信息化档案统计管理：系统可按照不同病症要素（高危和孕期、产后不适症状）在全院范围内进行病案统计，并导出表格，可做临床科研提供数据。

9、适用人群：备孕期、孕产妇、孕期特殊疾病（如GDM、甲亢等）人群、产后人群。

10.小程序营养筛查服务产品参数：

（1）营养风险筛查：使用特定营养风险筛查量表（NRS2002营养不良筛查量表等），筛查用户营养风险。

（2）*智能膳食采集：可使用小程序拍照功能进行膳食智能记录，可人工进行补录，可生成膳食二维码。(有相关国家项目作为技术佐证材料)—仅能使用3天

（3）智能油盐糖采集：可使用小程序蓝牙连接智能油盐糖称采集油盐糖数据，也可人工进行补录。

（4）膳食结构分析：通过对用户一日三餐的数据分析，对用户全天膳食结构（谷薯类、蔬菜类、水果类、鱼禽肉蛋类、大豆及坚果类、奶及奶制品类等）进行定性分析。

（5）膳食建议：结合个体膳食分析和体成分数据，对用户给于膳食结构的指导和建议。

（6）个性化营养食谱：根据用户个体指标、疾病、运动情况制定个性化一日带量食谱；

（7）营养综合报告：结合用户基本情况、膳食结构摄入分析，对用户营养情况进行综合评定。

四、手机平台家庭监测。

（1）手机端与PC平台信息互联互通；

（2）可查看本人个性化营养食谱、孕期营养保健须知、烹饪注意事项。

（3）手机端记录膳食、运动、血糖、血压、心率等数据，实时同步至PC端。

21超声多普勒胎儿监护系统参数(一拖六）

整机
监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）；
无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫缩压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理；
*采用集成化多床位无线胎心监护工作站，统一注册。
*集成式探头槽支持360度无限制旋转，无线探头可随意安放；
多床位监护：一套工作站同时配置12个无线探头，无线监护6个孕妇，最大化节约医疗空间；
*显示屏幕：≥21吋医用一体机，同时支持全触摸屏和键盘输入操作；中文/英文操作界面
具有监护计时提醒功能，10、20、30、40、50、60分钟可选；
能打印多种报告，包括支持三类图形评估报告在内多种报告系统；
符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节；
 SOV（信号重合）报警功能；
具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；
断电保护功能：每分钟自动暂存；
具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，并可选段诊断、打印；
工作站的扩展性强，可将床边机胎监以无线wifi的方式接入，一套工作站采用无线探头+床边机胎监混合应用最多可监护16床，实现数据的统一管理；
胎儿监护指标
无线探头：
胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定，超声波束声强：<1mW/cm2
*新式探头防水设计:≥ IPX8防水等级；
*支持单胎、双胎、三胎功能，单双三胎任意配置；
无线探头工作距离≥20m（明视），满足临床科室使用需求；
无线探头内置锂电池，充电时间≤5小时，使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次；
*一体化探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；

无线探头彩屏显示，可显示电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值；

无线工作频段：2.4GHz 无线WIFI频段。

22产科中央监护系统技术参数（包含13台胎儿母亲监护仪（无线））

支持有线/无线接入大于120台床边机和32个客户端；
支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准；
全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警；
胎监/母胎监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，适合不同需要；
SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警；
具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段分析、打印；
可回放CTG和母亲生命体征趋势，无创血压列表；
符合国际标准的三级声光处理系统，母亲/胎儿参数报警，报警界限根据需要可调节；
能打印多种报告，包括支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分报告，三类图形评估报告和CTG报告等多种报告系统；
打印支持国标格式，支持A4/B5等纸型
支持接入医院信息管理系统（HIS），实现数据的统一管理和共享；
可同步远程监护数据，对监护数据进行管理，支持查询。
*可接入新生儿血气分析仪，实现孕妇、新生儿脐血气数据的统一管理

胎儿母亲监护仪技术参数
1. *一体化无线胎监，监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；支持配置无线母参模块：母亲心率、血压、血氧、脉率、心电、呼吸；

2.7晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<3.6 mW/cm2；

3. *支持TOCO探头外接电极套，监测宫缩的同时监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰；

4.支持胎心率与母亲心率信号重合报警功能；

5.胎动：自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

6. 支持无线充电，无线探头无充电触点，不会因涂抹耦合剂污染充电触点导致充电不良问题；

7.*支持无线探头10min以上的断线续传；

8.支持波形储存时长≥3000小时；

9.≥13吋高清晰TFT触摸屏设计；

10.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

11.支持升级双/三胎监测，支持多胎胎心率重合报警(SOV)；

12.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

13.内置四种以上胎监报告自动评分/分析方法；

14.*支持NST三级分类报告；

15.内置通讯接口，支持多种方式接入中央站组成网络系统，内置485、内置wifi等；

16.主机防护等级IPX1，探头防护等级IP68,无线母参模块防护等级IPX2；

17.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线、母亲心率曲线、血氧曲线及胎儿活动曲线；

18.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调；

19. *具备CTG预警，针对正弦模式预警、低变异性预警、无变异的心动过速、延长减速等高危CTG曲线及时报警；

20.*具备附件一键转床，从待产室进产房不需要拆除探头，有效降低医护人员工作量；

23超声多普勒胎儿监护系统参数(一拖八）

1．整机

1.1监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）；

1.2无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫缩压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理；

1.3*采用集成化多床位无线胎心监护工作站，统一注册

1.4*集成式探头槽支持360度无限制旋转，无线探头可随意安放

1.5*多床位监护：一套工作站同时配置15个无线探头，无线监护8个孕妇，最大化节约医疗空间；

1.6显示屏幕≥21吋医用一体机，同时支持全触摸屏和键盘输入操作；中文/英文操作界面；

1.7具有监护计时提醒功能，10、20、30、40、50、60分钟可选；

1.8能打印多种报告，包括支持三类图形评估报告在内多种报告系统；

1.9符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节；

1.10 SOV（信号重合）报警功能；

1.11具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

1.12断电保护功能：每分钟自动暂存；

1.13具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，并可选段诊断、打印；

1.14工作站的扩展性强，可将床边机胎监以无线wifi的方式接入，一套工作站采用无线探头+床边机胎监混合应用最多可监护16床，实现数据的统一管理；

2．胎儿监护指标

无线探头：

2.1胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定，超声波束声强：<1mW/cm2

2.2*新式探头防水设计:≥ IPX8防水等级；

2.3*支持单胎、双胎、三胞胎功能，单双三胎任意配置；

2.4无线探头工作距离≥20m（明视），满足临床科室使用需求；

2.5无线探头内置锂电池，充电时间≤5小时，使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次；

2.6*一体化探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；

2.7无线探头彩屏显示，可显示电池电量、信号质量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值；

2.8无线工作频段：2.4GHz 无线WIFI频段。

高端便携式彩色多普勒超声诊断系统

技术规格及要求(配4把探头)
货物名称

全数字化高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统

产品用途说明

1、腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊等全身应用

货物数量：壹套

系统技术规格及概述：

全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

≥15英寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏

数字波束增强器

多倍波束合成

二维灰阶模式

组织谐波成像模式

组织特异性成像

空间复合成像

斑点抑制成像

频率复合成像

回波增强技术

M型模式

彩色M型模式

具备解剖M型模式 ,能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像（提供证明图片）

具有曲线解剖M型模式
彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

超宽动态血流技术

频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）
组织多普勒实时定量分析，同步分析节段≥8端（提供证明图片）
可选配低机械指数造影模式，并支持微血管造影成像;支持浅表、血管、腹部造影。

可选配具备造影定量分析软件(提供产品注册证证明)

具备实时宽景成像，要求支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示，宽景最大扫描长度≥90CM

支持组织斑点追踪技术及定量分析软件,同时支持全域应变及应变率曲线。

独立角度偏转

扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用

实时双幅对比成像

具有左室造影功能

一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

智能多普勒 自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

一键实现全屏放大

局部放大（支持前端、后端放大）

二维和彩色多谱勒双幅显示

支持穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

支持超声教学软件

支持DICOM 3.0

支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

具备负荷超声成像，并要求负荷超声模式下支持左室造影成像

 测量和分析:

常规测量

距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 

心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

支持用户自定义测量项目以及公式编辑

6.9血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具有专业的评估报告和历史回顾分析功能

6.10具有自动左心室收缩功能自动测量

6.11具有心肌组织追踪定量分析，输出16/17节段的曲线分析结果图以及牛眼分析图。（提供图片证明）

电影回放及原始数据处理

所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持保存后的图像对比分析（动态、静态）

原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。

检查存储和管理（内置超声工作站）

检查存储

≥230G硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低功耗（提供技术白皮书证明）

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

安全和认证

9.1经CE、FDA及SFDA认证

技术参数及要求

10.1系统通用功能

监视器:≥15英寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

探头接口选择:1个，可扩展到3个

安全标准：符合商品安全质量要求

整机重量≤7KG

 支持用户自定义按键数量≥4个

探头规格：支持单晶探头

频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

凸阵探头具有≥6种频率的变频范围，常规扫描角度≥60度

线阵探头具有≥6种频率的变频范围，支持T型扩展显示 

相控阵探头具有≥6种频率的变频范围

支持心脏经食道探头，具有≥6种频率的变频范围，扫描角度≥90度

二维灰阶模式

数字化声束形成器

扫描频率：

电子凸阵：超声频率
1.3- 5.0 MHz

单晶体电子相控阵：超声频率1.5- 4.5MHz

电子线阵：超声频率
3-10.1MHz

电子相控阵：超声频率3.0- 11.0MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥39cm （提供机器图片证明）

最大帧率: ≥999 帧/秒

TGC: ≥8段

LGC: ≥4段（提供机器图片证明）

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

体位标记：≥120种，可以自定义注释

扫描帧率：诊断深度18cm，相控阵探头全视野时≥50帧／秒

彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头)

最大帧率: ≥244 帧/秒

支持B/C 同宽

频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

最大速度: ≥7m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤3 cm /s（非噪声信号）

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

快速角度校正

连通性

参考信号:  心电,呼吸波，并支持心电触发控制

输入/输出信号:

输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频

输出: 高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S---视频

支持数据无线传输

支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

支持DICOM 

USB3.0接口

外设数据模块：包含下列接口： S-视频、VGA视频接口、高清音视频接口

音频接口

可升降多功能专用台车

支持机器防盗锁控制

支持扩展USB接口

具备可装卸探头扩展槽

储物设备

专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

配备四把探头：凸阵、线阵、单晶体相控阵、新生儿相控阵
