- 采购货物清单及技术要求

| 一包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 单位 |  |  | 数量 |  | 预算控制总价 |  |
| 1 |  | 2-8℃冰箱 | 台 |  |  | 8 |  | 980352元 |  |
| 2 |  | 冰箱 | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 3 |  | -20℃冰箱 | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 4 |  | 制冰机 | 台 |  |  | 6 |  |  |  |
| 5 |  | 冰柜 | 台 |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 |  | 超低温冰箱（含冻存架） | 台 |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 |  | 2-8℃冰箱 | 台 |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 阴凉柜 | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 9 |  | 药品转运箱 | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 10 |  | 冷链无线监控系统 | 套 |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 二包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 单位 |  | 预算控制总价 |  |
| 1 | 可移动黄光灯 |  |  | 20 | 个 |  | 648820元 |  |
| 2 | 平板式黄光灯 |  |  | 80 | 个 |  |  |  |
| 3 | 口服药车 |  |  | 4 | 辆 |  |  |  |
| 4 | 挂式紫外线消毒机 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 | 低速冷冻离心机 |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 6 | 手动移液枪 |  |  | 14 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电子天平 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 8 | 超声波身高体重测量仪 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 9 | 同步时钟双面 |  |  | 50 | 台 |  |  |  |
| 10 | 同步时钟单面 |  |  | 46 | 台 |  |  |  |
| 11 | 试管架 |  |  | 200 | 个 |  |  |  |
| 12 | 试管架配套整理盒 |  |  | 200 | 个 |  |  |  |
| 13 | 尿标本架 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 14 | 三连架 |  |  | 24 | 个 |  |  |  |
| 15 | 治疗盘 |  |  | 24 | 个 |  |  |  |
| 16 | 氧气袋 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 17 | 采血椅/可折叠桌 |  |  | 120 | 张 |  |  |  |
| 18 | 酒精呼吸检测仪 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 19 | 两用听诊器 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |

一包：

一、2-8℃冰箱技术参数（8台）

1.	工作条件：220V，50Hz；

*2.样式：立式，双开门；

3.	制冷方式：风冷；

*4.容积:容积在600到630升之间；

5、使用温度：2-8℃，湿度35%-75%

微电脑控制，显示精度0.1度。

7.透明中空双层玻璃门，内冲惰性气体，满足32℃、65%-85%Rh环境下无凝露

8.安全报警：产品具有高温、低温报警、传感器故障报警、断电报警和湿度上下限报警等功能；可配备远程报警接口，可接远程报警，故障报警方式为声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等。

9、搁架数量不少于8个。

10、压缩机和风机:知名品牌压缩机、风机，使用寿命长。

11．气候类型：SN

12、柜体内配置自动控制LED灯。

*13.	资格证明和技术文件具有产品生产厂家具有医疗器械生产许可证；ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；OHSAS18001职业健康体系认证、ISO13485认证，注册证（需显示投标型号）

二、冰箱（4台）

1.立式结构，冷藏0-10度，冷冻＜-10度

2.容积≥530升

3.不低于2级能耗

4.立式，对门设计。

5.国内知名品牌压缩机

6.冷藏室不小于310L，冷冻不小于220L

7.无氟绿色环保制冷剂

8.整机质保不少于3年

三、-20℃冰箱技术参数 (4台)

1.	工作条件：220V，50Hz；

2.	样式：卧式；单开门

3.	制冷方式：直冷；

4．温度显示分辨率0.1度。

5.	外观颜色：白色

6、安全门锁设计，存储物品更加安全。

7.	保温材料：无氟聚氨酯发泡，保温效果好；

8.	容积：≥525升；

9.	使用温度：-10℃～-25℃

10.	压缩机：全封闭高效名牌压缩机；

11.	控温方式：微电脑温控，数码温度显示

12.安全系统：高低温、传感器故障报警

13.	环保安全：无氟环保制冷剂；

14.每台冰箱适配UPS电源一套

15.资质文件：资格证明和技术文件具有产品生产厂家具有医疗器械生产许可证；ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；OHSAS18001职业健康体系认证、ISO13485认证； 产品具有医疗器械注册证并提供注册表。

四、制冰机技术参数（6台）

1、24H出冰: ≥55KG

2、储冰量: ≥4KG/450颗

3、单次出冰: ≥40颗

4、进水方式: ≥3种

5、产品功率: ≥200W

6、出冰时间: 10-20分钟

7、机器净重: ≤16.5kg

五、冰柜技术参数（2台）

1.	工作条件：220V，50Hz；

2.	样式：卧式；单开门

3.	制冷方式：直冷；

4．温度显示分辨率0.1度。

5.	外观颜色：白色；

6、安全门锁设计，存储物品更加安全。

7.	保温材料：无氟聚氨酯发泡，保温效果好；

8.	容积：≥147升；

9.	使用温度：-10℃～-25℃

10.	压缩机：全封闭高效名牌压缩机；

11.	控温方式：微电脑温控，数码温度显示

12.安全系统：高低温、传感器故障报警

13.	环保安全：无氟环保制冷剂；

14.资质文件：资格证明和技术文件具有产品生产厂家具有医疗器械生产许可证；ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；OHSAS18001职业健康体系认证、ISO13485认证； 产品具有医疗器械注册证并提供注册表。

六、超低温冰箱技术参数(10台)

1.名称：超低温冰箱

2.数量：10台

3.技术要求：

3.1内部容积：≥650L，2英寸冻存盒容量，不少于400个

3.2压缩机:2台工业级高效压缩机

3.3工作温度:-50℃至-86℃

3.4具备电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

3.5标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能

3.6箱体结构：盐喷测试超过1000小时

3.7标配四扇内门，减少冷气丢失

*3.8具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从-80℃ 升温到-50℃的时间不低于240分钟

*3.9开门一分钟内关门，恢复到设定温度-80℃的时间不超过30分钟

3.10超大冷凝器，确保最佳降温效果

*3.11外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启

3.12全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供不少于九种报警提示。

3.13重型脚轮，方便移动和固定冰箱

3.14冰箱需要有消音装置，能减少噪音，运行安静

3.15后备电池在断电情况下为监控报警系统供电不少于72小时

3.16可以选配液态CO₂和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温

*3.17符合CE 认证或CFDA认证

3.18每台冰箱适配UPS电源一套

*3.19 根据科室实际需求配备冻存架

七、医用冷藏箱（2-8℃）(2台)

1.	工作条件：220V，50Hz；

2.	样式：立式；

3.	制冷方式：风冷；

*4.容积：≥330L；

*5.箱内温度：2-8℃，湿度:35%-75%

防凝露：采用离线镀膜钢化玻璃门，放凝露效果好。

7.安全报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警

8.	压缩机、风机：国际知名品牌压缩机、风机；

9.控温方式：微电脑控制，数码温度显示,显示分辨率0.1℃

10.每台冰箱适配UPS电源一套。

*11.	资格证明和技术文件具有产品生产厂家具有医疗器械生产许可证（投标需显示具体型号） ，产品具有医疗器械注册证.

- 阴凉柜（4台）

1.	工作条件：220V，50Hz；

2.	样式：立式；

3.	制冷方式：风冷；

*4.容积：≥180L；

*5.箱内温度和湿度：8-20℃，35%-75%

*6.电加热玻璃门功能，在32度环温下80%湿度无凝露。

7.安全报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警

8.	压缩机、风机：知名品牌压缩机、风机；

9.控温方式：微电脑控制，数码温度显示,显示分辨率0.1℃。

10、每台阴凉柜适配UPS电源一套

九、药品转运箱（4台）

1.采用食品级硬质塑料吹塑成型。

2.容积:≥35L

3.采用温度显示，显示误差±0.5度。

4.箱体结实耐用,其牢固度≥V级，抗冲击力强，尤其适用于长期高温，严寒等恶劣环境

5.保温层选用聚氨酯无氟发泡,发泡均匀,密度≥43kg/m3发泡均匀，导热系数低保温性能优良，平均壁厚为30mm以上。

6.塑料合页,塑料提手,使箱体更轻便。

7.采用迷宫式设计，保温效果更佳。

8.温度实时记录，可选择时间段打印，附带gps定位功能等

9.每台转运箱配置转运温度计一个

十、冷链监控系统（24套）

（一）、总体要求：根据医院临床实际需求配置相适应的冷链监控系统。

（二）、技术参数：

*1应具有监控医用冰箱温度，实时传输数据，输出器液晶显示温度、湿度、电池等信息。

2.可自行根据需求设置温度，湿度报警上限，具备数据打印功能

3.当温度出现超温，可通过邮箱，短信，并且可通过微信公共号等方式通知相关人员

4.采集模块和数据中转一体化，方便安装，同时避免数据中转时因场地限制导致多台采集器出现信号不足出现数据中断情况。

*5.可根据院方要求增加采集数量，方便统一管理

6.最多具有采集路线为两路，，数据采集可使用WIFI或GPRS流量

7.应具有采集探头温度精度±0.4℃

8.应具有采集探头的温度范围-100～80℃

9.工作温度：-40～80℃

10.应具有锂电池供电，待机时间超过30天

11.应具有分等级管理，数据导出可打印

*12.1英寸液晶显示屏，可显示电池电量，时间，温度等。

*13.保证在冷链信号差的时候，采集器能够正常采集，再次连接之后，数据不中断。

14.云终端可根据医院需要选择时间段和时间点打印和记录，并且可单独打印极值。

二包：

一、移动式黄光灯技术参数

1、产品名称：移动黄光灯

2、产品功率：36W

3、光    色：黄光

4、色纯度:Purity=80%

5、电参数:220V-240V   50/60Hz

二、平板式黄光灯技术参数

1、总体要求：包含安装调试，最终能满足医院临床正常使用需求。

2、产品名称：洁净灯（黄光灯）

3、产品尺寸：≥600*600*10mm

4、产品功率：≤48W

5、光    色：黄光       色纯度:≥99.4%

6、波长参数：

主波长:≥580.7nm  峰值波长:≥585nm   平均波长:594nm

7、光参数：

（1）光通量:4287.3(1m)

（2）光效率:89.31(1m/w)

（3）光辐射功率≤10.22(w)

适 用 于：彩钢板/龙骨

三、口服药车参数

产品名称：口服药车

材    质：ABS台面、铝塑钢架

配    置：双层抽屉（抽屉高度150mm）

内置药盒（125mm）

两只脚踏式污物桶

一只利器盒

一只挂娄

四只万向静音轮

外形尺寸：≥910*530*910（mm）

台面尺寸：≥700*495（mm）

按照科室实际需求配备量筒、量杯。

四、挂式紫外线消毒机参数

产品名称：紫外线空气消毒器

型号：壁挂式

1、适用范围：该产品主要适用于医疗卫生机构、病原微生物实验室、有卫生要求的生产车间、公共场所、学校、托幼机构等场所

2、消毒方式：长寿命、高强度紫外线循环风消毒，负氧离子清新空气，人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。

*3、机器外形美观，采用简洁流畅的外型设计，机壳采用优质阻燃抗紫外复合材料ABS工程塑料。

4、采用壁挂式安装方式，不占用地面空间。

5、电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，额定功率：≤180VA

*6、循环风量：≥990m3/h（提供第三方检测报告）

7、整机重量≤14.5kg，安装尺寸：32*23*107cm，可适用 100m³体积及以下的场所。

8、超静音轴流风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤50dB（提供第三方检测报告）

9、消毒效果：(提供疾控中心检测报告)

对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.95%

对空气中自然菌的消亡率≥98.00%

机外紫外线泄漏≤0.1uw/cm2

空气中的臭氧量≤0.02mg/m3

10、灯管寿命≥5000（h），机内紫外线辐射强度≥5000*4uw/cm2

11、负氧离子释放量≥6*106个/cm3

12、风速高中低可调；风向多角度可调。

*13、机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度显示功能，灯管损坏时自动提醒。

*14、程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求

15、机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式

16、用高档液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段；可分别查看紫外线灯管累计工作时间和滤网累计时间。（提供显示屏专利证书）

维护保养简单，只需打开前盖板即可轻松更换灯管及过滤网。

*18、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。（提供第三方检测报告）

19、产品具有报警功能：紫外线灯管故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。

20、产品通过 ISO9001 、ISO14001、ISO45001三认证，具有质量保证；（提供以上管理体系认证证书）

*21、选用具有国家 3C 认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局， 线身耐弯曲抗摇摆；

22、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。

五、低速冷冻离心机技术参数（立式）

产品特性∶

1、交流变频电机驱动，无污染，运行宁静清洁

2、国际知名品牌制冷压缩机，高效无氟环保制冷剂

*3、微电脑控制，触摸键设定参数，液晶屏同时显示设定参数和实时运行参数及运行状态

4、不锈钢离心腔体，三层钢板防护

5、10个升、降速档位选择，可根据样品特性选择升降速度，有效防止样品重悬

6、10种工作程序设定，可自由编程离心参数，调用方便

7、转速、离心力相互设定，同步显示，自动计算RCF值

*8、可设定两种计时模式∶启动计时、定速计时

9、瞬时离心功能，可快速处理样品

10、快速预制冷功能，从室温降到4℃不超过6分钟

11、门盖采用双锁杆设计，磁感应安全门锁，启动后自动锁紧门盖

12、一键电动开门，断电有应急开锁装置

13、内腔底部带排水孔，科快速排干腔内冷凝水

14、目视平衡，无需专门配平，离心最大允许偏差可达30克

*15、运行中可随时更改参数，无需停机

16、有门锁、不平衡、超速、超温、过流等多重保护功能，有异常会报警停转

17、提篮采用三层插片式设计，组合方面，适用不同高度试管

18、可选配真空管脱帽器，脱帽率100%

19、离心结束有声音提示

技术指标

20、最高转速：≥4500rpm

21、最大相对离心力：3524×g

22、转速精度：不低于±10rpm

23、转子最大容量：300ml×4

24、温控范围：-20℃~40℃

25、温控精度：不低于±1℃

26、噪音：≤58dB

27、定时范围：1sec～99h59min59s

28、电源：220V 50Hz(±10%)

29、功率：≤2000VA

30、重量：≤100kg

31、外型尺寸(长×宽×高)：≤ 550×690×835mm(立式)

32、标准配置：300ml水平转子吊杯，10ml*40，15ml*28，真空采血*56提篮

可选择的配置转头

| No.1（选配） | 水平转头 | 4500rpm | 3524×g | 4×300ml（圆吊杯） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 提篮1 |  |  | 8×50ml |
|  | 提篮2 |  |  | 28×15ml |
|  | 提篮3 |  |  | 56×真空采血管 |
|  | 提篮4 |  |  | 4×100ml |
|  | 提篮5 |  |  | 40×10ml |
|  | 提篮6 |  |  | 76×5ml |
|  | 提篮8 |  |  | 56孔脱帽器 |
| No.2（选配） | 水平转头 | 4200rpm | 3321×g | 148×5ml放免管 |
| No.3（选配） | 微孔板转头 | 4000rpm | 1842×g | 2×96孔 |
| No.4（选配） | 微孔板转头 | 4000rpm | 2173×g | 4×96孔 |

备注：按照科室实际需求配备环境温湿度计。

- 六、手动移液枪参数

产品主要特性

1、采用高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

3、人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）

4、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养

5、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

6、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积

7、体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作

8、独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

9、0.1μL－10mL 不同量程选择，全面满足不同使用需求

10、颜色标识移液器量程

11、RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪

技术参数

*1、0.5-10ul 移液器体积增量0.01ul，灰色控制按钮

2、0.5 μl不准确度小于±8.0%，不精确度小于±5.0%；

3、1ul时不准确度小于±2.5%，不精确度小于±1.8%；

4、5ul时不准确度小于±1.5%，不精确度小于±0.8%；

5、10ul时不准确度±小于1.0%，不精确度小于±0.4%

*6、2–20 μl 移液器体积增量0.02ul，浅灰色控制按钮

7、2ul时不准确度小于±5%，不精确度小于±1.5%；

8、10ul时不准确度小于±1.2%，不精确度小于±0.6%；

9、2.5ul时不准确度小于±1.0%，不精确度小于±0.3%

*10、10-100ul 移液器体积增量0.1ul，黄色控制按钮

11、10 ul时不准确度±小于3.0%，不精确度小于±0.1%；

12、50ul时不准确度小于±1.0%，不精确度小于±0.3%；

13、100ul时不准确度小于±0.8%，不精确度小于±0.2%

*14、100-1000ul 移液器体积增量1ul，蓝色控制按钮

15、100 ul时不准确度小于±3.0%，不精确度小于±0.6%；

16、500ul时不准确度小于±1.0%，不精确度小于±0.2%；

17、1000ul时不准确度小于±0.6%，不精确度小于±0.2%

七、电子天平参数

名称：电子天平

称重量：最大称重量5000g

精确度：不低于0.1g

八、超声波身高体重仪参数

额定电源：AC 220V±10% 50Hz

额定输入功率：≤30W

测量范围：  身高： 70 ~ 200cm

允许误差： +5℃ ~+10℃（含+10℃） ±0.6cm，

+10℃ ~+40℃ ±0.5cm

重量： 5.0 ~ 200kg   允许误差：±0.1kg

显示屏：①单色测量屏不小于6.3英寸

其他功能：

- BMI值计算

- 自动热敏打印

- 语音提示测量步骤

- 语音播报测量结果

- 自动/手动测量模式，手动模式时，红外遥控操作

- 提供标准校正工具

- RS-232数据传输

- 纬度补偿功能，使体重测量更精确

九、同步时钟双面参数

- 1、数字时钟显示面板可按采购方要求添加LOGO及名字

- 2、自动接受北斗GPS卫星信号或者基站加强信号，自动校时。可定制校时次数。

- *3、时钟断电期间或通讯故障期间，时钟有记忆功能自动准确走时；通讯故障期间，重新联通后时钟自动同步；断电后来电自动校时。无需人工调校。

- 4  显示年月日时分秒星期，尺寸21*48*5厘米，分两行显示，上面显示时分秒，下面显示年月日星期。

- 5、电源供电：采用外置电源适配器供电或者POE供电。侧面定制插口直接连通美观方便。

- 6.电源具有超温、过流、过压保护等技术；时钟功耗<5W，节约能源。

- 7侧面边框模具一体成型，具有电源插口、一个RJ45插口和1个以上人工调节复位退出按钮；(非密度板)，复位按钮长按可以恢复出厂设置，重新校时。

- 8.上下框为铝合金边框，不褪色不生锈；亚克力面板。

- 9.铝合金边框内有凹槽，上部铝合金边框内嵌有固定块，固定块可在凹槽内移动，壁挂或吊挂点位置可调。

- 10.高透明亚克力面板，秒显示右下侧有红点，没有接受到信号红点亮，收到信号红点灭。

- 11时钟有中国计量科学研究院校准证书和中国科学院国家授时中心测试证书

- 双面显示屏

十、同步时钟单面参数

- 1、数字时钟显示面板可按采购方要求添加LOGO及名字

- 2、自动接受北斗GPS卫星信号或者基站加强信号，自动校时。可定制校时次数。

- *3、时钟断电期间或通讯故障期间，时钟有记忆功能自动准确走时；通讯故障期间，重新联通后时钟自动同步；断电后来电自动校时。无需人工调校。

- 4  显示年月日时分秒星期，尺寸21*48*5厘米，分两行显示，上面显示时分秒，下面显示年月日星期。

- 5、电源供电：采用外置电源适配器供电或者POE供电。侧面定制插口直接连通美观方便。

- 6.电源具有超温、过流、过压保护等技术；时钟功耗<5W，节约能源。

- 7侧面边框模具一体成型，具有电源插口、一个RJ45插口和1个以上人工调节复位退出按钮；(非密度板)，复位按钮长按可以恢复出厂设置，重新校时。

- 8.上下框为铝合金边框，不褪色不生锈；亚克力面板。

- 9.铝合金边框内有凹槽，上部铝合金边框内嵌有固定块，固定块可在凹槽内移动，壁挂或吊挂点位置可调。

- 10.高透明亚克力面板，秒显示右下侧有红点，没有接受到信号红点亮，收到信号红点灭。

- 11时钟有中国计量科学研究院校准证书和中国科学院国家授时中心测试证书

- 单面显示屏

十一、试管架参数

1、产品名称：试管架

2、孔径：13mm

3、孔数：50孔

4、材质：全塑料

5、可拆卸三层隔板

十二、试管架配套整理盒参数

1、产品名称：试管架配套整理盒

2、材质：全塑料

3、尺寸：32*23*18（cm）

十三、尿标本架参数

1、产品名称：尿标本架

2、规格：18mm

3、孔数：40孔

4、材质：全塑料

5、可拆卸三层隔板

十四、三连架参数

1、材质:304不锈钢

2、尺寸：15cm*8cm*8cm（长*宽*高）

3、孔径：5.5cm

4、孔数：两孔

十五、治疗盘参数

1、材质：304不锈钢

2、尺寸：31cm*24cm*3.1cm（长*宽*高）

十六、氧气袋参数

- 适用范围：该产品用于充入医用氧气，并与一次性使用鼻氧管连接，供缺氧症状病人临时供氧用。

- 材质：采用无毒及与氧气无害化学作用的单面PU涂覆尼龙（或涤纶）织物材料制成。

- 氧气袋充入13.3kPa压缩空气，在室温下放置12小时后，剩余压力不低于9.3kPa。

- 氧气袋爆破力不低于39.2kPa。

- 使用压力≥10.6（kPa）

- 容量≥42L

- 长度≥700mm

- 宽度≥430mm

十七、采血椅参数

- 椅背宽43cm，椅背高38cm

- 扶手高70cm

- 坐高45cm

- 座椅总高度86cm

- 靠背框架为PP材质，靠背面料为网布

- 采血板板面为PP材质，托盘为铝合金材质

- 坐垫材质为木板+海绵+网布

- 座椅可折叠

十八、酒精测试仪技术参数

- 1、测量模式：主动吹气模式—取证用，连续被动模式—排查用，双系统设计，两种测量模式时使用，两套传感器和气泵确保检测结果的可靠性

- 2、传感器：燃料电池电化学酒精传感器

- 3、输入方式：3.2inch触摸屏

- 4、输入内容：车牌号，警号，驾驶证号

- 5、精确度：

- 范围0 -100 mg/100ml时：±5mg/100ml

- 范围 100 - 200 mg/100ml时：±5%测量值

- 范围 >200 mg/100ml时：±10%测量值

- 6、打印：与主机一体化

- 7、主动模式－取证模式

- 8、测量范围：0-550mg/100ml BAC(血液酒精浓度)

- 9、最小吹气量：1.0L，2.5秒

- 10、吹嘴：单向一次性或根据客户需要

- 11、被动模式—排查模式

- 12、测量范围：0-100mg/100ml BAC

- 13、灵敏度（仪器采样口到嘴之前距离，酒精模拟器上设定为5 mg/100ml）：大于15cm

- 14、报警：红黄绿三级报警，报警浓度用户可以自己设置

- 15、其它参数

- 电池：7.4V，2000mAh大容量可充电锂电池

- 电池测量次数：一次充电可工作1000次测量

- 省电模式：不使用2.5分钟后自动关机

- 归零时间：

- 前一次测量值为：0-100mg/100ml ：约3秒

- 前一次测量值为：100-200mg/100ml：约5秒

- 前一次测量值为：>200mg/100ml :约7秒

- 显示屏：3.2inch,26万色彩不液晶

- 存储器：可存储3万条测量数据

- 语音提示：喇叭声音

- 照明：高亮LED

- 校对：6个月或根据相关要求

十九、两用听诊器参数

- 1、产品名称：听诊器

- 2、型号／规格：多功能型。

- 3、产品描述：

- 听诊器配置多功能扁形听诊头二只，并配置有三种不同尺寸的钟形胸部听诊头。听诊器由听诊头、导音管、耳挂组成。（其中导音管为胶管部分，耳挂为耳环和弹簧片部分）

- 4、预期用途：

- 用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化。本品设计为通用型。三种不同尺寸的钟形胸部听诊头，附加在原有的两膜片上，大、小皆有，由此组成一套完整装置。每只膜片或碟盘可以适合各种不同具体需要。

- 5、大小双功能扁形听诊头用于探测低频心音、扩张音、第一、第二以及第三心音。心脏发出的高音质嗡声（杂声）也能探听到。小面能探听幼儿高音质自然心音。

- 6、成人型钟形听诊头能准确诊听低、中音质心音和嗡声。

- 7、中号钟形听诊头集中用于窄区，如肋骨间或其他窄小的位置，能诊听低、中音质心音和嗡声。

- 8、幼儿型钟形听诊头适合于检查婴幼儿低中音质心音和小孩发出的嗡声。