采购需求

- 一、项目概况

采购范围及内容：河南省医药科学研究院高速荧光显微成像及纳米粒子追踪系统项目。

采购预算：157万元。

本项目共分为一个包。

- 二、采购内容

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 预算（元） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置荧光显微镜 | 电动载物台 | 1台 | 1570000 | 是 |
|  |  | 手动载物台 | 1台 |  |  |
|  | 超高速摄像机 |  | 1台 |  | 是 |
|  | 相差显微镜 |  | 1台 |  | 是 |

- 二、技术参数：

1)	倒置荧光显微镜（手动载物台）

★1、光学系统：无限远光学系统，物镜齐焦距离≥50mm。

★2、主机：双层光学设计高性能主机，研究级大孔径高通量光学多端口设计，图像输出口有效视野最大可实现视野≥24mm.

3、中间变倍：1.5X

★4、图像输出口：除目镜外，还有至少2个可接图像输出口。

5、明场照明装置：高亮度，长寿命LED白光照明, 寿命不少于10000小时。

6、内置复眼式透镜，实现超大视野均匀照明。

7、显微镜采用分体式单独电源箱控制照明单元，保证稳定的电压输出。

8、手动载物台：平行滑动载物台，行程：≥110mm（X）×70mm（Y），配置6孔板、96孔板、35mm培养皿，载玻片等多种适配器。

9、目镜：

9.1、10倍超宽视野目镜，视野≥22

9.2、两个目镜均具有屈光度校正功能

10、 6孔物镜转换器

11、物镜配套：

1)、长工作距离平场荧光物镜 4x  N.A.≥0.13 W.D.≥17.1mm

2)、长工作距离平场荧光物镜 10x  N.A.≥0.30 W.D.≥16.0mm

3)、长工作距离超级平场荧光多功能物镜 20x  N.A.≥0.45 W.D.≥8.2带培养器皿底部厚度校正0-2.0 mm

4)、长工作距离超级平场荧光多功能物镜40x  N.A.≥0.6W.D.≥3.6，带培养器皿底部厚度校正0-2.0 mm；

12、聚光镜：长工作距专业相差多功能聚光镜，N.A≥0.50，W.D≥30 mm；相差型专用透射光聚光器，带中心调节装置；具有明场、相差、DIC等功能。

13、消光晕衬度调节板：不低于直径160mm。

14、荧光观察方式

14.1、荧光光源：新消杂光荧光技术，降低自发荧光提高荧光信噪比，与显微镜光纤耦合，长寿命荧光汞灯激发光源：光纤传输，≥130瓦“短弧”长寿HG汞灯、采用直流供电方式的“无闪”照明，同比最亮的照明方式，带小时计时器和光闸控制，工作寿命大于2000h。

14.2、智能六位大孔位激发块镜转换器，性灰度滤色片，视场光阑、孔径光阑可调，荧光夜视标，具有独特的消除杂散光机构，光吸收涂层可吸收99%以上的杂散光。

14.3激发模块（五色）：DAPI、FITC、 TRITC、TEXAS RED、 Cy5

15、摄像系统：

15.1、彩色数码冷CCD，芯片尺寸：36.0 mm x23.9mm；

15.2、像素：≥1600万，像素点大小≥7.3μm x 7.3 μm

15.3、动态范围≥2500：1

15.4、量子效率≥77%

15.5、曝光时间100μs至60s

15.6、满井电子：15000e

15.7、光谱范围：400～720nm

15.8、数字化范围：12bit

15.9、拍摄速度: 35帧/秒（1636X1088）；最快：45帧/秒（536X536）；

15.10、接口：F接口

15.11、读出噪声：不大于 6.5 e

15.12、暗电流：0.6 e/pixels/s

15.13、信号传输：USB3.0传输，最大传输速度5Gb/s,最大带宽240MB/s

15.14、与显微镜为同品牌

16、自动测量及分析软件：

16.1控制系统图像拍摄，可用于系统以外的任意计算机，便于浏览、输出共图像。

16.2、系统控制平台模块：为以后的功能升级提供了操作平台，并对数码CCD实行自动控制，图象处理工具如增强、编辑（修改）、注释、档案保存以及图像打印，能满足常规工作和科研的不同需求。

16.3、自动测量模块：测量程序向导，近50种测量参数（含几何参数、光密度参数等）；图像处理（反差、亮度、Gamma值、噪音扣除、阴影校正、边缘锐化等）；图像的逻辑运算；整体或局部图像分割；图像二值化、孔洞填充等；自动目标分离；自定义测量区域（矩形、圆形或任意形状）；距离地形图生成；图像及其背景框架图；数据存储（CSV、XML文件），适用于Excel。

17、图像工作站：

智能英特尔®酷睿™ i5或以上；内存：≥16GB；硬盘：≥1T，独立显卡：，显示器：≥20英寸，分辨率≥1600*900。

2)	倒置荧光显微镜（电动载物台）

★1、光学系统：无限远光学系统，标准物镜齐焦距离≥50mm。

★2、主机：双层光学设计高性能主机，研究级大孔径高通量光学多端口设计，图像输出口有效视野最大可实现视野≥24mm.

3、中间变倍：1.5X

★4、图像输出口：除目镜外，还有至少2个可接图像输出口。

5、明场照明装置：高亮度，长寿命LED白光照明, 寿命不少于10000小时。

6、内置复眼式透镜，实现超大视野均匀照明。

7、显微镜采用分体式单独电源箱控制照明单元，保证稳定的电压输出。

8、目镜：

8.1、10倍超宽视野目镜，视野≥22

8.2、两个目镜均具有屈光度校正功能

9、 6孔物镜转换器

10、物镜配套：

1)、长工作距离平场荧光物镜 4x  N.A.≥0.13 W.D.≥17.1mm

2)、长工作距离平场荧光物镜 10x  N.A.≥0.30 W.D.≥16.0mm

3)、长工作距离超级平场荧光多功能物镜 20x  N.A.≥0.45 W.D.≥8.2带培养器皿底部厚度校正0-2.0 mm

4)、长工作距离超级平场荧光多功能物镜40x  N.A.≥0.6   W.D.≥3.6，带培养器皿底部厚度校正0-2.0 mm；

11、聚光镜：长工作距专业相差多功能聚光镜，N.A≥0.50，W.D≥30 mm；相差型专用透射光聚光器，带中心调节装置；具有明场、相差、DIC等功能。

12、消光晕衬度调节板：不低于直径160mm。

13、荧光观察方式

13.1、荧光光源：新消杂光荧光技术，降低自发荧光提高荧光信噪比，与显微镜光纤耦合，长寿命荧光汞灯激发光源：光纤传输，≥130瓦“短弧”长寿HG汞灯、采用直流供电方式的“无闪”照明，同比最亮的照明方式，带小时计时器和光闸控制，工作寿命大于2000h。

13.2、智能六位大孔位激发块镜转换器，性灰度滤色片，视场光阑、孔径光阑可调，荧光夜视标，具有独特的消除杂散光机构，光吸收涂层可吸收99%以上的杂散光。

13.3激发模块（五色）：DAPI、FITC、 TRITC、TEXAS RED、 Cy5

14、电动载物台：XY方向，移动范围不小于114mmX73mm, 最小步进0.2nm, 精度1nm,可以电动遥控操作或软件控制，速度可调，最大速度25mm/秒，配置6孔板、96孔板、35mm培养皿，载玻片等多种适配器。

15、摄像系统：

15.1、彩色数码冷CCD，芯片尺寸：36.0 mm x23.9mm；

15.2、像素：≥1600万，像素点大小≥7.3μm x 7.3 μm

15.3、动态范围≥2500：1

15.4、量子效率≥77%

15.5、曝光时间100μs至60s

15.6、满井电子：15000e

15.7、光谱范围：400～720nm

15.8、数字化范围：12bit

15.9、拍摄速度: 35帧/秒（1636X1088）；最快：45帧/秒（536X536）；

15.10、接口：F接口

15.11、读出噪声：不大于 6.5 e

15.12、暗电流：0.6 e/pixels/s

15.13、信号传输：USB3.0传输，最大传输速度5Gb/s,最大带宽240MB/s

15.14、与显微镜为同品牌

16、自动测量及分析软件：

16.1控制系统图像拍摄，可用于系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共图像。

16.2、系统控制平台模块：为以后的功能升级提供了操作平台，并对数码CCD实行自动控制，图象处理工具如增强、编辑（修改）、注释、档案保存以及图像打印，能满足常规工作和科研的不同需求。

16.3、自动测量模块：测量程序向导，近50种测量参数（含几何参数、光密度参数等）；图像处理（反差、亮度、Gamma值、噪音扣除、阴影校正、边缘锐化等）；图像的逻辑运算；整体或局部图像分割；图像二值化、孔洞填充等；自动目标分离；自定义测量区域（矩形、圆形或任意形状）；距离地形图生成；图像及其背景框架图；数据存储（CSV、XML文件），适用于Excel。

17、图像工作站：

智能英特尔®酷睿™ i5或以上；内存：≥16GB；硬盘：≥1T，独立显卡：，显示器：≥20英寸，分辨率≥1600*900。

设备二：超高速摄像机

★1、最小曝光时间≤1微秒；

★2、内置机械快门，可远程校准黑平衡，具备内部调节镜头光圈的功能；

3、具备自适应曝光控制功能。可根据现场环境手动设置自动曝光水平值；

4、通信接口:千兆以太网；

5、灵敏度不低于30000 （彩色ISO12232SAT）；

6、动态范围≥60dB；

7、读出噪音≤10e-；

★8、传感器位深度：不小于12位；

9、满幅分辨率不小于1280×900，满幅分辨率下拍摄速度不小于5000帧/秒；

10、在分辨率不低于640×480下最高拍摄速率≥15000帧/秒（标准模式），在分辨率不低于640×480下最高拍摄速率≥ 20000帧/秒（像素合并模式）；在分辨率不低于320×24下最高拍摄速率≥ 150000帧/秒（标准模式），在分辨率不低于320×24下最高拍摄速率≥ 200000帧/秒（像素合并模式）；

11、连续可调分辨率≤320×24；

12、高速存储器(DRAM)运行内存不小于36GB；

13、超高摄像机机身具备HDMI视频输出接口；

14、可设置基于图像的自动触发功能，可调节探测的灵敏度、自检的区域和自检的频率，使用过程中根据现场试验环境做测试，找到一个最佳的自动触发工作状态；

15、具备图像数字滤波处理功能，修改相机参数时能够实时预览成像效果，具备图像测量功能，能够测量位移、速度、角度、角速度等功能；

16、控制分析软件具备图像自动搜寻功能，可以对视频文件，存储文件实时自动查找感兴趣的事件，使用此功能可以在先前已保存的视频文件进行自动搜索；

17、控制分析软件具备单帧截取功能，视频输出控制功能。支持成批图像数据处理；

18、可设置连续记录模式，建立自动保存的目录、文件名与连续触发状态。高速摄像机接收到触发信号并完成记录后，会将内存中的数据根据所设定的起始位置、保存的图片张数自动保存到所建立的文件中。

19、镜头接口：F型镜头接口、C型镜头接口

20、导光光源：导光光源1套

21、配件：

  - 光学镜头：105mm微距镜头，50mm镜头

  - 外置光源：超亮、无频闪照明光源一套（含光源专用支架、适配器）

  - 手动触发器：TRIG

  - 操作设备：硬盘不少于2TB

  - 三脚架云台：一套

设备三：相差显微镜

★1、光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥50mm

2、显微镜基座稳定性好，一体化机身设计，双目观察筒，观察筒可接数码相机，0/100%、100%/0分光棱镜，双目筒可转动调节方向。

3、机身内置长寿命LED透射照明光源，寿命不低于60000小时。复眼透镜照明，视野亮度均匀。

4、调焦系统：行程≥8mm，同轴粗微调，粗调每圈≥37mm，微调每圈≥0.2mm。

5、聚光镜：长工作距离聚光镜（工作距离≥74mm）。

6、目镜：10倍目镜，视野：22mm，两个目镜都可以调节曲光度。

★7、相差装置：用于活细胞或活体组织成像的相差为切趾相差型，成像清晰无光晕。

8、物镜转换器：≥5孔

9、相差专用物镜

9.1 平场荧光相差物镜4X，N.A. ≥0.13 ,W.D. ≥16.4mm。

9.2、平场相差物镜10X ，N.A. ≥0.25, W.D. ≥5.2mm。

9.3、平场相差物镜20X，N.A. ≥ 0.40, W.D. ≥3.0mm。

9.4、平场相差物镜40X， N.A. ≥0.55, W.D. ≥2.1mm

10、多功能拓展XY移动载物台，载物台行程≥170（X）×70（Y）mm，可直接放置多孔板，带固定装置，每个多孔板孔位均可通过移动载物台观察到。

11、数码成像系统

11.1.有效像素：≥500万

11.2.芯片类型：Sony 1英寸背照式CMOS传感器，双层降噪技术，具有超高的灵敏度以及超低噪声

11.3.数据接口：利用USB2.0数据传输技术实现数据传输，视频传输快速而而稳定

11.4.色彩还原技术: 采用Ultra-FineTM硬件IPS视频流引擎确保颜色精准再现

11.5.最大图像分辨率：5440x3648

11.6.图像速度：15幅/秒@5440x3648，50幅/秒@2736x1824，60幅/秒@1824x1216

11.7.曝光时间：0.1ms~15s

11.8.光学接口：C型接口

11.9.像素大小：2.4umx2.4um