| 序号 | 货物需求一览表及技术规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 全身应用型彩色多普勒超声诊断仪 |
| 二、 | 数量：主机一台，探头四个。需增配备图文报告工作站一套（含采集卡），UPS电源，全自动诊疗床、医师专用椅一套。 |
| 三、 | 使用单位：河南省疾病预防控制中心门诊部 |
| 四、 | 设备用途及说明： 全身应用，主要用于腹部、心脏、妇产、浅表小器官与血管、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。 |
| 五、 | 主要规格及系统概述 |
| 5.1 | 主机系统性能概括： |
| 5.1.1 | 高分辨率液晶监视器，≥21.5英寸，机器有万向关节臂设计，同时机器可以上下左右前后任意方位调节，可前后折叠； |
| ★5.1.2 | 液晶触摸屏，屏幕≥13.0英寸，手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏就能选择需要调节的参数； |
| 5.1.3 | 触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置 |
| 5.1.4 | 操作面板能调节高度、可以前后左右位置及旋转 |
| 5.1.5 | 原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节 |
| *5.1.6 | 人工智能数字剪影技术：增强血管壁的二维显示，可清晰显示血管腔和血管壁的结构(提供证明图片)； |
| 5.1.7 | 智能像素优化技术：对图像整体空间分辨率更好、对比分辨率和信噪比提升，也能调节开关。 |
| *5.1.8 | 彩色血流多普勒速度定量识别：可自动实时识别血流边界、湍流、射流血流标示技术（提供证明图片） |
| *5.1.9 | 快速启动功能，在待机状态下5秒内可以还原到工作界面 |
| ★5.1.10 | 主机标配一体式耦合剂加热器，温度不少于三档可调，要有自主开关键。 |
| 5.2 | 二维灰阶成像单元 |
| 5.2.1 | 宽频可变频成像：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调 |
| 5.2.2 | 斑点噪声抑制技术：改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，能用在所有成像探头 |
| 5.2.3 | 空间复合成像技术：需要用于凸阵、微凸阵和线阵成像探头。 |
| 5.2.4 | 组织谐波成像技术：用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示 |
| 5.2.5 | 组织声束矫正：需要用在所有凸阵及线阵探头，都能显示具体数值 |
| 5.2.6 | 高清放大功能：要用在局部图像进行高清放大，也要用在对照显示和放大组织在整幅图像中所处位置关系 |
| 5.3 | 先进成像技术 |
| 5.3.1 | 血管内中膜自动测量：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围 |
| 5.3.2 | FAST快速创伤评估预设模式，可快速判断患者伤情，满足急重症使用续期。 |
| *5.3.3 | 肺部超声预设，支持凸阵、相控阵和线阵探头，帮助识别肺部超声伪像，可以判断患者肺部病变情况 |
| 5.3.4 | 穿刺针增强显示功能 |
| 5.4 | 高级成像技术 |
| 5.4.1 | 弹性成像 |
| 5.4.2 | 心脏成像功能 |
| 5.5 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 5.5.1 | 一般测量 |
| 5.5.2 | 解剖M型功能：M型取样线可进行360°调整，可以用在心尖上翘患者的心功能正确测量； |
| 5.5.3 | 心脏功能测量 |
| 5.5.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 5.5.5 | 外周血管测量与分析 |
| 5.5.6 | 固态硬盘容量≥500G |
| 六、 | 技术参数要求 |
| 6.1 | 系统通用功能： |
| 6.1.1 | 高分辨率液晶监视器，≥21.5英寸，机器有万向关节臂设计，同时机器可以上下左右前后任意方位调节，可前后折叠； |
| 6.1.2 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |
| ★6.1.3 | 液晶触摸屏，屏幕≥13.0英寸，手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏就能选择需要调节的参数； |
| ★6.1.4 | 探头接口≥5 个, 全部激活可互通互用（不包括笔式探头接口） |
| 6.2 | 探头规格 |
| 6.2.1 | 频率：宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |
| 6.2.2 | 要求探头工作频率范围可在1-18MHz之间选择 |
| 6.2.3 | 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 |
| 6.3 | 二维灰阶显示主要参数 |
| 6.3.1 | 探头性能： |
| 6.3.1.1 | 腹部凸阵探头（2.0-5.0MHz） |
| 6.3.1.2 | 血管/小器官线阵探头（3.0-12.0MHz） |
| 6.3.1.3 | 心脏相控阵探头（1.5-4.0MHz） |
| 6.3.1.4 | 腔内探头（4.0-8.0MHz） |
| 6.3.2 | 扫描深度≥35cm |
| 7 | 工作站组成部分：电脑（因特尔i5处理器，8G内存，1000G机械硬盘，显示器为22英寸以上）；打印机为彩色打印机。 |
| 8 | UPS电源：额定功率3KVA/2.4KW，输入电压：AC220，输出电压：AC220 |
| 9 | 其他要求 |
| 9.1 | 制造商需要提供最新版本软件，并保证终身免费升级，提供长期有效的维修密码 |
| 9.2 | 现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能 |
| 10 | 售后服务 |
| 10.1 | 质保期2年 |