包A
	序号
	仪器名称
	投标产品技术参数
	售后服务要求
	备注

	1
	电感耦合等离子体质谱仪
	一．技术参数：

1.硬件参数

 1.1.雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器；

1.2.雾室：石英材质雾室，必须配置帕尔帖半导体制冷装置 ，提升去溶剂效果；

1.3.气路控制：至少配备5个高精度气体质量流量计（MFC），控制包括等离子体气、辅助气、稀释气、载气、碰撞/反应气等气体流量，

1.4.炬管：拆卸维护方便，炬管X/Y/Z轴定位可由电机控制自动完成；

1.5.接口：

镍材质双锥或三锥接口，采样锥≥1.0mm，截取锥孔径0.4-0.8mm之间。

分析不同基体浓度样品，无需停机更换接口锥嵌片，若截取锥之后有嵌片设计，需要额外配置两套采样锥和截取锥。
1.6.

1.6.1离子源：数控式固态射频发生器，射频频率≤34MHz；

1.6.2功率上限不小于1600W；采用变频设计快速匹配样品基体剧烈变化，水相切换至有机相不熄火；

1.7高频RF线圈：线圈内部通过气体或液体循环主动冷却，避免被动制冷对排风系统的依赖和过热隐患，免除线圈散热片的清洁维护。   

 1.8离子提取透镜：                                                        *1.8.1 接口锥后必须配备不少于2个独立工作的提取透镜。（须提供官方证明材料）

1.9.碰撞反应池：

1.9.1必须配置多极杆结构碰撞反应池，且碰撞反应池内至少设置4根独立的带电极板或杆，以紧密控制约束离子束，保证待测离子传输效率。

1.9.2碰撞模式分析强干扰元素Se,碰撞反应池氦气流量设置到中高流量8ml/min时，78Se仍有300cps/ppb以上的灵敏度。否则请配置第二路MFC反应气气路，以实现Se的检测。作为验收指标。

1.9.3离子在进入碰撞反应池前应经过1次偏转，以去除其中中性噪声粒子。

1.9.4碰撞反应池至少拥有4种工作模式，支持反应模式；

1.9.5不同模式切换时间小于10秒。

*1.10质量分析器：

质谱测定范围：不小于3至258amu；四极杆驱动频率：≥2.5 MHz；

1.11.检测器：

1.11.1电子倍增器本体动态线性范围必须≥10个数量级；

1.11.2检测器寿命：分析NIST 1643e标样中23种元素，按照每天300个样品，每个月分析20天计算，寿命应不小于10年。需提供可在生产商官方网站下载的公开材料网址和材料证明，否则请额外配备电子倍增器作为备件。

1.12.*在线氩气稀释功能：除必备的耐高盐接口锥或耐高盐接口锥嵌片外，必须配置在线气溶胶氩气稀释系统，使用高纯氩气自动稀释土壤，固废等高盐样品，避免手动稀释可能引入的污染，提高仪器整体耐盐度，可长时间分析复杂基质样品；投标应答需注明该部件在配置表中的部件号。（须提供生产商官网下载的证明文件）
* 1.13自动进样系统

不少于200位同品牌自动进样器。包含 4 个标准样品架至少 20 位×50mL；含 100 根样品管，6 个待测样品架,含 250 根样品管。配置 3 通道冲洗蠕动泵，可通过仪器控制软件对冲洗泵速度进行调节。冲洗口流量，最大流量不低于 50 mL/min进样器集成密封盖一台（保护实验室和操作人员免于样品酸蒸汽侵害，保护样品不受环境污染）主机带有单独的排风口，采用自动进样器密封罩时，可以将酸雾有效排出。阀切换快速进样系统，至少包括七通阀和独立排液泵，以及定量环。（须提供生产商官网下载的证明文件）
2.性能指标：

2.1.低质量数灵敏度：7Li ≥130 M cps/ppm ；中质量数灵敏度：115In ≥650 M cps/ppm；高质量数灵敏度：205Tl ≥500 M cps/ppm

2.2  低质量数检测限：9Be ≤ 0.2ppt；中质量数检测限：115In ≤ 0.08 ppt
；高质量数检测限：209Bi ≤ 0.08ppt



2.3 背景：≤0.5 cps （在质量数4.5，9或220 amu处实测背景）

2.4 氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤2.0 % ； 双电荷产率(Ce2+/Ce+) ：≤3.0 %

2.5. 丰度灵敏度：低质量端≤5×10-7，高质量端≤1×10-7  ；短期稳定性(RSD)：≤2% (20 min) ；长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs) 

2.6. 痕量元素分析能力：要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，检出限必须达到As≤10ppt，Cr≤4ppt，Cu≤0.1ppb，Al≤0.5ppb，标准模式下测定，检出限必须达到Pb≤2ppt，Ba≤2ppt，Sn≤3ppt，Cd≤1ppt，Sb≤1ppt；（须提供生产商官网下载的证明文件）；

2.7. 水质样品检出限要求：在水质样品多元素分析中，一次分析不少于26种元素，获得9Be与11B的DL≤6.0ppt，56Fe与78Se的DL≤20ppt，202Hg的DL≤2.0ppb；（须提供生产商官网下载的证明文件）
配置

ICP-MS 主机1台 ，包含炬管、雾室、雾化器等进样系统、5路质量流量计、接口锥、多极杆碰撞/反应池、四极杆质量分析器及检测器、基本耗材包（蠕动泵管12根，废液官12根，内标管12根，内径2.5mm石英矩管1根，0.5mm内径PFA样品管1根）；

全自动进样器1套
快速进样阀1套
ICP-MS 操作软件1套,

原厂配置计算机系统及激光打印机 1套； ：Intel® 四核3.2 GHz； 4G内存以上；500G HDD以上；16倍速DVD；    22吋液晶显示器；

原厂雾室半导体控温装置；

原厂在线氩气稀释装置；

原厂循环冷却水机1台；

ICP-MS仪器安装调试溶液包、仪器专用工具等附件；

原厂10ppm调谐液1瓶，1个ppb调谐液500ml 2瓶 

原厂机械泵泵油4瓶

27种多元素标准溶液1瓶

UPS不间断电源 1套

氩气及氦气1套

镍截取锥1个

镍采样锥1个

2%硝酸基质，1µg/L；500mL/瓶，共2瓶 
	技术服务

1.供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

2.仪器在调试通过后提供1年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，用户可用人民币结算。供应商在中国需设有保税库(提供证明)，能更及时地为用户提供备品备件。

3.供应商在国内必须设有分析仪器教育中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供培训。

4.供应商应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师，仪器发生故障，2小时响应，48小时到达现场，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

北京/上海/成都培训中心培训名额2个。


	


1.2 检测器

1.2.1: 采用的成像匹配技术，检测器覆盖等同或者优于从170-780nm整个波长范围；整个波长范围内所有元素一次测定一次读出。

1.2.2：紫外区平均量子化效率：独特的背投照射技术，使平均量子化效率≥75%，检测器表面无任何光转换化学涂膜。


2.3 射频发生系统


3.3：提供多种光谱分析方法：如标准比较法、内标法、干扰元素校正系数法（IEC）、标准加入曲线法等，丰富了用户多种分析研究的手段。

	3.4：软件系统能够在系统需要维护时为用户提供指导，可以在方便的时间安排维护，而不必中断工作进程，最重要的是，它能最大程度延长仪器正常运行时间（须提供生产商技术支撑证明文件） 
3.5：可实现快速全谱扫描，对样品中所有元素进行定性和半定量分析，并且可以设定阈值，实现样品的快速筛选，并且可以跟样品定量分析在同一个工作列表中，实现每一个样品的全元素监测。
*3.6：针对不同的基体样品，快速的实现全元素扫描，实时反馈，根据不同基体样品和不同元素波长的各种干扰判断，自动选择最佳元素波长，可以把选定的波长直接导入定量工作表开始定量分析，还可以针对不同基体和不同的标准创建模板，让结果更精确（须提供生产商官网下载的证明文件）
4、仪器性能指标：
4.1： 长期稳定性：4小时，RSD≤1%； 短期稳定性：RSD≤0.5%；
4.2： 冷启动时间：从待机状态到等离子体点燃时间小于40分钟；
配置清单：
序号
描述
数量
1
全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
1
2
耐氢氟酸进样系统
1
3
配套计算机打印机
1
4
瓶装 ICP-OES 波长校准浓缩液
1
5
管线
3
6
蠕动泵管
3
7
蠕动泵管
3
8
 排液管
2
9
 排废接头
1
10
备用的轴向前置光路窗片
1
11
O形圈,可更换
1
12
蠕动泵管， 

3
13
蠕动泵管线
3
14
高纯氩气（含钢瓶减压阀）
2
15
不间断工作电源（10KV，1小时）
1
16
交流稳压电源
1
17
配套国内冷却循环水系统
1
18
另配置耐高盐矩管
1
19
另配置耐高盐雾化器
1

	售后服务：

1 仪器在调试通过后提供1年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）。

2 仪器厂商在接到最终用户报修通知的8小时内应答，48小时内工程师上门服务；

3 仪器厂商应在现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格；并负责在现场或培训基地培训买方的技术人员、操作和维护人员。

4 仪器厂商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(壹人次/五天/壹台) 。

5 全国免费服务热线，7*8小时在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

6 维修工程师响应迅速，常驻河南省的售后服务工程师超过10名，并提供联系人姓名电话。

7 在国内有保税仓库，保证零配件供应及时。
	

	3
	样品加工设备
	1、仪器要求
1）计算机程序控制，通过液晶触屏人机界面系统，可使试样加工粗碎、中碎、缩分、取样一次自动完成。具有远程诊断功能，可实现远程监控、远程诊断及系统升级；摄像装置，可监控加工过程；自动记忆装置，可实现样品加工参数的详细记录

2） 采用旋转缩分技术，样品缩分均匀。并可以依据乔切特公式进行两级自动缩分

3）强风振荡清扫技术，防止样品污染

4）防尘隔离透明外罩，降低噪音和粉尘污染，改善工作环境

2、技术参数性能指标

进料粒度：<100mm；出料粒度：0.84―0.25mm；样品损耗率：≤3%；生产率：≤300Kg/H；出料粒度：2mm；
	技术服务：
 1.提供仪器的现场安装调试并达到指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，供应 商更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。 

2.仪器在调试通过后提供一年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部 免费；保修期外，用户可用人民币结算。能更及时地为用户提供备品备件。 
	

	4
	全自动石墨消解仪
	　　1.技术参数: 

1.1 加热模块

1.1.1*具有提前预加热功能，控温范围：室温～230℃
1.1.2样品位数：60位×50mL；消解孔深度在4cm到6cm之间，在保证加热效果的同时有效实现试剂冷凝回流。

1.1.3环绕式石墨加热主体，表面喷涂特氟龙处理；同时具有两个独立的30位石墨加热块，可设置不同温度消解不同样品；消解过程可实现20级以上程序升温。

1.1.4用户可使用手机或办公室电脑通过实验室局域网查看消解温度、消解时间等系统状态和消解进程。

1.2.全自动试剂添加系统

1.2.1试剂通道：10，可支持自动切换10种消解试剂，可选配高防腐性旋转阀，试剂通道可拓展升级到20个。试剂添加使用高精度蠕动泵，试剂输送管路均为PFA材质，所有通道均可安全操作各种腐蚀性试剂（包括氢氟酸）

1.2.2*采用360°旋转式机械臂，曲线形加液路径，定位更灵活，可满足更复杂的定位需求；全封闭式机械臂设计、传动部位与酸气酸液零接触，机械臂无需传动丝杆，且无耗材设计，具有超长的使用寿命

1.2.3试剂用量预判功能，仪器运行中根据方法自动计算试剂用量。试剂剩余量不满足试验要求时软件预警提示。

1.3 全自动升降振荡系统

1.3.1全自动高频率圆周振荡摇匀功能，通过机械马达振荡系统和消解管架实现消解试剂和样品的混匀，使消解管内样品形成高速涡旋，充分将试管底部及挂壁样品溶解。

1.3.2双模块设计：两个模块可运行完全独立的消解程序，可实现独立升降、摇匀、加酸、不同温度消解、赶酸、定容等

1.4自动样品定容系统

样品消解赶酸后，在室温下定容，通过微距低功率超声传感器测量消解管中样品体积，由高精度蠕动泵定容样品至指定体积（10～50mL）；定容精度：优于1％

1.5 自动酸气排放系统

1.5.1仪器自带全自动酸气排放系统，无需置于通风橱内使用。将酸气封闭在酸气排放系统内，避免将整机放入通风橱时对电子元件的损害

1.5.2酸气排放系统采用气动辅助打开方式，可单手轻松操作，通风前盖打开后可在任意位置自锁定，无须担心滑落问题；酸气排放系统采用小窗优化设计，在实验过程中查看实验情况，避免酸气溢出

1.5.3标配通风系统自带HEPA级过滤功能，在消解过程中持续净化进入系统的空气；通风系统风量可根据实验步骤和样品量的不同设定自动调节风量大小

1.6智能控制软件

1.6.1电脑PC机控制，WiFi无线连接，功能强大；控制软件可进行中英文轻松切换；软件主界面可实现10个试剂通道试剂剩余量报警功能，废液瓶满预警功能，报警限量均可由用户自定义。

1.6.2*预约开机功能，可提前设定方法开机运行时间，仪器自动开始消解样品，有效提高实验效率；语音提示功能，方法运行结束，语音提示客户消解结束，避免样品长时间因余热蒸干，让实验更安全可靠

1.6.3带远程监控系统：用户可以在实验室外（办公室或其它场所）通过手机或其它远程控制终端实现对实验过程实时状态和实验步骤监控，随时掌握实验进程；可实现远程紧急停机操
1.6.4智能维护提醒，软件自动统计仪器运行时间，定期提醒使用人员对仪器过滤网、蠕动泵等配件进行维护。
2配置清单：

全自动石墨消解仪主机1台，包括两套独立的石墨加热模块，9试剂通道加液定容系统，双模块升降摇匀模块；

自动酸气排放系统1套，具有HEPA净化功能；

聚丙烯材质排风管 5m；

HEPA级别过滤净化网  1套；

消解管支架（30位×2个）；

聚四氟乙烯试剂瓶盖 9套；

聚四氟乙烯消解管1套（60个）；

聚丙烯消解管1箱（500个）；

智能控制软件1套；

品牌笔记本电脑  1台（Win 10专业版以上，4G，500G，14寸）

远程监控系统软件 1套；
	技术服务及仪器培训

1.接到用户安装通知后工程师至用户实验室对仪器进行安装调试至验收合格。

2.在用户实验室现场免费培训2-5名技术人员，直至用户可独立操作，培训内容包括仪器原理、调试、操作和维护。

3.生产商在国内设有应用实验室，产品终身提供免费的应用技术咨询；

4.生产厂商在河南设有售后服务中心，接到用户维修信息后，在24小时内给予答复。


	


备注：1、设备到货，具备安装条件，两周内安装调试完毕。30日内验收不通过，供应商必须更换一套新的仪器设备。接到用户故障报修4小时内响应，48小时派人维修，修复不超过十个工作日。

2、招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的参数指标仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。
包B
	序号
	仪器名称
	投标产品技术参数
	售后服务要求
	备注

	1
	X-射线荧光光谱

仪
	1.设备技术参数：

1.1 仪器主机系统

1.1.1 分析样品范围：固体 、粉末、玻璃熔片；分析元素范围 O—U 含量范围：ppm-100%

1.1.2 X-射线发生器

固态高频发生器。最大功率：≧4KW ，最大电流：≧150mA，最大电压：≧60kV。

能够根据元素的含量进行非等功率切换，电流、电压的调节由计算机控制(可满功率运行)。

稳定度：对外电路波动10％为±0.005%

*1.1.3 X-射线管:上照射方式。（防止粉末样品微粉下落造成对X光管的损伤）

*1.1.4端窗Rh靶复合陶瓷材料 超尖锐X射线管，铍窗厚≦50μm。

最大功率：≧4KW；，最大电流：≧150mA，最大电压：≧60kV。

1.2 进样系统

1.2.1 外部样品进样器： 48位以上 X-Y-Z 模式机械手抓卡自动进样器，

30mm普通样品盒48个   

1.2.2 样品室内机构：平行双位置样品装载交换，予抽真空室和分析室，样品自旋机构    

1.3 光学系统

滤光片：Ni材质滤光片；Al材质滤光片；准直器（索拉狭缝）：配置轻元素和重元素用标准狭缝、高分辨率狭缝；视野限制光阑： 配有4位视野限制光阑(1mm，(10mm, (20mm，(30mm；光谱室温度稳定性：≦( 0.1 ºC。

1.4 测角仪系统  

角度停止再现精度 1/10000°以内；配置分析晶体：测量O-U元素所需5块分光晶体。

*1.5. 探测器系统：
检测下限可达 ppm 级的水溶液液体样品分析用超载体膜（100 枚）。

1.6系统软件
1.6.1 定性分析软件：对指定元素建立定量分析条件、背景拟合、谱线重叠干扰的校正、样品基体校正、谱峰漂移校正、内标校正。

1.6.2定量分析软件：具有全元素扫描定性分析功能。可进行谱峰鉴别、谱峰剥离、平滑处理、背景扣除、多点拟合。高分辨率实时显示扫描定性分析过程。

1.6.3 PF无标样分析软件、各种校正软件包及数据库；定精度快速分析软件包； 多层薄膜测量软件（最大10层，40种成分）

2.设备附件配置：

2.1、X荧光光谱仪主机                                   一台

2.2、商务电脑（8G内存，1000G硬盘，27液晶）       一套

2.3、黑白激光打印机                               一台

2.4、配套稳压电源系统 15KVA                       一套

2.5、配套外部循环水冷系统    8KVA                         一套

2.6、压片机 40吨    ZHY-401B                             一台

2.7、两年的备品备件 （窗膜、真空泵油、离子树脂、芯线等）一套

2.8、专用工具（扳手、螺丝刀、专用工具等）               一套
	技术服务
1现场培训：在仪器安装调试验收后进行。使用户操作人员在仪器验收后能够独立熟练地操作与维护保养仪器。

2培训内容：仪器基本的安装调试工作及知识(1-2天);介绍仪器工作原理(半天时间);  仪器内部结构，气路，电路(半天时间);详细培训仪器校正，分析操作(1-2天时间);保养及讲解仪器的维修知识(1-2天时间)。 (以上培训时间可以根据用户的实际掌握程度而定)

售后培训：

1仪器保修期自双方在仪器验收报告上签字之日起，主机12个月，X射线光管36个月。

2在保修期内，供方公司根据规定提供免费保修服务。

保修期外的维修，供方公司根据用户的召唤及时派人前往用户现场维修仪器，同时根据供方公司保修期外收费标准收取合理的维修费用(包括工时费和材料费)。

仪器发生故障，3小时响应，48小时内工程师上门服务。

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	2
	紫外可见近红外分光光度计
	一．技术参数及指标

 *1.1 光源：氘灯、钨灯、汞灯，其中汞灯用于波长校准，以确保仪器长期使用波长的准确性，自动切换（须提供生产商官网下载的证明文件）。
1.2 单色器：异面复式单色器，双单色器设计；
1.3 检测器：必须为双检测器设计，高灵敏度光电倍增管和半导体冷却的PbS，双检测器自动切换；
1.4 波长范围：175～3300nm； 波长准确度：紫外可见≤±0.08nm；近红外≤±0.5nm；波长重复性：紫外可见≤±0.005nm；近红外≤±0.02nm； 光度准确性：≤±0.0003A(0.3Abs或0.5Abs 双光阑法)；光度重复性：≤±0.0002A(0.5～1A)；
*1.5 带宽：紫外可见：0.05～5nm,0.01nm间隔自动调节；近红外：0.2～20nm，<0.05nm间隔自动调节（提供相关整明文件）；光谱分辨率：优于0.048nm（紫外可见区）；优于0.2nm（近红外）(须提供生产商官网下载的证明文件)
1.6 仪器噪声：
≤0.0001A  (0A 在190nm)；
≤0.00005A  (0A 在500nm)；
≤0.0002A  (2A 在500nm)；
≤0.0009A  (4A 在500nm)；
光度范围：±8A；稳定性：≤0.0002A/h；基线平直度：≤±0.0008A；
杂散光：
≤0.00007%T （220nm）；
≤0.00007%T （370nm）；
≤0.0002%T （1420nm）；
≤0.00045%T （2350nm）；
*1.7斩波器设计，黑区上停留时间长，有效控制暗电流，降低仪器噪音（须提供生产商官网下载的证明文件）。
*1.8仪器设备需有先进的技术支撑，确保测定结果的准确性。（须提供生产厂家相关技术支撑证明文件）
配置清单：
1 研究级紫外可见近红外分光光度计1套
2 液体样品池支架1套；
3 石英比色皿2对；
4 固体样品支架1套
5积分球：内径不小于110mm，聚四氟乙烯涂层，波长范围至少200~2500nm，带有透射样品测试支架，反射样品测试支架。
6 进口白板两块；
7 粉末样品池1套，包括参比样品池（带石英窗片的PTFE），样品粉末池（包括石英窗片，粉末装填辅助装置，样品池和带弹簧的样品顶杆等），以及固定到积分球上的支架1套。
8软件1套
9配套计算机打印机1套
	售后服务：

1 仪器在调试通过后提供1年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）。

2 仪器厂商在接到最终用户报修通知的8小时内应答，48小时内工程师上门服务；

3 仪器厂商应在现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格；并负责在现场或培训基地培训买方的技术人员、操作和维护人员。

4 仪器厂商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(壹人次/五天/壹台) 。

5 全国免费服务热线，7*8小时在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

6 维修工程师响应迅速，常驻河南省的售后服务工程师超过10名，并提供联系人姓名电话。


	

	3
	原子荧光光谱仪
	技术参数：

*1.用于砷（As）、汞（Hg）、硒（Se）、锑（Sb）、铋（Bi）、硒（Se）、碲（Te）、锗（Ge）、锡（Sn）、铅（Pb）、锌（Zn）、镉（Cd）等多种元素的总量分析。

2.检出限（DL）：

As、Sb、Bi、Se、Pb、Sn、Te＜0.01µg/L；

Cd、Hg＜0.001µg/L；

Ge＜0.05µg/L；

Zn＜1.0µg/L。

重复性（RSD）＜0.8%。

3.通道数：三通道，双路质量流量计气路，双注射泵进样，智能元素灯系。
4.采用RFID技术,可自动识别空心阴极灯,并对空心阴极灯的使用进行追踪记录。

5.兼容非编码空心阴极灯，可自行购买任意厂家任意型号的高性能空心阴极灯。

6、高精度数字对光技术,对元素灯没有特殊要求，维护成本低，对光准确，操作简便。

7.模块化设计的智能双气路系统。节气模式可大大降低氩气消耗。

*8、“高效除汞技术”环保型原子荧光光谱仪，超大流量主动式捕集系统有效解决汞污染，净化实验室环境，保证操作的安全性。

9、自适应尾气过滤系统既能稳定氩氢火焰又能有效吸附废气中的有害成。

仪器配置

序号

产品名称

单位

数量

备注

1

原子荧光光谱仪主机

台

1

自动进样器

套

1

210位
氩气

瓶

1

电脑

台

1

打印机

台

1

元素灯

支

6
标液

瓶

6

	技术服务 1.提供仪器的现场安装调试并达到指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，供应 商更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

2.仪器在调试通过后提供一年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部 免费；保修期外，用户可用人民币结算。能 更及时地为用户提供备品备件。

 3.在国内设有分析仪器教育中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护。

4、仪器发生故障， 1小时响应，12小时到位。
	


备注：1、设备到货，具备安装条件，两周内安装调试完毕。30日内验收不通过，供应商必须更换一套新的仪器设备。接到用户故障报修4小时内响应，48小时派人维修，修复不超过十个工作日。

2、招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的参数指标仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。
