包1：小儿呼吸机（常频高频一体机）

1.能够满足体重400g-20kg的早产儿、足月儿和婴幼儿通气需求。

2.中文操作界面，报警信息以中文显示。

3.具有开机自检功能，具有自动系统顺应性补偿功能。

4.可实时显示显示压力（P)、容量（V)、流速（flow）呼吸参数波形，具备压力﹣容量环（P/V)、流速﹣容量环（F/V)、压力﹣流速环（P/Flow),数值和趋势回顾可回放。

5．采用近端流量传感器，无工具可徒手拆卸，方便消毒。

6．备用电池：断电后延时≥30分钟。

7．有创模式：具备HFOV、CMV、SIMV、PSV、HFOV+CMV、VG（容量保证）。

8．无创模式：具有的NCPAP、NIPPV等无创通气模式

9．常频参数设定：

(1）吸气流速：1L/min-30 L/min;

(2）吸气时间：0.1-3s;

(3）呼气时间：0.1-20s；

(4）呼吸频率：1-150次／分；

(4)PPEP:0-35cmH20

(5)PIP:0-80cmH20;

(6）氧浓度：21-100%。

(7）容量保证Vg:1 ml-300ml;

10．高频通气参数：

(1）频率：3-20HZ;

(2）高频幅度：4-60 cmH20;

(3)气道平均压：0-40 cmH20;

(4）呼吸比：1:3-1:1;

(5）氧浓度：21%-100%;

(6）容量保证Vg:1 ml-100ml;

(7）湿化与高频振荡可同步进行。

11．监测参数：包括 PIP（吸气峰压）、PEEP（呼气末正压）、潮气量、分钟通气量、 RR（呼吸频率）、I:E（吸呼比）、Ti（吸气时间）、Te （呼气时间）、02（氧浓度）、MAP（平均气道压）、Delta P等。

12．应具有以下报警功能：包括压力报警、潮气量报警、校准流量传感器报警、分钟通气量报警、呼吸频率报警、窒息（呼吸暂停）报警、高氧／低氧浓度报警、流量传感器未连接报警、气体堵塞／漏气报警、空气／氧气供给报警、电源故障报警等。

13．配置空气压缩机

14．新生儿专用湿化器，可调节水罐和加热呼吸管路温度，不产生冷凝水。

包2：小儿呼吸机（无创）

1．新生儿和婴儿专用呼吸机，可提供持续气道正压通气（nCPAP)、无创间歇正压通气（NIPPV)、同步无创间歇正压通气（SNIPPV)、加温湿化高流量鼻导管吸氧（HFNC）等无创通气模式，具有增氧通气和手动通气两种辅助通气模式；

2．在NCPAP/SNIPPV/HFNC 通气模式下，具有自主呼吸频率监测和显示功能；在HFNC模式下具有自主呼吸频率和压力监测功能；

3．采用婴儿专用正压发生器，气流压力稳定；

4．能兼容多个品牌压力发生器，便于临床应用；

5．压力设置：PIP吸气峰压范围 2cmH20-20cmH20，呼气末正压1cmH20-15cmH,0;

6．氧浓度调节范围：21%-100%，内置空氧混合仪及氧传感器，氧传感器自动校准，可准确监测氧浓度；

7．具备血氧监测功能，用于血氧饱和度监测、脉率监测和灌注指数监测，测量精度为士5%;

8．气体流量控制范围：至少0.5~15L/min;

9．吸气时间：0.1-3秒可调；

10．实时监测：气道峰压（PIP)、平均气道压（MAP)、呼吸末正压（PEEP)、呼吸频率、吸气时间、吸呼比（I:E)、吸入氧浓度；

11．内置后备电池工作时间不少于2小时；

12．完备报警设置：高气道压报警、低气道压报警、高氧浓度报警、低氧浓度报警、低呼吸频率报警、低电池报警；

13．配备原厂生产的新生儿专用正压发生器和各种规格大小柔软硅胶鼻塞、鼻罩和头带或头帽；

14．配置医用空气压缩机。