| 使用科室 | 手术麻醉部 | 设备名称 | 高端麻醉机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备参数 | 一、麻醉机概述 1.适用于成人、儿童和新生儿。 2.全自动自检、自动定标，传感器自动校正。 3.机器使用年限10年或以上，机器标签上应有明确时间注明使用年限 。 二、技术参数 （一）气体输送系统 1.电子流量计，每种新鲜气体分别有独立的数值显示，主屏幕上有虚拟流量计显示； 2.新鲜气体流量的设置范围：0–15 L/min。 3.电子流量监测装置在关机时也能输送氧气和麻药用于进行手动通气。 4.必须备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测； 5.手动和机械通气可随时自由切换。 （二）麻醉呼吸机 1.电动电控或气动电控呼吸机； 2.采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。 3.通气模式：标配：手动、自主呼吸、容量控制模式、压力控制模式，待机模式等； 4.容量控制模式下最小潮气量：10-20ml之间。 5.吸气压力：≥ 5 - 70 cmH2O 6.压力限制：≥ 10 - 80 cmH2O 7.压力支持：关，≥ 3 - 60 cmH2O 8.呼气末正压：关，≥ 3 - 30 cmH2O。 9.呼吸频率：≥ 4 - 100 次/分 10.吸气时间：≥ 0.2 - 5秒 11.最大吸气流速：≥ 120L/min 12.同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发:≥ 0.3 - 15 L/min 13.压力上升时间：≥ 0 - 2秒 14.压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：≥ 5 - 80 % 15.可预设通气参数和报警阈值。 （三）呼吸回路： 1.一体化集成呼吸回路，耐高温蒸汽灭菌； 2.回路主动加热系统，可选择打开或者关闭； 3.手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，≥ 5 - 70 cmH2O 。 4.可重复消毒使用，全自动标定，标配四支 5.单个CO2吸收罐容量≥1.5升 6.标配主动式麻醉废气排放装置，可监测负压吸引的状态。 （四）麻醉气体挥发罐 1.挥发罐，具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运 2.标配一个七氟醚挥发罐； 3.挥发罐加药量350毫升。 4.可选配地氟醚挥发罐。 5.能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min。 （五）监测和报警 1.所有参数（包括气源，主电源和电池，气道压力、呼吸参数）电子屏幕显示； 2.全自动的顺应性和泄漏测试； 3.可保存日志，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除。 4.通气监测参数：分钟通气量MV和潮气量VT；呼吸频率；气道压、峰压、平台压、平均压、PEEP、动态顺应性、阻力、弹性。 5.监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量监测范围：0 - 2500 mL；顺应性: 0 - 200 mL/ cmH2O；阻力：0 - 100 cmH2O/L/s；弹性：0.005 - 10 mL/ cmH2O。 6.内置气体监测功能：O2、N2O、CO2及常规麻醉气体（异氟烷、七氟醚、地氟醚等）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的xMAC值计算和显示。 7.长时间、稳定可靠的氧浓度监测。 8.报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。 9.自动xMAC监测和报警功能，可自动激活xMAC低报警，有效防止病人术中知晓。 10.自动调节报警限值。 11.心脏旁路模式用于在使用体外循环机时抑制相应报警。 |  |  |