一、采购清单

| 包号 | 货物名称 | 主要技术指标 | 数量（台） | 交货期 | 交货地点 | 采购预算（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 详见采购需求（可采购进口产品） | 3 | 乙方收到甲方书面送货通知后，60日内交货，并安装调试完毕 | 采购人指定地点 | 270.00 | 270.00 |
| 2 | 麻醉机 | 详见采购需求 | 7 |  | 采购人指定地点 | 315.00 | 315.00 |

二、技术指标

包1：麻醉机

一、麻醉机概述

1.★适用于成人、儿童和新生儿（注册证适用范围为证明）。

2.全自动自检、自动定标，传感器自动校正。

3.机器使用年限10年或以上。

4.机身配备额外电源插孔，方便辅助设备取电，电源安全：110-240V。

二、技术参数

1.电子流量计，可直接设置混合气体的氧浓度和总流量，主屏幕上有虚拟流量计显示；

2.新鲜气体流量的设置范围：0–10L/min（或以上）。

3.配备目标氧浓度显示功能，保证低流量用氧安全。

4.备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，继续维持通气和气体的监测。

5.手动和机械通气可随时自由切换。

6.具备辅助吸氧功能。

三、麻醉呼吸机

1.电动电控或气动电控呼吸机；

2.采用新鲜气体隔离技术或动态潮气量补偿功能，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。

3.★通气模式：标配：手动、自主呼吸、容量控制模式、压力控制模式，支持压力控制容量保证模式、VC-SIMV、PC-SIMV、SIMV-PS、CPAP/PSV，待机模式等。

4.★容量控制模式下最小潮气量：5ml。

5.吸气压力： 5 - 70 cmH2O（或更广范围）

6.压力限制： 10 - 80 cmH2O

7.压力支持：关， 3 - 60 cmH2O（或更广范围）

8.呼气末正压：关， 3 - 30 cmH2O（或更广范围）

9.呼吸频率： 4 - 100 次/分（或更广范围）

10.吸气时间： 0.2 - 5秒（或更广范围）

11.最大吸气流速：≥ 120L/min

12.同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发: 0.3 - 15 L/min（或更广范围）

13.压力上升时间： 0 - 2秒

14.压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准： 5 - 80 %

15.可预设通气参数和报警阈值。

四、呼吸回路：

1.一体化集成呼吸回路，回路主动加热系统，防止回路积水。

2.手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放， 5 - 70 cmH2O 。

3.配备CO2吸收罐。

4.标配内置的主动式麻醉废气排放装置，可监测负压吸引的状态。

五、麻醉气体挥发罐

1.标准双罐位，具备挥发罐自动互锁功能；密闭性好，无需排空转运。

2.标配一个与麻醉主机同品牌原厂七氟醚挥发罐，提供七氟醚挥发罐注册证，证明与麻醉机为同品牌；选配与麻醉机同品牌原厂地氟醚挥发罐（以产品注册证为准）。

3.能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min。

六、监测和报警

1.★配备不小于15英寸彩色触摸显示屏幕，所有参数（包括气源，主电源和电池，气道压力、呼吸参数等）电子屏幕显示。

2. 用户可根据需要选择全自检或部分自检功能，具备顺应性和泄漏测试，也可跳过自检快速开始手术。

3.可保存日志，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除。

4.通气监测参数：分钟通气量MV和潮气量VT；呼吸频率；气道压、峰压、平台压、平均压、PEEP、动态顺应性、阻力、弹性。

5.监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量监测范围：0 - 2500 mL；顺应性: 0 - 200 mL/ cmH2O；阻力：0 - 100 cmH2O/L/s；弹性：0.005 - 10 mL/ cmH2O。

6. ★具备气体监测功能：O2（顺磁氧方式）、N2O、CO2及常规麻醉气体（异氟烷、七氟醚、地氟醚等）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的MAC值计算和显示。

7. 支持呼吸环图（P-V、F-V等），支持波形环图同屏显示。

8.报警参数：氧浓度（顺磁氧技术，无耗品终身有效）、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。

9.自动MAC监测功能，有效防止病人术中知晓。

10.★专业肺复张功能：支持术中执行保护性肺复张的临床决策，帮助设置最佳PEEP值。

11.心脏旁路模式用于在使用体外循环机时抑制相应报警。

12.具备标准的通信协议，免费提供端口与主流手麻系统进行对接。

包2：麻醉机

一、麻醉机概述

1.★适用于成人、儿童和新生儿（注册证适用范围为证明）。

2.全自动自检、自动定标，传感器自动校正。

3.机器使用年限10年

4.机架：带工作台侧栏杆推车，抽屉，配置辅助工作台。

5.电源安全：110-240V。

6.有辅助输出电源接口、其他数据输出接口

二、技术参数

1.电子流量计，每种新鲜气体分别有独立的数值显示，主屏幕上有虚拟流量计显示；

2.快速充氧设置：具备辅助高压氧输出口，新鲜气体流量的设置范围：0–10L/min（或以上）。

3.备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续维持通气和气体的监测。

4.手动和机械通气可随时自由切换。

三、麻醉呼吸机

1.电动电控或气动电控呼吸机；

2.采用新鲜气体隔离技术或动态潮气量补偿功能，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。

3.★标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式；可选配/升级SIMV-VG、CPAP/PS模式

4.★容量控制模式下最小潮气量：≤10ml

5.吸气压力：5 - 60 cmH2O（或更广范围）

6.压力限制：10 - 80 cmH2O（或更广范围）

7.呼气末正压：关，3 - 30 cmH2O（或更广范围）

8.呼吸频率： 4 - 100 次/分（或更广范围）

9.吸气时间：0.2 - 5秒（或更广范围）

10.最大吸气流速：120L/min

11.电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 ～30cmH2O（或更广范围）

四、呼吸回路：

1.回路部件可以消毒，以避免院内交叉感染。

2.在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

3.手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放， 5 - 70 cmH2O 。

4.配备CO2吸收罐。

5.标配内置的主动式麻醉废气排放装置，可监测负压吸引的状态。

五、麻醉气体挥发罐

1.标准双罐位，具备挥发罐自动互锁功能；密闭性好，无需排空转运。

2.标配一个与麻醉主机同品牌原厂七氟醚挥发罐，提供七氟醚挥发罐注册证，证明与麻醉机为同品牌；可选配与麻醉机同品牌原厂地氟醚挥发罐（以产品注册证为准）。

3.能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，备压力、流速和温度补偿。

4.可选配具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计，评估手术用药量

六、监测和报警

1.★示屏≥15英寸，电容触摸屏，所有参数（包括气源，主电源和电池，气道压力、呼吸参数等）电子屏幕显示。

2.选配肺保护工具：支持术中执行保护性肺复张的临床决策。

3.麻醉机可选配或连接高流量给氧单机功能，加速术后病人复苏。