一、采购清单

| 包号 | 货物名称 | 主要技术指标 | 数量（套、台） | 交货期 | 交货地点 | 采购预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 高效液相色谱仪 | 详见采购需求 | 1 | 见“注1” | 见“注2” | 240.00 |  |
|  | 1-2 高效液相色谱仪 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 1-3 高效液相色谱仪 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 1-4 高效液相色谱仪 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 1-5 高效液相色谱仪 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 1-6 冰箱 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 1-7 冰柜 |  | 1 |  |  |  |  |

- 技术指标

# （一）商务要求

1. 交货期

交付货：自合同签定日起15日内。如涉及该项目财政资金收回问题，乙方须提前向甲方交付货物或向甲方另付全额保证金，甲方收到全额保证金后可向乙方支付货款。

2. 付款条件

到货后，乙方安装完成，按照采购需求中的技术指标逐条验收，验收合格后10个工作日内付款。若双方有争议时，应委托有资质的第三方机构验收（测试或检定/校准），若验收不合格，费用由乙方支付。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务

见“（二）技术要求”

5. 保险

6. 存在欺骗行为或在投标过程中技术参数与事实不符的，列入失信名单，将以书面形式呈报政府采购监督管理部门。

7.关于“（二）技术要求”中的标注“▲”的技术指标为实质性技术指标，没有标注“▲”的技术指标为一般性技术指标；每台设备实质性技术指标必须全部满足，一般性技术指标不满足项不得大于3条，否则将作无效响应处理。

# （二）技术要求

## 1-1 高效液相色谱仪 1套

### 1用途与功能

1.1用途：用于兽药含量及性质的检测，用于兽药中非法添加物的筛查。

1.2功能：定量或定性地确定混合物中成分的性质和含量。

### 2基本配置

2.1 高效液相色谱四元泵                                1台

2.2 在线脱气机                                        1套

2.3 制冷型自动进样器                                  1套

2.4 柱温箱                                            1套

2.5 二极管阵列检测器（含光源）                        1套

2.6 荧光检测器                                        1套

2.7 色谱柱（测试柱，4.6×250，5μm，4.6×150，5μm）  各1根

2.8 工作站（满足液相色谱不同算法、不同检测器需要）    1套

2.9 以上部件必须为同一厂家

2.10 单向阀芯                                         2个

2.11氘灯                                              1个

2.12 抽滤装置（含泵，滤膜2盒）                       1套

2.13 计算机（含打印机）                               1套

2.14 插线板等安装验收必需的辅助配件                   1套

2.15 流动相瓶                                         6个

2.16 其他：PEEK接头4个、两通1个、样品瓶100个、在线过滤器2个、在线过滤器滤芯2个。

### 3技术指标

3.1四元溶剂管理系统

3.1.1▲色谱泵：双泵，一体式独立双柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器（投标时提供工作示意图）。

3.1.2▲泵压力传感器反馈回路：≥2路（提供结构示意图）。

3.1.3具有硬件多流路切换功能，且系统延迟体积可调，由软件控制自由切换，模拟其他液相系统延迟体积。

3.1.4流量范围：范围不小于0.001~ 5.000 mL/min，增量为0.001 mL。

3.1.4▲最大操作压力：≥9500 psi（全流量范围）。

3.1.6▲梯度变化模式：预编≥11种梯度曲线，至少分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制。（提供梯度曲线图）

3.1.7▲内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1。

3.1.8内置缓冲盐配置体系数量：≥8。

3.2制冷型自动进样器管理系统

3.2.1样品容量：≥96（2 mL样品瓶架）。

3.2.2样品交叉污染/样品残留：≤0.002%。

3.2.3进样温度：范围不低于4°C~40°C，可设置，增量：1°C。

3.3柱温箱温度范围：环境以上5℃ ~65℃。

3.4二极管阵列检测器

3.4.1 ▲波长范围：能满足190~800 nm全波长扫描。

3.4.2 波长准确度：≤±1 nm 。

3.4.3 单一光源：氘灯。

3.4.4 内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量。

3.4.5 流通池：梯形狭缝池设计，消除示差折光效应。

3.4.6 流通池耐压：≥1000 psi（分析池）。

3.4.7 ▲可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值。

3.4.8 ▲检测器可根据时间、事件等条件编辑检测器采集程序。

3.5荧光检测器

3.5.1 激发波长：200~890 nm。

3.5.2 发射波长：210~900 nm。

3.5.3 ▲数据采集模式：具备2D和3D采集功能，2D≥ 4个通道，3D≥1个通道。

3.5.4 ▲灵敏度：S/N ≤ 1000 。

3.5.6 ▲流通池：≤ 13μl，长轴向设计。

3.6色谱数据管理系统

3.6.1原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

3.6.2▲内置ORACLE® 数据库。

3.6.3 ▲≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。

3.6.4 ▲≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6。

3.6.5  ▲积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。

3.6.6用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器）。

3.6.7▲带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）和日本药典（JP）的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。

3.6.8 报告模板：可自定义编辑，报告中能显示样品检测、认证所涉及需要的结果和所有原始信息。

3.6.9	▲工作站具有库的功能，客户可根据需要建立光谱库和质谱库，可自动匹配比对样品中色谱峰的光谱图。

### 4售后服务要求

4.1 设备安装、调试和验收：具有良好的技术支持和维修支持，仪器现场安装调试时，要指定工程师协助用户完成项目相关条件摸索。设备安装调试在接到用户通知后一周内完成。

4.2 技术培训：仪器验收合格后，供货方将在用户实验室对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，不少于3人次 。

4.3 保修期：整机保修期3年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修（人为损坏除外），终身提供免费的技术支持。

### 5 计算机及打印机

5.1 打印机1台，支持网络打印，最大打印幅面:A4，最高分辨率1200×1200dpi，打印速度不低于：首页打印时间小于等于6.9秒；38ppm（A4，正常模），40ppm（(letter，正常模式）63ppm（A5，正常模）；最高分辨率不小于：4800×600dpi；自动双面打印，双行液晶显示屏，月打印负荷:不小于80000页；接口类型包含10Base-T/100Base-TX/1000Base-T，USB2.0。原装备用硒鼓或粉盒2支。。

5.2电脑2台。主要配置不低于：台式商务电脑，主要配置不低于：主机（CPU：13代i7-13700；内存：16G；硬盘：512G SSD+1 TB HDD，独立网卡+无线网卡)，显示器≥23.8英寸，不低于2k高清，配备正版操作系统；质保期3年。

## 1-2 高效液相色谱仪 1套

### 1用途与功能

1.1 用途：用于兽药含量及性质的检测，用于兽药中非法添加物的筛查。

1.2 功能：定量或定性地确定混合物中成分的性质和含量。

### 2 基本配置

2.1 高效液相色谱四元泵                              1台

2.2 在线脱气机                                      1套

2.3 制冷型自动进样器                                1套

2.4 柱温箱                                          1套

2.5二极管阵列检测器（含光源）                      1套

2.6 示差检测器                                      1套

2.7 色谱柱（测试柱，4.6×250，5μm，4.6×150，5μm） 各1根

2.8 工作站（满足液相色谱不同算法、不同检测器需要）  1套

2.9 单向阀芯                                        2个

2.10 以上部件必须为同一厂家

2.11氘灯                                           1支

2.12 流动相抽滤装置（含无油真空泵，滤膜2盒）       1套

2.13 插线板等安装验收必需的辅助配件                 1套

2.15 电脑及打印机                                   1套

2.16 流动相瓶                                       6个

2.17 其他：PEEK接头4个、两通1个、样品瓶100个。

### 3技术指标：

3.1四元溶剂管理系统

3.1.1▲色谱泵：双泵，一体式独立双柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器（投标时提供工作示意图）

3.1.2▲泵压力传感器反馈回路：≥2路（提供结构示意图）。

3.1.3具有硬件多流路切换功能，且系统延迟体积可调，由软件控制自由切换，模拟其他液相系统延迟体积。

3.1.4流量范围：范围不小于0.001~ 5.000 mL/min，增量为0.001 mL。

3.1.4▲最大操作压力：≥9500 psi（全流量范围）。

3.1.6▲梯度变化模式：预编≥11种梯度曲线，至少分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制。（提供梯度曲线图）。

3.1.7▲内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1。

3.1.8内置缓冲盐配置体系数量：≥8。

3.2制冷型自动进样器管理系统

3.2.1 样品容量：≥96（2 mL样品瓶架）。

3.2.2 ▲样品交叉污染/样品残留：≤0.002%

3.2.3 进样温度：范围不低于4°C~40°C，可设置，增量：1°C

3.3 柱温箱温度范围：环境以上5℃ ~65℃

3.4 二极管阵列检测器

3.4.1 ▲波长范围：满足190~800 nm全波长扫描。

3.4.2 波长准确度：≤±1 nm 。

3.4.3 ▲单一光源：氘灯。

3.4.4 内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量。

3.4.5 ▲流通池：梯形狭缝池设计，消除示差折光效应。

3.4.6 流通池耐压：1000 psi（分析池）。

3.4.7 可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值。

3.4.8 ▲检测器可根据时间、事件等条件编辑检测器采集程序。

3.5 示差折光检测器

3.5.1测量范围：5.0×10-4~7.0×10-9 RIU

3.5.2流速范围：范围不小于0.1~10.0 mL/min

3.5.3流通池设计：梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应

3.5.4 最大耐压：不低于100 psi

3.5.5 ▲具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态

3.6 色谱数据管理系统

3.6.1 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

3.6.2 ▲内置ORACLE® 数据库。

3.6.3 ▲≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用；≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。

3.6.4 ▲用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6。

3.6.5 ▲积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。

3.6.6用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器）。

3.6.7 ▲带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）和日本药典（JP）的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。

3.6.8 报告模板：可自定义编辑，一个报告中能显示样品检测、认证所涉及需要的结果和所有原始信息。

3.6.9	▲工作站具有库的功能，客户可根据需要建立光谱库和质谱库，可实现自动匹配比对样品中色谱峰的光谱图。

### 4售后服务要求

4.1 设备安装、调试和验收：具有良好的技术支持和维修支持，仪器现场安装调试时，要指定工程师协助用户完成项目相关条件摸索。设备安装调试在接到用户通知后一周内完成。

4.2 技术培训：仪器验收合格后，供货方将在用户实验室对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，不少于3人次

4.4.3 保修期：整机保修期3年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修（人为损坏除外），终身提供免费的技术支持。

### 5计算机及打印机

5.1 打印机1台，最大打印幅面:A4，最高分辨率1200×1200dpi，打印速度不低于：首页打印时间小于等于6.9秒；38ppm（A4，正常模），40ppm（(letter，正常模式）63ppm（A5，正常模）；最高分辨率不小于：4800×600dpi；自动双面打印，双行液晶显示屏，月打印负荷:不小于80000页；接口类型包含10Base-T/100Base-TX/1000Base-T，USB2.0。原装备用硒鼓或粉盒2支。

5.2电脑2套。主要配置不低于：台式商务电脑，主要配置不低于：主机（CPU：13代i7-13700；内存：16G；硬盘：512G SSD+1 TB HDD，独立网卡+无线网卡)，显示器≥23.8英寸，不低于2k高清，配备正版操作系统；质保期3年。

## 1-3 高效液相色谱仪2套

### 1 用途与功能

1.1 用途：用于兽药含量及性质的检测，用于兽药中非法添加物的筛查。

1.2 功能：定量或定性地确定混合物中成分的性质和含量。

### 2 基本配置（每套）

2.1高效液相色谱四元泵                                         1台

2.2在线脱气机                                                 1套

2.3制冷型自动进样器                                           1套

2.4柱温箱                                                     1套

2.5紫外可见检测器（含光源）                                   1套

2.6色谱柱（测试柱，4.6×250，T3，5μm；4.6×150，5μm，C18） 各2根

2.7 工作站（满足液相色谱不同算法、不同检测器需要）             1

2.8 套以上部件必须为同一厂家

2.9氘灯                                                       1支

2.10计算机（含打印机）                                         1套

2.11抽滤装置（含无油真空泵，滤膜2盒）                         1套

2.12插线板等安装验收必需附件                                   1套

2.13流动相瓶                                                   12个

3.14其他：PEEK接头8个（含管线,不低于50cm）、单向阀芯4个，两通2个、样品瓶200个。

### 3技术指标：

3.1四元溶剂管理系统

3.1.1▲色谱泵：双泵，一体式独立双柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器（投标时提供工作示意图）。

3.1.2▲泵压力传感器反馈回路：≥2路（提供结构示意图）。

3.1.3具有硬件多流路切换功能，且系统延迟体积可调，由软件控制自由切换，模拟其他液相系统延迟体积。

3.1.4流量范围：范围不小于0.001~5.000 mL/min，增量为0.001 mL。

3.1.4▲最大操作压力：≥9500 psi（全流量范围）。

3.1.6▲梯度变化模式：预编≥11种梯度曲线，至少分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制。（提供梯度曲线图）。

3.1.7▲内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1。

3.1.8内置缓冲盐配置体系数量：≥8。

3.2制冷型自动进样器管理系统

3.2.1样品容量：≥96（2 mL样品瓶架）。

3.2.2样品交叉污染/样品残留：≤0.002%。

3.2.3进样温度：范围不小于4°C~40°C，可设置，增量：1°C。

3.2.4柱温箱温度范围：环境以上5℃~65℃。

3.3紫外/可见光检测器

3.3.1波长范围：满足190~700 nm自由切换。

3.3.2检测通道：≥2个。

3.3.3光源：氘灯。

3.3.4流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应。

3.3.5流通池耐压：不低于1000 psi（分析池）。

3.3.6固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作。

3.3.7▲检测器可根据时间、事件等条件编辑检测器采集程序。

3.4 色谱数据管理系统

3.4.1原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

3.4.2 ▲内置ORACLE® 数据库。

3.4.3 ▲≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。

3.4.4 ▲≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。

3.4.5 ▲用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6。

3.4.6 积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。

3.4.7 ▲带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）和日本药典（JP）的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。

3.4.8 报告模板：可自定义编辑，报告中能显示样品检测、认证所涉及需要的所有原始信息。

3.4.9	▲扩展能力：工作站具有库的功能，客户可根据需要建立光谱库和质谱库，可实现自动匹配比对样品中色谱峰的光谱图。

### 4售后服务要求

4.1 设备安装、调试和验收：具有良好的技术支持和维修支持，仪器现场安装调试时，要指定工程师协助用户完成项目相关条件摸索。设备安装调试在接到用户通知后一周内完成。

4.2 技术培训：仪器验收合格后，供货方将在用户实验室对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，不少于3人次 。

保修期：整机保修期3年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修（人为损坏除外），终身提供免费的技术支持。

### 5计算机及打印机

5.1 打印机共2台。支持网络打印，最大打印幅面:A4，最高分辨率1200×1200dpi，打印速度不低于：首页打印时间小于等于6.9秒；38ppm（A4，正常模），40ppm（(letter，正常模式）63ppm（A5，正常模）；最高分辨率不小于：4800×600dpi；自动双面打印，双行液晶显示屏，月打印负荷:不小于80000页；接口类型包含10Base-T/100Base-TX/1000Base-T，USB2.0。原装备用硒鼓或粉盒2支。。

5.2电脑共2套。主要配置不低于：台式商务电脑，主要配置不低于：主机（CPU：13代i7-13700；内存：16G；硬盘：512G SSD+1 TB HDD，独立网卡+无线网卡)，显示器≥23.8英寸，不低于2k高清，配备正版操作系统；质保期3年。

## 1-4 高效液相色谱仪1套

### 1 用途与功能

1.1 用途：用于兽药含量及性质的检测，用于兽药中非法添加物的筛查。

1.2 功能：定量或定性地确定混合物中成分的性质和含量。

### 2 基本配置

2.1二元高压梯度泵（满足正相色谱系统需要，含在线真空脱气机）    1套

2.2自动化柱塞清洗装置                                          1套

2.3可控温自动进样器                                            1套

2.4柱温箱                                                      1套

2.5色谱启动工具包                                              1套

2.7 色谱柱（ C18 4.6*150mm，5μm）                              2支

2.8 全中文色谱操作软件                                          1套

2.9紫外可见检测器（含光源）                                     1套

2.10以上部件必须为同一厂家

2.11 氘灯                                                        1支

2.12 计算机（含打印机）                                          1套

2.13 插线板等安装验收必要配件                                    1套

2.14 其他：两通1个，流动相瓶6个，PEEK接头4个（含管线,不低于50cm），样品瓶200个。

### 3技术指标：

3.1二元梯度溶剂管理系统

3.1.1▲双泵，密封圈，管线，脱气机等部件满足正相色谱（如：四氢呋喃、正己烷等）需要。

3.1.2 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的性能。

3.1.3 ▲高压二元混合，在线脱气。

3.1.4 可设定流量范围：0.001~5mL/min，增量为0.001mL/min。

3.1.5压力操作范围：操作最大压力≥60 MPa(600bar,8700psi)。

3.1.6 ▲可设置梯度范围：0~100%，增量为0.1%。

3.1.7 梯度精度：＜0.2%或<0.04min。

3.1.8 流量准确度：±1%或10µL/min。

3.1.9 ▲漏液报警。

3.2制冷型自动进样器管理系统

3.2.1 ▲样品容量：≥100（2 mL样品瓶架）。

3.2.2 样品交叉污染/样品残留：≤0.004%。

3.2.3 ▲进样温度：温控范围不低于4°C~40°C，可设置，增量：1°C。

3.2.4 盘式/非转盘式自动进样器，采用高压、阀进样技术，使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量。

3.2.5自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。

3.2.6 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。

3.2.7 进样范围：0.1~100µL，增量为0.1µL，最高为 100 µL (60 MPa)；

3.2.8 精度：以峰面积计 <0.25 % RSD，范围 5 µL 到100 µL。

3.2.9 压力范围：0~60 MPa (0~600 bar, 0~8702 psi)，0~40 MPa (0~400 bar, 0~5801 psi)。

3.2.10 ▲漏液报警。

3.2.11 柱温箱温度范围：环境以上5℃ ~65℃。

3.3 紫外/可见光检测器

3.3.1▲波长、极性和灯源开关均可时间编程控制。

3.3.2 可变波长范围：范围不小于190～600nm。

3.3.3 光源：氘灯。

3.3.4 波长准确度：±1nm。

3.3.5 测量范围：0.0001～4.0000AUFS。

3.3.6 基线噪音：＜5×10-6AU。

3.3.7 漂移：1×10-4 AU/hour 。

3.3.8 梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应。

3.3.9 数据采集速率：≥100Hz。

3.4 工作站管理系统

3.4.1 全中文操作软件：操作环境：图形界面液相色谱软件，中文版工作站。

3.4.2 软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析。

3.4.3 ▲报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板。

### 4 售后服务要求

4.1生产厂商在中国有完备的售后服务和技术支持。

4.2仪器厂商应在现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格；并负责在现场或培训基地培训买方的技术人员、操作和维护人员。

4.3仪器厂商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(1人次/四天/壹台) ；

4.4全国免费服务热线，7-8小时在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障；

### 5 计算机及打印机

5.1打印机1台。支持网络打印，最大打印幅面:A4，最高分辨率1200×1200dpi，打印速度不低于：首页打印时间小于等于6.9秒；38ppm（A4，正常模），40ppm（(letter，正常模式）63ppm（A5，正常模）；最高分辨率不小于：4800×600dpi；自动双面打印，双行液晶显示屏，月打印负荷:不小于80000页；接口类型包含10Base-T/100Base-TX/1000Base-T，USB2.0。原装备用硒鼓或粉盒2支。

5.2电脑2套。主要配置不低于：台式商务电脑，主要配置不低于：主机（CPU：13代i7-13700；内存：16G；硬盘：512G SSD+1 TB HDD，独立网卡+无线网卡)，显示器≥23.8英寸，不低于2k高清，配备正版操作系统；质保期3年。

## 1-5 高效液相色谱仪1套

### 1 用途与功能

1.1 用途：用于兽药含量及性质的检测，用于兽药中非法添加物的筛查。

功能：定量或定性地确定混合物中成分的性质和含量。

### 2 基本配置

2.1四元梯度泵系统（包含自动清洗功能、四路脱气、柱塞清洗、标配密封圈1套，满足正相色谱系统需要）                                           1套

2.2自动进样器                                                  1套

2.3柱温箱                                                      1套

2.4 二极管阵列检测器（含灯）                                   1套

2.5 C18色谱柱（4.6*150μm）                                    2根

2.6全中文色谱操作软件                                          1套

2.7计算机（含打印机）                                          1套

2.10 灯源                                                     各1支

2.11 插线板等安装验收必需配件                                   1套

2.12 其他：两通1个，流动相瓶6个，PEEK接头4个（含管线,不低于50cm），样品瓶200个。

### 3技术指标：

3.1四元溶剂管理系统

3.1.1 ▲溶剂数：四元正相（可耐受正己烷，四氢呋喃等）。

3.1.2 ▲可设定等度、梯度模式，流动相在线脱气。

3.1.3 ▲梯度模式：可设置梯度范围：0~100 %，增量为0.1 %。

3.1.4 流速范围：满足0.001~10.000ml/min，增量0.001ml/min。

3.1.5 流速精密度：≤ 0.1%，RSD。

3.1.6 流量准确度：±1%（0.101~2.500ml/min）。

3.1.7 最大输液压力：最大承受压力≥450Bar。

3.1.8 系统延迟体积：≤800μL，并不随反压变化。

3.1.9 在线脱气机。

3.1.10 柱塞清洗：自动清洗。

3.1.11 梯度准确度：± 0.5%以内。

3.1.12 ▲漏液报警。

3.1.13 超压保护。

3.1.14 三级溶剂过滤。

3.2自动进样器管理系统

3.2.1 进样方式：直接进样（FTN）方式或其他。

3.2.2 样品数：≥100个（2ml进样瓶）。

3.2.3 标准进样体积：范围不小于0.1~100μL。

3.2.4 进样重复性：≤0.3%RSD。

3.2.5 样品残留量：≤ 0.003%。

3.2.6 温度控制方式：加热/冷却方式。

3.2.7 ▲样品室温度范围：范围不小于4°C~ 45°C（最小单位为1 ℃），可设定。

3.2.8 ▲具备漏液报警。

3.2.9 样品盘检测功能。

3.2.10 样品瓶检测功能。

3.3 柱温箱温度范围

3.3.1 控温方式：加热/冷却模块＋空气循环。

3.3.2带有被动预加热功能。

3.3.3 温度范围：1~90℃（1℃增量）。

3.3.4 温度准确度：±1℃。

3.3.5 ▲漏液报警。

3.3.6 过热保护功能。

3.4 二极管阵列检测器

3.4.1 ▲波长范围：不小于200～700nm范围。

3.4.2波长准确度：±1nm。

3.4.3 狭缝宽度：1nm，4nm可调。

3.4.4 噪音：≤0.5×10-5AU（光程长度10mm）。

3.4.5漂移：≤0.3×10-3AU/hr（光程长度10mm）。

3.5 数据管理系统

3.5.1▲工作站为数据管理系统，为中文版，包括操作界面、数据分析、在线帮助等。

3.5.4所有数据均存储在数据库中，包括原始数据、分析方法、分析报告、审计追踪记录等。

3.5.5 具备数据安全性设计，具有电子记录、电子签名等功能，包括审计追踪、权限分配等。

3.5.6批处理方法可在不同项目之间执行，项目之间的数据比较。

3.5.7 ▲积分、计算功能全面，可设定最小面积、最小高度、峰谷到峰谷、强迫垂线、按时间需求等积分方法，系统适应性相关参数计算完备等。

3.6 其他

3.6.1免费提供10个色谱理论培训名额，培训结束后提供结业证书。

### 4 售后服务要求

4.1 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

4.2 提供相关应用技术资料。

4.3卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为3名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

4.4 提供3名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。

4.5 及时免费提供技术咨询和软件升级服务。

4.6 提供不定期的仪器应用技术培训服务。

4.7 提供一次免费移机服务。

### 5 计算机及打印机

5.1 打印机1台。最大打印幅面:A4，最高分辨率1200×1200dpi，打印速度不低于：首页打印时间小于等于6.9秒；38ppm（A4，正常模），40ppm（(letter，正常模式）63ppm（A5，正常模）；最高分辨率不小于：4800×600dpi；自动双面打印，双行液晶显示屏，月打印负荷:不小于80000页；接口类型包含10Base-T/100Base-TX/1000Base-T，USB2.0。原装备用硒鼓或粉盒2支。

5.2电脑1台。主要配置不低于：台式商务电脑，主要配置不低于：主机（CPU：13代i7-13700；内存：16G；硬盘：512G SSD+1 TB HDD，独立网卡+无线网卡)，显示器≥23.8英寸，不低于2k高清，配备正版操作系统；质保期3年。

## 1-6 冰箱1台

### 1 用途与功能

1.1 用途：用于兽药、检测用标准物质及其储备液的暂存。

功能：保持兽药、检测用标准物质及其储备液暂存时的温度恒定。

### 2 规格

2.1 总容积：≥220升

### 3技术指标：

3.1 制冷剂：R600a

3.2 制冷循环：双循环

3.3 运转音：≤39dB(A)

3.4 能效等级：1

## 1-7 冰柜1台

### 1 用途与功能

1.1 用途：用于兽药、检测用标准物质及其储备液的暂存。

功能：保持兽药、检测用标准物质及其储备液暂存时的温度恒定。

### 2 规格

2.1 总容积：≥300升

### 3技术指标：

3.1 能效等级：1

3.2 冷冻能力：≥12.5kg/12h

3.3 噪声：≤42dB(A)

3.4 脚轮：有

3.5 食品框：有

3.6 气候类型：SN N ST T